## Paciente
Calibracion presion
[9 empty] | AMP3 = | 0.027961
[9 empty] | OFFS3 = | -20.4198
Presion paciente
Val ADC | 747.1752 | 781.4313 | 900.5143 | 969.4626 | 999.4652 | 1025.6451 | 1150.8749 | 1326.8657 | 1721.4592 | 1417.3462 | 1496.4657 | 1778.6261 | 2129.688 | 3031.1018 | 2504.6903
VAL Press (cmH2O) | 0 | 1.1 | 4.7 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 11.8 | 16.8 | 27.8 | 19.4 | 21.7 | 29.3 | 39.2 | 63.9 | 49.8
| 748.75 | 780.97 | 900.75 | 968.72 | 998.8 | 1026.7 | 1152.65 | 1328.3 | 1725.1 | 1415.65 | 1495.85 | 1777.63 | 2128.6 | 3028.18 | 2503.68
| 748.05 | 782.25 | 903.37 | 970.4 | 997.33 | 1025.72 | 1151.22 | 1327.6 | 1725.85 | 1416.68 | 1494.9 | 1777.97 | 2131.5 | 3028.75 | 2503.9
| 745.42 | 781.92 | 902.42 | 970.67 | 997.65 | 1026.78 | 1152.78 | 1328.82 | 1722.88 | 1415.72 | 1494.7 | 1780.63 | 2131.3 | 3029.48 | 2505.3
| 745.53 | 780.9 | 900.22 | 970.78 | 999.78 | 1025.38 | 1152.15 | 1328.82 | 1722.28 | 1415.8 | 1494.18 | 1779.88 | 2131.13 | 3030.23 | 2505.32
| 747.45 | 781.15 | 900.22 | 970.45 | 1000.42 | 1025.13 | 1151.75 | 1328.28 | 1720.72 | 1417.28 | 1496.28 | 1777.53 | 2132.5 | 3028.93 | 2505.27
| 747.95 | 781.33 | 899.08 | 970.4 | 999.3 | 1025.6 | 1150.13 | 1328.35 | 1719.4 | 1416.9 | 1496.25 | 1776.78 | 2131.15 | 3028.25 | 2504.82
| 748.08 | 780.12 | 898.17 | 970.12 | 999.12 | 1025.03 | 1149.68 | 1327.95 | 1717.57 | 1415.88 | 1496.05 | 1779.82 | 2131.6 | 3027.73 | 2502.7
| 747 | 778.72 | 899.2 | 973.58 | 998.9 | 1025.6 | 1151.53 | 1328.82 | 1721.3 | 1417.32 | 1494.65 | 1781.45 | 2131.9 | 3027.7 | 2502.65
| 749.1 | 778.3 | 900.72 | 969.92 | 998.62 | 1026.68 | 1151.68 | 1328.95 | 1723.28 | 1418.7 | 1493.6 | 1780 | 2133.9 | 3028.2 | 2505.27
| 746.6 | 781.35 | 900.87 | 969.97 | 999.67 | 1027.88 | 1151.25 | 1326.15 | 1722.82 | 1417.45 | 1493.68 | 1778.68 | 2131.88 | 3029.18 | 2505.93
| 745.58 | 781.5 | 899.22 | 969.05 | 998.92 | 1027.5 | 1150.07 | 1326.13 | 1720.4 | 1414.43 | 1491.05 | 1777.53 | 2130.88 | 3031.18 | 2505.85
| 746.85 | 782.28 | 899.08 | 968.3 | 1000.2 | 1024.82 | 1149.03 | 1323.95 | 1720.28 | 1414.5 | 1492.28 | 1777.95 | 2130.15 | 3028.95 | 2503.43
| 747.15 | 782.33 | 900.15 | 969.58 | 1000.58 | 1024 | 1150.55 | 1324.72 | 1720.15 | 1416.07 | 1495.32 | 1778.68 | 2129.02 | 3028.77 | 2503.55
| 747.37 | 781.83 | 900.45 | 968.8 | 999.97 | 1024.68 | 1151.5 | 1326.85 | 1720.68 | 1415.28 | 1498.35 | 1778.68 | 2128.9 | 3030.23 | 2504.5
| 747.03 | 781.28 | 901.5 | 967.78 | 998.2 | 1024.75 | 1151.72 | 1327.35 | 1723.88 | 1417.7 | 1499.22 | 1779 | 2129.88 | 3027.23 | 2505.23
| 747.47 | 781.8 | 900.42 | 967.85 | 998.33 | 1023.7 | 1151.57 | 1327.72 | 1724.65 | 1420.03 | 1501.35 | 1778.63 | 2130.18 | 3029.65 | 2503.85
| 748.83 | 780.15 | 902.12 | 970.05 | 998.33 | 1025.38 | 1151.13 | 1327.07 | 1724.63 | 1418.15 | 1496.95 | 1778.53 | 2129.05 | 3029.95 | 2504.52
| 748.47 | 779.15 | 901.2 | 970.58 | 998.33 | 1024.15 | 1151.13 | 1327.6 | 1723.45 | 1418.53 | 1495.8 | 1777.43 | 2130.02 | 3028.15 | 2506.2
| 746.67 | 780.42 | 899.45 | 970.42 | 1002.8 | 1020.85 | 1152 | 1326.45 | 1720.72 | 1416.9 | 1494.22 | 1777.6 | 2131.07 | 3026.65 | 2505.35
| 741.83 | 781.92 | 902.05 | 968.2 | 1000.9 | 1021.83 | 1152.53 | 1326.57 | 1720.28 | 1418.13 | 1498.4 | 1778.05 | 2132.55 | 3029.1 | 2504.6
| 744.8 | 783.67 | 902.8 | 969.4 | 998.92 | 1024.32 | 1150.55 | 1326.35 | 1720.72 | 1420.13 | 1497.55 | 1778.2 | 2132.25 | 3029.3 | 2502.98
| 746 | 782.37 | 901.03 | 970.37 | 998.55 | 1023.87 | 1149.5 | 1326.82 | 1722.32 | 1419.63 | 1498.28 | 1778.1 | 2132.88 | 3029.43 | 2504.13
| 746.35 | 781.47 | 901.53 | 970.6 | 999.22 | 1025.6 | 1148.8 | 1326.72 | 1722.2 | 1417.95 | 1495.65 | 1776.7 | 2133.13 | 3029.9 | 2505.23
| 745.03 | 780.33 | 901.08 | 968.17 | 999.97 | 1027.1 | 1149.53 | 1327.9 | 1721.18 | 1418.25 | 1494.55 | 1776 | 2131.7 | 3030.65 | 2506.4
| 744.7 | 779.6 | 901.7 | 965.75 | 998.87 | 1026.2 | 1151.15 | 1326.82 | 1722.78 | 1417.3 | 1495.75 | 1777.3 | 2131.05 | 3030.18 | 2503.63
| 746.15 | 780 | 901.42 | 970.72 | 997.37 | 1024.85 | 1150 | 1325.43 | 1722.88 | 1416.25 | 1496.07 | 1777.35 | 2128.8 | 3031.63 | 2502.07
| 748 | 781.28 | 900.8 | 971.17 | 998.72 | 1024.75 | 1151.65 | 1325.3 | 1722.45 | 1416.32 | 1497.1 | 1778.28 | 2128.07 | 3031.9 | 2502.3
| 748.37 | 783.67 | 897.47 | 968.62 | 999.17 | 1027.4 | 1151.9 | 1325.88 | 1721.63 | 1417.63 | 1498.2 | 1780.03 | 2129.52 | 3033.15 | 2502.35
| 749.58 | 784.45 | 896.72 | 969.28 | 999.22 | 1024.4 | 1151.38 | 1326.32 | 1721.9 | 1418.68 | 1498.1 | 1782.4 | 2129.32 | 3032.18 | 2502
| 748.4 | 781.42 | 898 | 968.83 | 999.47 | 1021.17 | 1150.45 | 1324.97 | 1720.8 | 1419.97 | 1494.18 | 1780.4 | 2129.38 | 3029.73 | 2504.48
| 748.28 | 782.1 | 899.8 | 968.3 | 1000.75 | 1024.7 | 1150.45 | 1325.78 | 1721.15 | 1417.22 | 1495.7 | 1779.4 | 2129.95 | 3029.4 | 2503.52
| 748.37 | 782.58 | 899.33 | 968.65 | 999.72 | 1026.6 | 1150.88 | 1327.35 | 1720.18 | 1417.95 | 1496.32 | 1776.6 | 2129.82 | 3031.18 | 2503.8
| 747.85 | 782.42 | 899.5 | 968.08 | 1001.65 | 1028.18 | 1151.45 | 1329.35 | 1721.53 | 1419.95 | 1494.97 | 1777 | 2130.1 | 3033.57 | 2504.32
| 746.58 | 782.08 | 900.42 | 972.4 | 1000.22 | 1028.38 | 1151.05 | 1328 | 1722.38 | 1420.13 | 1494.15 | 1778.53 | 2129.48 | 3033.9 | 2503.82
| 747.08 | 781.3 | 901.12 | 970.08 | 999.72 | 1026.1 | 1150.7 | 1326.53 | 1721.78 | 1417.25 | 1495.5 | 1779.5 | 2128.27 | 3031.48 | 2504.32
| 746.5 | 782.37 | 901.05 | 970.72 | 997.7 | 1026.43 | 1150.43 | 1326.82 | 1721.93 | 1417.13 | 1497.32 | 1779.32 | 2127.68 | 3032.07 | 2504.18
| 745.87 | 780.17 | 899.53 | 968.37 | 998.17 | 1028.22 | 1150.47 | 1326.18 | 1721.1 | 1416.43 | 1499.07 | 1779.45 | 2126.77 | 3030.9 | 2506.43
| 747.67 | 778.92 | 898.87 | 971.17 | 998.4 | 1028.15 | 1149.78 | 1326.78 | 1722.07 | 1415.75 | 1501.55 | 1778.38 | 2126.8 | 3031.52 | 2508.63
| 747.47 | 781.53 | 898.62 | 968.97 | 1000.03 | 1026.9 | 1149 | 1326.97 | 1721.82 | 1416.47 | 1502.18 | 1777.38 | 2127.68 | 3032.88 | 2506.8
| 742.8 | 781.83 | 901.67 | 969.7 | 1001.08 | 1027.28 | 1150.35 | 1325.9 | 1721.88 | 1417.55 | 1500.95 | 1777.1 | 2128.45 | 3030.82 | 2507.07
| 748.45 | 781.12 | 902.03 | 968.7 | 1000.47 | 1026.05 | 1150.38 | 1326.2 | 1721.5 | 1417.35 | 1497.5 | 1778.22 | 2128.55 | 3031.65 | 2506.1
| 748.35 | 781.87 | 899.97 | 968 | 999.62 | 1027.35 | 1152.7 | 1328.68 | 1719.93 | 1418.88 | 1494.9 | 1780.7 | 2127.52 | 3031.3 | 2506.6
| 747.7 | 783.95 | 899.65 | 967.55 | 1001.58 | 1027.38 | 1151.13 | 1328.63 | 1719.93 | 1416.6 | 1495.85 | 1779.55 | 2127.98 | 3029.6 | 2507.4
| 747.37 | 783.4 | 900.75 | 968.53 | 1003 | 1024.72 | 1150.3 | 1327.97 | 1720.57 | 1418.18 | 1498.1 | 1779.13 | 2128.25 | 3031.27 | 2506.9
| 747.28 | 781.22 | 901.47 | 969.5 | 1000.47 | 1026.6 | 1151.8 | 1325.85 | 1721.25 | 1419.55 | 1498.2 | 1778.82 | 2130.32 | 3032.25 | 2505.05
| 746.78 | 781.12 | 902.35 | 968.58 | 997.5 | 1027.53 | 1152.65 | 1325.07 | 1720.25 | 1418.57 | 1497.45 | 1779.95 | 2130.05 | 3034.2 | 2504.52
| 747.3 | 780.9 | 899.45 | 967.85 | 1000.97 | 1026.25 | 1151.38 | 1326.55 | 1716.95 | 1418.68 | 1495.55 | 1778.75 | 2128.4 | 3033.13 | 2504.38
| 746.1 | 780.97 | 896.85 | 967.53 | 999.25 | 1023.25 | 1151.88 | 1326.18 | 1718.35 | 1418.13 | 1495.47 | 1778.78 | 2129.75 | 3032.6 | 2504.5
| 745.28 | 780.05 | 899.72 | 968.97 | 998 | 1025.47 | 1150.78 | 1324.43 | 1720.45 | 1418.05 | 1495.25 | 1779.03 | 2129.18 | 3034.5 | 2504.9
| 745.6 | 779.92 | 900.3 | 968.15 | 1000.47 | 1026.05 | 1150.32 | 1326.03 | 1721.03 | 1416.93 | 1495.25 | 1777.7 | 2127.7 | 3037.1 | 2503.77
| 747.4 | 779.58 | 901.45 | 970 | 1001.1 | 1023.4 | 1149.7 | 1326.15 | 1720.82 | 1417.82 | 1496.53 | 1776.72 | 2126.98 | 3034.38 | 2503.63
| 746.5 | 781.62 | 902.62 | 970.58 | 1000.65 | 1025.8 | 1150.63 | 1326 | 1721.05 | 1417.35 | 1497.2 | 1776.13 | 2126.45 | 3033.68 | 2505.48
| 746.78 | 782.72 | 903.75 | 969.87 | 998.53 | 1027.35 | 1151.13 | 1327.38 | 1720.13 | 1416.25 | 1495.7 | 1778.13 | 2127.07 | 3032.48 | 2505.4
| 747.33 | 780.28 | 902.1 | 969.4 | 997.35 | 1027.43 | 1149.9 | 1325.15 | 1722.03 | 1417.93 | 1495.85 | 1778.97 | 2128.27 | 3033.57 | 2504.05
| 747.53 | 779.85 | 900.65 | 970.12 | 997.75 | 1024.57 | 1147.65 | 1324.7 | 1722.93 | 1417.78 | 1497.25 | 1778.55 | 2129.18 | 3033.8 | 2503.65
| 747.55 | 782.58 | 900.72 | 969.6 | 999.78 | 1024.15 | 1150.45 | 1326.18 | 1721.63 | 1415.18 | 1496.18 | 1779.1 | 2129.27 | 3034.88 | 2503.85
| 747.9 | 782.03 | 900.25 | 969.2 | 1000.4 | 1024.28 | 1150.1 | 1327.1 | 1721.85 | 1414 | 1495.18 | 1781.4 | 2129.23 | 3032.65 | 2504.2
| 752.08 | 783.08 | 901.75 | 969.1 | 999.8 | 1025.9 | 1150.47 | 1327.93 | 1721.4 | 1415.25 | 1496.5 | 1781.28 | 2129.18 | 3032.23 | 2505.65
| 750.22 | 781.85 | 900.47 | 969.35 | 999.8 | 1026.1 | 1151.72 | 1327.78 | 1719.18 | 1415.57 | 1500.1 | 1780.38 | 2130.27 | 3033.93 | 2505.18
| 748.33 | 783.1 | 901.37 | 970.95 | 999.22 | 1025.03 | 1152.5 | 1329.6 | 1720.85 | 1416.88 | 1498.38 | 1778.38 | 2129.23 | 3032.77 | 2505.45
| 748.83 | 782.87 | 900.58 | 970.72 | 998.6 | 1026.93 | 1150.28 | 1326.63 | 1721.93 | 1418.15 | 1495.8 | 1776.65 | 2129.88 | 3032.98 | 2505.07
| 748.3 | 781 | 900.42 | 968.62 | 998.62 | 1028.1 | 1151.9 | 1325.28 | 1721.03 | 1419.88 | 1496.75 | 1776.03 | 2129.32 | 3031.35 | 2503.23
| 747.47 | 780.22 | 900.95 | 966.67 | 998.45 | 1024.72 | 1152.22 | 1325.9 | 1722.03 | 1418.05 | 1496.38 | 1779 | 2130.35 | 3032.05 | 2500.57
| 747.37 | 781.42 | 901.67 | 966.15 | 998.53 | 1024.28 | 1148.97 | 1326.75 | 1722.03 | 1416.88 | 1497.2 | 1778.2 | 2132.05 | 3033.02 | 2500.8
| 747.3 | 780.97 | 900.5 | 967.3 | 997.65 | 1025.35 | 1148.25 | 1327.65 | 1721.95 | 1419.75 | 1495.68 | 1777.9 | 2134.57 | 3029.93 | 2502.65
| 747.8 | 781.5 | 900.3 | 969.15 | 997.65 | 1021.92 | 1147.3 | 1324.07 | 1722.75 | 1418.4 | 1495.6 | 1776.97 | 2128.8 | 3030.93 | 2504.1
| 746.58 | 782.3 | 901.55 | 970.45 | 1002.17 | 1021.35 | 1149.75 | 1323.75 | 1722.4 | 1418.78 | 1497.05 | 1776.88 | 2129.1 | 3031.07 | 2505.52
| 746.33 | 782.92 | 901.95 | 970.42 | 1001.87 | 1025.22 | 1150.72 | 1324.47 | 1720.93 | 1418.57 | 1495.82 | 1777.38 | 2128.93 | 3033.85 | 2505.65
| 748.2 | 783.62 | 900.05 | 968.35 | 1003.12 | 1027 | 1150.5 | 1328 | 1722.43 | 1418.78 | 1497.6 | 1776.63 | 2132.38 | 3035.55 | 2505.1
| 745.95 | 782.9 | 899.5 | 966.62 | 998.8 | 1026.82 | 1150.78 | 1326.22 | 1722.03 | 1419.05 | 1497 | 1775.97 | 2132.63 | 3033 | 2503.77
| 745.25 | 782.67 | 896.58 | 968.6 | 997.67 | 1028.53 | 1151.28 | 1325.65 | 1721.5 | 1417.18 | 1496.5 | 1777.47 | 2129.3 | 3032.45 | 2504.43
| 745.7 | 781.8 | 899.58 | 969.5 | 996.83 | 1030.18 | 1149.53 | 1325.68 | 1721.63 | 1418.72 | 1495.47 | 1777.68 | 2126.2 | 3037.13 | 2505.77
| 747.25 | 781.1 | 898.55 | 970.5 | 998.6 | 1028.4 | 1150.75 | 1326.45 | 1721.88 | 1419.3 | 1494.63 | 1775.93 | 2124.5 | 3037.93 | 2505.9
| 748.15 | 780.08 | 900.25 | 973.47 | 999.35 | 1026.63 | 1151.95 | 1330.07 | 1721.43 | 1418.35 | 1495 | 1777.07 | 2126.55 | 3035.93 | 2506.05
| 746.75 | 779.65 | 898.9 | 971.28 | 1004.05 | 1025 | 1150.65 | 1328.75 | 1720.65 | 1416.55 | 1493.95 | 1780.22 | 2127.77 | 3034.25 | 2505.27
| 746.03 | 777.42 | 898.72 | 968.1 | 1002 | 1024.97 | 1151.03 | 1328.57 | 1719.1 | 1416.13 | 1493.43 | 1778.25 | 2128.93 | 3033 | 2505.63
| 746.22 | 780.53 | 900.35 | 970.53 | 1000.65 | 1020.8 | 1152.53 | 1330.13 | 1720.8 | 1419.65 | 1496.18 | 1777.7 | 2128.7 | 3032.1 | 2503.23
| 747 | 780.83 | 900.37 | 970 | 1000.25 | 1023.35 | 1154.85 | 1331.03 | 1721.25 | 1418.7 | 1495.18 | 1778.47 | 2129.05 | 3031.93 | 2506.43
| 747.33 | 781.4 | 899.5 | 968.3 | 999.87 | 1025.65 | 1154.32 | 1328.53 | 1721.13 | 1417.07 | 1493.55 | 1779.35 | 2128.43 | 3033.2 | 2507.3
| 748.05 | 781.8 | 903.87 | 969.72 | 1000.4 | 1027.28 | 1153.28 | 1327.9 | 1721.55 | 1416.47 | 1493.13 | 1780.5 | 2128.93 | 3034.7 | 2508.07
| 747.4 | 782 | 900.97 | 970.55 | 999.83 | 1028.95 | 1148.95 | 1325.65 | 1720.3 | 1417.18 | 1496.53 | 1779.1 | 2130.35 | 3036.88 | 2505.82
| 747.4 | 784.85 | 899.25 | 968.72 | 998.72 | 1028.93 | 1151.78 | 1327.15 | 1723.55 | 1417.35 | 1495.53 | 1778.03 | 2130.4 | 3036.88 | 2505.88
| 748.3 | 783.22 | 898.12 | 969.2 | 999.78 | 1026.4 | 1149.47 | 1327.45 | 1725.93 | 1415.8 | 1495.6 | 1777.78 | 2130.52 | 3031.32 | 2505.93
| 747.85 | 782.05 | 901.75 | 969.75 | 998.47 | 1024.82 | 1147.22 | 1326.65 | 1722.22 | 1411.38 | 1496.95 | 1777.75 | 2129.85 | 3032 | 2505.5
| 742.65 | 784.2 | 902.35 | 970.42 | 1000.15 | 1026.65 | 1151.78 | 1327.65 | 1722.05 | 1412.63 | 1494.6 | 1778.18 | 2130.25 | 3031.35 | 2504.88
| 741.55 | 782.97 | 901.72 | 967.83 | 1001.15 | 1028.03 | 1150.78 | 1328.8 | 1721.1 | 1419.32 | 1494.8 | 1780.05 | 2128.65 | 3029.05 | 2507.43
| 742.65 | 783.47 | 899.03 | 968 | 1004.08 | 1026.55 | 1150.45 | 1328.43 | 1722.18 | 1418.75 | 1495.15 | 1780.1 | 2126.38 | 3030.45 | 2507.13
| 747.33 | 783.55 | 897.15 | 968.9 | 1000.58 | 1025.78 | 1148.8 | 1328.38 | 1722.88 | 1417.43 | 1496.7 | 1779.2 | 2126.88 | 3033.27 | 2506.02
| 747.58 | 781.75 | 901 | 969.42 | 998.87 | 1025.88 | 1150.05 | 1328.13 | 1722.43 | 1416.85 | 1496.8 | 1778.9 | 2126.82 | 3033.98 | 2506.27
| 749.6 | 778.95 | 901.17 | 969.25 | 1000.6 | 1026.75 | 1150.7 | 1328.68 | 1721.07 | 1417.68 | 1498.85 | 1778.65 | 2128.25 | 3033.1 | 2506.55
| 749.7 | 784 | 901.25 | 969.53 | 1000.42 | 1024.88 | 1150.47 | 1327.47 | 1720.32 | 1417.68 | 1498.32 | 1776.8 | 2128.05 | 3034 | 2504.23
| 748.2 | 783.95 | 901.8 | 969.28 | 1000.65 | 1027.1 | 1151.03 | 1326.07 | 1722.1 | 1416.75 | 1499.2 | 1777.63 | 2127.82 | 3034.85 | 2504.23
| 743.67 | 783.97 | 900.95 | 969.22 | 1002.33 | 1025.78 | 1149.82 | 1326.07 | 1721.88 | 1419.63 | 1501.15 | 1777.2 | 2132.75 | 3035.82 | 2506.93
| 745.47 | 781.03 | 897.65 | 969.6 | 1000.97 | 1025.88 | 1149.6 | 1327.47 | 1722.82 | 1420.25 | 1502.43 | 1777.88 | 2130.35 | 3034.68 | 2507.52
| 745.6 | 782 | 898.15 | 971.65 | 999.75 | 1024.15 | 1149.2 | 1328.3 | 1723.6 | 1418.78 | 1497.82 | 1779.5 | 2130.05 | 3034.75 | 2506.6
| 745.55 | 784.65 | 898.15 | 970.75 | 1002.05 | 1027.4 | 1149.55 | 1328.4 | 1724.2 | 1418.03 | 1497.63 | 1778.88 | 2128.9 | 3034.63 | 2505.4
| 746.25 | 785.8 | 897.1 | 968.83 | 1001.7 | 1026.18 | 1149.6 | 1327.9 | 1723.22 | 1417.97 | 1497.85 | 1778.2 | 2130.13 | 3037.7 | 2505.93
| 746.58 | 784.53 | 898.95 | 969.33 | 999.05 | 1024.7 | 1150.25 | 1326.3 | 1721.82 | 1418.43 | 1498.22 | 1778.1 | 2130.6 | 3036.43 | 2506.43
| 746.83 | 782.58 | 898.75 | 968.87 | 1002.65 | 1025.95 | 1151.13 | 1326.57 | 1723.45 | 1419.35 | 1499.1 | 1778.15 | 2130 | 3033.1 | 2504.15
| 746.35 | 781.67 | 899.37 | 969.65 | 1002.37 | 1026.78 | 1147.63 | 1327.35 | 1722.22 | 1419.35 | 1498.68 | 1778.63 | 2129.25 | 3032.88 | 2503.98
| 746.55 | 782.12 | 899.87 | 968.3 | 1001.85 | 1026.05 | 1148.9 | 1327.63 | 1721.28 | 1418.85 | 1496 | 1781.45 | 2129.85 | 3032 | 2504.4
| 749.85 | 781.67 | 899.08 | 967.62 | 1001.1 | 1026.35 | 1148.38 | 1327.82 | 1721.2 | 1416.47 | 1494.32 | 1779.03 | 2130.68 | 3032.57 | 2506.43
| 748.5 | 783.2 | 899.33 | 966.87 | 1002.97 | 1027.4 | 1150.05 | 1326.55 | 1720.22 | 1415.43 | 1494.95 | 1777.93 | 2129.15 | 3035.07 | 2503.68
| 747.1 | 781.9 | 899.33 | 966.65 | 1000.8 | 1026.9 | 1150.88 | 1327.8 | 1718.63 | 1418.93 | 1496.43 | 1777.4 | 2126.82 | 3034.93 | 2504.3
| 745.28 | 779.5 | 899 | 968.85 | 1000.4 | 1026.35 | 1151.82 | 1328.43 | 1719.53 | 1421.82 | 1497.38 | 1776.97 | 2127.07 | 3031.55 | 2504.93
| 745.47 | 781.83 | 899.55 | 968.95 | 1000.15 | 1025.47 | 1149.82 | 1328.35 | 1720.65 | 1421.13 | 1496.18 | 1777.1 | 2127.85 | 3031.07 | 2507.05
| 745.45 | 783.35 | 900.6 | 970.58 | 999.8 | 1026 | 1149.22 | 1328.82 | 1721.85 | 1415.1 | 1493.47 | 1778 | 2127.77 | 3031.85 | 2506.9
| 748.35 | 781.05 | 901.37 | 970.83 | 1000.17 | 1027.7 | 1149.47 | 1330.6 | 1720.72 | 1415.18 | 1494.95 | 1779.88 | 2128.13 | 3032.27 | 2504.98
| 748.75 | 778.97 | 900.87 | 969.03 | 999.05 | 1028.47 | 1150.57 | 1327.2 | 1718.72 | 1416.38 | 1496.95 | 1778.6 | 2128.05 | 3033.7 | 2505.4
| 747.3 | 777.95 | 901.47 | 968.65 | 1000.15 | 1025.72 | 1148.75 | 1327.13 | 1720.65 | 1417.97 | 1497.72 | 1778.25 | 2128.68 | 3033.05 | 2507.18
| 746.08 | 778.9 | 901.65 | 968.72 | 1000.33 | 1025.97 | 1149.78 | 1328.63 | 1723.53 | 1417.53 | 1496.65 | 1777.75 | 2128.27 | 3031.77 | 2504.5
| 745.05 |  | 900.4 | 968.47 | 1000.9 | 1025.43 | 1149.93 | 1329.43 | 1723.25 | 1417.53 | 1496.6 | 1778.82 | 2129.27 | 3031.93 | 2504.25
| 744.35 |  | 899.78 | 969.3 | 1001.17 | 1027.63 | 1149.4 | 1326.88 | 1722.68 | 1419.07 | 1497.22 | 1778.4 | 2128.7 | 3030.93 | 2505.05
|  |  | 899.8 | 968.17 | 999.47 | 1027.88 | 1148.72 | 1326.85 | 1721.75 | 1418.55 | 1497.95 | 1777.88 | 2128.9 | 3030.9 | 2504.15
|  |  | 901 | 968.83 | 1000.47 | 1025.93 | 1148.9 | 1326 | 1719.55 | 1419.6 | 1496.7 | 1778.53 | 2126.18 | 3031.88 | 2505.68
|  |  | 900.17 | 967.72 | 1001.5 | 1029.15 | 1147.28 | 1327.88 | 1721.8 | 1419.47 | 1496.15 | 1779.75 | 2127.65 | 3033.57 | 2505.4
|  |  | 899.97 | 969.4 | 1000.6 | 1028.22 | 1148.68 | 1327.9 | 1721.05 | 1419.2 | 1494.68 | 1777.82 | 2128.6 | 3034.8 | 2503.8
|  |  | 899.47 | 967.5 | 998.97 | 1028.55 | 1148.05 | 1327.2 | 1720.35 | 1418.47 | 1495.1 | 1777.43 | 2129.13 | 3034.98 | 2504.1
|  |  | 897.9 | 967.47 | 1001.45 | 1030.32 | 1151.4 | 1327.8 | 1719 | 1416.93 | 1496.5 | 1778.35 | 2128.93 | 3033.82 | 2505.57
|  |  |  | 967.72 | 1001.55 | 1029.2 | 1152.35 | 1327.9 | 1721.85 | 1416.93 | 1495.57 | 1779.13 | 2128.38 | 3035.18 | 2506.18
|  |  |  | 967.87 | 999.53 | 1026.68 | 1150.93 | 1327.53 | 1723.85 | 1421.07 | 1496.07 | 1779.03 | 2127.57 | 3035.88 | 2506.3
|  |  |  | 968.87 | 1000.1 | 1025.47 | 1151.03 | 1327.95 | 1723.45 | 1419.7 | 1495.47 | 1778.45 | 2128.9 | 3038.18 | 2507.93
|  |  |  | 968.12 | 999.17 | 1026.38 | 1152.53 | 1328.78 | 1725.65 | 1419.13 | 1496.45 | 1777.97 | 2128.07 | 3033.9 | 2507.2
|  |  |  | 969.78 | 998.15 | 1027.4 | 1152.47 | 1329.63 | 1725.05 | 1420.68 | 1496.8 | 1778.38 | 2127.82 | 3036.32 | 2504.93
|  |  |  | 969.85 | 1000.2 | 1025.88 | 1151.57 | 1330.38 | 1722.53 | 1419.85 | 1495.85 | 1778.5 | 2127.68 | 3036.95 | 2506.45
|  |  |  | 969.22 | 1000.2 | 1025.3 | 1152.55 | 1329.38 | 1724.7 | 1418.28 | 1495.1 | 1778.82 | 2128 | 3036.05 | 2505.43
|  |  |  | 968.45 | 998.8 | 1027 | 1153.53 | 1327.72 | 1724.47 | 1416.8 | 1496.43 | 1780.95 | 2128.48 | 3035.18 | 2505.57
|  |  |  | 968.67 | 999.47 | 1025.03 | 1152.65 | 1327.32 | 1722.32 | 1417.57 | 1495.2 | 1782.63 | 2129.88 | 3033.7 | 2505.88
|  |  |  | 968.28 | 998.37 | 1024.68 | 1152.03 | 1326.9 | 1723.72 | 1417.78 | 1493.75 | 1780.13 | 2130.65 | 3034.48 | 2505.95
|  |  |  | 967.7 | 998.75 | 1028.18 | 1153.05 | 1327.18 | 1723.88 | 1419.18 | 1494.28 | 1779.63 | 2129.82 | 3033.9 | 2507.02
|  |  |  | 967.33 | 998.37 | 1030.97 | 1154 | 1329.32 | 1721.75 | 1418.3 | 1496.95 | 1778.78 | 2129.23 | 3032.77 | 2506.43
|  |  |  | 969.65 | 999.47 | 1029.82 | 1154.53 | 1329.13 | 1721.1 | 1417.6 | 1496.93 | 1778.7 | 2130.98 | 3032.7 | 2504.82
|  |  |  | 971.03 | 998.22 | 1028.43 | 1154.4 | 1329.88 | 1720.72 | 1419.13 | 1494.78 | 1779.05 | 2129.65 | 3031.93 | 2503.77
|  |  |  | 970.4 | 997.87 | 1028.2 | 1150.82 | 1329.32 | 1722.3 | 1419.7 |  | 1779.63 | 2132.2 | 3032.07 | 2504.32
|  |  |  | 971.4 | 999.7 | 1028.63 | 1150.78 | 1328.3 | 1720.95 | 1419.38 |  | 1779.35 | 2131.93 | 3033.73 | 2506.5
|  |  |  | 972.95 | 998.05 | 1029.6 | 1151.2 | 1328.9 | 1722.05 | 1418.93 |  | 1779.28 | 2130.25 | 3033.27 | 2506.68
|  |  |  | 973.9 | 995.97 | 1027.3 | 1150.6 | 1328.82 | 1721.5 | 1417.63 |  | 1779 | 2130.35 | 3033.82 | 2506.43
|  |  |  | 969.78 | 998.08 | 1027.75 | 1152 | 1329.28 | 1721.43 | 1418.13 |  | 1779.6 | 2130.2 | 3034.55 | 2506.5
|  |  |  | 969.35 | 999.1 | 1030.78 | 1151.35 | 1330.28 | 1721.97 | 1418.63 |  | 1779.13 | 2128.57 | 3035.57 | 2505
|  |  |  | 971.22 | 999.37 | 1029.4 | 1150.65 | 1329.38 | 1722.43 | 1418.82 |  | 1778.3 | 2128.63 | 3035.35 | 2505.15
|  |  |  | 971.3 | 999.85 | 1028.68 | 1150.55 | 1328.65 | 1722.28 | 1418.93 |  | 1776.45 | 2128.65 | 3035.35 | 2504.25
|  |  |  | 969.92 | 1001.8 | 1030.32 | 1148.97 | 1326.68 | 1721.6 | 1420.22 |  | 1775.5 | 2129.7 | 3034.7 | 2504.1
|  |  |  | 967.35 | 1002.65 | 1032.72 | 1148.1 | 1327.25 | 1721.47 | 1417.63 |  | 1775.53 | 2128.52 | 3033.05 | 2504.2
|  |  |  | 970.28 | 1001.78 | 1028.57 | 1147.75 | 1327.7 | 1722.45 | 1417.53 |  | 1777.55 | 2128.98 | 3034.95 | 2505
|  |  |  | 971.75 | 1002.37 | 1026.85 | 1150.9 | 1326.93 | 1724.38 | 1413.95 |  | 1778.68 | 2129.95 | 3034.75 | 2507.15
|  |  |  | 969.65 | 1001.5 | 1028.18 | 1150.82 | 1325.75 | 1722.65 | 1414.2 |  | 1777.85 | 2128.85 | 3034.15 | 2507.6
|  |  |  | 970.3 | 1000.6 | 1030.57 | 1150.47 | 1326.25 | 1720.85 | 1414.57 |  | 1778.93 | 2128.75 | 3033.9 | 2506.85
|  |  |  | 971.17 | 1002.6 | 1026.8 | 1150.65 | 1326.43 | 1721.03 | 1417.18 |  | 1777.68 | 2129.32 | 3033.57 | 2507.23
|  |  |  | 970.08 | 1000.62 | 1027.28 | 1150.18 | 1324.68 | 1722.03 | 1417.5 |  | 1778.32 | 2131.9 | 3034.4 | 2505.63
|  |  |  | 969.5 | 1000.12 | 1030.6 | 1151.1 | 1324.93 | 1721.38 | 1418.65 |  | 1780.63 | 2132.27 | 3033.38 | 2503.6
[5 empty] | 999.95 | 1031.6 | 1151.22 | 1327.9 | 1721.2 | 1418.88 |  | 1779.45 | 2133.52 | 3034.18 | 2503.52
[5 empty] | 1000.17 | 1028.93 | 1151.55 | 1326.9 | 1723.1 | 1419.4 |  | 1777.95 | 2130.68 | 3034.52 | 2504.57
[6 empty] | 1027.35 | 1150.35 | 1328.68 | 1722.53 | 1416.15 |  | 1778.72 | 2129.5 | 3033.23 | 2505.77
[6 empty] | 1026.9 | 1151.9 | 1328.45 | 1722.03 | 1415.47 |  | 1779.38 | 2129.93 | 3033.1 | 2505.55
[6 empty] | 1029 | 1150.25 | 1326.63 | 1721.45 | 1415.2 |  | 1777.15 | 2128.98 | 3034.52 | 2505.43
[6 empty] | 1027.55 | 1151.03 | 1327.05 | 1720.82 |  |  | 1778 | 2129.68 | 3035.25 | 2505
[6 empty] | 1026.4 | 1146.3 | 1326.28 | 1721.7 |  |  | 1777.55 | 2133.52 | 3033.38 | 2505.25
[6 empty] | 1026.8 | 1148.93 | 1325.2 | 1723.32 |  |  | 1779.55 | 2131.23 | 3033.88 | 2506.38
[6 empty] | 1028.68 | 1147.82 | 1327.05 | 1724.05 |  |  | 1779.78 | 2128.77 | 3032.68 | 2508.63
[6 empty] | 1028.18 |  | 1328.25 | 1723.15 |  |  | 1779.7 | 2127.45 | 3031.93 | 2505.95
[6 empty] | 1028.82 |  | 1326.43 | 1722.7 |  |  | 1778.55 | 2128.18 | 3032.93 | 2505.2
[6 empty] | 1028.93 |  | 1328.15 | 1721.82 |  |  | 1778.72 | 2127.77 | 3034.23 | 2506.65
[8 empty] | 1327.9 | 1723.03 |  |  | 1778.82 | 2128.43 | 3034.8 | 2508.88
[8 empty] | 1326.93 | 1724.5 |  |  | 1779.47 | 2129.9 | 3035.25 | 2508.02
[8 empty] | 1327.07 | 1724.97 |  |  | 1779.28 | 2130.65 | 3034.15 | 2508.4
[8 empty] | 1327.28 | 1724.57 |  |  | 1779.88 | 2132.77 | 3035.38 | 2506.7
[8 empty] | 1329 | 1722 |  |  |  | 2130.02 | 3034.82
[8 empty] | 1330.75 | 1723.93 |  |  |  | 2129.75 | 3031.73
[8 empty] | 1331.03 | 1726.57 |  |  |  | 2128.88 | 3033.45
[8 empty] | 1328.95 | 1725.05 |  |  |  | 2128 | 3034.68
[8 empty] | 1327.57 | 1721.93 |  |  |  | 2127.27 | 3036.7
[8 empty] | 1328.68 | 1721.75 |  |  |  | 2128.63 | 3035.75
[8 empty] | 1326.85 | 1726.05 |  |  |  |  | 3035.25
[8 empty] | 1327.15 | 1724.03 |  |  |  |  | 3033.95
[8 empty] | 1326.85 | 1722.22 |  |  |  |  | 3035.98
[8 empty] | 1328.43 | 1719.65 |  |  |  |  | 3034.2
[8 empty] | 1329.05 | 1719.45 |  |  |  |  | 3031.25
[8 empty] | 1326.3 | 1721.22 |  |  |  |  | 3033
[8 empty] | 1325.82 | 1720.93 |  |  |  |  | 3032.55
[8 empty] | 1328.95 | 1721.25 |  |  |  |  | 3032.85
[8 empty] | 1329.32 | 1722.07 |  |  |  |  | 3035.7
[8 empty] | 1323.85 | 1725.45 |  |  |  |  | 3034.7
[8 empty] | 1322.8 | 1723.95 |  |  |  |  | 3034.88
[8 empty] | 1326.13 | 1724.2 |  |  |  |  | 3035
[8 empty] | 1325.05 | 1722.03 |  |  |  |  | 3034.2
[8 empty] | 1325.47 | 1721.2 |  |  |  |  | 3032.1
[9 empty] | 1721.32 |  |  |  |  | 3031.82
[9 empty] | 1721.65 |  |  |  |  | 3032.2
[9 empty] | 1726.53 |  |  |  |  | 3035.55
[9 empty] | 1726.57 |  |  |  |  | 3033.3
[9 empty] | 1725.38 |  |  |  |  | 3031.9
[9 empty] | 1722.4 |  |  |  |  | 3031
[9 empty] | 1724.93 |  |  |  |  | 3032.9
[9 empty] | 1724.32 |  |  |  |  | 3033.65
[9 empty] | 1724.32 |  |  |  |  | 3032.63
[9 empty] | 1724.22 |  |  |  |  | 3032.55
[9 empty] | 1723.1 |  |  |  |  | 3035.88
[9 empty] | 1725.57 |  |  |  |  | 3035.8
[9 empty] | 1722.93 |  |  |  |  | 3036.05
[9 empty] | 1721.93 |  |  |  |  | 3035.13
[9 empty] | 1720.25 |  |  |  |  | 3035.27
[9 empty] | 1722.35 |  |  |  |  | 3035.82
[9 empty] | 1723.13 |  |  |  |  | 3036.05
[9 empty] | 1725.38 |  |  |  |  | 3034.9
[9 empty] | 1722.95 |  |  |  |  | 3035.98
[9 empty] | 1721.07 |  |  |  |  | 3035.6
[9 empty] | 1721.47 |  |  |  |  | 3036.02
[9 empty] | 1723.95 |  |  |  |  | 3034.55
[9 empty] | 1721.7 |  |  |  |  | 3034.88
[9 empty] | 1721.6 |  |  |  |  | 3034.73
[9 empty] | 1721.07 |  |  |  |  | 3034.6
[9 empty] | 1721.25 |  |  |  |  | 3036.7
[9 empty] | 1722.5 |  |  |  |  | 3036.23
[9 empty] | 1722.5 |  |  |  |  | 3034.8
[9 empty] | 1722.38 |  |  |  |  | 3033.3
[9 empty] | 1722.57 |  |  |  |  | 3033.85
[9 empty] | 1721.45 |  |  |  |  | 3033.4
1722.25
1722.45
1721.85
1721.88
1723.15
1723.6
1722.25
1722.72
1721.68
1724.6
1725.5
1723.4
1724.32
1722.32
1720.32
1721
1721.97
1723.35
1722.88
1720.75
1720.25
1721.57
1721.65
1721.1
1719.97
1717.28
1717.5
1721

## PacienteVT650
Calibracion presion
[9 empty] | AMP3 = | 0.028263
[9 empty] | OFFS3 = | -20.4541
Presion paciente
Val ADC | 742.3403 | 1294.9203 | 984.9244 | 1121.1667 | 1744.9011 | 1900.4141 | 2279.7393 | 2698.5162
VAL Press (cmH2O) | 0 | 16.4 | 7.6 | 11.4 | 28.9 | 33.3 | 43.9 | 55.7
| 740.05 | 1295.13 | 984.92 | 1123.15 | 1743.82 | 1897.53 | 2283.52 | 2697
| 742.72 | 1294.97 | 986.08 | 1120.95 | 1742.43 | 1896.93 | 2281.18 | 2697.57
| 742.03 | 1297.45 | 986.12 | 1121.1 | 1742.28 | 1899.97 | 2282 | 2699.68
| 745.1 | 1295.18 | 986.72 | 1121.93 | 1741.97 | 1901.28 | 2282.52 | 2699.1
| 748.78 | 1295.97 | 985.75 | 1122.7 | 1743.25 | 1900.7 | 2279.82 | 2696.9
| 744.6 | 1295.53 | 985.8 | 1119.68 | 1742.88 | 1899.57 | 2278.1 | 2695.65
| 740.2 | 1294.13 | 985.58 | 1119.35 | 1743.97 | 1900.25 | 2279.88 | 2697
| 740.75 | 1292.3 | 986.22 | 1119.72 | 1744.97 | 1900.68 | 2279.57 | 2697.3
| 741.1 | 1293.88 | 985.62 | 1122.2 | 1744.95 | 1901.3 | 2278.82 | 2696.35
| 740.35 | 1294.5 | 984.5 | 1123.43 | 1743.68 | 1899.65 | 2281.95 | 2698.45
| 741.58 | 1295.47 | 982.78 | 1123.38 | 1742.68 | 1898.9 | 2280.5 | 2698.75
| 741.17 | 1296.1 | 982.53 | 1120.7 | 1744.57 | 1899.43 | 2280.1 | 2700.18
| 743.58 | 1294.65 | 983.67 | 1118.88 | 1744.15 | 1899.63 | 2280.73 | 2699.15
| 744.6 | 1293.03 | 984.97 | 1121.95 | 1744.95 | 1900.1 | 2280.95 | 2698.7
| 744.67 | 1292.45 | 982.37 | 1120.03 | 1745.7 | 1901.57 | 2280.07 | 2700.98
| 744.37 | 1296.4 | 983.33 | 1119.05 | 1746.18 | 1901.07 | 2279.73 | 2700.13
| 743.9 | 1296.45 | 982.75 | 1117.95 | 1748.15 | 1901.35 | 2278.32 | 2697.48
| 743.2 | 1295.32 | 982.28 | 1121.9 | 1748.13 | 1898.7 | 2276.85 | 2695.93
| 742.35 | 1294.4 | 985.1 | 1122.72 | 1745.15 | 1898.28 | 2279.05 | 2696.4
| 740.3 | 1292.53 | 985.87 | 1122.63 | 1745.28 | 1900.25 | 2282.45 | 2697.48
| 739.67 | 1293.43 | 985.7 | 1122.22 | 1743.6 | 1900.97 | 2280.98 | 2696
| 741.5 | 1293.43 | 984.5 | 1122.03 | 1745.5 | 1902.43 | 2278.45 | 2697.07
| 742.2 | 1293.6 | 984.53 | 1118.8 | 1743.5 | 1901.22 | 2276.82 | 2698.43
| 742.62 | 1293.4 | 985.6 | 1119.68 | 1745.93 | 1898.75 | 2278.27 | 2699.2
| 741.1 | 1293.28 | 986.83 | 1120.65 | 1746.03 | 1900.3 | 2280.65 | 2700.55
| 742.5 | 1294.03 | 986.35 | 1121.65 | 1743.72 | 1902.6 | 2278.85 | 2703.73
| 744.2 | 1295.3 | 988.12 | 1120.6 | 1743.15 | 1900.55 | 2277.8 | 2701.23
| 745 | 1297.95 | 987.62 | 1119.5 | 1745.05 | 1899 | 2278.25 | 2697.1
| 742.22 | 1298 | 985.33 | 1122.15 | 1743.72 | 1899.5 | 2276.82 | 2698.1
| 740.45 | 1297.3 | 984.53 | 1121.35 | 1745.88 | 1901.68 | 2276.7 | 2700.38
| 739.85 | 1295.75 | 984.42 | 1121.38 | 1745.57 | 1903.05 | 2277.63 | 2698.93
| 742.67 | 1295.8 | 983.3 | 1121.2 | 1744.93 | 1900.93 | 2277.55 | 2698.65
| 744.3 | 1295.57 | 983.62 | 1122.13 | 1745.32 | 1900.18 | 2279.02 | 2697.52
| 741.87 | 1294.8 | 985.47 | 1121.35 | 1745.2 | 1900.53 | 2279.43 | 2696.6
| 741.15 | 1295.3 | 984.25 | 1122.3 | 1744.63 | 1902.15 | 2279.18 | 2698
| 741.2 | 1293.38 | 985.92 | 1121.05 | 1744.88 | 1901.43 | 2280.27 | 2697.25
| 742.7 | 1292.47 | 986.28 | 1122.78 | 1744.1 | 1900.78 | 2280.77 | 2696.68
| 743.1 | 1294.82 | 984.53 | 1120.65 | 1745.57 | 1900.9 | 2280.45 | 2695.9
| 743.25 | 1296.32 | 986.22 | 1119.57 | 1743.55 | 1900.22 | 2279.43 | 2699.07
| 742.58 | 1296.25 | 988.75 | 1121.82 | 1742.35 | 1901.32 | 2278.27 | 2699.77
| 740.12 | 1295.6 | 987.95 | 1122.97 | 1742.28 | 1899.82 | 2278.25 | 2698.52
| 740.83 | 1294.47 | 987.17 | 1122.78 | 1742.75 | 1903.18 | 2280.8 | 2701
| 741.47 | 1295.15 | 984.2 | 1122 | 1744 | 1902.97 | 2281.57 | 2701.02
| 740.65 | 1294.68 | 982.33 | 1120.47 | 1742.22 | 1902.3 | 2280.73 | 2699.95
| 740.12 | 1296 | 984 | 1120.55 | 1743.93 | 1899.65 | 2279.48 | 2700.88
| 739.78 | 1295.07 | 983.55 | 1120.68 | 1745.07 | 1899.3 | 2281.18 | 2697.3
| 740.08 | 1293.1 | 984.6 | 1119.5 | 1746.38 | 1900.95 | 2279.23 | 2698.7
| 742.45 | 1292.9 | 983.85 | 1120.3 | 1743.8 | 1899.88 | 2278.2 | 2699.32
| 743.9 | 1294.43 | 983.37 | 1121.53 | 1746.07 | 1899.32 | 2279.85 | 2698.2
| 745.42 | 1296.45 | 986.1 | 1122.85 | 1746.1 | 1900.4 | 2283.88 | 2697.9
| 744.35 | 1296.38 | 987.55 | 1120.47 | 1747.13 | 1900.1 | 2281.35 | 2698.38
| 743.97 | 1294.32 | 985.85 | 1119.07 | 1746.72 | 1898.55 | 2279.15 | 2697.85
| 743.05 | 1294.55 | 984 | 1120.63 | 1747.32 | 1898.13 | 2280.82 | 2697.18
| 741.55 | 1295 | 984.58 | 1121.57 | 1749.07 | 1899.35 | 2279.68 | 2697.05
| 741.65 | 1295.15 | 983.4 | 1119.63 | 1749.72 | 1900 | 2280.23 | 2698.2
| 740.4 | 1296.5 | 981.62 | 1119 | 1748.35 | 1900.88 | 2280.25 | 2698
| 741.08 | 1294.95 | 982.87 | 1120.6 | 1747.32 | 1901.7 | 2278 | 2699.32
| 744.53 | 1294.6 | 985.15 | 1123.28 | 1746.72 | 1901.1 | 2278.15 | 2701.05
| 744.08 | 1293.7 | 984.87 | 1121.38 | 1745 | 1900.78 | 2278.23 | 2700.18
| 742.2 | 1296.2 | 984.08 | 1121.85 | 1744.15 | 1900.55 | 2281.05 | 2699.27
| 741.55 | 1297.35 | 984.47 | 1123.8 | 1743.55 | 1900.72 | 2282.32 | 2699.88
| 741.8 | 1296.6 | 984.85 | 1122.03 | 1745.25 | 1901.05 | 2281.55 | 2697.52
| 741.85 | 1293.82 | 986.47 | 1119.35 | 1746.32 | 1900.07 | 2279.82 | 2697.82
| 740.85 | 1294.8 | 986.1 | 1119.82 | 1745.35 | 1901.35 | 2280.15 | 2696.8
| 741.2 | 1295.93 | 982.65 | 1120.55 | 1744.55 | 1901.38 | 2280 | 2697.3
| 741.87 | 1295.6 | 981.92 | 1123.22 | 1745.68 | 1903.13 | 2279.75 | 2698.5
| 742.5 | 1296.72 | 983.72 | 1121.45 | 1746.25 | 1901.85 | 2279.65 | 2700.23
| 741.65 | 1294.68 | 983.8 | 1121.47 | 1745.57 | 1900.9 | 2277.02 | 2700.73
| 742.75 | 1294.13 | 983.92 | 1118.63 | 1745.35 | 1901.2 | 2278.25 | 2699.63
| 740.75 | 1292.2 | 983.42 | 1118.05 | 1745.93 | 1901.85 | 2278.45 | 2698.45
| 740.75 | 1293 | 985.2 | 1117.47 | 1744.82 | 1901.97 | 2277.63 | 2697.57
| 741.12 | 1296.13 | 985.22 | 1119.2 | 1748.25 | 1901.15 | 2275.38 | 2698.05
| 739.62 | 1297.03 | 985.95 | 1120.35 | 1747.75 | 1900.65 | 2277.8 | 2697.07
| 743.33 | 1296.68 | 984.1 | 1120.28 | 1746.72 | 1900.78 | 2279.25 | 2697.73
| 744.2 | 1298.13 | 984.83 | 1119.53 | 1745.3 | 1903.97 | 2278.77 | 2697.45
| 742.3 | 1297.53 | 982.8 | 1119.8 | 1745.68 | 1902.85 | 2279.5 | 2697.5
| 740.9 | 1296.75 | 981.85 | 1119.38 | 1746.03 | 1899.15 | 2279.38 | 2698.43
| 741.95 | 1296.35 | 983.65 | 1121.03 | 1747.13 | 1900 | 2282.05 | 2699.65
| 741.17 | 1294.93 | 984.8 | 1119.72 | 1747.7 | 1902.28 | 2280.27 | 2697.2
| 738.15 | 1293.6 | 984.45 | 1119.1 | 1745.82 | 1902.97 | 2281.68 | 2697.4
| 741.2 | 1294 | 984.12 | 1119.1 | 1746.35 | 1903.03 | 2280.45 | 2697.38
| 742.67 | 1294.93 | 984.22 | 1119.03 | 1746.13 | 1903.55 | 2277.8 | 2697.45
| 743.3 | 1294.4 | 986.53 | 1120.8 | 1746.28 | 1903.55 | 2277.63 | 2697.02
| 743.9 | 1292.75 | 987.28 | 1120.8 | 1747.1 | 1902.13 | 2278.52 | 2696.25
| 745.28 | 1293.28 | 987.1 | 1120.65 | 1745.53 | 1901.13 | 2279.15 | 2697.27
| 742.28 | 1295.25 | 986.42 | 1120.18 | 1745.7 | 1900.93 | 2277.85 | 2696.8
| 740.62 | 1296.03 | 984.25 | 1120.65 | 1744.75 | 1901.7 | 2277.4 | 2697.77
| 741.28 | 1295.47 | 983.3 | 1120 | 1745.47 | 1901.9 | 2279.23 | 2698.07
| 741.92 | 1293.38 | 983.25 | 1119.97 | 1746.8 | 1901.55 | 2280.15 | 2698.05
| 742.67 | 1293.38 | 983.42 | 1119.72 | 1747.03 | 1903.78 | 2277.93 | 2698.1
| 742.35 | 1294.03 | 985.25 | 1119.1 | 1746.97 | 1904.95 | 2277.35 | 2695.93
| 740.03 | 1293.45 | 985.5 | 1117.57 | 1745.72 | 1905.47 | 2279.5 | 2695.7
| 739.78 | 1293.82 | 985.75 | 1118.35 | 1744.72 | 1905.05 | 2280.45 | 2696.2
| 741.05 | 1296.97 | 983.6 | 1118.43 | 1743.88 | 1904.1 | 2280.88 | 2696.3
| 743.47 | 1299.78 | 983.42 | 1118.28 | 1745.07 | 1902.57 | 2278.8 | 2697
| 744.28 | 1297.4 | 983.92 | 1117.07 | 1746.22 | 1902.7 | 2278.65 | 2696.63
| 741.65 | 1295.25 | 983.3 | 1118.2 | 1746.32 | 1902.35 | 2279.85 | 2696.32
| 740.67 | 1296.35 | 984.08 | 1117.2 | 1745.93 | 1904 | 2280.93 | 2696.82
| 739.9 | 1292.15 | 986.03 | 1117.6 | 1745.72 | 1904.15 | 2278.6 | 2696.15
| 741.1 | 1293.8 | 987.55 | 1120.05 | 1746.28 | 1904.97 | 2277.57 | 2697.18
| 737.83 | 1296.53 | 984 | 1120.72 | 1747.5 | 1903.28 | 2276.5 | 2699.18
| 740.55 | 1296.53 | 983.4 | 1119.8 | 1747.13 | 1902.4 | 2277.63 | 2701.38
| 741.58 | 1296.03 | 983.62 | 1120.53 | 1746.72 | 1902.35 | 2278.2 | 2700.82
| 740.08 | 1296.15 | 985.6 | 1120.05 | 1748.75 | 1902.38 | 2279.35 | 2700.1
| 739.7 | 1294.95 | 986.85 | 1121.25 | 1753.88 | 1903.63 | 2281.82 | 2698.05
| 741.22 | 1293.43 | 984.9 | 1121.07 | 1751.78 | 1902.1 | 2279.75 | 2699.48
| 741.35 | 1293.8 | 984.7 | 1120.07 | 1750.13 | 1901.8 | 2279 | 2700.98
| 740.33 | 1296.25 | 984.92 | 1119.68 | 1748.45 | 1901.47 | 2279.3 | 2700.18
| 742.58 | 1298.57 | 986.62 | 1120.63 | 1746.63 | 1902.4 | 2281.38 | 2701
| 743.15 | 1297.45 | 986.85 | 1120.07 | 1747.68 | 1903.93 | 2281.6 | 2699.05
| 743.65 | 1294.75 | 984.97 | 1120.6 | 1749.38 | 1903.88 | 2281.68 | 2698.25
| 742.6 | 1296.75 | 983.92 | 1120.15 | 1748.47 | 1901.5 | 2280.68 | 2698.4
| 743.67 | 1296.13 | 983.42 | 1119.9 | 1748.4 |  | 2279.3 | 2699.02
| 742.03 | 1295.8 | 984.25 | 1120.72 | 1747.9 |  | 2280.35 | 2696.48
| 742.92 | 1295.82 | 984.58 |  | 1747.68 |  | 2281.02 | 2696.02
| 742.37 | 1297.47 | 982.55 |  | 1748.28 |  | 2277.93 | 2696.52
| 740.67 | 1296 | 983.5 |  | 1748.32 |  | 2278.2
| 740.58 | 1294.63 | 985.22 |  | 1747.8 |  | 2279.9
| 743.12 | 1295.55 | 985.58 |  | 1748.2 |  | 2280.35
| 744.35 | 1296.15 | 984.17 |  | 1749.03 |  | 2278.25
| 743.03 | 1296.95 | 984.65 |  | 1746.93 |  | 2279.65
| 743.2 | 1294.47 | 984.3 |  | 1748.53 |  | 2280.63
| 740.87 | 1295.82 | 984.78 |  | 1748.6 |  | 2277.27
| 740.67 | 1294.9 | 982.83 |  | 1748.85 |  | 2278.5
| 740.03 | 1295.82 | 982.4 |  | 1746.5 |  | 2276.45
| 741.67 | 1295.88 | 984.15 |  | 1747.4 |  | 2278.45
| 743.25 | 1296 | 983.55 |  | 1747.97 |  | 2278.25
| 741.2 | 1296.25 | 982.6 |  | 1748.82 |  | 2277.88
| 741.2 | 1297.18 | 982.87 |  | 1750.05 |  | 2277.95
| 738.15 | 1296.8 | 983.65 |  | 1750.28 |  | 2278.6
| 739.83 | 1297.75 | 984.7 |  | 1748.32 |  | 2280.57
| 739.78 | 1295.55 | 985.45 |  | 1748.3 |  | 2279.25
| 742.6 | 1296.78 | 984.95 |  | 1749.53 |  | 2278.93
| 742.97 |  | 986.47 |  | 1750.38 |  | 2277
| 742.78 |  | 986.67 |  | 1749.53 |  | 2278.63
| 742.28 |  | 986.2 |  | 1750.03 |  | 2280.82
| 741.67 |  |  |  | 1750.5 |  | 2278.88
| 741.5 |  |  |  | 1744.53 |  | 2277.4
| 740.78 |  |  |  | 1743.1 |  | 2275.88
| 739.5 |  |  |  | 1745.22 |  | 2276.18
| 739.5 |  |  |  | 1747.38
| 740.8 |  |  |  | 1746.82
| 742.95 |  |  |  | 1746.93
| 743.25 |  |  |  | 1746.4
742.42
742.2
742.25
742.72
741.12
740.22
739.7
741.08
743
744.17
741.65
739.42
739.6
742.47
744.67
739.85
741
743.37
744.8
746.12
744.25
741.4
740
740.45
740
738.12
739.67

## Camara
Calibracion presion
[6 empty] | AMP1 = | 0.027692
[6 empty] | OFFS1 = | -22.4863
Presion paciente
Val ADC |  | 1048.5397 | 1772.6303 | 1494.5062 | 1253.898 | 1140.4162 | 2253.3959 | 2017.28 | 1813.449 | 2728.2433 | 2559.4718 | 3377.3438
VAL Press (cmH2O) |  | 6.2 | 26.7 | 19.1 | 12.1 | 8.9 | 40 | 33.5 | 27.8 | 53.4 | 48.9 | 70.3
|  | 1048.7 | 1772.7 | 1495.22 | 1254.65 | 1140.05 | 2253.95 | 2018.22 | 1813.07 | 2729.45 | 2559.82 | 1.3
|  | 1049.1 | 1774.7 | 1495.57 | 1254.8 | 1140.2 | 2255.63 | 2017.32 | 1814.1 | 2728.57 | 2561.77 | 3434.5
|  | 1046.4 | 1772.88 | 1493.95 | 1255.88 | 1139.25 | 2255.88 | 2016.1 | 1815.05 | 2726.2 | 2558.8 | 3433
|  | 1047.25 | 1772.68 | 1492.82 | 1257.45 | 1138.93 | 2255.45 | 2018.07 | 1814.4 | 2726.23 | 2558.88 | 3430.75
|  | 1047.93 | 1772.1 | 1493 | 1256.22 | 1139.35 | 2253 | 2017 | 1814 | 2726.93 | 2559.25 | 3430.35
|  | 1049.18 | 1772.32 | 1493.43 | 1252.9 | 1140.55 | 2252.2 | 2015.85 | 1814.1 | 2728.93 | 2558.55 | 3432.25
|  | 1048.13 | 1773.07 | 1493.9 | 1253.55 | 1140.15 | 2252.2 | 2018.22 | 1815.57 | 2728.38 | 2560.25 | 3438.43
|  | 1047.6 | 1773.4 | 1493.05 | 1252.75 | 1138.88 | 2250.98 | 2018.6 | 1815.72 | 2728.23 | 2559.32 | 3438.63
|  | 1047.7 | 1773.53 | 1492.63 | 1253.38 | 1140.57 | 2253.18 | 2019 | 1814.7 | 2727.9 | 2558.05 | 3435.98
|  | 1047.4 | 1771.68 | 1494.55 | 1256.13 | 1140.9 | 2252.95 | 2018.53 | 1816.03 | 2728.23 | 2558.2 | 3431.63
|  | 1048.07 | 1770.9 | 1494.97 | 1255.38 | 1140.55 | 2252.68 | 2016.88 | 1815.95 | 2727.98 | 2559.57 | 3432.5
|  | 1046.03 | 1773.78 | 1494.88 | 1251.72 | 1140.3 | 2253.7 | 2014.57 | 1814.55 | 2727.85 | 2561.55 | 3434.18
|  | 1045.03 | 1774.15 | 1492.5 | 1250.85 | 1142 | 2253.6 | 2017.45 | 1812.43 | 2728.77 | 2559.13 | 3433.15
|  | 1048.32 | 1772.53 | 1493.88 | 1253.03 | 1142.22 | 2257.5 | 2015.95 | 1811.53 | 2728.02 | 2559.27 | 3432.9
|  | 1048.55 | 1771.28 | 1495.43 | 1254.22 | 1142.03 | 2253.57 | 2016.13 | 1813.07 | 2728.05 | 2558.88 | 3432.88
|  | 1047.43 | 1772.28 | 1494.53 | 1253.7 | 1141.4 | 2252.55 | 2015.9 | 1814.93 | 2728.98 | 2560.88 | 3432.2
|  | 1048.4 | 1773.68 | 1493.57 | 1252.85 | 1143.1 | 2251.88 | 2016.38 | 1813.28 | 2727.13 | 2559.6 | 3430.68
|  | 1049.75 | 1772.63 | 1496.3 | 1254.07 | 1141.3 | 2253.32 | 2017.57 | 1813.13 | 2726.57 | 2559.65 | 3431.73
|  | 1052.07 | 1769.57 | 1496.05 | 1254.13 | 1139.88 | 2254.55 | 2017.97 | 1813.25 | 2727.07 | 2557.5 | 3432.32
|  | 1051.53 | 1770.65 | 1497.05 | 1252.3 | 1140.38 | 2254.75 | 2017.13 | 1813.57 | 2727.88 | 2557.13 | 3434.07
|  | 1051.05 | 1769.8 | 1497.05 | 1252.32 | 1140.93 | 2253.63 | 2017.22 | 1813.4 | 2728.75 | 2556.8 | 3435.57
|  | 1049.68 | 1771.57 | 1495.22 | 1254.53 | 1141.3 | 2258.48 | 2016.82 | 1812.9 | 2728.88 | 2559.45 | 3434.18
|  | 1048.28 | 1771.63 | 1493.97 | 1252.72 | 1141.2 | 2256.35 | 2015.88 | 1813.5 | 2727.48 | 2559.9 | 3435.82
|  | 1045.72 | 1772 | 1494.28 | 1252.25 | 1139.72 | 2254.07 | 2016.88 | 1815 | 2727.35 | 2559.7 | 3435.1
|  | 1045.47 | 1773.63 | 1494.53 | 1252 | 1140.18 | 2254.55 | 2018.88 | 1813.95 | 2727.05 | 2561.45 | 3431.02
|  | 1048.22 | 1773.32 | 1494.72 | 1251.8 | 1141.65 | 2254.88 | 2018.43 | 1814.85 | 2728.07 | 2559.1 | 3432.57
|  | 1047.22 | 1773.45 | 1494.65 | 1252.53 | 1143.18 | 2254.82 | 2016.97 | 1814.25 | 2729.77 | 2559.05 | 3432.85
|  | 1046.43 | 1772.57 | 1490.47 | 1253.22 | 1143.18 | 2252.52 | 2015.68 | 1814.43 | 2730.13 | 2558.45 | 3433.3
|  | 1048 | 1772.18 | 1492 | 1254.35 | 1143.65 | 2252.02 | 2016.07 | 1814.6 | 2729.35 | 2557.3 | 3431.5
|  | 1048.93 | 1773.2 | 1494.1 | 1254.8 | 1140.13 | 2252.48 | 2017.18 | 1814.28 | 2728.68 | 2557.77 | 3431.4
|  | 1049.68 | 1773.65 | 1495.72 | 1255.9 | 1140.85 | 2253.9 | 2017.5 | 1813 | 2729.82 | 2556.27 | 3434.5
|  | 1051.1 | 1772.75 | 1493.53 | 1256.22 | 1142.22 | 2253.7 | 2019.55 | 1814.05 | 2728.5 | 2558.07 | 3432.4
|  | 1051.53 | 1775.25 | 1491.95 | 1254.95 | 1142.78 | 2254.18 | 2020.07 | 1814.97 | 2727.32 | 2557.65 | 3430.65
|  | 1050.57 | 1775.3 | 1493.5 | 1254.7 | 1139.65 | 2252.93 | 2018.43 | 1814.6 | 2727.32 | 2558.4 | 3432.3
|  | 1050.07 | 1772.68 | 1493.8 | 1252.95 | 1137.25 | 2253.7 | 2017.4 | 1813.53 | 2727.4 | 2560.88 | 3433.65
|  | 1047.85 | 1771.78 | 1494.75 | 1253.35 | 1137.1 | 2254.9 | 2016.5 | 1811.4 | 2727.48 | 2560.27 | 3434.48
|  | 1047.2 | 1771.7 | 1496.72 | 1253.2 | 1138.4 | 2254.27 | 2016.88 | 1811.25 | 2728.48 | 2558.32 | 3435.2
|  | 1046.8 | 1773.05 | 1496.57 | 1254.45 | 1140.1 | 2253.18 | 2016.9 | 1811.38 | 2727.38 | 2558.13 | 3433.95
|  | 1048.93 | 1771.93 | 1494.53 | 1255.13 | 1140.93 | 2253.48 | 2017.28 | 1813.35 | 2726.63 | 2561 | 3429.9
|  | 1049.55 | 1771.35 | 1494.35 | 1256.43 | 1140.03 | 2253.77 | 2017.72 | 1816.25 | 2729.27 | 2562.02 | 3428.32
|  | 1050.57 | 1772.38 | 1494.93 | 1254.3 | 1140.18 | 2253.48 | 2017.9 | 1815.07 | 2730 | 2561 | 3428.55
|  | 1050.5 | 1773.43 | 1496.05 | 1253.65 | 1139.22 | 2253.1 | 2017.53 | 1813.45 | 2728.73 | 2560.4 | 3432.18
|  | 1050 | 1773.53 | 1494.43 | 1254 | 1139.9 | 2252.9 | 2017.35 | 1812.2 | 2728.32 | 2560.32 | 3433.55
|  | 1049.5 | 1773.8 | 1492.05 | 1251.8 | 1139.32 | 2254.88 | 2018.68 | 1813.72 | 2728.48 | 2561.63 | 3432.13
|  | 1048.07 | 1773.05 | 1492.68 | 1253.82 | 1140.13 | 2255.65 | 2019.82 | 1812.13 | 2728.5 | 2559.05 | 3433.27
|  | 1048.65 | 1771.75 | 1492.32 | 1253.13 | 1141 | 2253.6 | 2018.78 | 1810.22 | 2727.7 | 2559.13 | 3436.27
|  | 1047.72 | 1771.75 | 1493.82 | 1253.4 | 1141 | 2250.88 | 2017.07 | 1812.32 | 2727.35 | 2559.4 | 3439.6
|  | 1049.7 | 1770.3 | 1495.2 | 1255.72 | 1140.5 | 2250.88 | 2016.1 | 1812.93 | 2726.7 | 2558.4 | 3437.77
|  | 1048.6 | 1772.43 | 1496.88 | 1256 | 1141.03 | 2252.73 | 2015.47 | 1812.35 | 2727.23 | 2558.4 | 3434.88
|  | 1048.43 | 1772.75 | 1495 | 1254.7 | 1139.78 | 2252.52 | 2015.45 | 1812.72 | 2728.4 | 2560.77 | 3433.02
|  | 1047.5 | 1771.95 | 1494.22 | 1253.07 | 1138.57 | 2251.25 | 2014.72 | 1812.68 | 2728.77 | 2560.93 | 3433.8
|  | 1050.63 | 1771.68 | 1494.15 | 1253.15 | 1139.15 | 2251.25 | 2015.07 | 1812.32 | 2728.18 | 2558.65 | 3432.8
|  | 1051.78 | 1772.43 | 1495.6 | 1255.6 | 1140.85 | 2250.55 | 2016.4 | 1813.72 | 2726.27 | 2561.05 | 3434.63
|  | 1048.43 | 1773.05 | 1497.47 | 1254.25 | 1141.6 | 2250.57 | 2018.75 | 1812.78 | 2726.55 | 2558.32 | 3437.3
|  | 1049.63 | 1773.22 | 1496.35 | 1252.32 | 1141.2 | 2253.7 | 2018.5 | 1811.75 | 2727.8 | 2561.1 | 3436.85
|  | 1051.05 | 1770.65 | 1495.38 | 1250.13 | 1139.03 | 2252.77 | 2017.8 | 1811.82 | 2728.77 | 2562.5 | 3434.68
|  | 1048.35 | 1773.4 | 1494.38 | 1252.4 | 1138.78 | 2250.85 | 2016.45 | 1813.72 | 2729.77 | 2563.88 | 3438.73
|  | 1046.18 | 1776.7 | 1495.22 | 1254.72 | 1139.1 | 2252.05 | 2018.65 | 1813.35 | 2730.43 | 2560.55 | 3435.5
|  | 1046.28 | 1773.65 | 1494.75 | 1254.93 | 1141.4 | 2254.4 | 2018.03 | 1812.35 | 2731.35 | 2559.35 | 3434.3
|  | 1046.1 | 1772.65 | 1495.63 | 1254.9 | 1138.28 | 2252.68 | 2018.18 | 1811.72 | 2732.2 | 2559.15 | 3432.55
|  | 1046.4 | 1772.6 | 1494.68 | 1254.03 | 1138.95 | 2251.13 | 2016.3 | 1809.7 | 2728.88 | 2557.77 | 3433.52
|  | 1047.1 | 1773.35 | 1495.25 | 1255.45 | 1140.53 | 2251.07 | 2014.3 | 1810.5 | 2727.57 | 2558.2 | 3434
|  | 1050.72 | 1773.78 | 1496.07 | 1254.9 | 1141.65 | 2252.18 | 2015.4 | 1811.2 | 2727.15 | 2558.5 | 3431.9
|  | 1049.57 | 1773.25 | 1494.9 | 1254.32 | 1143.03 | 2255.6 | 2016.95 | 1812.9 | 2729.07 | 2559.77 | 3430.63
|  | 1046.22 | 1774 | 1494.72 | 1253.9 | 1141.57 | 2254.23 | 2015.32 | 1811.9 | 2730.05 | 2559.9 | 3429.1
|  | 1046.85 | 1772.13 | 1494.18 | 1254.43 | 1140.1 | 2251.32 | 2013.5 | 1810.9 | 2730.3 | 2558.57 | 3433.1
|  | 1047.88 | 1772.1 | 1493.5 | 1253.63 | 1140.53 | 2251.32 | 2014.05 | 1811.2 | 2728.05 | 2558.23 | 3432.55
|  | 1048.03 | 1773.22 | 1492.63 | 1255.6 | 1142.13 | 2253.9 | 2015.95 | 1812.13 | 2726.45 | 2558.9 | 3434.75
|  | 1047.03 | 1772.82 | 1494.55 | 1256.72 | 1141.65 | 2253.35 | 2016.03 | 1811.85 | 2728.48 | 2559 | 3430.77
|  | 1046.9 | 1772.75 | 1494.82 | 1256.78 | 1139.35 | 2254.57 | 2016.97 | 1813.97 | 2729.5 | 2558.7 | 3429.82
|  | 1049.82 | 1771.3 | 1494.88 | 1255.6 | 1140.2 | 2252.98 | 2017.3 | 1815 | 2730.13 | 2558.7 | 3431.18
|  | 1047.82 | 1771.15 | 1495.43 | 1255.5 | 1139.3 | 2252.73 | 2017.13 | 1815.25 | 2730.15 | 2558.5 | 3436.2
|  | 1050.25 | 1773.6 | 1495.78 | 1256.32 | 1142.82 | 2252.88 | 2018.05 | 1813.25 | 2728.77 | 2558.6 | 3436.63
|  | 1049.32 | 1773.13 | 1495.9 | 1257 | 1140.57 | 2252.9 | 2017.93 | 1811.82 | 2727.88 | 2558.4 | 3433.13
|  | 1049.25 | 1773.35 | 1498.03 | 1255.5 | 1138.85 | 2252.1 | 2016.82 | 1813.57 | 2727.77 | 2558.5 | 3432.88
|  | 1047.03 | 1771.7 | 1496.25 | 1254.45 | 1137.8 | 2250.77 | 2016.07 | 1813.15 | 2727.45 | 2560.5 | 3435.73
|  | 1048.8 | 1769.47 | 1496.22 | 1257.57 | 1138.75 | 2252.82 | 2017.2 | 1812.07 | 2727 | 2559.35 | 3436.57
|  | 1050.85 | 1769.95 | 1495.53 | 1255.28 | 1138.8 | 2254.1 | 2017.9 | 1812.45 | 2729.1 | 2558.15 | 3432.9
|  | 1048.5 | 1771.68 | 1496.97 | 1254.9 | 1140.13 | 2252.63 | 2016.03 |  | 2730.35 | 2559.57 | 3433.18
|  | 1046.57 | 1773.25 | 1496.28 | 1253.4 | 1140.72 | 2251.45 | 2015.2 |  | 2728.85 | 2558.98 | 3433.48
|  | 1046.45 | 1773 | 1496.7 | 1250.53 | 1140.9 | 2251.63 | 2018 |  | 2727.1 | 2559 | 3437.73
|  | 1047.5 | 1773.63 | 1496.28 | 1250.22 | 1140.57 | 2254.27 | 2017.38 |  | 2726.15 | 2559.65 | 3437.63
|  | 1045.57 | 1772.88 | 1496.53 | 1253.85 | 1140.5 | 2254.8 | 2019.13 |  | 2726.8 | 2559.65 | 3435.48
|  | 1045.9 | 1772.68 | 1495.22 | 1255.93 | 1140.63 | 2254.27 | 2018 |  | 2726.18 | 2558.82 | 3434.63
|  | 1049.43 | 1772 | 1494.5 | 1254.97 | 1138.78 | 2252.9 | 2019.45 |  | 2727.18 | 2558.77 | 3435.35
|  | 1048.65 | 1773.22 | 1493.78 | 1256.15 | 1138.68 | 2251.48 | 2019.75 |  | 2726.35 | 2558.95 | 3436.02
|  | 1047.78 | 1774.4 | 1494.22 |  | 1139.7 | 2250.73 | 2018.72 |  | 2729.38 | 2558.88 | 3434.82
|  | 1048.32 | 1775.6 | 1495.4 |  | 1140.55 | 2250.43 | 2017.82 |  | 2730.07 | 2558.73 | 3434.23
|  | 1047.78 | 1775.68 | 1493.22 |  | 1138.8 | 2252.63 | 2018.47 |  | 2728.32 | 2559.07 | 3436.5
|  | 1049.6 | 1776.05 | 1494.38 |  | 1140.68 | 2254 | 2019.63 |  | 2728.2 | 2559.3 | 3435.6
|  | 1049.28 | 1772.53 | 1495.1 |  | 1140.3 | 2257.23 | 2020.68 |  | 2730.05 | 2557.1 | 3437.8
|  | 1048.63 | 1771.82 |  |  | 1139.47 | 2256.7 | 2019.63 |  | 2730.35 | 2557.35 | 3433.57
|  | 1046.97 |  |  |  | 1139.8 | 2252.98 | 2017.9 |  | 2729.93 | 2558.52 | 3434.63
|  | 1048.3 |  |  |  | 1140.22 | 2253.77 | 2015.47 |  | 2729.38 | 2559.52 | 3435.1
|  | 1048.85 |  |  |  | 1140.18 | 2253.85 | 2017.8 |  | 2730.82 | 2560.3 | 3434
|  | 1051.15 |  |  |  | 1141.32 | 2253.68 | 2019.97 |  | 2726.05 | 2560.35 | 3434.52
|  | 1051.15 |  |  |  | 1139.38 | 2252.9 | 2019.4 |  | 2726.93 | 2560.88 | 3433.85
|  | 1051.82 |  |  |  | 1139.63 | 2255.13 | 2018.4 |  | 2727.55 | 2558.57 | 3432.48
|  | 1050.5 |  |  |  | 1139.35 | 2252.35 | 2018 |  | 2727.95 | 2559.6 | 3432.02
|  | 1049.7 |  |  |  | 1140.5 | 2251.32 | 2018.97 |  | 2728.55 | 2560.35 | 3434.88
|  | 1049 |  |  |  | 1141 |  | 2021.18 |  | 2727.65 | 2559.75 | 3434.4
|  | 1049.05 |  |  |  | 1139.63 |  | 2020.55 |  | 2726.68 | 2559.65 | 3436.43
|  | 1050 |  |  |  | 1139.57 |  | 2019.43 |  | 2729.85 | 2558.9 | 3435.7
|  | 1050.18 |  |  |  | 1138.85 |  | 2018.5 |  | 2731.98 | 2559.18 | 3435.32
|  | 1047.88 |  |  |  | 1139.93 |  | 2019.4 |  | 2729.15 | 2559.15 | 3435.2
|  | 1048.75 |  |  |  | 1139.1 |  | 2017.18 |  | 2729.75 | 2558.98 | 3435.27
|  | 1048 |  |  |  | 1139.85 |  | 2017.5 |  | 2729.15 | 2558.57 | 3435.15
|  | 1049.07 |  |  |  | 1141.4 |  | 2018.85 |  | 2729.48 | 2557.52 | 3433.98
|  | 1047.93 |  |  |  | 1139.78 |  | 2018.13 |  | 2729.68 | 2557.2 | 3433.3
|  | 1046.72 |  |  |  | 1138.43 |  | 2017.53 |  | 2729.57 | 2556.18 | 3437.77
|  | 1046.97 |  |  |  | 1143.05 |  | 2018.15 |  | 2730.75 | 2556.75 | 3437.85
|  | 1048.43 |  |  |  | 1141.85 |  | 2018.45 |  | 2730.63 | 2558.63 | 3438.38
|  | 1048.53 |  |  |  | 1140.57 |  | 2017.2 |  | 2729.05 | 2558.27 | 3435.38
|  | 1049.38 |  |  |  | 1138.95 |  | 2016.78 |  | 2730.45 | 2558.43 | 3436.63
|  | 1046.82 |  |  |  | 1142.18 |  | 2015.13 |  | 2731.6 | 2557.98 | 3436
|  | 1046.8 | [5 empty] | 2014.9 |  | 2732.8 | 2557.57 | 3431.88
|  | 1047.5 | [5 empty] | 2016.9 |  | 2730.65 | 2558 | 3431.32
|  | 1049.22 | [5 empty] | 2015.6 |  | 2726.23 | 2558.6 | 3433.6
|  | 1049.3 | [5 empty] | 2016.03 |  | 2727.3 | 2558.38 | 3434.73
|  | 1050.03 | [5 empty] | 2016.32 |  | 2727.85 | 2559.5 | 3434.02
|  | 1049.25 | [5 empty] | 2017.47 |  | 2729.23 | 2561.02 | 3436.02
|  | 1047.2 | [7 empty] | 2730.88 | 2559.93 | 3437.13
|  | 1047.5 | [7 empty] | 2731.07 | 2558.27 | 3435.02
|  | 1047.18 | [7 empty] | 2731.27 | 2557.13 | 3436.23
|  | 1049.03 | [7 empty] | 2730.88 | 2559.52 | 3433.55
|  | 1048.43 | [7 empty] | 2730.57 | 2562.55
|  | 1049.32 | [7 empty] | 2728.57 | 2560.18
|  | 1048 | [7 empty] | 2727.38 | 2561.2
|  | 1047.45 | [7 empty] | 2727.93 | 2559.7
|  | 1047.13 | [7 empty] | 2727.6 | 2558.9
|  | 1047.57 | [7 empty] | 2729.02 | 2558.98
|  | 1046.63 | [7 empty] | 2728.6 | 2558.98
|  | 1047.05 | [7 empty] | 2729.38 | 2560.02
|  | 1047.4 | [7 empty] | 2729 | 2561.82
|  | 1047.3 | [7 empty] | 2727.63 | 2562.8
|  | 1045.38 | [7 empty] | 2730.52 | 2560.98
|  | 1044.95 | [7 empty] | 2733.55 | 2560.77
|  | 1045.85 | [7 empty] | 2732.48 | 2559.63
|  | 1046.72 | [7 empty] | 2731 | 2559.63
|  | 1047.68 | [7 empty] | 2729.48 | 2559.75
|  | 1047.88 | [7 empty] | 2729.18 | 2558.93
|  | 1048.7 | [7 empty] | 2727.8 | 2560.02
|  | 1047.82 | [7 empty] | 2727.55 | 2559.75
|  | 1048.4 | [7 empty] | 2726.85 | 2560.5
|  | 1048 | [7 empty] | 2725.8 | 2558.93
|  | 1047.9 | [7 empty] | 2726.38
|  | 1049.13 | [7 empty] | 2727.95
|  | 1048.7 | [7 empty] | 2728.15
1049.4

## Flujo
Flujo entrada | Flujo Salida
1711.7 | 1744.2 | 1710.15 | 1745.35 | -604000000000000 | -586000000000000 | -469000000000000 | -391000000000000 | -248000000000000 | -144000000000000 | 0 | 144000000000000 | 248000000000000 | 391000000000000 | 469000000000000 | 586000000000000 | 604000000000000
1710.88 | 1744.88 | 1711.1 | 1746.32 | 6979 | 6082 | 4824 | 3602 | 2466 | 1542 | 180 | 1542 | 2466 | 3602 | 4824 | 6082 | 6979
1710.93 | 1745.32 | 1712.4 | 1746.95
1711.1 | 1745.7 | 1710.88 | 1744.38
1711.28 | 1746.35 | 1708.2 | 1744.6
1711.63 | 1747.25 | 1707.75 | 1746.18
1713.13 | 1746.2 | 1708.82 | 1745.3
1713.05 | 1744.5 | 1708.13 | 1743.25 | 1709.63 | 1747.6 |  | 0
1712.35 | 1741.93 | 1708.85 | 1741.57 | 1709.72 | 1747.28 |  | 15.8
1711.63 | 1742.38 | 1709.78 | 1741.57 | 1711.85 | 1747.35 |  | 25.7
1711.03 | 1743.82 | 1711 | 1744.07 | 1710.7 | 1745.53 |  | 40.8
1712.03 | 1745.13 | 1711.28 | 1741.82 | 1709.1 | 1745.57 |  | 49.4
1711.22 | 1747.2 | 1712.78 | 1742.45 | 1708.8 | 1746.63 |  | 60.3
1710.95 | 1745.88 | 1713.32 | 1744.07 | 1710.28 | 1746.6 |  | 73
1709.63 | 1744.68 | 1712.4 | 1744.05 | 1710.38 | 1744.43
1706.47 | 1744.35 | 1710.88 | 1741.3 | 1708.85 | 1742.9
1709.25 | 1742.97 | 1707.43 | 1741.7 | 1710.15 | 1745.13
1710.15 | 1745.07 | 1707.97 | 1742.2 | 1710.13 | 1745.97
1711.68 | 1743.78 | 1710.7 | 1743.57 | 1710.13 | 1747.57
1712 | 1744.65 | 1710.53 | 1745.25 | 1714.32 | 1745.63
1711.1 | 1744.35 | 1712.55 | 1745.07 | 1712.32 | 1744.7
1711.93 | 1744.8 | 1714 | 1743.68 | 1710.85 | 1744.47
1711.3 | 1744.13 | 1713.8 | 1744.38 | 1709.05 | 1745.1
1710.68 | 1745.25 | 1713.45 | 1743.97 | 1709.57 | 1746.38
1708.18 | 1745 | 1711.1 | 1743.1 | 1710.53 | 1747.43
1710.72 | 1745.85 | 1710.63 | 1740.68 | 1712.38 | 1747.22
1710.22 | 1746.35 | 1712.15 | 1740.35 | 1713 | 1746.85
1711.5 | 1746.95 | 1710.5 | 1743.82 | 1710.65 | 1746.57
1709.93 | 1745.7 | 1708.07 | 1745.03 | 1709.57 | 1745.75
1707.03 | 1747.07 | 1710.6 | 1745.32 | 1710.38 | 1746.45
1709.63 | 1745.65 | 1710.28 | 1744.28 | 1711.45 | 1743.55
1710.63 | 1746.88 | 1710.72 | 1744 | 1711.72 | 1746.1
1713.6 | 1746.7 | 1711.88 | 1744.97 | 1711.13 | 1746.78
1711.05 | 1745.4 | 1712.97 | 1745.53 | 1710.13 | 1747.05
1711.9 | 1745.3 | 1712.57 | 1745.15 | 1710.13 | 1744.55
1710.13 | 1743.35 | 1713.4 | 1744.97 | 1711.13 | 1744.85
1711.03 | 1744.45 | 1712.43 | 1747.82 | 1708.75 | 1743.78
1710.22 | 1745.4 | 1711.9 | 1747.13 | 1710 | 1744.47
1709.75 | 1745.95 | 1711.18 | 1744.2 | 1710.72 | 1744.97
1708.95 | 1745.4 | 1709.75 | 1741.45 | 1709.18 | 1745.43
1708.05 | 1746.03 | 1710.03 | 1742.3 | 1709.68 | 1746.15
1710.35 | 1744.9 | 1710.6 | 1742.22 | 1710.95 | 1745.97
1710.07 | 1744.55 | 1711.35 | 1744.78 | 1707.97 | 1744.13
1710.72 | 1745.3 | 1709.6 | 1744.75 | 1705.85 | 1743.18
1711.4 | 1744.2 | 1709.28 | 1745.6 | 1709.9 | 1743.63
1711.25 | 1744.95 | 1709.72 | 1744.88 | 1712.6 | 1746.05
1710.53 | 1744.35 | 1709.85 | 1744.35 | 1711.75 | 1748.2
1711.93 | 1742.97 | 1711.22 | 1742.35 | 1710.5 | 1748.65
1712.82 | 1743.4 | 1709.85 | 1742.1 | 1710.57 | 1746
1712.88 | 1744.72 | 1707.6 | 1743.35 | 1709.95 | 1743.25
1710.3 | 1746.63 | 1708.38 | 1743.5 | 1711.1 | 1742.53
1710 | 1746.82 | 1709.4 | 1743.2 | 1711.9 | 1746.07
1710.85 | 1745.75 | 1709.75 | 1741.85 | 1710.68 | 1744.18
1710.6 | 1745.97 | 1711.55 | 1741.85 | 1712.43 | 1744.95
1710.85 | 1745.78 | 1709.15 | 1740.05 | 1710.03 | 1746.8
1711.1 | 1745.47 | 1709.03 | 1741.35 | 1711.95 | 1748.15
1712.82 | 1744.95 | 1709.28 | 1743.35 | 1710.47 | 1744.68
1713.7 | 1745.93 | 1710.85 | 1744.25 | 1707.15 | 1743.28
1713.13 | 1745.3 | 1711.3 | 1745.43 | 1709.1 | 1743.28
1712.03 | 1745.25 | 1710.9 | 1745.18 | 1710.63 | 1744.6
1710.43 | 1743.9 | 1709.57 | 1742.43 | 1710.95 | 1745.45
1711.13 | 1744.4 | 1708.88 | 1742.25 | 1710.7 | 1746.13
1712.6 | 1746.03 | 1709.8 | 1743.53 | 1711.13 | 1746.03
1712.82 | 1746.18 | 1709.55 | 1742.1 | 1710.2 | 1746.03
1711.07 | 1743.18 | 1709.8 | 1744.38 | 1709.28 | 1746.25
1712.82 | 1740 | 1708.65 | 1744.6 | 1710.5 | 1746.13
1713.32 | 1741.13 | 1709.82 | 1745.1 | 1712.8 | 1746.28
1712.28 | 1740.75 | 1709.4 | 1746.93 | 1710.8 | 1745.1
1710.47 | 1744.55 | 1708.55 | 1745.5 | 1708.8 | 1746.9
1712 | 1744.28 | 1707.25 | 1744.38 | 1711.35 | 1746.93
1711.57 | 1746.45 | 1709.57 | 1745.28 | 1711.95 | 1744.97
1710.95 | 1746.3 | 1710.95 | 1741.97 | 1709 | 1742.13
1710.43 | 1743.38 | 1711.7 | 1741.55 | 1708.55 | 1743.15
1711.32 | 1743.5 | 1710.38 | 1743.57 | 1711.07 | 1745.97
1709.82 | 1743.78 | 1709.72 | 1743.78 | 1710.47 | 1745.63
1710.43 | 1743.43 | 1711.15 | 1743.15 | 1709.75 | 1745.8
1709.82 | 1743.4 | 1710.75 | 1742.1 | 1709 | 1745.95
1709.15 | 1743.5 | 1711.32 | 1742.93 | 1709.53 | 1746.1
1709.22 | 1744.07 | 1711.2 | 1743.3 | 1711 | 1744.43
1707.53 | 1743.47 | 1713.43 | 1743.05 | 1710.38 | 1743.22
1705.43 | 1743.45 | 1712.88 | 1742.25 | 1710.68 | 1744.4
1706.9 | 1744.5 | 1710.45 | 1740.95 | 1714.72 | 1745.45
1710.35 | 1745.75 | 1706.93 | 1742.18 | 1715.82 | 1746.97
1712.43 | 1743.93 | 1707.38 | 1742.07 | 1711.15 | 1745.97
1711.3 | 1742.93 | 1709.05 | 1742.47 | 1709.03 | 1745.6
1709.68 | 1744.53 | 1709.47 | 1743.47 | 1709.4 | 1745.22
1711.38 | 1744.22 | 1712.43 | 1743.43 | 1710.43 | 1745.3
1710.47 | 1744.95 | 1710.6 | 1741.82 | 1711.2 | 1746.53
1710.82 | 1744.35 | 1710.75 | 1742.22 | 1710.85 | 1748.1
1711.8 | 1744.35 | 1708.9 | 1740.68 | 1711.07 | 1747.85
1711.57 | 1743.95 | 1706.32 | 1740.28 | 1710.35 | 1748.85
1711.65 | 1744.68 | 1707 | 1742.68 | 1711 | 1750.68
1710.43 | 1745.78 | 1708.28 | 1744.07 | 1710.7 | 1751
1710.7 | 1745.93 | 1709.55 | 1741.55 | 1711.5 | 1749.68
1711.07 | 1745.28 | 1710.47 | 1742.68 | 1711.97 | 1749.15
1711.6 | 1744.05 | 1713.07 | 1742.82 | 1709.18 | 1745.68
1711.85 | 1743.8 | 1712.8 | 1745.32 | 1711.88 | 1748.13
1711.68 | 1743.88 | 1710.97 | 1745.25 | 1715 | 1750.22
1711.53 | 1744.85 | 1709.78 | 1742.68 | 1714.28 | 1747.9
1711.03 | 1744.65 | 1711.6 | 1742.05 | 1710.32 | 1746.9
1711.25 | 1745.13 | 1710.8 | 1741.57 | 1710.7 | 1747.47
1710.28 | 1745.8 | 1710.32 | 1742.95 | 1712.1 | 1748.18
1707.8 | 1747.25 | 1711.85 | 1744.28 | 1712.35 | 1748.38
1708.38 | 1745.57 | 1713.07 | 1744.65 | 1709.78 | 1747.1
1708.95 | 1745.25 | 1711.2 | 1744.13 | 1709.57 | 1745.28
1710.9 | 1745.45 | 1712.13 | 1743.15 | 1710.28 | 1745.55
1711.15 | 1745.88 | 1710.85 | 1743 | 1710.93 | 1747.15
1711.43 | 1746.7 | 1709.75 | 1741.8 | 1710.32 | 1746.85
1712 | 1744.5 | 1710.18 | 1742.03 | 1711.43 | 1747.3
1708.9 | 1742.55 | 1711.1 | 1743.45 | 1711.15 | 1746.95
1711.63 | 1743.15 | 1712.2 | 1741.1 | 1710.93 | 1747.18
1712.72 | 1744.38 | 1711.5 | 1741.82 | 1709.6 | 1744.45
1712.05 | 1742.75 | 1710.57 | 1744.03 | 1710.72 | 1744.4
1709.7 | 1743.68 | 1711.6 | 1743.32 | 1713.7 | 1746.9
1709.65 | 1743.35 | 1711.03 | 1743.35 | 1712.78 | 1748.2
1711.47 | 1743.3 | 1709.78 | 1743.22 | 1711.47 | 1748.85
1711.6 | 1743.72 | 1710.57 | 1742.53 | 1710.07 | 1746.5
1711.35 | 1744.88 | 1710.18 | 1743.15 | 1710.82 | 1746.47
1711.68 | 1744.65 | 1708.95 | 1743.6 | 1714.45 | 1748
1711.97 | 1744.68 | 1707.85 | 1744.93 | 1713.5 | 1749.05
1712.9 | 1744.5 | 1707.82 | 1744.38 | 1712.93 | 1747.75
1711.03 | 1745.9 | 1707.95 | 1741.53 | 1711.15 | 1747.38
1711.1 | 1744.38 | 1709.35 | 1741.85 | 1710.95 | 1746.57
1711.45 | 1744.9 | 1708.15 | 1744.2 | 1709.47 | 1746.35
1710.7 | 1744.65 | 1708 | 1745.22 | 1708.72 | 1745.63
1710.63 | 1743.88 | 1707.35 | 1744.7 | 1708.28 | 1743.75
1709.38 | 1744.5 | 1707.8 | 1743.53 | 1708.13 | 1743.85
1709.72 | 1742.65 | 1706.18 | 1744.63 | 1710.05 | 1743.85
1714.03 | 1742.45 | 1708.7 | 1746.05 | 1708.75 | 1744
1714.5 | 1744.15 | 1710.63 | 1743.15 | 1708.45 | 1744.88
1711.53 | 1746.07 | 1714.4 | 1744.9 | 1707.93 | 1745.63
1710.35 | 1746.15 | 1712 | 1743.95 | 1710.05 | 1746
1711.72 | 1747.1 | 1709 | 1743.68 | 1709.72 | 1745.65
1712.78 | 1745.18 | 1709.57 | 1743.8 | 1709.63 | 1745.28
1712.28 | 1744.5 | 1709.03 | 1744.15 | 1707.7 | 1744.35
1710.95 | 1744.38 | 1708.85 | 1743.78 | 1709.05 | 1743.93
1710.15 | 1743.68 | 1710.5 | 1744.93 | 1710.4 | 1745.22
1710.6 | 1744.28 | 1709.1 | 1746.03 | 1711.22 | 1744.65
1712.8 | 1744.9 | 1711.6 | 1743.85 | 1710.9 | 1746.97
1711.97 | 1745.32 | 1712.5 | 1744.75 | 1712.32 | 1750.68
1711.6 | 1744.75 | 1709.78 | 1742.95 | 1713.68 | 1750.05
1714.9 | 1740.75 | 1707.7 | 1745.45 | 1712.72 | 1747.6
1714.97 | 1741.53 | 1709.4 | 1744.65 | 1711.82 | 1746.15
1713.82 | 1741.45 | 1710.9 | 1740.88 | 1711.05 | 1747.57
1713.25 | 1744.57 | 1710.18 | 1741.55 | 1709.3 | 1746.55
1712.85 | 1744.9 | 1706.55 | 1740.63 | 1707.55 | 1744.3
1710.65 | 1745.13 | 1705.95 | 1741.78 | 1707.47 | 1744.05
1711.1 | 1744.4 | 1706.28 | 1745.05 | 1708.5 | 1744.47
1709.65 | 1746.32 | 1708.32 | 1744.65 | 1708.7 | 1747.8
1712.53 | 1748.45 | 1708.9 | 1742.3 | 1709.6 | 1748.28
1714.3 | 1748 | 1709.28 | 1741.1 | 1710.28 | 1747.28
1714.55 | 1746.15 | 1708.38 | 1741.3 | 1708.6 | 1744.95
1711.68 | 1745.57 | 1709.45 | 1740.35 | 1710.32 | 1745.07
1709.2 | 1744.9 | 1709.5 | 1742.5 | 1710.35 | 1745.82
1711.65 | 1744.78 | 1709.75 | 1742.47 | 1710.15 | 1747.47
1713.95 | 1744.22 | 1708.6 | 1745.75 | 1709.07 | 1748.45
1714.25 | 1744.57 | 1707.95 | 1745.2 | 1706.88 | 1747.1
1713.15 | 1742.95 | 1707.5 | 1743.2 | 1707.8 | 1744.97
1711.55 | 1745.05 | 1707.8 | 1741.78 | 1710 | 1744.35
1710.03 | 1742.93 | 1706.5 | 1744.63 | 1710.1 | 1744.7
1709.8 | 1746.05 | 1708.85 | 1744.6 | 1711.4 | 1747.97
1712.03 | 1746.05 | 1710.47 | 1742.15 | 1709.38 | 1746.72
1711.78 | 1745.68 | 1709.32 | 1740.7 | 1708.28 | 1746.3
1710.75 | 1742.57 | 1708.63 | 1739.8 | 1709.05 | 1746.4
1711.38 | 1743.28 | 1706.93 | 1740.68 | 1712.9 | 1747.38
1711.4 | 1745.82 | 1707.82 | 1741.13 | 1712.05 | 1746.5
1713.35 | 1745.5 | 1709.15 | 1742.05 | 1710.45 | 1746.75
1714.28 | 1744.7 | 1709.03 | 1742.55 | 1710.93 | 1747.35
1713.38 | 1746.32 | 1708.2 | 1743.65 | 1711.7 | 1746.43
1712.5 | 1744.9 | 1709.78 | 1744.1 | 1711.22 | 1745.88
1711.63 | 1744.07 | 1710.53 | 1744.07 | 1709.85 | 1745.07
1712.03 | 1745.32 | 1709.45 | 1741.72 | 1709.75 | 1744.45
1712.5 | 1745.07 | 1709.78 | 1742 | 1711.38 | 1743.95
1711.53 | 1744.7 | 1710.4 | 1742.3 | 1711.65 | 1745.4
1709.97 | 1746.1 | 1710.15 | 1742.15 | 1711.6 | 1745
1712.13 | 1746.07 | 1709.3 | 1743.13 | 1709.5 | 1744.68
1711.47 | 1743.75 | 1710.97 | 1744.78 | 1710.72 | 1745.13
1710.8 | 1743.28 | 1710.53 | 1745.07 | 1711.57 | 1747.63
1705.72 | 1743.32 | 1711.8 | 1743.78 | 1711.18 | 1746.2
1709.13 | 1744.82 | 1710.03 | 1744.5 | 1711.2 | 1745.15
1711.28 | 1744.35 | 1708.95 | 1743.32 | 1708.13 | 1746.63
1714.35 | 1744.85 | 1708.43 | 1743.93 | 1708.78 | 1747.53
1712.38 | 1744.95 | 1707.95 | 1744.22 | 1710.15 | 1747.57
1708.2 | 1744.57 | 1706.38 | 1744.65 | 1711.65 | 1746.8
1710.22 | 1743.57 | 1707.45 | 1743.9 | 1712.28 | 1745.9
1711.93 | 1745.53 | 1708.53 | 1743.2 | 1710.97 | 1747.85
1716.5 | 1745.25 | 1708.75 | 1743.15 | 1710.18 | 1747.05
1715.4 | 1745.53 | 1708.32 | 1744.1 | 1710.15 | 1745.3
1713.25 | 1745.55 | 1705.95 | 1741.78 | 1709.97 | 1745.55
1710.15 | 1745.63 | 1706.07 | 1740.07 | 1710.75 | 1746.18
1712.35 | 1744.5 | 1706.5 | 1739.4 | 1710.63 | 1745.32
1709.15 | 1743.38 | 1708.03 | 1740.53 | 1710.07 | 1744.88
1710.75 | 1744.25 | 1709 | 1743.63 | 1709.9 | 1745.72
1710.35 | 1744.03 | 1710.35 | 1745.22 | 1710.68 | 1746.5
1708.55 | 1744.32 | 1710.85 | 1746.22 | 1709.88 | 1746.97
1707.35 | 1745.2 | 1709.35 | 1745.15 | 1709.2 | 1746.3
1708.8 | 1746.88 | 1707.25 | 1743.3 | 1711.13 | 1746.2
1709.22 | 1746.22 | 1709.07 | 1743.65 | 1711.25 | 1746.28
1710.35 | 1745.55 | 1709.18 | 1743.2 | 1711.5 | 1746.28
1710.68 | 1745.85 | 1708.93 | 1743.53 | 1710.4 | 1746.8
1709.18 | 1744.28 | 1712 | 1745.88 | 1709.82 | 1746.7
1706.68 | 1744.8 | 1710.28 | 1743.4 | 1709.1 | 1746.55
1708.95 | 1744.88 | 1712.65 | 1742.8 | 1709.7 | 1745.15
1709.13 | 1744.68 | 1711.43 | 1740.75 | 1709.38 | 1745.57
1711.7 | 1743.6 | 1709.18 | 1740.63 | 1706.82 | 1746.07
1709.95 | 1746.6 | 1705.53 | 1741.9 | 1709.45 | 1746.85
1711.18 | 1745.85 | 1705.78 | 1742.38 | 1709 | 1746.5
1710.03 | 1746.55 | 1707.32 | 1742.25 | 1707.93 | 1746
1711.18 | 1743.28 | 1707.88 | 1742.55 | 1707 | 1745.5
1710.35 | 1743.35 | 1706.97 | 1742.72 | 1708.15 | 1745.72
1710.63 | 1746.28 | 1706.82 | 1740.78 | 1709.75 | 1746.35
1709.55 | 1746.1 | 1707.13 | 1742.47 | 1709.5 | 1746.18
1711.43 | 1746.57 | 1708.13 | 1742.15 | 1707.8 | 1745.18
1712.43 | 1745.53 | 1707.82 | 1740.63 | 1707.35 | 1745.07
1711.72 | 1744.9 | 1707.25 | 1741.9 | 1709.45 | 1748.7
1711.55 | 1744.65 | 1708.35 | 1740.65 | 1710.57 | 1748.95
1711.85 | 1745.97 | 1710.6 | 1743.4 | 1709.7 | 1748.72
1712.68 | 1744.57 | 1709.43 | 1742.65 | 1709.57 | 1746.53
1711.28 | 1746.22 | 1709.35 | 1742.35 | 1708.85 | 1743.88
1709.93 | 1749.65 | 1710.7 | 1743.63 | 1709.2 | 1745.4
1712.07 | 1746.45 | 1712.2 | 1743.6 | 1710.75 | 1745.95
1710.95 | 1743.82 | 1710.35 | 1742.22 | 1710.6 | 1744.85
1710.7 | 1744.05 | 1710.1 | 1742.88 | 1709.47 | 1745.03
1709.93 | 1744.97 | 1710.43 | 1743.75 | 1710.47 | 1747.47
1712.22 | 1745.28 | 1713.05 | 1744.4 | 1710.45 | 1748.1
1713.45 | 1743.82 | 1714.3 | 1743.18 | 1710.47 | 1747.9
1713.63 | 1745.93 | 1711.32 | 1743.15 | 1709.72 | 1745.57
1711.03 | 1746.7 | 1711.4 | 1743.68 | 1709 | 1745
1713.2 | 1745.32 | 1709.03 | 1741.55 | 1709.72 | 1746.3
1713.07 | 1745.43 | 1708.07 | 1742.47 | 1709.78 | 1746.6
1713.5 | 1745.28 | 1709.95 | 1744.55 | 1709.4 | 1745.35
1714.1 | 1744.32 | 1710.35 | 1744.5 | 1709.28 | 1746.18
1714.68 | 1745.07 | 1710.07 | 1743.6 | 1708.63 | 1748.65
1712.28 | 1743.95 | 1705.85 | 1745.82 | 1708.3 | 1749.22
1712.18 | 1743.22 | 1706.95 | 1746.32 | 1709.75 | 1746.78
1710.47 | 1743.88 | 1708.97 | 1744.68 | 1711.22 | 1746.5
1713.9 | 1744.47 | 1713.05 | 1743.95 | 1710.55 | 1746.68
1714.32 | 1744.5 | 1712.22 | 1743.45 | 1707.97 | 1746.22
1710.7 | 1743.4 | 1709.68 | 1742.18 | 1708.82 | 1745.15
1708.6 | 1743.3 | 1708.18 | 1742.13 | 1708.18 | 1747.3
1709.5 | 1745.63 | 1709.65 | 1740.78 | 1709.57 | 1747.45
1711.22 | 1743.93 | 1708.4 | 1738.95 | 1712.07 | 1748.38
1710.6 | 1742.45 | 1708.4 | 1739.68 | 1712.32 | 1746.38
1710.25 | 1745.68 | 1709.65 | 1742.95 | 1711.07 | 1745.55
1711.05 | 1744.63 | 1708.65 | 1744.25 | 1712.45 | 1745.32
1711.78 | 1744.45 | 1707.85 | 1744.4 | 1713.53 | 1745.25
1709.9 | 1744.9 | 1707.1 | 1743.57 | 1712.38 | 1745.82
1709.35 | 1744.7 | 1707.65 | 1743.43 | 1711.43 | 1745.82
1709.68 | 1743.68 | 1708.2 | 1744.63 | 1711.03 | 1746.43
1708.7 | 1742.03 | 1708.5 | 1743.47 | 1711.22 | 1746.93
1708 | 1744.07 | 1708.88 | 1742.53 | 1709.82 | 1746.53
1707.1 | 1743.72 | 1710.5 | 1741.72 | 1711.45 | 1745.57
1709.47 | 1744 | 1709.15 | 1741.43 | 1711.97 | 1747.15
1710.43 | 1744.75 | 1711.07 | 1742.45 | 1712.2 | 1747.05
1711.4 | 1744.85 | 1711.9 | 1743.22 | 1710.03 | 1745.65
1711.55 | 1745.13 | 1711.75 | 1744.25 | 1708.88 | 1744.8
1711.57 | 1743.97 | 1709.22 | 1743.15 | 1708.5 | 1744.82
1710.47 | 1743.1 | 1709.8 | 1745 | 1709.18 | 1743.88
1711.2 | 1744.35 | 1709.57 | 1744.8 | 1708.1 | 1744.72
1711.47 | 1745.03 | 1708.53 | 1743.57 | 1708.88 | 1745.72
1711.05 | 1746.88 | 1707 | 1742.65 | 1710.22 | 1747
1713.63 | 1747.63 | 1709 | 1743.68 | 1709.78 | 1746.15
1712.38 | 1746.05 | 1708.4 | 1744.68 | 1708.72 | 1747.38
1712.82 | 1746.45 | 1708.22 | 1743.1 | 1708.03 | 1748.32
1710.07 | 1745.57 | 1708.65 | 1743.43 | 1708.25 | 1745.1
1711.07 | 1745.55 | 1710.03 | 1743.63 | 1706.57 | 1744.8
1711.3 | 1742.07 | 1708.57 | 1744.05 | 1708 | 1745.2
1709.88 | 1743.38 | 1705.97 | 1742.95 | 1709.63 | 1745.78
1709.07 | 1744.78 | 1708.8 | 1741.03 | 1711.32 | 1746.3
1709.43 | 1744.55 | 1709.45 | 1741.18 | 1709.95 | 1745.75
1712.18 | 1741.93 | 1710.65 | 1741.55 | 1709.82 | 1745.2
1713.25 | 1742.97 | 1709.85 | 1744.6 | 1710.22 | 1745.43
1708.63 | 1746.45 | 1708.53 | 1745.1 | 1708.95 | 1745.35
1710.13 | 1743.5 | 1709.05 | 1745.45 | 1708.25 | 1746.18
1710.8 | 1743.28 | 1712.05 | 1743.72 | 1706.93 | 1746.03
1711.9 | 1743.7 | 1712.68 | 1743.43 | 1709.6 | 1747.53
1710.38 | 1744.75 | 1710.65 | 1742.6 | 1711.07 | 1745.9
1710.03 | 1745.25 | 1708.45 | 1741.93 | 1709.8 | 1743.65
1710.65 | 1744.72 | 1707.45 | 1742.68 | 1708.25 | 1743.28
1709.6 | 1744.6 | 1706.78 | 1741.93 | 1708.47 | 1745.45
1709.85 | 1744.93 | 1712.22 | 1741.55 | 1707.55 | 1745.38
1709.5 | 1744.85 | 1710.22 | 1741.57 | 1706.63 | 1746.3
1710.03 | 1746.35 | 1709.6 | 1742.65 | 1707.05 | 1746.13
1711.93 | 1745.57 | 1707.5 | 1743 | 1709.22 | 1745.38
1711 | 1747.28 | 1706.57 | 1743.3 | 1710 | 1745
1707.45 | 1746.55 | 1708.15 | 1742.78 | 1709.97 | 1745.93
1708.88 | 1744.72 | 1710.38 | 1742.53 | 1710.25 | 1744.75
1709.75 | 1743.1 | 1712.2 | 1744.18 | 1708.8 | 1743.72
1711.75 | 1743.72 | 1711.05 | 1743.97 | 1709.6 | 1744.25
1712.9 | 1745.2 | 1709.07 | 1742.32 | 1709.9 | 1745.88
1710.45 | 1744.32 | 1707.22 | 1742.68 | 1710.78 | 1746.1
1710.13 | 1746.78 | 1706.28 | 1741 | 1710.3 | 1746.63
1710.25 | 1746.2 | 1707.18 | 1742 | 1710.85 | 1746.18
1709.75 | 1746.57 | 1707.9 | 1742 | 1709.75 | 1745.82
1710.15 | 1747.75 | 1709.13 | 1742.68 | 1707.3 | 1745.25
1710.13 | 1745.85 | 1706.63 | 1741.28 | 1707.2 | 1747.47
1708.8 | 1743.6 | 1706.85 | 1743.63 | 1706.93 | 1747.13
1710.15 | 1743.9 | 1708.43 | 1743.55 | 1707.15 | 1748.2
1710.2 | 1743.4 | 1710.2 | 1742.3 | 1708.7 | 1745.78
1710.15 | 1743.18 | 1710.18 | 1742.95 | 1709.63 | 1746.07
1709.75 | 1744 | 1709.8 | 1742.68 | 1710.15 | 1746.3
1709.75 | 1743.53 | 1708.82 | 1743.13 | 1711.25 | 1745.15
1712.93 | 1743.6 | 1709.4 | 1742.65 | 1710.55 | 1744.8
1712.3 | 1742.05 | 1710.8 | 1742.75 | 1709.65 | 1745.75
1708.82 | 1742.82 | 1711.22 | 1743.65 | 1710.18 | 1746.57
1709.55 | 1743.82 | 1710.45 | 1744.68 | 1710.25 | 1745.95
1708.82 | 1745.5 | 1711.97 | 1746.4 | 1709.68 | 1745.53
1708.53 | 1744.8 | 1711.15 | 1743.47 | 1709.47 | 1744.47
1706.93 | 1745.13 | 1709.95 | 1742.55 | 1710.45 | 1745.65
1706.6 | 1745.65 | 1710.85 | 1742.9 | 1709.35 | 1746.5
1708.8 | 1745.45 | 1711.2 | 1742.65 | 1709.6 | 1748.2
1710.1 | 1746 | 1711.18 | 1741.88 | 1709.72 | 1746.25
1709.35 | 1747.4 | 1711.65 | 1740.9 | 1709.25 | 1746.2
1708.88 | 1746.03 | 1711.55 | 1741.68 | 1710.88 | 1745.28
1709.78 | 1742.72 | 1710.1 | 1741.9 | 1711.03 | 1744.1
1707.75 | 1742.13 | 1709 | 1742.88 | 1711.8 | 1742.95
1709.6 | 1744.97 | 1709.3 | 1743.07 | 1712.97 | 1742.6
1708.1 | 1744.47 | 1709.18 | 1743.32 | 1713.75 | 1744.05
1708.1 | 1745.25 | 1712.38 | 1743.63 | 1712.13 | 1745.5
1709.53 | 1744.32 | 1711.88 | 1743.97 | 1711.95 | 1746.13
1711.55 | 1744.38 | 1711.25 | 1744.38 | 1709.97 | 1746.22
1710.7 | 1747.25 | 1710.88 | 1745.32 | 1709.68 | 1743.82
1710.38 | 1746.55 | 1708.88 | 1744.6 | 1709.32 | 1744.15
1710.18 | 1746.32 | 1709.07 | 1743.93 | 1710.7 | 1745.2
1709.4 | 1745.95 | 1708.35 | 1742.45 | 1709.68 | 1745.47
1709.53 | 1745.97 | 1707.43 | 1741.32 | 1710.05 | 1746.35
1710.65 | 1744.2 | 1708.05 | 1741.18 | 1709.15 | 1746.28
1711.1 | 1744.45 | 1707.65 | 1742.3 | 1709.53 | 1744.75
1709.5 | 1743.03 | 1706.2 | 1744.93 | 1708.7 | 1745.13
1709.15 | 1742.68 | 1707 | 1743.97 | 1710.03 | 1745.72
1710.03 | 1742.05 | 1707.2 | 1742.1 | 1711 | 1745.75
1708.95 | 1742.78 | 1707.4 | 1742.28 | 1712.03 | 1745.43
1709.43 | 1742.82 | 1708.85 | 1743.45 | 1710.4 | 1745.32
1709.38 | 1744 | 1709.95 | 1743.88 | 1710.2 | 1745.13
1707.63 | 1744.18 | 1708.88 | 1744.22 | 1710.68 | 1745.22
1707.28 | 1746.68 | 1709.2 | 1744.75 | 1710.47 | 1744.95
1708.5 | 1747.38 | 1708.3 | 1743.47 | 1709.72 | 1743.2
1710.78 | 1745.2 | 1708.7 | 1745.78 | 1710.7 | 1743.9
1711.72 | 1743.6 | 1707.15 | 1747.05 | 1711.5 | 1746.07
1711.35 | 1743.4 | 1709.78 | 1747.82 | 1711.63 | 1747
1711.97 | 1744.8 | 1712 | 1746.07 | 1710.47 | 1745.88
1714.05 | 1746.55 | 1710.63 | 1744.75 | 1711.45 | 1746.72
1712.97 | 1743.47 | 1710.25 | 1741.5 | 1711.03 | 1746.82
1711.72 | 1740.6 | 1707.97 | 1742.57 | 1710.13 | 1743.2
1711 | 1742.35 | 1710.9 | 1743.1 | 1710.05 | 1742.88
1711.25 | 1744.53 | 1710.75 | 1741.25 | 1711.03 | 1745.13
1712.5 | 1744.32 | 1709.3 | 1742.7 | 1710.85 | 1746.07
1711.1 | 1744.47 | 1709 | 1745.57 | 1712.4 | 1746.05
1711.95 | 1745.47 | 1710.03 | 1746.28 | 1711.55 | 1744.55
1711.72 | 1742.43 | 1710.57 | 1747.93 | 1709.82 | 1745.28
1711.43 | 1743.4 | 1709.93 | 1744.78 | 1709.2 | 1745.53
1711.25 | 1743.9 | 1708.45 | 1743.3 | 1709.68 | 1746
1709.85 | 1743.8 | 1709.03 | 1745 | 1712.53 | 1745.05
1710.18 | 1745.03 | 1711.03 | 1744 | 1712.25 | 1745.07
1710.57 | 1743.9 | 1711.43 | 1739.85 | 1712.43 | 1745.05
1713.4 | 1744.1 | 1708.15 | 1741.63 | 1710.22 | 1746.35
1711.9 | 1744.22 | 1707.93 | 1744.93 | 1710.68 | 1746.2
1711 | 1743.88 | 1708.93 | 1744.3 | 1711.38 | 1745.55
1710.2 | 1744.65 | 1709.25 | 1742.78 | 1712.88 | 1746
1709.05 | 1744.15 | 1708.45 | 1743.15 | 1712.75 | 1745.7
1709.8 | 1745.88 | 1706.32 | 1744.72 | 1710.63 | 1745.9
1710.07 | 1746.13 | 1706.7 | 1744.2 | 1710.4 | 1745.15
1712.2 | 1743.6 | 1706.53 | 1743.85 | 1710.3 | 1745.53
1708.93 | 1743.5 | 1708.18 | 1743.45 | 1712.63 | 1745.88
1709.3 | 1744.1 | 1713.2 | 1743.65 | 1712.9 | 1744.97
1707.13 | 1744.93 | 1712.43 | 1742.2 | 1712.1 | 1745.35
1707.05 | 1745.4 | 1711.15 | 1741.93 | 1711.82 | 1745.95
1708.5 | 1745 | 1710.63 | 1742.7 | 1711.32 | 1744.53
1709.35 | 1744.7 | 1710.2 | 1743.88 | 1712.43 | 1745.03
1707.5 | 1747.57 | 1709.53 | 1743.9 | 1710.95 | 1746.1
1708.28 | 1746.82 | 1707.72 | 1744.4 | 1711.53 | 1746.8
1708.9 | 1743.6 | 1707.75 | 1741.32 | 1710.38 | 1746.57
1709.85 | 1745.97 | 1708.53 | 1742.43 | 1712.55 | 1746.75
1708.25 | 1747.05 | 1707.82 | 1744.63 | 1712.32 | 1746.88
1710 | 1745.1 | 1708.18 | 1744.65 | 1709.57 | 1747.38
1708.88 | 1743.47 | 1707.9 | 1744.38 | 1709.72 | 1746.72
1709.3 | 1746.63 | 1706.82 | 1745.68 | 1708.95 | 1746.47
1710.3 | 1745.7 | 1707.75 | 1744.28 | 1709.35 | 1745.4
1709.15 | 1743 | 1708.45 | 1744.1 | 1708.15 | 1744.88
1708.7 | 1743.15 | 1709.9 | 1742.75 | 1708.82 | 1745.25
1709.47 | 1744.1 | 1708.18 | 1742.47 | 1710.78 | 1745.5
1709.3 | 1743.55 | 1710.35 | 1741.93 | 1712.4 | 1746.3
1708.57 | 1743.68 | 1712.05 | 1742 | 1711.35 | 1746.13
1707.15 | 1744.1 | 1712.28 | 1740.9 | 1711.88 | 1746
1707.28 | 1742.82 | 1711.9 | 1743.6 | 1709.55 | 1745.35
1708.38 | 1743.38 | 1709.2 | 1744.57 | 1710.2 | 1748.28
1709 | 1743.65 | 1710.63 | 1743.45 | 1709.22 | 1751.15
1709.3 | 1744.07 | 1711.5 | 1742.38 | 1708.47 | 1747.75
1711.5 | 1744.6 | 1710.72 | 1742.63 | 1707.93 | 1745.82
1711.57 | 1745.4 | 1710.7 | 1744.5 | 1709.1 | 1745.32
1712.78 | 1745.63 | 1710.82 | 1743.05 | 1708.28 | 1745.8
1710.07 | 1745.82 | 1708.65 | 1743.68 | 1708.72 | 1745.22
1713.3 | 1743.15 | 1707.6 | 1743.5 | 1710.68 | 1746.72
1713.6 | 1744.32 | 1708.2 | 1742.38 | 1711.53 | 1746.35
1708.6 | 1747.9 | 1709.68 | 1744.05 | 1712.82 | 1746.43
1706.65 | 1746.1 | 1710.93 | 1745 | 1712.13 | 1746.7
1708.35 | 1745.35 | 1710.5 | 1742 | 1711.7 | 1747.05
1707.3 | 1744.25 | 1708.5 | 1742.35 | 1711.78 | 1746.9
1706.32 | 1745.03 | 1709.3 | 1742.85 | 1713 | 1747.07
1707.35 | 1745.32 | 1711.07 | 1743.13 | 1710.8 | 1745.75
1710.32 | 1745.68 | 1710.47 | 1741.97 | 1708.97 | 1744.15
1710.38 | 1746.35 | 1710.72 | 1742.88 | 1709.85 | 1745.47
1709.93 | 1744.4 | 1711.15 | 1743.88 | 1710.7 | 1745.82
1710.82 | 1744.82 | 1710.7 | 1743.18 | 1710.95 | 1745.97
1710.3 | 1746.2 | 1711.32 | 1744.22 | 1710.47 | 1746.2
1709.2 | 1746.35 | 1709.1 | 1745.38 | 1709.05 | 1746.25
1710 | 1743.72 | 1708.32 | 1743.05 | 1708.9 | 1746.2
1711.53 | 1743.4 | 1707.38 | 1744.35 | 1711.03 | 1746.57
1713.4 | 1743.47 | 1709.45 | 1745.7 | 1711 | 1746.47
1713.07 | 1743.28 | 1712.18 | 1747.3 | 1710.85 | 1747.05
1711.28 | 1743.47 | 1710.75 | 1745.75 | 1711.3 | 1745.4
1708.18 | 1745.45 | 1708.78 | 1745.2 | 1712.03 | 1746.15
1708.53 | 1745.93 | 1709.43 | 1741.9 | 1711.65 | 1745.53
1708.6 | 1745.9 | 1708.4 | 1741.93 | 1711.07 | 1746.57
1708.85 | 1743.43 | 1708.97 | 1743.32 | 1709.63 | 1746.2
1708.65 | 1742.13 | 1709.3 | 1742.78 | 1708.05 | 1748.1
1711.15 | 1743.3 | 1710.68 | 1741.28 | 1708.07 | 1748.38
1710.6 | 1744.5 | 1713.4 | 1742.2 | 1708.53 | 1745.88
1709.05 | 1741.72 | 1711.97 | 1742.53 | 1707.4 | 1747.07
1709.1 | 1741.82 | 1711.63 | 1742.5 | 1710.03 | 1746.53
1709.13 | 1742.25 | 1711.97 | 1740.8 | 1709.8 | 1745.18
1710.7 | 1742.82 | 1711.05 | 1740.85 | 1710 | 1746.32
1713.25 | 1742.5 | 1711.6 | 1742.65 | 1709.5 | 1745.72
1712.63 | 1741.95 | 1707.95 | 1744.93 | 1709.6 | 1747.07
1708.82 | 1743.1 | 1707.8 | 1743.85 | 1708.4 | 1746.78
1711.13 | 1745.05 | 1708.55 | 1742.57 | 1707.65 | 1746.75
1710.93 | 1744.6 | 1710.65 | 1742.75 | 1708.43 | 1745.07
1710.05 | 1743.78 | 1709.68 | 1745.38 | 1707.55 | 1744.75
1709.55 | 1744.28 | 1710.5 | 1745.18 | 1708.22 | 1744.88
1710.38 | 1745.07 | 1712.13 | 1746.82 | 1708.72 | 1745.13
1710.57 | 1746.35 | 1712.22 | 1746.9 | 1708.38 | 1747.1
1712.05 | 1746.2 | 1710.18 | 1746.3 | 1708.47 | 1749.22
1714 | 1745.15 | 1706.9 | 1744.13 | 1708.82 | 1748.65
1714.78 | 1744.65 | 1711.13 | 1742.8 | 1711.25 | 1748.45
1714.3 | 1744.3 | 1712.13 | 1742.78 | 1709.3 | 1745.2
1712.07 | 1747.55 | 1711.47 | 1742.35 | 1708.47 | 1745.15
1710.95 | 1746.9 | 1710.2 | 1743.6 | 1707.78 | 1745.95
1711.25 | 1744.8 | 1707.5 | 1744.15 | 1708.1 | 1744.85
1710.68 | 1743.63 | 1705.07 | 1744.5 | 1707.82 | 1744.07
1710.9 | 1745.8 | 1706.65 | 1743.1 | 1708.3 | 1748.15
1711.03 | 1746.18 | 1708.9 | 1743.88 | 1707.78 | 1746.55
1711.85 | 1745.45 | 1706.6 | 1744.82 | 1708.03 | 1747.38
1713.4 | 1743.82 | 1706.28 | 1744.1 | 1709.85 | 1747.25
1710.57 | 1742.82 | 1711.03 | 1743.03 | 1711.32 | 1747.15
1710.47 | 1744.63 | 1711.82 | 1742.93 | 1710.45 | 1746
1711.05 | 1743.53 | 1709.55 | 1745.4 | 1709.6 | 1746.18
1709.55 | 1744.5 | 1709.68 | 1745.43 | 1710.68 | 1746.4
1709.7 | 1744.22 | 1709.18 | 1741.82 | 1710.68 | 1746.45
1709.57 | 1744.68 | 1709.18 | 1742.22 | 1710.43 | 1747.15
1710.75 | 1743.7 | 1708.05 | 1743.82 | 1710.72 | 1746.82
1711.4 | 1743.57 | 1708.05 | 1744.18 | 1710.57 | 1745.95
1711.28 | 1744.57 | 1707.65 | 1742 | 1710 | 1747.03
1712.9 | 1745.2 | 1707.78 | 1741.95 | 1710.38 | 1746.72
1711.93 | 1745.85 | 1708.25 | 1741.95 | 1712.47 | 1745.32
1709.9 | 1743.85 | 1709.07 | 1740.53 | 1711.93 | 1745.6
1710.6 | 1745.72 | 1710.15 | 1741.68 | 1710.82 | 1745.85
1711.85 | 1744.75 | 1709.32 | 1742.63 | 1711.35 | 1745.5
1710.13 | 1746 | 1707.75 | 1741.82 | 1709.85 | 1745.45
1710.63 | 1745.03 | 1708.22 | 1742.18 | 1709.3 | 1746.9
1711.72 | 1745.7 | 1707.75 | 1743.15 | 1709.75 | 1746.53
1711.15 | 1744.1 | 1706.35 | 1743.15 | 1708.4 | 1745.22
1711.75 | 1744.82 | 1708.28 | 1742.22 | 1707.8 | 1745.57
1714.68 | 1745.32 | 1710.18 | 1740.45 | 1708.88 | 1747.05
1714.97 | 1744.85 | 1710.78 | 1740.45 | 1710.88 | 1744.95
1711.3 | 1745.57 | 1709.55 | 1741.8 | 1710.22 | 1744.53
1710.93 | 1745.03 | 1709.65 | 1742.13 | 1708.47 | 1747.3
1711.43 | 1743.5 | 1708.68 | 1743.45 | 1708.95 | 1747.38
1711.07 | 1744.5 | 1709.32 | 1742.25 | 1708.6 | 1745.65
1713.53 | 1744.9 | 1709.22 | 1742.18 | 1708.82 | 1746.6
1713.47 | 1745.07 | 1703.55 | 1741.53 | 1709.3 | 1746.53
1711.72 | 1742.38 | 1706.3 | 1741.5 | 1709.97 | 1745.63
1712.93 | 1744.1 | 1705.4 | 1742.65 | 1710.72 | 1747.13
1712.18 | 1744.93 | 1707.35 | 1744.22 | 1711.25 | 1747.85
1710.25 | 1742.25 | 1707.35 | 1743.88 | 1711.13 | 1749.13
1710.38 | 1742.8 | 1707 | 1743.72 | 1709.78 | 1748.68
1711.65 | 1745.95 | 1707.35 | 1743.28 | 1709.5 | 1748.63
1710.88 | 1746.28 | 1707.13 | 1742.4 | 1709.22 | 1745.95
1708.65 | 1744.07 | 1709.5 | 1743.28 | 1709.5 | 1745.97
1705.53 | 1743.53 | 1710.8 | 1745.57 | 1711.78 | 1745.72
1709.05 | 1744.7 | 1712.2 | 1744.4 | 1713.45 | 1746.82
1710.2 | 1745.38 | 1710.22 | 1743.3 | 1710.9 | 1747.68
1709.25 | 1743.8 | 1709.47 | 1745.63 | 1708.57 | 1748.38
1712.28 | 1744.8 | 1709.93 | 1745.4 | 1711.8 | 1747.57
1714.25 | 1744.32 | 1710.93 | 1744.43 | 1711.25 | 1746.8
1714.6 | 1744.4 | 1710.4 | 1744.03 | 1711.2 | 1746.85
1712.2 | 1744.45 | 1708.18 | 1744.43 | 1708.65 | 1747.43
1709.78 | 1744.4 | 1706.38 | 1743.47 | 1710 | 1746.5
1711.22 | 1743.88 | 1705.88 | 1747.03 | 1710 | 1745.75
1710.05 | 1745.03 | 1711.55 | 1745.3 | 1709.35 | 1745.63
1710.88 | 1744.22 | 1710.43 | 1745.75 | 1708.88 | 1745.45
1710.47 | 1745.63 | 1709.82 | 1743.5 | 1709.55 | 1746.15
1711.6 | 1744.95 | 1707.8 | 1744.95 | 1708.2 | 1746.65
1711.25 | 1744.07 | 1708.15 | 1744.45 | 1708.78 | 1746.1
1710.95 | 1743.13 | 1708.55 | 1744.75 | 1709.57 | 1744.85
1709.53 | 1742.68 | 1707.28 | 1743.15 | 1708.57 | 1745.43
1709.53 | 1740.32 | 1707.65 | 1744.38 | 1709.35 | 1746.2
1710.45 | 1742.63 | 1707 | 1743.45 | 1710.55 | 1746
1711.4 | 1743.9 | 1706.35 | 1743.03 | 1712.45 | 1746.32
1709 | 1745.55 | 1709.22 | 1742.55 | 1711.8 | 1747.75
1708.32 | 1744.38 | 1711.22 | 1742.13 | 1710.82 | 1750.53
1709.88 | 1741.03 | 1709.32 | 1741.57 | 1709.65 | 1749.1
1709.82 | 1743.43 | 1710.38 | 1742.45 | 1709.43 | 1748.45
1711.63 | 1746.57 | 1712.22 | 1743.45 | 1708.78 | 1746.28
1715.03 | 1746.7 | 1711.05 | 1743.38 | 1707.1 | 1745.9
1712.05 | 1746.82 | 1711.13 | 1741.22 | 1708.18 | 1747.5
1709.8 | 1743.72 | 1709.7 | 1739.35 | 1708.47 | 1746.7
1708.32 | 1741.8 | 1710 | 1744.2 | 1708.1 | 1744.55
1707.47 | 1744.35 | 1710.3 | 1744.43 | 1708.13 | 1746.43
1707.53 | 1745.43 | 1710.03 | 1744.22 | 1709.68 | 1745.68
1710.13 | 1745.8 | 1708.47 | 1745.43 | 1706.15 | 1745.47
1713.03 | 1747.4 | 1708.53 | 1745.65 | 1707.88 | 1744.95
1713.55 | 1746.75 | 1707.88 | 1745.68 | 1706.8 | 1747.03
1713.13 | 1745.6 | 1705.63 | 1746.15 | 1708.55 | 1747.72
1708.13 | 1745.9 | 1707.38 | 1742.82 | 1710.15 | 1746.35
1709.47 | 1745.6 | 1709 | 1741.53 | 1710.65 | 1745.9
1708.68 | 1743.53 | 1707.8 | 1741.75 | 1709.1 | 1745.93
1707.78 | 1744.5 | 1704.45 | 1743.8 | 1708.4 | 1746.3
1708.35 | 1745 | 1706.72 | 1744.22 | 1709.05 | 1744.47
1709.35 | 1744.15 | 1708.32 | 1746.07 | 1710.1 | 1744.53
1708.45 | 1745.35 | 1708.75 | 1745.63 | 1710.82 | 1745.65
1710.1 | 1743.93 | 1707.78 | 1743.07 | 1710.68 | 1745.82
1712.75 | 1746.75 | 1708.25 | 1744.03 | 1710.25 | 1745.93
1713.93 | 1745.68 | 1709.28 | 1740.75 | 1710.28 | 1744.72
1716.55 | 1745.93 | 1710.82 | 1740.43 | 1711.15 | 1744.55
1714.68 | 1746.28 | 1709.18 | 1739.22 | 1711.93 | 1747.47
1710.53 | 1745.53 | 1709.7 | 1741.32 | 1712.1 | 1747.22
1708.47 | 1744.53 | 1709.07 | 1743.57 | 1709.8 | 1747.07
1709.53 | 1745.55 | 1709.95 | 1746.13 | 1710.6 | 1747.35
1708.85 | 1744.28 | 1710.25 | 1746.97 | 1710.88 | 1746.75
1708 | 1742.9 | 1706.15 | 1746.07 | 1710.1 | 1747.32
1708.75 | 1742.05 | 1706.55 | 1746.43 | 1709.63 | 1746.93
1708.43 | 1743.28 | 1706.28 | 1746.2 | 1711.43 | 1746.38
1710.15 | 1745.03 | 1707.07 | 1745.15 | 1710.75 | 1746.28
1713.18 | 1744.1 | 1709.65 | 1745.15 | 1709.22 | 1746.88
1711.93 | 1744.3 | 1707.43 | 1741.78 | 1708.55 | 1745.63
1710.97 | 1745.45 | 1704.7 | 1740.7 | 1710.7 | 1745.5
1712.47 | 1746.97 | 1706.88 | 1742.2 | 1710.55 | 1747.03
1711.53 | 1743.78 | 1710 | 1743.95 | 1708.78 | 1746.68
1710.38 | 1745.07 | 1710.18 | 1743.45 | 1708.65 | 1744.43
1709.85 | 1744.85 | 1710.85 | 1742.25 | 1709.68 | 1744.4
1710.88 | 1745.05 | 1709.22 | 1741.63 | 1709.28 | 1746.05
1709.4 | 1745.75 | 1709.68 | 1743.9 | 1710.57 | 1745.03
1708.1 | 1743.97 | 1709.75 | 1745 | 1711.38 | 1745.13
1707.7 | 1742.95 | 1708.68 | 1744.5 | 1711.7 | 1745.88
1712.07 | 1744.22 | 1709.15 | 1743.2 | 1710.8 | 1745.85
1712.3 | 1744.9 | 1708.55 | 1744.07 | 1710.35 | 1746.78
1709.78 | 1744.13 | 1707.82 | 1742.43 | 1709.5 | 1746.45
1709.13 | 1744.15 | 1709.2 | 1741.03 | 1709.88 | 1746.43
1708.57 | 1743.7 | 1709.82 | 1740.55 | 1710.22 | 1747.07
1708.85 | 1742.03 | 1709.32 | 1742.72 | 1711.35 | 1745.6
1710.55 | 1741.88 | 1709.75 | 1743.8 | 1711.55 | 1744.78
1707.63 | 1745.03 | 1707.53 | 1743.28 | 1711.85 | 1745.6
1707.13 | 1747.55 | 1707.18 | 1743.4 | 1710.75 | 1744.78
1709.7 | 1747.13 | 1708.38 | 1742.72 | 1712.22 | 1744.18
1710.38 | 1746.65 | 1709.1 | 1742.57 | 1712.13 | 1745.75
1712.28 | 1741.75 | 1707.85 | 1742.7 | 1712.88 | 1746.4
1710.45 | 1742.2 | 1707.25 | 1744.5 | 1711.22 | 1747.47
1710.05 | 1742.8 | 1707.72 | 1744.13 | 1709.68 | 1747.45
1711.18 | 1743.95 | 1709.97 | 1743.07 | 1710.32 | 1746.15
1711.1 | 1743.9 | 1706.72 | 1743.68 | 1710.75 | 1747.5
1709.6 | 1744.07 | 1708.9 | 1742.53 | 1710.7 | 1747.25
1711.18 | 1743.55 | 1710.03 | 1743.35 | 1709.9 | 1746.38
1709.45 | 1745.13 | 1708.6 | 1745.45 | 1710.25 | 1747.55
1709 | 1744.22 | 1708.9 | 1745.5 | 1710.15 | 1746.63
1710.03 | 1743.78 | 1709.65 | 1745.28 | 1711.07 | 1745.82
1710.65 | 1744.4 | 1709.47 | 1746.53 | 1710.82 | 1744.65
1710.1 | 1744.13 | 1708.07 | 1745.68 | 1710.63 | 1744.13
1710.97 | 1746.93 | 1707.9 | 1746.3 | 1709.45 | 1743.95
1710.68 | 1746.85 | 1705.72 | 1743.07 | 1710.3 | 1744.43
1716.8 | 1744.9 | 1708.32 | 1741.53 | 1711.1 | 1745.9
1715.8 | 1744.47 | 1712.63 | 1742.8 | 1711.93 | 1746.9
1709.97 | 1743.65 | 1708.93 | 1743.45 | 1711.07 | 1746.2
1710.45 | 1744.28 | 1707.4 | 1743.8 | 1710.75 | 1745.68
1709.28 | 1743.85 | 1710.43 | 1744.6 | 1710.85 | 1745.85
1708.53 | 1743.13 | 1710.8 | 1743.85 | 1711.32 | 1746.38
1709.5 | 1743.13 | 1711.3 | 1744.63 | 1712.25 | 1746.53
1710.18 | 1743.97 | 1709.57 | 1745.13 | 1711.53 | 1744.78
1711.15 | 1744.18 | 1707.57 | 1744.38 | 1710.38 | 1744.45
1710.18 | 1742.82 | 1707.55 | 1743.38 | 1710.38 | 1744.53
1709.7 | 1742.93 | 1708.28 | 1743.3 | 1709.35 | 1744.97
1711.75 | 1742.6 | 1709.95 | 1743.82 | 1710.15 | 1745.4
1712.45 | 1742.68 | 1708.07 | 1744.25 | 1709.85 | 1745.65
1713.93 | 1744.35 | 1707.68 | 1744.45 | 1709.07 | 1746.2
1713.97 | 1745.65 | 1706 | 1743.15 | 1708.55 | 1744.43
1710.85 | 1744.13 | 1708.47 | 1742.75 | 1707.3 | 1744.28
1710.03 | 1744.28 | 1708.18 | 1743.63 | 1708.18 | 1745.82
1709.93 | 1745.3 | 1708.5 | 1742.55 | 1710.45 | 1746.9
1710.72 | 1744.25 | 1708.85 | 1741.8 | 1710.68 | 1746.95
1709.65 | 1743.13 | 1711.72 | 1738.8 | 1711.38 | 1746.88
1707.05 | 1742.07 | 1709.55 | 1740.68 | 1709.43 | 1746.22
1703.35 | 1744.28 | 1712.05 | 1741.05 | 1711.97 | 1746.82
1705.03 | 1746.6 | 1709.9 | 1743.9 | 1712.1 | 1746.72
1705.75 | 1744.4 | 1707.78 | 1744.25 | 1710.57 | 1746.63
1708.25 | 1743.28 | 1707.55 | 1744.65 | 1709.97 | 1746.57
1711 | 1744.35 | 1708.4 | 1743.72 | 1709.22 | 1744.7
1711.68 | 1742.72 | 1708 | 1743.5 | 1709.72 | 1745.13
1708.43 | 1743.6 | 1708.13 | 1742.95 | 1710.75 | 1745.85
1710.18 | 1743.47 | 1710.38 | 1742.82 | 1710.13 | 1748.1
1713.68 | 1741.9 | 1709.35 | 1742.63 | 1710.28 | 1747.72
1711.1 | 1742.88 | 1709.4 | 1739.7 | 1709.03 | 1744.45
1712.68 | 1744.4 | 1710.25 | 1741.2 | 1709.53 | 1744.3
1711.2 | 1744.8 | 1710.57 | 1745.05 | 1709.47 | 1741.6
1708.63 | 1743.3 | 1709.68 | 1742.05 | 1709.93 | 1742.38
1708.45 | 1742.38 | 1709.65 | 1742.18 | 1708.85 | 1745.13
1710.65 | 1743.78 | 1709.3 | 1740.57 | 1709.43 | 1745.82
1711.5 | 1744.53 | 1711.5 | 1740.82 | 1710.78 | 1746.28
1709.6 | 1745.32 | 1712.2 | 1738.2 | 1710.15 | 1747.6
1708.53 | 1743.88 | 1710.5 | 1739.5 | 1708.75 | 1747.3
1710.22 | 1743.38 | 1708.3 | 1741.65 | 1709.6 | 1748.7
1710.5 | 1742.25 | 1706.45 | 1744.1 | 1709.75 | 1748.55
1712.13 | 1744.8 | 1707.72 | 1744.72 | 1711.38 | 1748.2
1710.53 | 1745.6 | 1708.88 | 1744.68 | 1709.13 | 1744.97
1712.03 | 1745.85 | 1708.15 | 1742.3 | 1709.25 | 1745.63
1713.28 | 1745.7 | 1708.25 | 1741.82 | 1710.47 | 1746.15
1712.97 | 1746.25 | 1708.93 | 1742.95 | 1711.43 | 1746.63
1712.25 | 1745.6 | 1708.8 | 1742.15 | 1712.1 | 1745.85
1710.53 | 1745 | 1711.72 | 1741.82 | 1712.53 | 1746.25
1710 | 1745.1 | 1712.6 | 1744.13 | 1710.75 | 1745.9
1709.8 | 1745.03 | 1711.28 | 1745.82 | 1710.1 | 1745.75
1713.93 | 1747 | 1711.13 | 1744.15 | 1711.68 | 1745.45
1716.05 | 1748.07 | 1709.22 | 1742.75 | 1711.38 | 1745.2
1713.85 | 1747.78 | 1707.25 | 1743.5 | 1710.88 | 1744.82
1711.95 | 1747.1 | 1707.25 | 1743.63 | 1709.95 | 1745.85
1710.47 | 1745.97 | 1708.65 | 1743.97 | 1710.28 | 1745.68
1710.07 | 1746.07 | 1709.82 | 1745.15 | 1710.72 | 1745.53
1711.2 | 1743.9 | 1709.55 | 1744.43 | 1709.57 | 1745.18
1711.65 | 1743.07 | 1709.28 | 1743.35 | 1708.13 | 1744.65
1709.43 | 1744.03 | 1709.1 | 1742.57 | 1709.18 | 1744.53
1709.82 | 1745.6 | 1711.35 | 1743.13 | 1710.2 | 1744.8
1711.2 | 1746.3 | 1710.75 | 1743.3 | 1712.6 | 1745.72
1711.4 | 1746.22 | 1709.8 | 1743.32 | 1710.95 | 1746.38
1711.95 | 1746.7 | 1709 | 1743.9 | 1711.35 | 1745.6
1710.55 | 1746.35 | 1708.63 | 1743.28 | 1710.82 | 1745.03
1710.2 | 1745.57 | 1708.43 | 1740.2 | 1711.6 | 1744.2
1710.3 | 1745.75 | 1708.05 | 1740.1 | 1712.4 | 1743.1
1709.38 | 1750.65 | 1710 | 1741.57 | 1712.9 | 1744.15
1709.8 | 1750.57 | 1711 | 1744.4 | 1712.55 | 1744.8
1709.7 | 1746.32 | 1709.63 | 1746.45 | 1709.45 | 1746.75
1709.88 | 1744.7 | 1709.15 | 1746.18 | 1708.93 | 1747.3
1711.65 | 1742.95 | 1711.35 | 1745.55 | 1709.57 | 1745.88
1712.03 | 1745.9 | 1710.47 | 1742.2 | 1709.18 | 1745.82
1710.97 | 1746.9 | 1710.55 | 1742.65 | 1708.22 | 1745.13
1710.53 | 1745.22 | 1710.38 | 1744.7 | 1708.57 | 1744.9
1711.32 | 1744.63 | 1709.3 | 1745.5 | 1709.6 | 1745.85
1712.78 | 1745.38 | 1709.88 | 1744.93 | 1710.43 | 1745.53
1708.68 | 1747.43 | 1710.55 | 1743.78 | 1709.9 | 1745.9
1708.85 | 1746.5 | 1710.6 | 1744.57 | 1709.5 | 1744.78
1709.95 | 1746.93 | 1707.97 | 1743.9 | 1709.72 | 1745.2
1711.28 | 1744.78 | 1706.38 | 1744.13 | 1711.22 | 1745.03
1712.25 | 1745 | 1710.97 | 1744.9 | 1710.13 | 1745.43
1710.4 | 1745.3 | 1709.82 | 1745 | 1710.85 | 1746.07
1708.05 | 1745.05 | 1709.1 | 1744.82 | 1710.03 | 1745.68
1709.25 | 1744.78 | 1711.6 | 1746.32 | 1710.93 | 1745.4
1710.68 | 1745.35 | 1712.55 | 1746 | 1710.03 | 1745.03
1712.3 | 1745.32 | 1710.8 | 1743.2 | 1711.53 | 1745.3
1711.82 | 1743.68 | 1710.8 | 1744.7 | 1711.75 | 1746.25
1711.4 | 1742.68 | 1710.85 | 1743.07 | 1708.95 | 1746.3
1711.18 | 1745.47 | 1706.53 | 1743.32 | 1709.18 | 1745.55
1711.28 | 1744.35 | 1706.97 | 1742.82 | 1709.63 | 1743.2
1709.78 | 1743.78 | 1708.2 | 1741.7 | 1710.7 | 1742.5
1711.68 | 1744.4 | 1709.03 | 1740.88 | 1710.95 | 1743.53
1712.13 | 1745.05 | 1708.25 | 1741.75 | 1711.88 | 1745.63
1711.13 | 1744.35 | 1710.75 | 1744.53 | 1710.93 | 1746.22
1710.8 | 1745.57 | 1712.82 | 1746.3 | 1710.1 | 1744.95
1711.8 | 1746.68 | 1714.22 | 1747 | 1710.18 | 1745.7
1711.95 | 1745.93 | 1710.13 | 1744.47 | 1714.15 | 1745.6
1711.7 | 1746.75 | 1710.57 | 1746.88 | 1714.6 | 1746.05
1711.32 | 1744.95 | 1709.65 | 1745.6 | 1714.13 | 1745.47
1710.4 | 1745.35 | 1710 | 1744.57 | 1711.45 | 1744.35
1708.22 | 1745.97 | 1707.88 | 1741.72 | 1710.1 | 1745.03
1705.5 | 1745.82 | 1708.32 | 1740.68 | 1710.75 | 1745.5
1707.18 | 1747.2 | 1706.25 | 1743.85 | 1710.65 | 1745.43
1709.63 | 1746.43 | 1704.32 | 1745.95 | 1710.95 | 1745.45
1711.3 | 1744.88 | 1705.07 | 1743.3 | 1710.45 | 1745.65
1715.63 | 1745.57 | 1708.3 | 1743.9 | 1709.57 | 1745.65
1713.1 | 1745.93 | 1708.55 | 1745.05 | 1710.22 | 1744.9
1712.15 | 1745.6 | 1708.55 | 1744.28 | 1710.5 | 1744.4
1708.05 | 1745.22 | 1707.47 | 1742.63 | 1709.43 | 1745.35
1711.07 | 1744.97 | 1706.78 | 1742.57 | 1709.25 | 1745.5
1711.22 | 1745.72 | 1706.05 | 1744.9 | 1711.15 | 1746.57
1710.53 | 1747.53 | 1707.45 | 1746.47 | 1710.63 | 1745.72
1710.45 | 1746.32 | 1708.3 | 1743.7 | 1709.78 | 1744.63
1712.28 | 1745.03 | 1707.75 | 1744.22 | 1708.72 | 1744.35
1711.55 | 1744.93 | 1708.45 | 1745.65 | 1708.5 | 1744.4
1707.8 | 1744.3 | 1708.18 | 1744.93 | 1711.38 | 1745.5
1709.13 | 1744.53 | 1706.47 | 1743.38 | 1711.65 | 1745.43
1709.03 | 1743.63 | 1706.88 | 1744.47 | 1710.43 | 1745.65
1711.2 | 1744.72 | 1711.53 | 1742.3 | 1708.85 | 1745.35
1712.5 | 1746.47 | 1710.82 | 1744.13 | 1707.57 | 1743.7
1711.75 | 1745.8 | 1708.57 | 1744.5 | 1707.05 | 1743.68
1710.28 | 1746.3 | 1704.88 | 1742.68 | 1706.7 | 1745.78
1712.07 | 1747.28 | 1707.45 | 1742 | 1708.18 | 1745.75
1712.2 | 1747.35 | 1708.22 | 1743.28 | 1710.1 | 1745.43
1710.03 | 1746.6 | 1708.55 | 1743.28 | 1711.07 | 1744.78
1709.63 | 1745.9 | 1710.25 | 1743.28 | 1710.28 | 1744.15
1711.32 | 1744.68 | 1710.68 | 1745.63 | 1710.8 | 1743.75
1712.65 | 1745.4 | 1708.95 | 1747.22 | 1710.6 | 1745.6
1713.43 | 1746.88 | 1706.6 | 1745.38 | 1711.6 | 1745.57
1712 | 1745.82 | 1706.97 | 1744.53 | 1711.4 | 1745.32
1711.53 | 1748.63 | 1706.65 | 1741.93 | 1711.95 | 1744.82
1712.9 | 1749.18 | 1707.4 | 1742.2 | 1711.5 | 1745.45
1715.03 | 1748.18 | 1707.85 | 1742.57 | 1709.68 | 1744.53
1712.68 | 1747.45 | 1708.3 | 1742.85 | 1709.57 | 1745.32
1711.85 | 1745.47 | 1709.13 | 1742.57 | 1710.3 | 1746.4
1712.65 | 1744.45 | 1709.45 | 1743.07 | 1709.9 | 1745.9
1710.13 | 1744.22 | 1711.18 | 1744.05 | 1708.5 | 1745.3
1709.15 | 1746.3 | 1709.97 | 1743.1 | 1708.43 | 1745.05
1711.72 | 1747.57 | 1708.95 | 1741.88 | 1709.07 | 1746.47
1714.6 | 1747.63 | 1706.28 | 1742.25 | 1709.6 | 1746.38
1712.65 | 1746.3 | 1705.63 | 1743.07 | 1709.63 | 1745.32
1713.57 | 1744.9 | 1705.22 | 1743.03 | 1708.97 | 1744.13
1714.47 | 1746.5 | 1707.4 | 1744.15 | 1709.75 | 1745.63
1713.65 | 1746.8 | 1708.95 | 1744.13 | 1709.3 | 1745
1713.45 | 1748.1 | 1709.55 | 1742.8 | 1709.43 | 1745.6
1711.85 | 1746.55 | 1709.32 | 1741.13 | 1709.97 | 1745.5
1711.97 | 1744.82 | 1710.07 | 1739.43 | 1711.97 | 1746.68
1708.65 | 1745.1 | 1709.18 | 1739.03 | 1711.82 | 1747.2
1711.78 | 1744.3 | 1708.88 | 1738.53 | 1710.78 | 1748.63
1712.1 | 1743.55 | 1707.8 | 1740.2 | 1710.1 | 1746.93
1710.7 | 1742.2 | 1705.7 | 1740.93 | 1710.07 | 1744.57
1708.68 | 1744.1 | 1704.93 | 1741 | 1708.82 | 1744.7
1707.1 | 1744.3 | 1708.88 | 1741.85 | 1711.4 | 1745.97
1709.95 | 1745.53 | 1709.6 | 1740.57 | 1711.55 | 1744.9
1710.75 | 1747.38 | 1707.47 | 1740.93 | 1710.28 | 1744.68
1710.55 | 1744.75 | 1708.63 | 1740.75 | 1708.97 | 1746.72
1709.3 | 1745.63 | 1706.78 | 1741.3 | 1710.3 | 1746.8
1710.25 | 1743.82 | 1707.7 | 1742 | 1710.63 | 1744.9
1712.38 | 1743.88 | 1710.38 | 1743.32 | 1710.38 | 1744.53
1713.88 | 1742.95 | 1710.5 | 1743.78 | 1711.13 | 1745.3
1713.1 | 1741.93 | 1709.85 | 1743.95 | 1712.65 | 1746.72
1710.4 | 1742.93 | 1708.95 | 1742.95 | 1711.22 | 1746.22
1709.72 | 1743.82 | 1707.85 | 1740.6 | 1710.1 | 1745.7
1710.35 | 1744.47 | 1708.65 | 1740.85 | 1709.55 | 1744.95
1710.57 | 1743.22 | 1710.9 | 1746.45 | 1710.03 | 1745.13
1710.8 | 1743.07 | 1711.1 | 1744.93 | 1710.9 | 1746.25
1710.7 | 1744.53 | 1709.25 | 1746.97 | 1708.9 | 1746.6
1709.65 | 1744.45 | 1708.13 | 1744 | 1707.85 | 1745.13
1710.38 | 1747.6 | 1708.43 | 1742.93 | 1709.45 | 1744.8
1711.72 | 1748.68 | 1708.97 | 1743.4 | 1709.65 | 1744.9
1712.15 | 1746.57 | 1709.05 | 1743.57 | 1711.05 | 1745.55
1711.5 | 1747.7 | 1708.2 | 1743.63 | 1711.95 | 1745.85
1713.38 | 1746.13 | 1706.97 | 1743.22 | 1711.13 | 1745.32
1713.8 | 1746.15 | 1709.18 | 1744.03 | 1709.47 | 1744.72
1712.28 | 1744.63 | 1710.18 | 1744.18 | 1711.75 | 1744.15
1710.78 | 1744.68 | 1707.72 | 1744.43 | 1711.1 | 1743.95
1710.4 | 1745.1 | 1708.07 | 1744.65 | 1709.9 | 1744.5
1710.15 | 1745.1 | 1708.28 | 1745.47 | 1710.25 | 1746.35
1713.03 | 1745.97 | 1708.63 | 1741.35 | 1713.28 | 1747.22
1711.28 | 1747.93 | 1709.28 | 1741.38 | 1712.57 | 1747.05
1711.45 | 1747.2 | 1708.28 | 1743.55 | 1710.07 | 1745.97
1709.22 | 1746.05 | 1708.82 | 1743.3 | 1710.28 | 1743.93
1708.95 | 1743.43 | 1707.75 | 1744.95 | 1710.63 | 1743.3
1708.15 | 1745.13 | 1707.32 | 1743.9 | 1710.25 | 1745.18
1712.05 | 1746.9 | 1704.9 | 1743.53 | 1710.6 | 1745.53
1710.5 | 1747.47 | 1703.93 | 1742.63 | 1710.68 | 1745.3
1710.43 | 1745.47 | 1708.53 | 1741.22 | 1710.78 | 1746.18
1710.3 | 1742.88 | 1710.93 | 1743.43 | 1711.15 | 1746.93
1709.05 | 1741.85 | 1709.22 | 1743.22 | 1710.55 | 1745.55
1709.68 | 1742.32 | 1707.85 | 1741.82 | 1709.55 | 1745.3
1710.57 | 1745.65 | 1709.82 | 1741.93 | 1710.1 | 1747.6
1711.35 | 1745.22 | 1709 | 1743.68 | 1709.63 | 1748.03
1711.45 | 1744.32 | 1708.97 | 1743.68 | 1710.28 | 1746.32
1711.43 | 1744.25 | 1709.9 | 1743.9 | 1710.72 | 1746.3
1711.07 | 1746.18 | 1709.45 | 1744 | 1710.22 | 1745
1711.68 | 1746.78 | 1707.55 | 1743.25 | 1708.88 | 1745.32
1712.97 | 1747.72 | 1706.57 | 1743.53 | 1708.2 | 1746.68
1713.3 | 1745.93 | 1707.32 | 1743.38 | 1709.72 | 1747.5
1712.97 | 1744.93 | 1708.88 | 1743.85 | 1710.2 | 1746.63
1712.03 | 1743.3 | 1709.82 | 1743.8 | 1709.75 | 1746.65
1709.97 | 1744.1 | 1711.3 | 1743.28 | 1708.72 | 1745.88
1708.97 | 1745.78 | 1711.3 | 1743.82 | 1708.8 | 1744.63
1708.38 | 1745.7 | 1710.85 | 1743.07 | 1710.03 | 1743.78
1709.93 | 1745 | 1708.32 | 1743 | 1711.32 | 1745.2
1716.65 | 1744.32 | 1709.2 | 1743.65 | 1710.5 | 1746.63
1714.35 | 1744.63 | 1708.2 | 1742.65 | 1709.1 | 1745.63
1711.63 | 1744.35 | 1707.1 | 1742.8 | 1708.03 | 1744.78
1708.28 | 1744.4 | 1707.53 | 1742.78 | 1708.55 | 1744.4
1710.97 | 1744.95 | 1710.65 | 1744.25 | 1710.05 | 1745.43
1710.85 | 1746.28 | 1711.43 | 1744.05 | 1709.5 | 1744.6
1712.35 | 1747.3 | 1708.53 | 1743.57 | 1709.03 | 1745.85
1710.38 | 1745.9 | 1708.25 | 1745.3 | 1710.68 | 1744.72
1712.8 | 1745.85 | 1707.75 | 1745.2 | 1710.82 | 1745
1714.72 | 1745.1 | 1708.47 | 1743.1 | 1710.05 | 1745.85
1710.22 | 1744.1 | 1709.45 | 1743.38 | 1709.03 | 1745.85
1709.95 | 1745.63 | 1710.38 | 1741.65 | 1708.65 | 1744.55
1710.8 | 1744.2 | 1710.2 | 1741.15 | 1709.5 | 1744.38
1711.07 | 1743.5 | 1709.43 | 1741.9 | 1710.05 | 1745.5
1709.97 | 1744.65 | 1708.75 | 1743.25 | 1710.57 | 1746.53
1710 | 1745.72 | 1708.72 | 1742.22 | 1710.93 | 1746.63
1709.47 | 1744.38 | 1708.88 | 1741.2 | 1711.3 | 1747.15
1710.55 | 1744.05 | 1709.75 | 1741.8 | 1711 | 1746.85
1711.55 | 1743.68 | 1710.38 | 1742.25 | 1711.32 | 1745.93
1712.53 | 1744.9 | 1709.8 | 1742.95 | 1710.78 | 1746.35
1713.32 | 1746.72 | 1708.07 | 1743.65 | 1709.93 | 1746.1
1711.2 | 1748.1 | 1707.72 | 1741.97 | 1709.28 | 1746.32
1708.4 | 1747.47 | 1708.63 | 1741.88 | 1709.97 | 1746.75
1709.55 | 1744.93 | 1711.68 | 1742.15 | 1714.1 | 1747.72
1710.7 | 1741.97 | 1711.63 | 1743.38 | 1714.8 | 1748.68
1710.97 | 1743.2 | 1708.57 | 1744.8 | 1715.32 | 1749.72
1710.07 | 1742.28 | 1708.85 | 1743.2 | 1715.07 | 1749.95
1710.22 | 1742.45 | 1708.15 | 1741.95 | 1714.43 | 1751.1
1710.95 | 1744.07 | 1708.9 | 1743.68 | 1713.7 | 1750.93
1711.85 | 1745.63 | 1708.43 | 1746.13 | 1714.9 | 1750.53
1710.85 | 1746.2 | 1706.88 | 1743.97 | 1717.22 | 1749.35
1711.63 | 1744.63 | 1706.88 | 1742.75 | 1716.57 | 1749.35
1710.65 | 1744.85 | 1707.85 | 1743.5 | 1717.1 | 1749.95
1710.8 | 1745.28 | 1711.53 | 1742.8 | 1715.13 | 1751.6
1712.5 | 1745.2 | 1710.03 | 1742.95 | 1716.95 | 1752.25
1711.45 | 1746.03 | 1710.47 | 1741.47 | 1716.35 | 1752.55
1710.93 | 1744.95 | 1708.53 | 1741.6 | 1717.68 | 1754.72
1712.38 | 1743.63 | 1711.2 | 1742.22 | 1718.88 | 1757.07
1712.72 | 1745.5 | 1709.7 | 1742.78 | 1719.57 | 1755.85
1711 | 1745.22 | 1708.13 | 1744.57 | 1719.3 | 1754.3
1711.75 | 1746.18 | 1711.47 | 1741.55 | 1719.85 | 1757.9
1713.82 | 1748.43 | 1711.57 | 1742.22 | 1720.97 | 1758.03
1713.38 | 1748 | 1711.4 | 1742.03 | 1720.2 | 1756.5
1708.93 | 1745.45 | 1707.75 | 1741.15 | 1719.75 | 1757.47
1709.2 | 1744.32 | 1707.43 | 1743.32 | 1719.55 | 1757.1
1708.9 | 1744.78 | 1707.15 | 1743.32 | 1720.15 | 1756.93
1707.47 | 1745.38 | 1706.88 | 1743.93 | 1720.4 | 1757.35
1707.8 | 1744.28 | 1709.38 | 1744.05 | 1720.32 | 1758.57
1706.95 | 1743 | 1711.25 | 1743.72 | 1720.32 | 1758.05
1707.28 | 1744.68 | 1708.45 | 1743.47 | 1719.68 | 1757.9
1711.4 | 1747.07 | 1705.9 | 1743.7 | 1721.38 | 1759.13
1713.22 | 1747.88 | 1706.72 | 1744.05 | 1721.32 | 1757.43
1714.8 | 1746.97 | 1711.05 | 1743.45 | 1721.38 | 1757.57
1711.85 | 1743.82 | 1708.57 | 1743.8 | 1720.97 | 1756.57
1711.38 | 1744.75 | 1708.85 | 1743.47 | 1721.38 | 1756.82
1711.95 | 1745 | 1710.78 | 1743.1 | 1720.85 | 1759.45
1710.8 | 1744.65 | 1710.5 | 1744.43 | 1720.18 | 1760.43
1709.07 | 1745.15 | 1712.93 | 1744.35 | 1722.38 | 1759.38
1712.13 | 1746.07 | 1710.6 | 1744.4 | 1721.07 | 1759.35
1713.13 | 1744.3 | 1709.32 | 1743.53 | 1722.45 | 1758.55
1711.72 | 1744.13 | 1706.97 | 1744.2 | 1721.8 | 1758.15
1712.05 | 1742.88 | 1708.3 | 1743.28 | 1721.85 | 1758.25
1711.2 | 1742.15 | 1710.4 | 1741.72 | 1721.1 | 1756.95
1710.53 | 1743.63 | 1708.7 | 1741.85 | 1721.07 | 1756.63
1711.28 | 1743.95 | 1709.57 | 1743.55 | 1723.4 | 1756.65
1713.35 | 1744.75 | 1709.57 | 1742.95 | 1724.78 | 1756.95
1713.9 | 1744.32 | 1708.43 | 1743.45 | 1722.5 | 1757.43
1712.85 | 1744.5 | 1708.4 | 1742.63 | 1722.63 | 1758.18
1712.78 | 1745.57 | 1707.38 | 1744 | 1722.05 | 1757.63
1713 | 1745.9 | 1707.28 | 1744.93 | 1721.65 | 1757.28
1711.45 | 1744.3 | 1707.78 | 1743.43 | 1720 | 1758
1713 | 1744.7 | 1707.6 | 1742.85 | 1720.32 | 1758.38
1712.5 | 1745.1 | 1710 | 1745.78 | 1721.85 | 1758.68
1712.28 | 1746.55 | 1711.28 | 1746.3 | 1721.78 | 1758.25
1712.78 | 1746.95 | 1708.13 | 1748.95 | 1720.68 | 1761.15
1712.7 | 1745.43 | 1706.68 | 1742.93 | 1720.82 | 1761.85
1710.97 | 1744.32 | 1709.57 | 1743.6 | 1720.72 | 1759.2
1710.2 | 1744.97 | 1709.75 | 1742.5 | 1721.68 | 1758.6
1711.78 | 1745.22 | 1709.13 | 1742.53 | 1720.75 | 1758.2
1714.82 | 1745.82 | 1709.43 | 1741.57 | 1721.75 | 1759.65
1715.4 | 1746.57 | 1708.55 | 1742.15 | 1722.65 | 1759.8
1715.8 | 1746.55 | 1708.13 | 1741.25 | 1722.45 | 1758.72
1712.45 | 1741.85 | 1710.07 | 1741.15 | 1719.88 | 1755.93
1711.63 | 1742.93 | 1709.22 | 1743.1 | 1722.1 | 1756.93
1710.68 | 1744.38 | 1708.18 | 1744.55 | 1723.57 | 1758.53
1711.43 | 1746.55 | 1708.07 | 1741.15 | 1721.75 | 1758.65
1711.05 | 1745.75 | 1706.6 | 1738.55 | 1721.2 | 1757.7
1710.18 | 1747.35 | 1707.38 | 1740.35 | 1724.3 | 1757.75
1711.68 | 1745.95 | 1706 | 1741.05 | 1724.32 | 1758.18
1713.9 | 1748.45 | 1711.15 | 1744.82 | 1722.93 | 1762.2
1712.18 | 1746.63 | 1709.97 | 1744.3 | 1722.6 | 1763.95
1712.88 | 1746.43 | 1708.68 | 1743.63 | 1722.7 | 1762.18
1711.28 | 1745.07 | 1708.4 | 1743.28 | 1722.22 | 1758.1
1710.95 | 1743.43 | 1709 | 1742.18 | 1724.45 | 1759.68
1708.6 | 1741.95 | 1711.72 | 1740.25 | 1724.32 | 1758.95
1708.55 | 1743.65 | 1710.88 | 1739.95 | 1722.5 | 1759.7
1712.72 | 1746.2 | 1711.1 | 1742.78 | 1723.9 | 1760.53
1712.8 | 1745.32 | 1710.5 | 1743.88 | 1726.4 | 1761.8
1711.65 | 1744.85 | 1710.3 | 1743.13 | 1725.38 | 1760.47
1709.05 | 1743.9 | 1707.7 | 1743.68 | 1724.05 | 1761.3
1711.22 | 1746.35 | 1707.05 | 1742.78 | 1726 | 1763.65
1709.5 | 1746.6 | 1706.85 | 1742.82 | 1725.72 | 1762.07
1712.85 | 1745.4 | 1707.75 | 1744.07 | 1724.72 | 1761.1
1711.05 | 1745.03 | 1710.38 | 1742.85 | 1724.28 | 1761.68
1709.75 | 1744.03 | 1705.28 | 1743.25 | 1724.88 | 1762.97
1708.63 | 1740.45 | 1706.93 | 1742.03 | 1727.97 | 1764.28
1709.85 | 1741.38 | 1707.05 | 1740.97 | 1728.4 | 1764.25
1711.7 | 1744.72 | 1707.88 | 1740.65 | 1727.35 | 1763.28
1712.13 | 1742.22 | 1707.75 | 1743.93 | 1727.3 | 1764.18
1713 | 1742.45 | 1707.7 | 1742.75 | 1728.1 | 1765.35
1708.47 | 1744.9 | 1707.68 | 1741.82 | 1729.38 | 1765.47
1708.05 | 1742.18 | 1708.47 | 1741.22 | 1730.25 | 1765.32
1707.55 | 1740.22 | 1706.7 | 1741.28 | 1729 | 1766.07
1706.97 | 1742.2 | 1707.93 | 1742.4 | 1727.38 | 1766.3
1707.9 | 1741.75 | 1708.1 | 1741.22 | 1728.7 | 1765.07
1710 | 1743.13 | 1709.3 | 1740.35 | 1730.53 | 1765.47
1709.05 | 1745.55 | 1711.1 | 1738.57 | 1731.78 | 1766.7
1709.63 | 1745.35 | 1710 | 1738.7 | 1730.85 | 1765.03
1712.22 | 1747.35 | 1707.75 | 1741.05 | 1732.4 | 1766.25
1709.63 | 1746.63 | 1706.53 | 1742.8 | 1733.05 | 1768.15
1710.53 | 1747.38 | 1709.2 | 1743 | 1731.75 | 1769.35
1710.88 | 1745.13 | 1708.55 | 1743.9 | 1730.6 | 1770.43
1710.88 | 1743.8 | 1707.5 | 1742.22 | 1731.13 | 1768.25
1711.57 | 1746.45 | 1708.47 | 1741.78 | 1731.47 | 1767.03
1713.1 | 1745.38 | 1709.07 | 1741.45 | 1732.53 | 1768.53
1711.03 | 1743.38 | 1711.07 | 1742.15 | 1733.28 | 1768.97
1713.85 | 1743.72 | 1710.1 | 1742.95 | 1733.4 | 1768.22
1713.63 | 1747.15 | 1709.65 | 1742.45 | 1735.88 | 1769.85
1711.47 | 1747.4 | 1709.22 | 1742.35 | 1733.72 | 1770.05
1711.45 | 1744.25 | 1708.38 | 1743.65 | 1734.8 | 1769.75
1713.03 | 1745.68 | 1709.35 | 1745.07 | 1733.4 | 1768.9
1712.57 | 1746.55 | 1711.32 | 1743.88 | 1732.5 | 1771.2
1713.35 | 1744.03 | 1711.03 | 1744.13 | 1732.15 | 1771.8
1712.68 | 1745.55 | 1708 | 1741.6 | 1733.65 | 1772.85
1712.63 | 1748.8 | 1707.25 | 1744.05 | 1734.05 | 1774.18
1713.05 | 1749.35 | 1709.47 | 1744.1 | 1731.43 | 1773.65
1713.18 | 1748.63 | 1709.68 | 1741.45 | 1732.28 | 1771.6
1711.9 | 1744.47 | 1710.28 | 1741.2 | 1734.68 | 1770.6
1711.43 | 1744.35 | 1708.07 | 1740.68 | 1737.57 | 1771.32
1712.28 | 1745.03 | 1707.8 | 1740.5 | 1735.32 | 1771.45
1713.32 | 1745.32 | 1708.2 | 1738.6 | 1734.53 | 1772.35
1714.03 | 1746.63 | 1707.93 | 1737.85 | 1737.68 | 1774.4
1714.85 | 1747.72 | 1707.8 | 1741.6 | 1735.63 | 1774.13
1714.6 | 1746.43 | 1708.68 | 1740.1 | 1732.75 | 1771.97
1715.78 | 1746.95 | 1708.28 | 1742.18 | 1732.43 | 1770.95
1713.7 | 1744.8 | 1709.63 | 1742.55 | 1734.35 | 1774.97
1716.7 | 1743.43 | 1709.3 | 1742.7 | 1734.9 | 1775.68
1715.1 | 1742.25 | 1708.68 | 1743.72 | 1736.53 | 1772.5
1714 | 1744.75 | 1707.78 | 1744.32 | 1736.55 | 1771.9
1714.68 | 1745.65 | 1708.28 | 1744.63 | 1735.6 | 1772.68
1714.1 | 1746.7 | 1707.88 | 1742.7 | 1735.72 | 1772.47
1710.6 | 1747.22 | 1707.4 | 1741.8 | 1735.07 | 1772.55
1712 | 1745.97 | 1707.63 | 1740.05 | 1735.4 | 1772.95
1714 | 1745.38 | 1709.75 | 1739.97 | 1735.93 | 1773.4
1715.57 | 1746 | 1709.82 | 1741.22 | 1737.6 | 1772.45
1714.65 | 1743.8 | 1709.75 | 1742.18 | 1738.57 | 1773.45
1713.28 | 1745.25 | 1707.38 | 1743.22 | 1737.45 | 1773.3
1711.25 | 1745.82 | 1707.93 | 1743.45 | 1736.78 | 1773.57
1711.68 | 1747.43 | 1709.75 | 1741.93 | 1735.7 | 1773.13
1712.65 | 1745.3 | 1707.8 | 1739.13 | 1734.7 | 1774.22
1712.45 | 1744.7 | 1709.05 | 1740.45 | 1733.5 | 1774.6
1712.45 | 1745.4 | 1710.95 | 1738.57 | 1734.75 | 1773.03
1712.72 | 1745.45 | 1712 | 1742.03 | 1735.22 | 1772.68
1712.35 | 1745.43 | 1709.85 | 1741.32 | 1736.3 | 1772.72
1715.2 | 1746.38 | 1709.68 | 1742.25 | 1736.72 | 1772.75
1713.65 | 1747.7 | 1707.32 | 1742.25 | 1735.07 | 1772.1
1710.6 | 1745.18 | 1708.63 | 1742.13 | 1734.22 | 1771.75
1711.88 | 1745.22 | 1709.03 | 1741.1 | 1736.3 | 1771.82
1715.78 | 1746.72 | 1709.4 | 1741.35 | 1736.85 | 1773.78
1715.88 | 1746.4 | 1709.05 | 1742.38 | 1737.68 | 1774.85
1713.1 | 1745.32 | 1709.85 | 1743.07 | 1736.47 | 1774.53
1713.57 | 1746.15 | 1709.2 | 1742.45 | 1738.9 | 1773.5
1713.53 | 1746.88 | 1709.07 | 1744.13 | 1736.88 | 1772.3
1715.88 | 1749.3 | 1707.9 | 1744.65 | 1736.68 | 1772.35
1715.53 | 1750.55 | 1707.3 | 1743.07 | 1736.25 | 1773.55
1716.78 | 1748.78 | 1707.93 | 1742.03 | 1736.68 | 1774.1
1715.82 | 1748.25 | 1708.15 | 1741.3 | 1736.63 | 1774.68
1713.57 | 1749.47 | 1709.93 | 1742.2 | 1735.1 | 1775.63
1713.32 | 1748.28 | 1709.35 | 1742.95 | 1736.57 | 1774.63
1716 | 1746.57 | 1710.47 | 1744.4 | 1737.18 | 1772.5
1716.82 | 1747.5 | 1710.95 | 1744.3 | 1737.6 | 1773.38
1712.72 | 1747.07 | 1710.43 | 1742.93 | 1736.3 | 1774.57
1711.53 | 1748.63 | 1710.15 | 1741.68 | 1736.32 | 1776.32
1713.75 | 1750.1 | 1710.1 | 1740.45 | 1735.97 | 1774.68
1714.4 | 1746.57 | 1709.3 | 1741.07 | 1735.45 | 1774.25
1713.97 | 1744.3 | 1708 | 1741.35 | 1735.53 | 1774.3
1713.57 | 1746.9 | 1708.4 | 1740.88 | 1735.03 | 1773.18
1713.68 | 1748.15 | 1708.6 | 1741.82 | 1735.8 | 1773.45
1711.9 | 1745.05 | 1709.1 | 1743.45 | 1735.6 | 1775.25
1710.85 | 1747.35 | 1706.97 | 1745.2 | 1736.4 | 1774.55
1712.75 | 1747.28 | 1706.25 | 1745.6 | 1737.63 | 1775.32
1714.07 | 1745.93 | 1708.25 | 1745.57 | 1737.03 | 1774.75
1716.3 | 1747.65 | 1708.28 | 1743.78 | 1738.7 | 1775.43
1719.07 | 1748.43 | 1708.63 | 1742.13 | 1738.7 | 1774.38
1717.35 | 1748.38 | 1708.2 | 1743.3 | 1737.97 | 1774.47
1715.32 | 1748.4 | 1709.72 | 1744.63 | 1736.88 | 1773.43
1713.85 | 1752.28 | 1709.57 | 1744.47 | 1735.97 | 1773.7
1714.32 | 1752.03 | 1713.82 | 1744.28 | 1737.6 | 1774.4
1716.95 | 1752.22 | 1712.65 | 1743.47 | 1738.18 | 1775.7
1721.03 | 1753.38 | 1710 | 1742.28 | 1736.63 | 1775.68
1719.55 | 1751.7 | 1708.97 | 1742.7 | 1737.5 | 1774.07
1717.88 | 1749.8 | 1708.53 | 1741.53 | 1738.32 | 1773.38
1714.15 | 1750.63 | 1708.93 | 1740.95 | 1737.05 | 1773.05
1718.7 | 1753.55 | 1711.43 | 1740.97 | 1736.65 | 1774.25
1719.72 | 1753.15 | 1708.78 | 1742.72 | 1736.85 | 1773.43
1721.18 | 1754.57 | 1707.97 | 1743.03 | 1737.05 | 1774.43
1720.13 | 1753.07 | 1708.68 | 1743.03 | 1738.1 | 1775.43
1724.97 | 1752.43 | 1710.82 | 1743.9 | 1737.88 | 1773.93
1731.7 | 1756.57 | 1711.32 | 1743.03 | 1737.9 | 1776.15
1728.65 | 1754.72 | 1710.3 | 1744.85 | 1738.15 | 1775.3
1725 | 1750.82 | 1705.47 | 1742.82 | 1736.72 | 1773.85
1723.28 | 1752.25 | 1705.18 | 1742.53 | 1737.43 | 1773.93
1721.4 | 1754.78 | 1708.1 | 1744.78 | 1738.32 | 1774.68
1721.53 | 1757.9 | 1707.18 | 1744.88 | 1738.4 | 1774.72
1723.47 | 1758.78 | 1708.25 | 1740.7 | 1737.93 | 1774.53
1724.03 | 1758.47 | 1707.57 | 1740.57 | 1738.82 | 1774.05
1723.07 | 1756 | 1705.57 | 1741.18 | 1737.8 | 1773.1
1724.35 | 1755.47 | 1707.4 | 1743.07 | 1737.38 | 1773.68
1725.3 | 1757.68 | 1707.68 | 1745.18 | 1736.63 | 1773.55
1725.2 | 1758.75 | 1708.95 | 1744.45 | 1738.5 | 1773.38
1724.03 | 1760.28 | 1708.35 | 1744.47 | 1737.65 | 1772.53
1723.75 | 1760.55 | 1709.25 | 1743.43 | 1739.53 | 1773.28
1725.25 | 1760.93 | 1710.82 | 1743.38 | 1739.95 | 1773.6
1725.82 | 1762.35 | 1710.88 | 1743.32 | 1739.43 | 1775.78
1723.7 | 1761.6 | 1712.65 | 1744.2 | 1738.57 | 1775.05
1725.5 | 1760.3 | 1712.4 | 1745.55 | 1738.85 | 1775.88
1725.55 | 1760.45 | 1712.13 | 1747.55 | 1738.53 | 1774.18
1728.38 | 1761.35 | 1711.22 | 1748.03 | 1740.2 | 1774.38
1728.47 | 1761.6 | 1712.63 | 1747.53 | 1739.3 | 1774.82
1729.57 | 1763.05 | 1713.13 | 1747.1 | 1739.82 | 1774.15
1729.25 | 1763.68 | 1712.3 | 1746.3 | 1736.85 | 1773.97
1729.22 | 1765.28 | 1712.72 | 1747.2 | 1738.32 | 1776.63
1734.63 | 1765.05 | 1713.4 | 1747.2 | 1739.95 | 1776.57
1731.72 | 1765.9 | 1713.9 | 1748.72 | 1738.5 | 1774.43
1730.25 | 1767.45 | 1712.9 | 1749.95 | 1738.35 | 1774.38
1728.78 | 1767.85 | 1713.72 | 1750.43 | 1738.28 | 1774.18
1731.7 | 1766.68 | 1716.43 | 1750.43 | 1738.35 | 1774.4
1732.07 | 1765.15 | 1718.88 | 1751.22 | 1738.35 | 1774.47
1732.68 | 1765.78 | 1715.97 | 1750.32 | 1738.43 | 1774.6
1731.9 | 1766.8 | 1718.9 | 1752.53 | 1739.35 | 1775.38
1732.13 | 1768.07 | 1722 | 1756.25 | 1739.7 | 1775.53
1733.38 | 1770.25 | 1724.13 | 1758.88 | 1737.4 | 1775.13
1733.88 | 1770.7 | 1724.88 | 1759.28 | 1737.47 | 1775.03
1734.45 | 1771.47 | 1722.88 | 1760.2 | 1737.63 | 1774.35
1733.03 | 1767.85 | 1723.68 | 1761.47 | 1738.9 | 1775.5
1733.32 | 1770.13 | 1723.75 | 1760.93 | 1738.8 | 1775.5
1733.22 | 1768.28 | 1722.88 | 1760.25 | 1737.68 | 1774.25
1733.65 | 1770.47 | 1724.7 | 1760.32 | 1738.45 | 1774.15
1736.43 | 1767.75 | 1724.07 | 1760.38 | 1737.8 | 1775.07
1732.8 | 1765.82 | 1724.47 | 1759.78 | 1738.95 | 1775.6
1733.63 | 1765.2 | 1724.88 | 1760.72 | 1737.78 | 1777.47
1733 | 1768.25 | 1722.95 | 1761.47 | 1738.93 | 1777.1
1734.7 | 1769.8 | 1721.45 | 1760.9 | 1739.3 | 1775.68
1735.03 | 1771.13 | 1722.28 | 1760.28 | 1738.05 | 1775.38
1735.15 | 1770.68 | 1725 | 1760.53 | 1737.65 | 1775.47
1734.13 | 1769.93 | 1728.68 | 1759.75 | 1738.05 | 1774.82
1733.03 | 1771.7 | 1729.65 | 1761.88 | 1739.4 | 1773.6
1733.72 | 1772.97 | 1728.6 | 1764.35 | 1739.6 | 1775.8
1731.47 | 1772.03 | 1727.78 | 1765.35 | 1737.68 | 1777.4
1731 | 1770.2 | 1728.97 | 1766.9 | 1737.93 | 1775.78
1732.65 | 1770.3 | 1727.25 | 1765.63 | 1738.18 | 1776.15
1735.3 | 1770.18 | 1730.15 | 1765.68 | 1737.38 | 1774.93
1735.07 | 1771.85 | 1732.18 | 1764.9 | 1738.88 | 1775.88
1734.13 | 1769.6 | 1730.65 | 1766.22 | 1739.72 | 1776
1734.35 | 1769.43 | 1725.63 | 1764.22 | 1738.13 | 1774.53
1734.43 | 1769.75 | 1724.93 | 1763.1 | 1738.18 | 1774.93
1733.6 | 1771.07 | 1727.25 | 1761.4 | 1738.57 | 1774.6
1736.3 | 1771.72 | 1729.07 | 1762.3 | 1737.63 | 1773.68
1736.75 | 1770.28 | 1729.35 | 1763.65 | 1738.72 | 1774.28
1737.6 | 1770.68 | 1729.5 | 1766.93 | 1739.25 | 1775.47
1736.72 | 1773 | 1728.55 | 1765.15 | 1739.15 | 1775.6
1735.2 | 1772.1 | 1727.03 | 1763.78 | 1739.32 | 1776.82
1737.53 | 1771.5 | 1726.88 | 1764.95 | 1739.07 | 1777.1
1736.93 | 1769.43 | 1728 | 1769.2 | 1737.88 | 1772.8
1736.57 | 1769.13 | 1727.45 | 1768.05 | 1738.1 | 1773.75
1737.45 | 1770.1 | 1727.5 | 1768.7 | 1738.72 | 1774.7
1734.68 | 1768.6 | 1728.43 | 1767.1 | 1737.5 | 1775.1
1734.28 | 1772.32 | 1725.28 | 1768.88 | 1737.28 | 1774.8
1733.93 | 1771.4 | 1729.28 | 1767.2 | 1737.28 | 1774.15
1733.85 | 1770.72 | 1729.3 | 1767.6 | 1738.15 | 1775.6
1734.1 | 1769.47 | 1728.05 | 1769.63 | 1737.18 | 1774.57
1735.88 | 1768.85 | 1729.6 | 1770.22 | 1738.47 | 1773.78
1739.25 | 1768.68 | 1730.47 | 1769.85 | 1738.93 | 1774.78
1739.63 | 1769.38 | 1732.28 | 1769.38 | 1737.68 | 1777.3
1740.47 | 1769.65 | 1732.45 | 1768.45 | 1738.55 | 1776.72
1738.75 | 1769.05 | 1733.68 | 1767.82 | 1738.85 | 1775.68
1735.6 | 1769.5 | 1731.32 | 1768.28 | 1738.25 | 1774.95
1735.47 | 1771.43 | 1731.95 | 1767.75 | 1737.45 | 1774.25
1736.15 | 1772.1 | 1733.45 | 1771.3 | 1738.75 | 1774.28
1735.2 | 1771.18 | 1732.68 | 1771.68 | 1737.35 | 1775.3
1734.53 | 1767.22 | 1729.05 | 1771.15 | 1738.43 | 1774.65
1734.25 | 1768.65 | 1731.97 | 1772.53 | 1740.03 | 1774.9
1730.5 | 1772.5 | 1733.72 | 1772.57 | 1740.5 | 1776.3
1731.13 | 1774.07 | 1734.32 | 1772.93 | 1739.5 | 1775.85
1736.53 | 1770.68 | 1734.25 | 1772.55 | 1737.32 | 1775.9
1734.97 | 1769.82 | 1734.63 | 1771.95 | 1736.85 | 1775.47
1731.07 | 1769.97 | 1735.05 | 1772.7 | 1736.75 | 1775.03
1732.57 | 1769.78 | 1734.8 | 1775.35 | 1738.07 | 1773.35
1736.28 | 1772.05 | 1733.85 | 1775.78 | 1740.13 | 1774.85
1739.53 | 1774.22 | 1736.53 | 1773 | 1740.2 | 1775.3
1739.68 | 1775.28 | 1738.28 | 1773.15 | 1737.85 | 1774.7
1738.13 | 1771.97 | 1737.47 | 1777.85 | 1737.9 | 1772.82
1736.68 | 1769.85 | 1738.2 | 1777.97 | 1737.65 | 1774.72
1735.8 | 1769.93 | 1738.15 | 1775.95 | 1737.8 | 1774.55
1735.1 | 1769.15 | 1737.22 | 1776.6 | 1738.1 | 1775.07
1735.55 | 1768.57 | 1738.25 | 1772.3 | 1738.8 | 1774
1735.9 | 1769.93 | 1741.95 | 1773.85 | 1738.03 | 1773.4
1735.13 | 1772.75 | 1742.28 | 1772.6 | 1737.75 | 1774.32
1739.15 | 1770.72 | 1741.35 | 1777.25 | 1737.78 | 1774.5
1739.22 | 1770.6 | 1741.97 | 1780.75 | 1738.68 | 1774.05
1736.43 | 1771.65 | 1741.93 | 1782.78 | 1738.25 | 1774.55
1737.9 | 1770.1 | 1743.38 | 1781.68 | 1737.88 | 1775.38
1738.43 | 1773.7 | 1744.28 | 1781.2 | 1739.28 | 1775.97
1735.82 | 1772.43 | 1743.9 | 1781.97 | 1739.22 | 1775.57
1737.47 | 1771.8 | 1740.4 | 1785.07 | 1739.05 | 1775.25
1738.13 | 1773.4 | 1742.53 | 1785.43 | 1739.97 | 1775.03
1737.1 | 1773.45 | 1744.72 | 1782.3 | 1739 | 1775.03
1736.05 | 1772.47 | 1744.5 | 1780.72 | 1737.6 | 1775.65
1735.28 | 1773.45 | 1745.03 | 1782.93 | 1736.7 | 1774.47
1735.28 | 1770.53 | 1744.97 | 1784.38 | 1737.38 | 1774.15
1735.13 | 1770.55 | 1747.25 | 1785.05 | 1738.82 | 1773.38
1736 | 1770.53 | 1749.65 | 1785.57 | 1738.38 | 1774.1
1736.13 | 1771.57 | 1748.28 | 1788.47 | 1739.13 | 1774.53
1736.32 | 1773.38 | 1746.78 | 1787.2 | 1738.63 | 1774.18
1737.9 | 1771.75 | 1746.9 | 1785.97 | 1738.93 | 1774.5
1738.07 | 1771.47 | 1745.82 | 1787.75 | 1738.63 | 1775.1
1737.15 | 1769.72 | 1748.93 | 1789.55 | 1738.8 | 1773.6
1735.15 | 1771.82 | 1750.18 | 1789.45 | 1738.03 | 1772.97
1735.03 | 1771.05 | 1748.28 | 1789.18 | 1735.65 | 1770.95
1735.32 | 1771 | 1747.35 | 1787.7 | 1736.5 | 1772.4
1736.22 | 1769.82 | 1747.9 | 1789.85 | 1739.15 | 1774.9
1735.8 | 1771.75 | 1747.03 | 1788.32 | 1738.93 | 1774.8
1735.07 | 1772.07 | 1746.97 | 1786.25 | 1737.4 | 1774.7
1734.03 | 1772.5 | 1745.47 | 1787 | 1737.68 | 1775.85
1734.93 | 1771.18 | 1744.7 | 1787.47 | 1738.38 | 1775.3
1737.35 | 1771.43 | 1746.22 | 1789.35 | 1737.55 | 1775.95
1736.6 | 1773.4 | 1747.47 | 1791.07 | 1736.72 | 1775.28
1736.93 | 1773.43 | 1747.1 | 1789.43 | 1737.32 | 1774.57
1732.57 | 1773.43 | 1749.38 | 1791.93 | 1737.6 | 1775.57
1735.65 | 1771.18 | 1748.22 | 1795.13 | 1738.68 | 1776.47
1737.1 | 1771.32 | 1750.07 | 1792.22 | 1738.22 | 1777.13
1735.18 | 1770.22 | 1749.47 | 1792.57 | 1738.7 | 1774.57
1734.95 | 1769.13 | 1748.7 | 1796.9 | 1738.95 | 1774.47
1735.88 | 1771.22 | 1748.5 | 1794.93 | 1738.75 | 1775.18
1736.38 | 1772.78 | 1753.03 | 1795.9 | 1738.85 | 1776.05
1736.6 | 1774.1 | 1752.22 | 1793.18 | 1738.63 | 1775.7
1733.65 | 1775.15 | 1750.63 | 1792.13 | 1739.13 | 1775.65
1733.95 | 1772.5 | 1750.57 | 1792.03 | 1738.4 | 1774.57
1735.5 | 1770.78 | 1750.75 | 1795.05 | 1738.85 | 1774.22
1737.35 | 1774.18 | 1750.15 | 1793.68 | 1736.47 | 1773.18
1737.3 | 1774.68 | 1751.63 | 1789.8 | 1737 | 1773.03
1737.18 | 1771.7 | 1752.85 | 1790.85 | 1737.6 | 1773
1737.78 | 1770.82 | 1752.85 | 1791.35 | 1737.57 | 1774.07
1739.28 | 1769.28 | 1750.5 | 1794.15 | 1738.63 | 1773.38
1738.4 | 1771.9 | 1751.6 | 1792.5 | 1739.28 | 1772.38
1736.25 | 1772.25 | 1749.9 | 1792 | 1739.63 | 1773.68
1736.13 | 1772.8 | 1746.53 | 1791.8 | 1739.15 | 1774.63
1739.93 | 1773.32 | 1746.7 | 1793 | 1738.18 | 1774.2
1740.35 | 1773.75 | 1749 | 1792.4 | 1737.95 | 1774.93
1734.68 | 1774.53 | 1749.05 | 1790.75 | 1738.03 | 1775.78
1733.8 | 1772.68 | 1747.05 | 1788.05 | 1739.18 | 1776.6
1737.15 | 1772.2 | 1743.9 | 1787.45 | 1737.97 | 1775.57
1738.6 | 1773.03 | 1745.2 | 1784.07 | 1737.18 | 1775
1735.72 | 1770.65 | 1744.72 | 1784.25 | 1737.9 | 1776.03
1734.82 | 1769.78 | 1743.8 | 1782.95 | 1738.45 | 1776.63
1734.65 | 1771.18 | 1740.03 | 1779.38 | 1737.03 | 1776.85
1735.1 | 1770.07 | 1738.32 | 1775.57 | 1737.1 | 1776.13
1733.97 | 1770.1 | 1739.88 | 1773.88 | 1738.38 | 1775.1
1733.63 | 1771.28 | 1740.63 | 1777.13 | 1738.4 | 1773.5
1736.22 | 1771.7 | 1738.85 | 1777.4 | 1737.5 | 1773.75
1736.32 | 1772.93 | 1739.13 | 1775.32 | 1737.63 | 1773.53
1733.78 | 1773.32 | 1736.97 | 1775.88 | 1737.63 | 1774
1734.03 | 1772.03 | 1734.82 | 1776.45 | 1736.8 | 1774.38
1734.47 | 1772.1 | 1733.38 | 1773.6 | 1736.93 | 1773.88
1734.8 | 1771.6 | 1732.82 | 1773.22 | 1738.72 | 1771.9
1739.1 | 1771.22 | 1731.13 | 1771.3 | 1738.78 | 1770.53
1738.38 | 1770.4 | 1731.2 | 1770.55 | 1737.25 | 1773.2
1735.53 | 1771.47 | 1731.72 | 1770.4 | 1737.53 | 1772.82
1736.65 | 1771.15 | 1732.28 | 1769.47 | 1737.13 | 1773
1735.55 | 1772.75 | 1729.5 | 1768.35 | 1738 | 1773.03
1734.7 | 1771.47 | 1727.68 | 1764.97 | 1736.3 | 1772.9
1733.57 | 1771.3 | 1726.35 | 1764.6 | 1735.45 | 1773.82
1733.63 | 1770.93 | 1727.72 | 1765.05 | 1735.03 | 1774.22
1733.78 | 1770.38 | 1728.13 | 1765.93 | 1738.45 | 1774.43
1735.03 | 1771.6 | 1729.53 | 1766.6 | 1738.55 | 1775.32
1734.55 | 1771.4 | 1732.47 | 1765.57 | 1739.53 | 1775.3
1734.32 | 1771.15 | 1732.45 | 1766.22 | 1737.2 | 1775.53
1736.32 | 1771.95 | 1732.05 | 1768.18 | 1736.05 | 1775.4
1739.85 | 1773.72 | 1732.85 | 1770.55 | 1735.07 | 1773.88
1737.57 | 1773.57 | 1732.5 | 1770.57 | 1735.63 | 1774.1
1737.38 | 1771.32 | 1731.05 | 1770.93 | 1736.97 | 1775.3
1737.43 | 1771.68 | 1734.2 | 1771.65 | 1737 | 1775.2
1736.97 | 1771.6 | 1735.97 | 1772.47 | 1737.78 | 1774.1
1736 | 1770.2 | 1736.18 | 1771.97 | 1738.15 | 1772.85
1734.88 | 1770.4 | 1735.35 | 1772.47 | 1735.53 | 1772.57
1734.65 | 1769.68 | 1736.1 | 1771.25 | 1735.18 | 1772.75
1738.9 | 1770.82 | 1735.85 | 1772.68 | 1734.45 | 1773.15
1740.5 | 1772.07 | 1737.68 | 1772.13 | 1736.4 | 1773.18
1736.3 | 1772.55 | 1736.97 | 1772.95 | 1732.6 | 1773.43
1735.3 | 1772.7 | 1738.6 | 1773.65 | 1735.55 | 1773.72
1734.68 | 1773.68 | 1739.63 | 1774.07 | 1735.38 | 1773.4
1735.55 | 1770.05 | 1739.65 | 1776.63 | 1738.93 | 1773.88
1734.65 | 1769.72 | 1738.18 | 1778.55 | 1737.57 | 1774.32
1735.05 | 1772.75 | 1737.18 | 1775.45 | 1738.05 | 1773.47
1736.18 | 1773.47 | 1737.05 | 1774.85 | 1739.3 | 1773.6
1738.47 | 1773.18 | 1738.3 | 1775.63 | 1739.15 | 1774.93
1738.53 | 1771.25 | 1738.75 | 1777.13 | 1738.43 | 1775.07
1735.38 | 1771.97 | 1738.3 | 1776.47 | 1737.68 | 1775.13
1734.93 | 1771.85 | 1739.5 | 1776.45 | 1736 | 1775.55
1734.93 | 1772.22 | 1740.5 | 1778.8 | 1737.5 | 1773.65
1734.97 | 1769.35 | 1740.18 | 1779.95 | 1738.25 | 1774.53
1736.4 | 1772.68 | 1739.45 | 1776.72 | 1737.97 | 1774.1
1737.3 | 1773.5 | 1740.18 | 1778.3 | 1738.35 | 1774.47
1735.82 | 1774.93 | 1738.65 | 1782.28 | 1738.43 | 1775.22
1736.8 | 1773.7 | 1739.72 | 1782.7 | 1738.03 | 1775.13
1737.57 | 1774.45 | 1740.75 | 1782.38 | 1736.82 | 1775.15
1736.72 | 1772.3 | 1740.57 | 1779.68 | 1738.2 | 1777.65
1737.93 | 1769.9 | 1741.15 | 1779.55 | 1738.3 | 1777.88
1736.7 | 1772.28 | 1742.93 | 1780.9 | 1737.47 | 1774.2
1736.38 | 1772.97 | 1741.75 | 1779.95 | 1738.82 | 1774.3
1738.22 | 1772.93 | 1743.47 | 1779.65 | 1737.07 | 1774.4
1737.43 | 1771.38 | 1745.22 | 1781.65 | 1736.7 | 1774.07
1735.95 | 1771.13 | 1744.57 | 1782.6 | 1738.32 | 1774.32
1735.15 | 1770.57 | 1743.05 | 1784.38 | 1737.75 | 1774.28
1736 | 1772.75 | 1739.85 | 1784.05 | 1737.88 | 1774.07
1738.55 | 1772.35 | 1743.93 | 1784.72 | 1737.57 | 1776.22
1736.38 | 1774.85 | 1745.82 | 1784.32 | 1739.05 | 1776.93
1736.35 | 1773.68 | 1748.1 | 1783.75 | 1739.88 | 1777.13
1736.25 | 1772.57 | 1744.95 | 1783.95 | 1739.57 | 1775.28
1735.95 | 1770.65 | 1747.07 | 1784.65 | 1737.03 | 1774.05
1735.8 | 1771.38 | 1747.63 | 1784.9 | 1737.68 | 1772.82
1736.78 | 1771.47 | 1746.2 | 1784.65 | 1738.15 | 1775.03
1735.78 | 1772.2 | 1745.88 | 1785.03 | 1739.2 | 1775.07
1733.9 | 1773.15 | 1745.25 | 1785.32 | 1739.05 | 1775.53
1734.72 | 1773.1 | 1744.43 | 1785.97 | 1738.43 | 1775.43
1735.3 | 1771.5 | 1744.7 | 1785.97 | 1737.28 | 1774.63
1737.15 | 1771.4 | 1744.2 | 1786.28 | 1737.25 | 1774.68
1735.4 | 1771.68 | 1744.47 | 1786.9 | 1737.93 | 1774.07
1734.45 | 1772.03 | 1744.5 | 1784.47 | 1737.3 | 1773.38
1736.35 | 1775.07 | 1745.03 | 1783.15 | 1738.53 | 1774.15
1735.2 | 1773.03 | 1744.32 | 1782 | 1737.28 | 1774.2
1734.22 | 1772.22 | 1743.6 | 1781.57 | 1737.85 | 1774.93
1733.5 | 1771.03 | 1745.2 | 1783.7 | 1735.85 | 1774.5
1734.07 | 1768.55 | 1746.28 | 1785.2 | 1736.13 | 1773.75
1733.93 | 1771.93 | 1745.72 | 1783.5 | 1737.28 | 1773.25
1734.45 | 1771.7 | 1745.1 | 1783.47 | 1737.05 | 1776.05
1734.07 | 1771.3 | 1744.05 | 1783.28 | 1736.68 | 1776.5
1735.85 | 1770.45 | 1745.6 | 1783.15 | 1737.68 | 1777.82
1736.25 | 1770.2 | 1745.6 | 1783.75 | 1737.1 | 1776.5
1736.3 | 1770 | 1745.4 | 1783.82 | 1736.63 | 1777.07
1734.7 | 1771.2 | 1745.85 | 1783.1 | 1736.93 | 1773.68
1735.63 | 1771.97 | 1746.47 | 1782.7 | 1736.32 | 1773.47
1736.4 | 1772.35 | 1748.1 | 1782.72 | 1737.03 | 1772
1737.9 | 1772.68 | 1746.53 | 1783.75 | 1737 | 1772.88
1736.45 | 1772.63 | 1745.22 | 1783.03 | 1737.2 | 1772.9
1735.75 | 1771.9 | 1745.88 | 1783.3 | 1738.7 | 1775.07
1734.93 | 1772.13 | 1745.2 | 1783.97 | 1737.15 | 1775.57
1733.5 | 1772.07 | 1745.2 | 1783.8 | 1737.13 | 1775.32
1733.55 | 1771.7 | 1745.9 | 1784.13 | 1736.18 | 1774.03
1732.85 | 1771.13 | 1746.97 | 1783.93 | 1737.88 | 1774.5
1734.45 | 1771.03 | 1747.6 | 1782.45 | 1738.32 | 1776.03
1734.53 | 1770.68 | 1745.95 | 1782.45 | 1737.82 | 1775.47
1736.13 | 1770.38 | 1744.28 | 1782.25 | 1736.85 | 1772.53
1737.1 | 1771.2 | 1744 | 1783.93 | 1737.9 | 1775.07
1736.3 | 1773.63 | 1743.5 | 1783.13 | 1737.97 | 1775.47
1734.95 | 1772.8 | 1743.53 | 1784.2 | 1735.6 | 1772.55
1735.82 | 1773.47 | 1743.55 | 1783.28 | 1735 | 1773.43
1736.18 | 1774.2 | 1743.55 | 1782.7 | 1736.78 | 1773.85
1737.75 | 1773.95 | 1746.4 | 1783.45 | 1737.8 | 1775.13
1739.03 | 1772.53 | 1748.55 | 1784.75 | 1738.88 | 1774.97
1735.93 | 1771.5 | 1746.97 | 1785.13 | 1737.8 | 1773.8
1733.63 | 1769.43 | 1744.72 | 1784.07 | 1739.2 | 1773.88
1734.43 | 1772.25 | 1744.53 | 1780.38 | 1739.1 | 1774.43
1735.18 | 1773.05 | 1744.32 | 1781.4 | 1738.8 | 1774.57
1736.28 | 1771.75 | 1745.6 | 1782.35 | 1739.25 | 1774.82
1737.6 | 1769.13 | 1746.35 | 1781.72 | 1737.3 | 1774.1
1733.95 | 1766.88 | 1741.8 | 1783.35 | 1734.28 | 1771.6
1733.88 | 1768.3 | 1741.6 | 1783 | 1736 | 1774.88
1736.18 | 1772 | 1744.45 | 1781.13 | 1737.75 | 1774.78
1737.03 | 1774.22 | 1746.32 | 1781.5 | 1738.2 | 1774
1735.45 | 1772.45 | 1746.88 | 1783.75 | 1738.03 | 1773.95
1734.97 | 1773 | 1746.3 | 1783.88 | 1737.47 | 1775.65
1735.82 | 1771.68 | 1746.43 | 1780.75 | 1737.5 | 1775.4
1736.45 | 1770.8 | 1745.2 | 1778.15 | 1738.9 | 1775.45
1732.6 | 1773.05 | 1745.38 | 1781.13 | 1739 | 1775.47
1732.63 | 1773.57 | 1743.78 | 1782.65 | 1738.78 | 1775.55
1736.3 | 1770 | 1745.05 | 1784.18 | 1737.95 | 1774.35
1738.57 | 1768.68 | 1744.4 | 1782.55 | 1737.72 | 1772.68
1736.32 | 1769.75 | 1742.6 | 1782.63 | 1737.65 | 1773.28
1733.47 | 1769.15 | 1742.65 | 1782.55 | 1740.25 | 1775.8
1734.85 | 1771.32 | 1743.22 | 1783.45 | 1738.8 | 1776.7
1734.3 | 1772.05 | 1743.78 | 1784.35 | 1738.68 | 1774.97
1734.15 | 1772.15 | 1745.75 | 1786.45 | 1737.53 | 1773.72
1735.38 | 1773.15 | 1747.13 | 1787.28 | 1737.6 | 1774.63
1736.3 | 1775.07 | 1747.28 | 1784.97 | 1737.75 | 1774.9
1735.13 | 1773.45 | 1745.82 | 1782.32 | 1735.97 | 1774.55
1735.35 | 1771.32 | 1745.65 | 1781.9 | 1735.97 | 1773.93
1736.32 | 1769.78 | 1746.65 | 1783.8 | 1736.63 | 1774.53
1737.57 | 1773.35 | 1745.88 | 1783.65 | 1739.15 | 1774.1
1733.85 | 1773.65 | 1744.68 | 1782.63 | 1738.4 | 1773.7
1735.18 | 1772.03 | 1743.57 | 1783.78 | 1739.22 | 1773.95
1737.38 | 1772.4 | 1747.2 | 1784.25 | 1738.57 | 1774.35
1736.82 | 1770.97 | 1742.75 | 1783.05 | 1738.07 | 1774
1735.15 | 1771.82 | 1742.07 | 1782.25 | 1737.93 | 1773.68
1732.47 | 1772.07 | 1743.68 | 1781.82 | 1737.7 | 1773.8
1733.03 | 1776.28 | 1744.45 | 1781.22 | 1739.55 | 1773.47
1734.18 | 1776.22 | 1743.97 | 1782.32 | 1740.07 | 1772.53
1735.53 | 1774.18 | 1743.78 | 1783.47 | 1738.53 | 1772.75
1736.5 | 1771.35 | 1741.85 | 1785.18 | 1737.78 | 1773.45
1737.53 | 1772.03 | 1743.75 | 1785.2 | 1737.7 | 1774.03
1736.9 | 1771.6 | 1743.93 | 1783.95 | 1738.47 | 1774.75
1733.38 | 1771.25 | 1744.3 | 1782.63 | 1737.7 | 1773.78
1731.25 | 1772.5 | 1744.63 | 1781.47 | 1736.65 | 1772.03
1735.68 | 1773.35 | 1746.53 | 1780.82 | 1736.25 | 1772.3
1736.43 | 1772.45 | 1743.8 | 1783.25 | 1737.18 | 1773.9
1737.55 | 1773.43 | 1742.13 | 1784.4 | 1736.28 | 1774.6
1735.88 | 1774.1 | 1747.5 | 1784.03 | 1736.15 | 1774.1
1731.78 | 1775.03 | 1745.35 | 1786.32 | 1736.13 | 1772.7
1731.53 | 1771.78 | 1741.4 | 1784.65 | 1736.03 | 1772.45
1732.88 | 1770.3 | 1742.9 | 1783.68 | 1735.53 | 1772.07
1735.28 | 1771.93 | 1743.7 | 1783.18 | 1736.07 | 1773.18
1733.2 | 1770.6 | 1746.7 | 1782.2 | 1735.95 | 1773.68
1733.03 | 1770.65 | 1744.28 | 1782.57 | 1736.57 | 1774.6
1735.07 | 1771.68 | 1742.07 | 1783.13 | 1737.03 | 1774.72
1734.1 | 1770.97 | 1745.47 | 1785.43 | 1738.15 | 1773.93
1737.2 | 1770.85 | 1745.3 | 1783.9 | 1738.63 | 1773.4
1735.93 | 1772.15 | 1743.75 | 1782.6 | 1739.28 | 1773.82
1733.4 | 1769.28 | 1744.3 | 1784.13 | 1738.2 | 1773.97
1735.65 | 1770.85 | 1743.75 | 1780.63 | 1737.25 | 1773.53
1734.65 | 1772.13 | 1744.13 | 1781.43 | 1738.03 | 1772.15
1734.8 | 1773.6 | 1745.95 | 1781.4 | 1737.53 | 1769.57
1734.13 | 1772.38 | 1745.3 | 1783.05 | 1738.15 | 1770.43
1734.93 | 1772.82 | 1742.63 | 1782.85 | 1736.85 | 1772.28
1737.53 | 1771.6 | 1742.55 | 1782.97 | 1736.43 | 1771.6
1736.55 | 1771.68 | 1743.9 | 1782.28 | 1737.75 | 1773.6
1733.5 | 1769.93 | 1743.55 | 1782.8 | 1736.03 | 1773.13
1734.32 | 1768.93 | 1743.82 | 1781.5 | 1736.32 | 1773.05
1734.22 | 1768.03 | 1743.95 | 1781.7 | 1737.28 | 1772.68
1734.4 | 1771.85 | 1743.7 | 1783.93 | 1738.07 | 1772.95
1734.25 | 1771.03 | 1745.57 | 1784.25 | 1738.07 | 1773.4
1733.82 | 1770.57 | 1746.4 | 1782.6 | 1737.85 | 1773.47
1735.25 | 1770.1 | 1741.57 | 1781.05 | 1737.9 | 1775.05
1737.8 | 1771.5 | 1742.5 | 1781.32 | 1737.97 | 1773.82
1735.85 | 1772.75 | 1745.07 | 1783.03 | 1738.9 | 1772.72
1738.15 | 1773.18 | 1743.57 | 1782.57 | 1739.07 | 1774
1736.75 | 1773.95 | 1745.05 | 1784.72 | 1738.13 | 1774.03
1734.57 | 1773.1 | 1745.32 | 1782.97 | 1736.85 | 1772.4
1734.18 | 1770.4 | 1743.32 | 1782 | 1737.7 | 1773.32
1735.57 | 1772.13 | 1743.05 | 1781.7 | 1738.03 | 1774.55
1736.63 | 1774.97 | 1743.47 | 1782 | 1738.3 | 1774.3
1740.2 | 1775.1 | 1745.53 | 1781.65 | 1738.63 | 1774.22
1737.93 | 1771.22 | 1747.25 | 1782.03 | 1737.07 | 1774.55
1736.53 | 1769.32 | 1747.85 | 1783.97 | 1737.65 | 1775.45
1735.53 | 1771.88 | 1746.63 | 1782.6 | 1737.13 | 1775.22
1735.78 | 1771.2 | 1742.85 | 1782.63 | 1736.45 | 1774.82
1733.53 | 1775.03 | 1743.63 | 1780.43 | 1736.78 | 1774.25
1734.03 | 1773.85 | 1742.43 | 1780.97 | 1737.38 | 1774.85
1735.85 | 1774.63 | 1743.05 | 1782.22 | 1737.85 | 1774.9
1737.28 | 1772.32 | 1740.5 | 1782.28 | 1738.13 | 1773.1
1735.2 | 1773.05 | 1743.05 | 1780.18 | 1737.7 | 1772.53
1735.88 | 1771.43 | 1741.55 | 1779.35 | 1737.3 | 1772.88
1735.57 | 1772.07 | 1740.9 | 1783.25 | 1737.38 | 1773.75
1736.97 | 1771 | 1741.18 | 1787 | 1737.78 | 1775.32
1738.55 | 1773.05 | 1741.1 | 1782.5 | 1737.55 | 1773.82
1737.85 | 1774.2 | 1741.35 | 1780.72 | 1737.25 | 1774.72
1735.72 | 1773.72 | 1743.88 | 1779.68 | 1736.25 | 1773.35
1736.8 | 1771.32 | 1742.53 | 1778.45 | 1737.43 | 1774.15
1738.32 | 1771.5 | 1740.2 | 1780.88 | 1736.95 | 1774.38
1737.6 | 1772.65 | 1739.75 | 1780.65 | 1739.5 | 1774.03
1733.63 | 1770.6 | 1738.45 | 1778.15 | 1740.75 | 1773.25
1735.38 | 1771.38 | 1738.68 | 1778.15 | 1738.78 | 1774.47
1736.65 | 1771.97 | 1741.6 | 1776.15 | 1736.7 | 1774.25
1737.6 | 1771.3 | 1741.07 | 1776.03 | 1737.82 | 1771.47
1738.2 | 1770.78 | 1739.82 | 1777.1 | 1737.05 | 1772.88
1737.25 | 1773.2 | 1740.75 | 1777.97 | 1735.43 | 1773.2
1739.35 | 1773.8 | 1740.6 | 1777.45 | 1736.2 | 1773.05
1740.57 | 1773.6 | 1739.1 | 1776.63 | 1736.78 | 1773.88
1739.97 | 1775.22 | 1736.9 | 1776.55 | 1737.25 | 1774.18
1737.4 | 1774.03 | 1738.18 | 1777.38 | 1737.1 | 1774.7
1739.03 | 1772.9 | 1739.47 | 1780.47 | 1737.25 | 1774.07
1738.4 | 1775 | 1739.78 | 1781.45 | 1737.9 | 1774.43
1738.43 | 1776.82 | 1739.25 | 1779.15 | 1737.85 | 1774.53
1739.75 | 1777.9 | 1737.8 | 1780.4 | 1740.3 | 1774.43
1738.65 | 1773.07 | 1738.5 | 1777.78 | 1738.43 | 1774.6
1739.2 | 1773.05 | 1737.3 | 1776.6 | 1738.88 | 1773.7
1739.8 | 1772.7 | 1737.95 | 1776.65 | 1737.35 | 1774.07
1740.15 | 1772.2 | 1737.45 | 1776.03 | 1738.15 | 1773.93
1734.32 | 1772.03 | 1736.57 | 1776.82 | 1738.6 | 1776.57
1732.9 | 1772.38 | 1738.18 | 1776.03 | 1737.32 | 1775.93
1729.65 | 1771.72 | 1739.78 | 1777.3 | 1737.9 | 1773.53
1735.63 | 1769.85 | 1738.3 | 1775.88 | 1737.57 | 1772.45
1737.55 | 1770.6 | 1735.35 | 1778.63 | 1737.07 | 1771.57
1736.72 | 1771.28 | 1735.3 | 1775.7 | 1739 | 1774.15
1735.45 | 1773.78 | 1735.88 | 1775.25 | 1740.9 | 1774.5
1735.3 | 1772.38 | 1738.63 | 1776.53 | 1738.6 | 1772.65
1737.38 | 1772.22 | 1740.72 | 1778.4 | 1737.85 | 1772.57
1740.68 | 1772.57 | 1739.68 | 1777.9 | 1736.97 | 1772.93
1736.22 | 1773.03 | 1739.32 | 1777.25 | 1736.55 | 1773.1
1738.3 | 1771.47 | 1739.5 | 1777.07 | 1736.43 | 1774.7
1734.93 | 1771.68 | 1739.57 | 1778.32 | 1737.18 | 1775.05
1737.75 | 1767.95 | 1739.6 | 1778.03 | 1737.82 | 1774.63
1736.8 | 1770.85 | 1740.97 | 1776.78 | 1737.13 | 1773.4
1735 | 1772.7 | 1741.13 | 1776.85 | 1735.85 | 1775.13
1733.65 | 1774.72 | 1741.15 | 1780.2 | 1737.38 | 1775.65
1736.6 | 1774.03 | 1738.78 | 1776.9 | 1738.25 | 1774.97
1737.07 | 1773.97 | 1739 | 1777.65 | 1739.65 | 1775.53
1735.85 | 1773.57 | 1738.53 | 1776.32 | 1740.38 | 1771.95
1733.68 | 1772.28 | 1736.6 | 1776.47 | 1739.8 | 1772.25
1733 | 1772.25 | 1737.72 | 1779.13 | 1739.38 | 1773.95
1735.18 | 1771.2 | 1739.05 | 1779.57 | 1737.78 | 1775.07
1736.25 | 1771.4 | 1741.28 | 1778.93 | 1737.45 | 1774.72
1735.03 | 1771.05 | 1741.1 | 1778.13 | 1737.8 | 1774.28
1733.88 | 1771.25 | 1739.22 | 1777.68 | 1736.78 | 1772.55
1734.45 | 1771.35 | 1736.9 | 1776.1 | 1736.72 | 1772.07
1730.5 | 1779.1 | 1736.18 | 1777.63 | 1735.47 | 1772.9
1731.8 | 1778.93 | 1736.4 | 1776.7 | 1737.13 | 1773.57
1733.47 | 1774.45 | 1737.93 | 1776.78 | 1737.07 | 1773.63
1734.72 | 1774.3 | 1737.9 | 1775.53 | 1736.5 | 1773.88
1732.38 | 1774.07 | 1738.68 | 1775.97 | 1736.4 | 1773.78
1733.05 | 1773.25 | 1739.95 | 1777.2 | 1737.32 | 1773.53
1736.1 | 1772.5 | 1740.4 | 1777.35 | 1736.93 | 1773.3
1736.15 | 1771.53 | 1738.75 | 1776.93 | 1736.95 | 1774.57
1737.78 | 1772.65 | 1737.93 | 1775.95 | 1738.38 | 1775.45
1735.2 | 1770 | 1738.07 | 1774.97 | 1737.97 | 1774.53
1736.25 | 1770.3 | 1737.07 | 1775.93 | 1738.75 | 1772.57
1737.3 | 1772.25 | 1737.88 | 1776.45 | 1738.97 | 1774.68
1737.63 | 1771.05 | 1740.28 | 1775.45 | 1738.55 | 1773.6
1736.8 | 1772 | 1743.1 | 1775.88 | 1739.45 | 1774.72
1734.95 | 1773.6 | 1740.7 | 1776.03 | 1738.18 | 1775.03
1733.03 | 1776.2 | 1740.88 | 1780.32 | 1739.45 | 1775.3
1736.13 | 1774.75 | 1741.53 | 1779.38 | 1738.72 | 1775.07
1737.38 | 1773.5 | 1741.97 | 1775.85 | 1738.05 | 1774.13
1738.2 | 1770.78 | 1740.35 | 1777.43 | 1738.15 | 1774.4
1737.1 | 1771.25 | 1739.2 | 1777.68 | 1739.2 | 1774.53
1738.55 | 1773.13 | 1735.63 | 1775.75 | 1738.97 | 1774.07
1737.85 | 1772.38 | 1738.05 | 1775.75 | 1737.95 | 1776.38
1736.6 | 1771.43 | 1738.15 | 1777.38 | 1738.53 | 1777.15
1736.47 | 1771.6 | 1739.1 | 1777.63 | 1737.63 | 1774.32
1738.35 | 1772.05 | 1738.22 | 1776.15 | 1736.97 | 1773.1
1739.65 | 1771.78 | 1739.07 | 1777.2 | 1737.75 | 1774.3
1735.8 | 1775.85 | 1739.75 | 1777.88 | 1738.03 | 1773.57
1733.85 | 1774.7 | 1740.78 | 1778.47 | 1739.45 | 1774.4
1736.65 | 1771.78 | 1738.5 | 1777.8 | 1738.9 | 1774.5
1738.5 | 1772.4 | 1738.75 | 1777.22 | 1738.6 | 1774.47
1739.18 | 1773.43 | 1738.82 | 1776.47 | 1738.38 | 1773.03
1737.03 | 1771.53 | 1739.57 | 1776.45 | 1738.43 | 1773.75
1734.05 | 1774 | 1739.13 | 1776.78 | 1739.57 | 1774.57
1737 | 1774.25 | 1740.32 | 1778.55 | 1740.72 | 1775.47
1739.6 | 1774.78 | 1742.22 | 1778.82 | 1738.65 | 1776.75
1739.1 | 1771.55 | 1741.97 | 1779.03 | 1742.22 | 1776.55
1736.88 | 1771.07 | 1738.18 | 1777.93 | 1740.55 | 1776.45
1736.53 | 1772.35 | 1736.05 | 1778.32 | 1740.85 | 1776.7
1736.88 | 1771.78 | 1737.68 | 1777.43 | 1738.32 | 1777.07
1736.38 | 1770.8 | 1739.2 | 1775.55 | 1739.13 | 1776.28
1736.68 | 1770.07 | 1735.57 | 1774.53 | 1739.88 | 1775.03
1736.4 | 1769.43 | 1737.22 | 1775.6 | 1738.38 | 1773.65
1735.6 | 1770.18 | 1738.43 | 1775.38 | 1736.72 | 1774.03
1736.38 | 1771.47 | 1741.6 | 1775.4 | 1736 | 1774.2
1736.18 | 1771.75 | 1740.45 | 1777.97 | 1738.22 | 1773.03
1735.22 | 1772.55 | 1737.07 | 1782.35 | 1738.95 | 1774.65
1735.72 | 1773.68 | 1738.93 | 1780.5 | 1738.45 | 1775.4
1735.28 | 1773.82 | 1737.15 | 1776.65 | 1739.63 | 1773.2
1736.6 | 1773.35 | 1737.47 | 1776.07 | 1739.5 | 1773.03
1737.4 | 1772.32 | 1738.85 | 1776.82 | 1738.68 | 1773.32
1736.47 | 1774.93 | 1738.53 | 1778.9 | 1738.57 | 1772.65
1737.18 | 1774.28 | 1738.5 | 1778.68 | 1739.45 | 1772.63
1737.13 | 1775 | 1739.43 | 1779.45 | 1739.55 | 1773
1736.15 | 1773.72 | 1739.28 | 1778.43 | 1739.8 | 1773.43
1735.95 | 1774.05 | 1740.25 | 1777.88 | 1739 | 1771.93
1736.15 | 1771.9 | 1739.4 | 1775.2 | 1739.57 | 1772.78
1734 | 1770.78 | 1740.88 | 1775.1 | 1739.4 | 1772.63
1735.82 | 1771.82 | 1736.4 | 1772.47 | 1738.35 | 1773.28
1736.75 | 1773.55 | 1735.13 | 1773.15 | 1739.82 | 1775.65
1737.72 | 1773.7 | 1737.53 | 1771.28 | 1739.43 | 1776.78
1737.07 | 1772.63 | 1739.55 | 1773.4 | 1739.7 | 1776.25
1736.18 | 1770.15 | 1740.13 | 1776.4 | 1742.55 | 1774
1736.22 | 1768.82 | 1739.85 | 1777.3 | 1741.75 | 1774.07
1735.22 | 1770.35 | 1740.45 | 1777.1 | 1739.63 | 1774.43
1735.53 | 1772.88 | 1740.43 | 1776.5 | 1738.6 | 1776.03
1735.18 | 1772.45 | 1738.53 | 1777.13 | 1737.55 | 1775.5
1736.78 | 1771.18 | 1735.55 | 1778.68 | 1737.57 | 1773.88
1738.35 | 1773.75 | 1735.15 | 1780.75 | 1737.7 | 1774.47
1735.18 | 1773.45 | 1737.45 | 1777.55 | 1738.63 | 1774.07
1733.55 | 1773.97 | 1737.22 | 1776.63 | 1739.7 | 1774.32
1733.57 | 1773.28 | 1739.07 | 1776.32 | 1741.7 | 1773.72
1736.45 | 1773.93 | 1738.8 | 1777.68 | 1742.75 | 1773.72
1737.3 | 1776.15 | 1738.63 | 1778.7 | 1740.07 | 1774.93
1737.15 | 1774.13 | 1738.6 | 1776.15 | 1735.65 | 1775.45
1737.68 | 1773.68 | 1738 | 1778.18 | 1737.82 | 1775.8
1734.38 | 1773.25 | 1740.25 | 1778.85 | 1737.57 | 1775.55
1734.88 | 1772.35 | 1742.3 | 1778.93 | 1737.6 | 1775.3
1737.03 | 1771.65 | 1740.5 | 1778 | 1739.88 | 1775.2
1738.43 | 1772.18 | 1740.07 | 1778.75 | 1738.5 | 1773.43
1737.32 | 1771.38 | 1739.68 | 1779.6 | 1738.28 | 1772.25
1737.53 | 1771.65 | 1740.45 | 1778.18 | 1737.13 | 1773.03
1737.7 | 1770.45 | 1739.3 | 1776.15 | 1737.8 | 1776.45
1738.5 | 1772.35 | 1738.28 | 1778.07 | 1739.57 | 1776.03
1741.32 | 1777.28 | 1739.03 | 1779.3 | 1739.85 | 1775.28
1740.15 | 1776.35 | 1737.57 | 1779.65 | 1739.5 | 1772.97
1735.32 | 1777.1 | 1737.35 | 1778.72 | 1738.22 | 1773.5
1736.15 | 1774.3 | 1737.88 | 1778.7 | 1738 | 1773.38
1735.35 | 1773.57 | 1739.5 | 1779.05 | 1737.5 | 1776.65
1737.85 | 1770.78 | 1741.95 | 1777.38 | 1737.32 | 1776.15
1732.6 | 1771.97 | 1741.57 | 1776.65 | 1739.3 | 1775.43
1735.85 | 1771.95 | 1742.28 | 1776.25 | 1738.07 | 1775.72
1736.75 | 1772.97 | 1739.63 | 1776.45 | 1737.28 | 1776.7
1736.63 | 1772.97 | 1738.22 | 1776.3 | 1739.38 | 1777.2
1732.1 | 1779.1 | 1736.8 | 1778.18 | 1739.97 | 1775.9
1732.97 | 1775.2 | 1737.57 | 1778.8 | 1737.95 | 1775.32
1734.2 | 1775.05 | 1738.47 | 1779.75 | 1737.45 | 1774.65
1735.22 | 1772.13 | 1736.53 | 1777.18 | 1739.8 | 1775.15
1736.7 | 1770.63 | 1738.57 | 1776.53 | 1739.28 | 1773.13
1734.03 | 1769.28 | 1739.43 | 1773.8 | 1739.18 | 1776.05
1732.95 | 1769.43 | 1739.93 | 1775 | 1739.95 | 1776.47
1736.97 | 1770.57 | 1740.5 | 1776.53 | 1740.53 | 1777.57
1739.07 | 1771.15 | 1739.7 | 1778.45 | 1741.47 | 1776.85
1735.65 | 1771.97 | 1739.88 | 1779.5 | 1740 | 1776.63
1735.07 | 1771.6 | 1739.82 | 1777.82 | 1737.75 | 1775.68
1734.53 | 1772.3 | 1738.57 | 1772.85 | 1737.45 | 1774.65
1734.65 | 1772.3 | 1741.4 | 1774.8 | 1738.13 | 1775.25
1736.93 | 1771.13 | 1741.5 | 1776.22 | 1738.7 | 1776.68
1738.25 | 1771.05 | 1741.8 | 1777.72 | 1739.1 | 1777
1737.35 | 1771.45 | 1740.35 | 1777.97 | 1737.68 | 1775.28
1737.93 | 1772.32 | 1741.45 | 1779.32 | 1738.38 | 1774.68
1738.43 | 1772.28 | 1740.05 | 1780.6 | 1738 | 1774.68
1737.82 | 1772.15 | 1741.15 | 1778.78 | 1737.22 | 1776.55
1736.93 | 1772.95 | 1739.25 | 1776.43 | 1738.05 | 1774.85
1735.15 | 1774.63 | 1740.97 | 1776.4 | 1737.68 | 1775.25
1734.9 | 1773.4 | 1739 | 1777.5 | 1737.68 | 1775.8
1735.22 | 1772.9 | 1739.25 | 1778.53 | 1736.68 | 1774.93
1736.85 | 1770.85 | 1740.03 | 1779.47 | 1737.6 | 1775.03
1736.13 | 1770.45 | 1739.38 | 1780.7 | 1737.13 | 1774.18
1736.8 | 1771.25 | 1737.55 | 1779.95 | 1737.03 | 1774.35
1736.9 | 1772.72 | 1734.7 | 1778.9 | 1735.18 | 1774.78
1737.07 | 1771.38 | 1737.05 | 1778.13 | 1737.28 | 1774.3
1737.78 | 1772.47 | 1738.13 | 1776.85 | 1739.18 | 1774.15
1739.7 | 1774.32 | 1739.65 | 1776.57 | 1740.3 | 1773.45
1737.57 | 1772.95 | 1742.4 | 1775.5 | 1737.5 | 1773.78
1737.22 | 1769.57 | 1743.03 | 1776.4 | 1738.85 | 1775.25
1736.93 | 1770.25 | 1741.38 | 1778.53 | 1739.43 | 1776
1737.15 | 1770.38 | 1740.4 | 1777.75 | 1738.15 | 1774
1736.38 | 1771.7 | 1741.3 | 1776.13 | 1736.38 | 1774.43
1734.38 | 1771.4 | 1737.88 | 1776.75 | 1736.95 | 1774.6
1734.05 | 1770.6 | 1741.53 | 1778.4 | 1737.38 | 1774.35
1734.88 | 1768.93 | 1742.53 | 1777.65 | 1737.13 | 1774.47
1737.85 | 1769.82 | 1739.68 | 1778.07 | 1738.03 | 1775.1
1734.7 | 1771.97 | 1739.53 | 1775.88 | 1740.38 | 1776.47
1734.9 | 1772.5 | 1739.32 | 1774.55 | 1740.15 | 1773.78
1736.65 | 1773.15 | 1740.1 | 1776.9 | 1738.03 | 1772.43
1738.3 | 1771.95 | 1740.43 | 1775.85 | 1739.6 | 1773.03
1738.1 | 1770.47 | 1740.63 | 1774.18 | 1739.82 | 1773.38
1741.75 | 1772.47 | 1739.5 | 1775 | 1738.78 | 1775.45
1738.45 | 1773.22 | 1738.53 | 1776.18 | 1736.95 | 1776.07
1738.35 | 1772.85 | 1739.38 | 1776.35 | 1738.7 | 1774.65
1737.9 | 1771.1 | 1738.22 | 1777.1 | 1737.85 | 1774.03
1736.88 | 1771.6 | 1738.25 | 1777.68 | 1739.7 | 1774.3
1735.7 | 1775.2 | 1738.72 | 1777.2 | 1739.15 | 1773.38
1731.65 | 1775.43 | 1738.93 | 1777.2 | 1739.7 | 1775
1730.95 | 1769.9 | 1737.97 | 1776.07 | 1736.07 | 1775.7
1733.9 | 1769.43 | 1738.55 | 1775.43 | 1736.88 | 1775.1
1735.4 | 1768.72 | 1737.85 | 1776.1 | 1737.7 | 1773.7
1736.75 | 1769.13 | 1739.75 | 1775 | 1736.93 | 1774.95
1738.8 | 1771.85 | 1739.57 | 1773.97 | 1737.9 | 1776.6
1736.78 | 1771.68 | 1739 | 1775.85 | 1738.45 | 1777.47
1737.07 | 1773.2 | 1736.18 | 1777.05 | 1739.55 | 1775.75
1736.47 | 1772.85 | 1737.13 | 1775.9 | 1739.43 | 1777.55
1737.47 | 1772.5 | 1737.25 | 1774.53 | 1738.6 | 1776.22
1737.47 | 1771.82 | 1736.57 | 1775.53 | 1740.05 | 1774.6
1738.32 | 1772.45 | 1737.63 | 1775.63 | 1740.13 | 1775.53
1735 | 1773.1 | 1738.45 | 1775.07 | 1740.88 | 1775.6
1734.72 | 1774.28 | 1738.25 | 1774.5 | 1742.57 | 1782
1736.65 | 1773.68 | 1738.65 | 1774.65 | 1744.13 | 1780.55
1737.32 | 1772.22 | 1737.85 | 1776.13 | 1745.3 | 1783.05
1734.85 | 1770.13 | 1737.55 | 1776.6 | 1745.15 | 1782.07
1734.55 | 1770.15 | 1738.07 | 1777.25 | 1744.82 | 1783.95
1736.35 | 1770.63 | 1739.25 | 1779.1 | 1745.55 | 1781.22
1736.9 | 1772.2 | 1740.8 | 1777.6 | 1746.53 | 1783.1
1736.53 | 1771.72 | 1738.68 | 1778.55 | 1748.8 | 1783.32
1735.03 | 1772.25 | 1739.5 | 1777.93 | 1751.1 | 1785.18
1733.82 | 1770.63 | 1738.38 | 1778.78 | 1751.93 | 1787.38
1735.4 | 1770.9 | 1738.03 | 1777.03 | 1753.8 | 1790.95
1735.63 | 1771.03 | 1736.78 | 1774.75 | 1755.2 | 1791.38
1735.6 | 1771.18 | 1737.3 | 1775.3 | 1759.68 | 1791.47
1735.07 | 1769.85 | 1737.38 | 1776.43 | 1760.03 | 1792.93
1732.97 | 1773.22 | 1737.05 | 1777.85 | 1759.22 | 1794.43
1735 | 1774 | 1738.55 | 1778.07 | 1759.2 | 1794.75
1735.53 | 1772.6 | 1740.65 | 1781.03 | 1761.3 | 1794.3
1737.18 | 1773.4 | 1741.45 | 1778.35 | 1762.07 | 1795.72
1734.97 | 1773.43 | 1740.5 | 1777.8 | 1761.9 | 1797.95
1734.22 | 1773.05 | 1737.4 | 1777.2 | 1763.78 | 1799.97
1734.72 | 1771.38 | 1737.13 | 1776.65 | 1764.97 | 1801.43
1735.53 | 1772.03 | 1736.47 | 1775.95 | 1765.72 | 1807.4
1734.55 | 1769.8 | 1736.75 | 1778.22 | 1766.63 | 1807.25
1734.75 | 1770.5 | 1737.38 | 1776.78 | 1767.4 | 1805.8
1732.78 | 1771.32 | 1738.8 | 1776.72 | 1767.82 | 1806.3
1732.32 | 1772.22 | 1737.78 | 1776.5 | 1770.05 | 1809.2
1733.9 | 1773.07 | 1738.22 | 1778 | 1773.93 | 1810.18
1735.57 | 1772 | 1738.6 | 1777.9 | 1773.68 | 1811.45
1734.43 | 1773.2 | 1740.25 | 1774.03 | 1774.1 | 1812.3
1734.57 | 1772.75 | 1738.05 | 1776.97 | 1773.9 | 1812.63
1734.65 | 1771.15 | 1735.85 | 1780.3 | 1774.55 | 1812.22
1736 | 1771.95 | 1736.3 | 1779.13 | 1775.8 | 1813.85
1735.78 | 1770.8 | 1734.57 | 1776.9 | 1776.6 | 1815.25
1736.68 | 1768.85 | 1737.03 | 1774.3 | 1774.78 | 1815.3
1737.95 | 1769.53 | 1741.38 | 1775.05 | 1775.47 | 1816.18
1738.1 | 1770.45 | 1740.82 | 1777.28 | 1776.7 | 1816.75
1737 | 1771.93 | 1737.03 | 1777.72 | 1775.57 | 1815.63
1734.18 | 1770.32 | 1738.9 | 1777.72 | 1775.8 | 1817.72
1735.03 | 1771.13 | 1739 | 1776.72 | 1777.15 | 1814.43
1733.53 | 1770.05 | 1737.2 | 1777.63 | 1777.55 | 1815.57
1733.95 | 1770.57 | 1737.5 | 1776 | 1777.18 | 1817.25
1734.97 | 1771.35 | 1738.28 | 1780.57 | 1775.53 | 1816.95
1733.57 | 1770.75 | 1739.8 | 1780.57 | 1776.22 | 1816.13
1734.03 | 1768.72 | 1739.75 | 1779.72 | 1777.38 | 1816.72
1735.03 | 1768.97 | 1739.53 | 1776.9 | 1776.63 | 1817.32
1735.15 | 1771.4 | 1738.6 | 1777.03 | 1778.78 | 1818.4
1734.78 | 1772.25 | 1740.35 | 1778.95 | 1777.85 | 1819.38
1735.43 | 1772.22 | 1738.1 | 1776.78 | 1777.53 | 1819.93
1735.65 | 1771.13 | 1737.07 | 1776.28 | 1777.78 | 1817
1735.18 | 1771.28 | 1736.7 | 1775.72 | 1778.97 | 1817.3
1733.85 | 1773.1 | 1736.32 | 1778.05 | 1778.5 | 1817.82
1732.05 | 1771.6 | 1739.45 | 1777.97 | 1777.9 | 1819.2
1733.05 | 1770.85 | 1742.75 | 1777.35 | 1776.45 | 1821.18
1735.07 | 1771.05 | 1740.13 | 1777.1 | 1778.05 | 1821.15
1735 | 1769.4 | 1738.25 | 1775.15 | 1778 | 1820.72
1733.85 | 1769.2 | 1736.38 | 1774.6 | 1779.18 | 1821.55
1733.2 | 1768.18 | 1738.4 | 1775.5 | 1779.95 | 1821.1
1735.55 | 1771.97 | 1739.32 | 1775.88 | 1780.35 | 1820.18
1735.82 | 1772.47 | 1736.72 | 1776.03 | 1781.28 | 1819.63
1735.7 | 1771.22 | 1735.38 | 1775.15 | 1779.9 | 1819.4
1733.3 | 1767.55 | 1736.55 | 1776.75 | 1780.18 | 1822.3
1733.88 | 1769.78 | 1737.13 | 1778.47 | 1781.53 | 1821.9
1734.85 | 1772.75 | 1740 | 1777.5 | 1780.85 | 1821.6
1735.22 | 1772.03 | 1739.95 | 1774.9 | 1779.57 | 1821.15
1734.45 | 1769.63 | 1738.15 | 1773.32 | 1781.68 | 1821.32
1736.05 | 1770.15 | 1735.93 | 1772.68 | 1780.53 | 1821.95
1736.9 | 1771.3 | 1736.47 | 1774.5 | 1780.43 | 1822.93
1736.9 | 1769.78 | 1734.2 | 1775.35 | 1781.4 | 1823.4
1735.95 | 1769.6 | 1736.43 | 1775.57 | 1781.2 | 1824.13
1734.65 | 1769.6 | 1738.22 | 1777.43 | 1781.97 | 1823
1734.07 | 1769.22 | 1738.45 | 1778.1 | 1783.47 | 1822.93
1733.05 | 1770.82 | 1739.32 | 1776.05 | 1782.07 | 1821.25
1732.4 | 1770.45 | 1741.53 | 1776.72 | 1780.85 | 1821.13
1732.6 | 1771.22 | 1742.43 | 1775.8 | 1780.8 | 1821.3
1732.82 | 1774.15 | 1740.3 | 1774.9 | 1782.7 | 1822.05
1732.32 | 1774.85 | 1741.63 | 1775.45 | 1783.07 | 1822.55
1734.82 | 1773.82 | 1741.68 | 1778.2 | 1783.43 | 1823.6
1736.3 | 1775.03 | 1740.7 | 1777.68 | 1781.93 | 1821.63
1736.68 | 1773.18 | 1738.95 | 1776.45 | 1783.13 | 1819.47
1736.1 | 1770.38 | 1739.85 | 1775.43 | 1781.75 | 1820.1
1736.63 | 1769.82 | 1739.75 | 1776.4 | 1783.88 | 1822
1735.45 | 1772.1 | 1740.88 | 1776.63 | 1782.25 | 1822.2
1735.15 | 1771.55 | 1738.85 | 1777.68 | 1780.38 | 1821.65
1737.1 | 1774.25 | 1738.25 | 1776.22 | 1778.85 | 1820.28
1736.32 | 1773.43 | 1737.55 | 1775.93 | 1779.97 | 1820.3
1736.47 | 1772.65 | 1737.65 | 1773.75 | 1781.93 | 1820.88
1737.78 | 1770.72 | 1739.05 | 1775.5 | 1781.47 | 1821.1
1737.7 | 1771.18 | 1738.65 | 1776.22 | 1782.68 | 1821.82
1735.07 | 1770.35 | 1738.07 | 1777.82 | 1783.28 | 1822.65
1736.5 | 1770.8 | 1734.93 | 1780.32 | 1782.63 | 1822.2
1735.05 | 1771.43 | 1734.5 | 1780.18 | 1782.47 | 1821.97
1731.53 | 1771 | 1737.03 | 1778.2 | 1781.05 | 1821.75
1731.45 | 1769.38 | 1737.88 | 1775.95 | 1780.72 | 1821.5
1734.78 | 1771.5 | 1738.85 | 1776.97 | 1781.72 | 1822.2
1735 | 1770.3 | 1739.43 | 1778.05 | 1781.82 | 1824.25
1732.95 | 1770.82 | 1739.3 | 1778.07 | 1780.88 | 1822.28
1736.78 | 1770.78 | 1738.72 | 1777.63 | 1781 | 1820
1735.55 | 1771.5 | 1740.95 | 1777.5 | 1781.35 | 1819.68
1736.63 | 1770.43 | 1741.65 | 1777.07 | 1784.18 | 1821.15
1736.1 | 1770.38 | 1740.88 | 1775.68 | 1784.25 | 1823.4
1734.4 | 1770.38 | 1741.72 | 1776 | 1781.35 | 1824.43
1734.43 | 1772.35 | 1737.88 | 1777.45 | 1782.53 | 1822.57
1734.4 | 1773.07 | 1737.18 | 1776.45 | 1782.2 | 1821.97
1734.45 | 1774.85 | 1739.05 | 1777.47 | 1781.72 | 1821.8
1734.68 | 1774.93 | 1740.13 | 1778.1 | 1781.38 | 1822.75
1733.53 | 1773.03 | 1737.63 | 1778.72 | 1781.32 | 1824.25
1735.97 | 1773.05 | 1735.63 | 1779.47 | 1780.4 | 1825.93
1733.3 | 1772.03 | 1738.15 | 1778.78 | 1783.43 | 1826.47
1733.9 | 1771.05 | 1738.63 | 1777.07 | 1781.63 | 1824.6
1733.68 | 1769.3 | 1740.93 | 1779.28 | 1781.07 | 1825.4
1735.88 | 1770.22 | 1741.4 | 1778.78 | 1781.22 | 1825.32
1736.32 | 1771.1 | 1741.9 | 1777.88 | 1782 | 1823.65
1735.78 | 1771.32 | 1741.4 | 1777.63 | 1781.32 | 1822.5
1735.4 | 1770.57 | 1738.57 | 1777.47 | 1781 | 1821.13
1734.07 | 1770.28 | 1737.6 | 1777.7 | 1781.1 | 1821.95
1733.95 | 1770.75 | 1737.35 | 1777.4 | 1781.03 | 1823.28
1733.18 | 1769.53 | 1738.2 | 1777.65 | 1781.18 | 1822.55
1733.53 | 1768.65 | 1737.72 | 1776.65 | 1781.88 | 1822.18
1734.97 | 1769.1 | 1740.03 | 1777.63 | 1781.2 | 1822.22
1732.97 | 1770.15 | 1739.5 | 1777.55 | 1781.78 | 1824.47
1734.97 | 1771.05 | 1739.82 | 1777.05 | 1783.05 | 1825.65
1733.7 | 1772.13 | 1741.07 | 1778.53 | 1783.22 | 1824.6
1734.05 | 1772.95 | 1742.13 | 1777.63 | 1781.97 | 1824.5
1733.8 | 1773.22 | 1740.35 | 1776.45 | 1781.43 | 1823.22
1735.13 | 1773.18 | 1741.45 | 1776.88 | 1781.85 | 1822.55
1736.05 | 1771.3 | 1740.47 | 1777.8 | 1782.95 | 1824.05
1734.95 | 1771.47 | 1738.43 | 1778.1 | 1783.3 | 1826.97
1734.25 | 1771.35 | 1734.85 | 1776.9 | 1781.43 | 1826.3
1734.82 | 1771.18 | 1735.3 | 1777.57 | 1782.82 | 1824.97
1732.63 | 1771.43 | 1732.6 | 1777.45 | 1784.63 | 1824.18
1735.25 | 1773.9 | 1736.38 | 1774.75 | 1783.35 | 1823.82
1735.88 | 1773.32 | 1738.07 | 1775 | 1783.9 | 1825.03
1735.15 | 1769.95 | 1738.28 | 1775.38 | 1784.2 | 1826.72
1736.25 | 1769.78 | 1738.95 | 1774.65 | 1786.57 | 1826.72
1738.95 | 1771.5 | 1737.72 | 1776.05 | 1784.47 | 1824.85
1736.25 | 1770.75 | 1737.78 | 1776.75 | 1783.97 | 1823.85
1736.63 | 1771.18 | 1738.45 | 1777.3 | 1783.82 | 1822.63
1733.9 | 1770.78 | 1739.9 | 1777.78 | 1784.63 | 1823.45
1735.05 | 1772.18 | 1737.95 | 1777.7 | 1783.07 | 1826.2
1735.13 | 1772.32 | 1737.57 | 1776.82 | 1781.8 | 1825.75
1735.5 | 1772.35 | 1737.55 | 1776.43 | 1782.4 | 1825.1
1732.9 | 1771.93 | 1738.07 | 1775.32 | 1781.57 | 1823.1
1732.93 | 1770.88 | 1737.82 | 1776.78 | 1781.78 | 1822.6
1733.18 | 1771.78 | 1738.47 | 1776.38 | 1782.65 | 1821.43
1733.3 | 1772.35 | 1738.63 | 1778.22 | 1782.05 | 1821.3
1735.53 | 1770.9 | 1739.53 | 1776.53 | 1781.25 | 1822.28
1735.43 | 1774.13 | 1740.15 | 1774.45 | 1781.13 | 1823.75
1735.53 | 1774.78 | 1737.45 | 1776.68 | 1782.28 | 1824.18
1735.05 | 1774.1 | 1737.13 | 1777.18 | 1783.32 | 1824.95
1736.43 | 1773.45 | 1736.63 | 1776.13 | 1786.35 | 1825.68
1736.1 | 1773.7 | 1736.8 | 1776.1 | 1786.43 | 1828.63
1735.13 | 1772.18 | 1736.85 | 1775.25 | 1782.15 | 1825.55
1735.47 | 1770 | 1735.78 | 1776.5 | 1784.13 | 1825.28
1736.55 | 1769.07 | 1737.97 | 1776.8 | 1782.82 | 1826.75
1738.72 | 1771 | 1738.6 | 1779.85 | 1781.07 | 1828.4
1737 | 1771.05 | 1737.05 | 1777.65 | 1780.8 | 1830.3
1736.72 | 1772.03 | 1737.97 | 1775.82 | 1781.07 | 1827.55
1737.63 | 1771.6 | 1738.8 | 1778.75 | 1782.07 | 1827.22
1735.18 | 1771.88 | 1739.43 | 1777.85 | 1782.2 | 1827.1
1732.85 | 1770.88 | 1737.88 | 1778 | 1780.35 | 1827.85
1735.55 | 1772.6 | 1740.63 | 1777.5 | 1784.03 | 1829.32
1738.35 | 1772.63 | 1739.25 | 1776.55 | 1781.28 | 1828.4
1738.75 | 1773.1 | 1737.9 | 1775.4 | 1780.8 | 1827.07
1735.85 | 1773.15 | 1736.35 | 1775.1 | 1779.72 | 1824.9
1734.38 | 1771 | 1738.82 | 1775.7 | 1782.85 | 1825.55
1735.72 | 1771.9 | 1740.05 | 1775.65 | 1781.78 | 1824.35
1737.32 | 1769.93 | 1740.72 | 1777.25 | 1781.47 | 1823.9
1736.82 | 1771.47 | 1738.35 | 1776.75 | 1782.1 | 1823.68
1734.57 | 1772.2 | 1740.6 | 1776.45 | 1783.43 | 1824.07
1734.38 | 1773.07 | 1739.53 | 1776.5 | 1784.38 | 1824.57
1734.95 | 1772.9 | 1737.55 | 1775.53 | 1783.47 | 1824.68
1736.15 | 1772.63 | 1739.3 | 1775.72 | 1782.8 | 1823.22
1736.55 | 1771.88 | 1740.32 | 1778.05 | 1784.18 | 1824.38
1736.47 | 1771 | 1740.35 | 1778.7 | 1784.38 | 1824.97
1737.45 | 1773 | 1739.88 | 1778.22 | 1782.2 | 1824.72
1737.82 | 1773.82 | 1737.15 | 1775.78 | 1781.28 | 1824.95
1735.2 | 1773.28 | 1738.35 | 1775.1 | 1781.85 | 1825.85
1735.15 | 1772.28 | 1739 | 1776.53 | 1782.57 | 1826.05
1735.28 | 1770.82 | 1737.03 | 1775.47 | 1783.07 | 1827.13
1735.47 | 1772.55 | 1738.4 | 1776.7 | 1782.95 | 1826.85
1734.93 | 1773.88 | 1737.88 | 1777.68 | 1785.6 | 1826.18
1733.4 | 1770.47 | 1736.28 | 1777.2 | 1783.9 | 1826.2
1735.38 | 1769.88 | 1737.6 | 1777.93 | 1782.13 | 1824.55
1736.07 | 1771.47 | 1740.47 | 1776.8 | 1781.6 | 1823.43
1736.07 | 1772.97 | 1740.65 | 1776.47 | 1781.53 | 1822.1
1735.57 | 1772.85 | 1739.53 | 1775.65 | 1783.03 | 1823.38
1738.03 | 1771.47 | 1737.93 | 1774.72 | 1782.93 | 1824.88
1736.9 | 1772.45 | 1737.7 | 1775.9 | 1782.6 | 1824.05
1734.45 | 1770.75 | 1737.65 | 1775.75 | 1781.3 | 1823.18
1735.63 | 1770.38 | 1739.2 | 1775.38 | 1781.75 | 1822.18
1735.15 | 1769.7 | 1737.35 | 1776 | 1781.97 | 1820.25
1731.9 | 1771.7 | 1737.97 | 1777.07 | 1782.28 | 1821.68
1733.53 | 1773.85 | 1738.7 | 1777.95 | 1783.13 | 1822.68
1733.38 | 1774.9 | 1739.07 | 1775.22 | 1783.05 | 1823.4
1731.68 | 1772.32 | 1740.03 | 1774.85 | 1783.47 | 1822.97
1731.9 | 1769.78 | 1740.78 | 1773.78 | 1782.7 | 1823.82
1734.6 | 1768.78 | 1739.75 | 1774.45 | 1781.8 | 1823.88
1735.22 | 1767.68 | 1739.95 | 1777.97 | 1782.3 | 1824.22
1731.88 | 1769.7 | 1739.07 | 1776.07 | 1783 | 1823.43
1735.25 | 1773.28 | 1738.78 | 1775.25 | 1782.97 | 1823.45
1735.1 | 1777.18 | 1737.45 | 1775.15 | 1783.75 | 1823.65
1735.15 | 1776.68 | 1738.25 | 1773.85 | 1782.7 | 1823.45
1736.97 | 1772.93 | 1743.03 | 1778.25 | 1781.07 | 1823.32
1735.25 | 1773.43 | 1742.53 | 1778.78 | 1781.3 | 1823.65
1733.85 | 1772.57 | 1738.47 | 1780.07 | 1781.05 | 1823.43
1734.53 | 1771.05 | 1735.82 | 1776.85 | 1782.4 | 1825.13
1734.22 | 1771.88 | 1737.95 | 1776.63 | 1782.1 | 1824.2
1734.25 | 1771.38 | 1739.93 | 1776.35 | 1784.43 | 1825.9
1733.45 | 1771.5 | 1739.2 | 1776.18 | 1783.82 | 1824.25
1733.57 | 1769.45 | 1739.85 | 1775.97 | 1784.3 | 1823.93
1732.35 | 1768.8 | 1738.53 | 1776.82 | 1780.4 | 1827.82
1732.47 | 1770.8 | 1738.35 | 1777.53 | 1780.1 | 1826.5
1733.45 | 1773.72 | 1738.97 | 1776.75 | 1781.1 | 1824.4
1733.93 | 1773.82 | 1738.85 | 1776.65 | 1783.8 | 1823.38
1735 | 1774.2 | 1739.32 | 1779.05 | 1783.22 | 1822.53
1733.93 | 1774.63 | 1738.45 | 1778.53 | 1782.75 | 1824.93
1735.43 | 1773.85 | 1738.07 | 1777.2 | 1782.7 | 1824.55
1737.82 | 1774.72 | 1739.95 | 1776.47 | 1783.32 | 1824.38
1735.75 | 1771.28 | 1739.9 | 1777 | 1782.75 | 1824.2
1728.8 | 1770.18 | 1740.5 | 1775.85 | 1783.2 | 1823.75
1733.05 | 1772.38 | 1742.43 | 1777.18 | 1785.35 | 1824.47
1734.35 | 1772.75 | 1741.88 | 1777.38 | 1785.75 | 1824.2
1733.88 | 1773.55 | 1743.5 | 1776.43 | 1781.93 | 1825.13
1734.3 | 1773.53 | 1738.65 | 1777.97 | 1783.38 | 1824.7
1733.07 | 1774.35 | 1738.55 | 1777.7 | 1783 | 1824
1734.03 | 1771.95 | 1737.32 | 1773.13 | 1782.97 | 1824.88
1733.3 | 1771.55 | 1737.6 | 1775.43 | 1782.63 | 1823.72
1733.65 | 1769.5 | 1740.05 | 1773.05 | 1782.95 | 1824.45
1736.8 | 1771.68 | 1741.3 | 1774.18 | 1782.2 | 1824.9
1739.03 | 1772.47 | 1740.22 | 1778.7 | 1780.47 | 1822.72
1735.78 | 1771.43 | 1740.03 | 1778.7 | 1781.03 | 1823.63
1734.97 | 1770.68 | 1739.45 | 1780.57 | 1780.65 | 1822.4
1733.57 | 1771.2 | 1740.97 | 1778.53 | 1783.45 | 1824.55
1732.43 | 1771.88 | 1743.38 | 1777.2 | 1782.1 | 1824.78
1734.15 | 1771.55 | 1742.07 | 1776.47 | 1782.15 | 1824.7
1734.13 | 1773.2 | 1738.75 | 1777.43 | 1783.95 | 1824.2
1733.32 | 1772.57 | 1739.65 | 1778 | 1783.5 | 1822.43
1730.9 | 1771.03 | 1739.15 | 1779.9 | 1783.32 | 1823.88
1733.07 | 1769.57 | 1739.07 | 1780.35 | 1784.97 | 1825.55
1735.43 | 1769.72 | 1742.82 | 1778.5 | 1782.05 | 1824.97
1732.5 | 1769.38 | 1739.2 | 1777.47 | 1782.97 | 1823.13
1731.2 | 1769.55 | 1740.47 | 1777.2 | 1782.78 | 1823.35
1734.22 | 1772.45 | 1739.9 | 1776.93 | 1782.57 | 1824.32
1733.55 | 1772.2 | 1739.85 | 1777.38 | 1783.28 | 1826.28
1736.43 | 1771.32 | 1739.3 | 1776.6 | 1781.78 | 1826.35
1736.2 | 1771.95 | 1739 | 1776.88 | 1783.7 | 1825.88
1736.47 | 1771.8 | 1737.72 | 1776.65 | 1786.68 | 1826.03
1736.78 | 1769.97 | 1739.32 | 1776 | 1784.97 | 1824.93
1733.75 | 1770.53 | 1739.53 | 1777.03 | 1785.22 | 1824.1
1733.57 | 1772.93 | 1739.63 | 1776.6 | 1784.85 | 1822.25
1733.55 | 1771.95 | 1739.25 | 1776.82 | 1782.75 | 1822.38
1735.1 | 1772.18 | 1739.72 | 1776.32 | 1782.8 | 1823.07
1736.88 | 1772.68 | 1740.1 | 1775.25 | 1780.9 | 1823.88
1735.35 | 1772.7 | 1742.6 | 1775.63 | 1783.97 | 1824.9
1733.6 | 1771.78 | 1740.45 | 1777.2 | 1785.07 | 1824.47
1734.28 | 1771.75 | 1739.5 | 1777.97 | 1785.15 | 1826.6
1736.57 | 1772.13 | 1738.28 | 1776.03 | 1784.03 | 1824.5
1735.15 | 1773.2 | 1739.1 | 1776.43 | 1782.85 | 1824.1
1737.05 | 1774.13 | 1741.07 | 1778.5 | 1781.63 | 1822.93
1737.05 | 1773.43 | 1740.93 | 1778.68 | 1782.88 | 1824.1
1736.93 | 1772.05 | 1740.03 | 1779.28 | 1779.93 | 1822.8
1735.6 | 1769.07 | 1739.35 | 1779.7 | 1779.25 | 1822.8
1736.38 | 1771.18 | 1741.07 | 1779.82 | 1780.97 | 1824.15
1736.93 | 1771.5 | 1740.55 | 1778.18 | 1780.47 | 1824.03
1735.53 | 1769.55 | 1740.55 | 1775.18 | 1781.1 | 1824.1
1735.43 | 1771.47 | 1737.72 | 1775.95 | 1782.38 | 1823.3
1736.93 | 1773.2 | 1738.2 | 1778.22 | 1783.93 | 1823.78
1738.45 | 1772.47 | 1739.72 | 1776.05 | 1783.47 | 1822.35
1733.9 | 1769.43 | 1740.07 | 1774.57 | 1783.65 | 1822.4
1733.53 | 1768.78 | 1740.13 | 1774.9 | 1783.43 | 1822.88
1735.55 | 1772.72 | 1738.85 | 1773.93 | 1781.4 | 1823.22
1735.22 | 1771.93 | 1739.3 | 1774.78 | 1782.03 | 1825.05
1735.57 | 1771.45 | 1738.1 | 1775.7 | 1782.97 | 1824.97
1735.05 | 1770.53 | 1737.4 | 1774.45 | 1780.88 | 1821.53
1734.43 | 1773.53 | 1736.8 | 1774.57 | 1780.88 | 1821.3
1735.53 | 1772.22 | 1738.9 | 1777.13 | 1780.78 | 1822.3
1732.57 | 1773.07 | 1742.32 | 1775.63 | 1781.57 | 1823.18
1732.05 | 1771.28 | 1744.15 | 1777.28 | 1781.38 | 1822.82
1734.03 | 1770.65 | 1745.65 | 1777.68 | 1782.55 | 1823.35
1735.28 | 1769.43 | 1741 | 1779.05 | 1783.38 | 1824.82
1735.8 | 1770.85 | 1739.75 | 1779.45 | 1781.88 | 1822.85
1735.47 | 1771.22 | 1739.68 | 1778.38 | 1780.7 | 1819.85
1734.82 | 1770.38 | 1740.05 | 1778.32 | 1781.65 | 1824.15
1735.05 | 1768.63 | 1738.68 | 1778.72 | 1780.88 | 1824.45
1735.85 | 1769.65 | 1738.6 | 1778.32 | 1778.78 | 1822.57
1731.05 | 1770.13 | 1741.2 | 1777.3 | 1780.15 | 1821.15
1731.3 | 1772.3 | 1744.82 | 1778.32 | 1780.22 | 1819.4
1734.35 | 1773.88 | 1740.78 | 1776.6 | 1781.57 | 1821.43
1736 | 1774.53 | 1743.47 | 1776.13 | 1781.5 | 1821.07
1734.53 | 1773.72 | 1740.8 | 1774.8 | 1781.7 | 1823.35
1734.45 | 1772.38 | 1740.5 | 1777.82 | 1780.82 | 1823.28
1735.5 | 1772.45 | 1740.53 | 1777.72 | 1781.05 | 1822.5
1738.05 | 1772.72 | 1740.35 | 1777.78 | 1780.97 | 1821.53
1736.22 | 1772.88 | 1739.47 | 1777.43 | 1780.43 | 1822.95
1734.05 | 1771.75 | 1738.82 | 1779.4 | 1780.35 | 1822.63
1736.63 | 1772.15 | 1738.47 | 1779.97 | 1781.53 | 1824.45
1737.2 | 1772.32 | 1739.47 | 1776.25 | 1780.88 | 1825
1735.57 | 1773.03 | 1738.45 | 1773.65 | 1778.8 | 1824.13
1735.43 | 1772.1 | 1738.82 | 1773.8 | 1780.8 | 1825.28
1736.8 | 1772.22 | 1740.8 | 1776.03 | 1782.8 | 1824.85
1738.22 | 1772.1 | 1741.35 | 1779.43 | 1781.45 | 1824.32
1737.43 | 1771.22 | 1738 | 1777.93 | 1781.43 | 1823.72
1737.6 | 1771.43 | 1738.43 | 1775.53 | 1782.47 | 1823.8
1736.95 | 1771.95 | 1736.03 | 1776.88 | 1783.63 | 1824.72
1735.3 | 1771.32 | 1735.65 | 1776.47 | 1781.95 | 1825.45
1732.57 | 1770.2 | 1739.53 | 1775.75 | 1780.65 | 1823.4
1730.15 | 1771.32 | 1739.78 | 1776.85 | 1781.32 | 1824.18
1734.88 | 1772.85 | 1741.2 | 1776.45 | 1780.7 | 1822.85
1737.15 | 1772.03 | 1739.63 | 1776.9 | 1782.38 | 1822.63
1736.38 | 1772.75 | 1739.68 | 1777.1 | 1782.3 | 1822.6
1734 | 1771.63 | 1738.35 | 1776.72 | 1781.95 | 1822.1
1732.97 | 1771.22 | 1739.1 | 1776.88 | 1781.3 | 1823.03
1733.97 | 1771.5 | 1739.53 | 1777.7 | 1781.2 | 1821.63
1735.6 | 1772.57 | 1739.6 | 1776.75 | 1780.78 | 1820.82
1734.97 | 1772.53 | 1740.15 | 1778.35 | 1779.97 | 1822
1735.95 | 1771.55 | 1739.35 | 1777.38 | 1779.4 | 1823.7
1735.32 | 1770.43 | 1739.88 | 1778.03 | 1779.93 | 1822.55
1735.15 | 1772.18 | 1741.38 | 1775.3 | 1781.68 | 1822.35
1733.35 | 1771.82 | 1739 | 1775 | 1780.25 | 1824.18
1733.88 | 1772.22 | 1738.78 | 1774.32 | 1779.65 | 1824.25
1736 | 1772.35 | 1737.28 | 1775.82 | 1779.5 | 1824.57
1735.22 | 1771.93 | 1737.75 | 1776.22 | 1781.7 | 1824.53
1735.2 | 1773.15 | 1739.7 | 1775.88 | 1783.6 | 1823.47
1736.05 | 1772.75 | 1740.68 | 1776.97 | 1784.25 | 1822.55
1736.6 | 1770.88 | 1738.82 | 1777.65 | 1780.1 | 1821.88
1734.18 | 1767.2 | 1739.15 | 1780.4 | 1782.5 | 1821.03
1736.5 | 1768.68 | 1739.88 | 1779.15 | 1782.85 | 1820.28
1739.03 | 1772.07 | 1739.28 | 1777.82 | 1783.18 | 1821.65
1735.6 | 1772 | 1736.53 | 1776.18 | 1782.75 | 1822.6
1735 | 1773.13 | 1737.95 | 1776.03 | 1782.65 | 1823.72
1737.22 | 1770.05 | 1740.28 | 1776.68 | 1781.32 | 1823.25
1736.2 | 1770.38 | 1741.8 | 1777.32 | 1783.9 | 1822.65
1733.78 | 1771.53 | 1738.47 | 1775.45 | 1784.57 | 1822.35
1735.88 | 1770.35 | 1735.7 | 1776.93 | 1782.65 | 1822.82
1735.53 | 1773.25 | 1736.97 | 1775.95 | 1781.93 | 1822.65
1734.68 | 1772.88 | 1739.2 | 1776.75 | 1781.15 | 1821.5
1734.78 | 1769.53 | 1738.9 | 1776.63 | 1781.05 | 1821.88
1736.22 | 1769.47 | 1740.53 | 1777 | 1781.45 | 1821.9
1737.63 | 1770.78 | 1739.45 | 1775.53 | 1780.97 | 1821.88
1738.2 | 1772.1 | 1738 | 1776.1 | 1780.4 | 1822.45
1738.1 | 1771.7 | 1738.78 | 1777.6 | 1781.25 | 1824.97
1735.8 | 1771.2 | 1738.85 | 1776.57 | 1781.57 | 1825.82
1736.78 | 1771.05 | 1738.32 | 1777.18 | 1782.13 | 1825.4
1736.68 | 1769.68 | 1738.1 | 1778.13 | 1781.05 | 1822.75
1735.65 | 1769.63 | 1738.82 | 1777.45 | 1782.45 | 1823.93
1734.7 | 1770.53 | 1739.28 | 1777.68 | 1784.2 | 1824.07
1734.22 | 1770.32 | 1737.28 | 1777.38 | 1783.53 | 1825
1735.68 | 1769.8 | 1737.25 | 1776.05 | 1782.15 | 1825.05
1736 | 1772.38 | 1739.4 | 1777.7 | 1781.45 | 1823.65
1736.63 | 1771.5 | 1740.38 | 1778.82 | 1781.95 | 1823.32
1734.68 | 1769.82 | 1740.6 | 1773.7 | 1782.18 | 1822.05
1739.78 | 1771.25 | 1741.15 | 1775.3 | 1781.28 | 1823.25
1740.28 | 1771.75 | 1742.15 | 1776.13 | 1780.97 | 1821.68
1742.68 | 1773.05 | 1740.72 | 1777.5 | 1782.78 | 1821.8
1738.25 | 1771.13 | 1739.28 | 1777.95 | 1784.22 | 1823.88
1735.68 | 1772.47 | 1738.57 | 1777.7 | 1780.25 | 1823.78
1737.72 | 1771.57 | 1737.97 | 1777.85 | 1780.45 | 1826.38
1738.2 | 1770.68 | 1741.55 | 1779.3 | 1781.1 | 1824.82
1735.55 | 1771.07 | 1740.35 | 1778.72 | 1780.13 | 1823.5
1734.03 | 1771.65 | 1738.53 | 1780.25 | 1780.45 | 1823.4
1734.45 | 1772.85 | 1740.45 | 1780.07 | 1781.55 | 1826.05
1734.03 | 1773.22 | 1741.25 | 1779.82 | 1781.3 | 1824.5
1733.47 | 1771.47 | 1738.28 | 1777.63 | 1780.97 | 1824.15
1733.88 | 1772.3 | 1738.47 | 1777.47 | 1780.97 | 1824
1734.55 | 1771.85 | 1738.8 | 1776.57 | 1784.05 | 1823.03
1735.5 | 1770.68 | 1740 | 1777.1 | 1783.82 | 1823.18
1735.97 | 1770.28 | 1739.45 | 1776.13 | 1781.57 | 1824.3
1737.35 | 1772.8 | 1737.22 | 1775.65 | 1782.82 | 1824.63
1737.5 | 1771.75 | 1737.05 | 1776.6 | 1783.72 | 1822.22
1736.8 | 1771 | 1738.2 | 1775.63 | 1781.57 | 1821.1
1736.1 | 1773.3 | 1739.43 | 1777.38 | 1781.72 | 1820.63
1734.95 | 1772.9 | 1739.53 | 1775.82 | 1784.57 | 1822.22
1736.28 | 1771.32 | 1738.07 | 1774.28 | 1782.45 | 1821.25
1736.57 | 1772.15 | 1738.53 | 1775 | 1780.72 | 1820.82
1734.95 | 1772.07 | 1740.1 | 1778.18 | 1779.6 | 1822.82
1735.18 | 1771.95 | 1739.65 | 1778.05 | 1780.63 | 1822.22
1735.75 | 1770.65 | 1739.32 | 1776.88 | 1779.5 | 1822.57
1735.1 | 1771.35 | 1740.45 | 1777.95 | 1780.43 | 1820.93
1735.57 | 1772.38 | 1739.45 | 1777.47 | 1780.7 | 1821.13
1737.38 | 1773.03 | 1738.78 | 1779.15 | 1781.9 | 1822.9
1737.55 | 1773.75 | 1739.53 | 1777.93 | 1781.82 | 1824.07
1737.32 | 1774.43 | 1738.25 | 1776 | 1780.65 | 1823.4
1737.6 | 1772.47 | 1737.63 | 1775.6 | 1779.97 | 1822.57
1737.32 | 1771.78 | 1739.6 | 1774.85 | 1780.93 | 1822.85
1734.72 | 1772.63 | 1740.35 | 1775.4 | 1782.25 | 1823.38
1735.5 | 1772.7 | 1738.65 | 1776.38 | 1782.88 | 1824.2
1739.1 | 1771.28 | 1738.4 | 1775.97 | 1783.4 | 1822.78
1738.43 | 1771.53 | 1738.65 | 1776.43 | 1782.63 | 1821.97
1738.75 | 1774.05 | 1740.55 | 1776.45 | 1781.53 | 1821.07
1735.28 | 1772.63 | 1738.45 | 1776.8 | 1779.65 | 1821.32
1734.5 | 1771.93 | 1735.85 | 1777.45 | 1779.6 | 1822.07
1734.13 | 1771.88 | 1736.7 | 1777.6 | 1781.63 | 1823.88
1736.97 | 1772 | 1738.93 | 1778.28 | 1782.4 | 1823.2
1736.38 | 1770.45 | 1741.6 | 1778.63 | 1782.22 | 1823.88
1736.68 | 1771.5 | 1742.3 | 1774.88 | 1781.9 | 1825.25
1738 | 1773.75 | 1740.18 | 1775.45 | 1782.5 | 1825.95
1736.75 | 1774.47 | 1737.93 | 1777.68 | 1782.03 | 1824.8
1736.93 | 1772.93 | 1740.45 | 1776.5 | 1782.97 | 1823.38
1736.75 | 1772.15 | 1740.25 | 1776.72 | 1783.85 | 1822.53
1736.7 | 1771.28 | 1739.57 | 1776.6 | 1785.28 | 1824.3
1735.1 | 1769.95 | 1738.82 | 1776.38 | 1780.82 | 1821.25
1734.15 | 1771.5 | 1738.55 | 1776.9 | 1778.35 | 1821.47
1734.97 | 1772.05 | 1738.68 | 1776.35 | 1779.8 | 1824.65
1737.45 | 1772.28 | 1739.13 | 1775 | 1780.88 | 1824.75
1738.05 | 1772.18 | 1737.82 | 1775.93 | 1781.72 | 1824.15
1737.25 | 1771.65 | 1739 | 1775.6 | 1779.88 | 1822.22
1736.78 | 1773.4 | 1740.6 | 1776.15 | 1781.6 | 1823.22
1736.95 | 1773.38 | 1741.93 | 1775.3 | 1782.85 | 1823.8
1734 | 1772.3 | 1740.78 | 1774.35 | 1782.7 | 1823.7
1733.8 | 1771.57 | 1739.28 | 1773.38 | 1780 | 1823
1736.28 | 1773.07 | 1738.5 | 1773.68 | 1779.03 | 1823.32
1739.3 | 1774.43 | 1739.25 | 1776.75 | 1780.63 | 1824.88
1739.15 | 1771.82 | 1737.28 | 1775.3 | 1782.18 | 1824.28
1738.65 | 1769.25 | 1737.4 | 1775.13 | 1781.7 | 1824.47
1736.43 | 1769.47 | 1738.72 | 1777 | 1780.93 | 1822.53
1737.43 | 1769.3 | 1736.78 | 1777.28 | 1781.07 | 1823.25
1734.93 | 1770.82 | 1738.82 | 1775.55 | 1779.68 | 1821.07
1733.65 | 1771.07 | 1738.45 | 1775.35 | 1780.85 | 1821.35
1735.3 | 1772.43 | 1739.03 | 1775.93 | 1780.18 | 1819.93
1734.88 | 1772.05 | 1739.13 | 1776.43 | 1779.9 | 1820.22
1733.88 | 1772.25 | 1740.1 | 1776.78 | 1780.55 | 1822.53
1735.4 | 1774.15 | 1740.63 | 1776.75 | 1781.7 | 1823.38
1734.9 | 1772.47 | 1740.32 | 1775.22 | 1780.8 | 1824
1735.28 | 1769.4 | 1740.9 | 1776.35 | 1780.45 | 1823.4
1735.45 | 1767.55 | 1739.3 | 1777.93 | 1779.95 | 1822.43
1739.25 | 1770.78 | 1738.13 | 1779.05 | 1782.82 | 1824.35
1736.18 | 1771.15 | 1738.15 | 1778.1 | 1782.47 | 1822.38
1736.2 | 1772.63 | 1738.85 | 1778.82 | 1781.95 | 1821.45
1737.9 | 1772.78 | 1741.2 | 1777.93 | 1781.75 | 1821
1739.3 | 1773.03 | 1740.05 | 1778.97 | 1781.4 | 1821.25
1738.6 | 1773.63 | 1740.7 | 1780.25 | 1783.78 | 1821.68
1738.18 | 1772.13 | 1737.68 | 1777.6 | 1785.03 | 1821.63
1736.32 | 1770.25 | 1738.18 | 1776.5 | 1782.82 | 1822.88
1735.03 | 1770.68 | 1737.18 | 1776.85 | 1781.15 | 1823.32
1734.63 | 1770.35 | 1738.53 | 1776.53 | 1780.13 | 1822.65
1735.5 | 1768.9 | 1739.7 | 1777.72 | 1780.45 | 1822.82
1735.38 | 1770.2 | 1739 | 1777.65 | 1783.57 | 1822.25
1734.38 | 1770.88 | 1738.38 | 1775.43 | 1783.68 | 1823.82
1737.6 | 1771.1 | 1738.85 | 1777.85 | 1782.95 | 1824.35
1738.35 | 1770.97 | 1739.43 | 1776.03 | 1782.57 | 1822.5
1738.93 | 1771.35 | 1738.97 | 1776.65 | 1785.1 | 1820.78
1736.85 | 1768.47 | 1741.13 | 1774.8 | 1782.72 | 1821.75
1735.25 | 1769.25 | 1740.53 | 1775.93 | 1781.57 | 1825.13
1735.22 | 1767.18 | 1740.78 | 1776.28 | 1777.6 | 1824.63
1735.1 | 1767.82 | 1738.1 | 1778.5 | 1779.38 | 1824.55
1736.4 | 1770.9 | 1739.32 | 1780.28 | 1782.25 | 1821.82
1736.18 | 1770.57 | 1737.15 | 1780.38 | 1782.68 | 1820.57
1736.1 | 1771.07 | 1738.35 | 1779.95 | 1782.55 | 1824.25
1736.68 | 1772.45 | 1738.8 | 1776.4 | 1780.05 | 1823.35
1736.68 | 1773.35 | 1740.32 | 1777.05 | 1782.72 | 1824.07
1736.47 | 1771.32 | 1738.7 | 1777 | 1782.95 | 1824.15
1738.53 | 1771.15 | 1739.1 | 1776.45 | 1781.35 | 1823.65
1739.07 | 1772.15 | 1738.53 | 1776.63 | 1780.9 | 1821.25
1737.43 | 1772.82 | 1737.2 | 1775.88 | 1781.38 | 1823.82
1740.38 | 1773.78 | 1737.2 | 1775.88 | 1782.47 | 1824.75
1740.2 | 1772.9 | 1739.18 | 1776.35 | 1782.82 | 1824.05
1740.38 | 1773.7 | 1739.13 | 1776.45 | 1779.4 | 1821.2
1742.75 | 1775.03 | 1738.75 | 1775.22 | 1778.7 | 1823.75
1742.07 | 1776.6 | 1740.1 | 1775.95 | 1779.93 | 1823.13
1742.78 | 1776.7 | 1740.5 | 1775.85 | 1778.25 | 1824.4
1741.85 | 1774.72 | 1736.1 | 1777.1 | 1780.2 | 1822.75
1739.95 | 1775.15 | 1735.97 | 1776.63 | 1781.5 | 1819.93
1743.3 | 1773.07 | 1736.82 | 1777.4 | 1782.57 | 1821.38
1743.1 | 1775.22 | 1738.72 | 1775.78 | 1781.15 | 1821.53
1742.43 | 1774.3 | 1739.03 | 1777.65 | 1780.95 | 1822.05
1741.15 | 1777.65 | 1737.7 | 1775.9 | 1781.9 | 1823.35
1744.68 | 1778.22 | 1739.9 | 1774.93 | 1783.65 | 1824.53
1749.07 | 1779.35 | 1739.82 | 1776.05 | 1782.07 | 1825.2
1749.22 | 1781.25 | 1738.05 | 1777.2 | 1780.85 | 1824.45
1748.25 | 1783.68 | 1736.72 | 1777.18 | 1779.53 | 1823.25
1748.9 | 1783.88 | 1737.57 | 1776.53 | 1779.97 | 1822.65
1748.22 | 1782.35 | 1738.55 | 1778.07 | 1781.55 | 1822.1
1749.07 | 1784.18 | 1738.57 | 1776 | 1781.7 | 1823.82
1748.93 | 1786.1 | 1740.43 | 1775.63 | 1785.28 | 1822.82
1748.72 | 1786.03 | 1741.43 | 1776.5 | 1782.6 | 1824.38
1750.35 | 1789.15 | 1739.6 | 1775.1 | 1780.82 | 1823.97
1750 | 1791.2 | 1739.07 | 1774.57 | 1780 | 1821.78
1753.8 | 1790.45 | 1739.93 | 1775.18 | 1781.38 | 1821.53
1753.5 | 1788.6 | 1740.03 | 1776.9 | 1782.9 | 1822.9
1757.4 | 1790.4 | 1739.63 | 1775.75 | 1784.8 | 1822.53
1755.8 | 1792.57 | 1740.55 | 1775.78 | 1782.05 | 1821.72
1757.93 | 1796.13 | 1740.65 | 1776.18 | 1780.8 | 1821.13
1758.55 | 1797.93 | 1740.07 | 1777.65 | 1781.32 | 1821.07
1758.5 | 1796.05 | 1739.63 | 1776.2 | 1781.85 | 1820.95
1756.4 | 1793.63 | 1736.82 | 1775.6 | 1780.2 | 1823
1758.57 | 1796.45 | 1738.3 | 1775.22 | 1783.38 | 1824.47
1760.28 | 1797.9 | 1737.13 | 1776.88 | 1783.93 | 1824.3
1760.18 | 1798.4 | 1737 | 1777.2 | 1783.3 | 1821.55
1760.93 | 1795.57 | 1738.03 | 1776.3 | 1783.1 | 1820.75
1762.63 | 1795.85 | 1739.85 | 1775.07 | 1781.2 | 1823.57
1762.18 | 1797.68 | 1740.15 | 1777.1 | 1781.63 | 1822.13
1763.5 | 1797.68 | 1739.07 | 1776.53 | 1779.6 | 1820.45
1762.68 | 1802.75 | 1737.95 | 1777.22 | 1780.38 | 1822.07
1763.43 | 1802.88 | 1737.65 | 1776.03 | 1782.45 | 1824.57
1763.68 | 1803.38 | 1737.47 | 1775.93 | 1781.03 | 1822.45
1763.63 | 1803.3 | 1738.05 | 1777.72 | 1779.78 | 1821.88
1764.97 | 1805.53 | 1739.18 | 1777.07 | 1778.8 | 1821.85
1766.05 | 1806.72 | 1738.97 | 1778.05 | 1778.8 | 1820.03
1766.43 | 1806.1 | 1738.75 | 1777.18 | 1779.82 | 1819.13
1762.55 | 1805.65 | 1739.45 | 1777.88 | 1782.9 | 1821.5
1762.25 | 1806.4 | 1739.68 | 1777.63 | 1780.8 | 1821.15
1764.07 | 1806.93 | 1738.93 | 1775.63 | 1779.6 | 1819.88
1766.43 | 1808.5 | 1738.38 | 1776.65 | 1779.97 | 1820.72
1766.43 | 1809.72 | 1737.75 | 1777.13 | 1780.85 | 1825.1
1766.07 | 1807.9 | 1735.85 | 1777.07 | 1780.53 | 1823.78
1764.2 | 1808.22 | 1737.53 | 1775.53 | 1781.8 | 1823.95
1764.95 | 1808.05 | 1737.53 | 1774.65 | 1782.63 | 1823
1763.88 | 1805.65 | 1738.97 | 1776.05 | 1783.2 | 1823.05
1765.97 | 1804.75 | 1739.9 | 1776.72 | 1784.53 | 1823.47
1767.7 | 1807.55 | 1741.28 | 1776.88 | 1783.47 | 1824.32
1769.55 | 1809.15 | 1743.32 | 1778.65 | 1782.18 | 1824.25
1769.88 | 1810.22 | 1742.28 | 1778.97 | 1782.53 | 1823.35
1767.4 | 1807.47 | 1739.8 | 1777.1 | 1782.47 | 1822.4
1764.53 | 1808.3 | 1739.88 | 1775.1 | 1782.6 | 1822.95
1767.15 | 1807.8 | 1738.55 | 1775.28 | 1781.15 | 1825.57
1767.75 | 1808.03 | 1740.05 | 1777.65 | 1777.72 | 1825.22
1766.68 | 1807.22 | 1739.63 | 1777.82 | 1779.35 | 1822.13
1766.8 | 1806.32 | 1740.53 | 1779.68 | 1780.38 | 1819.95
1768.97 | 1804.97 | 1739.4 | 1777.85 | 1779.75 | 1821.88
1770.32 | 1806.3 | 1738.6 | 1777.47 | 1782.5 | 1823.32
1769.5 | 1808.53 | 1738.6 | 1777.97 | 1782.13 | 1823.5
1767.13 | 1810.43 | 1739.97 | 1776.7 | 1782.38 | 1824.03
1769.47 | 1808.28 | 1738.7 | 1776.63 | 1783.93 | 1821.65
1769.78 | 1809.88 | 1740.85 | 1777.45 | 1781.4 | 1822.2
1769.25 | 1809.97 | 1739.88 | 1776.97 | 1777.7 | 1821.38
1770.1 | 1810.88 | 1739.22 | 1777.63 | 1780.72 | 1823.72
1771.13 | 1808.93 | 1738.07 | 1776.43 | 1781.53 | 1820.85
1769 | 1809.43 | 1739.72 | 1776.25 | 1781.97 | 1819.5
1769.07 | 1811.57 | 1738.75 | 1774.68 | 1779.45 | 1819.43
1767.82 | 1812.15 | 1737.28 | 1773.65 | 1780.8 | 1820.95
1766.15 | 1810.07 | 1737.63 | 1772.22 | 1781.95 | 1821
1766.35 | 1811.38 | 1738.8 | 1773.68 | 1781.2 | 1819.88
1767.3 | 1810.85 | 1737.5 | 1777.15 | 1781.03 | 1822.32
1768.65 | 1810.32 | 1734.97 | 1781.07 | 1781.15 | 1822.72
1768.97 | 1810.5 | 1736.97 | 1779.65 | 1781.97 | 1824.95
1768.88 | 1810.97 | 1737.63 | 1779.53 | 1782.25 | 1826.2
1771.3 | 1813.7 | 1738.3 | 1778.2 | 1782.22 | 1825.3
1769.97 | 1814.7 | 1738.38 | 1776.95 | 1782.97 | 1823.22
1770.75 | 1815.28 | 1738.63 | 1776.6 | 1781.75 | 1822.13
1771.78 | 1812.57 | 1740.7 | 1775.57 | 1782.13 | 1821.75
1771.57 | 1811.6 | 1739.95 | 1775.7 | 1781.2 | 1823.5
1771.32 | 1809.15 | 1738.25 | 1777.47 | 1781.2 | 1821.32
1772.47 | 1808.8 | 1739.45 | 1778.35 | 1779.85 | 1819.82
1771.18 | 1810.18 | 1736.82 | 1780.2 | 1779.25 | 1821.8
1770.68 | 1810.6 | 1738.32 | 1777.3 | 1779.53 | 1822.68
1769.65 | 1808.75 | 1739.05 | 1774.9 | 1779.63 | 1823.13
1771.05 | 1809.85 | 1739.75 | 1775.82 | 1778.8 | 1822.57
1771.05 | 1809.95 | 1738.7 | 1774.47 | 1777.18 | 1822.8
1771.43 | 1810.13 | 1738.45 | 1776.5 | 1778.25 | 1823.72
1770 | 1812.55 | 1738.15 | 1776.32 | 1779.25 | 1823.43
1768.9 | 1811.88 | 1737.4 | 1778.22 | 1779.93 | 1822
1768.3 | 1811.13 | 1737.8 | 1777.38 | 1780.68 | 1824.82
1770.45 | 1812.05 | 1738.93 | 1777.22 | 1781 | 1823.45
1772.97 | 1813 | 1738.35 | 1777.45 | 1779.82 | 1819.68
1771.93 | 1810.28 | 1738.3 | 1776.55 | 1779.7 | 1822.3
1769.7 | 1809.97 | 1740.53 | 1779.28 | 1778.63 | 1824.28
1769.6 | 1811.3 | 1744.32 | 1778.57 | 1779.65 | 1823.8
1768.55 | 1812.88 | 1741.95 | 1779.78 | 1780.15 | 1821.8
1768.38 | 1810.85 | 1737.15 | 1778.82 | 1780.63 | 1823.35
1769.75 | 1810.82 | 1737.75 | 1778.3 | 1782.57 | 1823.9
1769.38 | 1809.22 | 1739.25 | 1778.93 | 1782.25 | 1822.53
1769.53 | 1811.2 | 1739.95 | 1778.4 | 1783.25 | 1823.9
1770.05 | 1811.25 | 1740.5 | 1776.75 | 1779.7 | 1823.07
1769.4 | 1810.07 | 1742.1 | 1776.53 | 1777.8 | 1823.07
1769.55 | 1810.43 | 1742.5 | 1776.13 | 1778.03 | 1820.68
1771.82 | 1811.95 | 1739.53 | 1778.1 | 1779.97 | 1819.15
1772.68 | 1812.63 | 1737.68 | 1777.95 | 1780.43 | 1821.95
1773.22 | 1813.03 | 1737.9 | 1776.03 | 1779.38 | 1824.4
1771.03 | 1812.38 | 1738.18 | 1775.72 | 1779.22 | 1824.82
1769.6 | 1810.7 | 1739.1 | 1776.32 | 1779.85 | 1822.3
1770.13 | 1810.32 | 1737.4 | 1773.82 | 1779.8 | 1820.63
1770.65 | 1809.82 | 1736.68 | 1775.13 | 1780.72 | 1821.88
1770.88 | 1810.53 | 1737.97 | 1775.63 | 1781.45 | 1822.28
1770.82 | 1812.1 | 1740.35 | 1777.05 | 1781.53 | 1822.07
1769.1 | 1809.32 | 1742.22 | 1776.63 | 1781.95 | 1822.55
1768.3 | 1809.3 | 1743 | 1777.15 | 1781.63 | 1821.95
1767.65 | 1808.85 | 1737.78 | 1777.5 | 1780.7 | 1823.1
1767.68 | 1809.95 | 1738 | 1777.65 | 1780.7 | 1823.3
1769.5 | 1808.43 | 1739.28 | 1777.3 | 1781 | 1822.47
1771.8 | 1809.82 | 1739.05 | 1776.82 | 1779.53 | 1822.2
1770.75 | 1810.63 | 1740.05 | 1779.43 | 1779.97 | 1820.97
1769.35 | 1811.25 | 1740.25 | 1779.6 | 1780.45 | 1821.93
1772 | 1811.32 | 1741.47 | 1780.03 | 1780.57 | 1823.57
1773.15 | 1811.35 | 1743.47 | 1777.2 | 1781.35 | 1824.85
1769.5 | 1811.13 | 1742.35 | 1777.35 | 1782.72 | 1822.9
1768.28 | 1810.95 | 1740.63 | 1776.2 | 1782.13 | 1820.6
1767.38 | 1813.28 | 1739.4 | 1776 | 1782.68 | 1820.13
1766.65 | 1814 | 1740.25 | 1775.45 | 1780.13 | 1822.32
1769.95 | 1811.18 | 1739.55 | 1776.15 | 1780.53 | 1823.55
1768.93 | 1809.68 | 1741.25 | 1775.32 | 1780.75 | 1823.22
1766.85 | 1810.6 | 1738.78 | 1773.75 | 1781.3 | 1823.57
1764.97 | 1810.3 | 1737.1 | 1773 | 1781.2 | 1822.2
1768.3 | 1810.22 | 1737.47 | 1773.78 | 1780.25 | 1820.75
1771.7 | 1810.05 | 1738.57 | 1772.05 | 1780.7 | 1821.82
1772.07 | 1815.88 | 1740.97 | 1774.53 | 1781.15 | 1823.35
1768.53 | 1814.1 | 1740.4 | 1775.55 | 1781.35 | 1822.57
1773.45 | 1811.7 | 1739.9 | 1779.43 | 1782.07 | 1822.43
1773.45 | 1812.03 | 1739.45 | 1781.28 | 1781.8 | 1822.6
1771.4 | 1811.97 | 1740.03 | 1778.68 | 1780.6 | 1822.43
1770.35 | 1811.57 | 1741.4 | 1776.75 | 1781.15 | 1822.55
1771.63 | 1808.9 | 1741.2 | 1776.18 | 1781.22 | 1819.75
1771.53 | 1808.28 | 1742.05 | 1775.88 | 1782.6 | 1820.2
1768.9 | 1808.97 | 1740.65 | 1775.03 | 1781.22 | 1821.7
1769.47 | 1811.3 | 1738.3 | 1776.03 | 1780.15 | 1823.13
1772.7 | 1812.38 | 1736.5 | 1778.45 | 1781.05 | 1820.9
1773.5 | 1812.38 | 1736.32 | 1778.63 | 1780.8 | 1820.28
1773.68 | 1812.68 | 1736.95 | 1776.47 | 1781.25 | 1820.35
1770.68 | 1812.22 | 1737.65 | 1776.03 | 1780.55 | 1821.78
1769.05 | 1810.2 | 1738.05 | 1775.35 | 1781.1 | 1822.4
1769.4 | 1809.57 | 1740.05 | 1776.32 | 1780.97 | 1820.6
1769.25 | 1811.68 | 1740.65 | 1776.5 | 1780.95 | 1821.75
1768.05 | 1814.25 | 1739.65 | 1776.8 | 1779.97 | 1820.68
1764.75 | 1811.6 | 1738.47 | 1777.18 | 1780.2 | 1822.5
1765.07 | 1810.2 | 1739.8 | 1775.47 | 1784.15 | 1825.18
1766.93 | 1809.28 | 1742.43 | 1772.43 | 1787.07 | 1827.8
1767.88 | 1814.9 | 1741.03 | 1773.6 | 1789.65 | 1831.7
1767.78 | 1812.63 | 1737.72 | 1776.03 | 1794.2 | 1836.72
1768.15 | 1811.38 | 1737.32 | 1778.43 | 1798.43 | 1841.72
1770.53 | 1809.85 | 1738.57 | 1777.95 | 1802.3 | 1846.53
1772.45 | 1812.7 | 1737.8 | 1778.38 | 1804.88 | 1851.53
1773.15 | 1813 | 1736.75 | 1777.3 | 1806.53 | 1852.55
1772.82 | 1811.13 | 1738.88 | 1776.45 | 1809.45 | 1854.63
1772.63 | 1811.63 | 1740.55 | 1776.03 | 1810.7 | 1857.43
1771.7 | 1812.1 | 1739.28 | 1777.1 | 1811.9 | 1857.82
1769.28 | 1811.2 | 1739.93 | 1778.07 | 1813.95 | 1860.82
1770.1 | 1810.88 | 1740.1 | 1777.97 | 1816.3 | 1861.47
1768.97 | 1808.8 | 1742.22 | 1778.05 | 1817.18 | 1862.25
1770 | 1810.6 | 1742.5 | 1775.8 | 1813.35 | 1863.07
1769.47 | 1812.32 | 1740.43 | 1777.15 | 1814.38 | 1863.68
1771.68 | 1811.63 | 1743.82 | 1778.35 | 1815.25 | 1864.82
1770.22 | 1810.6 | 1742.43 | 1777.68 | 1816.4 | 1865.47
1771.13 | 1812.7 | 1740.75 | 1775.45 | 1816.85 | 1866.47
1772.35 | 1814.82 | 1739.18 | 1775.7 | 1818.97 | 1868.28
1768.68 | 1811.55 | 1740.43 | 1777.25 | 1819.68 | 1867.95
1768.57 | 1810.97 | 1740.15 | 1777.43 | 1819.72 | 1869.22
1769.88 | 1812.47 | 1739.35 | 1777.63 | 1819.35 | 1869.95
1770.28 | 1813.22 | 1741.47 | 1777.8 | 1819.4 | 1869.7
1770.45 | 1813 | 1740.1 | 1777.6 | 1818.9 | 1869.88
1770.68 | 1811.3 | 1737.05 | 1775.78 | 1819.5 | 1871.15
1770.88 | 1812.45 | 1738 | 1777.53 | 1820.65 | 1872.93
1768.6 | 1811.7 | 1739.22 | 1777.88 | 1821.13 | 1871.9
1768.6 | 1810.7 | 1739 | 1779.38 | 1821.05 | 1870.78
1771.82 | 1811.63 | 1738.9 | 1778.07 | 1821.5 | 1871.68
1771.75 | 1811.68 | 1735.88 | 1778.68 | 1821.9 | 1872.1
1770.1 | 1810.45 | 1737.38 | 1778.35 | 1824.15 | 1873.78
1769.85 | 1812.47 | 1741.28 | 1778.53 | 1825.13 | 1875.1
1768.93 | 1812.43 | 1741.07 | 1776.28 | 1824.15 | 1873.97
1769.15 | 1812.78 | 1739.43 | 1778.63 | 1823.18 | 1874.13
1768 | 1811.28 | 1739.15 | 1778.65 | 1823.45 | 1875.15
1767.57 | 1810.88 | 1739 | 1776.22 | 1823.18 | 1875.15
1767.15 | 1810.47 | 1739.82 | 1776.72 | 1823.47 | 1873.57
1768.25 | 1812.3 | 1738.25 | 1776.97 | 1823.43 | 1873.03
1771.18 | 1811.85 | 1737.32 | 1779.43 | 1824.15 | 1873.6
1769.43 | 1812 | 1740.18 | 1777.75 | 1824.55 | 1874.6
1769.2 | 1811.93 | 1742.38 | 1774.95 | 1825.72 | 1875.82
1770.5 | 1810.15 | 1742.93 | 1774.78 | 1827.8 | 1875.32
1772.35 | 1810.28 | 1740.4 | 1775.13 | 1827.1 | 1875
1770.7 | 1810.88 | 1743.25 | 1776.03 | 1824.8 | 1875.53
1768.7 | 1811.72 | 1741.38 | 1776.28 | 1826.1 | 1874.43
1769.63 | 1809.8 | 1739.35 | 1775.75 | 1827.15 | 1875.78
1771.5 | 1810.53 | 1738.32 | 1775.4 | 1827.05 | 1875.97
1770.72 | 1812.22 | 1738.32 | 1775.95 | 1826.97 | 1876.88
1767.9 | 1812.63 | 1738.18 | 1778.5 | 1825.97 | 1878.95
1768.7 | 1814.18 | 1738.53 | 1777.75 | 1829.43 | 1880.65
1770.7 | 1814.1 | 1738.28 | 1777.95 | 1828.65 | 1879.43
1770.2 | 1817.1 | 1739.5 | 1774.88 | 1828.95 | 1879.75
1768.18 | 1814.55 | 1738.55 | 1776.38 | 1827.4 | 1878.72
1770.53 | 1812.65 | 1737.25 | 1776.03 | 1828.28 | 1879.3
1773.85 | 1815.45 | 1738.3 | 1776.35 | 1828.85 | 1877.7
1774.03 | 1817.57 | 1739.72 | 1774.8 | 1828.22 | 1876.07
1773.68 | 1817.35 | 1740.8 | 1774.1 | 1829.47 | 1877.82
1773.7 | 1817.4 | 1740.9 | 1775.82 | 1830.7 | 1881.25
1774.25 | 1817.05 | 1739.03 | 1776.8 | 1832.57 | 1882.72
1773.78 | 1820.7 | 1740.1 | 1776.57 | 1834.43 | 1883.82
1772.05 | 1817.82 | 1739.57 | 1775.93 | 1835.5 | 1884.3
1772.05 | 1818.63 | 1738.75 | 1775.65 | 1838.05 | 1886.82
1773.95 | 1818.7 | 1738.2 | 1777.1 | 1838.57 | 1888.07
1775.3 | 1820.68 | 1741.13 | 1777.6 | 1842.28 | 1892.85
1773.93 | 1817.95 | 1741.28 | 1775.5 | 1840.88 | 1890.57
1771.68 | 1821.65 | 1741.43 | 1778.53 | 1839.57 | 1890.97
1772.03 | 1820.4 | 1740.07 | 1778.68 | 1838.93 | 1890.13
1774.6 | 1821.05 | 1739.1 | 1775.8 | 1841.35 | 1892.45
1775.82 | 1820.95 | 1738.63 | 1776.9 | 1841.72 | 1896.65
1776.95 | 1822.4 | 1737.97 | 1777.57 | 1842.13 | 1900.53
1777.22 | 1822.68 | 1737.18 | 1774.93 | 1842.63 | 1902.05
1775.22 | 1821.13 | 1737.2 | 1773.9 | 1843.15 | 1900.88
1776.32 | 1820.68 | 1736.78 | 1774.72 | 1842.43 | 1900.38
1776.72 | 1820.6 | 1737.68 | 1775.05 | 1842.13 | 1898.75
1776.85 | 1820.22 | 1739.43 | 1777.15 | 1843.95 | 1896.63
1778.97 | 1819.88 | 1737.7 | 1780.8 | 1845.78 | 1896.25
1779.68 | 1822.22 | 1737.93 | 1778.28 | 1843.75 | 1898.6
1779.57 | 1821.7 | 1739.38 | 1776.18 | 1841.93 | 1897.03
1778.22 | 1824.03 | 1741.68 | 1775.72 | 1843.28 | 1897.57
1777.78 | 1823.13 | 1740.68 | 1776.45 | 1845 | 1899.55
1778.53 | 1821.47 | 1739.65 | 1776.1 | 1843.95 | 1901.9
1777.78 | 1822.6 | 1739.95 | 1774.25 | 1844.4 | 1901.43
1776.07 | 1822.82 | 1739.88 | 1775.05 | 1844.03 | 1901.38
1776.95 | 1823.07 | 1740.07 | 1777.97 | 1846.6 | 1900.93
1777.13 | 1825.68 | 1739.75 | 1776.55 | 1847.45 | 1904.72
1779.1 | 1827.75 | 1738.68 | 1776.65 | 1846.93 | 1902.1
1778.82 | 1826.78 | 1739.8 | 1777.22 | 1846.32 | 1901.88
1779.32 | 1826.93 | 1738.78 | 1778.75 | 1847.47 | 1901.7
1781.82 | 1827.2 | 1738.9 | 1778.5 | 1849.65 | 1903.63
1781.5 | 1826.7 | 1740.18 | 1777.22 | 1850.22 | 1903.47
1781.05 | 1825.28 | 1739.7 | 1776.15 | 1848.53 | 1903.38
1779.75 | 1823.85 | 1740.3 | 1776.85 | 1848.45 | 1904.65
1778.05 | 1823.38 | 1739.72 | 1776.22 | 1849.53 | 1905.2
1778 | 1822.8 | 1743.68 | 1771.68 | 1851.15 | 1906.45
1777.72 | 1823.32 | 1741.88 | 1773.18 | 1849.4 | 1906.63
1777.97 | 1827 | 1742.32 | 1775.28 | 1849.72 | 1905.8
1779.28 | 1826.43 | 1739.93 | 1777.8 | 1850 | 1905.18
1780.03 | 1827.35 | 1739.28 | 1777.4 | 1849.88 | 1908.18
1777.45 | 1827.18 | 1741.3 | 1776.68 | 1852.5 | 1908.4
1777.35 | 1827.1 | 1740.7 | 1776.47 | 1854.72 | 1909.95
1776.88 | 1828.65 | 1738.75 | 1776.43 | 1855.18 | 1909.93
1776.43 | 1830.5 | 1739.3 | 1775.5 | 1853.57 | 1909.15
1777.07 | 1830.07 | 1739.2 | 1775.1 | 1852.63 | 1907.85
1778.03 | 1826.88 | 1739.3 | 1775.78 | 1852.28 | 1908.15
1780.07 | 1827.43 | 1740.05 | 1775.9 | 1851.47 | 1910.82
1779.6 | 1827.2 | 1740.1 | 1777.22 | 1852.8 | 1909.63
1779.18 | 1828.13 | 1740.45 | 1779.78 | 1851.05 | 1909.35
1777.18 | 1828.18 | 1739.05 | 1779.05 | 1852.2 | 1910.9
1778.93 | 1828.32 | 1739 | 1779.47 | 1853.57 | 1909.22
1778.8 | 1828.25 | 1740.05 | 1779.65 | 1854.68 | 1909.65
1779.03 | 1826.53 | 1737.4 | 1778.75 | 1852.07 | 1910.5
1783.57 | 1828.03 | 1738.88 | 1777.35 | 1851.9 | 1910.53
1784.68 | 1830.9 | 1739.25 | 1775.72 | 1854.7 | 1911
1783.13 | 1829.22 | 1740.13 | 1777.28 | 1854.97 | 1910.95
1781.22 | 1827.35 | 1740 | 1776.78 | 1855.53 | 1910.57
1780.13 | 1829.47 | 1740.2 | 1777.63 | 1855.38 | 1910.45
1779.5 | 1831.28 | 1740.35 | 1777.68 | 1853.3 | 1911.53
1779.43 | 1832.32 | 1740.35 | 1778.15 | 1854.32 | 1911.3
1780.85 | 1830.9 | 1739.43 | 1776.75 | 1854 | 1912.32
1780.75 | 1830.7 | 1741.32 | 1777.97 | 1855.6 | 1910.78
1782.18 | 1830.82 | 1741.28 | 1778.53 | 1856.38 | 1909.88
1783.18 | 1828.38 | 1740.43 | 1778.57 | 1856.3 | 1908.9
1780.55 | 1829.2 | 1743.4 | 1777.4 | 1856.13 | 1909.1
1780.85 | 1830.43 | 1741.8 | 1777.22 | 1854.68 | 1911.8
1780.45 | 1828.93 | 1741.88 | 1779.4 | 1856.93 | 1912.88
1782.68 | 1827.68 | 1739.9 | 1779.35 | 1855.5 | 1910.05
1784 | 1825.38 | 1736.35 | 1781.05 | 1854.97 | 1911.4
1783.25 | 1826 | 1737.22 | 1778.45 | 1854.63 | 1912.7
1782.43 | 1826.55 | 1738.07 | 1777.1 | 1856.93 | 1913.2
1783.38 | 1826.38 | 1739.35 | 1775.32 | 1855.25 | 1912.4
1780.8 | 1826.47 | 1742.57 | 1778.03 | 1856.47 | 1913.9
1780.85 | 1828.28 | 1742.75 | 1778.85 | 1857.63 | 1913.47
1783.2 | 1828 | 1740.3 | 1778.2 | 1857.95 | 1913.5
1782.9 | 1827.45 | 1739.68 | 1778.43 | 1858.07 | 1916.63
1780.38 | 1827.95 | 1739.47 | 1777.82 | 1857.5 | 1918.47
1781.55 | 1827.5 | 1737.57 | 1776.3 | 1858.45 | 1917.9
1782.7 | 1828.28 | 1738.5 | 1773.22 | 1860.03 | 1915.18
1783.28 | 1828.95 | 1741 | 1774.45 | 1861.2 | 1916.15
1782.75 | 1829.35 | 1739.85 | 1779.35 | 1859.55 | 1916.9
1780.63 | 1829.7 | 1742.78 | 1777.4 | 1859.13 | 1916.22
1780.72 | 1830.22 | 1740.8 | 1773.28 | 1859.45 | 1915.72
1783.2 | 1830.75 | 1740.07 | 1772.5 | 1858.78 | 1914.55
1783 | 1830.57 | 1737.47 | 1775.25 | 1860.05 | 1914.3
1782 | 1831.85 | 1738.7 | 1777.1 | 1859.88 | 1916.13
1780.47 | 1832.47 | 1737.03 | 1776.25 | 1859.1 | 1916.2
1780.9 | 1830.25 | 1738.2 | 1776.1 | 1859.6 | 1917.32
1780.25 | 1829.57 | 1740.3 | 1775.82 | 1859.85 | 1916.88
1782.03 | 1828.2 | 1741.75 | 1776.4 | 1858.93 | 1919.1
1780.1 | 1825.32 | 1739.75 | 1775.85 | 1859.2 | 1917.3
1779.7 | 1825.4 | 1739.43 | 1777.1 | 1861 | 1918.25
1780.85 | 1827.47 | 1738.88 | 1776.43 | 1862.3 | 1917.25
1780.38 | 1828.57 | 1739.53 | 1774.3 | 1860.6 | 1917.28
1778.32 | 1829.93 | 1738.35 | 1774 | 1862.22 | 1919.85
1777.85 | 1829.63 | 1737 | 1775.85 | 1862.68 | 1920.53
1780.57 | 1827.18 | 1736.63 | 1777.72 | 1862.68 | 1917.53
1779.6 | 1827.22 | 1737.05 | 1777.38 | 1859.6 | 1915.93
1779.53 | 1828.22 | 1740.15 | 1776.32 | 1860.18 | 1916.57
1778.85 | 1829.47 | 1741.4 | 1776.35 | 1862.4 | 1917.15
1778.3 | 1827.97 | 1737.93 | 1773.45 | 1862.5 | 1918.43
1778.28 | 1825.63 | 1738.78 | 1774.88 | 1862.8 | 1920.05
1775.57 | 1825.95 | 1740.4 | 1774.68 | 1862.88 | 1921.13
1778.45 | 1829.88 | 1739.18 | 1777.35 | 1862.28 | 1921.72
1779.75 | 1829.45 | 1739.95 | 1778.15 | 1862.15 | 1921.45
1782.28 | 1830.03 | 1740.97 | 1778.22 | 1863.18 | 1920.88
1783.5 | 1830.1 | 1738.5 | 1778.03 | 1863.72 | 1921.7
1778.95 | 1830.95 | 1738.38 | 1776.07 | 1865.47 | 1923.38
1781.2 | 1830.43 | 1739 | 1775.22 | 1866.22 | 1921.38
1782.38 | 1830.95 | 1737.38 | 1774.63 | 1866.07 | 1921.2
1781.22 | 1830.45 | 1737.45 | 1774.7 | 1865.95 | 1921.5
1780 | 1830.63 | 1738.57 | 1774.95 | 1867.63 | 1923.7
1778.95 | 1829.05 | 1739.07 | 1776.95 | 1866.18 | 1925.95
1779 | 1830.25 | 1739.7 | 1778.6 | 1865.3 | 1926.6
1780.88 | 1829.32 | 1734.88 | 1779.53 | 1866.35 | 1927.35
1780.38 | 1827.88 | 1735.2 | 1777.95 | 1868 | 1926.85
1779.03 | 1827.9 | 1735.72 | 1777.95 | 1868.35 | 1926.15
1780.07 | 1827.68 | 1740.25 | 1775.93 | 1871.9 | 1926.5
1781.4 | 1826.05 | 1742.22 | 1775 | 1871.75 | 1929.55
1780.9 | 1827.2 | 1739.75 | 1776.13 | 1871.55 | 1931.72
1779.8 | 1827.6 | 1737.85 | 1777.35 | 1872.07 | 1930.63
1780.78 | 1829 | 1739 | 1776.4 | 1873.72 | 1930.8
1781.25 | 1829.35 | 1740.75 | 1774.1 | 1873.72 | 1930.5
1781.6 | 1826.32 | 1742.38 | 1773.85 | 1875.13 | 1931.5
1779.32 | 1825.38 | 1740.03 | 1776.85 | 1878.38 | 1932.45
1778.18 | 1826.57 | 1739.72 | 1775.72 | 1880.15 | 1935.18
1781.45 | 1827.68 | 1739.28 | 1779.53 | 1884.22 | 1936.53
1781.95 | 1828.22 | 1739.85 | 1780.5 | 1885.68 | 1937.4
1782.05 | 1829.65 | 1741.18 | 1777.13 | 1889.53 | 1941.13
1782.65 | 1829.93 | 1740.47 | 1777.53 | 1892.45 | 1946.35
1783.57 | 1830.07 | 1737.65 | 1777.03 | 1894.05 | 1951.18
1779.78 | 1827.35 | 1738.8 | 1777.15 | 1892.97 | 1951.68
1780.15 | 1826.2 | 1738.43 | 1778.18 | 1895.5 | 1954.22
1778.47 | 1829.15 | 1737.22 | 1778.82 | 1899.05 | 1957.68
1777.15 | 1830.38 | 1737.9 | 1777.75 | 1899.57 | 1960.3
1778.85 | 1830.3 | 1742.3 | 1779.53 | 1900.68 | 1961.45
1779.18 | 1829.6 | 1741.55 | 1779.22 | 1901.45 | 1964.68
1778.3 | 1830.07 | 1741.05 | 1776.28 | 1902.63 | 1970.4
1780.03 | 1830.43 | 1740.45 | 1777 | 1903.88 | 1969.6
1780.5 | 1829.3 | 1740.8 | 1777.45 | 1906.15 | 1968.68
1780.32 | 1829.53 | 1738.95 | 1776.57 | 1904.68 | 1966.85
1778.85 | 1829.35 | 1738.15 | 1777.05 | 1906.28 | 1966.85
1778.43 | 1827.22 | 1737.75 | 1779.68 | 1905.75 | 1965.28
1779.7 | 1827.15 | 1737.15 | 1777.15 | 1902.95 | 1964.82
1779.18 | 1828.25 | 1740.57 | 1778.32 | 1903.5 | 1965.38
1782.55 | 1830.88 | 1742.15 | 1775.72 | 1903 | 1965.4
1785.3 | 1830.93 | 1741.55 | 1775.9 | 1905.15 | 1967.22
1782.55 | 1829.03 | 1736.2 | 1778.55 | 1903 | 1967.45
1779.97 | 1829.43 | 1736.32 | 1778.2 | 1900.97 | 1967.68
1780.75 | 1831.9 | 1737.95 | 1777.6 | 1900.55 | 1963.88
1781 | 1831.75 | 1737.8 | 1777.35 | 1902.88 | 1962.5
1780.7 | 1830.22 | 1736.6 | 1776.03 | 1904.95 | 1962.97
1782.8 | 1828.28 | 1738.05 | 1777.57 | 1904.65 | 1964.03
1782.75 | 1827.22 | 1739 | 1778.53 | 1904.72 | 1966.22
1782.18 | 1828.57 | 1736.32 | 1780.25 | 1902.43 | 1964.07
1782.47 | 1831.72 | 1736.57 | 1780.43 | 1901.22 | 1961.05
1781.4 | 1831.88 | 1739.15 | 1779.13 | 1900.78 | 1962.43
1779.78 | 1831.28 | 1736.43 | 1777.63 | 1897.68 | 1965.03
1778.9 | 1829 | 1737.35 | 1779.72 | 1896.72 | 1963.32
1780.78 | 1828.63 | 1737.8 | 1779.97 | 1895.85 | 1961.07
1782.65 | 1827.03 | 1739.47 | 1776.65 | 1901.93 | 1962.35
1780.72 | 1827.3 | 1737.45 | 1776.63 | 1902.03 | 1962.5
1780.2 | 1827.43 | 1739.47 | 1780.4 | 1901.63 | 1963.95
1780.63 | 1828.03 | 1738.95 | 1780.2 | 1899.47 | 1962.5
1780.3 | 1827.75 | 1738.4 | 1778.65 | 1898.38 | 1960.7
1781.9 | 1827.85 | 1736.47 | 1777.88 | 1895.72 | 1959.18
1782.1 | 1825.13 | 1736.45 | 1775.22 | 1900.65 | 1960.8
1782.72 | 1825.68 | 1737.1 | 1777.53 | 1902 | 1959.32
1781.93 | 1828.25 | 1737.3 | 1776.63 | 1901.8 | 1963.43
1781.95 | 1827.95 | 1738.15 | 1775.88 | 1902.13 | 1964.68
1781.78 | 1829.6 | 1738.35 | 1780.72 | 1901.7 | 1964.3
1778.45 | 1831.6 | 1738.97 | 1779.35 | 1902.1 | 1962.45
1779.75 | 1832.43 | 1737.8 | 1777.57 | 1901.18 | 1964.6
1780.05 | 1833.97 | 1738.68 | 1777.78 | 1898.93 | 1962.88
1780.05 | 1831.35 | 1739.55 | 1777.6 | 1895.45 | 1959.85
1781.32 | 1830.75 | 1739.63 | 1778.13 | 1894.32 | 1958.13
1782.07 | 1831.03 | 1739.72 | 1778.25 | 1897.53 | 1960
1781.18 | 1830.2 | 1740.63 | 1778.82 | 1902.3 | 1964.95
1779.9 | 1827.55 | 1735 | 1777.05 | 1901.9 | 1967.18
1782.1 | 1828.88 | 1737.13 | 1777.3 | 1899.47 | 1962.3
1782.07 | 1830.18 | 1736.9 | 1778.03 | 1899.45 | 1959.55
1780.35 | 1827.53 | 1738.3 | 1777.15 | 1898.3 | 1958.47
1779.97 | 1828.68 | 1735.85 | 1775.53 | 1899.07 | 1962.72
1780.9 | 1828.47 | 1737.2 | 1775.03 | 1900.4 | 1963.35
1782.35 | 1831.15 | 1736.85 | 1773.68 | 1899.1 | 1964.7
1782.43 | 1832.05 | 1738.43 | 1775.2 | 1896.18 | 1958.97
1784.32 | 1829.45 | 1741.05 | 1776.57 | 1897.5 | 1958.03
1784.38 | 1826.68 | 1740.03 | 1776.9 | 1897.1 | 1958.72
1783.47 | 1827.82 | 1738.9 | 1777.7 | 1896.82 | 1960.4
1781.53 | 1830 | 1738.03 | 1777.03 | 1896.97 | 1959.35
1783.1 | 1832.68 | 1738.43 | 1777.03 | 1899.05 | 1958.95
1783.47 | 1830.55 | 1741.03 | 1775.78 | 1901.05 | 1960.75
1782.57 | 1828.45 | 1742.95 | 1776.8 | 1902.47 | 1963.63
1780.95 | 1828.47 | 1743.18 | 1777.07 | 1901.22 | 1961.5
1781.4 | 1827.9 | 1740.7 | 1777.55 | 1900.93 | 1962.43
1777.82 | 1826.35 | 1740.1 | 1777.13 | 1900.07 | 1961.88
1779.78 | 1827.28 | 1738.32 | 1776.72 | 1899.85 | 1962.68
1781.7 | 1830.82 | 1736.4 | 1776.72 | 1900.9 | 1962.38
1780 | 1830.5 | 1738.22 | 1776.7 | 1902.43 | 1961.25
1778.6 | 1831.03 | 1739.85 | 1775.6 | 1899.78 | 1960.32
1780.95 | 1829.35 | 1741.93 | 1775.8 | 1898.57 | 1960.28
1783.4 | 1829.3 | 1741.6 | 1777.68 | 1899.28 | 1960.55
1779.18 | 1830.18 | 1740.55 | 1776.7 | 1899.18 | 1960.13
1778.03 | 1830.88 | 1739.53 | 1776.88 | 1901.9 | 1961.63
1780.85 | 1832.05 | 1737.88 | 1776.22 | 1901.07 | 1960.88
1783.4 | 1830.82 | 1741.1 | 1776.57 | 1899.85 | 1960.13
1781.43 | 1832.03 | 1738.55 | 1776.5 | 1901.3 | 1961.28
1780.9 | 1831.88 | 1737.95 | 1778.35 | 1900.72 | 1961.28
1781.78 | 1832.03 | 1739.53 | 1777.65 | 1898.82 | 1960.35
1783.53 | 1830.95 | 1740.07 | 1779.8 | 1898.3 | 1961.57
1782.3 | 1829.4 | 1738.05 | 1778.22 | 1900.47 | 1963.9
1782.75 | 1829.78 | 1738.28 | 1776.25 | 1900.35 | 1964.18
1780.78 | 1830.2 | 1737.6 | 1774.47 | 1902.75 | 1966.1
1782.13 | 1830.75 | 1736.97 | 1775.2 | 1899.45 | 1963.8
1780.6 | 1829.68 | 1737.78 | 1778.75 | 1899.18 | 1962.32
1780.05 | 1830.95 | 1736.7 | 1779.95 | 1900.97 | 1963.55
1780.03 | 1830.68 | 1737.65 | 1781.03 | 1902.7 | 1964.22
1782.72 | 1830.43 | 1738.85 | 1778.38 | 1904.63 | 1964.72
1782.6 | 1830.05 | 1738.63 | 1774.75 | 1901.97 | 1963.88
1780.9 | 1829.57 | 1738.22 | 1774.82 | 1901.28 | 1963.07
1779.1 | 1830.85 | 1737.72 | 1777.28 | 1899.43 | 1961.88
1778.53 | 1829.2 | 1738.07 | 1775.65 | 1898.3 | 1960.75
1781.07 | 1827.65 | 1739.25 | 1775.75 | 1897.38 | 1959.78
1781.85 | 1828.13 | 1739.45 | 1775.85 | 1897.97 | 1959.22
1780.45 | 1828 | 1738.68 | 1777.93 | 1901.32 | 1962.22
1782.35 | 1828.95 | 1738.68 | 1778.13 | 1902.7 | 1964.1
1783.3 | 1828.38 | 1738.97 | 1777.22 | 1903.5 | 1962.4
1783.65 | 1828.63 | 1739.88 | 1778.75 | 1901.45 | 1960.22
1782.05 | 1829.3 | 1738.65 | 1777.5 | 1902.5 | 1960.78
1781.28 | 1827.95 | 1739.47 | 1777.6 | 1902.63 | 1963.4
1780.57 | 1827.28 | 1739.65 | 1775.88 | 1900.45 | 1962.82
1781.43 | 1827.5 | 1741.68 | 1778.72 | 1901.5 | 1961.97
1779.32 | 1830.8 | 1740.35 | 1779.8 | 1901.13 | 1961.05
1780.57 | 1829.53 | 1737.85 | 1782.15 | 1900.53 | 1960.75
1780.18 | 1829.8 | 1738.8 | 1779.45 | 1899.82 | 1960.8
1780.72 | 1827.18 | 1738.53 | 1779.38 | 1899.9 | 1959.55
1780.22 | 1826.97 | 1737.05 | 1774.95 | 1900.9 | 1960.53
1779.82 | 1828.9 | 1736.8 | 1774.6 | 1902.13 | 1962
1781.45 | 1827.95 | 1737.07 | 1779 | 1900.7 | 1960.95
1783.72 | 1827.38 | 1735.55 | 1779.2 | 1900.32 | 1962.78
1782.97 | 1826.4 | 1736.9 | 1777.97 | 1902.88 | 1965.03
1780.57 | 1828.15 | 1739.32 | 1777.5 | 1903.57 | 1964.1
1781.53 | 1829.13 | 1738.03 | 1778.65 | 1899.5 | 1962.6
1781.1 | 1831.32 | 1739.3 | 1775.6 | 1899.28 | 1962.1
1780.93 | 1830.85 | 1737.85 | 1776.1 | 1899.15 | 1960.57
1782.25 | 1829.7 | 1740.13 | 1776.8 | 1902.18 | 1961.3
1783.9 | 1829 | 1741.55 | 1779.82 | 1902.63 | 1964.1
1785.32 | 1829.63 | 1739.5 | 1778.1 | 1897.47 | 1961.15
1783.68 | 1829.93 | 1739.05 | 1776.03 | 1895.03 | 1960.68
1781.07 | 1829.68 | 1739.75 | 1776.7 | 1898.55 | 1962.53
1781.57 | 1830.28 | 1737.88 | 1777.65 | 1898.88 | 1963.15
1781.82 | 1828.82 | 1738.8 | 1777.65 | 1901.68 | 1963.7
1780.65 | 1827.35 | 1738.05 | 1775.8 | 1904.4 | 1964.9
1782.3 | 1827.07 | 1737.75 | 1776.85 | 1903.07 | 1966.13
1780.2 | 1825.93 | 1737.63 | 1778.88 | 1903.53 | 1965.43
1781.3 | 1825.45 | 1738.22 | 1777.4 | 1900.95 | 1963.45
1781.3 | 1829.63 | 1739.53 | 1777.47 | 1899.35 | 1962.32
1783.55 | 1831.95 | 1738.72 | 1776.6 | 1899.88 | 1963.75
1782.93 | 1830.35 | 1738.07 | 1776.7 | 1901.25 | 1963.93
1782.53 | 1829.63 | 1739.43 | 1774.75 | 1901.18 | 1961.8
1780.72 | 1829.6 | 1739.03 | 1776.25 | 1901.5 | 1962.68
1780 | 1827.38 | 1740.22 | 1778.57 | 1901.8 | 1962.22
1782.1 | 1829.78 | 1739.53 | 1776.6 | 1900.53 | 1962.97
1781.6 | 1829.43 | 1739.75 | 1775.22 | 1900.72 | 1961.95
1781.85 | 1828.7 | 1739.38 | 1775.53 | 1899.75 | 1963.22
1780.63 | 1827.28 | 1739.18 | 1775.75 | 1901.07 | 1963.45
1784.6 | 1828.85 | 1737.85 | 1777.22 | 1901.2 | 1968.97
1783.28 | 1829.63 | 1735.47 | 1777.55 | 1904.35 | 1968.7
1786.78 | 1826.8 | 1735.75 | 1775.45 | 1904.5 | 1964.43
1782.4 | 1828.22 | 1738.13 | 1776.53 | 1900.13 | 1963.22
1782.9 | 1829.9 | 1739.6 | 1775.78 | 1899.72 | 1962.05
1782.45 | 1831.88 | 1738.63 | 1776.13 | 1900.2 | 1963.32
1785.18 | 1833.75 | 1738 | 1776.18 | 1900.2 | 1961.9
1785.18 | 1830.13 | 1738.5 | 1776.57 | 1898.5 | 1961.32
1784.03 | 1829.63 | 1740.63 | 1777.97 | 1898 | 1959.68
1782.7 | 1831.05 | 1740.28 | 1776.07 | 1898.28 | 1959.43
1782.68 | 1830.72 | 1738.93 | 1777.15 | 1897.03 | 1961.32
1782.82 | 1831.78 | 1737.8 | 1777.65 | 1900.88 | 1962.32
1779.45 | 1833.7 | 1738.75 | 1777.35 | 1905.07 | 1961.97
1779.9 | 1831.72 | 1738.75 | 1777.22 | 1904.72 | 1962
1781.35 | 1830 | 1738.32 | 1777.18 | 1903.13 | 1961.7
1780.8 | 1828.35 | 1738.2 | 1777.97 | 1902 | 1962.28
1781 | 1828.03 | 1738.72 | 1777.32 | 1902.7 | 1963.45
1780.75 | 1829.55 | 1736.68 | 1774.05 | 1900.18 | 1963.32
1784.9 | 1828.53 | 1736.5 | 1774.1 | 1899.57 | 1962.93
1785.47 | 1829.2 | 1738.65 | 1775.1 | 1900.8 | 1961
1781.8 | 1828.15 | 1741.07 | 1776.25 | 1904.18 | 1963.25
1780.22 | 1828.95 | 1739.63 | 1774.4 | 1903.97 | 1964
1779.95 | 1828.38 | 1739.53 | 1774.5 | 1902.85 | 1964.88
1780.65 | 1828.95 | 1738.95 | 1776.78 | 1901.8 | 1966.13
1778.72 | 1829.38 | 1738.5 | 1775.63 | 1902.13 | 1966.63
1778.65 | 1831.25 | 1738.07 | 1776.28 | 1902.4 | 1966.3
1780.78 | 1829.3 | 1737.82 | 1777.88 | 1900.07 | 1963.35
1783.13 | 1829.78 | 1739.43 | 1777.93 | 1899.97 | 1962.43
1782.7 | 1829.15 | 1738.1 | 1778.1 | 1901.35 | 1963.05
1786.18 | 1830.63 | 1739.95 | 1777 | 1902.35 | 1962.03
1784.2 | 1828.8 | 1740.3 | 1777.9 | 1899.07 | 1960.5
1782.22 | 1828.3 | 1736.85 | 1780.95 | 1898.18 | 1960.1
1780.05 | 1827.75 | 1736.22 | 1779.6 | 1902.13 | 1961.65
1781.15 | 1828.18 | 1738.63 | 1779.1 | 1901.63 | 1963.2
1780.05 | 1831.85 | 1739.32 | 1776.57 | 1901.4 | 1966.38
1777.82 | 1831.15 | 1739.3 | 1776.6 | 1902.63 | 1965.2
1775.85 | 1830.63 | 1741.1 | 1777.07 | 1905.45 | 1961.7
1777.32 | 1829.88 | 1740.2 | 1777.1 | 1902.05 | 1961.35
1780.55 | 1830.2 | 1737.57 | 1776.32 | 1899.5 | 1958.53
1780.68 | 1831.9 | 1740.68 | 1776.53 | 1898.38 | 1960.53
1784.22 | 1829.3 | 1742.57 | 1777.72 | 1899.65 | 1959.15
1783 | 1829.82 | 1737.63 | 1779.05 | 1900.8 | 1961.85
1781.25 | 1827.28 | 1737.88 | 1777.28 | 1903.5 | 1965.18
1781.72 | 1828.88 | 1735.95 | 1777.15 | 1901.35 | 1964.13
1782.15 | 1830.45 | 1736.57 | 1777.38 | 1901.72 | 1960.82
1782.7 | 1832.3 | 1739.25 | 1777.1 | 1902.7 | 1960
1781.25 | 1831.82 | 1739.13 | 1777.07 | 1901.55 | 1962.4
1781.35 | 1829.1 | 1738.97 | 1776.1 | 1903.38 | 1965.82
1779.9 | 1830.13 | 1738.28 | 1776.28 | 1901.82 | 1967.43
1780 | 1830.28 | 1740.32 | 1776.55 | 1900.53 | 1965.38
1781.5 | 1830.47 | 1737.43 | 1773.65 | 1903.28 | 1965
1781.55 | 1831.75 | 1737.13 | 1775.82 | 1904.05 | 1965.5
1782.55 | 1831.07 | 1737.88 | 1778 | 1901.95 | 1962.97
1781 | 1831.13 | 1736.65 | 1777.1 | 1900.7 | 1960.93
1780.1 | 1828.07 | 1739.22 | 1778.7 | 1901.63 | 1963.18
1782.25 | 1827.72 | 1738.78 | 1778.05 | 1899.75 | 1963.68
1782.72 | 1829.4 | 1737.38 | 1778.72 | 1897.32 | 1962.47
1781.5 | 1828.8 | 1737.47 | 1779.78 | 1898.7 | 1963.4
1780.28 | 1827.07 | 1737.63 | 1778.45 | 1902.3 | 1964.25
1782.88 | 1827.82 | 1738.57 | 1777.35 | 1901.85 | 1962.55
1782.85 | 1828.8 | 1737.88 | 1774.05 | 1903.47 | 1965.22
1780.07 | 1828.75 | 1738.75 | 1777.18 | 1902.88 | 1962.78
1780.47 | 1829.82 | 1734.97 | 1779.47 | 1899.68 | 1961.9
1782.75 | 1830.38 | 1734.03 | 1777.13 | 1896.25 | 1963.15
1784.5 | 1830.75 | 1734.75 | 1772.25 | 1895.57 | 1961.28
1781.75 | 1830.72 | 1735.93 | 1772.22 | 1899.43 | 1963.38
1781.5 | 1828.22 | 1738.8 | 1775.32 | 1898.05 | 1963.55
1779.3 | 1827.2 | 1741.6 | 1776.05 | 1899.9 | 1962.5
1777.57 | 1826.55 | 1739.72 | 1776.3 | 1902.2 | 1962.72
1778.95 | 1828.3 | 1740.93 | 1775.25 | 1902.97 | 1962.25
1780.55 | 1828.07 | 1739.28 | 1773.8 | 1897.88 | 1965.68
1780.38 | 1827.43 | 1739.15 | 1777.38 | 1897.78 | 1967
1780.32 | 1829.55 | 1738.97 | 1779.72 | 1898.63 | 1964.93
1780.75 | 1832.2 | 1737.55 | 1776.7 | 1899.93 | 1962.55
1782.18 | 1832.45 | 1739.25 | 1775.82 | 1900.25 | 1961.38
1782.75 | 1833.88 | 1739.07 | 1775.15 | 1900.95 | 1962.32
1781.07 | 1831.18 | 1741.53 | 1777.07 | 1901.63 | 1964.15
1780.4 | 1829.75 | 1740.5 | 1776.28 | 1902.22 | 1962.8
1780.28 | 1828.95 | 1740.25 | 1778.57 | 1901.93 | 1962.47
1780.32 | 1828.68 | 1741.97 | 1778.05 | 1902.03 | 1963.07
1781.1 | 1827.78 | 1739.82 | 1780.13 | 1899.1 | 1963.32
1780.13 | 1825.82 | 1741 | 1776.22 | 1900.07 | 1961.22
1782.05 | 1826.75 | 1741.18 | 1774.15 | 1900.45 | 1962.4
1780.93 | 1828.15 | 1738.13 | 1772.82 | 1901.7 | 1963.1
1782.6 | 1832.13 | 1737.07 | 1776.6 | 1901.4 | 1963.78
1782.7 | 1833.15 | 1738.28 | 1778.57 | 1900.43 | 1964.05
1783.97 | 1834.78 | 1739.85 | 1779.63 | 1899.4 | 1964.13
1782.7 | 1830.85 | 1738.85 | 1778.82 | 1900.2 | 1962.3
1781.32 | 1830.07 | 1735.9 | 1778.88 | 1899.7 | 1962.22
1781.45 | 1830.6 | 1736.72 | 1777.53 | 1900.5 | 1965.13
1782.32 | 1829.8 | 1736.03 | 1776.2 | 1899.5 | 1964.15
1781.85 | 1826.88 | 1737.22 | 1775.43 | 1900.2 | 1961.2
1781.5 | 1828.95 | 1740.78 | 1775.22 | 1901 | 1959.8
1780.18 | 1830.43 | 1739.1 | 1776.1 | 1901.45 | 1959.05
1781.45 | 1829.13 | 1740.55 | 1777.18 | 1902.28 | 1957.35
1779.72 | 1831.03 | 1737.35 | 1777.25 | 1902.38 | 1957.93
1779.72 | 1831.57 | 1736.38 | 1777 | 1900.28 | 1961.47
1780.93 | 1830.95 | 1735.63 | 1777.45 | 1900.95 | 1964.7
1781.75 | 1831.13 | 1736.43 | 1776.18 | 1901.78 | 1964.47
1780.25 | 1830.05 | 1738.2 | 1776.15 | 1900.5 | 1962.68
1780.72 | 1830.3 | 1738.4 | 1776.7 | 1901.5 | 1963.28
1784.3 | 1828.7 | 1737.63 | 1778 | 1900.75 | 1963.07
1784.28 | 1825.97 | 1741.68 | 1776.4 | 1899.9 | 1963.43
1782.93 | 1825.22 | 1738.8 | 1776.38 | 1898.68 | 1963.35
1782.38 | 1825.75 | 1740.65 | 1777.18 | 1900.3 | 1962.97
1780.93 | 1825.4 | 1739.55 | 1777.13 | 1901.3 | 1963
1779.22 | 1830.05 | 1739.57 | 1777.88 | 1902.5 | 1963.13
1777.47 | 1830.82 | 1739.57 | 1778.5 | 1902.47 | 1964.22
1777.43 | 1828.93 | 1739.97 | 1779 | 1900.32 | 1964.55
1779.35 | 1829.38 | 1741.75 | 1778.22 | 1897.72 | 1962.55
1780.97 | 1828.07 | 1742.18 | 1776.38 | 1897.4 | 1964.47
1780.6 | 1826.03 | 1742.6 | 1778.05 | 1900.53 | 1965.72
1782.97 | 1828.43 | 1741.13 | 1776.5 | 1900.57 | 1963.72
1782.8 | 1829.38 | 1740.57 | 1776.57 | 1902.47 | 1961.72
1783.57 | 1830.68 | 1739.32 | 1774.68 | 1900.45 | 1963.2
1781.3 | 1828.78 | 1739.7 | 1776.03 | 1901.1 | 1962.65
1780.28 | 1827.82 | 1739.63 | 1775.63 | 1899.25 | 1961.55
1780.07 | 1828.95 | 1740.85 | 1774.93 | 1900.63 | 1960.93
1779.7 | 1827.22 | 1741.03 | 1776.45 | 1901.03 | 1961.2
1782.9 | 1830 | 1741.93 | 1777.38 | 1899.57 | 1961.72
1785.53 | 1830.45 | 1741.95 | 1779.2 | 1899.82 | 1961.68
1783.18 | 1832.93 | 1738.93 | 1782.3 | 1902.63 | 1961.72
1783.68 | 1831.72 | 1737.45 | 1779.18 | 1900.25 | 1960.1
1784 | 1830.75 | 1739.43 | 1777.5 | 1900.25 | 1959.38
1783.13 | 1829.15 | 1740.5 | 1774.68 | 1899.7 | 1961.5
1779.63 | 1829.8 | 1738.63 | 1775.55 | 1901.8 | 1963.43
1779.4 | 1829.88 | 1737.18 | 1777.1 | 1903.75 | 1965.35
1782.78 | 1828.53 | 1739.32 | 1778.1 | 1905.47 | 1963.15
1779.95 | 1829.7 | 1741.07 | 1776.7 | 1902.7 | 1962.97
1779.8 | 1828 | 1740.65 | 1776.9 | 1901.82 | 1963.97
1780.57 | 1829.93 | 1740.53 | 1776.15 | 1900.03 | 1963.45
1779 | 1829.3 | 1740.2 | 1777.53 | 1898.88 | 1961.32
1780.35 | 1829.75 | 1736.65 | 1777.32 | 1899.32 | 1960.43
1785.82 | 1827.45 | 1736.53 | 1777.05 | 1901.5 | 1962.05
1787.55 | 1828.63 | 1738.85 | 1776.78 | 1900.43 | 1961.93
1779.2 | 1827.75 | 1738.55 | 1776.3 | 1899.15 | 1962.43
1781.3 | 1827.88 | 1736.78 | 1773.78 | 1900.5 | 1960.82
1781.93 | 1829.3 | 1736.68 | 1773.3 | 1901.07 | 1962.13
1782.38 | 1829.03 | 1736.47 | 1772.72 | 1902.57 | 1962.53
1784.32 | 1827.9 | 1737.3 | 1775.5 | 1900.8 | 1963.55
1782.15 | 1828.15 | 1738.75 | 1776.9 | 1900 | 1964.72
1781.03 | 1829.22 | 1740.5 | 1774.82 | 1900.65 | 1964.63
1781.03 | 1830.13 | 1740.22 | 1777.9 | 1900.53 | 1965.07
1781.35 | 1830.07 | 1740.2 | 1778.7 | 1900.6 | 1963.2
1782.15 | 1827.55 | 1738.43 | 1777.32 | 1900.68 | 1961.82
1780.6 | 1827.15 | 1737.63 | 1775.25 | 1901.05 | 1958.18
1780.82 | 1824.63 | 1739.65 | 1776.97 | 1900.18 | 1958.7
1782.18 | 1824.43 | 1740.5 | 1776.18 | 1902.38 | 1961.68
1782.63 | 1824.93 | 1740.25 | 1777.15 | 1900.9 | 1962.6
1779.3 | 1826.88 | 1742.3 | 1778.07 | 1900.63 | 1963.88
1780.05 | 1829.32 | 1742.53 | 1777.8 | 1900.1 | 1964.43
1780.75 | 1830.97 | 1744.88 | 1777.38 | 1899.72 | 1965.93
1780.68 | 1834.8 | 1744.25 | 1782.65 | 1899.97 | 1965.5
1780.5 | 1832.95 | 1744.28 | 1781.45 | 1901.57 | 1963.05
1779.18 | 1832.03 | 1746.43 | 1781.05 | 1900.03 | 1961.8
1781.6 | 1828.78 | 1748.47 | 1779.5 | 1900.88 | 1966.75
1784.32 | 1828.35 | 1747.05 | 1781 | 1901.55 | 1964.85
1783.82 | 1829.55 | 1744.6 | 1781.47 | 1901.35 | 1964.9
1779.28 | 1830.15 | 1748.75 | 1783.68 | 1899.3 | 1961.95
1778.8 | 1827.75 | 1747.03 | 1786.15 | 1899.03 | 1962.05
1778.45 | 1829.78 | 1745.38 | 1787.15 | 1898.03 | 1961.2
1779 | 1829.07 | 1745.25 | 1785.25 | 1900.5 | 1964.18
1780.72 | 1830.28 | 1746.53 | 1784.85 | 1899.75 | 1965.35
1780.22 | 1829.03 | 1747.6 | 1785.57 | 1900.13 | 1962.53
1779.57 | 1829.97 | 1748.63 | 1786.03 | 1900.55 | 1962.55
1777.7 | 1829.3 | 1747.63 | 1786.45 | 1900.88 | 1963.22
1779.03 | 1827.15 | 1746.78 | 1787.43 | 1901 | 1962.35
1781.8 | 1828.53 | 1747.25 | 1788 | 1899.9 | 1964.65
1778.95 | 1828.3 | 1748.68 | 1787.25 | 1900.13 | 1964.75
1780.38 | 1829.28 | 1748.8 | 1785.9 | 1901.85 | 1963.88
1779.03 | 1831.72 | 1748.4 | 1787.05 | 1900.82 | 1964.05
1780.82 | 1830.05 | 1749.53 | 1789.9 | 1901.68 | 1963.9
1780 | 1830.22 | 1751.65 | 1791.47 | 1901.82 | 1963.75
1779.6 | 1829.13 | 1752.07 | 1791.53 | 1900.3 | 1964.35
1781.35 | 1827.18 | 1750.78 | 1791.47 | 1900.8 | 1966
1782.25 | 1828.03 | 1749.1 | 1793.5 | 1900.5 | 1965.38
1780.07 | 1831.32 | 1747.1 | 1792.35 | 1900.13 | 1962.25
1779.93 | 1832.13 | 1751.07 | 1795.55 | 1900.53 | 1962.85
1780.38 | 1832.85 | 1756.5 | 1795.88 | 1900.22 | 1964.28
1781.85 | 1831.55 | 1759.57 | 1795.72 | 1899.45 | 1963.22
1782.78 | 1829.5 | 1758.57 | 1797.82 | 1901.03 | 1963.28
1783.53 | 1830.07 | 1756.72 | 1800.22 | 1901.13 | 1962.75
1782.75 | 1829.57 | 1757.68 | 1800.7 | 1900.57 | 1962.57
1780.55 | 1827.93 | 1756.3 | 1800.82 | 1899 | 1963.95
1781.9 | 1827.72 | 1756.47 | 1796.07 | 1899.93 | 1965.05
1782.28 | 1827.1 | 1758 | 1803.75 | 1902.32 | 1964.22
1780.45 | 1828.3 | 1759.43 | 1805.38 | 1901.07 | 1964.1
1778.03 | 1832.22 | 1761.63 | 1808.03 | 1899.32 | 1964.8
1780.6 | 1831.22 | 1762.35 | 1807.75 | 1898.53 | 1963.45
1781.68 | 1829.07 | 1768.4 | 1811.72 | 1898.43 | 1962.53
1782 | 1829.32 | 1772 | 1813.8 | 1898.97 | 1961.55
1781.95 | 1829.3 | 1771.55 | 1814.5 | 1899.45 | 1960.35
1782.28 | 1827.65 | 1772.18 | 1814.75 | 1901.8 | 1962.9
1779.47 | 1828.85 | 1771.75 | 1815.32 | 1901.22 | 1964.68
1778.5 | 1828.1 | 1770.72 | 1816.15 | 1900.57 | 1964.97
1780.3 | 1827.93 | 1772.15 | 1815.43 | 1904.32 | 1965.07
1781.38 | 1827.35 | 1773.18 | 1818.43 | 1902.2 | 1963.93
1781.5 | 1827.18 | 1773.03 | 1821.68 | 1901.8 | 1963.18
1782.28 | 1828.63 | 1775 | 1825.2 | 1901.15 | 1962.9
1783.35 | 1830.5 | 1776.9 | 1826.72 | 1901.55 | 1960.72
1784 | 1829.1 | 1777.45 | 1827 | 1901.13 | 1960.32
1786.43 | 1828.32 | 1778.47 | 1828.6 | 1900.65 | 1962.55
1783.93 | 1827.43 | 1778.9 | 1828.78 | 1899.5 | 1963.63
1783.8 | 1830.28 | 1778.38 | 1829.8 | 1900.65 | 1964.03
1783.9 | 1828 | 1779.35 | 1829.4 | 1901.3 | 1961.7
1783.93 | 1827.5 | 1779.43 | 1829.93 | 1900.93 | 1960.43
1781.7 | 1824.65 | 1779.88 | 1829.75 | 1899.3 | 1960.3
1781.05 | 1828.82 | 1775.57 | 1828 | 1898.75 | 1960.53
1781.15 | 1829.57 | 1775.38 | 1828.82 | 1899.5 | 1961.78
1780.9 | 1829.32 | 1780.03 | 1829.5 | 1899.45 | 1961.47
1783.07 | 1831 | 1782.05 | 1831.45 | 1899.35 | 1962.72
1781.82 | 1830.72 | 1780.97 | 1834.55 | 1900.18 | 1962.95
1782.1 | 1829.68 | 1779.7 | 1834.78 | 1902.03 | 1964.15
1783.1 | 1828.5 | 1780 | 1833.18 | 1902.32 | 1962.63
1783.47 | 1830.05 | 1780.95 | 1831.88 | 1901.68 | 1962.68
1781.97 | 1830.7 | 1782.93 | 1832.8 | 1900.82 | 1964.65
1783.4 | 1830.8 | 1782.85 | 1834.55 | 1899.38 | 1963.93
1782.85 | 1829.7 | 1780.75 | 1836.22 | 1899.7 | 1961.35
1784 | 1830.03 | 1781.18 | 1838.95 | 1901.25 | 1960.85
1781.55 | 1831.3 | 1782.05 | 1837.68 | 1900.9 | 1960.43
1779.35 | 1830.68 | 1782.4 | 1837.63 | 1898.9 | 1962.4
1777.63 | 1829.63 | 1782.35 | 1838.53 | 1899.85 | 1964.25
1777 | 1829.45 | 1783.9 | 1838.07 | 1900.93 | 1963.53
1781.07 | 1830.8 | 1784.9 | 1837.5 | 1900.25 | 1961.32
1782.25 | 1829.15 | 1785.78 | 1839.03 | 1900.18 | 1961.18
1782.25 | 1827.82 | 1785.28 | 1839.72 | 1900.43 | 1962.25
1780.1 | 1829.1 | 1782.7 | 1839.97 | 1898.47 | 1961.97
1778.63 | 1828.9 | 1782.38 | 1838.2 | 1898.65 | 1961.82
1777.95 | 1826.03 | 1783.85 | 1838.15 | 1897.63 | 1959.3
1778.38 | 1826.35 | 1785.5 | 1837.15 | 1898 | 1958.35
1781.2 | 1832.4 | 1785.32 | 1837.35 | 1900.07 | 1958
1782.57 | 1832.85 | 1786.38 | 1838.65 | 1898.63 | 1958.22
1779.88 | 1830.65 | 1786.6 | 1838.7 | 1899.03 | 1958.35
1779.65 | 1829.88 | 1785.1 | 1838.6 | 1901.07 | 1958.57
1781.6 | 1829.5 | 1783.78 | 1839.5 | 1901.5 | 1960.82
1780.45 | 1830.85 | 1783.22 | 1840.72 | 1902.15 | 1962.2
1780.6 | 1831.03 | 1782.6 | 1840.65 | 1900.03 | 1961.47
1781.4 | 1831.55 | 1782.4 | 1840 | 1898.78 | 1961.53
1781.13 | 1830.95 | 1783.63 | 1840.22 | 1898.78 | 1964.2
1782.13 | 1828.9 | 1784.47 | 1840.5 | 1899.97 | 1965.53
1782.03 | 1826.85 | 1785.5 | 1840.3 | 1901.03 | 1964.6
1781.45 | 1827.5 | 1785.9 | 1840.43 | 1901.72 | 1963.15
1780.53 | 1828.32 | 1786.45 | 1840.5 | 1902.5 | 1962.95
1781.9 | 1827.5 | 1787.45 | 1843.45 | 1900.82 | 1963.68
1782.3 | 1828.05 | 1782.9 | 1840.7 | 1899.68 | 1963.45
1781.95 | 1828.88 | 1781.13 | 1837.53 | 1898.1 | 1962.75
1781.43 | 1830.63 | 1785.68 | 1839.25 | 1896.65 | 1962.05
1782.5 | 1828.55 | 1783.82 | 1839.9 | 1896.57 | 1962.82
1781.03 | 1828.82 | 1782.63 | 1839.45 | 1898.82 | 1961
1779.18 | 1827.22 | 1785.45 | 1840.93 | 1899.03 | 1960.13
1779.55 | 1827.57 | 1784.47 | 1840.82 | 1897.72 | 1961.15
1778.72 | 1828.32 | 1783.28 | 1841.85 | 1899.55 | 1964.4
1780.28 | 1828.95 | 1784.6 | 1841.97 | 1899.22 | 1965.2
1780.63 | 1825.53 | 1786 | 1841.8 | 1902.2 | 1963.65
1780.32 | 1826.5 | 1786.85 | 1841.22 | 1903.05 | 1962.82
1781.28 | 1827.55 | 1787.72 | 1841.18 | 1901.35 | 1963.25
1781.05 | 1827.3 | 1787.55 | 1840.2 | 1901.6 | 1963.13
1780.7 | 1827.1 | 1787.28 | 1839.32 | 1900.5 | 1963.22
1783.13 | 1828.07 | 1786.4 | 1840.35 | 1899.5 | 1964.5
1785.15 | 1827.75 | 1786.4 | 1841.45 | 1899.53 | 1961.6
1785.8 | 1827.55 | 1786.28 | 1840.43 | 1899.57 | 1959.53
1784.32 | 1829.55 | 1786.65 | 1841.88 | 1899.5 | 1957.28
1781.47 | 1830.82 | 1787.3 | 1841.53 | 1900.72 | 1964.45
1780.4 | 1831.38 | 1788.45 | 1840.38 | 1901.3 | 1962.8
1779.03 | 1831.4 | 1787.88 | 1841.32 | 1902.5 | 1962.9
1779.68 | 1833.32 | 1787.7 | 1841.8 | 1901.8 | 1961.78
1780.5 | 1831.63 | 1786.03 | 1839.22 | 1901.35 | 1962
1782.03 | 1827.75 | 1782.45 | 1840.32 | 1900.75 | 1963.85
1781.93 | 1830.65 | 1784.45 | 1842.05 | 1898.82 | 1962.55
1781.57 | 1831.93 | 1786.43 | 1840.9 | 1898.8 | 1966.97
1777.93 | 1831.28 | 1786.03 | 1841.4 | 1900.4 | 1966.78
1778.63 | 1828.75 | 1784.93 | 1841.07 | 1901.65 | 1964.82
1780.22 | 1828.88 | 1784.63 | 1840.9 | 1900.68 | 1961.75
1781.63 | 1832 | 1785.75 | 1841.25 | 1899.32 | 1961.3
1779.3 | 1832.13 | 1786.68 | 1840.2 | 1898.43 | 1964.45
1779.95 | 1830.63 | 1785.7 | 1839.72 | 1901.53 | 1964.95
1779.18 | 1829.72 | 1786.7 | 1841.4 | 1902.38 | 1964.4
1778.9 | 1828.95 | 1784.68 | 1842.68 | 1901.68 | 1964.6
1779.03 | 1829.4 | 1784.2 | 1844 | 1901.55 | 1964.88
1779.72 | 1833 | 1785.25 | 1842.72 | 1900.45 | 1964.63
1782.72 | 1830.85 | 1787.43 | 1841.97 | 1899.78 | 1964.45
1781.47 | 1830.15 | 1787.88 | 1840.8 | 1899.8 | 1963.05
1779.65 | 1830.07 | 1790.13 | 1840.6 | 1897.45 | 1961.07
1780.38 | 1830.78 | 1788.32 | 1842.35 | 1897.22 | 1961.32
1778.93 | 1828.38 | 1787.95 | 1839.88 | 1898.07 | 1962.38
1779.5 | 1828.55 | 1787.75 | 1838.85 | 1898.85 | 1962.2
1778 | 1826.82 | 1788.2 | 1840.38 | 1899.15 | 1962.2
1778.13 | 1828.72 | 1787.47 | 1843.38 | 1898.3 | 1963.35
1778.13 | 1828.13 | 1788.57 | 1843.38 | 1899.3 | 1964.18
1778.75 | 1829.8 | 1784.82 | 1842.13 | 1899.65 | 1964.65
1777.55 | 1828.93 | 1784.7 | 1839.5 | 1899.55 | 1963.15
1779 | 1827.15 | 1783.8 | 1837.55 | 1899.68 | 1960.13
1777.4 | 1829.45 | 1785.38 | 1841.45 | 1898.72 | 1959.4
1778.9 | 1830.9 | 1786.5 | 1841.95 | 1898.82 | 1960.53
1781.2 | 1826.95 | 1786.53 | 1841.88 | 1898.8 | 1963.25
1782.4 | 1826.25 | 1787.7 | 1841.82 | 1897.63 | 1961.35
1783.63 | 1828.97 | 1788.2 | 1841.6 | 1898.28 | 1958.95
1781.25 | 1830.95 | 1788.2 | 1842.75 | 1900.07 | 1960.55
1781.3 | 1831.07 | 1789.05 | 1842.63 | 1900.9 | 1962.65
1781.07 | 1830.1 | 1788.65 | 1843.2 | 1898.55 | 1963.55
1782.25 | 1829.3 | 1789.28 | 1843.07 | 1899.32 | 1962.32
1782.38 | 1830.8 | 1789.15 | 1841.93 | 1899.2 | 1961.2
1780.93 | 1830.13 | 1787.18 | 1842.85 | 1899.4 | 1961.25
1779.5 | 1827.4 | 1786.7 | 1841.2 | 1899.8 | 1962.88
1779.53 | 1828.75 | 1787.25 | 1839.72 | 1900.78 | 1962.8
1782.25 | 1829.5 | 1788.1 | 1841.78 | 1901.1 | 1963.72
1783.22 | 1827.2 | 1788.88 | 1842.05 | 1900.68 | 1962.03
1781.7 | 1827.75 | 1791.53 | 1843.93 | 1898.93 | 1962.07
1781.93 | 1826.63 | 1787.95 | 1842.2 | 1898.25 | 1961.32
1781.43 | 1829.38 | 1787.95 | 1841.57 | 1898.2 | 1962.68
1782.28 | 1829.93 | 1789.78 | 1840.6 | 1899.05 | 1962.15
1783.3 | 1829.65 | 1788.47 | 1841.4 | 1899.7 | 1963.8
1782.13 | 1828.07 | 1785.97 | 1843.13 | 1900.65 | 1963.63
1781.82 | 1827.97 | 1787.4 | 1841.65 | 1901.3 | 1964.07
1780.43 | 1828.43 | 1788.63 | 1843.05 | 1900.63 | 1964.47
1780.7 | 1829.68 | 1787.6 | 1842 | 1899.47 | 1963.8
1781.72 | 1830.78 | 1785.88 | 1841.03 | 1897.88 | 1962.8
1783.03 | 1830.82 | 1786.53 | 1842.95 | 1900.6 | 1962.47
1782.32 | 1828.72 | 1785.1 | 1843.88 | 1899.28 | 1963.88
1781.3 | 1828.57 | 1786.3 | 1843.97 | 1899.1 | 1964.53
1783.03 | 1828.45 | 1785.03 | 1843.35 | 1900.63 | 1964.25
1785.85 | 1833.47 | 1785.45 | 1842.65 | 1900.18 | 1964.13
1783.85 | 1832.9 | 1787.97 | 1839.4 | 1898.8 | 1964.43
1781.43 | 1832.72 | 1788.4 | 1842.95 | 1899.68 | 1962.97
1780.93 | 1830.68 | 1787.93 | 1842.43 | 1900.32 | 1961.55
1780.85 | 1829.88 | 1787.18 | 1842.95 | 1900.38 | 1960.57
1781.95 | 1827.97 | 1788.05 | 1844.32 | 1900.75 | 1959.5
1779.5 | 1826.4 | 1788.2 | 1844.25 | 1900.72 | 1960.43
1780.32 | 1825.93 | 1790.57 | 1844.18 | 1899.8 | 1961.38
1780.95 | 1826.55 | 1792.28 | 1842.35 | 1900.15 | 1961.82
1781.47 | 1827.3 | 1790.15 | 1840.65 | 1899.97 | 1961.82
1779.88 | 1827.03 | 1788.5 | 1842.9 | 1899.8 | 1962.45
1779.2 | 1828.38 | 1787.2 | 1842.85 | 1899.5 | 1963.5
1782.18 | 1830.13 | 1787.7 | 1842.18 | 1898.3 | 1962.95
1783.85 | 1829.22 | 1786.7 | 1842.95 | 1900.13 | 1963.32
1782.32 | 1828.18 | 1786.68 | 1842.2 | 1900.4 | 1965
1779.85 | 1828.15 | 1788.1 | 1840.05 | 1899.47 | 1962.68
1783.22 | 1830.13 | 1790.35 | 1840.9 | 1898.55 | 1961.28
1783.2 | 1828.9 | 1789.43 | 1841.63 | 1899.25 | 1960.7
1780.82 | 1828.47 | 1786.5 | 1841.2 | 1900.7 | 1961.85
1779.35 | 1828.57 | 1785.4 | 1842.63 | 1901.4 | 1960.88
1776.03 | 1831.75 | 1784.9 | 1845.07 | 1900.75 | 1960.1
1774.8 | 1831.05 | 1786.82 | 1844.53 | 1898.18 | 1961.97
1781.68 | 1829.63 | 1788.15 | 1841.8 | 1898.15 | 1963.5
1782.43 | 1829.82 | 1789.07 | 1842.88 | 1898.57 | 1960.72
1781.25 | 1831.05 | 1789.65 | 1843.3 | 1899.57 | 1960.97
1778.7 | 1828.85 | 1791.13 | 1845.88 | 1901.8 | 1962.57
1780.35 | 1827.65 | 1789.43 | 1846.55 | 1900.78 | 1963.18
1782.07 | 1829.82 | 1790.13 | 1846 | 1900.18 | 1962.75
1782.72 | 1831.5 | 1788.97 | 1846.78 | 1898.7 | 1962.2
1780 | 1829.82 | 1787.65 | 1844.38 | 1897.55 | 1963.13
1781.8 | 1830.15 | 1787.18 | 1843.47 | 1898.97 | 1960.47
1780.75 | 1829.07 | 1787.8 | 1842.95 | 1899.72 | 1962.5
1783.3 | 1829.95 | 1789.97 | 1840.93 | 1899.35 | 1962.15
1782.78 | 1829.35 | 1790.68 | 1841.85 | 1897.05 | 1960.93
1782 | 1829.22 | 1786.32 | 1840.8 | 1896.45 | 1961.25
1783.28 | 1831.07 | 1785.65 | 1843.8 | 1897.07 | 1961.9
1783.45 | 1829.82 | 1786.47 | 1842.75 | 1899.32 | 1962.32
1782.4 | 1830.13 | 1786.85 | 1844.28 | 1901.05 | 1961.47
1782 | 1832.5 | 1787.03 | 1846.03 | 1900.03 | 1960.95
1784.6 | 1833.22 | 1790.3 | 1843.75 | 1901.45 | 1961.8
1785.25 | 1833.32 | 1789.78 | 1841.4 | 1899.38 | 1962.1
1782.28 | 1829.75 | 1788.72 | 1842.57 | 1898.57 | 1962.05
1780.3 | 1830 | 1786.3 | 1844.07 | 1896.97 | 1961.13
1779.05 | 1829.7 | 1787.72 | 1844.45 | 1897.95 | 1960.45
1780.85 | 1830.5 | 1788.05 | 1842.78 | 1896.45 | 1961.53
1782.07 | 1831.2 | 1786.32 | 1841.55 | 1897.53 | 1962.43
1781.05 | 1829.1 | 1788.15 | 1840.68 | 1898 | 1959
1780.72 | 1828.85 | 1788.07 | 1841.82 | 1900.15 | 1960.97
1781.65 | 1829.4 | 1789.47 | 1841.32 | 1898.63 | 1959.15
1783.05 | 1828.3 | 1791.35 | 1840.13 | 1898.03 | 1956.85
1782.68 | 1828.13 | 1790.32 | 1839.85 | 1897.68 | 1961.05
1780.9 | 1828.53 | 1787.75 | 1843.3 | 1897.97 | 1964.1
1779.38 | 1831.7 | 1787.7 | 1843.07 | 1899.3 | 1962.9
1780.75 | 1831.4 | 1786.28 | 1843.25 | 1899.03 | 1961.15
1779.65 | 1831.1 | 1790.13 | 1844.78 | 1899.63 | 1960.75
1780.47 | 1830.28 | 1790.07 | 1843.85 | 1898.53 | 1961.3
1781.4 | 1831.4 | 1789.25 | 1841.55 | 1899.63 | 1962.97
1782.1 | 1830.3 | 1790.07 | 1841.97 | 1899.32 | 1964.13
1781.75 | 1829.6 | 1790.72 | 1841.85 | 1897.9 | 1962.63
1780.8 | 1829.65 | 1787.68 | 1841.72 | 1896.25 | 1962.18
1778.55 | 1831.47 | 1789.5 | 1843.25 | 1898.18 | 1961.93
1779.7 | 1830.95 | 1792.03 | 1843 | 1900.38 | 1963.05
1782.2 | 1831.88 | 1791.2 | 1842.35 | 1901.47 | 1965.75
1782.22 | 1832.32 | 1789.22 | 1842.47 | 1901.03 | 1966.65
1783.22 | 1834.43 | 1788.45 | 1843.53 | 1901.15 | 1966.03
1782.6 | 1833 | 1789 | 1843.32 | 1898.9 | 1962.45
1781.32 | 1834.32 | 1790.97 | 1843.53 | 1899.45 | 1962.47
1781.3 | 1831.22 | 1791.22 | 1844.13 | 1898.32 | 1964
1781.4 | 1831.7 | 1790.3 | 1844.9 | 1899.88 | 1963.57
1779.93 | 1830.82 | 1790.1 | 1844.8 | 1899.03 | 1964.53
1784 | 1830.45 | 1789.8 | 1845.43 | 1899.35 | 1963.9
1782.9 | 1830.63 | 1787.65 | 1843 | 1899.7 | 1963.88
1780.95 | 1831.55 | 1788.05 | 1844.38 | 1898.85 | 1962.13
1781.75 | 1830.5 | 1788.97 | 1845.03 | 1900.75 | 1962.7
1781.88 | 1828.93 | 1788.4 | 1843.97 | 1902.13 | 1962.93
1778.78 | 1828.6 | 1789.88 | 1847.68 | 1900.97 | 1960.8
1781.1 | 1829.25 | 1789.97 | 1846.72 | 1900.78 | 1961.5
1780.38 | 1830.6 | 1790.8 | 1848.65 | 1899.45 | 1961.53
1780.35 | 1829.75 | 1793.05 | 1847.5 | 1899.18 | 1961.07
1781.28 | 1826.95 | 1791.32 | 1846.35 | 1899.6 | 1960.63
1781.32 | 1825.15 | 1788.72 | 1843.4 | 1901.03 | 1961.55
1779.78 | 1829.1 | 1787.93 | 1843.35 | 1899.53 | 1962.2
1779.82 | 1830.3 | 1788.38 | 1841.65 | 1897.45 | 1962.7
1781.28 | 1828.05 | 1787.97 | 1841.75 | 1897.35 | 1961.75
1780.45 | 1831.03 | 1788.32 | 1842.43 | 1897.55 | 1962
1781.68 | 1832.8 | 1788.05 | 1842.78 | 1896.2 | 1961.3
1783.93 | 1831.47 | 1788.13 | 1844.55 | 1896.43 | 1960.8
1782.97 | 1830.38 | 1790.8 | 1842.88 | 1898 | 1963.32
1780.5 | 1832.4 | 1790.47 | 1843.3 | 1898.68 | 1963.9
1780.53 | 1832.25 | 1789.57 | 1843.57 | 1897.1 | 1963.1
1782.28 | 1828.38 | 1788.55 | 1845.13 | 1897.72 | 1960.47
1783.05 | 1829.7 | 1788.82 | 1841.8 | 1898.55 | 1961.5
1782.38 | 1832.28 | 1788.72 | 1840.5 | 1899.68 | 1962.07
1781.6 | 1832.88 | 1788.18 | 1842.25 | 1899.75 | 1961.75
1779.4 | 1831.2 | 1789.85 | 1843.88 | 1899.35 | 1961.35
1780.07 | 1827.45 | 1789.1 | 1842.28 | 1897.97 | 1960.28
1780.28 | 1827.15 | 1787.55 | 1841.63 | 1898.78 | 1960.68
1781.57 | 1829.82 | 1788.75 | 1843.78 | 1899.93 | 1962.55
1783.97 | 1830.7 | 1789.5 | 1842.9 | 1898.32 | 1963.68
1782.82 | 1829.9 | 1788.6 | 1843.13 | 1898.9 | 1962.7
1780.72 | 1830.3 | 1788.9 | 1841.53 | 1896.45 | 1961.4
1780.55 | 1831.57 | 1788.13 | 1840.93 | 1897.93 | 1962.22
1780.07 | 1832.38 | 1787.57 | 1841.22 | 1899.2 | 1964.2
1781.15 | 1829.75 | 1788.05 | 1842.8 | 1898.13 | 1961.28
1780.22 | 1827.68 | 1788.1 | 1841.82 | 1896.25 | 1957.38
1781.5 | 1829.2 | 1788.82 | 1840.9 | 1896.38 | 1957.2
1782.22 | 1828.6 | 1793.88 | 1842.45 | 1897.97 | 1958.82
1782.28 | 1827.57 | 1794.32 | 1843.2 | 1896.9 | 1960.32
1781.95 | 1829.57 | 1792.53 | 1842.55 | 1897.75 | 1960.4
1781.13 | 1829.57 | 1787.28 | 1842.18 | 1896.47 | 1961.97
1780.25 | 1828.55 | 1785.3 | 1842.7 | 1898.4 | 1963.55
1781 | 1829.18 | 1787.95 | 1843.45 | 1898.57 | 1965.15
1783.6 | 1828 | 1786.57 | 1845.55 | 1899.93 | 1964.65
1783.47 | 1829.82 | 1788.22 | 1845.68 | 1899.45 | 1962.85
1783.03 | 1829.5 | 1788.55 | 1845.03 | 1897.5 | 1960
1779.97 | 1829.8 | 1786.68 | 1843.72 | 1898.45 | 1959.38
1780.35 | 1829.22 | 1785.53 | 1842.55 | 1899.22 | 1963.53
1781.97 | 1827.63 | 1788.28 | 1843.15 | 1897.57 | 1962.25
1779.43 | 1827.82 | 1789.97 | 1841.28 | 1897.85 | 1960.45
1779.3 | 1829.93 | 1790.88 | 1841.63 | 1898.4 | 1964.3
1780.3 | 1831.53 | 1792.18 | 1843.55 | 1897.53 | 1964.82
1780.38 | 1832.32 | 1791.5 | 1845.25 | 1897.9 | 1965.35
1781.15 | 1829.63 | 1789.75 | 1845.03 | 1897.57 | 1962.95
1781.63 | 1830.95 | 1789.78 | 1845.3 | 1899.47 | 1963.57
1782.38 | 1831.5 | 1787.55 | 1844.82 | 1901.65 | 1967.55
1781.57 | 1832.35 | 1789.45 | 1843.78 | 1900.3 | 1967.15
1781.55 | 1832.38 | 1790.68 | 1841.82 | 1899.38 | 1963.75
1781.35 | 1833.1 | 1789.75 | 1841.95 | 1899.2 | 1963.1
1781.72 | 1830.78 | 1788.68 | 1843.63 | 1898.5 | 1961.4
1781.9 | 1832.72 | 1789.43 | 1844.15 | 1896.13 | 1959
1781.97 | 1830.55 | 1787.75 | 1844.88 | 1897.6 | 1961.47
1784.7 | 1831.82 | 1785.9 | 1844.88 | 1900.07 | 1960.82
1787.22 | 1830 | 1788.18 | 1846.07 | 1901 | 1962.75
1784.2 | 1831.7 | 1789.65 | 1845.13 | 1899.3 | 1963.85
1783.95 | 1832.88 | 1789.68 | 1846.07 | 1901.35 | 1965.53
1780.55 | 1831.07 | 1784.75 | 1843.35 | 1901.05 | 1967.1
1781.13 | 1830.43 | 1785.45 | 1841.8 | 1899.25 | 1964.68
1784.2 | 1828.15 | 1787.15 | 1842.8 | 1896.9 | 1962.9
1783.55 | 1828.57 | 1787.95 | 1844.8 | 1900.93 | 1964.8
1782.63 | 1828.9 | 1786.5 | 1843.78 | 1900.35 | 1964.68
1781.05 | 1828.97 | 1786 | 1839.32 | 1900.38 | 1962.32
1781.88 | 1831.13 | 1785.78 | 1839.53 | 1901.1 | 1963.25
1781.6 | 1829.88 | 1784.25 | 1843.05 | 1898.4 | 1962.68
1782.5 | 1830.53 | 1787.15 | 1843.35 | 1899.28 | 1963.1
1783.55 | 1829.65 | 1787.1 | 1841.43 | 1899.8 | 1962.25
1782.57 | 1829.3 | 1785.95 | 1841.65 | 1900.18 | 1962.38
1784 | 1828.43 | 1785.18 | 1841.75 | 1899.05 | 1961.32
1782.15 | 1825.97 | 1784.97 | 1842.85 | 1898.05 | 1960.6
1779.65 | 1825.63 | 1785.55 | 1843.47 | 1898.6 | 1959.9
1782.2 | 1827.63 | 1789.57 | 1843.35 | 1900.75 | 1961.3
1782.6 | 1828.3 | 1791.13 | 1842.2 | 1901.35 | 1964.55
1782.05 | 1830.6 | 1788.28 | 1843.2 | 1898.28 | 1966.88
1783.43 | 1830.7 | 1787.5 | 1842.05 | 1898.45 | 1964.25
1782.43 | 1832.35 | 1789.55 | 1840.47 | 1898.55 | 1961.88
1783.05 | 1831.03 | 1788.43 | 1841.88 | 1899.8 | 1959.95
1781.15 | 1829.38 | 1787.5 | 1840.75 | 1897.95 | 1959.15
1779.93 | 1828.95 | 1789.32 | 1841.03 | 1896.9 | 1959.85
1782.65 | 1828.15 | 1789.8 | 1839.38 | 1898.8 | 1960.47
1782.6 | 1827.65 | 1787.88 | 1841.4 | 1900.5 | 1961.1
1782.2 | 1827.93 | 1788.97 | 1844.03 | 1899.88 | 1961.45
1780.57 | 1828.45 | 1791.72 | 1841.78 | 1896.65 | 1960.1
1780.82 | 1828.47 | 1790.38 | 1843.72 | 1897.35 | 1960.53
1781.72 | 1829.72 | 1789.82 | 1842.93 | 1901.05 | 1962.1
1780.65 | 1832.47 | 1787.88 | 1842.82 | 1898.43 | 1961.25
1780.6 | 1830.88 | 1786.9 | 1843.35 | 1896.82 | 1962.3
1782.78 | 1829.68 | 1786.95 | 1842.07 | 1900.5 | 1965.38
1782.07 | 1830 | 1788.95 | 1841.57 | 1901.82 | 1965.95
1781.78 | 1829.05 | 1788.38 | 1840.13 | 1898.32 | 1964.3
1780.5 | 1829.78 | 1788.13 | 1841.72 | 1897.9 | 1963.82
1779.3 | 1829.63 | 1787.7 | 1843.32 | 1899.15 | 1962.25
1780.38 | 1830.68 | 1786.9 | 1843.6 | 1897.88 | 1962.88
1780.38 | 1831.7 | 1788.78 | 1844.22 | 1897.72 | 1962.25
1782.35 | 1833.88 | 1790.95 | 1843.68 | 1897.72 | 1961.4
1781.9 | 1832.43 | 1790.32 | 1843.53 | 1900.28 | 1960.78
1780.13 | 1830.75 | 1788.63 | 1843.53 | 1901.1 | 1961.55
1779.72 | 1832.3 | 1786.6 | 1843.57 | 1900.25 | 1961.55
1781.75 | 1832.03 | 1786.35 | 1845.5 | 1899.55 | 1961.07
1782.32 | 1828.55 | 1787.5 | 1843.05 | 1898.7 | 1961.63
1780.95 | 1827.4 | 1786.15 | 1842.38 | 1898.72 | 1961.57
1780.57 | 1831.47 | 1785.03 | 1843.55 | 1899.6 | 1961.5
1781.47 | 1830.07 | 1788.53 | 1841.35 | 1896.22 | 1960.53
1783.3 | 1830.57 | 1787.68 | 1840.97 | 1896.7 | 1959.05
1783.05 | 1829.95 | 1787.85 | 1842.45 | 1897.9 | 1958.95
1782.72 | 1827.13 | 1788.53 | 1842.88 | 1898.85 | 1959.47
1786.85 | 1827.43 | 1789.13 | 1843.38 | 1897.97 | 1958.47
1786.9 | 1830.2 | 1788.53 | 1843.93 | 1897.55 | 1960.2
1784.03 | 1832.95 | 1790.35 | 1842.47 | 1897.93 | 1961.15
1781.43 | 1830.53 | 1789.05 | 1842.75 | 1898.57 | 1963.68
1780.65 | 1833.18 | 1787.6 | 1843.05 | 1899.6 | 1965.45
1778.22 | 1833.65 | 1789.68 | 1842.43 | 1903.07 | 1963.65
1779.28 | 1832.68 | 1789.75 | 1842.65 | 1900.55 | 1962.55
1782.47 | 1833.25 | 1788.72 | 1843.88 | 1898.68 | 1961.5
1784.32 | 1834 | 1788.53 | 1843.97 | 1896.85 | 1962.45
1783.88 | 1833.18 | 1787.88 | 1842.8 | 1896.5 | 1962.53
1783.72 | 1832.13 | 1786.18 | 1842.35 | 1897.05 | 1961.15
1781.78 | 1831.82 | 1787.38 | 1842.07 | 1897.38 | 1960.2
1783.63 | 1829.55 | 1787.35 | 1840.63 | 1898.57 | 1960.7
1782.45 | 1824.07 | 1787.75 | 1842.28 | 1899.45 | 1963.15
1781.35 | 1827.72 | 1789.05 | 1842.65 | 1898.47 | 1963.65
1780.32 | 1827.32 | 1789.43 | 1843.63 | 1899.45 | 1964.32
1782.18 | 1830.05 | 1788.28 | 1846.68 | 1898.47 | 1963.75
1782.68 | 1830.13 | 1786.13 | 1844.78 | 1897.65 | 1962.15
1782.53 | 1830.43 | 1787.15 | 1844.03 | 1897.1 | 1960.93
1783.85 | 1826.47 | 1786.88 | 1839.68 | 1897.57 | 1962.15
1785 | 1826.05 | 1788.4 | 1843.18 | 1897.5 | 1962.35
1784.1 | 1827.05 | 1788.57 | 1844.63 | 1898.8 | 1962.6
1781.65 | 1828.03 | 1787.95 | 1844.68 | 1901.2 | 1961.22
1782.03 | 1829.15 | 1786.75 | 1843.78 | 1902.18 | 1963.13
1781.68 | 1830.9 | 1786.15 | 1845.15 | 1899.6 | 1961.75
1781 | 1832.45 | 1788.13 | 1845.95 | 1897.75 | 1959.2
1783.75 | 1829.93 | 1788.57 | 1845.93 | 1895.9 | 1960.38
1783.13 | 1826.32 | 1787.43 | 1843.95 | 1897.1 | 1961.65
1783.6 | 1830.13 | 1786.5 | 1845.05 | 1897.28 | 1960.85
1782.85 | 1832.82 | 1788.43 | 1842.57 | 1898.1 | 1960.32
1781.7 | 1832.05 | 1789.82 | 1843.47 | 1897.47 | 1962.57
1780.55 | 1828.3 | 1789.43 | 1843.07 | 1897.55 | 1965.03
1779.15 | 1827.43 | 1788.53 | 1840.88 | 1899.88 | 1960.7
1778.93 | 1829.32 | 1787.85 | 1839.93 | 1898.93 | 1958.43
1783.03 | 1831.88 | 1789.47 | 1842.43 | 1895.9 | 1959.97
1784.28 | 1829.9 | 1790.03 | 1844.78 | 1895.8 | 1959.4
1784.88 | 1828.32 | 1786.75 | 1844.15 | 1898.1 | 1958.6
1785.07 | 1828.72 | 1785.75 | 1845.13 | 1897.13 | 1958.38
1784.88 | 1829.13 | 1786.82 | 1845.13 | 1897.68 | 1958.72
1785.15 | 1828.65 | 1788.15 | 1844.68 | 1897.78 | 1961.07
1782.95 | 1831.3 | 1788.72 | 1840.82 | 1898.45 | 1961.72
1784.32 | 1830.78 | 1786.82 | 1841.18 | 1900.05 | 1960.43
1784.93 | 1831.15 | 1788.13 | 1843.05 | 1899.15 | 1958.82
1784.13 | 1831.68 | 1787.78 | 1843.75 | 1897.8 | 1959.95
1781.47 | 1830.4 | 1787.88 | 1843.22 | 1899.6 | 1962.35
1780.43 | 1826.57 | 1788.43 | 1846.1 | 1899.45 | 1964.3
1778.3 | 1826.6 | 1788.82 | 1845.78 | 1898.22 | 1963.6
1781.13 | 1826.95 | 1788.7 | 1841.63 | 1898.38 | 1962.95
1785.07 | 1830.18 | 1787.75 | 1841.32 | 1899.93 | 1962.35
1783.93 | 1832.15 | 1787.55 | 1841.13 | 1901.72 | 1964.72
1780.75 | 1830.9 | 1786.75 | 1840.93 | 1901.63 | 1965.3
1781.05 | 1830.25 | 1788.35 | 1840.43 | 1901.05 | 1964.1
1781.38 | 1830.78 | 1789.82 | 1841.7 | 1896.18 | 1963.07
1779.85 | 1830.03 | 1788.7 | 1840.97 | 1894.72 | 1960.18
1780.6 | 1831.97 | 1788.22 | 1842.85 | 1896.55 | 1960.3
1782.93 | 1832.38 | 1789.47 | 1843.82 | 1897.75 | 1961.6
1783.55 | 1833.2 | 1787.5 | 1843.5 | 1898.72 | 1962.82
1782.7 | 1831.85 | 1786.65 | 1842.82 | 1898.95 | 1962.85
1781.7 | 1831.22 | 1788.95 | 1842.45 | 1899.07 | 1962.63
1785.8 | 1831.8 | 1789.28 | 1839.18 | 1900.82 | 1959.85
1784.63 | 1831.1 | 1788.38 | 1841.68 | 1899.07 | 1959.53
1780.93 | 1830.95 | 1787.45 | 1841.65 | 1898.88 | 1960.57
1779.78 | 1831.28 | 1787.63 | 1841.82 | 1899.15 | 1960.95
1780.05 | 1831.35 | 1791.18 | 1842.45 | 1898.45 | 1960.5
1783.2 | 1830.4 | 1791.15 | 1843.38 | 1897.53 | 1960
1783.57 | 1830.15 | 1789.18 | 1845.15 | 1899.2 | 1960.32
1784.5 | 1832 | 1787.7 | 1843.5 | 1900.07 | 1960.93
1783.6 | 1832.1 | 1787.4 | 1843 | 1898.22 | 1962.6
1781.97 | 1829.78 | 1786.32 | 1844.45 | 1898.93 | 1961.82
1782.22 | 1829.97 | 1787.15 | 1846.7 | 1900.25 | 1962.88
1781.25 | 1830.57 | 1787.6 | 1844.05 | 1900.2 | 1960.97
1781.63 | 1832.28 | 1788.1 | 1842.95 | 1899.5 | 1960.9
1786.22 | 1834.13 | 1789.85 | 1842.13 | 1899.28 | 1959.47
1785.97 | 1832 | 1790.6 | 1842.15 | 1900.07 | 1960.97
1782.53 | 1830.35 | 1792.2 | 1840.78 | 1898.75 | 1959.95
1783.43 | 1829.43 | 1788.8 | 1843.97 | 1899.13 | 1960.3
1783.78 | 1830.28 | 1787.2 | 1843.7 | 1900.05 | 1959.85
1782.55 | 1829.88 | 1788.47 | 1843.4 | 1899.32 | 1960.78
1781.18 | 1830.53 | 1787.68 | 1842.05 | 1898.6 | 1960.97
1780.2 | 1833.75 | 1789.1 | 1845.55 | 1898.68 | 1961.35
1780.9 | 1834.03 | 1787.55 | 1844.8 | 1898.63 | 1958.65
1782.5 | 1831.9 | 1790.85 | 1844.7 | 1900.03 | 1957.68
1784.97 | 1831.15 | 1786.95 | 1843.22 | 1900.8 | 1962.13
1782.8 | 1831.32 | 1787.9 | 1842.5 | 1900.28 | 1962.82
1779.1 | 1830.32 | 1789.53 | 1846.57 | 1899.65 | 1960.38
1781.53 | 1828.9 | 1789.43 | 1846.18 | 1899.93 | 1960.85
1782.1 | 1831.32 | 1788.65 | 1844.68 | 1900.45 | 1959.75
1782.03 | 1833.45 | 1788.03 | 1842.95 | 1898.38 | 1958.2
1783.05 | 1831.85 | 1787.3 | 1841.05 | 1897.2 | 1960.2
1782.65 | 1830.3 | 1789.13 | 1840.97 | 1896.38 | 1962.35
1783.57 | 1830.03 | 1789.7 | 1840.03 | 1896.65 | 1962.47
1786.13 | 1831.63 | 1788.78 | 1840.97 | 1898.05 | 1959.65
1787.5 | 1830.47 | 1787.65 | 1840.03 | 1897.8 | 1955.8
1783.53 | 1831.9 | 1788 | 1842.22 | 1896.15 | 1956.1
1781.65 | 1830.68 | 1787.5 | 1842.15 | 1897.15 | 1958.7
1781.05 | 1831.65 | 1786.9 | 1842.88 | 1897.95 | 1961.88
1783.63 | 1830.05 | 1787.5 | 1844.28 | 1897.75 | 1962.4
1784.75 | 1832.07 | 1787.78 | 1842.05 | 1897.38 | 1960.47
1786.88 | 1829.78 | 1788.68 | 1841.05 | 1898.03 | 1961.68
1786.25 | 1828.13 | 1786.53 | 1843.88 | 1898.97 | 1961.53
1787.9 | 1828.55 | 1786.38 | 1842.8 | 1900.05 | 1962.65
1783.32 | 1826.57 | 1786.55 | 1843.68 | 1899.53 | 1963.05
1784.4 | 1828.43 | 1787.6 | 1843.53 | 1898.95 | 1963.47
1787.18 | 1832.05 | 1790.75 | 1842.63 | 1899.1 | 1961.38
1787.03 | 1832.5 | 1791.13 | 1842.28 | 1898.4 | 1960.72
1784.6 | 1834.47 | 1790.05 | 1841.35 | 1898.82 | 1960.43
1787.22 | 1835 | 1788.57 | 1840.25 | 1899.6 | 1960.65
1790 | 1836.05 | 1788.1 | 1841.1 | 1899.32 | 1962.47
1792.97 | 1839.95 | 1786.63 | 1842.5 | 1897.88 | 1962.35
1793.28 | 1838.72 | 1787.95 | 1842.88 | 1897.65 | 1960.47
1792.5 | 1841.1 | 1788.03 | 1843.65 | 1898.95 | 1961.4
1791.85 | 1842.15 | 1786.93 | 1842.75 | 1899.47 | 1962.05
1795.9 | 1844.3 | 1786.28 | 1843.35 | 1897.75 | 1960.5
1797.35 | 1846.72 | 1785.78 | 1845.05 | 1897.7 | 1958.75
1798.75 | 1849.1 | 1785.25 | 1845.18 | 1897.25 | 1962.13
1797.57 | 1850.85 | 1786.75 | 1843.07 | 1897.85 | 1960.35
1800.05 | 1851.88 | 1789.88 | 1839.25 | 1896.63 | 1961.47
1800.5 | 1853 | 1790.53 | 1840.3 | 1898.78 | 1962.82
1801.03 | 1850.65 | 1788.3 | 1840.8 | 1898.88 | 1963.82
1801.8 | 1853.32 | 1785.7 | 1841.45 | 1897.35 | 1961
1803.68 | 1856.53 | 1785.05 | 1842.05 | 1897.53 | 1961.32
1805.07 | 1857.63 | 1787.63 | 1842.3 | 1897.03 | 1962.22
1806.9 | 1859.63 | 1785.47 | 1841.13 | 1897.8 | 1960.75
1809.6 | 1861.63 | 1787.93 | 1839.97 | 1898.75 | 1958.07
1812.35 | 1865.38 | 1788.3 | 1840.25 | 1897.7 | 1958.5
1813.82 | 1868 | 1788.95 | 1840.6 | 1897.18 | 1959.6
1815.88 | 1869.35 | 1789.72 | 1842.18 | 1897.72 | 1961.88
1817.7 | 1873 | 1789.78 | 1843.53 | 1898.72 | 1959.68
1818.53 | 1875.4 | 1788.53 | 1842.85 | 1898.32 | 1961.85
1820.13 | 1876.47 | 1788.53 | 1841.18 | 1899 | 1962.55
1822.28 | 1878.9 | 1787.8 | 1843.9 | 1895.7 | 1962.15
1823.2 | 1879.78 | 1787.18 | 1843.43 | 1897.35 | 1962.4
1822.88 | 1880.72 | 1787.6 | 1843.68 | 1900.03 | 1963.1
1823.9 | 1883.2 | 1789.1 | 1842.38 | 1900.75 | 1965.35
1823.72 | 1883.3 | 1788.13 | 1841.7 | 1901.1 | 1966.05
1823.75 | 1883.8 | 1784.63 | 1842.32 | 1899.3 | 1963.18
1826.25 | 1884.78 | 1785.25 | 1843.7 | 1899.45 | 1961.25
1827.7 | 1884.2 | 1787.2 | 1841.68 | 1898.65 | 1961.07
1826.3 | 1883.85 | 1789.35 | 1843.07 | 1897.6 | 1961.05
1828.03 | 1884.38 | 1791.3 | 1844.88 | 1897.53 | 1960.5
1828.4 | 1885.1 | 1790.22 | 1844.03 | 1898.55 | 1960.57
1829.28 | 1886.35 | 1789.93 | 1842.9 | 1898.65 | 1965.57
1829.18 | 1890.22 | 1787.5 | 1843.13 | 1900.78 | 1966.82
1828.2 | 1891.15 | 1788.72 | 1843.47 | 1899 | 1964.43
1830.43 | 1892.72 | 1788.65 | 1841.25 | 1899.95 | 1962.6
1830.88 | 1889.45 | 1788.22 | 1841.13 | 1899.88 | 1962.53
1830.03 | 1887.43 | 1788.45 | 1844.85 | 1900.18 | 1961.97
1830.35 | 1887.25 | 1789.45 | 1844.82 | 1899.85 | 1961.07
1831.43 | 1888.88 | 1788.75 | 1843.03 | 1900.03 | 1958.93
1831.9 | 1891.15 | 1787.35 | 1842.45 | 1899.75 | 1959.95
1831 | 1894.57 | 1788.25 | 1844.05 | 1901.1 | 1963.55
1837.22 | 1895.8 | 1788.65 | 1842.32 | 1900.57 | 1965.18
1838.9 | 1894.65 | 1790.5 | 1842.85 | 1898.93 | 1962.65
1836.3 | 1896.55 | 1790.03 | 1843.82 | 1898.13 | 1959.97
1831.43 | 1899 | 1789.13 | 1845.28 | 1901.95 | 1960.78
1833.22 | 1898.97 | 1791.45 | 1847.53 | 1901.72 | 1960.45
1835.68 | 1897.9 | 1791.55 | 1844.88 | 1900.1 | 1962.05
1836.28 | 1898.1 | 1792.72 | 1843.07 | 1898.18 | 1963.63
1838.05 | 1897.03 | 1788.93 | 1842.2 | 1897.1 | 1963.03
1834.95 | 1897.47 | 1786.13 | 1843.57 | 1898.65 | 1961.75
1834.03 | 1898.35 | 1785.55 | 1845.5 | 1898.9 | 1961.95
1837.22 | 1895.57 | 1787.57 | 1845.47 | 1899.45 | 1963.2
1837.95 | 1896.82 | 1788.3 | 1843.78 | 1899.7 | 1961.45
1836.7 | 1899.47 | 1786.82 | 1842.43 | 1902.65 | 1962.32
1838.53 | 1900.82 | 1785.63 | 1842.65 | 1901.72 | 1962.72
1838.72 | 1900.05 | 1788.7 | 1844.45 | 1900.4 | 1965.93
1837.93 | 1899.22 | 1787.68 | 1844.95 | 1903.85 | 1965.38
1841.1 | 1899.88 | 1787.68 | 1844.57 | 1903.82 | 1965.78
1841.22 | 1901.18 | 1787.1 | 1845.78 | 1901.9 | 1965.2
1840.15 | 1902.95 | 1788.18 | 1842.22 | 1904.35 | 1966.43
1837.43 | 1903.15 | 1788.75 | 1841.6 | 1906.38 | 1967.03
1837.45 | 1906.47 | 1790.15 | 1844.5 | 1907.3 | 1967.95
1838.03 | 1905.63 | 1788.7 | 1845.28 | 1910.07 | 1969.22
1840.55 | 1907.22 | 1791.57 | 1847.2 | 1910.9 | 1969.57
1841.28 | 1907.57 | 1790.57 | 1847.22 | 1912.25 | 1972.13
1840.25 | 1905.95 | 1792.18 | 1845.22 | 1913.1 | 1974.4
1842.43 | 1902.35 | 1789.85 | 1841.78 | 1913.22 | 1974.97
1841.5 | 1902.57 | 1788.9 | 1842.63 | 1913.65 | 1977.8
1840.57 | 1903.95 | 1788.1 | 1845.22 | 1914.55 | 1979.53
1836.43 | 1901.28 | 1788.6 | 1842.75 | 1916.78 | 1980.57
1838.18 | 1902.63 | 1788.3 | 1842.72 | 1917.45 | 1980.8
1838.32 | 1902.88 | 1791.57 | 1843.4 | 1915.57 | 1981.75
1841.72 | 1904.9 | 1793.1 | 1844.6 | 1917 | 1982.1
1841.1 | 1908.18 | 1791.05 | 1845.47 | 1918.15 | 1981.28
1841.2 | 1908.25 | 1792.13 | 1844.9 | 1921.4 | 1982.57
1841.57 | 1908.1 | 1791.05 | 1844.38 | 1921.68 | 1985.78
1843.1 | 1909.07 | 1790.43 | 1842.9 | 1922.97 | 1988.6
1845.03 | 1911.47 | 1790.88 | 1844.05 | 1926.2 | 1989.35
1844.85 | 1911.47 | 1790.95 | 1844.65 | 1928.32 | 1989.72
1846.18 | 1908.57 | 1789.9 | 1846.18 | 1928.32 | 1991.57
1848.53 | 1909.13 | 1790.57 | 1844.55 | 1928.13 | 1993.1
1848.38 | 1911.2 | 1788.63 | 1844.35 | 1930.57 | 1993.68
1845.4 | 1909.7 | 1788.57 | 1845.45 | 1931.72 | 1994.07
1844.68 | 1911 | 1788.72 | 1844.22 | 1932.57 | 1996.88
1846.55 | 1911.95 | 1790.18 | 1844.25 | 1930.65 | 1995.5
1845.53 | 1912.35 | 1787.78 | 1841.82 | 1930 | 1993.68
1844.95 | 1912.6 | 1787.38 | 1840.55 | 1932.28 | 1995
1844.15 | 1914.72 | 1789.03 | 1844.55 | 1933.63 | 1999.65
1846.22 | 1917.7 | 1789 | 1844.35 | 1934.88 | 1998.22
1847.45 | 1917.63 | 1789.9 | 1844.55 | 1933.9 | 1996.57
1848.85 | 1918.72 | 1789.32 | 1844.45 | 1933.4 | 1998.82
1848.35 | 1915.03 | 1787.03 | 1845.4 | 1932.28 | 2001.45
1848.6 | 1915.78 | 1787.45 | 1842.13 | 1931.22 | 1998.5
1849.78 | 1916.15 | 1785.28 | 1841.88 | 1931.65 | 1996.13
1851.57 | 1917.13 | 1786.28 | 1844.6 | 1935.4 | 1998.78
1853.35 | 1915.15 | 1787.43 | 1845.05 | 1936.2 | 2000.28
1853 | 1917.55 | 1789.22 | 1844.15 | 1936.15 | 2000.9
1854.13 | 1918.32 | 1789.45 | 1843.22 | 1938.6 | 2003.18
1852.57 | 1917.1 | 1789.88 | 1843.57 | 1939.13 | 2004.15
1853.93 | 1917.75 | 1790.78 | 1843 | 1940.43 | 2005.7
1854.9 | 1918.03 | 1789.7 | 1843.9 | 1942.88 | 2008.47
1854.88 | 1921.45 | 1790.65 | 1844.22 | 1945 | 2008.78
1854.2 | 1925.2 | 1791 | 1844.45 | 1944.53 | 2010.72
1853.9 | 1926.07 | 1791.15 | 1843.97 | 1945.38 | 2011.95
1855.25 | 1926.28 | 1790.85 | 1844.78 | 1944.82 | 2015.28
1859.03 | 1927.88 | 1789.25 | 1843.88 | 1945.88 | 2013
1861.2 | 1930.22 | 1788.4 | 1843.75 | 1946.75 | 2013.55
1861.2 | 1931.88 | 1790.15 | 1841.75 | 1949.18 | 2015.55
1860.97 | 1931.8 | 1788.65 | 1844.85 | 1948.32 | 2016.3
1858.35 | 1931.5 | 1788.53 | 1843.65 | 1949 | 2017.53
1861.4 | 1930.6 | 1787.78 | 1843.9 | 1951.4 | 2015
1861.13 | 1931.93 | 1787.13 | 1841.47 | 1949.18 | 2015.28
1860.22 | 1931.22 | 1786.38 | 1839.35 | 1948.4 | 2016.57
1862.53 | 1933.07 | 1783.3 | 1842.22 | 1948.38 | 2017.53
1860.68 | 1932.78 | 1783.45 | 1847.1 | 1948.07 | 2018.47
1863.8 | 1935.2 | 1786.07 | 1844.85 | 1949.7 | 2018.38
1862.93 | 1935.78 | 1787.4 | 1841.28 | 1951.9 | 2021.07
1862.85 | 1936.7 | 1786.72 | 1842.18 | 1951.25 | 2021.6
1865.5 | 1934.63 | 1787.65 | 1840.78 | 1951.85 | 2019.55
1865.68 | 1932.63 | 1790.57 | 1839.82 | 1953.05 | 2017.9
1867.38 | 1936 | 1789.7 | 1841.03 | 1953.95 | 2017.97
1867.3 | 1937.6 | 1789.7 | 1843.63 | 1951.55 | 2019.6
1867 | 1936.82 | 1787.82 | 1843.15 | 1949.95 | 2020.72
1865.05 | 1938.72 | 1787.45 | 1843.22 | 1950.3 | 2020.7
1866.75 | 1939.05 | 1790.13 | 1843.18 | 1949.95 | 2018.43
1867.5 | 1936.1 | 1791.35 | 1843.45 | 1952.18 | 2019.03
1864.95 | 1934.6 | 1790.28 | 1844.93 | 1953.18 | 2020.85
1865.8 | 1935.78 | 1789.57 | 1844.72 | 1952.25 | 2023
1864.82 | 1937.47 | 1788.75 | 1843.5 | 1953.03 | 2022.6
1868.3 | 1941.3 | 1788.07 | 1842.5 | 1955.15 | 2021.75
1869.53 | 1942.75 | 1789.57 | 1842.75 | 1954.72 | 2021.18
1868.8 | 1943.78 | 1789.88 | 1840.1 | 1955.2 | 2021.28
1869 | 1943.1 | 1789.55 | 1841.65 | 1953.15 | 2022.15
1866.7 | 1946.22 | 1788.15 | 1845.28 | 1954.88 | 2024.22
1866.18 | 1945.07 | 1788.95 | 1844 | 1957.18 | 2024.97
1866.78 | 1940.88 | 1789.43 | 1844.57 | 1957.82 | 2028.07
1868.47 | 1940.57 | 1788.97 | 1843.3 | 1960.68 | 2031.45
1867.28 | 1941.2 | 1788.2 | 1842.25 | 1962.85 | 2035.45
1866.95 | 1941 | 1788.75 | 1843.7 | 1964.32 | 2036.25
1869.53 | 1942.88 | 1788.3 | 1843.75 | 1966.05 | 2037.85
1871.75 | 1943.63 | 1788.88 | 1842.5 | 1967.65 | 2039.72
1873.88 | 1944.45 | 1789.75 | 1842.53 | 1968.1 | 2038.25
1872.47 | 1943.8 | 1790.68 | 1843.9 | 1970 | 2039
1873.47 | 1946.95 | 1788.65 | 1844.03 | 1968.78 | 2040.28
1874.47 | 1946.28 | 1788.6 | 1843.2 | 1967.5 | 2038.63
1871.53 | 1945.47 | 1790.22 | 1845.53 | 1969.6 | 2036.93
1872.5 | 1947.2 | 1791.2 | 1846.13 | 1969.93 | 2040.1
1873.43 | 1950.03 | 1793.55 | 1842.8 | 1971.68 | 2042.2
1873.97 | 1950.63 | 1789.78 | 1843 | 1971.13 | 2041.9
1873.8 | 1952.15 | 1789.68 | 1841.97 | 1971.45 | 2043.07
1873.38 | 1953.63 | 1790.68 | 1840.93 | 1972.3 | 2041.45
1873.13 | 1952.97 | 1789.2 | 1842.47 | 1972.28 | 2040.7
1871.1 | 1946.4 | 1786.7 | 1843.85 | 1969.57 | 2041.63
1873.63 | 1945.6 | 1788.03 | 1844.3 | 1970.03 | 2042.85
1875.35 | 1948.55 | 1789.57 | 1841.88 | 1968.2 | 2044.47
1872.85 | 1949 | 1792.05 | 1841.5 | 1968.25 | 2041.53
1873.2 | 1952.03 | 1791.1 | 1843.9 | 1973.35 | 2042.78
1874.15 | 1954 | 1789.9 | 1845.3 | 1973.82 | 2043.93
1874.9 | 1955.85 | 1788.47 | 1843.18 | 1971 | 2041.18
1875.28 | 1954.6 | 1788.55 | 1844.88 | 1971.57 | 2042.72
1873.07 | 1953.57 | 1786.2 | 1847.82 | 1974.2 | 2046.88
1873.4 | 1953.68 | 1785.45 | 1848.03 | 1976.32 | 2051.63
1873.95 | 1954.7 | 1786.4 | 1843.55 | 1976.03 | 2049.38
1874.18 | 1954.97 | 1787.72 | 1843.65 | 1974.95 | 2049.8
1879.78 | 1955.57 | 1788.88 | 1844.15 | 1977.7 | 2056.5
1879.7 | 1954.03 | 1787.43 | 1844.63 | 1977.32 | 2055.82
1882.32 | 1955.25 | 1788.53 | 1844.35 | 1977.6 | 2053.82
1881.63 | 1954.85 | 1788.22 | 1845.25 | 1978.4 | 2055.8
1879.13 | 1952.82 | 1787 | 1843.07 | 1978.95 | 2061.3
1876.45 | 1951.9 | 1788.35 | 1842.85 | 1979.43 | 2057.9
1875.07 | 1950.93 | 1789.2 | 1842.88 | 1979.4 | 2056.5
1875.8 | 1949.4 | 1787.53 | 1843.75 | 1981.03 | 2057.35
1877.6 | 1948.38 | 1788.9 | 1846.22 | 1980.43 | 2053.73
1875.5 | 1952.55 | 1788.6 | 1845.05 | 1979.9 | 2051.25
1879.32 | 1952.97 | 1787.9 | 1842.43 | 1982.6 | 2056.5
1880.13 | 1956.43 | 1787.05 | 1841.18 | 1984.28 | 2059.15
1877.5 | 1954.3 | 1787.85 | 1841.35 | 1982.88 | 2060.9
1876.22 | 1957.75 | 1788.28 | 1841.85 | 1983.1 | 2056.68
1878.28 | 1959.78 | 1787.88 | 1842.22 | 1983.85 | 2057.07
1882 | 1960.13 | 1789.3 | 1842.43 | 1986.47 | 2060.02
1879.97 | 1957.53 | 1790.97 | 1843.63 | 1985.9 | 2062.4
1877.95 | 1955.63 | 1788.47 | 1842.72 | 1986.78 | 2063.9
1875.4 | 1951.7 | 1789.4 | 1843 | 1986.6 | 2060.8
1876.63 | 1955.95 | 1788.88 | 1844.85 | 1984.38 | 2058.27
1878.07 | 1958.7 | 1790.82 | 1846.5 | 1983.43 | 2057.63
1879.05 | 1956.15 | 1790.15 | 1846.78 | 1985.03 | 2063.18
1875.88 | 1957.25 | 1787.22 | 1845.82 | 1985.03 | 2065.52
1874.8 | 1959.93 | 1787.72 | 1843.03 | 1986.57 | 2065.98
1875.1 | 1959.2 | 1789.95 | 1843.57 | 1988.15 | 2066.3
1875.72 | 1958 | 1790.22 | 1844.95 | 1985.32 | 2065.75
1874.18 | 1956.2 | 1789 | 1844.65 | 1984.35 | 2066.05
1875.57 | 1955.2 | 1788.05 | 1843.63 | 1984.47 | 2064.02
1876.82 | 1957.4 | 1788.6 | 1844.32 | 1986 | 2065.4
1878.88 | 1958.68 | 1787.28 | 1844.18 | 1987.32 | 2067.48
1877.82 | 1956.68 | 1787.22 | 1843.63 | 1987.68 | 2068
1876.95 | 1957.22 | 1789.45 | 1843.35 | 1988.82 | 2066.85
1877.97 | 1957.28 | 1787.6 | 1845.47 | 1988.97 | 2067.13
1878.07 | 1958.15 | 1787.5 | 1846.7 | 1988.95 | 2067.8
1877.97 | 1959.97 | 1788.35 | 1844.45 | 1989.18 | 2067.57
1875.18 | 1963.95 | 1788.78 | 1844.43 | 1987.95 | 2068.45
1875.32 | 1959.75 | 1790.95 | 1844.9 | 1986.55 | 2069.27
1875.32 | 1958.63 | 1791.32 | 1844.2 | 1987.32 | 2067.07
1875.5 | 1961.55 | 1786.1 | 1843.35 | 1989.45 | 2068.43
1877.18 | 1959.6 | 1788.53 | 1844.38 | 1989.8 | 2069.25
1877.9 | 1958.45 | 1787.18 | 1845.82 | 1986.13 | 2069.35
1879.28 | 1957 | 1788.47 | 1845.97 | 1989.35 | 2068.75
1877.72 | 1956.4 | 1787.55 | 1847.35 | 1991.78 | 2070.48
1876.63 | 1957.6 | 1786.3 | 1845.13 | 1992.88 | 2074.05
1877.7 | 1960.05 | 1787.1 | 1841.43 | 1992.3 | 2075.38
1878.6 | 1961.45 | 1787.45 | 1842.15 | 1990.22 | 2072.6
1879 | 1962.07 | 1786.75 | 1844.03 | 1990.28 | 2072.18
1878.22 | 1959.28 | 1787.9 | 1844.7 | 1988.63 | 2071.13
1879.4 | 1955.97 | 1788.45 | 1843.55 | 1991.1 | 2072.75
1879.93 | 1957.68 | 1788.3 | 1842.13 | 1991.18 | 2071.88
1880.85 | 1961.38 | 1788.5 | 1842.65 | 1994.2 | 2070.88
1880.85 | 1962.68 | 1788.93 | 1844.25 | 1992.85 | 2071.15
1879.22 | 1959.95 | 1789.3 | 1844.28 | 1992.7 | 2071.68
1880.32 | 1958.82 | 1789.05 | 1844.03 | 1992.38 | 2070.52
1881.3 | 1961.8 | 1787.78 | 1843.85 | 1991.97 | 2072.27
1883.72 | 1961.68 | 1787.43 | 1843.53 | 1992.65 | 2074.8
1882.38 | 1959.55 | 1788.63 | 1841.72 | 1992.93 | 2073.68
1881.82 | 1957.68 | 1787.45 | 1843.85 | 1990.68 | 2072.13
1879.68 | 1958.2 | 1786.63 | 1845.93 | 1987.78 | 2069.48
1880 | 1957.95 | 1787.15 | 1846.32 | 1991.1 | 2073.52
1882.45 | 1958.35 | 1786.97 | 1844 | 1992.57 | 2073.7
1882.32 | 1959.35 | 1787.45 | 1841.47 | 1994.95 | 2074.2
1881.15 | 1957.1 | 1787.78 | 1842.8 | 1994.18 | 2074.68
1882.7 | 1954.22 | 1789.55 | 1846.22 | 1992.6 | 2075.3
1880.93 | 1956.25 | 1789.13 | 1845.32 | 1990.9 | 2076.85
1882.1 | 1962.07 | 1786.35 | 1844.03 | 1988.8 | 2074.57
1882.68 | 1962.55 | 1787.63 | 1844.43 | 1987.55 | 2071.2
1881.78 | 1962.15 | 1785.07 | 1842.22 | 1990.65 | 2074.68
1877.68 | 1959.9 | 1786.38 | 1840.7 | 1994.57 | 2077.65
1878.88 | 1962.75 | 1787.88 | 1842.32 | 1995.03 | 2076.35
1880.22 | 1962.2 | 1788.93 | 1844.78 | 1994.55 | 2073.48
1880.35 | 1962.35 | 1790.72 | 1845.05 | 1995.32 | 2072.68
1879.88 | 1962.35 | 1792.28 | 1843.03 | 1994.47 | 2076.1
1877.88 | 1962 | 1793.07 | 1841.15 | 1995.38 | 2076.52
1878.57 | 1963.32 | 1789.7 | 1842.57 | 1993.55 | 2072.82
1881.38 | 1963.1 | 1790.2 | 1842.72 | 1993.3 | 2073.88
1883.93 | 1963.95 | 1790.75 | 1842.15 | 1993.07 | 2076.43
1882.78 | 1962.65 | 1790.03 | 1841.8 | 1993.93 | 2076
1883.3 | 1963 | 1788 | 1845.53 | 1992.6 | 2074.4
1882.75 | 1963.25 | 1788.35 | 1845.38 | 1992.53 | 2076.85
1885.03 | 1965.15 | 1788 | 1847.2 | 1993.47 | 2075.68
1883.15 | 1965.3 | 1787.82 | 1846.05 | 1993.93 | 2076.7
1880.8 | 1961.5 | 1788.7 | 1844.18 | 1993.53 | 2078.75
1879.78 | 1955.85 | 1790.2 | 1844 | 1993.03 | 2076.85
1880.47 | 1956.2 | 1790.22 | 1844 | 1994.38 | 2076.88
1881.95 | 1958.05 | 1789.88 | 1842.93 | 1995.5 | 2079.4
1879.6 | 1963.22 | 1794.5 | 1843.88 | 1996.18 | 2077.57
1882.35 | 1964.43 | 1794.82 | 1844.22 | 1997.05 | 2077.3
1882.4 | 1962.43 | 1792.07 | 1847.3 | 1993.97 | 2076.52
1880.75 | 1958.25 | 1791.18 | 1845.15 | 1993.75 | 2078.6
1879.28 | 1957.57 | 1791.03 | 1844.43 | 1993.85 | 2076.43
1879.55 | 1960.22 | 1790.65 | 1845.68 | 1994.97 | 2075.45
1882.03 | 1960.85 | 1791.55 | 1847.55 | 1994.5 | 2076.02
1883.82 | 1961.85 | 1790.7 | 1847.97 | 1995.82 | 2076.38
1883.35 | 1963.53 | 1790.4 | 1850.68 | 1995.7 | 2074.75
1884.05 | 1964.13 | 1790.97 | 1847.82 | 1996.13 | 2076.57
1886 | 1963.47 | 1789.85 | 1844.75 | 1995.65 | 2077.32
1884.95 | 1961.05 | 1788.75 | 1842.3 | 1996.25 | 2074.68
1882.95 | 1960.18 | 1788.93 | 1845.85 | 1995.25 | 2073.38
1881.4 | 1961.3 | 1789.5 | 1845.6 | 1993.85 | 2072.43
1880.97 | 1961.25 | 1787.47 | 1843.97 | 1997.85 | 2075.7
1882.97 | 1961.53 | 1787.03 | 1842.72 | 1997.47 | 2076.13
1881.63 | 1960.1 | 1788.45 | 1842.25 | 1996.03 | 2077.15
1880.38 | 1961.32 | 1787.53 | 1845.63 | 1996.6 | 2079.63
1877.28 | 1967.25 | 1789 | 1845.68 | 1996.15 | 2079.73
1878.47 | 1966.1 | 1789.05 | 1844 | 1996.35 | 2077.75
1883.18 | 1963.18 | 1789.1 | 1841.35 | 1995.53 | 2079.38
1885.1 | 1963.38 | 1788.43 | 1842.6 | 1995.1 | 2078.77
1882.05 | 1961.93 | 1784.2 | 1842.45 | 1995.6 | 2079.7
1884.38 | 1964.65 | 1786.88 | 1842.75 | 1994.45 | 2079.75
1883.38 | 1964.38 | 1786.9 | 1842.35 | 1994.6 | 2080.15
1884.97 | 1963.82 | 1788.85 | 1843.15 | 1996.3 | 2078.98
1882.53 | 1960.45 | 1788.88 | 1844.32 | 1996.25 | 2078.05
1881.68 | 1962.05 | 1789.47 | 1843.7 | 1993.72 | 2080.45
1883.03 | 1960.1 | 1787.95 | 1843.05 | 1995.63 | 2079.63
1882.25 | 1958.9 | 1788.1 | 1844.3 | 1996.18 | 2079.2
1881.18 | 1957.88 | 1787.32 | 1845.78 | 1996.3 | 2078.85
1882.2 | 1958.55 | 1787.05 | 1845.05 | 1996.3 | 2080.25
1882.55 | 1955.95 | 1786.78 | 1842.85 | 1996.5 | 2077.77
1881.63 | 1957.8 | 1788.28 | 1841.6 | 1997 | 2076.8
1880.97 | 1957.85 | 1789.32 | 1843.1 | 1994.55 | 2076.55
1880.18 | 1959.6 | 1788.22 | 1843.95 | 1995.93 | 2077.48
1881.47 | 1960.8 | 1785.6 | 1844.4 | 1997.05 | 2077.93
1881.05 | 1963.13 | 1788.25 | 1845.03 | 1996.57 | 2077.07
1878.72 | 1962.18 | 1791 | 1843.13 | 1996.03 | 2076.88
1879.47 | 1961.68 | 1791.4 | 1842.85 | 1999.18 | 2080.23
1878.22 | 1961.03 | 1789.82 | 1843.57 | 1997.93 | 2078.73
1878.28 | 1960.75 | 1788.82 | 1844.55 | 1995.72 | 2076.13
1877.43 | 1958.75 | 1788.2 | 1843.15 | 1996.22 | 2078.8
1875.47 | 1962.6 | 1791.7 | 1843.55 | 1999.5 | 2080.3
1876.28 | 1964.05 | 1792.25 | 1844.5 | 1998.72 | 2079.55
1876.85 | 1962.6 | 1790.93 | 1843.6 | 1998.7 | 2081.05
1877.68 | 1962.15 | 1788.43 | 1843.68 | 1998.28 | 2081.15
1881.03 | 1964.03 | 1787.53 | 1840.47 | 1998.8 | 2081.55
1882.28 | 1963.72 | 1788.85 | 1841.18 | 1997.4 | 2079.05
1882.05 | 1960.38 | 1790.28 | 1841.5 | 1996.28 | 2075.43
1881.75 | 1961.03 | 1789.45 | 1841.38 | 1996.7 | 2076
1881.28 | 1961.6 | 1788.7 | 1839.4 | 1997.93 | 2077.65
1880.2 | 1963.18 | 1789.68 | 1841.55 | 1997.13 | 2081.02
1880.38 | 1961.57 | 1789.7 | 1842.3 | 1996.07 | 2078.77
1883.57 | 1961.32 | 1788.22 | 1841.95 | 1995.5 | 2076.07
1883.22 | 1962.82 | 1787.5 | 1841.97 | 1994.9 | 2076.52
1882.05 | 1963.78 | 1789.38 | 1844.47 | 1995.35 | 2077.98
1881.75 | 1963.78 | 1791.32 | 1844.7 | 1995.1 | 2077.32
1882.2 | 1965.38 | 1788.55 | 1843.82 | 1996.32 | 2078.23
1883.35 | 1964.5 | 1786.85 | 1841.85 | 1996.7 | 2080.55
1883.88 | 1958.53 | 1790.13 | 1838.65 | 1997.88 | 2080.2
1881.6 | 1958.13 | 1789.13 | 1836.5 | 1997 | 2079.5
1882.75 | 1963.35 | 1788.2 | 1840.93 | 1994.35 | 2078.8
1883.18 | 1965.3 | 1789 | 1842.65 | 1994.68 | 2079.15
1883.75 | 1964.93 | 1789.88 | 1845.28 | 1994.4 | 2074.1
1882.47 | 1962.18 | 1789.57 | 1844.18 | 1996.75 | 2073.48
1878.03 | 1959.45 | 1787.45 | 1843.28 | 1996.82 | 2077.82
1881.43 | 1959.85 | 1788.1 | 1843.57 | 1994.47 | 2078.5
1881.63 | 1958.35 | 1789.47 | 1841.82 | 1994.9 | 2080.1
1880.85 | 1962.15 | 1790.72 | 1841 | 1995.75 | 2080.9
1882.3 | 1963.63 | 1789.53 | 1840.7 | 1996.8 | 2079.57
1880.03 | 1965.75 | 1789.38 | 1843.38 | 1997.43 | 2082.3
1881.3 | 1962.72 | 1790.38 | 1842.72 | 1999.25 | 2084.8
1881.2 | 1963.43 | 1790.38 | 1842.72 | 1998.8 | 2085.52
1883.7 | 1965.47 | 1788.1 | 1843.63 | 1997.88 | 2085.68
1881.78 | 1962.05 | 1787.13 | 1842.32 | 1998.05 | 2084.05
1879.15 | 1960.13 | 1787.97 | 1842.15 | 1995.05 | 2084.02
1879.35 | 1961.18 | 1787.4 | 1836.95 | 1994.9 | 2084.25
1879.03 | 1961.95 | 1785.63 | 1831.6 | 1997.1 | 2078.35
1881.82 | 1960.93 | 1785.03 | 1834.05 | 1996.4 | 2073.1
1886.4 | 1961.32 | 1784.65 | 1838.97 | 2000.05 | 2074.65
1888.13 | 1963.53 | 1786.38 | 1840.13 | 1998.03 | 2078.18
1887 | 1965.68 | 1789.07 | 1839.72 | 1995.18 | 2084.15
1884.88 | 1962.72 | 1787 | 1837.72 | 1997.03 | 2081.8
1883.93 | 1961 | 1787.25 | 1837.85 | 1998.35 | 2081.2
1882.65 | 1960.3 | 1787.7 | 1838.85 | 1997.45 | 2080.98
1879.07 | 1962.57 | 1787.1 | 1840.05 | 1999.2 | 2080.6
1879.65 | 1962.53 | 1786.22 | 1839.93 | 1998.75 | 2079.23
1881.25 | 1962.75 | 1786.63 | 1834.45 | 2000.22 | 2079.93
1879.3 | 1960.75 | 1783.85 | 1828.88 | 2000.53 | 2080.38
1879.63 | 1964.13 | 1781.43 | 1825.35 | 1997.72 | 2081.9
1880.22 | 1962.78 | 1780.88 | 1825.97 | 1996.45 | 2081.13
1883.5 | 1961.8 | 1781.88 | 1831.57 | 1995.4 | 2081.43
1882.55 | 1959.95 | 1784.68 | 1842.63 | 2001 | 2081.52
1879.8 | 1958.2 | 1785 | 1849.15 | 1999.43 | 2081.57
1882.1 | 1961.72 | 1788.2 | 1850.53 | 1999.35 | 2082.77
1886.1 | 1961.15 | 1795.05 | 1848.45 | 1995 | 2083.73
1889.95 | 1962.15 | 1792.8 | 1844.63 | 1993.38 | 2081.5
1886.4 | 1962.15 | 1790.63 | 1842.8 | 1996.63 | 2077.6
1882.95 | 1961.05 | 1788.03 | 1843.5 | 1996.32 | 2077.88
1881.07 | 1961.05 | 1788.85 | 1845.35 | 1997.18 | 2079.35
1881.78 | 1965.28 | 1790.57 | 1849.78 | 1997.93 | 2081.5
1883.32 | 1966.6 | 1791.45 | 1849.8 | 2000.5 | 2082.48
1883.8 | 1966.22 | 1791.05 | 1848.25 | 1999.45 | 2080.6
1883 | 1965.72 | 1791.88 | 1847.82 | 1998.07 | 2079.88
1883.43 | 1965.57 | 1791.75 | 1847.18 | 1998.75 | 2079.23
1883.35 | 1967.55 | 1791.3 | 1846.3 | 1998.05 | 2080.4
1884 | 1967 | 1788.95 | 1846.35 | 1997.9 | 2077.32
1884.13 | 1964.7 | 1790.2 | 1848.75 | 1999.22 | 2078.9
1883 | 1964.4 | 1791 | 1847.22 | 1997.1 | 2078.6
1881.63 | 1964.93 | 1792.53 | 1845.47 | 1996.82 | 2078
1880.65 | 1963.75 | 1792.03 | 1844.25 | 1999.03 | 2079.68
1880.15 | 1962.78 | 1790.43 | 1844.35 | 1998.4 | 2082.93
1884.85 | 1963.22 | 1790.68 | 1843.5 | 1998.57 | 2079.9
1882 | 1966.07 | 1793.15 | 1843.28 | 1999.65 | 2076.6
1881.03 | 1964.7 | 1792.95 | 1846.85 | 1998.63 | 2078.18
1883.6 | 1960.7 | 1791.57 | 1846.7 | 1998.53 | 2082.55
1881.1 | 1962.4 | 1789.28 | 1848.2 | 1998.53 | 2082.4
1878.43 | 1963.72 | 1790.28 | 1846.32 | 1998.38 | 2083.07
1877.7 | 1962.57 | 1790.5 | 1846.35 | 1999.2 | 2085.35
1876.65 | 1963.18 | 1790.63 | 1844.88 | 1997.22 | 2087.07
1880.5 | 1963.7 | 1791.18 | 1845 | 1999.53 | 2084.48
1882.88 | 1962.15 | 1790.9 | 1844.18 | 1998.45 | 2082.07
1881.93 | 1959.15 | 1789.38 | 1844.47 | 1998.38 | 2081.27
1882.03 | 1958.4 | 1789.4 | 1844.68 | 1996.88 | 2081.68
1886.5 | 1962.22 | 1789.15 | 1843.6 | 1998.6 | 2081.2
1886.75 | 1962.07 | 1788.55 | 1843.72 | 1997.45 | 2084.73
1883.5 | 1963.97 | 1789.38 | 1841.85 | 1997.15 | 2084.32
1882.63 | 1963.43 | 1790.4 | 1843 | 1996.35 | 2081.45
1879.82 | 1963.47 | 1790.18 | 1843.47 | 1997.95 | 2081.32
1879.78 | 1963.6 | 1790.32 | 1844.2 | 1998.25 | 2080.98
1880.28 | 1962.88 | 1790.68 | 1843.65 | 1997.8 | 2077.85
1880.72 | 1962.7 | 1789.22 | 1842.53 | 1998.57 | 2080.48
1883.07 | 1962.32 | 1789.35 | 1839.7 | 1999.3 | 2082.4
1884.22 | 1961.9 | 1791.82 | 1841.1 | 1999.78 | 2082.75
1882.97 | 1962.3 | 1791.82 | 1842.8 | 2000.82 | 2080.85
1881.5 | 1966.4 | 1790.85 | 1845.1 | 1997.6 | 2079.88
1880.32 | 1967.07 | 1789.78 | 1846.53 | 1994.95 | 2080.05
1880.53 | 1963.88 | 1788.8 | 1845.38 | 1997.38 | 2075.4
1882.93 | 1962.95 | 1788.1 | 1843.55 | 2000.35 | 2078
1884.05 | 1962.68 | 1789.72 | 1844.3 | 2000.43 | 2082.55
1881.63 | 1966.9 | 1789.38 | 1844.38 | 2000.95 | 2083.7
1880.9 | 1967 | 1786.45 | 1842.72 | 2000.93 | 2082.82
1879.82 | 1964.75 | 1788.95 | 1842.05 | 1998.3 | 2082.07
1883 | 1962.22 | 1791.07 | 1843.43 | 1995.13 | 2080.5
1885.15 | 1962.38 | 1787.03 | 1845.65 | 1994.68 | 2080.35
1884.28 | 1962.88 | 1788.43 | 1845.6 | 1995.53 | 2077.63
1883.57 | 1966.3 | 1789.2 | 1843.32 | 1998.13 | 2081.85
1882.6 | 1962.15 | 1790.15 | 1844 | 2000.2 | 2085.02
1880.05 | 1962.78 | 1790.53 | 1843.95 | 1999.47 | 2084.95
1880.45 | 1962.38 | 1788.07 | 1844.57 | 1999.15 | 2083.23
1882.22 | 1963.85 | 1788.43 | 1843.88 | 2001.3 | 2085.1
1880.35 | 1962.15 | 1787.07 | 1843.93 | 1999.78 | 2084.27
1878.18 | 1964.75 | 1786.93 | 1844.03 | 1999.13 | 2085.07
1880.4 | 1965.6 | 1789.28 | 1843.68 | 2000.63 | 2084.75
1879.3 | 1966.63 | 1792.03 | 1842.2 | 1999.82 | 2080.65
1881.22 | 1966.72 | 1791.95 | 1842.68 | 1998.6 | 2077.45
1881.82 | 1965.82 | 1788.55 | 1843.2 | 1997.28 | 2078.6
1880.7 | 1965.32 | 1791.57 | 1843.4 | 1997.35 | 2081.2
1881.85 | 1962.55 | 1791.82 | 1845.05 | 1998.93 | 2082.23
1885.68 | 1963.57 | 1789.9 | 1846.7 | 1996.78 | 2082.32
1885.2 | 1964.95 | 1788.55 | 1845.6 | 1997.72 | 2085.35
1883.75 | 1960.07 | 1787.93 | 1843.9 | 1997.03 | 2083.18
1882.43 | 1960.38 | 1788.13 | 1843.3 | 1996.2 | 2080.48
1880.85 | 1962.35 | 1787.93 | 1845.57 | 1997.07 | 2079.63
1881.13 | 1964.13 | 1789.18 | 1844.82 | 1998.7 | 2082.25
1882.25 | 1963.15 | 1788.07 | 1843.57 | 1999.07 | 2085.05
1882.1 | 1964.75 | 1788.38 | 1841.05 | 2000.22 | 2086.6
1881.63 | 1964.35 | 1789.35 | 1841.72 | 2000.35 | 2084.23
1880.57 | 1964.38 | 1787 | 1843.22 | 2000.7 | 2082.52
1879.8 | 1962.18 | 1787.7 | 1844 | 2000.32 | 2081.1
1882.43 | 1963.07 | 1788.43 | 1846.25 | 1998.9 | 2079.93
1881.03 | 1963.3 | 1789.7 | 1847.05 | 1998.05 | 2081.6
1880.63 | 1961.9 | 1789.35 | 1843.65 | 1998.55 | 2081.05
1880.6 | 1959.95 | 1789.32 | 1842.78 | 1997.78 | 2079.77
1882.3 | 1962.28 | 1788.1 | 1843.25 | 1999.6 | 2081.95
1882.1 | 1964.07 | 1788.8 | 1843.4 | 2000.85 | 2082.55
1882.82 | 1963.78 | 1791.2 | 1843 | 1998.88 | 2079.52
1883.25 | 1962.28 | 1790.38 | 1842.93 | 1998.4 | 2080.93
1881.57 | 1962.28 | 1789.13 | 1848.18 | 1998.72 | 2082.32
1879.47 | 1959.9 | 1791.8 | 1848.75 | 2001.1 | 2079.73
1882 | 1958.7 | 1792.9 | 1845.6 | 1999.13 | 2079.25
1885.1 | 1961.72 | 1787.9 | 1839.25 | 1999.38 | 2080.73
1883.7 | 1965.53 | 1787.32 | 1836.88 | 1998.75 | 2080.55
1882.28 | 1965.72 | 1787.22 | 1839.55 | 1998.9 | 2079.2
1882.7 | 1963.45 | 1789.6 | 1843.2 | 1999.38 | 2079.27
1884.8 | 1963.75 | 1789.55 | 1844.4 | 1999.78 | 2082.2
1884.1 | 1963.03 | 1788.32 | 1842.45 | 2001.9 | 2081.35
1880.15 | 1963.45 | 1787.1 | 1841.1 | 2000.4 | 2081
1877.55 | 1962.78 | 1787.88 | 1841.93 | 1999.3 | 2080.57
1879 | 1959.15 | 1787.9 | 1844.35 | 1996.63 | 2080.95
1880.3 | 1957.15 | 1787.45 | 1845.05 | 1996.95 | 2079.7
1882 | 1959.72 | 1786.68 | 1843.47 | 1995.4 | 2081.2
1883.55 | 1961.07 | 1788.43 | 1842.32 | 1996.18 | 2082.57
1885.35 | 1960.63 | 1787.53 | 1843.9 | 1997.38 | 2080.77
1888.03 | 1961.6 | 1789.07 | 1846.3 | 1999.6 | 2080.98
1885.1 | 1960 | 1789.7 | 1844.9 | 2000.07 | 2084.43
1884.5 | 1959.38 | 1790.43 | 1844.78 | 2000.3 | 2085.52
1883.95 | 1961.95 | 1789.15 | 1843.43 | 2000.65 | 2084.63
1883.2 | 1959.85 | 1788.18 | 1842.45 | 2000.63 | 2082.13
1881.47 | 1958.28 | 1786.93 | 1844 | 1999.28 | 2083.27
1881.3 | 1958.43 | 1787.53 | 1845.63 | 1999.68 | 2083.93
1880.28 | 1960.8 | 1788.13 | 1843.9 | 1996.97 | 2082.02
1881.05 | 1961.28 | 1789.9 | 1839.75 | 1996.82 | 2082.02
1882.3 | 1960.18 | 1791.45 | 1841.85 | 1996.47 | 2081.5
1881.45 | 1961.6 | 1790.25 | 1845.35 | 1996.9 | 2081.52
1877.03 | 1962.95 | 1788.75 | 1842.9 | 1999.82 | 2080.27
1879.53 | 1962.78 | 1789.03 | 1841.8 | 1999.15 | 2079.8
1881.72 | 1960.32 | 1788.63 | 1843.68 | 1998 | 2081.45
1882.75 | 1959.03 | 1788.95 | 1841.32 | 2000.38 | 2084.23
1884.78 | 1961.15 | 1787.7 | 1840.88 | 2000.5 | 2085.1
1883.97 | 1961.2 | 1784.95 | 1842.75 | 2000.6 | 2085.2
1883.97 | 1961.35 | 1787.47 | 1845.43 | 1998.65 | 2081.73
1883.93 | 1962.2 | 1787.63 | 1841.32 | 1998.85 | 2082.3
1881.05 | 1960.47 | 1790.32 | 1840.15 | 1999.15 | 2083.52
1879.13 | 1959.15 | 1789.53 | 1840.95 | 1998.3 | 2082.65
1878.63 | 1961.28 | 1787.85 | 1843.13 | 2000.45 | 2085.98
1883.95 | 1962.97 | 1788.55 | 1847.32 | 1999.7 | 2087.2
1885.45 | 1963.53 | 1789.68 | 1847.63 | 1998.2 | 2085.18
1886.72 | 1964.1 | 1788.88 | 1845.43 | 1997 | 2082.35
1885.9 | 1961.47 | 1790.03 | 1846.53 | 1999.7 | 2082.2
1885.28 | 1960.8 | 1790.32 | 1845.55 | 2000.57 | 2082.85
1883.1 | 1960.75 | 1789.88 | 1844.85 | 1998.82 | 2080.93
1881.55 | 1959.45 | 1789.5 | 1844 | 1999.9 | 2080.07
1879.85 | 1958.13 | 1789.68 | 1844.22 | 2002.72 | 2080.1
1881.72 | 1960.1 | 1789.07 | 1845.55 | 2000.5 | 2082.13
1886.25 | 1962.93 | 1788.5 | 1843.78 | 2000.7 | 2087.55
1883.8 | 1964.2 | 1786.78 | 1843.95 | 1998.3 | 2084.85
1879.9 | 1963.28 | 1786.78 | 1843.7 | 1999.82 | 2085.7
1879.93 | 1961.57 | 1787.63 | 1844.25 | 1999 | 2081.65
1882.85 | 1961.3 | 1790.5 | 1844.1 | 2000.7 | 2082.65
1882.4 | 1961.15 | 1789.9 | 1843.97 | 2000.97 | 2083.95
1881.53 | 1959.18 | 1787.18 | 1843.35 | 2000.68 | 2084.9
1882.47 | 1961.2 | 1789.4 | 1844.13 | 1999.15 | 2083.68
1884.7 | 1962.5 | 1790.38 | 1844.95 | 1996.8 | 2082.65
1883.68 | 1962.6 | 1788.07 | 1846.13 | 1998.07 | 2083.93
1881.13 | 1961.63 | 1788.03 | 1847.1 | 1998.38 | 2084.68
1880.7 | 1962.5 | 1787.45 | 1846.15 | 1999.05 | 2080.02
1884.4 | 1963.85 | 1788.5 | 1846.4 | 1997.43 | 2081.25
1884.1 | 1961.7 | 1788.7 | 1845.5 | 1999.72 | 2085.3
1883.65 | 1963.7 | 1786.57 | 1844.95 | 1999.6 | 2087.57
1882.78 | 1964.6 | 1787.68 | 1842.82 | 1999.2 | 2083.6
1884.25 | 1963.57 | 1788.35 | 1842.03 | 1998.43 | 2080.98
1883.65 | 1962.93 | 1789.63 | 1842.45 | 1999.3 | 2082.23
1881.43 | 1960.75 | 1788.93 | 1843.5 | 1999.3 | 2084.7
1882.82 | 1959.82 | 1791.97 | 1843.4 | 2000.53 | 2085.48
1883.75 | 1959.55 | 1792.5 | 1842.7 | 2000 | 2084.77
1882.53 | 1961.95 | 1792.7 | 1843.25 | 1999.05 | 2081.55
1882.93 | 1963.35 | 1790.55 | 1840.18 | 1996.85 | 2081.18
1883.55 | 1964.05 | 1790.25 | 1840.4 | 1995.07 | 2080.45
1882.25 | 1966.47 | 1786.32 | 1840.97 | 1997.63 | 2081.02
1885.47 | 1965.1 | 1785.85 | 1839.93 | 2000.38 | 2080.2
1881.55 | 1964.32 | 1789.95 | 1842.2 | 1998.95 | 2081.4
1880.63 | 1965.55 | 1788.6 | 1841.97 | 1998.55 | 2081.68
1882.15 | 1963.35 | 1789.82 | 1843.68 | 1997 | 2083.88
1883.5 | 1965.1 | 1790.7 | 1843.53 | 1995.95 | 2084.2
1882.53 | 1967.32 | 1788.3 | 1844.88 | 1996.25 | 2080.9
1879.7 | 1964.38 | 1786.25 | 1845.55 | 1996.3 | 2082.68
1878.93 | 1963.63 | 1789.35 | 1844.72 | 1995.93 | 2081.45
1881.63 | 1960.32 | 1790.5 | 1842.1 | 1998 | 2080.77
1884.38 | 1960.3 | 1789.05 | 1841.63 | 2000.53 | 2083.7
1882.43 | 1960.25 | 1787.47 | 1841.95 | 2002.18 | 2083.25
1881.45 | 1962.5 | 1786.6 | 1843.3 | 2000.07 | 2081.68
1883.93 | 1963.8 | 1787.05 | 1840.35 | 1999.15 | 2084.4
1885.8 | 1964.45 | 1786.72 | 1837.85 | 1998.55 | 2085.75
1885.57 | 1963.9 | 1787.22 | 1839.45 | 2000.75 | 2085.3
1883.95 | 1964.07 | 1787.35 | 1840.13 | 1999.4 | 2085.6
1883.13 | 1963.35 | 1788.57 | 1840.4 | 2001.5 | 2086.1
1883.1 | 1965.22 | 1787.35 | 1841.72 | 2001.5 | 2086.52
1879.82 | 1963.32 | 1785.68 | 1841.78 | 2001.57 | 2085.9
1882.85 | 1962.63 | 1786.28 | 1843.68 | 1999.13 | 2082.7
1884.5 | 1961.53 | 1788.15 | 1843.53 | 1998.05 | 2079.5
1886.18 | 1961.6 | 1789.2 | 1844.3 | 1998.88 | 2082.85
1885.7 | 1961.65 | 1788.97 | 1843.63 | 2003.32 | 2084.77
1884.9 | 1964.3 | 1792.03 | 1845.8 | 2001.95 | 2085.43
1883.82 | 1966.93 | 1792.1 | 1844.38 | 2000.3 | 2085.13
1882.1 | 1964.53 | 1788.85 | 1845.1 | 2000.43 | 2082
1882.43 | 1965.68 | 1788.9 | 1845.18 | 1999.3 | 2078.45
1882.53 | 1966.4 | 1787.45 | 1843.65 | 1997.85 | 2079.13
1883.4 | 1964.68 | 1788.07 | 1840.3 | 1998.43 | 2082.88
1883.22 | 1962.75 | 1788.72 | 1843.35 | 1999.75 | 2084.95
1882.9 | 1962.88 | 1788.05 | 1844.38 | 1999.85 | 2084.82
1883.8 | 1964.78 | 1788 | 1843.07 | 1999.7 | 2084
1881.82 | 1965.43 | 1786.28 | 1838.95 | 1998.5 | 2082.93
1879.68 | 1964.78 | 1783.55 | 1836.82 | 1999 | 2084.9
1882.07 | 1962.8 | 1783.1 | 1835.45 | 1995.1 | 2082.77
1884.43 | 1961.65 | 1783.68 | 1832.97 | 1998.45 | 2074.77
1882.15 | 1963.03 | 1780.95 | 1830.3 | 1999.43 | 2075.73
1883.5 | 1963.68 | 1781.07 | 1828.55 | 1998.47 | 2079.9
1883.65 | 1962.7 | 1778.72 | 1824.55 | 1996.93 | 2081.07
1883 | 1963.8 | 1775.57 | 1823.18 | 1994.43 | 2080.15
1883.57 | 1964.5 | 1775.47 | 1823.47 | 1995.78 | 2080.52
1881.28 | 1964 | 1775.38 | 1821.6 | 1999.38 | 2079.07
1883.93 | 1963.8 | 1775.93 | 1815.25 | 2000.55 | 2079.52
1884.57 | 1964.22 | 1773.13 | 1814.5 | 1997.82 | 2081.18
1881.22 | 1963.8 | 1773.15 | 1815.3 | 1996.43 | 2084.05
1879.82 | 1961.72 | 1774.45 | 1814.75 | 1999.7 | 2083.93
1881.03 | 1961 | 1773.82 | 1815.38 | 2000.05 | 2082.1
1886.07 | 1962.43 | 1773.93 | 1817.75 | 1999.43 | 2081.88
1884.8 | 1964.45 | 1775.38 | 1820.72 | 1998.1 | 2081.32
1884.22 | 1962.75 | 1778.65 | 1828.85 | 2001.95 | 2081.27
1883.53 | 1959.53 | 1783.88 | 1833.88 | 1999.63 | 2081.8
1883.85 | 1959.1 | 1783.72 | 1837.75 | 2000.53 | 2082.45
1884.18 | 1962.78 | 1782.6 | 1836.1 | 2000.07 | 2081.98
1883.35 | 1965.68 | 1780.68 | 1830.18 | 2002.03 | 2083.32
1884.78 | 1966.45 | 1780.6 | 1830.28 | 2000.97 | 2083.73
1882.25 | 1965.18 | 1781.45 | 1832.35 | 2000.07 | 2081.6
1884.15 | 1967.07 | 1783.88 | 1834.55 | 1999.43 | 2080.32
1884.22 | 1967 | 1783.72 | 1828.72 | 1999.07 | 2080.63
1887.15 | 1965.55 | 1780.93 | 1823.47 | 1999.82 | 2080.4
1884.78 | 1963.5 | 1780.1 | 1831.8 | 2000.95 | 2082.15
1883.78 | 1960.8 | 1784.68 | 1838.78 | 2000.18 | 2085.32
1883.38 | 1959.22 | 1786.15 | 1836.22 | 2000 | 2086.3
1882.38 | 1959.57 | 1782.95 | 1832.6 | 2000.35 | 2084.02
1882.32 | 1963.07 | 1781.95 | 1829.47 | 1997.25 | 2083.43
1882.63 | 1965.55 | 1780.15 | 1819.9 | 1997.2 | 2081.32
1882.68 | 1963.97 | 1776.15 | 1804.85 | 1999.5 | 2081.7
1885.45 | 1961.97 | 1769.07 | 1791.93 | 1998.82 | 2081.25
1885.53 | 1960.78 | 1762.3 | 1785.65 | 1999.18 | 2080.6
1884.72 | 1960.53 | 1757.63 | 1783.7 | 2000.57 | 2079.1
1882.55 | 1962.47 | 1756.22 | 1785.07 | 2000.15 | 2083.1
1880.97 | 1962.38 | 1756.4 | 1788.6 | 1999.57 | 2085.57
1881.6 | 1962.5 | 1757.72 | 1788.05 | 2000.68 | 2082
1884.43 | 1964.03 | 1756.8 | 1782.6 | 1998.53 | 2081.27
1884.25 | 1964.15 | 1755.2 | 1780.75 | 1997.47 | 2079.65
1881.32 | 1964.15 | 1753.53 | 1787.03 | 1997.3 | 2080.55
1882.13 | 1964.75 | 1753.6 | 1787.85 | 1997.2 | 2082.43
1882.35 | 1964.03 | 1758.3 | 1791.97 | 1996.28 | 2083.52
1881.85 | 1963.85 | 1762.38 | 1801.47 | 1998.97 | 2083
1881.32 | 1961.05 | 1767.2 | 1812.55 | 1999.97 | 2081.68
1881.82 | 1960.43 | 1771.35 | 1814.57 | 1999.6 | 2082.63
1879.25 | 1962.88 | 1770.32 | 1807.65 | 2000.03 | 2081.73
1879.72 | 1967.75 | 1765.7 | 1792.63 | 1998.75 | 2081.23
1880.43 | 1966.55 | 1760.13 | 1782.53 | 1998.18 | 2081.43
1881.1 | 1963.68 | 1755.5 | 1781 | 1999.9 | 2084.07
1881.72 | 1964.7 | 1752.97 | 1780.5 | 1999.05 | 2083.15
1882.47 | 1963.68 | 1749.07 | 1780.05 | 1996.65 | 2083.77
1880.75 | 1962.3 | 1749.97 | 1779.18 | 1995.57 | 2080.85
1880.45 | 1962.7 | 1751.28 | 1778.38 | 1998.05 | 2079.98
1879.38 | 1967.57 | 1749.2 | 1773.25 | 1999.45 | 2079.05
1878.53 | 1968.43 | 1745.9 | 1767.05 | 2000.85 | 2082.13
1880.47 | 1969.22 | 1745.78 | 1769.55 | 1999.38 | 2080.63
1881.38 | 1965.75 | 1746.13 | 1773.63 | 1999.65 | 2080.32
1883.22 | 1964.32 | 1747.45 | 1777.15 | 1999.05 | 2083.38
1880.7 | 1965.45 | 1748.28 | 1780.1 | 1998.03 | 2083.05
1882.78 | 1964.82 | 1751.45 | 1784.63 | 1997.93 | 2080.2
1883.25 | 1962 | 1753.1 | 1793.1 | 1999.6 | 2078.43
1882 | 1961.8 | 1762.03 | 1820.4 | 1998.28 | 2079
1883.85 | 1962.1 | 1772.15 | 1846.72 | 2001.18 | 2077.27
1885.18 | 1963.28 | 1783.95 | 1856.8 | 2001.45 | 2078.5
1886.38 | 1962.03 | 1787.3 | 1852.72 | 1999.2 | 2081.35
1883.8 | 1961.38 | 1785.07 | 1838.6 | 1998.97 | 2085.27
1881.55 | 1960.5 | 1782.93 | 1829 | 2000.9 | 2085.18
1879.18 | 1960.45 | 1780.82 | 1823.35 | 1999.28 | 2082.6
1878.93 | 1961.93 | 1779.07 | 1819.13 | 1995.88 | 2082.55
1883.8 | 1960.97 | 1780.03 | 1826.43 | 1994.45 | 2080.93
1883.93 | 1962.35 | 1786.1 | 1849.35 | 1997.57 | 2082
1883.6 | 1963.2 | 1795.32 | 1880.28 | 1997.97 | 2084.43
1882.53 | 1963.47 | 1804.47 | 1888.97 | 1997.63 | 2086.23
1881.05 | 1963.1 | 1807.45 | 1868.63 | 1996.75 | 2084.63
1881.7 | 1962.47 | 1805.82 | 1861.72 | 2000.78 | 2081.8
1883.1 | 1963.78 | 1806.2 | 1861.8 | 2001.07 | 2083.07
1881.47 | 1963.5 | 1803.95 | 1859.53 | 1999.85 | 2085.52
1881.25 | 1965.13 | 1803.53 | 1866.2 | 1997.93 | 2081.88
1881.63 | 1966.15 | 1804.15 | 1873.45 | 2000.3 | 2084.35
1884.7 | 1965.22 | 1806.07 | 1873.32 | 1999.2 | 2085.23
1885.22 | 1964.63 | 1809.13 | 1879.15 | 1998.32 | 2085.27
1884.78 | 1961.75 | 1810.38 | 1887.03 | 2000.03 | 2083.52
1880.57 | 1960.65 | 1812.68 | 1893.18 | 2000.38 | 2083.65
1880.63 | 1958.1 | 1815.47 | 1889.72 | 1998.2 | 2081.57
1880.75 | 1959.88 | 1815.35 | 1887.15 | 1997.85 | 2081.7
1881.2 | 1959.5 | 1813.22 | 1880.3 | 1999.22 | 2079.95
1879.78 | 1960.13 | 1811.55 | 1873.85 | 2000.75 | 2079.07
1877.57 | 1961.35 | 1807.82 | 1868.22 | 1999.95 | 2079.98
1877.72 | 1962.2 | 1804.45 | 1870 | 1996.65 | 2080.57
1880.13 | 1964.5 | 1805.5 | 1886.72 | 1999.3 | 2082.68
1879.85 | 1963.82 | 1812.6 | 1901.65 | 1998.82 | 2085.52
1884.57 | 1962.15 | 1817.18 | 1900.95 | 1996.75 | 2085.02
1884.03 | 1963.35 | 1817.95 | 1893.85 | 1997.88 | 2083.55
1883.18 | 1962.1 | 1816.5 | 1887.45 | 1997.9 | 2080.15
1881.9 | 1964.57 | 1814.35 | 1883.35 | 1998.72 | 2083.77
1879.6 | 1963.5 | 1813.8 | 1882.4 | 1998.2 | 2085.3
1880.72 | 1963.45 | 1813.32 | 1878.7 | 1998.68 | 2083.18
1880.35 | 1964 | 1814.2 | 1882.05 | 1998.25 | 2083.18
1881.15 | 1963.6 | 1813.3 | 1884.05 | 1999 | 2084.68
1884.22 | 1964.13 | 1812.65 | 1886.8 | 1997.32 | 2082.02
1884.97 | 1967.63 | 1811.32 | 1880.25 | 1998.65 | 2080.8
1886.63 | 1966.22 | 1810.3 | 1876.65 | 1999.07 | 2080.1
1880.43 | 1963.9 | 1809.93 | 1874.68 | 1997.88 | 2082.95
1883.5 | 1963.47 | 1809.9 | 1875.55 | 1999.8 | 2083.52
1883.9 | 1960.15 | 1810.3 | 1875.22 | 2000.75 | 2079.1
1882.05 | 1958.03 | 1808.53 | 1873.2 | 1999.72 | 2077.85
1883.55 | 1957.68 | 1806.32 | 1871.65 | 1997.75 | 2079.5
1884.2 | 1962.07 | 1805.57 | 1870.95 | 1995.72 | 2078.63
1883.85 | 1964.4 | 1804.7 | 1871.22 | 1997.53 | 2079.5
1882.4 | 1966.38 | 1805.78 | 1869.32 | 1998.53 | 2083.45
1880.7 | 1968.45 | 1803.1 | 1867.38 | 1996.7 | 2083.07
1881.18 | 1965.78 | 1804.32 | 1865.7 | 1996 | 2076.95
1883.22 | 1965.32 | 1804.55 | 1865.22 | 1998.65 | 2075.98
1883.25 | 1963.75 | 1802.8 | 1866.57 | 1999.13 | 2080.98
1882.28 | 1965.32 | 1801.05 | 1863.38 | 1998.68 | 2082.8
1881.43 | 1963.8 | 1800.4 | 1862.4 | 1996.9 | 2082.6
1880.53 | 1963.03 | 1802.35 | 1862.2 | 1996.8 | 2081.05
1886.15 | 1965.07 | 1803.82 | 1863.35 | 1996.7 | 2080.23
1889.55 | 1963.88 | 1802.68 | 1863.03 | 1998.05 | 2082.27
1886.1 | 1964.63 | 1802.53 | 1862.05 | 1997.53 | 2085.25
1883.55 | 1963.25 | 1801.13 | 1863.55 | 1998.6 | 2081.9
1886.3 | 1964.82 | 1798.8 | 1861.68 | 1997.97 | 2082.55
1885.28 | 1964.47 | 1799.55 | 1859.32 | 1999.6 | 2084.02
1883.05 | 1963.55 | 1801.95 | 1857.9 | 1998.93 | 2084.2
1881.7 | 1963.97 | 1800.32 | 1857.43 | 1999.53 | 2081.43
1880.18 | 1961.75 | 1795.85 | 1857.25 | 1999.93 | 2077.77
1882.72 | 1960.7 | 1798.43 | 1857.5 | 2001.68 | 2077.1
1883.05 | 1958.9 | 1800.4 | 1859.75 | 2000.47 | 2080.77
1883.28 | 1963.97 | 1798.28 | 1859.13 | 2000.8 | 2082.25
1880 | 1964.43 | 1798.25 | 1855.57 | 1999.45 | 2082.13
1881.1 | 1965.65 | 1797.57 | 1853.3 | 1996.9 | 2080.93
1883.88 | 1965.2 | 1798.13 | 1857.03 | 1998.22 | 2080.13
1884.65 | 1965.78 | 1796.4 | 1856.88 | 1998.32 | 2076.63
1883.53 | 1964.03 | 1794.03 | 1855.55 | 2000.88 | 2080.02
1885.03 | 1962.97 | 1795.18 | 1856.15 | 1999.15 | 2078.65
1881.97 | 1958.93 | 1794.85 | 1856.53 | 1997.85 | 2077.6
1883.88 | 1960.15 | 1796.28 | 1854.03 | 1999.05 | 2078.18
1881.53 | 1962.35 | 1796.8 | 1853.43 | 1999.53 | 2077.85
1880.85 | 1965.18 | 1794.72 | 1852.1 | 1999.4 | 2079.6
1885.3 | 1965.2 | 1795.13 | 1851.3 | 2000.88 | 2082.55
1886.65 | 1963.85 | 1794.25 | 1850.55 | 2000.57 | 2082.48
1886.63 | 1963.32 | 1793.78 | 1849.93 | 1998.2 | 2081.45
1882.43 | 1961.38 | 1793.68 | 1853.25 | 1999.78 | 2079.88
1880.05 | 1962.53 | 1794.03 | 1853.03 | 2000.32 | 2084.23
1881.82 | 1965.88 | 1793.25 | 1851.35 | 2002.88 | 2086.85
1881.93 | 1961.82 | 1793.7 | 1852.95 | 2001.15 | 2083.68
1880.7 | 1959.35 | 1794 | 1852.95 | 2000.5 | 2085.07
1881.25 | 1960.3 | 1795.4 | 1849.43 | 1998.28 | 2084.88
1881.72 | 1964.5 | 1791.7 | 1846.45 | 1998.2 | 2082.43
1882.18 | 1965.72 | 1789.93 | 1847.65 | 1999.88 | 2083.1
1881.15 | 1962.65 | 1792.7 | 1846.85 | 2001.53 | 2086.18
1881.45 | 1960.9 | 1793.25 | 1847.53 | 2003.1 | 2083.82
1880.5 | 1961.4 | 1793.5 | 1848.1 | 1998.1 | 2080.05
1879.88 | 1964.88 | 1793.43 | 1847.43 | 1998.35 | 2078.9
1881.97 | 1964.97 | 1794.2 | 1849.05 | 1999.05 | 2080.02
1880.82 | 1965.13 | 1792.55 | 1850.1 | 1998.75 | 2085
1881.13 | 1965.97 | 1791 | 1848.6 | 1999.32 | 2084.73
1880.03 | 1964.07 | 1789.45 | 1848.35 | 1999.2 | 2081.43
1880.28 | 1962.3 | 1789.5 | 1848.45 | 2001.68 | 2081.7
1883.15 | 1957.9 | 1791.2 | 1848.8 | 2004.55 | 2085.75
1883.6 | 1958.8 | 1791.25 | 1849.5 | 2001.45 | 2082.25
1883.6 | 1962.35 | 1789.78 | 1845.88 | 1999.38 | 2075.57
1880.65 | 1963.8 | 1787.97 | 1845.1 | 2000.78 | 2079.6
1880.32 | 1963.78 | 1787.15 | 1847.07 | 2000.55 | 2081.4
1881.22 | 1963.88 | 1789.9 | 1848.25 | 1999.35 | 2083.25
1880.2 | 1963.43 | 1790.32 | 1848.13 | 1998.75 | 2084.02
1879.3 | 1968.32 | 1790.15 | 1848.68 | 1997.5 | 2083.18
1879.85 | 1966.65 | 1789.57 | 1846.97 | 1999.55 | 2081.4
1879.43 | 1965.5 | 1789.03 | 1847.18 | 2000.25 | 2080.7
1878.47 | 1962.78 | 1790.18 | 1846.65 | 1998.05 | 2081.2
1880.7 | 1963.85 | 1790.18 | 1847.85 | 1995.88 | 2080.05
1884.05 | 1963.07 | 1789.72 | 1846.95 | 1996.97 | 2080.38
1884.3 | 1963.57 | 1788.03 | 1845.93 | 1998.82 | 2081.38
1880.1 | 1959.53 | 1787.78 | 1847.35 | 1999.53 | 2084.73
1881.85 | 1961.5 | 1789.88 | 1848.6 | 1996.35 | 2083.32
1882.1 | 1960.13 | 1791.93 | 1848.1 | 1998.9 | 2082.65
1883.85 | 1962.72 | 1791.88 | 1846.18 | 1999.03 | 2083.6
1884.93 | 1965.32 | 1794.85 | 1842.68 | 1998.97 | 2084.82
1883.85 | 1965.93 | 1794.18 | 1844.63 | 1997.88 | 2081.73
1884.6 | 1964.5 | 1791.93 | 1844.53 | 2000.72 | 2080.32
1884.03 | 1965.05 | 1789.22 | 1845.6 | 1999.65 | 2081.38
1882.05 | 1964.45 | 1789.03 | 1846.93 | 1999.95 | 2080.25
1883.7 | 1963.88 | 1790.25 | 1845.45 | 1998.53 | 2082.25
1881.85 | 1965.28 | 1789.28 | 1845.18 | 1998.15 | 2080.7
1879.68 | 1963.72 | 1787.45 | 1843.18 | 1996.75 | 2079.77
1880.57 | 1964.88 | 1790.3 | 1843.22 | 1998.28 | 2080.1
1882.3 | 1962.22 | 1789.35 | 1844.5 | 1999 | 2081.25
1880.85 | 1960.88 | 1790.2 | 1846.75 | 1998.53 | 2081.13
1879.25 | 1965.53 | 1789.32 | 1847.45 | 2000.4 | 2079.32
1879.03 | 1964.43 | 1789.2 | 1846.93 | 1997.72 | 2083.43
1881.72 | 1967.53 | 1790.72 | 1845.15 | 2000.3 | 2083.57
1884.05 | 1966.78 | 1791.25 | 1842.63 | 2000.28 | 2079.88
1882.35 | 1966.1 | 1791.2 | 1841.95 | 1998.13 | 2081
1881.93 | 1966 | 1790.45 | 1843.88 | 1998.7 | 2081.95
1884.53 | 1965.13 | 1790.03 | 1845.18 | 1999.63 | 2080.73
1885.4 | 1962.6 | 1789.5 | 1845.03 | 2000 | 2080.65
1886.5 | 1962.32 | 1789.68 | 1844.63 | 1998.18 | 2083.4
1885.43 | 1961.8 | 1787.5 | 1845.82 | 1997.63 | 2084.65
1885.4 | 1958.5 | 1788.13 | 1845.32 | 1996.28 | 2081.98
1883.78 | 1958.93 | 1790 | 1844.57 | 1999.47 | 2082.57
1884.85 | 1961.78 | 1790.03 | 1844.7 | 2000.57 | 2081.07
1884.32 | 1963.2 | 1788.4 | 1845.43 | 1997.35 | 2084.13
1885.75 | 1963.82 | 1787.05 | 1845.32 | 1998.85 | 2081.52
1884.93 | 1962.53 | 1788.78 | 1845.63 | 1996.9 | 2082.63
1882.6 | 1960.55 | 1791.53 | 1845.1 | 1998.8 | 2082.5
1883.72 | 1960.3 | 1790.43 | 1847.18 | 1999.45 | 2082.63
1885.45 | 1960.75 | 1791.88 | 1847.9 | 1997.1 | 2082.43
1885.63 | 1962.22 | 1791.97 | 1846.68 | 1996.88 | 2082.15
1883.8 | 1963.43 | 1793.57 | 1844.47 | 1997.65 | 2081.75
1881.95 | 1962.88 | 1791.32 | 1846.6 | 1997.28 | 2082.07
1882.63 | 1962.65 | 1788.43 | 1849.65 | 1997.68 | 2083.55
1884.07 | 1962.6 | 1791.1 | 1847.6 | 2000.05 | 2082.48
1883.82 | 1964.2 | 1791.95 | 1850.13 | 1999.45 | 2078.13
1883.5 | 1964.72 | 1792.13 | 1848.25 | 1997.6 | 2079.4
1883.93 | 1961.38 | 1788.6 | 1846.78 | 1997.8 | 2079.98
1880.15 | 1961 | 1789.6 | 1845.85 | 1997.57 | 2080.93
1881.38 | 1965.32 | 1790.28 | 1846.35 | 1995.88 | 2081.2
1883.57 | 1967.3 | 1788.55 | 1847.05 | 1996.95 | 2080.65
1887.15 | 1964.78 | 1788.3 | 1846.63 | 1996.97 | 2081.88
1888.8 | 1963.97 | 1789.93 | 1845.57 | 1996.43 | 2079.93
1887 | 1963.35 | 1792.75 | 1844.9 | 1999.43 | 2076.43
1881.75 | 1959.53 | 1793.5 | 1846.15 | 1999.8 | 2076.95
1880.25 | 1959.47 | 1789.45 | 1847 | 2002.35 | 2083.05
1879.45 | 1963.07 | 1786.65 | 1845.38 | 1998.07 | 2082.05
1880.57 | 1963.78 | 1788.15 | 1844.82 | 1995.43 | 2082.48
1883.03 | 1963.95 | 1788.35 | 1844.5 | 1997.63 | 2078.55
1882.72 | 1964.03 | 1789.05 | 1846.15 | 2003.32 | 2081.43
1881.88 | 1962.9 | 1788.7 | 1846.72 | 2001.38 | 2084.82
1881.57 | 1963.85 | 1789.53 | 1847 | 2001.9 | 2083.63
1881.5 | 1962.82 | 1789.7 | 1848.13 | 1998.25 | 2082.23
1882.88 | 1963.5 | 1786.88 | 1848.63 | 1998.88 | 2084.13
1879.57 | 1966.68 | 1789.47 | 1848 | 1999.88 | 2081.95
1880.55 | 1966.8 | 1790.35 | 1844.55 | 2000.32 | 2083.65
1881.72 | 1965.47 | 1792.43 | 1843.18 | 1998.7 | 2081.18
1883.97 | 1964.4 | 1789.3 | 1845.38 | 1998.13 | 2077.3
1883.72 | 1966 | 1789.65 | 1849.53 | 1996.3 | 2080.52
1883.28 | 1968.25 | 1792.15 | 1850.45 | 2000 | 2084.73
1879.85 | 1965.97 | 1791.18 | 1847.72 | 1997.65 | 2084.15
1880.45 | 1964.7 | 1789.7 | 1843.28 | 2000.53 | 2086.63
1882.8 | 1963.7 | 1790.05 | 1844.63 | 2000.47 | 2083.3
1883.78 | 1961.85 | 1789.18 | 1844.3 | 1999.18 | 2081.27
1884 | 1964.53 | 1791 | 1841.32 | 1996.43 | 2082.7
1883.97 | 1965.68 | 1791.45 | 1837.5 | 1997.9 | 2082.85
1882 | 1965.5 | 1792.55 | 1840.13 | 2000.47 | 2084.82
1879.22 | 1964.53 | 1791 | 1842.38 | 1999.57 | 2083.93
1880.57 | 1964.82 | 1787.63 | 1845.2 | 1995.7 | 2078.65
1882.2 | 1964.53 | 1787.65 | 1844.63 | 1996.85 | 2080.9
1884.6 | 1965.6 | 1786.78 | 1844.53 | 1998.15 | 2082.77
1886.7 | 1966.1 | 1788.75 | 1844.47 | 1999.32 | 2080.5
1885.65 | 1967.35 | 1788.68 | 1843.32 | 1999.32 | 2082.65
1885.85 | 1965.3 | 1789.85 | 1843.75 | 2000.57 | 2082.7
1884.55 | 1962.4 | 1788.78 | 1844.8 | 2000.25 | 2081.93
1883.18 | 1962.55 | 1789 | 1845.45 | 2000.38 | 2081.07
1881 | 1963.95 | 1790.55 | 1846.07 | 1999.2 | 2083.38
1883.13 | 1963.88 | 1791.07 | 1843.32 | 2000 | 2085.13
1881.9 | 1963.18 | 1791.38 | 1840.93 | 1998.18 | 2082.3
1882.95 | 1963.75 | 1789 | 1842.25 | 1999.13 | 2079.95
1884.1 | 1966.43 | 1787.55 | 1844.55 | 1999.2 | 2079
1885.72 | 1966.63 | 1788 | 1846.03 | 1999.65 | 2081.68
1885 | 1965.22 | 1789.4 | 1844.05 | 2000.1 | 2081.9
1883.35 | 1962.18 | 1790.88 | 1845.35 | 1998.85 | 2080.57
1885.22 | 1962.93 | 1791.68 | 1847.43 | 1998.85 | 2081.43
1885.35 | 1961.43 | 1791 | 1847.25 | 1996.85 | 2080.52
1884.53 | 1961.78 | 1791.43 | 1843.07 | 1995.55 | 2077.13
1883.9 | 1961.28 | 1790.65 | 1842.47 | 1997.22 | 2079.1
1884.95 | 1961.75 | 1788.97 | 1845.2 | 1996.25 | 2082.15
1882.88 | 1960.2 | 1789.15 | 1846.03 | 1994.35 | 2079.95
1883.1 | 1960.38 | 1786.03 | 1847.13 | 1997.68 | 2082.23
1883.93 | 1963.07 | 1788 | 1848.25 | 1999.18 | 2082.23
1882.75 | 1964.22 | 1787.93 | 1848.15 | 1999.85 | 2080.05
1883.2 | 1964.55 | 1792.32 | 1848.15 | 2002.28 | 2082.15
1883.1 | 1965.6 | 1793.95 | 1848.45 | 2000.9 | 2082.55
1886.4 | 1965.95 | 1789 | 1843.57 | 2000.82 | 2081.23
1887.45 | 1965.9 | 1789.63 | 1845.2 | 2002.43 | 2084.75
1885.4 | 1963.88 | 1789.97 | 1843.35 | 2002.18 | 2088.4
1882.05 | 1961.55 | 1789.8 | 1845.78 | 2002.1 | 2087.75
1882.5 | 1963.5 | 1789.03 | 1844.13 | 2001.88 | 2088.05
1882.85 | 1964.57 | 1790.03 | 1846.88 | 2008.53 | 2088.57
1883.8 | 1965.43 | 1791.05 | 1846.53 | 2011.32 | 2092.13
1883.1 | 1964.57 | 1790.25 | 1846.68 | 2014.25 | 2097.68
1882.13 | 1962.43 | 1790.05 | 1845.82 | 2012.38 | 2098.82
1882.28 | 1963.5 | 1790.05 | 1846.4 | 2014.15 | 2098.1
1882.68 | 1963.4 | 1789.2 | 1845.5 | 2016.93 | 2100.2
1886.45 | 1964.75 | 1789.45 | 1844.45 | 2020.7 | 2102.25
1882.82 | 1963 | 1790.97 | 1843.93 | 2026.05 | 2107.73
1881.97 | 1961.18 | 1790.2 | 1843.5 | 2028.35 | 2110.05
1883.9 | 1962.55 | 1790.4 | 1844.25 | 2036 | 2116.15
1883.28 | 1966.5 | 1791.32 | 1843.68 | 2043.15 | 2124.23
1883.5 | 1966.32 | 1790.1 | 1844.35 | 2050.18 | 2128.02
1882.88 | 1965.1 | 1789.72 | 1844.97 | 2054.35 | 2134.88
1882.3 | 1965.15 | 1790.63 | 1844.38 | 2059.32 | 2140.02
1879.53 | 1962.03 | 1790.57 | 1843.28 | 2065.65 | 2141.5
1880.32 | 1961.28 | 1790.32 | 1844.43 | 2064.55 | 2148.35
1884.03 | 1961 | 1789.43 | 1844 | 2067.63 | 2156.38
1883.28 | 1963.4 | 1789.57 | 1844.07 | 2071.38 | 2156.1
1882.22 | 1963.6 | 1787.8 | 1846.18 | 2074.18 | 2156.68
1882.68 | 1961.35 | 1787.75 | 1844.3 | 2072.68 | 2159
1884.75 | 1959.82 | 1788 | 1843.03 | 2075.82 | 2161.45
1883.25 | 1962.53 | 1787.9 | 1841.1 | 2078.4 | 2163.6
1880.95 | 1961.63 | 1791.28 | 1844.03 | 2077.68 | 2165.68
1880.68 | 1965.3 | 1791.97 | 1847.97 | 2075.93 | 2166.7
1880.55 | 1965.6 | 1790.78 | 1846.97 | 2079.05 | 2166.8
1884.03 | 1965.43 | 1788.07 | 1845.07 | 2080.73 | 2166.32
1883.15 | 1965.13 | 1789 | 1846.93 | 2084.18 | 2172.48
1883.28 | 1964.22 | 1791 | 1846.5 | 2089.95 | 2174.88
1884.7 | 1963.68 | 1789.6 | 1848.13 | 2092.75 | 2178.48
1885.6 | 1965.72 | 1790.7 | 1848.1 | 2094.5 | 2181.88
1885.28 | 1968.75 | 1790.93 | 1846.28 | 2097.65 | 2184.57
1884.85 | 1966.75 | 1788.68 | 1845.07 | 2101.98 | 2189.9
1884.5 | 1964.32 | 1789.85 | 1844.7 | 2102.48 | 2192.7
1885.22 | 1967.1 | 1789.18 | 1845 | 2102.52 | 2196
1884.18 | 1969.88 | 1788.28 | 1845.3 | 2104.9 | 2202.05
1886 | 1970.22 | 1788.32 | 1844.57 | 2107.38 | 2204.43
1885.6 | 1966.8 | 1787.47 | 1845.88 | 2110.45 | 2204.02
1885.82 | 1965.75 | 1790.3 | 1846.47 | 2111.38 | 2204.98
1882.7 | 1966.4 | 1791.88 | 1846.6 | 2111.68 | 2206.63
1883.6 | 1965.57 | 1791.13 | 1843.53 | 2111.93 | 2204.05
1884.55 | 1965.4 | 1790.57 | 1840.32 | 2111.77 | 2205.27
1883.5 | 1965.93 | 1790.15 | 1840.13 | 2114.38 | 2211
1884.22 | 1966.82 | 1789.3 | 1842.07 | 2114.98 | 2215.15
1885.2 | 1965.6 | 1787.13 | 1844.63 | 2113.98 | 2212.5
1884.05 | 1963.22 | 1788.63 | 1844 | 2113.3 | 2209.75
1881.72 | 1963.5 | 1790.1 | 1844.25 | 2115.07 | 2209.88
1882.6 | 1962.88 | 1789.38 | 1845.7 | 2113.82 | 2209.52
1884.32 | 1962.95 | 1789.85 | 1844.28 | 2113.73 | 2210.93
1882.93 | 1963.25 | 1788.3 | 1843.3 | 2114.15 | 2211.6
1884.38 | 1961.72 | 1787.82 | 1843.85 | 2111.85 | 2209.35
1883.03 | 1963.57 | 1788.47 | 1844.43 | 2111.25 | 2210.05
1882.88 | 1964.75 | 1787.97 | 1846.22 | 2110.85 | 2213.55
1881.8 | 1966.45 | 1788.3 | 1845.55 | 2115.2 | 2213.57
1880.55 | 1967.45 | 1789.38 | 1846.05 | 2115.82 | 2214.98
1882.5 | 1966.82 | 1790.13 | 1844.3 | 2116.7 | 2215.38
1885.45 | 1968.18 | 1790.2 | 1844.2 | 2116.73 | 2216.27
1886.3 | 1971.5 | 1791.15 | 1844.55 | 2115.2 | 2213.38
1887.5 | 1968.4 | 1791.05 | 1844.68 | 2112.7 | 2214.63
1884.78 | 1965.32 | 1789.88 | 1844.85 | 2118.3 | 2213.55
1885.43 | 1965.3 | 1791.35 | 1844.15 | 2118.07 | 2213.2
1884.93 | 1963.97 | 1791.32 | 1841.53 | 2116.1 | 2210.95
1883.43 | 1962.82 | 1792.85 | 1840.8 | 2115.82 | 2214.93
1881.3 | 1963.6 | 1792.82 | 1843.8 | 2117.7 | 2214.48
1884.88 | 1967.63 | 1790.55 | 1844.15 | 2119.48 | 2218.4
1882.88 | 1970.93 | 1787.18 | 1844.5 | 2119.05 | 2217.77
1883.63 | 1967.25 | 1787.45 | 1844.93 | 2120.52 | 2218.55
1885.85 | 1964.5 | 1792.22 | 1844.82 | 2119.45 | 2218.48
1887.35 | 1964.85 | 1791.75 | 1843.82 | 2122.95 | 2220.48
1884.35 | 1961.9 | 1788.25 | 1845.07 | 2123.9 | 2220.85
1885 | 1960.97 | 1789.72 | 1845.75 | 2126.68 | 2226.27
1884.9 | 1961.32 | 1788.95 | 1845.28 | 2126.98 | 2225.73
1884.72 | 1962.3 | 1788.63 | 1842.9 | 2125.45 | 2226.68
1884.05 | 1962.13 | 1789.32 | 1840.32 | 2124.2 | 2223.98
1882.35 | 1968.85 | 1789.82 | 1840.28 | 2128.7 | 2224.57
1882.03 | 1969.25 | 1793.1 | 1843.53 | 2131.88 | 2227.13
1885.4 | 1965.13 | 1791.53 | 1843.8 | 2133.7 | 2230.77
1886.78 | 1963.5 | 1788.68 | 1844.97 | 2135.95 | 2233.2
1886 | 1964.18 | 1789.28 | 1845.18 | 2135.35 | 2233.77
1883.95 | 1963.6 | 1788.95 | 1845.7 | 2131.95 | 2234
1883.45 | 1962.13 | 1788.88 | 1843.65 | 2132.7 | 2234.35
1884.07 | 1962.18 | 1786.6 | 1844.18 | 2133.6 | 2237.7
1883.47 | 1964.03 | 1788.57 | 1846.8 | 2134.82 | 2238.02
1883.72 | 1963.9 | 1790.88 | 1845.8 | 2136.57 | 2237.48
1887.65 | 1967.45 | 1790.85 | 1844.63 | 2138.2 | 2240.02
1889.75 | 1968.2 | 1790.25 | 1844.85 | 2136.63 | 2244.18
1887.68 | 1964.18 | 1790 | 1844.38 | 2138.07 | 2246.88
1888.03 | 1964.1 | 1788.85 | 1844.85 | 2141.75 | 2246.63
1886.75 | 1963.75 | 1789.65 | 1844.63 | 2143.4 | 2243.9
1883.9 | 1961.97 | 1792.2 | 1841.5 | 2140.45 | 2244.82
1881.72 | 1958.75 | 1791.68 | 1844.05 | 2140.25 | 2244.57
1881.85 | 1957.5 | 1791.2 | 1845.43 | 2140.23 | 2246.7
1882.45 | 1961.7 | 1791.43 | 1844.97 | 2143.23 | 2246.95
1880.95 | 1963.03 | 1790 | 1846.72 | 2146.7 | 2249.75
1879.75 | 1961.35 | 1790.13 | 1846.28 | 2145.82 | 2251.4
1881.78 | 1960.53 | 1790.4 | 1844.25 | 2145.45 | 2251.57
1882.13 | 1961.07 | 1790.8 | 1844.85 | 2147.68 | 2250.45
1884.68 | 1962.25 | 1789.95 | 1843.95 | 2150.4 | 2251.38
1885.03 | 1960.95 | 1789.6 | 1842.25 | 2150.98 | 2250.65
1883.97 | 1961.5 | 1788.82 | 1844.38 | 2149.95 | 2247.02
1881.1 | 1965.97 | 1790.45 | 1845.15 | 2149.48 | 2251.1
1880.1 | 1965.93 | 1788.15 | 1845.38 | 2152.88 | 2255.93
1881.38 | 1962.07 | 1787.7 | 1845.8 | 2149.8 | 2257.65
1881.6 | 1962.1 | 1788.75 | 1843.7 | 2150.13 | 2255.9
1884.45 | 1964.3 | 1789.2 | 1844.18 | 2148.02 | 2258.75
1884.8 | 1965.38 | 1789.7 | 1842.07 | 2150.68 | 2259.23
1882.8 | 1964.6 | 1789.97 | 1844.3 | 2150.77 | 2256
1882.18 | 1963.9 | 1791.88 | 1846.68 | 2153.6 | 2255.73
1884.43 | 1960.7 | 1789.5 | 1847.47 | 2152.95 | 2260.38
1883.72 | 1961 | 1787.2 | 1849.05 | 2152.38 | 2262.25
1881.75 | 1962.75 | 1788.32 | 1844.68 | 2148.68 | 2259
1881.05 | 1964.72 | 1789.4 | 1844.13 | 2149.45 | 2253.73
1882.43 | 1965.95 | 1789.22 | 1843.47 | 2153.2 | 2255.65
1884.47 | 1968.07 | 1789.35 | 1844.82 | 2154.4 | 2259.73
1885.45 | 1965.7 | 1787.28 | 1844.82 | 2156.35 | 2256.38
1884.43 | 1965.7 | 1789.15 | 1848.45 | 2156.05 | 2255.7
1883.32 | 1961.4 | 1791.38 | 1846.13 | 2155.1 | 2255.63
1885.22 | 1962.1 | 1792.1 | 1845.45 | 2153.3 | 2257.5
1887.75 | 1962.68 | 1791.72 | 1846.18 | 2152.35 | 2256.52
1887.53 | 1960.78 | 1791.25 | 1843.97 | 2152.7 | 2256.68
1887.63 | 1960.65 | 1790.22 | 1843.53 | 2156.65 | 2257.93
1883.88 | 1959.82 | 1789.55 | 1844.25 | 2157.77 | 2258.82
1886.55 | 1963.22 | 1789.78 | 1845.22 | 2160.48 | 2262.6
1887.43 | 1962.47 | 1789.8 | 1844.65 | 2162.38 | 2265.1
1889.13 | 1960.8 | 1789.07 | 1842.93 | 2160.18 | 2263.32
1885.18 | 1960.53 | 1790.43 | 1840.93 | 2158.2 | 2261.5
1884.65 | 1962.63 | 1789.28 | 1841.55 | 2157.32 | 2262.25
1881.8 | 1962.2 | 1788.2 | 1842.45 | 2158.9 | 2262.82
1883.03 | 1963.85 | 1787.85 | 1844.95 | 2157.05 | 2263.93
1881.25 | 1967.05 | 1788.1 | 1844.05 | 2156.88 | 2261.05
1881.03 | 1966.9 | 1788.18 | 1842.93 | 2157.23 | 2260.27
1882.93 | 1963.93 | 1787.88 | 1843.55 | 2156.7 | 2263.8
1882.63 | 1964.18 | 1788.45 | 1844.13 | 2153.6 | 2265.2
1881.53 | 1959.75 | 1789.32 | 1845.75 | 2155.98 | 2260.15
1882.03 | 1962.05 | 1789.45 | 1845.57 | 2157.23 | 2261.23
1883.43 | 1964.75 | 1789.32 | 1845.07 | 2155.48 | 2264.43
1884.13 | 1964.05 | 1790.07 | 1842.22 | 2158.07 | 2264.8
1884.7 | 1964.28 | 1790.3 | 1842.35 | 2160.57 | 2266
1883.97 | 1961.03 | 1791.85 | 1842.15 | 2159.07 | 2266.93
1882.97 | 1959.65 | 1791.07 | 1843.68 | 2159.63 | 2266.52
1886.22 | 1959.65 | 1789.97 | 1845.28 | 2162.27 | 2266.35
1887.6 | 1959.93 | 1792.07 | 1845.82 | 2160.2 | 2267.25
1883.9 | 1961.88 | 1792.57 | 1846.03 | 2160.48 | 2271
1883.85 | 1963.15 | 1791.53 | 1843.95 | 2160.5 | 2270.68
1882.95 | 1963.3 | 1791.2 | 1844.55 | 2159.25 | 2266.6
1883.28 | 1966.1 | 1790.22 | 1843.57 | 2161.68 | 2265.68
1882.55 | 1967.38 | 1790.7 | 1842.88 | 2164.55 | 2267.65
1883.65 | 1965.78 | 1790.75 | 1843.13 | 2162.13 | 2268.93
1885.38 | 1963.8 | 1791.3 | 1847.1 | 2158.7 | 2269.82
1885.53 | 1962.57 | 1791.53 | 1848.88 | 2161.52 | 2270.13
1885.45 | 1963.7 | 1790.13 | 1845.45 | 2163 | 2267.63
1886.43 | 1964.5 | 1790.93 | 1844.07 | 2157.88 | 2266
1880.55 | 1963.95 | 1791.6 | 1844.07 | 2157.63 | 2264.23
1879.57 | 1963.78 | 1787.55 | 1845.05 | 2158.32 | 2262.25
1883.9 | 1963.15 | 1786.03 | 1843.82 | 2159.63 | 2266.8
1886.22 | 1962.43 | 1787.8 | 1846 | 2158.82 | 2266.25
1884.4 | 1964.43 | 1787.53 | 1847.38 | 2156.25 | 2262.48
1882.9 | 1964.63 | 1791.72 | 1841.7 | 2157.38 | 2264.13
1882.45 | 1965.3 | 1792.82 | 1841.65 | 2160.75 | 2265.82
1882.22 | 1965.55 | 1791.15 | 1843.68 | 2159.98 | 2271.85
1881.55 | 1967.7 | 1791.97 | 1847.4 | 2160.68 | 2270
1883.2 | 1965.28 | 1790.82 | 1844.95 | 2158.5 | 2264.85
1884.35 | 1964.85 | 1788.93 | 1844.72 | 2157.23 | 2265.57
1883.5 | 1965 | 1789.4 | 1845.1 | 2158.15 | 2265.48
1882.68 | 1967 | 1789.38 | 1842.97 | 2157.82 | 2263.43
1884.3 | 1966.78 | 1788.25 | 1841.95 | 2155.77 | 2261.8
1881.43 | 1964.72 | 1789.45 | 1842.95 | 2154.77 | 2261.38
1884.15 | 1964.8 | 1790.2 | 1842.55 | 2151.57 | 2263.5
1883.57 | 1964.5 | 1788.22 | 1844.75 | 2152.05 | 2265.48
1884.15 | 1963.7 | 1789.07 | 1842.93 | 2155.1 | 2262.48
1886.68 | 1963.95 | 1790.03 | 1842.72 | 2157.73 | 2261.07
1885.63 | 1963.93 | 1790 | 1844.47 | 2158.77 | 2259.13
1884.63 | 1964.45 | 1789.2 | 1846.25 | 2156.18 | 2257.95
1884.8 | 1965.53 | 1786.9 | 1848.28 | 2158.55 | 2255.5
1885.7 | 1969.07 | 1788.15 | 1844.47 | 2152.4 | 2257.1
1885.18 | 1968 | 1789.22 | 1840.97 | 2153.2 | 2261.8
1883.4 | 1969 | 1791 | 1841.78 | 2151.32 | 2260.9
1879.75 | 1967.55 | 1789.78 | 1842.88 | 2152.5 | 2259.63
1876.95 | 1966.53 | 1790.57 | 1843.53 | 2152.35 | 2255.1
1881.25 | 1965.43 | 1793.25 | 1845.32 | 2152.02 | 2257.15
1883.82 | 1965.35 | 1792.97 | 1847.1 | 2152.3 | 2260.7
1881.03 | 1966.88 | 1789.15 | 1846.5 | 2151.73 | 2258.55
1881.78 | 1966.8 | 1789.85 | 1843.38 | 2150.3 | 2255.85
1880.65 | 1966.32 | 1792.95 | 1843.55 | 2150.95 | 2255.4
1885.93 | 1967.55 | 1787.7 | 1845.6 | 2153.65 | 2255.45
1886.2 | 1966.75 | 1787.93 | 1845.05 | 2153.75 | 2256.3
1886.03 | 1965.65 | 1787.5 | 1843.45 | 2152.15 | 2256.35
1884.15 | 1966.53 | 1789.4 | 1843.82 | 2151.65 | 2255.75
1881.05 | 1966.97 | 1791 | 1844.22 | 2149.07 | 2254.1
1884 | 1965.95 | 1791.47 | 1843.4 | 2148.8 | 2252.82
1884.47 | 1968.6 | 1789.88 | 1845.07 | 2149.2 | 2253.85
1886.38 | 1967.18 | 1789.07 | 1847.25 | 2150.68 | 2255.5
1884.8 | 1963.7 | 1789.45 | 1846.72 | 2152.7 | 2255.3
1885.07 | 1965.65 | 1790.47 | 1844.15 | 2153.93 | 2258.1
1884.32 | 1966.38 | 1789.25 | 1843.57 | 2154.1 | 2261.93
1883.55 | 1965.78 | 1788.93 | 1843.22 | 2153.73 | 2261.27
1885.4 | 1966.63 | 1791.15 | 1844.7 | 2154.8 | 2260.18
1885.93 | 1967.7 | 1792.03 | 1845.63 | 2157 | 2261.38
1885.45 | 1963.95 | 1791.35 | 1845.47 | 2154.23 | 2260.23
1886.4 | 1963.45 | 1790.15 | 1844.2 | 2151.48 | 2259.15
1883.88 | 1965.2 | 1791.47 | 1844.1 | 2151.65 | 2255.73
1882.43 | 1964.03 | 1791.05 | 1844.7 | 2154.3 | 2253.32
1883.4 | 1964.7 | 1789.95 | 1842.95 | 2156.3 | 2257.35
1886.05 | 1961.63 | 1787.05 | 1842.88 | 2152.05 | 2261.75
1882.85 | 1959.35 | 1785.7 | 1844.32 | 2151.73 | 2257.1
1882.35 | 1963.88 | 1785.65 | 1845.47 | 2149.93 | 2254.65
1884.57 | 1965.78 | 1786.3 | 1843.97 | 2149.95 | 2256.93
1884.53 | 1965.65 | 1787 | 1844.7 | 2153.6 | 2257.05
1884.6 | 1964.8 | 1788.5 | 1845.03 | 2151.02 | 2254.73
1884.28 | 1965.6 | 1790.75 | 1842.28 | 2151.2 | 2256.73
1885.15 | 1965.18 | 1789.95 | 1841.32 | 2148.57 | 2256.68
1884.05 | 1960.28 | 1790.6 | 1841.2 | 2151.6 | 2253.88
1883.8 | 1960.88 | 1792.72 | 1843.07 | 2151.38 | 2252.93
1885.57 | 1963.4 | 1793.1 | 1844.15 | 2152.63 | 2251.43
1884.8 | 1964.8 | 1792.8 | 1842.78 | 2150.6 | 2250.75
1884.25 | 1964.8 | 1791.28 | 1843.9 | 2148.8 | 2251.1
1885.63 | 1962.4 | 1789.5 | 1842.4 | 2145.95 | 2253.07
1889.53 | 1963.05 | 1791.38 | 1840.82 | 2147.82 | 2252.43
1890.05 | 1964.9 | 1789.88 | 1846.97 | 2146.1 | 2251.43
1889.47 | 1966.25 | 1791.38 | 1847.53 | 2146.57 | 2252.07
1884.97 | 1964.45 | 1789.6 | 1848.13 | 2143.1 | 2252.63
1883.18 | 1965.07 | 1788.38 | 1846.85 | 2142.27 | 2250.5
1882.28 | 1966.97 | 1788.78 | 1846.18 | 2143.8 | 2248.4
1883.25 | 1966.9 | 1789.3 | 1845.38 | 2144 | 2248.38
1880.13 | 1965.07 | 1790.35 | 1842.53 | 2143.35 | 2246.23
1882.45 | 1963.28 | 1789.95 | 1841.75 | 2144.1 | 2249.2
1884.13 | 1963.25 | 1788.9 | 1843.15 | 2145.1 | 2248.65
1887.35 | 1964.05 | 1786.93 | 1844.4 | 2149.35 | 2251.5
1888.75 | 1964.22 | 1787.4 | 1843.9 | 2146.43 | 2251
1886.75 | 1964.03 | 1787.32 | 1844.47 | 2144.75 | 2251.6
1882.63 | 1960.1 | 1785.85 | 1843.8 | 2142.82 | 2248.15
1883.97 | 1960.35 | 1787.97 | 1844.7 | 2142.85 | 2245.55
1884.95 | 1962.82 | 1789.45 | 1845.47 | 2144.1 | 2246.93
1885 | 1965.6 | 1790.53 | 1843.22 | 2142.7 | 2248
1882.6 | 1966.55 | 1789.25 | 1842.1 | 2141.95 | 2249.3
1881.7 | 1965.78 | 1789.45 | 1844.93 | 2145.3 | 2249.27
1885.6 | 1966.07 | 1789.9 | 1844.18 | 2144.18 | 2246.48
1884.07 | 1964.78 | 1789.65 | 1843.05 | 2145.77 | 2244.13
1883.28 | 1965.15 | 1788.47 | 1844.15 | 2145.32 | 2247.38
1884.18 | 1962.6 | 1789.63 | 1845.43 | 2145.32 | 2249.95
1883.35 | 1962.65 | 1789.7 | 1845.63 | 2147.15 | 2251.52
1885.4 | 1963.95 | 1786.72 | 1844.65 | 2146.35 | 2248.38
1886.03 | 1962.68 | 1788.07 | 1843.63 | 2144.3 | 2245.88
1885.57 | 1959.4 | 1789.05 | 1843.85 | 2142.52 | 2246.95
1884.25 | 1960.6 | 1790.43 | 1841.82 | 2144.5 | 2247.4
1884.35 | 1962.82 | 1790.38 | 1842.9 | 2142.6 | 2242.82
1885.9 | 1965.38 | 1790.55 | 1843.9 | 2142.35 | 2242.07
1887.35 | 1968.85 | 1788.97 | 1843.2 | 2142.18 | 2242.35
1888.8 | 1968.1 | 1788.8 | 1844.72 | 2143.88 | 2242.27
1887.57 | 1965.8 | 1788.78 | 1843.43 | 2143.13 | 2240.77
1885.38 | 1964.35 | 1789.35 | 1845.8 | 2146.63 | 2241.52
1887.7 | 1965.88 | 1789.78 | 1842.88 | 2147.63 | 2245.85
1888.15 | 1968.32 | 1789.28 | 1839.03 | 2142.93 | 2248.48
1890.13 | 1968.65 | 1788.55 | 1840.7 | 2144.43 | 2247.52
1888.28 | 1971.82 | 1790.32 | 1841.3 | 2139.57 | 2246.63
1888.7 | 1973.78 | 1791.03 | 1842.85 | 2139.2 | 2244.23
1890.43 | 1975.03 | 1789.45 | 1842.82 | 2144.93 | 2245.43
1891.63 | 1974.9 | 1789.43 | 1844.9 | 2145.8 | 2249.48
1894.22 | 1976.32 | 1788.68 | 1844.82 | 2143.82 | 2250.98
1895.82 | 1975.55 | 1787.65 | 1844.97 | 2144.07 | 2247.73
1896.47 | 1979.53 | 1788.97 | 1849.03 | 2144.7 | 2246.7
1896.97 | 1980.18 | 1790.57 | 1847 | 2143.45 | 2247.38
1897.05 | 1979.4 | 1791.72 | 1846.55 | 2143.73 | 2246.68
1894 | 1978.18 | 1791.15 | 1844.28 | 2141.6 | 2245.77
1894.2 | 1977.1 | 1790.07 | 1845.6 | 2142.75 | 2244.23
1895.88 | 1978.18 | 1788.97 | 1844.8 | 2143.18 | 2245.82
1899.07 | 1977.2 | 1792.3 | 1846 | 2140.98 | 2246.05
1900.7 | 1978.88 | 1789.2 | 1844.4 | 2137.38 | 2246.3
1899.1 | 1982.57 | 1786.22 | 1842.57 | 2138.23 | 2244.55
1899.15 | 1983.35 | 1786.93 | 1843.2 | 2139.77 | 2242.23
1901.35 | 1981.35 | 1790.7 | 1844.43 | 2141.68 | 2245.25
1903.32 | 1982.57 | 1790.28 | 1842.97 | 2144 | 2250.25
1902.43 | 1983.28 | 1787.78 | 1843.28 | 2144.65 | 2251.6
1902.68 | 1981.97 | 1786.75 | 1843.13 | 2144.75 | 2247
1900.43 | 1981.68 | 1789.38 | 1842.65 | 2144.18 | 2248.48
1898.43 | 1983.85 | 1791.57 | 1844.78 | 2143.4 | 2250.65
1897.32 | 1984.97 | 1790.15 | 1846.3 | 2140.77 | 2249.48
1901.35 | 1985.7 | 1787.5 | 1845.97 | 2140.95 | 2247.77
1902.85 | 1987.03 | 1787.05 | 1845.4 | 2144.75 | 2249.3
1903.03 | 1986.75 | 1789.43 | 1845.57 | 2144.02 | 2245.95
1902.9 | 1987.47 | 1791.55 | 1843.78 | 2144.27 | 2248.82
1904 | 1988.95 | 1788.5 | 1843.45 | 2147.3 | 2250.45
1904.78 | 1994.05 | 1789.03 | 1841.2 | 2145.63 | 2249.4
1905.93 | 1992.68 | 1790.72 | 1842.4 | 2142.1 | 2246.52
1905.05 | 1989.93 | 1790.22 | 1845.4 | 2144.57 | 2251.7
1905.03 | 1993.1 | 1792.38 | 1846.1 | 2143.02 | 2253.15
1907.32 | 1994.32 | 1793.13 | 1845.22 | 2144.35 | 2248.9
1908.05 | 1993.72 | 1790.78 | 1844.55 | 2145.57 | 2249.43
1907.85 | 1994.82 | 1792.1 | 1843.43 | 2146.43 | 2248.55
1909.53 | 1994 | 1790.88 | 1843.63 | 2142.88 | 2246.13
1908.38 | 1993.65 | 1788.28 | 1844.05 | 2142 | 2246.88
1907.5 | 1994.25 | 1788.15 | 1844.82 | 2142.27 | 2249.65
1908.88 | 1994.4 | 1787.65 | 1845.97 | 2144.7 | 2251.02
1910.22 | 1999.2 | 1787.38 | 1844.55 | 2143.45 | 2251.93
1911.43 | 1998.9 | 1789.82 | 1845.35 | 2142.4 | 2246.45
1908.07 | 1997.53 | 1790.95 | 1845.35 | 2138.65 | 2247.1
1906.97 | 1998.43 | 1789.95 | 1845.7 | 2139.38 | 2242.9
1908.82 | 1997.95 | 1789.07 | 1845.6 | 2143.1 | 2243.88
1909 | 1999.75 | 1789.78 | 1845.25 | 2146.45 | 2243.48
1910 | 1997.97 | 1790.72 | 1845.6 | 2145.15 | 2245.55
1911.88 | 1998.4 | 1789.35 | 1845.88 | 2144.7 | 2245.6
1909.5 | 1999.3 | 1789.6 | 1846.75 | 2142.6 | 2249.4
1909.4 | 1998.38 | 1788.8 | 1845.88 | 2143.63 | 2246.55
1909.88 | 1998.88 | 1790.13 | 1847.88 | 2146.05 | 2246.93
1910.13 | 1999.8 | 1790.65 | 1847.7 | 2142.32 | 2248.15
1912.55 | 1999.6 | 1792.18 | 1848.2 | 2138.88 | 2249.68
1909.3 | 1998.38 | 1791.18 | 1846.03 | 2139.25 | 2246.48
1909.32 | 1998.68 | 1788.03 | 1845.7 | 2140.75 | 2245.68
1908.6 | 2000.1 | 1788.13 | 1844.95 | 2141.2 | 2248.27
1911.2 | 2002.57 | 1788.13 | 1845.32 | 2142.77 | 2248.57
1912.3 | 2001.18 | 1792.3 | 1845 | 2143.07 | 2248.1
1912.32 | 2001.75 | 1791.9 | 1844.88 | 2144.38 | 2247.88
1910.88 | 2001.07 | 1793.07 | 1842.72 | 2146.73 | 2247.9
1912.57 | 2003.4 | 1792.07 | 1844.03 | 2143.07 | 2249.38
1912.6 | 2001.8 | 1792.6 | 1843.25 | 2142.38 | 2248.07
1911.57 | 2003.47 | 1791.07 | 1844.68 | 2140.95 | 2247.77
1909.8 | 2005.9 | 1790.88 | 1843.95 | 2144.15 | 2245.93
1910.88 | 2006.97 | 1789.15 | 1844.32 | 2142.82 | 2245.57
1913.75 | 2003.8 | 1788.78 | 1843.82 | 2139.9 | 2243.6
1914.7 | 2002.68 | 1788.8 | 1844.68 | 2139.32 | 2242.57
1915.7 | 2002.38 | 1789.28 | 1845.57 | 2143.73 | 2246.68
1914.18 | 2003.95 | 1789.53 | 1843.88 | 2143.7 | 2250.9
1914.2 | 2004.8 | 1788.32 | 1845.45 | 2143.75 | 2249.9
1913.82 | 2004.4 | 1790.38 | 1846.78 | 2142.45 | 2246.95
1914.18 | 2005.2 | 1790.28 | 1846.45 | 2143.88 | 2245.65
1915.97 | 2003.7 | 1791.32 | 1847.32 | 2141.63 | 2244.88
1916.25 | 2006.18 | 1791.15 | 1848.35 | 2142.27 | 2244.98
1915.75 | 2004.5 | 1791.68 | 1851.38 | 2139.23 | 2248.8
1914.05 | 2002.25 | 1791.97 | 1848.93 | 2140.65 | 2247.13
1915.22 | 2002.68 | 1793.63 | 1846.7 | 2138.98 | 2245.52
1915.3 | 2004.22 | 1792.57 | 1847.75 | 2141.45 | 2246.5
1915.7 | 2004.85 | 1790.93 | 1846.47 | 2144.45 | 2248.43
1914.45 | 2002.4 | 1788.93 | 1844.2 | 2142.82 | 2244.43
1914.53 | 2002.03 | 1790.2 | 1846.75 | 2144.9 | 2245.98
1915.72 | 2003.85 | 1789.22 | 1846.13 | 2142.6 | 2248.38
1916.22 | 2006.93 | 1787.9 | 1846.32 | 2143.32 | 2246.1
1917.45 | 2010.28 | 1788.88 | 1845.53 | 2141.25 | 2242.52
1916.78 | 2008.32 | 1789.95 | 1845.88 | 2142.63 | 2242.1
1915.28 | 2007.47 | 1788 | 1845.32 | 2144.5 | 2243.75
1915.97 | 2009.25 | 1788.25 | 1846.07 | 2147.57 | 2245.57
1915.9 | 2011.13 | 1788.72 | 1847.47 | 2144.88 | 2247.1
1916.95 | 2012.75 | 1788.5 | 1846.78 | 2143.32 | 2247.27
1917.5 | 2009.43 | 1790.45 | 1845.6 | 2146 | 2245.7
1918.6 | 2009.38 | 1788.9 | 1844.35 | 2145.95 | 2242.85
1919.05 | 2010.55 | 1788.95 | 1844.93 | 2143.8 | 2245
1919.88 | 2012.13 | 1791.43 | 1845.05 | 2141.48 | 2248
1920.45 | 2011.63 | 1791.18 | 1844.55 | 2140.68 | 2249.9
1921.28 | 2013.07 | 1791.65 | 1845.4 | 2142.32 | 2246.43
1922.7 | 2015.28 | 1790.6 | 1846.1 | 2141.57 | 2247.7
1922.93 | 2014.8 | 1790.1 | 1844.88 | 2142.93 | 2247.07
1923.95 | 2016.75 | 1792.18 | 1845.5 | 2143.48 | 2248.2
1927.2 | 2020.3 | 1792 | 1845.95 | 2141.5 | 2246.38
1932.18 | 2023.7 | 1790.97 | 1846.9 | 2143.52 | 2245.3
1931.95 | 2022.85 | 1789.78 | 1847.65 | 2141.93 | 2243.02
1930.38 | 2024.1 | 1788.6 | 1847.75 | 2143 | 2242.65
1930.38 | 2026.95 | 1791.07 | 1846.97 | 2140.88 | 2245.9
1932.47 | 2030.65 | 1791.43 | 1846 | 2140.85 | 2247.6
1933.07 | 2031.85 | 1790.78 | 1847.28 | 2140.45 | 2246.73
1933.7 | 2031.38 | 1791.32 | 1846.35 | 2139.73 | 2246.77
1932.8 | 2030.95 | 1790.32 | 1843.8 | 2141.3 | 2246.35
1934.1 | 2032.65 | 1792.43 | 1842.78 | 2140.27 | 2248.63
1935.5 | 2033.3 | 1793.45 | 1843.93 | 2140.27 | 2247.43
1936.78 | 2035.13 | 1792.65 | 1846.72 | 2140.95 | 2242.57
1938.25 | 2036.6 | 1791.53 | 1846.8 | 2142.98 | 2242.82
1938.38 | 2036.15 | 1789.32 | 1846 | 2142.15 | 2244.6
1935.65 | 2036.78 | 1790.85 | 1845.63 | 2141.77 | 2242
1937.53 | 2036.53 | 1790.03 | 1846.47 | 2140.48 | 2241.07
1939 | 2037.78 | 1787.53 | 1844.95 | 2142.93 | 2248.02
1940.93 | 2039.53 | 1788.75 | 1844.18 | 2143.82 | 2248.9
1940.97 | 2039.22 | 1789.32 | 1844.6 | 2143.1 | 2249.02
1939.97 | 2035.4 | 1790.9 | 1845.3 | 2139.85 | 2246.88
1938.55 | 2036.75 | 1788.72 | 1846.63 | 2143.35 | 2249.13
1938.28 | 2038.13 | 1790.88 | 1847.8 | 2145.45 | 2251.9
1940 | 2039.28 | 1793.32 | 1849.2 | 2142.9 | 2249.55
1940.72 | 2040.35 | 1795.57 | 1848.47 | 2140.73 | 2246.55
1941.2 | 2039.63 | 1797.82 | 1852.18 | 2139.5 | 2244.6
1940.28 | 2042 | 1798.88 | 1857.5 | 2143.7 | 2245.9
1941.15 | 2044.18 | 1805.47 | 1862.88 | 2145.73 | 2242.18
1939.8 | 2043.93 | 1809.28 | 1870.47 | 2143.7 | 2243.9
1940.15 | 2042.72 | 1812.2 | 1874.3 | 2143.05 | 2246
1941.07 | 2043.88 | 1816.43 | 1878.4 | 2141.9 | 2246.43
1942.95 | 2044.32 | 1820.88 | 1883.4 | 2141.9 | 2246.15
1944.03 | 2046.93 | 1824.22 | 1888.25 | 2141.82 | 2248.13
1943.47 | 2047.13 | 1825.88 | 1891.38 | 2142.63 | 2245.55
1941.7 | 2044.45 | 1827.18 | 1894.35 | 2140.88 | 2246.45
1939.93 | 2045.55 | 1830.13 | 1896.43 | 2141.7 | 2245.52
1939.95 | 2045.28 | 1833.28 | 1902.72 | 2141.3 | 2244.65
1939.88 | 2047.18 | 1837.95 | 1906.47 | 2141.45 | 2244.73
1941.47 | 2047.45 | 1839.18 | 1906.15 | 2142.05 | 2243.77
1942.5 | 2048.2 | 1838.5 | 1906.53 | 2141.98 | 2245.13
1945.2 | 2048.2 | 1838.95 | 1903.72 | 2144.18 | 2247.55
1944.7 | 2054.2 | 1840.05 | 1905.5 | 2144.4 | 2244.65
1944.75 | 2050.13 | 1843.75 | 1909.45 | 2141.07 | 2248.32
1946.1 | 2047.93 | 1843.78 | 1914.82 | 2144.43 | 2249.27
1945.75 | 2047.78 | 1843.63 | 1916.68 | 2146.2 | 2248.93
1947.43 | 2048.13 | 1844 | 1917.95 | 2143 | 2249.13
1944.1 | 2051.55 | 1844.43 | 1917.03 | 2142.73 | 2243.9
1947.47 | 2049.85 | 1846.15 | 1917.93 | 2141.18 | 2243.5
1945.47 | 2050 | 1847.15 | 1921.55 | 2141.65 | 2242.25
1944.72 | 2049.98 | 1847.88 | 1923.68 | 2140.07 | 2241.15
1944.45 | 2052.38 | 1846.7 | 1922.82 | 2142.45 | 2243.38
1947.8 | 2049.18 | 1848.28 | 1924.85 | 2142.23 | 2248
1946.75 | 2052.02 | 1851.13 | 1926.65 | 2141.95 | 2247.2
1949.8 | 2056.1 | 1852.53 | 1924.28 | 2141.95 | 2248.77
1950.22 | 2056.7 | 1853.38 | 1929.1 | 2145.52 | 2250.95
1948.65 | 2056.73 | 1849.22 | 1928.3 | 2143.95 | 2248.48
1946.22 | 2052.57 | 1850.05 | 1926.97 | 2143.75 | 2252.32
1946.35 | 2053.18 | 1850.07 | 1927.1 | 2142.27 | 2251.15
1945.35 | 2054.38 | 1854.03 | 1926.68 | 2141.18 | 2247.8
1948.65 | 2053.55 | 1853.88 | 1928.95 | 2142.07 | 2245.98
1949.57 | 2055.35 | 1852.68 | 1929.1 | 2139.77 | 2246.48
1946.93 | 2057.52 | 1853.65 | 1928.1 | 2141.15 | 2248.8
1948.85 | 2055.3 | 1856.2 | 1930.8 | 2138.88 | 2249.05
1946.38 | 2052.73 | 1855.68 | 1933.78 | 2140.25 | 2245.07
1942.82 | 2056.82 | 1856.1 | 1933.95 | 2142.75 | 2243.6
1949.63 | 2056.48 | 1854.25 | 1933.7 | 2143.27 | 2247.13
1949.78 | 2054.55 | 1854.05 | 1932.57 | 2141.3 | 2247.93
1949.57 | 2057.82 | 1856.97 | 1933.63 | 2138.63 | 2246.02
1947.8 | 2056.73 | 1858.75 | 1934.72 | 2140.13 | 2246.23
1947.55 | 2055.75 | 1856.95 | 1933.07 | 2139.85 | 2248.4
1948.18 | 2058.38 | 1856.03 | 1935.55 | 2136.98 | 2244.65
1949.6 | 2056.63 | 1859.07 | 1937.63 | 2137.07 | 2241.43
1949.85 | 2060.23 | 1860.38 | 1940.05 | 2140.73 | 2241.75
1950.43 | 2061.55 | 1860.63 | 1939.22 | 2141.27 | 2243.63
1949.97 | 2058.93 | 1861.65 | 1937.93 | 2144.52 | 2247.15
1950.5 | 2055.68 | 1860.97 | 1936.35 | 2146.4 | 2246.55
1952.2 | 2057.43 | 1860.1 | 1938.3 | 2147.27 | 2247.95
1951.03 | 2055.8 | 1862.97 | 1940.03 | 2146.88 | 2248.85
1951.43 | 2056.45 | 1864.72 | 1943.3 | 2143.48 | 2248.65
1952.22 | 2057.43 | 1863 | 1942.5 | 2144.32 | 2246.32
1950.72 | 2062.45 | 1863.35 | 1942.68 | 2142.75 | 2241.43
1946.97 | 2062.4 | 1860.88 | 1944 | 2141.2 | 2241.52
1945.53 | 2060.8 | 1862.97 | 1946 | 2139.63 | 2247.85
1944.95 | 2060.27 | 1865.65 | 1946.45 | 2138.98 | 2245.48
1947.4 | 2059.2 | 1864.35 | 1949.35 | 2141.38 | 2247.13
1948.75 | 2059.93 | 1867.1 | 1945.35 | 2141.1 | 2245.15
1950.93 | 2058.93 | 1868.53 | 1944.85 | 2139.65 | 2246.23
1952.32 | 2056.7 | 1866.6 | 1946.35 | 2142.02 | 2246.82
1953.03 | 2058.65 | 1867.8 | 1948.25 | 2141.65 | 2248.88
1952.65 | 2059.52 | 1867.32 | 1947.38 | 2141.75 | 2252.23
1951.28 | 2060.13 | 1868.13 | 1946.93 | 2142 | 2248.43
1953.15 | 2059.68 | 1870.93 | 1949.6 | 2140 | 2246.55
1951.18 | 2063.05 | 1871.03 | 1956.15 | 2142.13 | 2244.2
1952.4 | 2065.18 | 1870.6 | 1954.8 | 2143.13 | 2244.7
1948.5 | 2062.75 | 1870.3 | 1951.63 | 2138.75 | 2245.23
1947.53 | 2061.82 | 1870.57 | 1952.03 | 2137.93 | 2243.63
1947.25 | 2058.68 | 1873.53 | 1954.72 | 2142.95 | 2243.4
1949.07 | 2056.82 | 1873.07 | 1956.1 | 2144.18 | 2245.95
1949.55 | 2056.93 | 1872.8 | 1955.05 | 2143.98 | 2247.95
1954.32 | 2055.18 | 1872.53 | 1956.22 | 2144.82 | 2247.98
1956.75 | 2056.27 | 1872.2 | 1956.4 | 2144.85 | 2246.68
1953.25 | 2058.77 | 1874.45 | 1957.03 | 2144.75 | 2246.6
1951.1 | 2061.2 | 1875.32 | 1958.2 | 2142.65 | 2245.48
1951.43 | 2062.32 | 1876.18 | 1957.53 | 2144.73 | 2246.27
1954.22 | 2061.98 | 1873.88 | 1955.3 | 2146.65 | 2246.8
1953.47 | 2062.88 | 1873.85 | 1957.18 | 2146.05 | 2243.95
1953.43 | 2063.75 | 1872.35 | 1959.93 | 2140.43 | 2244.13
1953.45 | 2064.75 | 1872.32 | 1959.6 | 2140.68 | 2241.98
1953.05 | 2065.7 | 1872.85 | 1958.55 | 2141.68 | 2243.6
1951.72 | 2064.68 | 1874.07 | 1957.55 | 2143.52 | 2244.38
1952.13 | 2061.9 | 1874.63 | 1956.97 | 2144.4 | 2248.57
1955.1 | 2060.52 | 1874.85 | 1958.97 | 2141.2 | 2248.15
1953.78 | 2060.32 | 1875.65 | 1962.97 | 2139.35 | 2245.52
1952.85 | 2061.73 | 1875.43 | 1959.3 | 2139.7 | 2244.93
1952.18 | 2061.7 | 1874.85 | 1959.93 | 2140.32 | 2247.32
1951.9 | 2062.25 | 1876.5 | 1961.25 | 2140.68 | 2246.35
1951.38 | 2063.15 | 1877.13 | 1959.9 | 2138.05 | 2246.18
1952.78 | 2062.48 | 1876.47 | 1959.72 | 2138.82 | 2246.65
1951.32 | 2064.95 | 1877 | 1961.63 | 2140.52 | 2246.98
1950.03 | 2068.7 | 1875.72 | 1963.15 | 2140.15 | 2248.73
1951.2 | 2068 | 1877.85 | 1963.38 | 2140.2 | 2245.45
1952.7 | 2063.77 | 1877.97 | 1963.53 | 2142.73 | 2244.9
1952.5 | 2065 | 1876.95 | 1962.45 | 2146.15 | 2248.45
1952.65 | 2064.6 | 1876.22 | 1962.78 | 2145.82 | 2251.1
1953.88 | 2063.8 | 1877.18 | 1962.38 | 2140.82 | 2245.02
1956.47 | 2065.65 | 1875.78 | 1962.78 | 2140.2 | 2244.05
1954.93 | 2065.13 | 1875.72 | 1964.85 | 2140.95 | 2246.25
1954.22 | 2064.48 | 1876.55 | 1963.65 | 2142.6 | 2246.25
1955.38 | 2064.18 | 1876.18 | 1964.82 | 2144.55 | 2246.6
1954.5 | 2065.02 | 1877.15 | 1964.78 | 2140.82 | 2246.65
1953.25 | 2064.6 | 1875.63 | 1963.03 | 2139.27 | 2244.98
1953.8 | 2062.02 | 1878.7 | 1962.93 | 2139.77 | 2244.82
1954.38 | 2061.63 | 1876.3 | 1962.85 | 2138.82 | 2246.25
1955.9 | 2066.63 | 1880.05 | 1962.7 | 2137.13 | 2241.1
1958.13 | 2064.02 | 1880.93 | 1962.38 | 2141.77 | 2237.8
1958.22 | 2060.82 | 1878.8 | 1963.18 | 2139.5 | 2242.57
1957.57 | 2060.05 | 1878.53 | 1965.43 | 2140.77 | 2245.65
1955.97 | 2064.02 | 1878.9 | 1966.82 | 2140.9 | 2242.25
1953.43 | 2064.98 | 1881.88 | 1966.85 | 2141.45 | 2246.68
1952.13 | 2065.02 | 1880.18 | 1966.4 | 2141.02 | 2249.4
1953.85 | 2064.48 | 1879.75 | 1967.32 | 2140.02 | 2249.55
1954.53 | 2064.75 | 1878.85 | 1964.9 | 2141.07 | 2249.13
1955.47 | 2065.02 | 1878.88 | 1964.85 | 2141.55 | 2247.02
1954.8 | 2063.98 | 1877.32 | 1966.25 | 2140.6 | 2243.65
1954.68 | 2064.07 | 1877.63 | 1964.4 | 2142.48 | 2242.68
1955.88 | 2067.25 | 1879.28 | 1965.22 | 2140.32 | 2247.77
1957.38 | 2070.48 | 1877.43 | 1966 | 2139.35 | 2247.6
1957.1 | 2067.02 | 1875.25 | 1965.82 | 2139.9 | 2242.63
1956.3 | 2066.5 | 1875.45 | 1963.55 | 2142.45 | 2242.38
1955.13 | 2065.9 | 1879.1 | 1965.2 | 2140.8 | 2244.57
1953.9 | 2066.52 | 1880.6 | 1966.32 | 2142.23 | 2246.52
1954.65 | 2067.6 | 1881.95 | 1967.1 | 2141.65 | 2245.63
1954.2 | 2066.68 | 1879.78 | 1966.05 | 2141.57 | 2245.6
1955.7 | 2064.23 | 1879.5 | 1966.35 | 2142.55 | 2245.7
1954.55 | 2062.5 | 1880.45 | 1965.28 | 2142.75 | 2248.38
1952.72 | 2063.7 | 1880.78 | 1966.4 | 2140.98 | 2247.65
1952.8 | 2064.35 | 1877.8 | 1967.72 | 2142.3 | 2245
1955.8 | 2064.75 | 1877.4 | 1968.82 | 2144.73 | 2245.75
1958.15 | 2065.68 | 1878.28 | 1967.55 | 2142.7 | 2245.63
1956.47 | 2065.98 | 1879.2 | 1966.63 | 2142.4 | 2244.3
1956.13 | 2067.8 | 1879.07 | 1968.35 | 2143.88 | 2243.15
1953.75 | 2067.75 | 1877.18 | 1968.2 | 2144.65 | 2247.23
1954.2 | 2066.02 | 1878.1 | 1964.75 | 2144.05 | 2248.95
1957.28 | 2066.13 | 1879.47 | 1964.32 | 2140.65 | 2250.18
1956.95 | 2066.5 | 1880.65 | 1966.8 | 2141.65 | 2247.9
1954.53 | 2065.18 | 1880.75 | 1966.6 | 2140.93 | 2248.15
1953.72 | 2062.98 | 1880.72 | 1968.93 | 2145.18 | 2245.27
1954.78 | 2063.23 | 1881.88 | 1967.7 | 2143.4 | 2247.23
1953.65 | 2066.68 | 1881.43 | 1966.3 | 2144.48 | 2247.93
1954.2 | 2068.63 | 1881.07 | 1966.88 | 2142.82 | 2245.3
1956.05 | 2067.13 | 1880.1 | 1967.15 | 2141.2 | 2246.02
1960.1 | 2066.48 | 1880.25 | 1964.63 | 2140.6 | 2243.45
1956.05 | 2065.25 | 1879.63 | 1967.4 | 2144.7 | 2243.45
1953.28 | 2064.7 | 1881.47 | 1968.97 | 2143.18 | 2245.43
1952.53 | 2062.88 | 1881.78 | 1969.13 | 2141.3 | 2246.8
1955.32 | 2064.43 | 1881.25 | 1969.93 | 2141.57 | 2248.15
1955.45 | 2066.07 | 1881.7 | 1969.68 | 2140.2 | 2246.43
1957.35 | 2066.35 | 1880.68 | 1969.82 | 2139.27 | 2246.02
1955.88 | 2065.25 | 1880.5 | 1969.5 | 2140.3 | 2248.5
1956.5 | 2065.25 | 1881.18 | 1968.28 | 2142.85 | 2248.77
1957.4 | 2063.4 | 1882.07 | 1967.68 | 2139.68 | 2251.73
1954.03 | 2064.02 | 1882.78 | 1966.63 | 2143.1 | 2250.23
1954.05 | 2062.13 | 1880.78 | 1966.3 | 2143.48 | 2249.73
1955 | 2064.57 | 1880.25 | 1969.45 | 2140.75 | 2250.1
1955.03 | 2066.35 | 1880.72 | 1967.47 | 2142.05 | 2246.23
1955.07 | 2061.57 | 1881.57 | 1968.4 | 2141.98 | 2242
1952.8 | 2063.3 | 1885.28 | 1971.25 | 2143.9 | 2244.95
1953.97 | 2066.1 | 1884.85 | 1968.15 | 2143.85 | 2246.27
1955.78 | 2063.52 | 1884.93 | 1967.05 | 2145.7 | 2247.02
1954.88 | 2063.73 | 1884.03 | 1967.15 | 2143.6 | 2247.18
1955.13 | 2067.18 | 1884.1 | 1965.25 | 2143.07 | 2249.88
1956.93 | 2064.73 | 1882.97 | 1966.3 | 2143.32 | 2250.5
1956.68 | 2062.1 | 1882.45 | 1968.1 | 2140.6 | 2246.18
1954.63 | 2066.9 | 1879.15 | 1970.47 | 2139.55 | 2243.48
1953.75 | 2067.88 | 1881.88 | 1972.18 | 2139.38 | 2244.95
1953.05 | 2068.18 | 1880.22 | 1969.47 | 2139.63 | 2247.63
1952.05 | 2068.38 | 1880.3 | 1968.1 | 2137.85 | 2243.55
1954.22 | 2066.38 | 1879.55 | 1967.35 | 2141.4 | 2241.95
1954.13 | 2065.35 | 1881.35 | 1968.7 | 2141 | 2246.45
1956.95 | 2066.3 | 1881.72 | 1968.45 | 2141.9 | 2247.38
1956.8 | 2067.35 | 1880.97 | 1968.65 | 2144.15 | 2246.38
1954.6 | 2067.95 | 1881.05 | 1964.4 | 2141.43 | 2245.73
1954.22 | 2065.82 | 1881.82 | 1966.78 | 2139.05 | 2242.2
1956.9 | 2066.9 | 1881.1 | 1967.13 | 2139.27 | 2245.6
1958.4 | 2068.63 | 1880.55 | 1969.55 | 2142.52 | 2246.05
1957.3 | 2067.8 | 1880.57 | 1967.3 | 2139.82 | 2247.82
1948.95 | 2067.43 | 1881.13 | 1965.57 | 2139.65 | 2245.55
1952.72 | 2066.45 | 1883.07 | 1964.63 | 2139.57 | 2244.6
1955.8 | 2063.48 | 1883.13 | 1967.6 | 2147.5 | 2245.1
1953.53 | 2065.88 | 1883.3 | 1970.45 | 2145.85 | 2248.5
1954.22 | 2067.8 | 1884.9 | 1971.3 | 2146.48 | 2245.93
1954.47 | 2068.55 | 1883.63 | 1969.6 | 2143.23 | 2248.4
1956.05 | 2067.15 | 1881.3 | 1969.1 | 2141.8 | 2247.27
1956.72 | 2066.02 | 1884.25 | 1972.57 | 2141.68 | 2246.23
1957.28 | 2062.95 | 1885 | 1972.63 | 2140.3 | 2242.2
1956.28 | 2064.45 | 1882.03 | 1969.22 | 2140.7 | 2245.65
1954.95 | 2067.15 | 1881.32 | 1968.43 | 2140.75 | 2247.63
1954.4 | 2071.1 | 1881.32 | 1969.15 | 2141.13 | 2247.4
1955.75 | 2072.4 | 1882.68 | 1970.82 | 2144.6 | 2247.6
1955.6 | 2071.77 | 1882.2 | 1967.93 | 2143.23 | 2246
1956.25 | 2067.1 | 1881.53 | 1968.4 | 2145.27 | 2246.25
1956.55 | 2065.43 | 1881.68 | 1966.25 | 2144.13 | 2245.88
1956.97 | 2067.52 | 1883.57 | 1965.95 | 2142.68 | 2247.9
1956.43 | 2069.45 | 1882.95 | 1966.47 | 2142.68 | 2249.43
1956.32 | 2069.07 | 1882.82 | 1968.45 | 2141.7 | 2246.1
1959.32 | 2069.1 | 1881.65 | 1969.07 | 2144.68 | 2243.6
1961.85 | 2069.5 | 1883.1 | 1968.75 | 2144.6 | 2244.5
1957.03 | 2069.52 | 1882.93 | 1969.75 | 2143 | 2243.85
1955.63 | 2068.23 | 1883.75 | 1970.57 | 2140.95 | 2245.93
1955.63 | 2066.8 | 1880.38 | 1969.05 | 2141.25 | 2247.05
1958.15 | 2064.63 | 1879.88 | 1969.65 | 2141.52 | 2246.2
1959.47 | 2067.2 | 1881.45 | 1968.3 | 2142.9 | 2242.05
1957.8 | 2067.02 | 1879.35 | 1966.8 | 2146.98 | 2241.57
1956 | 2066.32 | 1883.25 | 1966.75 | 2141.75 | 2243.05
1955.18 | 2064.07 | 1883.93 | 1966.35 | 2139.6 | 2244.82
1955.43 | 2064.73 | 1883.93 | 1967.72 | 2140.13 | 2251.18
1954.78 | 2068.07 | 1884.15 | 1968.5 | 2143.65 | 2246
1954.57 | 2067.52 | 1883.3 | 1967.97 | 2144.23 | 2244.7
1955.6 | 2066.27 | 1882.82 | 1966.4 | 2144.75 | 2243.45
1958.45 | 2064.88 | 1883.32 | 1966.55 | 2143.4 | 2247.85
1958.15 | 2069.13 | 1883.63 | 1966.65 | 2141.68 | 2250.18
1959.38 | 2070.2 | 1882.45 | 1965.2 | 2142.38 | 2247.68
1958.6 | 2066.98 | 1882.18 | 1965.05 | 2141.8 | 2246.43
1957.38 | 2067.4 | 1882.25 | 1969.65 | 2141.07 | 2247.93
1956.93 | 2066.63 | 1882.85 | 1970.85 | 2140.82 | 2246.25
1957.4 | 2068.05 | 1885.25 | 1970.07 | 2142.4 | 2245.35
1955.85 | 2065.25 | 1884.35 | 1969.75 | 2139.13 | 2243.48
1956.1 | 2063.57 | 1884.13 | 1971.32 | 2140.85 | 2242.88
1955.57 | 2063.23 | 1882.6 | 1971.6 | 2140.88 | 2244.73
1953.82 | 2065.9 | 1879.7 | 1970.18 | 2141.9 | 2244.93
1954.18 | 2066.18 | 1879.93 | 1967.35 | 2145.57 | 2244.85
1957 | 2065.85 | 1881.65 | 1969.03 | 2143.98 | 2245.48
1955.5 | 2067.2 | 1883 | 1969.68 | 2141.15 | 2244.77
1954.57 | 2065.23 | 1883.03 | 1970.07 | 2141.8 | 2242.75
1957.28 | 2064.7 | 1883.8 | 1971 | 2142.27 | 2242.38
1957.57 | 2064.57 | 1884.32 | 1972.55 | 2140.43 | 2246.65
1956.3 | 2065.43 | 1884.32 | 1971.63 | 2143.23 | 2246.05
1956.82 | 2066.52 | 1884.8 | 1973.47 | 2142.85 | 2243.4
1957.22 | 2065.32 | 1881.82 | 1970.68 | 2142.38 | 2243.1
1954.32 | 2064.9 | 1880.55 | 1970.32 | 2141.6 | 2245.98
1953.75 | 2066.6 | 1880.53 | 1967.85 | 2142.5 | 2245.6
1957.65 | 2069.9 | 1884.38 | 1969.13 | 2139.88 | 2246.3
1959.07 | 2069.68 | 1885.32 | 1967.95 | 2138.23 | 2245.7
1959.22 | 2067.88 | 1884.95 | 1971.78 | 2138.88 | 2244.02
1957.88 | 2068.3 | 1881.63 | 1971.7 | 2141.95 | 2247.32
1957.38 | 2066.23 | 1882.7 | 1970.53 | 2140.57 | 2245.13
1956.57 | 2061.52 | 1883.22 | 1968.38 | 2140 | 2239.75
1956.03 | 2064.98 | 1884.05 | 1969.45 | 2140.15 | 2243.82
1954.35 | 2069.88 | 1884.35 | 1969.25 | 2139.93 | 2247.07
1956.13 | 2069.73 | 1882.28 | 1969.47 | 2141.68 | 2245.4
1958.8 | 2069.48 | 1880.45 | 1971.13 | 2140.18 | 2246.9
1958.57 | 2067 | 1880.75 | 1968.65 | 2139.95 | 2248.05
1958.3 | 2066.3 | 1883.72 | 1968.5 | 2138.23 | 2244
1956.8 | 2066.57 | 1887.6 | 1969.78 | 2139.13 | 2243.95
1954.3 | 2065.98 | 1885 | 1968.32 | 2142 | 2246.82
1956.25 | 2066.52 | 1882.8 | 1967.15 | 2143.88 | 2247.85
1958.55 | 2069.73 | 1884.18 | 1969.03 | 2141.8 | 2249.27
1957.22 | 2069.98 | 1883.97 | 1971.15 | 2142.27 | 2246
1955.9 | 2067.93 | 1882.65 | 1970.22 | 2139.02 | 2241.73
1955.3 | 2067.13 | 1881.43 | 1970.2 | 2141.15 | 2243.2
1955.35 | 2064.55 | 1882.5 | 1968 | 2144.77 | 2244.35
1955.22 | 2063.5 | 1883 | 1968.78 | 2143.2 | 2244.95
1955.68 | 2063.18 | 1882.8 | 1970.3 | 2141.07 | 2245.57
1956.13 | 2067.05 | 1881.35 | 1972.18 | 2140.1 | 2243.98
1957.7 | 2069 | 1882.18 | 1972.35 | 2141.15 | 2246.07
1959.68 | 2069.13 | 1883 | 1966.2 | 2142.85 | 2250.15
1958.38 | 2067.3 | 1882.32 | 1967.07 | 2142.75 | 2251.13
1957.05 | 2071.77 | 1882.28 | 1967.18 | 2140.9 | 2247.73
1958.22 | 2073.3 | 1880.4 | 1965.82 | 2141.05 | 2243.6
1958.32 | 2067.7 | 1881.05 | 1966.93 | 2142.07 | 2244.9
1960.13 | 2066.38 | 1878.32 | 1966.5 | 2142.73 | 2245.32
1957.18 | 2065.8 | 1883.7 | 1967.47 | 2143.77 | 2245.23
1956.03 | 2066.75 | 1885.4 | 1972.97 | 2142.52 | 2244.3
1956.28 | 2066.07 | 1883.35 | 1973.88 | 2143.6 | 2244.23
1956.22 | 2067.07 | 1883.1 | 1969.5 | 2142.6 | 2240.95
1957.47 | 2068.02 | 1884.43 | 1968.72 | 2144.07 | 2242.82
1958.63 | 2071.68 | 1882.6 | 1968.97 | 2141.68 | 2247.05
1957.45 | 2069.5 | 1881.2 | 1967.9 | 2139.65 | 2246
1957.4 | 2065.63 | 1881.22 | 1967.05 | 2141.2 | 2242.63
1958.05 | 2066.9 | 1882.4 | 1966.15 | 2141.45 | 2244.65
1957.43 | 2073.68 | 1883.32 | 1965.82 | 2139.48 | 2245.93
1955.38 | 2072 | 1882.05 | 1965.03 | 2140.85 | 2242.68
1956.2 | 2065.82 | 1881.6 | 1964.95 | 2139.5 | 2238.25
1957.32 | 2065.23 | 1880.32 | 1968.05 | 2138.95 | 2241.75
1959.8 | 2067.55 | 1883.28 | 1972.25 | 2138.32 | 2246.13
1960.6 | 2068.6 | 1884.4 | 1974.38 | 2137.85 | 2246.2
1959.85 | 2067.57 | 1885.07 | 1974.9 | 2137.2 | 2243.6
1961.38 | 2068.82 | 1882.95 | 1972.05 | 2140.1 | 2244.75
1959.57 | 2068.68 | 1881.65 | 1969.53 | 2143.32 | 2244.18
1958.55 | 2066.88 | 1882.65 | 1968.13 | 2139.65 | 2245.27
1956.93 | 2067 | 1882.82 | 1969.53 | 2139 | 2245.3
1956.32 | 2068.93 | 1883.05 | 1969.63 | 2140.68 | 2244.48
1956.18 | 2069.65 | 1883.95 | 1968.65 | 2139.98 | 2242.88
1957.55 | 2066.25 | 1883.4 | 1968.5 | 2139.48 | 2244.8
1958 | 2067.5 | 1882.53 | 1969 | 2142.35 | 2247.57
1957.75 | 2068.13 | 1886.53 | 1971.22 | 2141.6 | 2247.63
1958.5 | 2068.23 | 1886.5 | 1969.75 | 2138.98 | 2246.57
1960.3 | 2069.68 | 1883.72 | 1970.7 | 2139.85 | 2242.82
1960.78 | 2072.02 | 1883.35 | 1970.82 | 2139.8 | 2242.65
1958.4 | 2070.65 | 1884.4 | 1969.07 | 2143.18 | 2245.4
1958.78 | 2067.9 | 1884.15 | 1971.8 | 2141.75 | 2244
1955 | 2067.18 | 1883.85 | 1972.43 | 2140.98 | 2246.15
1956.25 | 2067.95 | 1884.9 | 1970.95 | 2138.43 | 2247.32
1957.6 | 2067.73 | 1884.63 | 1969.35 | 2140.15 | 2244.45
1957 | 2068.38 | 1886.05 | 1969.45 | 2138.55 | 2244.55
1956.15 | 2068.35 | 1883.03 | 1969.47 | 2143.1 | 2245.1
1957.38 | 2067.73 | 1883.5 | 1971.28 | 2143.25 | 2248.15
1957.38 | 2070.2 | 1884.22 | 1971.38 | 2142.9 | 2247.32
1956.35 | 2070.5 | 1883.3 | 1968.32 | 2141.9 | 2248.45
1957.57 | 2070.45 | 1882.28 | 1966.97 | 2140.88 | 2247.75
1957.55 | 2068.2 | 1883.43 | 1970.53 | 2138.7 | 2242.77
1956.88 | 2068.6 | 1883.05 | 1970.22 | 2140.1 | 2242.23
1955.2 | 2066.77 | 1882.28 | 1969.03 | 2142.02 | 2245.68
1955.47 | 2068.4 | 1883.03 | 1969.7 | 2142.02 | 2247.38
1958 | 2068.95 | 1884.38 | 1971.1 | 2142.68 | 2246.15
1955.5 | 2070.02 | 1882.3 | 1969.75 | 2141.45 | 2244.88
1955.25 | 2067.18 | 1882.28 | 1968.57 | 2138.9 | 2244.1
1957.6 | 2063.52 | 1881.55 | 1970.28 | 2139.02 | 2247.23
1959.8 | 2066.05 | 1881.97 | 1971.5 | 2141.6 | 2245.95
1959.88 | 2068.7 | 1881.9 | 1970.9 | 2142.05 | 2246.1
1957.3 | 2068.05 | 1883.22 | 1969.47 | 2142.63 | 2243.55
1958.07 | 2064.27 | 1882.35 | 1969.03 | 2139.77 | 2244.98
1958.93 | 2063.18 | 1881.3 | 1969 | 2140.57 | 2245.95
1959.8 | 2063.48 | 1883.18 | 1970.1 | 2143.1 | 2247.85
1955.7 | 2063.52 | 1884.32 | 1969.32 | 2142.27 | 2247.6
1955.38 | 2065.82 | 1883.35 | 1968.05 | 2140.05 | 2246.4
1958.88 | 2065.8 | 1882.88 | 1968.05 | 2136.27 | 2243.82
1960.82 | 2071.13 | 1883.05 | 1970 | 2137.93 | 2243.32
1958.75 | 2070.43 | 1884.25 | 1970.1 | 2139.02 | 2242.82
1956.93 | 2068.35 | 1884.32 | 1965.55 | 2142.43 | 2244.88
1955.57 | 2066.85 | 1884.55 | 1966.7 | 2139.88 | 2247.05
1956.72 | 2067.95 | 1883.28 | 1968.43 | 2142.23 | 2248.6
1957.53 | 2068.8 | 1883.57 | 1969.22 | 2142.85 | 2243.5
1959.97 | 2064.73 | 1883.28 | 1969.1 | 2135.82 | 2241.55
1958.6 | 2064.18 | 1884.6 | 1968.6 | 2138.2 | 2244.5
1959.38 | 2067.02 | 1885.97 | 1967.47 | 2140.88 | 2247.43
1957.03 | 2067.85 | 1883.57 | 1968.25 | 2140.52 | 2246.05
1959.88 | 2070.5 | 1883.03 | 1970.9 | 2140.77 | 2245.82
1960.78 | 2072.02 | 1882.28 | 1967.07 | 2143.63 | 2246.15
1956.25 | 2070.27 | 1885.15 | 1969.07 | 2144.1 | 2246.3
1958.95 | 2069.07 | 1886.13 | 1969.75 | 2142.5 | 2247.35
1961.47 | 2066.98 | 1882.57 | 1969.82 | 2142.65 | 2245.9
1962.32 | 2067.57 | 1882.22 | 1969.9 | 2142.27 | 2245.93
1956.63 | 2066.5 | 1884.82 | 1968.18 | 2143.98 | 2246.27
1954.05 | 2065.82 | 1886.6 | 1966.8 | 2141.75 | 2246.48
1956 | 2070.85 | 1884.53 | 1968.18 | 2140.48 | 2244.7
1958.45 | 2071.52 | 1881.75 | 1967 | 2140.25 | 2247.85
1959.68 | 2068.55 | 1878.22 | 1965.53 | 2139.1 | 2248.02
1958.5 | 2070.05 | 1876.22 | 1965.22 | 2140.75 | 2247.98
1957 | 2069.27 | 1880.93 | 1968.7 | 2140.63 | 2250.5
1958.05 | 2068.25 | 1884.97 | 1967.63 | 2142.57 | 2249.13
1957.63 | 2069.48 | 1886.13 | 1968.95 | 2141.1 | 2247.23
1957.9 | 2067.93 | 1883.13 | 1967 | 2141.6 | 2247.38
1959.65 | 2069.1 | 1882.68 | 1967.03 | 2139.95 | 2249.57
1956.95 | 2069.23 | 1883.82 | 1970.68 | 2140.48 | 2250.3
1956.13 | 2069.4 | 1884.3 | 1969.45 | 2140.32 | 2246.6
1957.95 | 2071.6 | 1881.82 | 1969.25 | 2140.18 | 2245.75
1959 | 2072.43 | 1882.53 | 1967.9 | 2138.45 | 2245.7
1956.82 | 2068.93 | 1884.5 | 1966.05 | 2139.73 | 2246.73
1955.57 | 2066.02 | 1887.43 | 1964 | 2140.5 | 2245.73
1958.07 | 2070.13 | 1887.57 | 1963.97 | 2141.23 | 2247.45
1957.93 | 2070.43 | 1885.03 | 1964.65 | 2139.8 | 2245.5
1957.15 | 2069.1 | 1884.78 | 1966.38 | 2137.57 | 2245.3
1958.03 | 2065.52 | 1884.82 | 1968.45 | 2140.25 | 2243.73
1957.07 | 2066.05 | 1884.57 | 1967.93 | 2140.23 | 2246.3
1957.03 | 2067.4 | 1882.28 | 1969.97 | 2142.55 | 2247.5
1957.15 | 2068.18 | 1882.6 | 1970.22 | 2142.77 | 2245.88
1957.35 | 2070.3 | 1879.1 | 1969.88 | 2142.48 | 2245.6
1957.13 | 2068.43 | 1882.85 | 1971.1 | 2139.48 | 2248.77
1956.88 | 2067.68 | 1881.13 | 1970.93 | 2139.85 | 2245.75
1957.18 | 2068.7 | 1883.95 | 1968.8 | 2140.9 | 2245.27
1956.8 | 2070.55 | 1882.1 | 1969.22 | 2138.52 | 2244.5
1957.97 | 2071.05 | 1880.55 | 1969.8 | 2138.88 | 2245.57
1961.35 | 2072 | 1880.57 | 1969.1 | 2139.5 | 2247.25
1961.45 | 2070.98 | 1882.05 | 1970.1 | 2140.57 | 2246.35
1958.43 | 2068.75 | 1883.22 | 1969.45 | 2143.43 | 2246.77
1958.15 | 2068.35 | 1881.25 | 1972.28 | 2140.9 | 2246.88
1954.4 | 2069.35 | 1882.63 | 1973.63 | 2136.98 | 2246.2
1956.05 | 2067.13 | 1883.63 | 1974.35 | 2135.5 | 2242.13
1957.55 | 2067.48 | 1884.13 | 1969.5 | 2137.38 | 2239.4
1961.43 | 2066.85 | 1882.03 | 1969.15 | 2137.55 | 2239.88
1959.03 | 2067.2 | 1882.5 | 1969.72 | 2138.07 | 2243.98
1960.07 | 2068.18 | 1882.7 | 1970.05 | 2141.25 | 2242.8
1959.45 | 2067.98 | 1883.25 | 1970.53 | 2141.75 | 2245.9
1958.47 | 2067.43 | 1881.65 | 1970.32 | 2140.95 | 2245.75
1956.32 | 2070.9 | 1882.2 | 1969.3 | 2140.15 | 2246.57
1956.57 | 2071.95 | 1881.85 | 1966.7 | 2139.38 | 2247.05
1960.05 | 2066.27 | 1882.4 | 1968.3 | 2141.15 | 2246.85
1958.97 | 2067.45 | 1884.55 | 1969.82 | 2140.27 | 2245.43
1959.25 | 2068.27 | 1885.97 | 1971 | 2140.13 | 2245.1
1959.7 | 2069.05 | 1885.2 | 1967.55 | 2139.2 | 2246.38
1959.95 | 2068.8 | 1884.72 | 1965.43 | 2143.35 | 2249.25
1959.35 | 2067.57 | 1885.43 | 1967.25 | 2142.73 | 2247.43
1957.15 | 2067.35 | 1884.2 | 1969.88 | 2142.8 | 2245.25
1956.85 | 2068.2 | 1884.18 | 1969.57 | 2140.55 | 2247.13
1958.53 | 2068.1 | 1884.9 | 1969.45 | 2142.55 | 2248.35
1960.72 | 2067.55 | 1880.55 | 1969.68 | 2143.82 | 2246.63
1957.75 | 2068.65 | 1879.43 | 1969.35 | 2141.5 | 2242.5
1952.78 | 2070.43 | 1882.38 | 1967.2 | 2140.23 | 2243.82
1953.43 | 2067.55 | 1884.18 | 1967.47 | 2138.55 | 2247.05
1955.82 | 2065.52 | 1883.07 | 1971.18 | 2141.13 | 2250.3
1955.78 | 2068.63 | 1884.22 | 1971.47 | 2141.3 | 2251.55
1960.3 | 2068.32 | 1884.3 | 1970.2 | 2141.4 | 2252.32
1955.82 | 2067.68 | 1883.15 | 1969.1 | 2143.18 | 2251.55
1955.63 | 2069.52 | 1884.13 | 1972.5 | 2140.75 | 2246.2
1956.05 | 2068.2 | 1884.13 | 1974.25 | 2139.05 | 2246.45
1956.13 | 2068.23 | 1881.25 | 1974.05 | 2142.4 | 2244.48
1956.47 | 2067.95 | 1879.53 | 1971.6 | 2142.15 | 2245.15
1954.93 | 2068.77 | 1880.25 | 1971.1 | 2141.98 | 2250.75
1952.57 | 2065.82 | 1881.15 | 1971.3 | 2138.02 | 2250.38
1957.63 | 2066.5 | 1883.22 | 1970.1 | 2139.55 | 2248.85
1962.03 | 2069.75 | 1884.45 | 1970.6 | 2140.68 | 2246.45
1958.1 | 2070.98 | 1882.95 | 1969.72 | 2138.88 | 2245.23
1957.78 | 2071.52 | 1882.03 | 1968.2 | 2139.63 | 2241.82
1960.1 | 2069.25 | 1882.53 | 1970.93 | 2141.85 | 2242.9
1958.15 | 2069.73 | 1882.07 | 1970 | 2143.32 | 2243.55
1956.28 | 2075.15 | 1882.93 | 1968.3 | 2140.75 | 2245.88
1954.78 | 2073.93 | 1883.9 | 1969.82 | 2143.77 | 2247.55
1956.03 | 2070.65 | 1883.25 | 1968.45 | 2143.3 | 2247.63
1958.2 | 2070.1 | 1880.13 | 1969.15 | 2144.25 | 2250.77
1957.32 | 2069.48 | 1879.65 | 1969.43 | 2142.6 | 2250.07
1957.28 | 2069.5 | 1882.7 | 1970.35 | 2142.3 | 2247.07
1953.1 | 2070.07 | 1885.45 | 1972.43 | 2142.63 | 2247.35
1955.2 | 2068.85 | 1889.9 | 1972.85 | 2144.02 | 2248.45
1956.78 | 2071.15 | 1891.1 | 1972.85 | 2139.35 | 2247.15
1958.32 | 2068.63 | 1886.35 | 1970.6 | 2138.35 | 2244.9
1961.3 | 2068.32 | 1881.95 | 1971.45 | 2140.9 | 2245.88
1959.32 | 2068.43 | 1887.05 | 1972.28 | 2143.8 | 2248.18
1955.88 | 2070 | 1886.5 | 1969.4 | 2142.6 | 2249.02
1957.22 | 2068.5 | 1886.97 | 1969.72 | 2141.23 | 2249.23
1958.03 | 2070.75 | 1885.9 | 1971.57 | 2139.73 | 2250.18
1957.85 | 2070.6 | 1885.7 | 1970 | 2141.1 | 2247.45
1959.75 | 2068.1 | 1882.03 | 1968.63 | 2141.8 | 2246.75
1955.8 | 2067.9 | 1880.05 | 1970.75 | 2144.73 | 2250.2
1955.8 | 2068.2 | 1880.3 | 1973.5 | 2143.77 | 2249.57
1954.57 | 2070.63 | 1881.32 | 1971.22 | 2148.57 | 2249.9
1954.3 | 2071.25 | 1881.8 | 1971.1 | 2155.7 | 2252.48
1960.85 | 2070.5 | 1882.32 | 1973.18 | 2159.1 | 2261.93
1961 | 2069 | 1882.88 | 1972.6 | 2168.25 | 2267.93
1956.75 | 2067.98 | 1883 | 1972.9 | 2180.6 | 2277.55
1957.63 | 2066.95 | 1883.8 | 1971.57 | 2185.48 | 2283.68
1959.13 | 2068.98 | 1883.3 | 1971.72 | 2189.57 | 2294.65
1956.75 | 2071.63 | 1883.1 | 1970.95 | 2197.73 | 2301.3
1957.88 | 2072.63 | 1882.75 | 1970.5 | 2207.05 | 2310.45
1960.6 | 2069.5 | 1880.03 | 1971.05 | 2216.07 | 2320.48
1956.88 | 2067.63 | 1879.7 | 1971.95 | 2219.2 | 2328.02
1955.25 | 2066.25 | 1878.3 | 1972.2 | 2221.43 | 2336.4
1953.15 | 2068.4 | 1880.78 | 1971.5 | 2219.52 | 2334.48
1952.2 | 2070.15 | 1883.45 | 1969.47 | 2221.82 | 2335.8
1955.88 | 2071.18 | 1884.22 | 1969.43 | 2223.65 | 2336.3
1957.05 | 2070.93 | 1883.72 | 1970.78 | 2224.32 | 2337.6
1957.6 | 2071.63 | 1884.25 | 1970.28 | 2219.5 | 2336.95
1961.13 | 2074.02 | 1883.53 | 1968.63 | 2218.65 | 2337.85
1960.65 | 2073.13 | 1882.1 | 1968.03 | 2218 | 2340.7
1959.07 | 2070.82 | 1883.18 | 1971.8 | 2218.8 | 2337.18
1959.38 | 2070.13 | 1881.97 | 1971.63 | 2218 | 2334.9
1961.68 | 2070.52 | 1883.03 | 1968.45 | 2220.6 | 2339.02
1959.45 | 2073.35 | 1882.72 | 1966.7 | 2225.63 | 2343.1
1961.38 | 2074.93 | 1883.57 | 1967.97 | 2226.7 | 2344.18
1959.38 | 2071.68 | 1880.93 | 1969.8 | 2226.63 | 2346.65
1957.43 | 2069.3 | 1881.75 | 1970.47 | 2228.48 | 2346.6
1959.8 | 2066.68 | 1882.65 | 1971.85 | 2224.35 | 2344.57
1956.78 | 2065.1 | 1879.07 | 1969.9 | 2225.95 | 2343.48
1957 | 2065.35 | 1879.28 | 1967.85 | 2226.6 | 2346.02
1958.28 | 2068.13 | 1881.93 | 1970.63 | 2227.27 | 2347.9
1959.82 | 2069.73 | 1881.7 | 1972.75 | 2225.2 | 2347.18
1958.65 | 2068.25 | 1881.53 | 1974.25 | 2227.45 | 2345.7
1957.88 | 2066.68 | 1885.13 | 1975.18 | 2228.55 | 2345.75
1953.68 | 2064.2 | 1885 | 1971.85 | 2229.43 | 2348.43
1954.57 | 2063.23 | 1881.82 | 1968.2 | 2228.1 | 2350.35
1955.75 | 2063.55 | 1880.6 | 1968.65 | 2229.02 | 2351.57
1960.2 | 2063.05 | 1882.03 | 1970.18 | 2229.4 | 2352.7
1959.88 | 2066.18 | 1883.07 | 1969.13 | 2231.73 | 2352.52
1956.25 | 2065.8 | 1882.93 | 1969.53 | 2227.63 | 2355.3
1954.6 | 2065.3 | 1882.15 | 1970.32 | 2230.77 | 2352.73
1957.57 | 2068.38 | 1883.25 | 1965.78 | 2230.07 | 2353
1961.5 | 2069.23 | 1885.68 | 1968.95 | 2231.02 | 2353.73
1960.3 | 2068.73 | 1883.8 | 1966.95 | 2231.93 | 2355.43
1959.05 | 2069.25 | 1883.88 | 1968.9 | 2231.45 | 2354.23
1958.13 | 2075.8 | 1882.4 | 1969.22 | 2232.95 | 2352.38
1955.35 | 2072.27 | 1884.28 | 1970.4 | 2228.75 | 2353.48
1956.18 | 2069.9 | 1884.75 | 1970.07 | 2230.65 | 2350.5
1955.85 | 2067.73 | 1885.07 | 1970.15 | 2236.88 | 2352.82
1955.53 | 2066.95 | 1884.6 | 1969.72 | 2235.9 | 2355.27
1955.65 | 2065.73 | 1885.6 | 1969.13 | 2234.77 | 2359.85
1955.88 | 2066.95 | 1884.15 | 1972.97 | 2236.68 | 2364.88
1954.88 | 2069.02 | 1882.05 | 1974.55 | 2239.4 | 2361.68
1952.93 | 2067.85 | 1883.1 | 1970.3 | 2239.73 | 2358.8
1952.75 | 2064.35 | 1883.57 | 1969.15 | 2238.45 | 2359.5
1956.9 | 2065.65 | 1881.53 | 1969.63 | 2241.27 | 2360.4
1956.82 | 2068.43 | 1880.43 | 1968.22 | 2239.48 | 2357
1954.72 | 2067.65 | 1882.5 | 1967.85 | 2241.02 | 2358.3
1953.03 | 2068.3 | 1881.75 | 1969.03 | 2242.5 | 2358.8
1954.75 | 2068.77 | 1880.43 | 1969.78 | 2238.45 | 2361.38
1955 | 2068.35 | 1880.65 | 1969.93 | 2234.27 | 2359.68
1957.82 | 2067.98 | 1883.4 | 1972.43 | 2235.27 | 2359.68
1955.93 | 2067.5 | 1883.78 | 1974.2 | 2239.93 | 2364.68
1957.03 | 2064.18 | 1884.2 | 1973.65 | 2236.25 | 2363.2
1958.7 | 2068.63 | 1883.32 | 1969.65 | 2238.73 | 2362.63
1955.07 | 2072.68 | 1881.2 | 1969.8 | 2237.32 | 2366.93
1956.32 | 2071.6 | 1880.45 | 1968.25 | 2240.13 | 2368.13
1959.38 | 2069.18 | 1882.28 | 1971.18 | 2248.45 | 2366.35
1958.32 | 2067.63 | 1886.03 | 1972.57 | 2249.25 | 2364.6
1955.13 | 2066.45 | 1886.22 | 1971.75 | 2257.4 | 2372.93
1956.63 | 2064.6 | 1884.68 | 1969.38 | 2261.6 | 2384.48
1959.65 | 2066.75 | 1883.97 | 1969.8 | 2268.63 | 2387
1959.03 | 2067.07 | 1884.15 | 1968.97 | 2267.1 | 2391.8
1955.68 | 2067.27 | 1882.45 | 1970.47 | 2273.2 | 2396.77
1957.4 | 2066.15 | 1883.25 | 1969.22 | 2273.7 | 2398.55
1961.28 | 2062.5 | 1885.18 | 1969.6 | 2272.82 | 2397.02
1962.13 | 2066.3 | 1884.28 | 1971.32 | 2272.95 | 2399.4
1961.57 | 2068.75 | 1884.85 | 1971.32 | 2277.05 | 2409.8
1958.53 | 2068.23 | 1880.32 | 1969.03 | 2278.52 | 2414.5
1957.88 | 2069.68 | 1878.93 | 1967.28 | 2276.52 | 2411
1957.2 | 2068.38 | 1881.9 | 1966.93 | 2278.35 | 2409.5
1956.53 | 2069.13 | 1883.78 | 1968.28 | 2279.98 | 2411.13
1956.65 | 2069.9 | 1882.63 | 1968.5 | 2282.63 | 2407.8
1957.15 | 2072.52 | 1884.07 | 1967.3 | 2285.45 | 2405.75
1957.28 | 2071.55 | 1886.2 | 1966.55 | 2284.98 | 2413.1
1957.53 | 2068.9 | 1885.68 | 1967.9 | 2288.23 | 2413.93
1957.28 | 2065.02 | 1883.6 | 1970.22 | 2288.05 | 2416.98
1958.93 | 2067.02 | 1882.9 | 1969.15 | 2284.15 | 2418.98
1963.32 | 2068.65 | 1882 | 1970.72 | 2283.07 | 2423.98
1962.68 | 2073.65 | 1879.95 | 1971.38 | 2282.43 | 2421.77
1958.03 | 2073.3 | 1881.28 | 1969.25 | 2282.75 | 2414.27
1955.47 | 2071.23 | 1883 | 1967.28 | 2282.07 | 2413.25
1955.35 | 2071.82 | 1882.38 | 1966.93 | 2282.63 | 2416.43
1958.13 | 2070.48 | 1880.72 | 1969.1 | 2286.75 | 2419.02
1959.78 | 2069.05 | 1884.7 | 1971.38 | 2285.63 | 2422.23
1957.63 | 2069.6 | 1883.15 | 1973.05 | 2285.63 | 2420
1957.25 | 2071.32 | 1883.5 | 1974.4 | 2287.1 | 2419.95
1957.72 | 2069.7 | 1883.07 | 1970.53 | 2284.45 | 2417.02
1956.2 | 2070.07 | 1883 | 1967.47 | 2286.95 | 2415.23
1954.8 | 2070.7 | 1884.95 | 1967.95 | 2288.48 | 2420.77
1955.4 | 2070.25 | 1886.28 | 1970.13 | 2286.18 | 2427.57
1958.28 | 2069.02 | 1883.07 | 1967.9 | 2289.93 | 2419.35
1959.38 | 2067.93 | 1881.85 | 1965.18 | 2287.45 | 2423.27
1958.9 | 2068.35 | 1882.43 | 1963.2 | 2287.75 | 2423.73
1957.68 | 2069.32 | 1882.78 | 1967.9 | 2290.7 | 2422.93
1958.78 | 2071.55 | 1883.6 | 1971.72 | 2294.07 | 2424.1
1957.75 | 2072.85 | 1883.78 | 1970.8 | 2292.48 | 2420.4
1958.1 | 2069.45 | 1884.47 | 1973.22 | 2285.15 | 2427.23
1959.95 | 2067.88 | 1885.8 | 1973.55 | 2283.45 | 2427.45
1957.35 | 2068.88 | 1885.05 | 1971.47 | 2285.23 | 2423.48
1956.55 | 2068.2 | 1883.32 | 1972.5 | 2290.35 | 2424.23
1953.5 | 2066.38 | 1881.6 | 1972.1 | 2295.23 | 2422.57
1956.2 | 2066.18 | 1885.15 | 1972.85 | 2297.52 | 2423.82
1955.95 | 2067 | 1885.93 | 1970.15 | 2296.88 | 2425.15
1954.15 | 2068.6 | 1888.43 | 1969.6 | 2292.55 | 2429.55
1952.72 | 2068.5 | 1887.78 | 1971.4 | 2291.48 | 2431.2
1955.8 | 2065.7 | 1888.22 | 1971.18 | 2292.35 | 2425.38
1956.95 | 2064.52 | 1885.13 | 1969.85 | 2295.95 | 2426.95
1957.13 | 2060.77 | 1883.97 | 1972.6 | 2295.52 | 2428.07
1956.22 | 2061.6 | 1882 | 1970.82 | 2297.75 | 2429.23
1955.38 | 2067.2 | 1881.53 | 1970.43 | 2299.57 | 2429.75
1955.5 | 2074.45 | 1882.97 | 1968.85 | 2295.35 | 2431.13
1956.5 | 2071 | 1886.15 | 1967.55 | 2296.27 | 2431.18
1956.15 | 2071.27 | 1884.9 | 1966.22 | 2293.45 | 2433.63
1956.82 | 2068.38 | 1882.72 | 1966.82 | 2290.65 | 2430.57
1958.07 | 2070.98 | 1884.05 | 1969.65 | 2291.68 | 2426.2
1959.43 | 2069.57 | 1881.85 | 1969.53 | 2290.57 | 2425.65
1958.85 | 2067.25 | 1883.4 | 1969.57 | 2292 | 2426.27
1958.4 | 2067.75 | 1882.93 | 1970.65 | 2291.88 | 2436.13
1957.88 | 2069.55 | 1883.3 | 1972.22 | 2293.18 | 2437.98
1959.72 | 2070.7 | 1881.68 | 1971.4 | 2297.5 | 2434.35
1958.8 | 2067.45 | 1881.28 | 1970.75 | 2297.27 | 2434.05
1956.4 | 2066.15 | 1881.97 | 1971.85 | 2298.35 | 2432.38
1954.35 | 2068.1 | 1882 | 1971.85 | 2298.68 | 2432.65
1954.95 | 2068.38 | 1881.35 | 1968.47 | 2301.2 | 2433.32
1957.55 | 2070.8 | 1882.5 | 1969.6 | 2296.45 | 2436.75
1958.57 | 2067.6 | 1883.1 | 1969.1 | 2296.93 | 2436.82
1958.78 | 2064.55 | 1882.22 | 1969.93 | 2303.48 | 2440.48
1956.22 | 2067.85 | 1882.13 | 1971.93 | 2303.68 | 2444.3
1955.45 | 2069.85 | 1883.05 | 1972.65 | 2302.38 | 2442.75
1954.5 | 2069.43 | 1882.45 | 1971.7 | 2299.63 | 2437.6
1954.03 | 2066.25 | 1883.38 | 1971.15 | 2301.07 | 2439.25
1955.03 | 2066.02 | 1881.05 | 1974.13 | 2301.9 | 2442.05
1958.13 | 2067.15 | 1881.15 | 1973.45 | 2301.73 | 2440.48
1958.8 | 2069.55 | 1881.7 | 1973.53 | 2304.65 | 2440.88
1959.03 | 2069.1 | 1883.63 | 1971.88 | 2301.57 | 2440.77
1959.53 | 2067.35 | 1885.25 | 1969.75 | 2301.5 | 2441.43
1957.55 | 2067.88 | 1884.2 | 1969.9 | 2304.52 | 2437.7
1956.8 | 2067.05 | 1884.72 | 1969.85 | 2300.3 | 2438.07
1956.45 | 2065.82 | 1883.75 | 1967.82 | 2304.48 | 2440.95
1951.85 | 2073.32 | 1885.55 | 1969.68 | 2304.02 | 2436.88
1951.75 | 2074.23 | 1886.28 | 1973.97 | 2303.52 | 2439.57
1951.47 | 2074.38 | 1882.7 | 1974.65 | 2302.95 | 2439.63
1955.47 | 2069.23 | 1880.53 | 1972.15 | 2302.98 | 2446.1
1954.75 | 2066.27 | 1882.85 | 1969.03 | 2306.2 | 2444.5
1955.07 | 2067.07 | 1882.28 | 1970.1 | 2309.4 | 2439.27
1953.88 | 2067.68 | 1883.45 | 1970.65 | 2303.55 | 2439.82
1956.07 | 2067.23 | 1883.95 | 1971.93 | 2303.95 | 2445.65
1958 | 2066.15 | 1886.88 | 1970.5 | 2307.4 | 2447.8
1957.78 | 2064.15 | 1886.5 | 1969.4 | 2309.05 | 2443.38
1956.28 | 2067.18 | 1883.88 | 1970.28 | 2305.75 | 2443.73
1957.2 | 2066.6 | 1883.13 | 1970 | 2306.38 | 2442.7
1953.88 | 2065.8 | 1883.6 | 1971.43 | 2303.3 | 2439.4
1954.15 | 2066.88 | 1884.25 | 1969.75 | 2302.82 | 2442.45
1955.95 | 2066.2 | 1880.9 | 1967.13 | 2304.3 | 2446.93
1955.43 | 2067.15 | 1880.75 | 1967.03 | 2307.55 | 2442.43
1956.88 | 2068.65 | 1882.53 | 1971.75 | 2306.82 | 2442.8
1956.45 | 2066.2 | 1885.35 | 1973.93 | 2313.77 | 2447
1959.93 | 2066.55 | 1884.32 | 1972.53 | 2313.15 | 2444.7
1961.53 | 2066.57 | 1883 | 1970.43 | 2306.75 | 2441.38
1959.65 | 2066.4 | 1880.4 | 1971.15 | 2303.85 | 2441.35
1961.25 | 2070.25 | 1879.43 | 1972.78 | 2307.02 | 2441.45
1960.95 | 2074.85 | 1879.5 | 1974.25 | 2305.82 | 2444.52
1959.38 | 2073.18 | 1881.93 | 1971 | 2306.43 | 2444.93
1958.4 | 2069.88 | 1881 | 1970.9 | 2307.27 | 2445.13
1959.25 | 2067.73 | 1880.15 | 1972.63 | 2313.32 | 2444.52
1959.72 | 2068.25 | 1883.03 | 1969.32 | 2312.98 | 2446.6
1959.2 | 2068.63 | 1880.43 | 1969.57 | 2307.93 | 2447.25
1955.88 | 2066.5 | 1881.75 | 1971.15 | 2307.32 | 2446
1954.3 | 2070.32 | 1885.53 | 1972.93 | 2308.55 | 2448.4
1957.07 | 2072.9 | 1884.57 | 1972.1 | 2312.52 | 2448.88
1959.93 | 2067.35 | 1883.55 | 1967.22 | 2308.98 | 2448.1
1959.13 | 2069.27 | 1885.55 | 1965.35 | 2308.55 | 2442.77
1958.22 | 2070.7 | 1885.18 | 1963.1 | 2308.98 | 2446.65
1957.75 | 2072.6 | 1880.65 | 1966 | 2312.43 | 2448.2
1953.8 | 2069.35 | 1881.45 | 1970.75 | 2312.07 | 2450
1951.65 | 2068.6 | 1883.07 | 1969.82 | 2313.88 | 2448.98
1956.47 | 2070.23 | 1883.65 | 1968.7 | 2309.65 | 2449.82
1958.6 | 2074.52 | 1885.3 | 1969.8 | 2308.38 | 2453.07
1957.88 | 2075.5 | 1884.95 | 1972.32 | 2311.3 | 2446.95
1955.57 | 2071.43 | 1881.9 | 1972.6 | 2308.4 | 2447.2
1954.55 | 2067.4 | 1881.22 | 1970.18 | 2313.8 | 2448.18
1957.57 | 2068.05 | 1883.35 | 1967.15 | 2313.73 | 2448.88
1959.18 | 2067.55 | 1885.05 | 1970.07 | 2315.6 | 2448
1958.5 | 2067.35 | 1883.53 | 1970.15 | 2314.52 | 2448.7
1958.75 | 2067.25 | 1884.57 | 1971.63 | 2310.93 | 2450.48
1960.07 | 2066.45 | 1882.18 | 1968.78 | 2308.57 | 2445.52
1957.35 | 2067.05 | 1881.68 | 1968.18 | 2311.38 | 2445.9
1958.18 | 2071.1 | 1882 | 1971.3 | 2312.55 | 2451.05
1959.47 | 2071.7 | 1882.78 | 1970.2 | 2315.1 | 2452.2
1962.1 | 2069.25 | 1882.13 | 1969.75 | 2312.5 | 2454.48
1958.28 | 2067.7 | 1882.1 | 1971.22 | 2309.88 | 2452.32
1957.9 | 2069.77 | 1883.15 | 1970.97 | 2314.27 | 2452.38
1959.78 | 2069.9 | 1881.7 | 1971.13 | 2316.65 | 2450.73
1959.07 | 2069.82 | 1880.97 | 1969.9 | 2314.07 | 2455.07
1956.2 | 2069.3 | 1881.4 | 1970.2 | 2314 | 2456.6
1959.55 | 2068.95 | 1883.2 | 1971.32 | 2310.3 | 2448.68
1959.47 | 2066.32 | 1883.07 | 1971.28 | 2313.3 | 2443.45
1957.93 | 2065.4 | 1883.38 | 1971.93 | 2316.73 | 2450.77
1958.93 | 2063.85 | 1883.57 | 1971.28 | 2317.7 | 2458.63
1958.38 | 2064.7 | 1882.9 | 1968.28 | 2314.68 | 2460.3
1959.13 | 2067.3 | 1884.2 | 1970.9 | 2313.8 | 2456.45
1958.5 | 2067.65 | 1883.28 | 1970.85 | 2312.05 | 2454.63
1956.93 | 2067.88 | 1880.47 | 1972.9 | 2311.82 | 2456.5
1957.88 | 2070.85 | 1879 | 1970.05 | 2311.13 | 2452.68
1957.75 | 2071.85 | 1881.47 | 1968.47 | 2311.88 | 2453.6
1957.72 | 2068.68 | 1884.18 | 1971.53 | 2312.02 | 2452.35
1956.65 | 2067.23 | 1884.4 | 1975 | 2313.93 | 2453.93
1956.68 | 2068.55 | 1883.3 | 1971.8 | 2315.38 | 2453.75
1958.65 | 2069.57 | 1883.05 | 1969.72 | 2315.43 | 2448.35
1958.63 | 2066.7 | 1883.43 | 1971.3 | 2312.27 | 2450.45
1956.9 | 2065.8 | 1881.4 | 1970.43 | 2315.43 | 2454.73
1956.57 | 2067.85 | 1881.18 | 1970.8 | 2316.95 | 2463.57
1956.4 | 2068.27 | 1883.3 | 1971.5 | 2316.98 | 2464.65
1959.63 | 2065.6 | 1882.22 | 1972.4 | 2317.43 | 2459.05
1959.93 | 2064.6 | 1882.97 | 1971.4 | 2316.57 | 2452.1
1962.13 | 2071.32 | 1882.1 | 1968.57 | 2313.52 | 2453.82
1960.97 | 2067.25 | 1884.82 | 1970.88 | 2316.38 | 2451.45
1959.9 | 2065.63 | 1885.3 | 1972.05 | 2315.13 | 2458.4
1955.05 | 2064.4 | 1884.57 | 1970.7 | 2316.02 | 2463
1954.97 | 2069.68 | 1883.75 | 1971.63 | 2315.4 | 2460.63
1954.55 | 2069.3 | 1881.28 | 1971.43 | 2316.1 | 2457.7
1958.97 | 2066.18 | 1881.2 | 1972.2 | 2318.4 | 2456.55
1958.07 | 2066.73 | 1882.05 | 1971.07 | 2318.63 | 2456.07
1956.95 | 2068.45 | 1883.18 | 1971.28 | 2316.07 | 2453.57
1957.3 | 2070.3 | 1883.43 | 1971.28 | 2316.82 | 2457.07
1957.32 | 2069.05 | 1883.88 | 1971.78 | 2319.73 | 2460.38
1957.13 | 2070.63 | 1884.1 | 1970.47 | 2317.88 | 2461.75
1956.07 | 2071.55 | 1882.03 | 1969.7 | 2317.98 | 2462.35
1958.68 | 2069.95 | 1881.68 | 1969.53 | 2317.65 | 2459.73
1957.82 | 2066 | 1882.8 | 1971.7 | 2318.2 | 2460.57
1956.7 | 2065.77 | 1882.5 | 1971.2 | 2317.23 | 2454.68
1954.3 | 2068.9 | 1884.72 | 1969.78 | 2314.75 | 2455.07
1955.53 | 2067.2 | 1884.2 | 1967.63 | 2313.02 | 2461.98
1955.18 | 2065.63 | 1882.65 | 1972.57 | 2314.95 | 2457.1
1955.35 | 2063 | 1884.45 | 1971.47 | 2321.07 | 2453.73
1958.5 | 2067.35 | 1883.63 | 1970.15 | 2323.18 | 2460
1958.5 | 2066.7 | 1881.68 | 1969.68 | 2322.98 | 2460.88
1959.72 | 2068.38 | 1883.5 | 1967.97 | 2323.65 | 2458.15
1961.15 | 2069.27 | 1883.3 | 1970.25 | 2318.18 | 2459.95
1960.53 | 2070.2 | 1882.35 | 1972.22 | 2319.1 | 2462.93
1959.78 | 2068.6 | 1880.13 | 1967.6 | 2317.68 | 2458.9
1959.85 | 2064.95 | 1882.07 | 1966.93 | 2315.93 | 2458.18
1958.5 | 2068.57 | 1883.05 | 1969.28 | 2318.57 | 2459.18
1958.43 | 2069.52 | 1883.15 | 1970.55 | 2322 | 2458.52
1956.2 | 2065.8 | 1882.07 | 1968.7 | 2321.48 | 2460.6
1954.93 | 2066.35 | 1882.57 | 1968.07 | 2321.2 | 2458.27
1957.4 | 2071.13 | 1880.18 | 1968.28 | 2321.07 | 2455.75
1957.05 | 2072.75 | 1877.72 | 1968.82 | 2319.75 | 2458.45
1958.6 | 2070.15 | 1881.8 | 1970.47 | 2321.63 | 2463.15
1959.57 | 2067.75 | 1885.95 | 1972.25 | 2325.55 | 2465.23
1956.3 | 2066.73 | 1883.32 | 1971.53 | 2326.77 | 2467.85
1956.1 | 2066.38 | 1880.78 | 1972.82 | 2325.27 | 2467.4
1955 | 2065.3 | 1882.32 | 1971.4 | 2322.25 | 2465.82
1955.72 | 2067.13 | 1881.32 | 1970.03 | 2319.8 | 2461.6
1956.3 | 2068.82 | 1882.55 | 1969.32 | 2321.07 | 2460.45
1957.93 | 2067.63 | 1882 | 1968.53 | 2319.3 | 2460
1959.13 | 2068.9 | 1883.3 | 1968.25 | 2318.85 | 2464.88
1960.43 | 2071.68 | 1881.15 | 1969.13 | 2321.88 | 2461.43
1958.38 | 2067.05 | 1878.75 | 1971.45 | 2319.88 | 2461.48
1956.75 | 2064.95 | 1880.47 | 1971.6 | 2320.27 | 2463.85
1962.1 | 2067.93 | 1882.65 | 1969.85 | 2319.73 | 2466.3
1961.28 | 2070 | 1885.18 | 1974.78 | 2318.6 | 2466.13
1963.82 | 2070.2 | 1883.3 | 1974.2 | 2320.07 | 2461.75
1962.35 | 2070.1 | 1880.82 | 1967.88 | 2324.3 | 2464.1
1960.45 | 2069.38 | 1880.55 | 1968.03 | 2323.68 | 2463.93
1959.7 | 2067.43 | 1878.97 | 1970.93 | 2321.9 | 2464.7
1958.47 | 2067.52 | 1878.9 | 1971.03 | 2323.05 | 2462.9
1958.9 | 2067.82 | 1880.93 | 1971.47 | 2323.73 | 2463.98
1959.53 | 2068.88 | 1879.47 | 1970.93 | 2328 | 2463.8
1960.05 | 2069.52 | 1882.32 | 1968.6 | 2326.8 | 2467.25
1960.38 | 2068.82 | 1883.03 | 1968.88 | 2323.6 | 2461.55
1958.9 | 2066.93 | 1883.13 | 1970.18 | 2320.8 | 2461.77
1959.35 | 2069.77 | 1881.8 | 1969.9 | 2322.13 | 2462.95
1956.15 | 2073.65 | 1880.75 | 1970.2 | 2323.1 | 2464.2
1957.18 | 2073.73 | 1881.6 | 1970.3 | 2324.45 | 2467.6
1957 | 2072.52 | 1882.6 | 1968 | 2323.65 | 2466.88
1952.93 | 2071.23 | 1884.03 | 1964.5 | 2322.85 | 2467.7
1955.07 | 2069.7 | 1883.82 | 1965.75 | 2324.38 | 2463.02
1956.22 | 2065.77 | 1882.13 | 1965.68 | 2325.73 | 2467.38
1957.65 | 2066 | 1881.5 | 1966.93 | 2324.18 | 2469.35
1956.15 | 2067.68 | 1882.15 | 1968.78 | 2324.95 | 2464.3
1953.7 | 2067.68 | 1882.53 | 1972.57 | 2322.98 | 2464.4
1955.63 | 2059.73 | 1881.05 | 1972.05 | 2323.38 | 2467.93
1951.75 | 2057.63 | 1883.32 | 1969.8 | 2322.77 | 2464.98
1954.47 | 2061.68 | 1885.47 | 1966.75 | 2323.68 | 2464.2
1954.43 | 2070.3 | 1883.9 | 1969.78 | 2321 | 2465.18
1957.2 | 2072.82 | 1884.47 | 1972.53 | 2320.35 | 2465.88
1957.35 | 2071.23 | 1884.45 | 1970.82 | 2324.93 | 2467.63
1957.85 | 2068.95 | 1881.75 | 1972.8 | 2322.9 | 2466.95
1957.82 | 2070.18 | 1880.57 | 1974.43 | 2321.43 | 2466.32
1956.9 | 2069.07 | 1879.2 | 1973.22 | 2319.1 | 2461.38
1959.18 | 2066.93 | 1879.82 | 1969.88 | 2321.95 | 2466.6
1959.1 | 2067.38 | 1880.88 | 1968.7 | 2320.1 | 2462.82
1960.03 | 2071 | 1880.2 | 1967.7 | 2318 | 2461.55
1959.1 | 2074.55 | 1881.18 | 1969.03 | 2322.73 | 2460.5
1958.22 | 2073.27 | 1880.85 | 1969.3 | 2324.8 | 2459.48
1962.22 | 2071.93 | 1881.55 | 1970.75 | 2326.38 | 2465.65
1960.05 | 2072.32 | 1884.53 | 1969.5 | 2326.98 | 2471.5
1956.68 | 2068.23 | 1884.05 | 1969.28 | 2325.15 | 2468.52
1954.97 | 2065.35 | 1883.93 | 1970.88 | 2320.48 | 2466.45
1958.05 | 2064.93 | 1883.07 | 1969.05 | 2319.95 | 2463.35
1958.03 | 2067.07 | 1882.22 | 1972.05 | 2317.88 | 2457.45
1958.03 | 2070.4 | 1881.8 | 1977.53 | 2322.2 | 2465.1
1958.93 | 2070.98 | 1881.97 | 1976.5 | 2321.77 | 2471.65
1959.5 | 2068.5 | 1881.05 | 1971.7 | 2321.3 | 2475.35
1959.55 | 2066.75 | 1886.93 | 1966.65 | 2319.85 | 2466.07
1960.07 | 2069.05 | 1889.07 | 1963.97 | 2325.15 | 2455.82
1957.8 | 2070.77 | 1885.38 | 1965.4 | 2325.77 | 2456.6
1956.2 | 2072.38 | 1880.63 | 1967.68 | 2325.38 | 2460.45
1957.43 | 2070.65 | 1881.78 | 1968.03 | 2325.65 | 2462.75
1958.9 | 2069.2 | 1882.97 | 1967.03 | 2324.05 | 2462.6
1960.15 | 2068.63 | 1882.53 | 1968.18 | 2323.98 | 2460.1
1961.38 | 2073.65 | 1883 | 1970.72 | 2318.2 | 2461.45
1959.85 | 2071.9 | 1883.53 | 1970.78 | 2320.3 | 2467.35
1958.32 | 2071.93 | 1884.03 | 1969.28 | 2323.55 | 2465.68
1958.2 | 2067.88 | 1882 | 1970.18 | 2323.95 | 2461.07
1959.5 | 2066.25 | 1880.05 | 1971.22 | 2322.6 | 2463.38
1960.53 | 2067.38 | 1885.4 | 1969.1 | 2326.5 | 2467.77
1959.8 | 2067.1 | 1884.55 | 1968.8 | 2324.4 | 2464.52
1960.57 | 2069.45 | 1885.3 | 1963.72 | 2319.8 | 2466.35
1962.7 | 2069.57 | 1884.15 | 1967.05 | 2320.45 | 2466.52
1961.28 | 2070.1 | 1882.05 | 1969.13 | 2319.5 | 2467.25
1959.3 | 2070.32 | 1881.1 | 1972.07 | 2319.85 | 2465.93
1960.1 | 2071.32 | 1880.32 | 1968.45 | 2325.18 | 2464.05
1960.18 | 2072.27 | 1881.3 | 1968.43 | 2325.18 | 2464.73
1958.43 | 2069.13 | 1883.53 | 1969.55 | 2323.68 | 2466.43
1959.05 | 2069.98 | 1882.53 | 1969.47 | 2323.8 | 2463.93
1958.78 | 2072.9 | 1882.63 | 1971.85 | 2324.43 | 2462.5
1958.18 | 2071.2 | 1882.25 | 1972.95 | 2327.57 | 2465.2
1956.18 | 2070.27 | 1881.28 | 1971.38 | 2324.15 | 2464.07
1958.28 | 2068.27 | 1881.7 | 1969.28 | 2324.63 | 2461.77
1956.9 | 2068.75 | 1883.13 | 1969.32 | 2326.23 | 2460.27
1954.57 | 2066.15 | 1883.22 | 1969.63 | 2325.93 | 2464.73
1957.18 | 2065.48 | 1881.72 | 1970.28 | 2322.3 | 2467.18
1959.2 | 2067.65 | 1882.47 | 1969.8 | 2326.23 | 2464.93
1961.2 | 2068.52 | 1882.9 | 1968.65 | 2327.88 | 2467.32
1960.18 | 2068.32 | 1885.65 | 1969.95 | 2328.88 | 2469.2
1957.8 | 2068.52 | 1886.8 | 1969.2 | 2326.8 | 2470.7
1955.63 | 2068.63 | 1883.78 | 1969.13 | 2325.65 | 2466.07
1954.72 | 2070.88 | 1885.43 | 1968.2 | 2324.4 | 2468.48
1952.8 | 2069.25 | 1886.95 | 1969.5 | 2324.3 | 2468.95
1954.75 | 2067.68 | 1882.72 | 1967.6 | 2324.55 | 2465
1957.28 | 2069.3 | 1881.47 | 1969.1 | 2325.9 | 2461.85
1959.63 | 2073.02 | 1882.65 | 1970.03 | 2324.18 | 2463.77
1961.35 | 2072.3 | 1881.2 | 1968.28 | 2323.7 | 2465.07
1958.9 | 2068.63 | 1878.35 | 1968.72 | 2327.85 | 2470.48
1958.8 | 2067.2 | 1879.95 | 1969.28 | 2327.1 | 2471.63
1956.88 | 2071.52 | 1882.43 | 1971 | 2327.57 | 2469.9
1954.28 | 2071.98 | 1883 | 1971.32 | 2326 | 2464.95
1955.88 | 2075.15 | 1881.5 | 1972.3 | 2325.25 | 2468.95
1957.38 | 2072.52 | 1880.97 | 1972.2 | 2325.05 | 2464.82
1958.15 | 2072.32 | 1882.1 | 1969.38 | 2325.15 | 2465.73
1959 | 2069.45 | 1880.55 | 1971.05 | 2320.88 | 2468.48
1958.3 | 2069.88 | 1881.45 | 1968.25 | 2321.38 | 2473.75
1955.57 | 2070.1 | 1882.85 | 1968.18 | 2323.93 | 2470.7
1958.1 | 2069.65 | 1885.13 | 1971 | 2320 | 2469.1
1957.93 | 2070.5 | 1884.7 | 1970.9 | 2320.45 | 2465.68
1959.78 | 2070.88 | 1885.3 | 1973.63 | 2323.32 | 2466.35
1960.47 | 2068.8 | 1879.68 | 1974.97 | 2322.8 | 2465.65
1957.28 | 2069.98 | 1878.13 | 1975.05 | 2324.1 | 2467.45
1958.6 | 2071.68 | 1881.9 | 1970.28 | 2322.65 | 2470.35
1957.63 | 2074.73 | 1882.95 | 1968.72 | 2325.85 | 2469.68
1956.18 | 2075.77 | 1883.3 | 1968.88 | 2327.95 | 2464.32
1959.35 | 2071.1 | 1882.47 | 1969.28 | 2327.45 | 2467
1965 | 2069.57 | 1881.07 | 1967.97 | 2327.88 | 2472.9
1963.95 | 2067.48 | 1880.53 | 1969.25 | 2330.43 | 2474.1
1962.55 | 2067.35 | 1880.88 | 1972.13 | 2329.4 | 2471.23
1958.47 | 2068.7 | 1882.38 | 1972.88 | 2325.98 | 2466.9
1961.95 | 2069.82 | 1881.88 | 1972.15 | 2322.85 | 2469.45
1959.35 | 2069.38 | 1884.2 | 1971.45 | 2326.63 | 2470.07
1958.5 | 2066.9 | 1883.35 | 1971.1 | 2329.9 | 2474.15
1958.5 | 2064.65 | 1881.22 | 1970.85 | 2330.48 | 2474.93
1958.8 | 2065.88 | 1881.78 | 1970.2 | 2326.98 | 2468.18
1960.78 | 2072.27 | 1882.45 | 1970.13 | 2327.68 | 2466.9
1961.4 | 2072.77 | 1882.68 | 1970.82 | 2326.4 | 2470.6
1961.35 | 2072.9 | 1882.07 | 1972.35 | 2323.73 | 2468.27
1962.57 | 2071.48 | 1881.25 | 1972.32 | 2323.18 | 2465.15
1963.22 | 2071.25 | 1883.13 | 1966.97 | 2324.98 | 2468.77
1961.5 | 2069.13 | 1883 | 1963.75 | 2323.75 | 2466.98
1960.9 | 2068.82 | 1882.32 | 1965.43 | 2325.15 | 2467.05
1958.47 | 2070 | 1883.75 | 1967.25 | 2330.98 | 2466.02
1958.35 | 2074.4 | 1883.6 | 1967.93 | 2328.3 | 2467.6
1956.7 | 2073.13 | 1884.57 | 1970.6 | 2325.35 | 2465.4
1959.1 | 2071.77 | 1885.7 | 1972.82 | 2325.5 | 2470.43
1959.68 | 2069.7 | 1885.6 | 1974.15 | 2326.18 | 2470.8
1959.28 | 2069.57 | 1882.75 | 1974.28 | 2330.3 | 2473.73
1959.85 | 2069.8 | 1883.07 | 1971.18 | 2329.23 | 2475.88
1961.75 | 2071.6 | 1883.47 | 1966.7 | 2327.48 | 2473.65
1961.82 | 2071.88 | 1883.55 | 1971.53 | 2325.77 | 2471.88
1962.85 | 2072.68 | 1882.97 | 1974.35 | 2326.35 | 2468.73
1960.57 | 2071.93 | 1881.9 | 1975.35 | 2328.23 | 2471.75
1959.15 | 2070.73 | 1880.9 | 1972.63 | 2328.02 | 2471.05
1957.63 | 2070.15 | 1881.8 | 1970.22 | 2327.52 | 2465.43
1958.4 | 2070.35 | 1882.7 | 1969.13 | 2327 | 2470.68
1955.63 | 2070.88 | 1882.35 | 1967.5 | 2325.73 | 2472.7
1958.18 | 2070.23 | 1883.38 | 1967.5 | 2326.43 | 2475.13
1957.95 | 2069.98 | 1881.72 | 1969.28 | 2326.38 | 2473.38
1958.8 | 2072.27 | 1883.18 | 1971.35 | 2328.1 | 2474.2
1958.75 | 2073.07 | 1884.43 | 1970.47 | 2329.23 | 2471.2
1959.4 | 2072.73 | 1885.7 | 1967.6 | 2326.3 | 2470.63
1959.1 | 2071.45 | 1885.35 | 1967.2 | 2321.88 | 2469.05
1959.95 | 2067.88 | 1882.7 | 1973.2 | 2322.4 | 2469.52
1960.03 | 2068.18 | 1883.25 | 1975.55 | 2327.35 | 2466.95
1960.28 | 2071.52 | 1884 | 1976.38 | 2332.68 | 2470.1
1957.07 | 2072.05 | 1884.68 | 1971.47 | 2329.05 | 2472.75
1957.07 | 2071.5 | 1885.55 | 1971.3 | 2326.6 | 2465.52
1957.07 | 2073.07 | 1885.68 | 1972.32 | 2324.9 | 2464.05
1955.6 | 2073.7 | 1884.5 | 1971.05 | 2327.32 | 2464.38
1957.03 | 2072.8 | 1881.05 | 1972.78 | 2323.23 | 2465.95
1956.53 | 2071.32 | 1883.82 | 1973.63 | 2321.02 | 2466.82
1957.6 | 2070.93 | 1883.45 | 1973.65 | 2324.63 | 2465.7
1960.78 | 2068.95 | 1883.63 | 1973.22 | 2330.2 | 2467.95
1960.9 | 2068.57 | 1882.93 | 1971.07 | 2330.73 | 2470.02
1962.13 | 2069.82 | 1883.57 | 1970.95 | 2326.8 | 2472.5
1963.35 | 2073.93 | 1880.55 | 1971.3 | 2326.73 | 2470.07
1965.13 | 2070.43 | 1880.63 | 1970.45 | 2329.55 | 2469.15
1962.6 | 2069.2 | 1882.53 | 1969.38 | 2326.73 | 2470.27
1957.53 | 2072.05 | 1883.3 | 1970.9 | 2328.45 | 2466.95
1960.55 | 2070.63 | 1883.82 | 1971.03 | 2331.85 | 2469.32
1961.75 | 2068.5 | 1883.2 | 1969.45 | 2325.88 | 2472.13
1960.93 | 2072.52 | 1882.55 | 1969.57 | 2329 | 2471.75
1959.6 | 2072.57 | 1880.88 | 1971.57 | 2328.7 | 2468.13
1963.2 | 2071.27 | 1879.07 | 1972.4 | 2325.93 | 2466.68
1962.85 | 2075.6 | 1879.45 | 1971.4 | 2326.18 | 2463.13
1960.63 | 2078.27 | 1882.45 | 1972.43 | 2327.38 | 2460.6
1959.53 | 2075.68 | 1883.4 | 1970.15 | 2325.15 | 2463.93
1958.05 | 2070.7 | 1885.2 | 1970.82 | 2327.35 | 2477.73
1958.6 | 2070.82 | 1885.22 | 1968.95 | 2328.18 | 2480
1959.05 | 2072.57 | 1882.53 | 1966.72 | 2329.27 | 2476.27
1958.72 | 2072.6 | 1881.35 | 1967.1 | 2328.93 | 2475.45
1958.85 | 2070.65 | 1883.6 | 1969.25 | 2329.18 | 2471.77
1957.2 | 2070.3 | 1881.55 | 1971.5 | 2325.63 | 2474.02
1956.4 | 2071.32 | 1881.93 | 1970.43 | 2325.73 | 2469.35
1957.57 | 2073.18 | 1882.35 | 1970.13 | 2323.95 | 2467.9
1959.35 | 2074.63 | 1883.07 | 1970.65 | 2324.55 | 2469.07
1959.55 | 2078.68 | 1884.3 | 1971.43 | 2325.95 | 2470.73
1960.15 | 2077.18 | 1884.57 | 1969.13 | 2325.32 | 2470.15
1959.05 | 2072.32 | 1886.68 | 1969.03 | 2326.13 | 2469.35
1956.93 | 2071.3 | 1883.93 | 1971.72 | 2324.9 | 2472.68
1957.55 | 2069.3 | 1884.18 | 1970.28 | 2323.8 | 2476.5
1956.65 | 2073.65 | 1886.1 | 1968.5 | 2323.73 | 2470.65
1958.65 | 2070.95 | 1884.22 | 1969.8 | 2322.05 | 2465.75
1959.28 | 2071.95 | 1882.53 | 1969.9 | 2323.7 | 2467.55
1959.63 | 2070.1 | 1881.5 | 1969.45 | 2331.02 | 2468.93
1959.13 | 2071.1 | 1882.03 | 1970.18 | 2328.85 | 2469.52
1957.9 | 2070.13 | 1881.55 | 1970.57 | 2327.32 | 2474.7
1958.32 | 2070.1 | 1882.28 | 1972.43 | 2328.68 | 2473.68
1959.18 | 2070.68 | 1882.82 | 1971.75 | 2329.45 | 2478.57
1955.68 | 2069.23 | 1885.88 | 1969.7 | 2330.13 | 2475.98
1956.53 | 2069.18 | 1886.82 | 1972.25 | 2325.13 | 2468.55
1957.4 | 2069.63 | 1884.82 | 1973.68 | 2325.5 | 2468.05
1958.68 | 2071.7 | 1879.2 | 1972 | 2332.05 | 2467.05
1962.6 | 2069.38 | 1879.78 | 1970.15 | 2331.27 | 2473
1965.03 | 2070.68 | 1879.1 | 1970.38 | 2332 | 2476.63
1957.93 | 2074.7 | 1878.95 | 1969.7 | 2328.15 | 2472.63
1958.43 | 2072.48 | 1881 | 1971.2 | 2327.25 | 2469.55
1956.6 | 2072.65 | 1883.97 | 1972.32 | 2328.93 | 2473.23
1956.97 | 2072.6 | 1883.2 | 1968.5 | 2331.05 | 2474.35
1959.15 | 2073.13 | 1882.28 | 1967.8 | 2327.82 | 2474.45
1960.82 | 2071.85 | 1880.2 | 1969.28 | 2324.52 | 2472.9
1957.85 | 2069.68 | 1883.68 | 1972.25 | 2322.4 | 2472.88
1958.32 | 2068.88 | 1884.35 | 1971.32 | 2324.4 | 2472.4
1960.6 | 2069.32 | 1881.63 | 1971.18 | 2326.3 | 2469.88
1961.8 | 2069.43 | 1881 | 1970.72 | 2325.57 | 2470.75
1960.82 | 2071.93 | 1880.97 | 1969.03 | 2328.65 | 2467.57
1958.72 | 2070.95 | 1882.68 | 1968.75 | 2330.77 | 2470.88
1956.72 | 2067.18 | 1883.2 | 1971.53 | 2329.15 | 2474.02
1956 | 2066.07 | 1883.8 | 1971.97 | 2325.98 | 2469.25
1955.47 | 2072.68 | 1883.85 | 1968.53 | 2324.5 | 2467.93
1962.05 | 2075.57 | 1883.45 | 1970.18 | 2324.25 | 2471.15
1962.38 | 2071.9 | 1881 | 1969.22 | 2325.82 | 2473.13
1958.97 | 2071.38 | 1880.2 | 1970.68 | 2329.05 | 2468.93
1958.97 | 2072.88 | 1878.43 | 1971.07 | 2326.23 | 2467.73
1960.9 | 2075.5 | 1880.38 | 1969.35 | 2326.1 | 2463.15
1961.07 | 2073.68 | 1881.7 | 1970.03 | 2325.35 | 2467
1961.2 | 2073.23 | 1879.78 | 1969.47 | 2327 | 2474.4
1960.97 | 2071.13 | 1882.53 | 1969.72 | 2326.77 | 2472.1
1962.82 | 2068.07 | 1884.15 | 1970.68 | 2327.55 | 2476.75
1962.75 | 2068.93 | 1883.68 | 1972.68 | 2326.7 | 2473.52
1959.3 | 2071.82 | 1883.97 | 1970.07 | 2323.8 | 2471.32
1957.78 | 2073.2 | 1883.18 | 1972.38 | 2325.38 | 2471.77
1957.6 | 2070.23 | 1879.65 | 1970.3 | 2327.57 | 2473.15
1955.95 | 2068.05 | 1882.88 | 1969.15 | 2328.48 | 2470.68
1955.75 | 2067.43 | 1881.97 | 1970.47 | 2325.45 | 2469.82
1958.38 | 2068.73 | 1881.3 | 1971 | 2326.25 | 2470.35
1962.65 | 2073.45 | 1883.2 | 1971.93 | 2329.1 | 2472.4
1961.65 | 2070.68 | 1883.22 | 1971.5 | 2330.13 | 2471.02
1958.85 | 2071.02 | 1881.97 | 1972.6 | 2328.45 | 2470.23
1957.47 | 2070.27 | 1882 | 1972.65 | 2322.8 | 2466.68
1956.25 | 2071.98 | 1880.57 | 1969.78 | 2321.85 | 2464.93
1955.7 | 2071.57 | 1881.45 | 1970.2 | 2324.6 | 2469.07
1955.8 | 2068.75 | 1881.88 | 1970.38 | 2324 | 2469.13
1956.65 | 2066.3 | 1880.9 | 1971.4 | 2326.63 | 2471.35
1959.13 | 2064.55 | 1882.07 | 1971.82 | 2328.82 | 2472.9
1962.63 | 2065.57 | 1883.28 | 1972 | 2330.55 | 2471.23
1961.63 | 2069.02 | 1881.97 | 1972.7 | 2330.27 | 2468.98
1963.43 | 2071 | 1881.72 | 1970.5 | 2329.73 | 2472.15
1963.25 | 2077 | 1880.5 | 1970.97 | 2329.27 | 2469.75
1962.4 | 2076.48 | 1881.05 | 1968.97 | 2325.85 | 2471.18
1961.6 | 2075.4 | 1880.93 | 1970.57 | 2329.55 | 2470.5
1959.45 | 2071.13 | 1878.7 | 1971.53 | 2331.68 | 2471.85
1959 | 2071.18 | 1879.97 | 1970.5 | 2334.88 | 2470.1
1958.97 | 2070.27 | 1881.65 | 1969.82 | 2336.9 | 2472
1958.97 | 2066.77 | 1881.88 | 1972.8 | 2329.93 | 2476.9
1959.53 | 2066.2 | 1882.32 | 1973 | 2328 | 2474.13
1960.63 | 2071.27 | 1881.53 | 1973.47 | 2329.1 | 2474.25
1960.7 | 2071.68 | 1881.45 | 1971.9 | 2327.82 | 2471.65
1960.78 | 2072.8 | 1881.4 | 1971.65 | 2329.15 | 2469.23
1964.32 | 2070.4 | 1881.93 | 1971.25 | 2333.63 | 2468.15
1964.53 | 2068.27 | 1880.72 | 1971.9 | 2332.65 | 2475.32
1960.15 | 2069.4 | 1881.53 | 1970.63 | 2324.9 | 2473.7
1956.88 | 2068.3 | 1882.18 | 1972.72 | 2325.02 | 2471.55
1959.03 | 2073.1 | 1883.18 | 1970.75 | 2331.7 | 2465.9
1959.1 | 2072.45 | 1881.6 | 1970.25 | 2331.65 | 2469.93
1957.2 | 2070.85 | 1880 | 1968.68 | 2327.32 | 2472.32
1955.63 | 2070.43 | 1880.53 | 1969.57 | 2325.95 | 2477.55
1956.85 | 2070.73 | 1880.47 | 1970.68 | 2322.02 | 2480.32
1959.53 | 2069.82 | 1878.32 | 1972.35 | 2322.68 | 2477.15
1961.88 | 2070.55 | 1875.6 | 1973.63 | 2325.2 | 2471
1959.72 | 2072.7 | 1879.28 | 1973.43 | 2327.52 | 2470.8
1956.6 | 2072.63 | 1882.88 | 1972.9 | 2327.45 | 2474.18
1958.78 | 2071.27 | 1885.6 | 1971.43 | 2326.32 | 2473.5
1957.18 | 2069 | 1884.5 | 1971.88 | 2327.3 | 2473.73
1958.6 | 2067.2 | 1884.3 | 1973.05 | 2328.05 | 2473.65
1956.65 | 2069.75 | 1883.4 | 1973.13 | 2327.63 | 2469.32
1959.9 | 2070.27 | 1881.18 | 1968.8 | 2322 | 2466.25
1960.85 | 2072.73 | 1882.97 | 1970.03 | 2320.68 | 2468.48
1961.18 | 2074.32 | 1881.78 | 1971.07 | 2324.3 | 2469.2
1958.25 | 2070.32 | 1882.38 | 1968.63 | 2328.32 | 2468.32
1957.07 | 2069.23 | 1882.45 | 1970.85 | 2327.77 | 2469.3
1957.28 | 2069.45 | 1883.05 | 1971.78 | 2331.35 | 2470.8
1962.22 | 2070.55 | 1883 | 1969.55 | 2332.35 | 2475.98
1960.8 | 2071.85 | 1883.55 | 1970.32 | 2327.57 | 2475.77
1957.47 | 2071.8 | 1884.85 | 1969.7 | 2329.88 | 2470.52
1958.6 | 2072.32 | 1882.9 | 1968.8 | 2329.88 | 2471.32
1963 | 2073.93 | 1878.6 | 1969 | 2331.98 | 2473.82
1961.82 | 2070.68 | 1878.32 | 1968.78 | 2328.48 | 2475.8
1958.82 | 2070.7 | 1881.93 | 1969.22 | 2326.93 | 2470.52
1957.65 | 2069.63 | 1884.65 | 1971.2 | 2327.55 | 2469.82
1956.68 | 2071.3 | 1885.07 | 1972.1 | 2324.15 | 2468.95
1962.25 | 2069.2 | 1885.6 | 1970.75 | 2324.55 | 2468.75
1960.5 | 2065.32 | 1885.15 | 1967.7 | 2332.95 | 2472.73
1957.97 | 2065.38 | 1883.57 | 1969.13 | 2337.6 | 2473.23
1957.95 | 2068.25 | 1881.05 | 1970.13 | 2335.25 | 2474.95
1961.63 | 2071.38 | 1884.75 | 1975.68 | 2334.27 | 2473.88
1958.5 | 2072.27 | 1881.35 | 1975.22 | 2329.73 | 2474.6
1958.3 | 2072.48 | 1878.72 | 1971.03 | 2325.2 | 2473.6
1959.18 | 2071.38 | 1878.93 | 1968 | 2327.23 | 2470.07
1958.4 | 2070.4 | 1878.1 | 1968.9 | 2326.75 | 2470.93
1957.93 | 2069.88 | 1879.2 | 1970.38 | 2329.4 | 2473.13
1960.22 | 2070.6 | 1882.07 | 1971.68 | 2330.15 | 2473.35
1958.57 | 2068.15 | 1885.13 | 1969.72 | 2328.55 | 2472.6
1955.25 | 2070.88 | 1880.57 | 1969.32 | 2327.1 | 2477.48
1958.32 | 2072.25 | 1882.07 | 1970 | 2331.93 | 2474.57
1960.57 | 2071.02 | 1887.07 | 1969.68 | 2329.5 | 2476.25
1959.47 | 2069.68 | 1887.9 | 1971.75 | 2330.77 | 2477.05
1956.38 | 2067.2 | 1889.07 | 1971.45 | 2328.77 | 2474.48
1958.32 | 2066.63 | 1886.85 | 1971.93 | 2329.93 | 2472.98
1960.18 | 2066.55 | 1886.75 | 1971.6 | 2330.93 | 2473.02
1959.53 | 2068.52 | 1885.4 | 1972.53 | 2329.5 | 2471.25
1958.65 | 2069.32 | 1886.65 | 1972.55 | 2328.52 | 2469
1960.5 | 2069.57 | 1887.8 | 1973.95 | 2330.2 | 2470.88
1962.15 | 2066.65 | 1889.45 | 1975.18 | 2328.57 | 2469.07
1961.8 | 2065.65 | 1890.68 | 1976.57 | 2327.95 | 2468.27
1958.25 | 2070.63 | 1890.3 | 1976.9 | 2328.52 | 2467.13
1957.68 | 2071.23 | 1892.15 | 1979.93 | 2329.2 | 2469.9
1959.78 | 2070.02 | 1894.5 | 1982.32 | 2329.48 | 2468.63
1959.75 | 2066.48 | 1895.57 | 1980 | 2329.48 | 2473.5
1961.25 | 2065 | 1896.43 | 1982.97 | 2328.25 | 2476.15
1959.47 | 2064.5 | 1895.95 | 1983.53 | 2328.85 | 2477.4
1956.32 | 2064.8 | 1900.13 | 1986.35 | 2327.23 | 2473.82
1958.9 | 2064.9 | 1898.05 | 1990.15 | 2328 | 2469.55
1960.25 | 2069.05 | 1899.63 | 1991.85 | 2326.5 | 2467.15
1958.32 | 2068.52 | 1900.53 | 1995.55 | 2329.82 | 2469.15
1956.75 | 2069.75 | 1903.03 | 2000.32 | 2328.38 | 2473.7
1958.47 | 2068.75 | 1903.63 | 1997.3 | 2327.18 | 2473.05
1958.32 | 2070.07 | 1905.78 | 1997.93 | 2326.3 | 2471.32
1959.28 | 2068.3 | 1904.4 | 1998.38 | 2329.43 | 2468.7
1958.9 | 2065.27 | 1905.78 | 2002.32 | 2332.13 | 2466.75
1958.68 | 2065.9 | 1908.13 | 2005.15 | 2330.98 | 2470.55
1960.35 | 2066.18 | 1909.03 | 2003.38 | 2330.5 | 2471.82
1959.22 | 2066.88 | 1908.7 | 2002.97 | 2328.8 | 2470.3
1958.78 | 2067.98 | 1909.6 | 2003.6 | 2333.73 | 2473.2
1959.43 | 2069.9 | 1911.65 | 2005.53 | 2331.73 | 2473.8
1960.93 | 2072.82 | 1911.68 | 2005.82 | 2335.43 | 2468.48
1961.28 | 2073.25 | 1908.4 | 2003.97 | 2327.63 | 2472.7
1960.6 | 2071.98 | 1909.35 | 2003.9 | 2329.27 | 2474.13
1961.9 | 2074 | 1909.43 | 2006.28 | 2327.55 | 2474.8
1957.9 | 2070.05 | 1909.53 | 2011.07 | 2325.6 | 2469.63
1959.3 | 2066.95 | 1911.65 | 2011.47 | 2325.93 | 2468.88
1959.82 | 2067.8 | 1910.5 | 2009.72 | 2326.25 | 2468.6
1959.78 | 2067 | 1912.75 | 2010.97 | 2325.65 | 2472.18
1959.78 | 2069.4 | 1914.68 | 2013.93 | 2327.55 | 2469.15
1959.03 | 2066 | 1914.32 | 2012.68 | 2331.43 | 2472.3
1958.07 | 2066.9 | 1915.63 | 2011.6 | 2329.75 | 2475.23
1957.1 | 2068.68 | 1919.5 | 2012.95 | 2329.88 | 2477.15
1958.03 | 2069.1 | 1919.88 | 2014.7 | 2329.55 | 2474.35
1959.6 | 2068.93 | 1918.6 | 2018.63 | 2333.7 | 2470.3
1959.05 | 2068.52 | 1921.13 | 2018.68 | 2329.6 | 2473.75
1958.82 | 2068.05 | 1923.22 | 2018.68 | 2326.45 | 2475.68
1957.22 | 2069.48 | 1919.05 | 2021.97 | 2324.73 | 2470.15
1958.78 | 2068.65 | 1917.45 | 2024.43 | 2325.63 | 2469.65
1961.7 | 2066.75 | 1921.65 | 2024.88 | 2327.3 | 2469.25
1961.68 | 2063.82 | 1923.57 | 2026.18 | 2322.32 | 2471.95
1956.72 | 2066.15 | 1925.75 | 2026.1 | 2325.05 | 2470.65
1957.25 | 2068.43 | 1926.4 | 2029.07 | 2326.63 | 2471.63
1958.8 | 2067.02 | 1926.9 | 2031.68 | 2331.93 | 2474.68
1957.6 | 2066.9 | 1926.9 | 2033.07 | 2331.6 | 2473.13
1956.43 | 2070.32 | 1931.25 | 2032.38 | 2329.45 | 2470.23
1953.95 | 2070.07 | 1934.3 | 2029.03 | 2328.57 | 2471.52
1958.18 | 2073.23 | 1932.2 | 2033.15 | 2329.77 | 2473.55
1959.82 | 2073.98 | 1930.82 | 2036.35 | 2331.45 | 2477.98
1959.6 | 2073.25 | 1929.32 | 2035.3 | 2331.18 | 2474.9
1957.3 | 2072.23 | 1928.45 | 2033.95 | 2329 | 2470.68
1957.03 | 2069.05 | 1931.1 | 2034.88 | 2323.52 | 2476.02
1956.4 | 2069 | 1931.07 | 2036.45 | 2323.57 | 2474.68
1957.03 | 2070.48 | 1933.7 | 2033.22 | 2332.48 | 2475.65
1958.75 | 2072.6 | 1933.03 | 2033.05 | 2331.18 | 2474.85
1959.28 | 2071.65 | 1932.9 | 2037.28 | 2332.2 | 2472.32
1956.05 | 2069.35 | 1935.3 | 2041.65 | 2329.32 | 2470.43
1956.07 | 2068 | 1936.47 | 2040.25 | 2330.73 | 2469.6
1957.47 | 2069.15 | 1936.85 | 2040.68 | 2331.48 | 2469.52
1957.35 | 2071.05 | 1936.07 | 2041.78 | 2330 | 2468.93
1956.13 | 2072.7 | 1934.5 | 2040.95 | 2331.63 | 2471.57
1957.9 | 2072.57 | 1936.63 | 2037.15 | 2329.45 | 2470.4
1957.57 | 2075.23 | 1934.45 | 2039.55 | 2328.38 | 2471.85
1958.7 | 2074.02 | 1935.93 | 2044.57 | 2328.3 | 2476.1
1961.43 | 2068.35 | 1936.3 | 2043.4 | 2330.05 | 2474.3
1960 | 2071.5 | 1936.13 | 2044.03 | 2333.13 | 2479.73
1955.18 | 2069.88 | 1936.5 | 2045 | 2336.68 | 2483.18
1959.15 | 2070.7 | 1939.78 | 2048.88 | 2332.15 | 2477.95
1961.82 | 2070.02 | 1939.85 | 2045.85 | 2331.05 | 2476.98
1960.47 | 2071.15 | 1939.53 | 2047.5 | 2330.5 | 2477.63
1957.18 | 2074.2 | 1940.05 | 2049.48 | 2329.18 | 2476.75
1957.35 | 2072.05 | 1941.18 | 2047.75 | 2325.75 | 2472.5
1957.05 | 2069.07 | 1939.88 | 2047.45 | 2325.38 | 2474.65
1954.63 | 2069.8 | 1941.13 | 2051.05 | 2326.27 | 2476.3
1955.88 | 2070.52 | 1940.2 | 2053.18 | 2327.75 | 2470.7
1957.38 | 2068.93 | 1939.25 | 2051.45 | 2331.52 | 2470.93
1956.9 | 2065.05 | 1939.2 | 2049.52 | 2334.18 | 2473.25
1956.9 | 2065.25 | 1939.43 | 2049.57 | 2334.4 | 2473.43
1956 | 2066.75 | 1940.95 | 2052.43 | 2330.48 | 2470.73
1956.05 | 2068.73 | 1940.55 | 2051.77 | 2326.52 | 2469.75
1957.25 | 2068.43 | 1937.53 | 2052.57 | 2331.98 | 2472.48
1960.5 | 2065.98 | 1940.32 | 2054.02 | 2331.38 | 2476.9
1960.85 | 2068.23 | 1942.93 | 2053.52 | 2331.43 | 2474.2
1959.45 | 2068.3 | 1944.38 | 2054.52 | 2330.1 | 2476.98
1955.2 | 2070.82 | 1944.3 | 2053.63 | 2326.02 | 2477.9
1952.7 | 2068.82 | 1944.63 | 2055.35 | 2328.02 | 2473.82
1952.13 | 2068.1 | 1941.7 | 2056.2 | 2327.7 | 2464.55
1957.6 | 2066.15 | 1943.75 | 2056.45 | 2328.95 | 2460.85
1960.63 | 2066.45 | 1947.65 | 2057.88 | 2328.02 | 2469.5
1963 | 2067.48 | 1946.1 | 2058.8 | 2324.25 | 2476.35
1961.75 | 2070.02 | 1943.38 | 2057.27 | 2325.43 | 2470.63
1958.53 | 2073.05 | 1942.43 | 2059.6 | 2330.25 | 2468.9
1959.15 | 2074.32 | 1943.88 | 2060.35 | 2325.93 | 2476.13
1958.78 | 2074 | 1944.15 | 2060.98 | 2328.5 | 2477.13
1960.15 | 2074.27 | 1942.2 | 2057.45 | 2331.8 | 2470.63
1962.68 | 2069.73 | 1941.7 | 2057.65 | 2331.05 | 2475.65
1962.35 | 2068.7 | 1945.45 | 2059.45 | 2334.43 | 2472.75
1962.55 | 2069.3 | 1945.38 | 2061 | 2335.98 | 2469.93
1963.2 | 2071.75 | 1944.28 | 2059.18 | 2333.38 | 2476.5
1963.88 | 2071.15 | 1944.8 | 2058.15 | 2330.68 | 2478.7
1963 | 2070.43 | 1947.1 | 2060.9 | 2327.7 | 2476.88
1964.03 | 2073.55 | 1946.2 | 2062.48 | 2328.88 | 2474.6
1970.5 | 2080.27 | 1948.65 | 2063.95 | 2330.77 | 2478.52
1974.78 | 2088.07 | 1948.85 | 2059.3 | 2331.27 | 2478.93
1979.25 | 2093.52 | 1952.72 | 2058.98 | 2329.38 | 2474.85
1980 | 2095.6 | 1952.53 | 2061.75 | 2327.88 | 2472.93
1982.25 | 2100.65 | 1952.1 | 2062.4 | 2327.82 | 2469.43
1984.3 | 2103.23 | 1956.68 | 2063.65 | 2330.5 | 2468.93
1986.3 | 2101.6 | 1956.55 | 2066.77 | 2325.6 | 2471.25
1982.38 | 2101.52 | 1955.05 | 2070.63 | 2328.5 | 2467.7
1985.22 | 2105.88 | 1954.4 | 2070.32 | 2329.5 | 2470.02
1987.2 | 2108.43 | 1954.13 | 2070.7 | 2329.77 | 2474.98
1986.63 | 2108.98 | 1955.97 | 2072.23 | 2331.88 | 2476.02
1986.72 | 2110.82 | 1954.68 | 2070.77 | 2328.4 | 2476.55
1984.95 | 2108.85 | 1953.8 | 2070.8 | 2329.65 | 2475.95
1984.88 | 2108.95 | 1953.63 | 2070.6 | 2332.98 | 2473.07
1985.32 | 2109.9 | 1955.4 | 2074.5 | 2332.25 | 2473
1985.57 | 2108.3 | 1954.65 | 2074.15 | 2331.02 | 2472.68
1987.15 | 2108.18 | 1954.8 | 2074.25 | 2333 | 2474.52
1986.63 | 2108.93 | 1954.47 | 2075.25 | 2329.82 | 2473.23
1991.22 | 2110.48 | 1955.65 | 2075.45 | 2331.32 | 2471.63
1989.38 | 2115.18 | 1955.28 | 2076.73 | 2330.07 | 2472.57
1989.43 | 2115.9 | 1957.45 | 2080.05 | 2327.93 | 2473.02
1989.85 | 2115.65 | 1957.28 | 2078.57 | 2327 | 2470.27
1992.07 | 2117.4 | 1958.72 | 2076.65 | 2327.5 | 2473.98
1993.32 | 2118.93 | 1960.35 | 2079.77 | 2332.18 | 2480.55
1994.18 | 2118.57 | 1962 | 2075.02 | 2333.5 | 2480.5
1994.82 | 2120.7 | 1959.75 | 2076.02 | 2332.35 | 2477.02
1995 | 2123.15 | 1958.95 | 2078.77 | 2331.8 | 2473.1
1997.03 | 2120.7 | 1962.03 | 2081.52 | 2329.4 | 2470.75
1999.07 | 2119.27 | 1963.88 | 2081.63 | 2328.82 | 2474.7
2000.65 | 2118.45 | 1964.3 | 2083.75 | 2331.43 | 2472
1997.57 | 2115.6 | 1963.05 | 2081.75 | 2327.57 | 2469.8
1998.5 | 2120.45 | 1961 | 2082.43 | 2325.63 | 2469.6
1998.1 | 2122.77 | 1962.65 | 2083.93 | 2331.18 | 2473.52
1999.13 | 2127.25 | 1966.32 | 2085 | 2332.25 | 2474.63
1999.45 | 2127.02 | 1965 | 2083.82 | 2330.7 | 2471.93
1998.93 | 2128.43 | 1967.43 | 2083.55 | 2330.18 | 2470.25
1996.4 | 2124.93 | 1969.43 | 2080.23 | 2327.18 | 2477.13
1996.78 | 2123.02 | 1967.07 | 2079.93 | 2334.07 | 2475.68
2000.07 | 2125.27 | 1967.28 | 2084.45 | 2337.4 | 2473.8
2002.75 | 2129.05 | 1967.68 | 2090.98 | 2334.07 | 2477.9
2004.15 | 2129.75 | 1965.95 | 2093.07 | 2329.98 | 2479.18
2001 | 2128.73 | 1964.97 | 2092.32 | 2331.02 | 2473.48
2000.78 | 2126.68 | 1965.15 | 2088.48 | 2336.38 | 2474.63
1999.5 | 2126.6 | 1965.85 | 2089.63 | 2335.68 | 2475.6
2000.9 | 2131.38 | 1966.38 | 2087.88 | 2333 | 2469.02
2001.55 | 2128.57 | 1966.43 | 2085.4 | 2329.32 | 2468.07
2001.45 | 2129.9 | 1967.8 | 2089.18 | 2330.15 | 2474.3
2001.13 | 2131.07 | 1967.05 | 2090.93 | 2331.93 | 2476.43
1999.88 | 2131.48 | 1967.65 | 2091.88 | 2332 | 2477.13
2001.22 | 2130.8 | 1970.65 | 2092.48 | 2330.27 | 2474.77
1998.07 | 2130.9 | 1969.95 | 2096.5 | 2330.8 | 2480.18
1997.78 | 2130.32 | 1969.75 | 2095.18 | 2331.4 | 2477.73
1999.97 | 2129.9 | 1969 | 2093.13 | 2331.63 | 2472.1
2002.05 | 2130.65 | 1967.28 | 2090.02 | 2328.7 | 2471.45
2002.47 | 2130.88 | 1970.45 | 2091.3 | 2330.52 | 2476.63
2003.38 | 2133.48 | 1970.4 | 2096.13 | 2329.85 | 2474.07
2004.6 | 2133.05 | 1971.57 | 2096.98 | 2325.18 | 2476.55
2004.3 | 2134.27 | 1972.25 | 2097.88 | 2328.32 | 2470.23
2003.85 | 2135.05 | 1972.65 | 2096.4 | 2330.93 | 2470.13
2000.78 | 2132.02 | 1971.82 | 2095.98 | 2331.6 | 2472.65
2002.28 | 2130.02 | 1972 | 2093.2 | 2332.18 | 2474.05
2005.32 | 2125.55 | 1971.93 | 2095.25 | 2333 | 2471.63
2005.95 | 2127.9 | 1971.03 | 2097.82 | 2330.8 | 2473.2
2005.8 | 2133.88 | 1969.28 | 2098.2 | 2328.68 | 2471.2
2006.47 | 2136.18 | 1971.65 | 2097.55 | 2327.48 | 2470.32
2005.57 | 2134.85 | 1972.2 | 2096.25 | 2327.88 | 2471.63
2007.38 | 2136.02 | 1972.57 | 2095.8 | 2329.23 | 2476.55
2008.05 | 2137.1 | 1971.78 | 2099.15 | 2329.95 | 2474.35
2005.05 | 2134.73 | 1971.78 | 2100.45 | 2333.5 | 2474.73
2001.03 | 2133.55 | 1973.5 | 2100.68 | 2331.55 | 2469.6
2003.7 | 2132.73 | 1973.68 | 2097.4 | 2331.85 | 2470.27
2006.05 | 2136.77 | 1973.25 | 2100.05 | 2332.52 | 2472.18
2005.9 | 2138.02 | 1974.2 | 2102.25 | 2330.88 | 2478.73
2005.6 | 2137.13 | 1972.38 | 2102.05 | 2330.1 | 2473.7
2007.82 | 2136.27 | 1973.28 | 2102.68 | 2329.32 | 2469.68
2007.05 | 2134.8 | 1970.5 | 2098.27 | 2328.45 | 2469.5
2006.8 | 2136.32 | 1972.72 | 2098.07 | 2334.75 | 2466.65
2008.3 | 2134.27 | 1973.1 | 2098.02 | 2334.98 | 2469.7
2008.97 | 2133.98 | 1975.38 | 2100.88 | 2333.02 | 2473.27
2008.18 | 2138.7 | 1974.97 | 2100.8 | 2330.32 | 2473.55
2009.2 | 2142.52 | 1973.28 | 2098.73 | 2329.18 | 2471.02
2009.28 | 2141.88 | 1970.43 | 2098.7 | 2331.15 | 2474.23
2010.32 | 2138 | 1973.88 | 2099.55 | 2328.32 | 2478.18
2006.88 | 2139.73 | 1978.7 | 2103.85 | 2328.07 | 2473.48
2008.9 | 2139.27 | 1975.63 | 2101.05 | 2333.02 | 2475.45
2008.28 | 2136 | 1974.82 | 2100.23 | 2333.23 | 2476.18
2009.22 | 2134.85 | 1974.45 | 2100.3 | 2332.95 | 2475.2
2010.43 | 2139.88 | 1975.93 | 2102.52 | 2334.2 | 2476.6
2010.93 | 2140.38 | 1976.03 | 2101.9 | 2331.77 | 2473.3
2009.18 | 2142.1 | 1976.53 | 2100.27 | 2332.23 | 2471.82
2009.55 | 2142.9 | 1977.53 | 2097.63 | 2331.57 | 2468.45
2010.63 | 2143.15 | 1978.43 | 2099.02 | 2331.25 | 2470
2011.63 | 2144.4 | 1976.3 | 2100.18 | 2331.27 | 2475.48
2012.6 | 2143.38 | 1975.25 | 2100.35 | 2327.88 | 2486.35
2015 | 2142.98 | 1976.22 | 2100.45 | 2327.43 | 2477.68
2013.28 | 2143.55 | 1975.1 | 2098.2 | 2333.6 | 2469.73
2012.25 | 2142.52 | 1976.65 | 2098.75 | 2333.13 | 2466.2
2011.88 | 2143.32 | 1979.03 | 2100.18 | 2328.1 | 2471.82
2014.35 | 2141.27 | 1976.43 | 2105.8 | 2327.63 | 2478.85
2013.4 | 2142.63 | 1974.32 | 2102.25 | 2326.23 | 2485.8
2009.82 | 2143.43 | 1978.82 | 2103.02 | 2325.9 | 2477.45
2012.75 | 2144.73 | 1978.5 | 2102.13 | 2330.27 | 2470.25
2013.4 | 2142.98 | 1975.9 | 2101.05 | 2333.6 | 2470.13
2009.18 | 2143.13 | 1977.22 | 2098.4 | 2333.68 | 2477.88
2009.2 | 2142.15 | 1974.53 | 2098.63 | 2333.57 | 2477.15
2013.63 | 2144.68 | 1974.53 | 2099.75 | 2329.45 | 2471.73
2012.75 | 2144.07 | 1974.57 | 2099.5 | 2330.38 | 2467.82
2011.85 | 2141.32 | 1977.38 | 2100.18 | 2329.57 | 2466.77
2010.45 | 2141.6 | 1979.28 | 2103.25 | 2330.1 | 2472.57
2011 | 2140.52 | 1977.68 | 2103.38 | 2328.85 | 2475.65
2010.95 | 2145.75 | 1978.1 | 2103.1 | 2331.95 | 2477.27
2013.3 | 2145.15 | 1978.38 | 2102.07 | 2330.43 | 2476.55
2011.1 | 2147.5 | 1980.3 | 2101.3 | 2334.18 | 2478.1
2013.85 | 2149.2 | 1980.93 | 2101.82 | 2333.4 | 2472.27
2018.43 | 2149.32 | 1977.72 | 2100.75 | 2333.32 | 2473.2
2019.03 | 2148.4 | 1977.13 | 2101.88 | 2330.9 | 2474.63
2012.45 | 2149.48 | 1978.45 | 2103.7 | 2332.38 | 2474.1
2014.78 | 2148.52 | 1981 | 2104.6 | 2330 | 2474.82
2013.95 | 2147.48 | 1979.57 | 2103.27 | 2335.43 | 2474.77
2014 | 2147.18 | 1977.7 | 2103.13 | 2337.98 | 2475.3
2013.3 | 2149.27 | 1977.68 | 2102.65 | 2338.43 | 2474.32
2014.63 | 2147.18 | 1978.9 | 2101.35 | 2336.88 | 2473.18
2014.5 | 2146.65 | 1979.2 | 2102.88 | 2332.82 | 2472.38
2015.57 | 2147.38 | 1980.43 | 2105.18 | 2329.82 | 2478.7
2017.8 | 2150.13 | 1981.35 | 2103.85 | 2327.43 | 2474.02
2024 | 2150.5 | 1980.13 | 2101 | 2328.95 | 2473.25
2022.47 | 2151.35 | 1977.93 | 2100.45 | 2328.4 | 2474.82
2016.03 | 2150.52 | 1977.82 | 2101.45 | 2325.15 | 2469.45
2013.82 | 2151.9 | 1979.55 | 2104.52 | 2330.13 | 2466.4
2016.85 | 2152.2 | 1978.65 | 2108.07 | 2329.7 | 2468.35
2017.57 | 2156.63 | 1977 | 2108.63 | 2329 | 2468.82
2014.95 | 2154.1 | 1978.1 | 2106.65 | 2331.65 | 2474.32
2014.65 | 2151.45 | 1980.97 | 2105.8 | 2331.73 | 2479.43
2013.9 | 2150.43 | 1981.57 | 2109.23 | 2335.02 | 2477.02
2015.4 | 2150.38 | 1977.95 | 2111.2 | 2335.85 | 2470.45
2019.28 | 2149.38 | 1978.03 | 2109.4 | 2335.13 | 2468.27
2016.97 | 2149.48 | 1979.93 | 2107.9 | 2331.63 | 2467.52
2014.38 | 2152.88 | 1979.57 | 2105.98 | 2328.73 | 2469.65
2014.55 | 2149.5 | 1980.88 | 2104.45 | 2330.93 | 2474.02
2017.22 | 2148.52 | 1976.97 | 2105.63 | 2327.85 | 2469.13
2018.95 | 2149.68 | 1978.45 | 2106.1 | 2328.32 | 2463.4
2016.78 | 2150.32 | 1978.78 | 2106.85 | 2331.55 | 2468.18
2016.4 | 2149.13 | 1978.72 | 2108.52 | 2329.98 | 2471.45
2010.75 | 2146.15 | 1978.75 | 2108.45 | 2331.82 | 2471.82
2011.45 | 2148.98 | 1979.47 | 2105.98 | 2330.7 | 2473.68
2015.03 | 2148.68 | 1979.15 | 2105.88 | 2330.5 | 2470.77
2018.72 | 2149.88 | 1978.5 | 2107.43 | 2326.18 | 2468.2
2018.05 | 2149.2 | 1983.28 | 2107.48 | 2324.48 | 2464.55
2017.28 | 2151.82 | 1981.9 | 2107.7 | 2323.35 | 2460.98
2017.03 | 2152.25 | 1980.78 | 2105.95 | 2319.65 | 2467.57
2018.75 | 2152.75 | 1976.32 | 2105.7 | 2310.73 | 2463.63
2017.38 | 2151.55 | 1979.32 | 2104 | 2309.13 | 2453.93
2023.63 | 2153.57 | 1980.75 | 2101.98 | 2312.02 | 2452.73
2022.5 | 2156.93 | 1979.78 | 2103.6 | 2310.05 | 2453.77
2023.68 | 2157.43 | 1981.1 | 2105.52 | 2306.02 | 2449.35
2022.1 | 2155.63 | 1981.13 | 2106.48 | 2292.55 | 2438.52
2024.47 | 2157.63 | 1982.05 | 2107.13 | 2278.55 | 2426.98
2024.75 | 2159.82 | 1983.43 | 2107.82 | 2262.88 | 2412
2028.38 | 2157.88 | 1981.1 | 2105.68 | 2258.88 | 2398.63
2026.45 | 2156.4 | 1975.25 | 2107.02 | 2253.6 | 2388.38
2025.82 | 2158.07 | 1977.35 | 2108.55 | 2242.35 | 2379.88
2025.88 | 2163.52 | 1979.3 | 2108.95 | 2236.18 | 2367.93
2034.85 | 2166.2 | 1981.9 | 2106.25 | 2235.3 | 2363.93
2036.35 | 2169.1 | 1976.47 | 2103.13 | 2231.32 | 2358.32
2036.68 | 2170.27 | 1976.53 | 2105.15 | 2226.9 | 2353.9
2036.85 | 2173.98 | 1974.82 | 2102.27 | 2222.98 | 2348.68
2037.57 | 2173.75 | 1979.15 | 2105.2 | 2216.8 | 2348.57
2038.5 | 2177.65 | 1980.07 | 2108.57 | 2211.3 | 2342.75
2039.32 | 2180 | 1980.03 | 2109.82 | 2208.45 | 2336.2
2042.4 | 2180.25 | 1979.03 | 2107.8 | 2209.48 | 2329.2
2041.18 | 2176.13 | 1979.28 | 2105.3 | 2207.98 | 2327.1
2040.05 | 2178.82 | 1976.43 | 2103.35 | 2200.93 | 2323.55
2039 | 2180.6 | 1980.72 | 2102.07 | 2195.13 | 2323.3
2041.18 | 2180.82 | 1979.55 | 2105.7 | 2191.63 | 2318.82
2039.97 | 2182.05 | 1981.03 | 2109.18 | 2194.43 | 2313.1
2038.1 | 2183.88 | 1983.97 | 2109 | 2194.55 | 2309.65
2041.5 | 2180.57 | 1984.18 | 2108.65 | 2189.98 | 2306.4
2040.8 | 2183.45 | 1982.13 | 2106.85 | 2185.15 | 2303.02
2040.3 | 2185.18 | 1983.53 | 2104.95 | 2183.25 | 2300.93
2044.25 | 2184.52 | 1982.25 | 2106.43 | 2180.98 | 2295.85
2043.43 | 2186.9 | 1981.3 | 2104.85 | 2179.18 | 2288.77
2043.22 | 2187.77 | 1979.2 | 2106.73 | 2174.98 | 2286.93
2045.47 | 2185.15 | 1980.38 | 2110.23 | 2169.82 | 2287.95
2042.35 | 2189.63 | 1980.82 | 2107.65 | 2162.35 | 2282.32
2043.93 | 2190.82 | 1981.28 | 2107.6 | 2158.23 | 2274.4
2046.82 | 2193.27 | 1980.25 | 2107.85 | 2158.57 | 2267.13
2052.15 | 2193.82 | 1978.75 | 2109.43 | 2155.3 | 2261.1
2054.52 | 2194.98 | 1978.88 | 2107.75 | 2152.82 | 2260.25
2053.85 | 2198.05 | 1979.15 | 2105.65 | 2144.93 | 2258
2053.35 | 2198.95 | 1979.9 | 2106.57 | 2142.15 | 2255.57
2057.1 | 2197.7 | 1979.28 | 2106.13 | 2141.2 | 2248.18
2056.15 | 2196.23 | 1978.07 | 2105.63 | 2138 | 2246.32
2055.98 | 2194.6 | 1975.1 | 2105.68 | 2134.32 | 2242.68
2054.7 | 2194.82 | 1977.45 | 2106.73 | 2131.6 | 2240.27
2052.4 | 2198.63 | 1978.75 | 2107 | 2129.77 | 2239.18
2057.77 | 2204.02 | 1979.65 | 2108.38 | 2127.07 | 2234.8
2058.45 | 2197.95 | 1978.68 | 2106.32 | 2124.77 | 2230.23
2058 | 2196.27 | 1981.15 | 2108.57 | 2123.5 | 2222.88
2056.05 | 2194.1 | 1980.38 | 2109.25 | 2118.68 | 2220.9
2056.68 | 2197.55 | 1978.78 | 2104.43 | 2115.3 | 2219.23
2057.65 | 2201.05 | 1978.45 | 2103 | 2112.45 | 2217.5
2059.5 | 2202.4 | 1978.95 | 2104.02 | 2108.93 | 2210.45
2058.8 | 2201.18 | 1980.03 | 2107.57 | 2108.82 | 2206.38
2058.8 | 2199.95 | 1981 | 2108.1 | 2105.3 | 2203.85
2060.93 | 2205.38 | 1980.9 | 2108.75 | 2102.88 | 2200.32
2061.32 | 2209.45 | 1979.85 | 2110.5 | 2103 | 2202.43
2061.23 | 2211.43 | 1983.22 | 2110.32 | 2103.45 | 2203.38
2063.07 | 2204.25 | 1984.6 | 2109.52 | 2103.85 | 2204.57
2063.27 | 2203 | 1982.1 | 2110.77 | 2102.15 | 2198.93
2065.57 | 2203.27 | 1979.82 | 2113.3 | 2102.65 | 2198.48
2064.45 | 2207.38 | 1979.5 | 2111 | 2101.32 | 2197.02
2064.77 | 2209.1 | 1979.63 | 2107.18 | 2098.93 | 2200.02
2068.6 | 2209.35 | 1977.53 | 2107.15 | 2099.4 | 2196.3
2067.05 | 2211.4 | 1978.97 | 2109.4 | 2099.82 | 2192.35
2066 | 2209.1 | 1979.5 | 2108.02 | 2098.95 | 2190.05
2062.95 | 2209.27 | 1980.47 | 2110.32 | 2099.07 | 2191.93
2068.7 | 2209.52 | 1980.78 | 2108.73 | 2097.98 | 2193.98
2068.7 | 2211.45 | 1980.97 | 2105.13 | 2097.35 | 2195.73
2067.35 | 2211.18 | 1981.05 | 2104.32 | 2097.23 | 2193.43
2064.93 | 2205.73 | 1982.05 | 2104.8 | 2099.23 | 2192.27
2065.27 | 2209.95 | 1981.93 | 2107.18 | 2099.35 | 2193.38
2067.2 | 2214 | 1981.32 | 2110.32 | 2096.27 | 2193.07
2068.9 | 2221.52 | 1981.55 | 2110.3 | 2096.07 | 2189.15
2069.43 | 2216.32 | 1983.43 | 2109.73 | 2095.45 | 2186.13
2069.57 | 2215.6 | 1983.2 | 2108.02 | 2095.95 | 2187.95
2067.82 | 2218.38 | 1981 | 2106.93 | 2094.7 | 2188.95
2069.45 | 2217.25 | 1980.05 | 2108.85 | 2096.02 | 2189.48
2070.63 | 2214.1 | 1980.97 | 2107.93 | 2096.15 | 2192
2071.77 | 2214.85 | 1980.45 | 2104.43 | 2094.8 | 2190.73
2073.18 | 2214.95 | 1978.6 | 2103.13 | 2091.68 | 2187.95
2072.1 | 2216.23 | 1979.35 | 2105.98 | 2091.55 | 2185.48
2074 | 2217.55 | 1979.85 | 2107 | 2091.48 | 2184.23
2072.55 | 2217.13 | 1984.25 | 2111.1 | 2089.98 | 2186.75
2072.15 | 2218.05 | 1984.05 | 2110.55 | 2089.52 | 2185.93
2070.82 | 2216.43 | 1978.93 | 2105.65 | 2089.07 | 2182.27
2070.8 | 2217.95 | 1978.25 | 2104.13 | 2089.7 | 2181.52
2072.25 | 2219.68 | 1979.15 | 2106.38 | 2087.7 | 2179.65
2073.23 | 2221.5 | 1978.75 | 2102.43 | 2088.63 | 2182.05
2073.7 | 2224.2 | 1979.53 | 2103.57 | 2089 | 2183.52
2070.75 | 2223.45 | 1979.57 | 2109.25 | 2088.75 | 2180.02
2071.05 | 2222.93 | 1980.1 | 2109.68 | 2087.75 | 2178.38
2075.82 | 2223.63 | 1979.45 | 2108.45 | 2088.1 | 2177.2
2075.73 | 2223.15 | 1976.9 | 2106.27 | 2086.68 | 2179.02
2073.3 | 2223.18 | 1977.55 | 2105.98 | 2087.4 | 2179.13
2071.75 | 2221.88 | 1980.5 | 2107.7 | 2088.52 | 2176.7
2072.68 | 2221.48 | 1978.43 | 2108.15 | 2085.27 | 2175.35
2070.07 | 2220.3 | 1980.93 | 2104.13 | 2081.05 | 2176.15
2070.75 | 2217.93 | 1982.25 | 2104.13 | 2082.48 | 2172.55
2074.43 | 2220.38 | 1981.2 | 2105.6 | 2079.48 | 2169.68
2076.1 | 2222.77 | 1980.18 | 2107.9 | 2078.18 | 2169.23
2077.3 | 2225.45 | 1977.82 | 2107.13 | 2080.65 | 2169.8
2075.8 | 2226.82 | 1978.78 | 2106.9 | 2078 | 2172.48
2071.75 | 2222.77 | 1978.43 | 2107.65 | 2075.18 | 2171.8
2073.82 | 2221.23 | 1978.85 | 2109.4 | 2074.13 | 2170.13
2072.15 | 2218.55 | 1979.05 | 2109.85 | 2073.6 | 2164.55
2075.3 | 2222.7 | 1979.22 | 2106.73 | 2072.73 | 2162.55
2072.52 | 2224.77 | 1979.53 | 2107 | 2072.23 | 2162.48
2073.77 | 2225.57 | 1980.13 | 2106.85 | 2068.88 | 2157.4
2074.23 | 2227.38 | 1981.28 | 2105.55 | 2058.95 | 2151.3
2075.63 | 2227.75 | 1982.8 | 2105.63 | 2048.63 | 2144.75
2075.32 | 2226.45 | 1980.57 | 2103.57 | 2047.78 | 2141
2079.07 | 2226.4 | 1981.22 | 2101.13 | 2045.38 | 2137.57
2078.4 | 2228.73 | 1979.4 | 2108.15 | 2037.6 | 2133.82
2077.95 | 2229.05 | 1982.2 | 2112.82 | 2021.43 | 2122.32
2076.73 | 2229.4 | 1982.53 | 2113.82 | 2004.72 | 2105.98
2078.3 | 2227.48 | 1981.5 | 2108.8 | 1991.8 | 2090.63
2078.25 | 2230.02 | 1981.1 | 2107.55 | 1985.22 | 2079.85
2075.25 | 2229.4 | 1982.47 | 2107.43 | 1977.03 | 2069.25
2073.57 | 2227.57 | 1981.95 | 2108.9 | 1963.3 | 2053.68
2078.57 | 2224.57 | 1981.57 | 2108.82 | 1944.93 | 2032.93
2079.1 | 2227.95 | 1980.53 | 2108.1 | 1931.3 | 2014.8
2083.13 | 2229.18 | 1979.03 | 2108.88 | 1922.15 | 2001.05
2083.82 | 2232.77 | 1976.8 | 2107.8 | 1911.35 | 1988.72
2080.8 | 2233.27 | 1978.05 | 2106.8 | 1904.88 | 1976.7
2077.18 | 2229.65 | 1976.5 | 2108 | 1895.43 | 1967.25
2077.25 | 2226.5 | 1980.5 | 2106.57 | 1885.72 | 1956.45
2080 | 2230.18 | 1981.68 | 2104.43 | 1878.75 | 1946.93
2080.32 | 2231.5 | 1980.97 | 2105.45 | 1874.18 | 1940.05
2082.43 | 2232.23 | 1981.7 | 2110.05 | 1870.45 | 1935.15
2083.65 | 2230.23 | 1979.78 | 2109.88 | 1865.07 | 1928.72
2082.48 | 2229.43 | 1979.97 | 2107.1 | 1856.72 | 1920.82
2080.75 | 2229.75 | 1981.1 | 2107.65 | 1850.85 | 1913.4
2079.95 | 2229.38 | 1980.53 | 2108.3 | 1848 | 1907.7
2079.77 | 2229.98 | 1980.68 | 2107.77 | 1842.72 | 1902.93
2079.5 | 2229.05 | 1981.88 | 2100.7 | 1837.8 | 1897.65
2082.23 | 2231.48 | 1979.15 | 2110.35 | 1834.6 | 1893.25
2081.75 | 2231.93 | 1980.95 | 2113.43 | 1829.47 | 1885.95
2082.75 | 2233.9 | 1982.13 | 2111.6 | 1825.93 | 1879.45
2084.15 | 2231.02 | 1980.63 | 2111.02 | 1823.85 | 1875.45
2082.15 | 2231.6 | 1979 | 2108.05 | 1820.8 | 1871.57
2080.6 | 2229.7 | 1981.25 | 2109.13 | 1813.88 | 1867.9
2082.5 | 2233.13 | 1983.07 | 2109.32 | 1810.07 | 1861.6
2081.35 | 2235.75 | 1981.4 | 2107.18 | 1803.7 | 1854.28
2080.1 | 2239.48 | 1979.7 | 2106.4 | 1800.32 | 1848.72
2079.68 | 2234.5 | 1978.43 | 2108.52 | 1797.2 | 1845.55
2083.43 | 2234.1 | 1979.6 | 2111.63 | 1793.97 | 1841.18
2082.85 | 2232.73 | 1978.82 | 2107.23 | 1788.43 | 1836.47
2086.18 | 2235.48 | 1979.57 | 2101.38 | 1784.22 | 1832.65
2082.1 | 2239.25 | 1977.2 | 2096.2 | 1780.25 | 1826.38
2080.45 | 2237.93 | 1978.47 | 2099.38 | 1776.38 | 1820.85
2078 | 2234.73 | 1980.7 | 2108.5 | 1773.8 | 1817.72
2083.48 | 2236.8 | 1981.88 | 2110.98 | 1772.22 | 1811.85
2087.73 | 2235.07 | 1980.43 | 2112.63 | 1768.4 | 1807.57
2084.75 | 2239.05 | 1980.95 | 2110.52 | 1765.55 | 1802.95
2085.63 | 2239.48 | 1977.9 | 2111.1 | 1760.57 | 1800.07
2083.8 | 2235.93 | 1980.3 | 2108.45 | 1755.6 | 1797.8
2082.55 | 2233.1 | 1982.85 | 2111.13 | 1751.43 | 1793.93
2084.25 | 2237.88 | 1982.68 | 2108.3 | 1751.57 | 1788.93
2085.43 | 2243.23 | 1980.88 | 2106.45 | 1749.75 | 1785.15
2082.98 | 2238.2 | 1977.78 | 2105.98 | 1745.35 | 1783.47
2081.1 | 2236.25 | 1976.9 | 2106 | 1743.07 | 1781.85
2085.55 | 2235.07 | 1977 | 2108.63 | 1740 | 1778
2085.57 | 2234.7 | 1980.75 | 2107.55 | 1738.65 | 1775.88
2082.18 | 2235.45 | 1980.5 | 2107.3 | 1738.55 | 1775.9
2078.18 | 2236.7 | 1979.53 | 2107.52 | 1736.82 | 1774.18
2079 | 2235.77 | 1979.4 | 2111.02 | 1736.03 | 1773.78
2083.32 | 2234.73 | 1979.72 | 2110.57 | 1735.65 | 1774.38
2085.4 | 2235.68 | 1978.8 | 2108.7 | 1735.7 | 1772.47
2084.68 | 2233.55 | 1978.18 | 2105.18 | 1734.65 | 1771.2
2084.63 | 2236.5 | 1979.88 | 2109.23 | 1733.43 | 1770.68
2085 | 2235.45 | 1980.4 | 2110.7 | 1733.32 | 1771.55
2085.35 | 2236.85 | 1977.85 | 2108.13 | 1731.07 | 1770.72
2082.27 | 2238.52 | 1978.78 | 2106.1 | 1731.38 | 1769.8
2081.7 | 2238.9 | 1981.78 | 2105.6 | 1732.72 | 1769.18
2081.98 | 2236.55 | 1980.5 | 2105.2 | 1733.07 | 1770.15
2084.73 | 2235.63 | 1975.88 | 2108.98 | 1731.38 | 1769.45
2082.93 | 2236.13 | 1976.47 | 2108.93 | 1729.9 | 1768.55
2084.57 | 2238.93 | 1980.9 | 2108.9 | 1729.13 | 1766.43
2087.18 | 2241.57 | 1983.15 | 2106.65 | 1730.53 | 1767.55
2085.38 | 2238.43 | 1981.45 | 2104.45 | 1729.53 | 1766.97
2084.3 | 2238.25 | 1979.57 | 2106.23 | 1728.2 | 1766.4
2083.88 | 2234.98 | 1980.18 | 2107.8 | 1728.4 | 1765.1
2085.43 | 2235.73 | 1979.5 | 2109.05 | 1727.13 | 1765.03
2085.65 | 2236.93 | 1979.05 | 2108.52 | 1728.22 | 1765.35
2085.1 | 2241.32 | 1979.45 | 2107.32 | 1728.43 | 1764.05
2086.88 | 2242.27 | 1978.45 | 2107.45 | 1727.75 | 1763.13
2085.38 | 2240.45 | 1978.65 | 2106.52 | 1726.28 | 1763.32
2084.43 | 2240.4 | 1979.78 | 2109.98 | 1724.4 | 1762.38
2083.18 | 2241.6 | 1980.28 | 2111.7 | 1724.8 | 1761.25
2083.82 | 2238.65 | 1981.88 | 2110 | 1724.35 | 1761.47
2088.5 | 2240.48 | 1981.35 | 2107.25 | 1723.85 | 1760.32
2087.68 | 2242.3 | 1979.2 | 2106.65 | 1722.32 | 1758.85
2083.77 | 2238.85 | 1978.35 | 2106.2 | 1721.15 | 1756.68
2084.98 | 2237.57 | 1979.63 | 2106.75 | 1720.72 | 1758.1
2086.02 | 2241.88 | 1980.13 | 2108.82 | 1721.93 | 1761.15
2087.48 | 2241.52 | 1982.32 | 2109.3 | 1722.15 | 1760.97
2087.32 | 2239.48 | 1983.45 | 2112.25 | 1722.1 | 1757.18
2087.88 | 2238.1 | 1985.45 | 2111.25 | 1722.6 | 1757.65
2087.8 | 2238.93 | 1986.4 | 2111.55 | 1721.88 | 1757.28
2089.77 | 2238.2 | 1981.7 | 2107.55 | 1721.55 | 1756.82
2090.02 | 2238.25 | 1979.82 | 2107.98 | 1722.03 | 1755.25
2089.52 | 2238.75 | 1979.82 | 2107.35 | 1721.4 | 1754.15
2090.13 | 2239.02 | 1980.47 | 2109.27 | 1721.07 | 1755.47
2085.8 | 2239.32 | 1978.9 | 2111.88 | 1719.82 | 1757.15
2084.8 | 2239.3 | 1980.03 | 2112.75 | 1719.6 | 1756.55
2087.95 | 2238.45 | 1978.68 | 2109.3 | 1718.47 | 1754.95
2088.18 | 2238.52 | 1980.43 | 2106.73 | 1718.05 | 1754.15
2088.85 | 2242.13 | 1981.88 | 2105.88 | 1718.82 | 1754.38
2089.82 | 2245.9 | 1978.6 | 2107.27 | 1718 | 1753.78
2091.3 | 2242.32 | 1980.05 | 2108.05 | 1717.32 | 1753.55
2089.57 | 2240.25 | 1982.28 | 2109.23 | 1717.4 | 1753.38
2090.93 | 2241.98 | 1981.1 | 2108.45 | 1715.78 | 1751.78
2092.27 | 2241.9 | 1980.68 | 2107.7 | 1715.28 | 1751.57
2089.98 | 2241.35 | 1981.5 | 2108.7 | 1715.22 | 1750.9
2087.27 | 2237.1 | 1980.32 | 2107.18 | 1715.95 | 1751.9
2085.57 | 2239 | 1980.47 | 2104.57 | 1714.97 | 1751.95
2088 | 2239.1 | 1981.72 | 2103.02 | 1714.35 | 1752.2
2088.68 | 2240.25 | 1983.4 | 2108.32 | 1715.7 | 1751.5
2086.55 | 2242.85 | 1983.3 | 2109.82 | 1716.5 | 1752.13
2088.5 | 2244.43 | 1982.5 | 2111.13 | 1716.22 | 1750.6
2090.48 | 2245.95 | 1982.93 | 2110.05 | 1715.35 | 1750.82
2091.32 | 2245.75 | 1982.13 | 2110.23 | 1713.9 | 1748.3
2087.3 | 2245.73 | 1980.6 | 2110.1 | 1714.43 | 1749.8
2087.95 | 2244.68 | 1980.47 | 2109.48 | 1715.78 | 1752.43
2087.52 | 2244.77 | 1982.3 | 2107.02 | 1716.85 | 1752.88
2088.75 | 2241.57 | 1982.4 | 2103.3 | 1714.85 | 1749.32
2087.65 | 2239.55 | 1981.1 | 2102.88 | 1714.85 | 1748.5
2086.02 | 2241.88 | 1979.35 | 2104.55 | 1713.65 | 1748.8
2086.5 | 2243 | 1978.75 | 2109.8 | 1714.72 | 1747.82
2087.85 | 2242.13 | 1978.97 | 2110.13 | 1714.97 | 1748.55
2084.68 | 2245.4 | 1981.7 | 2107.45 | 1714.1 | 1749.45
2083.55 | 2242.27 | 1983.57 | 2105.45
2084.88 | 2241.38 | 1981.07 | 2107.98
2087.15 | 2239.43 | 1982.95 | 2110.4
2086.43 | 2238.55 | 1982.4 | 2110.07
2089.7 | 2244.15 | 1980.97 | 2108.93
2088.82 | 2245.35 | 1980.53 | 2107.48
2089.38 | 2246.18 | 1984.07 | 2108.32
2090.52 | 2248.02 | 1982.75 | 2110.82
2088.88 | 2246.2 | 1983.47 | 2110.32
2087.6 | 2248.65 | 1981.45 | 2109.15
2090.52 | 2245.65 | 1982.32 | 2109.4
2087.77 | 2246.3 | 1981.55 | 2110.23
2086.82 | 2245.1 | 1982.25 | 2109.75
2088.55 | 2244.48 | 1980.75 | 2110.05
2089.05 | 2242.13 | 1980.82 | 2109.57
2088.88 | 2242.57 | 1980.95 | 2111.13
2088.35 | 2243.65 | 1980.72 | 2111.4
2087.63 | 2242.75 | 1981.47 | 2110.95
2086.25 | 2242.57 | 1981.15 | 2108.52
2085.1 | 2247.7 | 1980.15 | 2107.65
2086.95 | 2247.65 | 1980.32 | 2105.55
2088.77 | 2244.6 | 1980.32 | 2105.35
2090.55 | 2242.18 | 1980.75 | 2107.4
2089.93 | 2243.27 | 1981.57 | 2110.32
2092.93 | 2242.9 | 1981 | 2109.05
2097 | 2244.65 | 1979 | 2111.6
2094.93 | 2245.75 | 1980.2 | 2110.05
2092.43 | 2246.75 | 1980.53 | 2106.13
2091.93 | 2246.3 | 1980.1 | 2110.15
2092.93 | 2246.68 | 1981.8 | 2112.38
2096.15 | 2245.38 | 1981.35 | 2111.48
2093.8 | 2242.77 | 1978.8 | 2108.27
2093.55 | 2245.55 | 1978.97 | 2110.23
2089.77 | 2245.02 | 1980.4 | 2110.05
2086.5 | 2244.8 | 1979.5 | 2110.2
2088.77 | 2246.9 | 1980.6 | 2110.63
2090.5 | 2247.13 | 1980.43 | 2111.82
2091.65 | 2247.88 | 1980.2 | 2111.9
2094.73 | 2247.23 | 1981.38 | 2110.6
2091.5 | 2246.88 | 1981.7 | 2112.18
2093.77 | 2243.23 | 1981.72 | 2110.18
2094.5 | 2246.45 | 1979.43 | 2110.9
2093.25 | 2248.8 | 1979.13 | 2112.07
2087.7 | 2246.52 | 1981.32 | 2111
2088.68 | 2247.4 | 1983.3 | 2110.2
2090.68 | 2248.45 | 1981.13 | 2110.77
2088.7 | 2244.88 | 1980.5 | 2112.23
2093.45 | 2244.35 | 1982.93 | 2109.5
2093.98 | 2241.73 | 1984.07 | 2110.57
2092.65 | 2241.65 | 1979.63 | 2109.1
2092.02 | 2243.1 | 1981.25 | 2110.07
2093.5 | 2247.35 | 1982.07 | 2108.85
2092.55 | 2248.85 | 1981.53 | 2108.85
2090 | 2246.85 | 1980.28 | 2110.98
2089.82 | 2248.05 | 1982.97 | 2113.3
2090.2 | 2246.48 | 1982.7 | 2110.82
2092.2 | 2246.4 | 1980.2 | 2108.18
2090.43 | 2246.82 | 1978.6 | 2110.65
2092.18 | 2249.2 | 1980.47 | 2109.2
2092.18 | 2247.3 | 1977.53 | 2108.68
2088.63 | 2243.82 | 1979.43 | 2109.95
2089.7 | 2244.27 | 1980.35 | 2105.63
2092.63 | 2245.9 | 1981.32 | 2107.07
2095.75 | 2244.15 | 1981.47 | 2107.05
2096.57 | 2244.98 | 1981.8 | 2110.48
2090.02 | 2248.55 | 1981.65 | 2113.45
2089.1 | 2248.93 | 1981.07 | 2111.3
2087.1 | 2246.85 | 1981.8 | 2105.73
2088.07 | 2244.25 | 1980.38 | 2105.73
2089.57 | 2242.55 | 1980.22 | 2106.88
2089.9 | 2242.75 | 1982.28 | 2109
2092.15 | 2246.05 | 1984.43 | 2108.02
2091.63 | 2249.38 | 1981.4 | 2107.77
2092.35 | 2248.93 | 1979.72 | 2108.95
2093.52 | 2246.15 | 1980 | 2106.9
2095.27 | 2248.27 | 1980.97 | 2109.3
2096.5 | 2248.25 | 1981.2 | 2109.93
2093.8 | 2246.55 | 1981.28 | 2109.4
2093.9 | 2250.85 | 1981.95 | 2109.48
2094.6 | 2251.18 | 1982 | 2110.8
2092.6 | 2248.1 | 1980.05 | 2108.68
2091.98 | 2247.27 | 1979.57 | 2107.8
2092.88 | 2248.63 | 1979.93 | 2107
2093.98 | 2248.7 | 1980.38 | 2104.93
2092.6 | 2249.73 | 1979.47 | 2106.1
2091.8 | 2246.32 | 1981.72 | 2108.2
2092.65 | 2242.5 | 1980.75 | 2109.75
2091.18 | 2246.43 | 1981.1 | 2111.1
2090.52 | 2250.6 | 1979.78 | 2108.55
2091.05 | 2249.77 | 1982 | 2110.43
2094.5 | 2248.82 | 1980.93 | 2110.68
2094.07 | 2247.7 | 1983.35 | 2111.55
2092.75 | 2247.52 | 1983.13 | 2110.52
2091.6 | 2246.38 | 1982.15 | 2110.48
2090.77 | 2249.23 | 1979.4 | 2111.55
2090.35 | 2249.27 | 1980.53 | 2111.63
2089.85 | 2247.93 | 1978.93 | 2109.75
2093.7 | 2247.98 | 1979.63 | 2106.63
2092.35 | 2247.77 | 1981.63 | 2109.48
2090.93 | 2247.35 | 1983.55 | 2109.57
2093.63 | 2247.75 | 1982.5 | 2109.32
2094.48 | 2248.65 | 1985.85 | 2110.8
2093.2 | 2248.48 | 1984.75 | 2111.88
2092.82 | 2247.82 | 1982 | 2109.93
2089.65 | 2246.68 | 1982.25 | 2108.23
2087.77 | 2246.57 | 1979.72 | 2109.57
2088.7 | 2251.77 | 1980 | 2110.82
2092.02 | 2248.35 | 1982.85 | 2110.93
2092.8 | 2246.98 | 1983.03 | 2111.35
2090.6 | 2247.5 | 1981.95 | 2111.57
2091.38 | 2247.27 | 1978.05 | 2110.95
2089.32 | 2247.4 | 1977.78 | 2107.27
2088.88 | 2244.77 | 1978.7 | 2108.4
2088.73 | 2243.3 | 1979.18 | 2110.1
2090.2 | 2248.18 | 1979.7 | 2109.52
2089.43 | 2247.82 | 1978.25 | 2107.65
2091.15 | 2248.6 | 1977.05 | 2106.82
2093.02 | 2251.63 | 1978.32 | 2107
2092.32 | 2248.38 | 1981.57 | 2105.32
2089.4 | 2241.5 | 1978.72 | 2107.2
2090.75 | 2237.18 | 1979.82 | 2109.38
2091.8 | 2242.15 | 1980.55 | 2110.02
2095.2 | 2245.35 | 1981.5 | 2107.13
2096.52 | 2247.98 | 1983.38 | 2106.82
2094.4 | 2249.27 | 1981.68 | 2109.1
2092.18 | 2247.88 | 1982.97 | 2112.38
2094.4 | 2245.77 | 1980.63 | 2112.32
2095.1 | 2246.27 | 1980.05 | 2109.45
2093.7 | 2251.3 | 1978.57 | 2108.32
2094.23 | 2252 | 1978.65 | 2107.5
2094.18 | 2250.73 | 1980.25 | 2109.3
2092.15 | 2248.18 | 1981.05 | 2107.18
2092.52 | 2250.35 | 1981.25 | 2108.68
2091.57 | 2247.8 | 1982.3 | 2110.55
2092.98 | 2245.65 | 1982.13 | 2114.05
2094.23 | 2247.05 | 1978.4 | 2117.38
2093.2 | 2246.68 | 1976.63 | 2114
2089.95 | 2246.75 | 1980.25 | 2111.85
2089.02 | 2249.23 | 1981.82 | 2110.95
2093.02 | 2250.38 | 1980.43 | 2112.35
2094.25 | 2247.38 | 1979.15 | 2112.68
2090.27 | 2247.18 | 1982.75 | 2110.13
2091.4 | 2250.93 | 1984.3 | 2107.05
2090.23 | 2253.07 | 1981.45 | 2108.2
2096.1 | 2250.68 | 1978.7 | 2111.32
2096.65 | 2253.02 | 1980.6 | 2111.1
2094.35 | 2251.82 | 1980 | 2112.27
2090.3 | 2246 | 1979.45 | 2112.05
2091.57 | 2244.2 | 1979.75 | 2110.8
2093.02 | 2247.25 | 1981.38 | 2107.68
2088.88 | 2248.38 | 1980.68 | 2104.8
2095.43 | 2248.1 | 1979.6 | 2105.93
2095.2 | 2249.2 | 1980.13 | 2107.5
2095.8 | 2249.15 | 1979.15 | 2109.18
2094.9 | 2251.25 | 1979.6 | 2107.1
2092.13 | 2251.07 | 1980.38 | 2106.82
2089.6 | 2246.9 | 1980.47 | 2106.73
2092.43 | 2246.23 | 1980.18 | 2109.7
2092.95 | 2249.65 | 1982.55 | 2107.77
2091.1 | 2246.8 | 1981.38 | 2107.27
2093.05 | 2248.25 | 1980.45 | 2108.4
2093.57 | 2249.52 | 1982.4 | 2109.73
2093.02 | 2250.05 | 1984.22 | 2111
2094.05 | 2249.95 | 1981.4 | 2111.25
2095.1 | 2246.95 | 1980.38 | 2109.6
2098.98 | 2246.32 | 1980.43 | 2111.3
2098.73 | 2251.48 | 1980.43 | 2109.25
2096.77 | 2250.43 | 1981.78 | 2107.7
2093.43 | 2246.07 | 1982.35 | 2109.75
2094.43 | 2245.32 | 1982.43 | 2109.98
2095.8 | 2247.57 | 1981.6 | 2107.1
2094.7 | 2250.5 | 1981.32 | 2103.52
2092.57 | 2250.23 | 1981.47 | 2104.25
2092.82 | 2248.27 | 1982.28 | 2102
2092.95 | 2251.05 | 1979.9 | 2104.15
2093 | 2253.82 | 1979.13 | 2106.55
2095.63 | 2252.35 | 1981.68 | 2109.35
2095.93 | 2250.7 | 1981.43 | 2109.52
2094.98 | 2247.75 | 1979.82 | 2108.38
2095.15 | 2248.02 | 1981 | 2108.9
2096.52 | 2250.55 | 1982.57 | 2108.35
2094.75 | 2247.73 | 1982.78 | 2109.32
2093.57 | 2250.57 | 1983.47 | 2106.7
2093.85 | 2251.3 | 1981 | 2102.95
2093.65 | 2248.1 | 1977.1 | 2103.95
2092.52 | 2246.1 | 1978.55 | 2106.45
2092.98 | 2248.18 | 1979.93 | 2108.5
2090.77 | 2247.07 | 1979.7 | 2110.27
2092.93 | 2247.75 | 1981.57 | 2110.07
2094.18 | 2248.65 | 1982.45 | 2106.38
2094 | 2249.45 | 1981.7 | 2105.85
2090.68 | 2249.93 | 1979.65 | 2108.38
2091.2 | 2249.2 | 1978.32 | 2109.75
2092.9 | 2252.02 | 1979.88 | 2111.88
2093.3 | 2252.82 | 1978.93 | 2112.05
2090.1 | 2251.2 | 1979.63 | 2109
2089.63 | 2248.35 | 1981.35 | 2108.77
2089.88 | 2248.82 | 1984.03 | 2110.3
2093.8 | 2251.2 | 1986.6 | 2111.65
2094.88 | 2251.75 | 1982.25 | 2113.5
2097.18 | 2251.82 | 1980.6 | 2113.43
2098.05 | 2248.52 | 1979.93 | 2111.88
2096.48 | 2248.5 | 1982.82 | 2106.07
2090.88 | 2251.23 | 1981.47 | 2106.57
2089.85 | 2248.52 | 1982.47 | 2108.48
2092.32 | 2249.18 | 1980.65 | 2107.32
2093.32 | 2247.05 | 1979.78 | 2105.63
2094.45 | 2247.6 | 1978.35 | 2108.55
2094.02 | 2247.27 | 1979.03 | 2110.98
2094.2 | 2246.63 | 1980.1 | 2109.8
2089.73 | 2245.85 | 1981.7 | 2107.45
2088.45 | 2245.6 | 1982.2 | 2107.57
2092.38 | 2250.38 | 1981.4 | 2109.02
2096.18 | 2254.3 | 1981.9 | 2110.8
2097.35 | 2253.02 | 1981.88 | 2108.9
2098.38 | 2253.3 | 1981.03 | 2111.38
2094.02 | 2253.52 | 1981.9 | 2109.8
2092.93 | 2256.1 | 1980.45 | 2109.88
2096.55 | 2256.32 | 1981.93 | 2109
2098.43 | 2256.2 | 1983.07 | 2108.75
2097.8 | 2253.1 | 1983.2 | 2107.75
2099.2 | 2250.55 | 1982.05 | 2109.38
2098.05 | 2251.35 | 1978.93 | 2110.75
2092.45 | 2253.8 | 1979 | 2110.07
2093.38 | 2251.82 | 1979.78 | 2112.9
2096.32 | 2250.77 | 1983.4 | 2115.7
2099.63 | 2249.73 | 1980.72 | 2112.82
2097.68 | 2251.68 | 1977.47 | 2110.5
2093.5 | 2250.4 | 1978.47 | 2103.75
2095.9 | 2250.8 | 1978.88 | 2105.7
2099.32 | 2251.32 | 1982.65 | 2108.9
2097.4 | 2254.7 | 1982.93 | 2109.4
2093.63 | 2253.93 | 1982.3 | 2107.3
2094.8 | 2255.68 | 1981.63 | 2109.2
2094.68 | 2252.48 | 1981.35 | 2110.98
2094.63 | 2252.68 | 1978.3 | 2108.8
2094 | 2250.23 | 1981.78 | 2106.88
2096.13 | 2251.4 | 1984.78 | 2105.75
2096.2 | 2253.82 | 1982.2 | 2110.13
2096.15 | 2253.52 | 1981.25 | 2111.7
2096.85 | 2252.93 | 1979.95 | 2111.82
2096.82 | 2253.88 | 1981.9 | 2109.77
2096.43 | 2253.18 | 1982.72 | 2107.5
2097.25 | 2250.68 | 1983.8 | 2108.3
2096.1 | 2248.27 | 1982.05 | 2111.05
2096.38 | 2249.55 | 1980.97 | 2111.93
2096.9 | 2253.82 | 1980.9 | 2107.95
2096.38 | 2254.48 | 1980.3 | 2106.68
2094.15 | 2253.8 | 1979.47 | 2110.35
2093.88 | 2252.02 | 1983.9 | 2114.93
2094.32 | 2249.95 | 1984.95 | 2110.85
2096.93 | 2247.63 | 1983.72 | 2107.57
2097.4 | 2248.3 | 1983.3 | 2110.23
2096.07 | 2251.85 | 1983.68 | 2110.7
2094.95 | 2251.07 | 1982.88 | 2109.77
2091.88 | 2251.6 | 1983.43 | 2106.23
2094.3 | 2250.32 | 1984.5 | 2107.82
2093.73 | 2251.13 | 1983.47 | 2110.45
2096.32 | 2249.8 | 1981.07 | 2110.2
2097.07 | 2251.23 | 1980.3 | 2112.1
2093.85 | 2248.85 | 1981.68 | 2111.63
2095.57 | 2249.02 | 1983.13 | 2113.48
2099.1 | 2247.63 | 1982.05 | 2110.35
2097.15 | 2248.5 | 1980.1 | 2111.3
2095.02 | 2252.7 | 1978.7 | 2114.07
2095.73 | 2253.35 | 1981.5 | 2113.18
2098.23 | 2252.5 | 1982.32 | 2113.52
2098.6 | 2250.63 | 1980.57 | 2111
2096.77 | 2251.75 | 1980.45 | 2110.3
2095.23 | 2254.63 | 1980.95 | 2110.23
2095.88 | 2255.07 | 1982.07 | 2109.05
2096.05 | 2254 | 1980.4 | 2110.45
2093.68 | 2258.25 | 1979.47 | 2109.02
2095.23 | 2252.45 | 1980.43 | 2110.27
2095.1 | 2250.23 | 1983.85 | 2110.85
2096.02 | 2250.3 | 1982.78 | 2109.9
2095.2 | 2251.73 | 1982.93 | 2111.65
2093.65 | 2252.65 | 1984.05 | 2114.73
2091.4 | 2253.45 | 1982.6 | 2112.35
2093.65 | 2254.9 | 1982.9 | 2109.98
2095.1 | 2252.48 | 1981.38 | 2107.95
2093.77 | 2251.3 | 1981.03 | 2108.35
2093.85 | 2255 | 1979.97 | 2110
2095.85 | 2256.55 | 1981.32 | 2112.77
2096.82 | 2255.4 | 1981.78 | 2112.15
2096.13 | 2250.98 | 1981.15 | 2113.52
2095.02 | 2248.2 | 1979.32 | 2116.02
2093.52 | 2245.15 | 1979.93 | 2114.18
2093.55 | 2246.18 | 1980.05 | 2112.77
2096.02 | 2249.32 | 1980 | 2109.9
2097.27 | 2246.98 | 1979.35 | 2108.82
2095.05 | 2247.1 | 1979.4 | 2107.25
2093.57 | 2249.15 | 1977.85 | 2106.75
2092.98 | 2254.02 | 1981.18 | 2108.13
2094.55 | 2258.15 | 1979.72 | 2108.57
2093.32 | 2252.9 | 1980.2 | 2108.32
2093.13 | 2252.88 | 1981.75 | 2110.1
2096.27 | 2255.18 | 1982.78 | 2109.88
2096.55 | 2252.48 | 1983.2 | 2109.38
2097.82 | 2250.75 | 1983.45 | 2109.38
2094.9 | 2250.07 | 1979.4 | 2109.68
2093.73 | 2250.8 | 1977.55 | 2109.82
2094.1 | 2251.8 | 1980.18 | 2106.32
2095.63 | 2252.85 | 1981.55 | 2108
2094.2 | 2252.68 | 1983.1 | 2112.9
2096.13 | 2251.95 | 1980.18 | 2113.52
2097.15 | 2251.2 | 1983.88 | 2111.95
2097.23 | 2252.6 | 1983.6 | 2112.93
2095.18 | 2255.65 | 1981.78 | 2112.85
2095.02 | 2257.25 | 1980.97 | 2112.48
2092.4 | 2254.13 | 1981.7 | 2109.43
2095.43 | 2251.98 | 1982.2 | 2109.32
2100.18 | 2251.82 | 1985.35 | 2110.98
2097.55 | 2252.23 | 1984.95 | 2110.48
2097.1 | 2256.3 | 1982.4 | 2108.43
2098.45 | 2256.2 | 1981.22 | 2108.57
2098.7 | 2250.38 | 1983.5 | 2110.32
2097.85 | 2250.8 | 1980.05 | 2109.3
2096.65 | 2251.45 | 1978.78 | 2108.15
2096.98 | 2256.65 | 1979.38 | 2108.32
2096.13 | 2257.35 | 1979.68 | 2112.68
2097.05 | 2253.32 | 1980.03 | 2113.48
2096.63 | 2255.07 | 1980.72 | 2111.88
2096.15 | 2259.9 | 1981.4 | 2110.32
2097.63 | 2256.52 | 1978 | 2107.25
2097.5 | 2252.23 | 1977.7 | 2109.18
2096.27 | 2254.85 | 1982.85 | 2109.98
2095.75 | 2253.93 | 1982.2 | 2109.6
2095 | 2254.1 | 1981.2 | 2109.7
2096.13 | 2254.8 | 1981.85 | 2108.5
2095.88 | 2255.55 | 1980.4 | 2107.77
2095.85 | 2256.75 | 1982.1 | 2109.88
2096.48 | 2256.82 | 1980.32 | 2112.93
2096.27 | 2258.32 | 1981.05 | 2113.95
2098.82 | 2256.3 | 1981.78 | 2111.55
2095.3 | 2253.35 | 1980.9 | 2108.55
2094.52 | 2256.98 | 1981.18 | 2109.77
2095.18 | 2257.57 | 1981.7 | 2111.5
2097.45 | 2254.98 | 1982.78 | 2112.38
2099.18 | 2252.07 | 1982.65 | 2112.77
2096.8 | 2252.32 | 1981.45 | 2109.5
2097.23 | 2252.27 | 1980.5 | 2108.52
2098.5 | 2251.8 | 1980.82 | 2108.35
2099.25 | 2251.75 | 1981.5 | 2109.4
2096.35 | 2253.93 | 1980.75 | 2113.35
2096.13 | 2254.3 | 1982.25 | 2111.52
2097.98 | 2252.9 | 1981.25 | 2108.23
2098.13 | 2253.6 | 1981.97 | 2108.8
2097.55 | 2258.73 | 1982.28 | 2107.77
2097.43 | 2257.98 | 1980.97 | 2107.8
2097 | 2255.95 | 1980.35 | 2106.5
2098.55 | 2251.07 | 1977.85 | 2108.48
2099.27 | 2251.75 | 1979.15 | 2107.85
2097.95 | 2256.35 | 1981.53 | 2110.73
2097.95 | 2255.13 | 1981.72 | 2114.25
2096.23 | 2255.3 | 1980.45 | 2114.52
2096.13 | 2257.7 | 1979.8 | 2112.57
2096.82 | 2257.98 | 1981.45 | 2109.77
2097.18 | 2256.98 | 1980.28 | 2109.85
2096.52 | 2257.57 | 1980.1 | 2108.07
2096.18 | 2256.85 | 1981.95 | 2105.85
2094 | 2253.85 | 1981.13 | 2106.77
2091.85 | 2252.23 | 1978.6 | 2107.52
2094.55 | 2250.13 | 1978.47 | 2108.5
2096.07 | 2255.52 | 1981.4 | 2108.95
2094.23 | 2257.1 | 1980.25 | 2109.85
2097.52 | 2259.5 | 1979.38 | 2109.65
2100.05 | 2255.82 | 1979.97 | 2112.1
2100.85 | 2254.2 | 1982.2 | 2111.38
2099.2 | 2256.32 | 1982.05 | 2109.3
2099.32 | 2255.18 | 1981.07 | 2109.02
2096.15 | 2255.73 | 1981.15 | 2110.93
2094.57 | 2254.27 | 1980.53 | 2112.1
2093.95 | 2252.1 | 1978.53 | 2108.02
2096.1 | 2250.38 | 1979.6 | 2104
2096.9 | 2252.25 | 1982 | 2107.43
2097.73 | 2252.38 | 1980.93 | 2108.6
2095.85 | 2252.82 | 1979.47 | 2111.95
2097.4 | 2249.93 | 1979.28 | 2112.98
2097.7 | 2252.18 | 1978.4 | 2109.82
2098.9 | 2253.6 | 1980.03 | 2108.25
2095.88 | 2255.2 | 1979.43 | 2108.18
2096.55 | 2255.6 | 1980.75 | 2109.52
2096.65 | 2255.38 | 1981.38 | 2110.25
2099.5 | 2254.2 | 1980.65 | 2107.95
2101.32 | 2255.23 | 1980.78 | 2108.25
2099.93 | 2252.43 | 1980.75 | 2111.32
2099.02 | 2252.07 | 1981.8 | 2109.32
2093.77 | 2251.3 | 1982.32 | 2111.48
2095.68 | 2250.88 | 1980.72 | 2112.2
2099.68 | 2252.4 | 1983.25 | 2108.32
2102.3 | 2254.18 | 1983.28 | 2107.98
2100.7 | 2253.02 | 1983 | 2113.93
2098.82 | 2254.88 | 1980.78 | 2114.23
2099.57 | 2255.13 | 1980.22 | 2115.7
2099.45 | 2255.98 | 1983 | 2112.3
2097.4 | 2255.45 | 1982.9 | 2108.6
2100.07 | 2256 | 1980.82 | 2107.57
2100.1 | 2256.57 | 1982.8 | 2110.8
2098.68 | 2253.7 | 1982.07 | 2108.55
2099.1 | 2254.2 | 1982.05 | 2108.13
2096.63 | 2254.15 | 1983.55 | 2108.93
2097.6 | 2252.18 | 1984.6 | 2110.4
2097.07 | 2251.18 | 1982.75 | 2110.95
2097.48 | 2252.18 | 1979.43 | 2109.25
2096.68 | 2251.45 | 1977.88 | 2108.25
2098.23 | 2248.48 | 1976.3 | 2111
2097.75 | 2244.93 | 1980.1 | 2112.27
2098.15 | 2248.98 | 1980.43 | 2112.3
2098.35 | 2252.48 | 1980.65 | 2110.85
2098.27 | 2254.75 | 1980.22 | 2110.82
2096.43 | 2253.18 | 1980.5 | 2111.95
2094.88 | 2254.3 | 1980.22 | 2113.95
2095.6 | 2255.82 | 1981.32 | 2110.63
2098.1 | 2255.38 | 1981.57 | 2109.88
2094.5 | 2255.05 | 1981.38 | 2109.45
2093.18 | 2251.2 | 1978.93 | 2112.35
2094 | 2251.98 | 1976.88 | 2114.48
2091.68 | 2256.55 | 1977.35 | 2113.02
2091.98 | 2257.1 | 1983.35 | 2110.18
2095.23 | 2254.07 | 1983.53 | 2109.88
2098 | 2253.52 | 1984.53 | 2110.07
2101.05 | 2254.8 | 1983.07 | 2111.95
2098.27 | 2252.3 | 1980.9 | 2114.88
2099.3 | 2252.18 | 1978.88 | 2111.9
2096.18 | 2257.3 | 1981.88 | 2110.5
2095.88 | 2255.57 | 1982.1 | 2108.27
2097.32 | 2255.23 | 1980.25 | 2109.48
2096.63 | 2254.02 | 1980.05 | 2110.82
2096.63 | 2253.27 | 1983.5 | 2109.68
2097.2 | 2253.27 | 1983.53 | 2109.52
2098.88 | 2257.7 | 1980.75 | 2112.43
2096.57 | 2252.82 | 1982.57 | 2112.98
2096.93 | 2249 | 1983.53 | 2110.82
2097.82 | 2250.38 | 1983 | 2110.57
2093.43 | 2252.15 | 1980.55 | 2114.23
2098.35 | 2252.43 | 1980.85 | 2112.15
2098.32 | 2248.4 | 1979.05 | 2109.75
2098.38 | 2252.2 | 1980.65 | 2112.02
2098.52 | 2255.77 | 1980.43 | 2113.73
2097.27 | 2257.57 | 1982.07 | 2112.8
2095.75 | 2255.48 | 1983.45 | 2111.65
2095.25 | 2255.2 | 1986.55 | 2109
2097.85 | 2256.6 | 1986.8 | 2109.6
2099.32 | 2255.7 | 1983.38 | 2107.98
2098.02 | 2255.27 | 1983.35 | 2106.02
2098.55 | 2254.95 | 1982.85 | 2108.63
2098.18 | 2255.55 | 1981.65 | 2110.77
2097.05 | 2258.2 | 1981.57 | 2113.82
2096.48 | 2258.43 | 1982.38 | 2112.73
2096.77 | 2255.85 | 1980.03 | 2109.2
2096.95 | 2255.8 | 1981.22 | 2111.6
2096.63 | 2259.32 | 1982 | 2111.65
2098.63 | 2258.07 | 1982.57 | 2111.05
2099.6 | 2255.1 | 1981.45 | 2112.77
2098.93 | 2253 | 1980.95 | 2111.6
2094.68 | 2254.13 | 1980.5 | 2109.43
2094.82 | 2250.82 | 1983.72 | 2109.45
2094.98 | 2255.1 | 1983.2 | 2109.3
2095.57 | 2254.7 | 1982.7 | 2111.55
2095.68 | 2254.75 | 1980.65 | 2111.13
2097.35 | 2253.52 | 1982.13 | 2111.1
2097.4 | 2255.25 | 1982.68 | 2108.73
2098.43 | 2256.43 | 1982.43 | 2111.18
2096.65 | 2257.2 | 1983.45 | 2113.05
2096.3 | 2253.27 | 1983.4 | 2111.55
2097.6 | 2251.5 | 1983.6 | 2108.52
2100.32 | 2252.4 | 1984.18 | 2107.7
2097.85 | 2253.27 | 1982.13 | 2108.9
2096.38 | 2253.52 | 1982.47 | 2109
2094.27 | 2255.35 | 1984.72 | 2110.32
2096.63 | 2255.35 | 1981.88 | 2109.52
2097.93 | 2255.4 | 1981.05 | 2109.7
2101.43 | 2254.48 | 1981.5 | 2108.13
2099.18 | 2254.02 | 1982.8 | 2108.63
2098.45 | 2254.65 | 1983.95 | 2108.57
2099.32 | 2252.82 | 1985.18 | 2109.3
2099.85 | 2255.43 | 1986.38 | 2108.1
2101 | 2257.43 | 1985.93 | 2108.88
2099.43 | 2255.43 | 1982.85 | 2110.45
2098.05 | 2255.25 | 1982.63 | 2110.1
2098.7 | 2257.63 | 1980.1 | 2111.8
2100.68 | 2255.38 | 1981.35 | 2112.82
2097.35 | 2256.1 | 1977.22 | 2111.07
2098.43 | 2259.7 | 1978.6 | 2112.2
2098.5 | 2258.43 | 1979.18 | 2109.45
2099.35 | 2257.85 | 1979.72 | 2110.4
2099.35 | 2255.4 | 1980.5 | 2106.98
2099.38 | 2256.18 | 1980.72 | 2104.05
2097.73 | 2255.6 | 1981.75 | 2102.85
2099.25 | 2256.48 | 1979.85 | 2106.9
2098.18 | 2259.27 | 1979.2 | 2107.05
2099.57 | 2256.73 | 1981.5 | 2109.65
2098.52 | 2253.73 | 1976.93 | 2109.88
2099.9 | 2254.9 | 1980.2 | 2109.73
2101.95 | 2256.6 | 1981.07 | 2108.52
2099.82 | 2256.75 | 1982.1 | 2110.05
2098.4 | 2255 | 1981.8 | 2110.3
2098.57 | 2257.57 | 1981.4 | 2110.73
2100.1 | 2258.5 | 1982.22 | 2111.35
2099.88 | 2260.48 | 1980.72 | 2111.23
2100.68 | 2256.8 | 1981.65 | 2112.05
2098.07 | 2256.25 | 1982.28 | 2111.65
2096.3 | 2257.1 | 1980.5 | 2111.3
2095.7 | 2256.13 | 1980.45 | 2110.95
2098.3 | 2257.7 | 1979.1 | 2109.63
2100.18 | 2255.48 | 1981.05 | 2110.35
2100.75 | 2252.27 | 1980.4 | 2114.23
2101.05 | 2253.75 | 1981.4 | 2113.18
2100.9 | 2254.15 | 1978.45 | 2114.45
2098.55 | 2253.35 | 1980.43 | 2111.73
2099.8 | 2256.32 | 1980.18 | 2109.9
2099.48 | 2259.32 | 1979.68 | 2110
2099.35 | 2256.07 | 1979.15 | 2111.25
2096.38 | 2257.82 | 1981.63 | 2112.77
2098.65 | 2257.8 | 1980.75 | 2113.57
2101.77 | 2253.65 | 1980 | 2110.57
2099.73 | 2252.57 | 1983.3 | 2110.13
2096.48 | 2255.13 | 1984.9 | 2112.35
2095.8 | 2258.13 | 1983.25 | 2110.1
2098.2 | 2257.9 | 1982.7 | 2110.05
2097.5 | 2255.07 | 1982.32 | 2111.6
2098.5 | 2256.27 | 1984.1 | 2110.82
2098.25 | 2258.73 | 1983.57 | 2110.1
2098.1 | 2258.32 | 1983.4 | 2109.7
2098.95 | 2257.43 | 1983.68 | 2111.63
2100.1 | 2258.45 | 1982.2 | 2108.55
2099.95 | 2258.75 | 1982 | 2110.3
2099.2 | 2257.55 | 1980.95 | 2110.73
2099.18 | 2255.88 | 1979.6 | 2110.02
2100.2 | 2253.2 | 1981.75 | 2110.82
2098.8 | 2254.98 | 1982.88 | 2110.98
2098.73 | 2257.93 | 1985.22 | 2111.3
2100.48 | 2259.38 | 1984.32 | 2112.07
2100.05 | 2256.9 | 1985.47 | 2110.73
2099.2 | 2256.15 | 1983.88 | 2111.45
2098.8 | 2257.75 | 1982.72 | 2109.1
2100.95 | 2258.02 | 1982.85 | 2108.32
2100.5 | 2254.93 | 1979.95 | 2109.25
2097.45 | 2254.8 | 1980.5 | 2108.75
2097.5 | 2254.52 | 1983.97 | 2109.23
2097.48 | 2259.4 | 1983.82 | 2108.48
2101.15 | 2261.68 | 1981.68 | 2110.35
2102.2 | 2260.38 | 1982.82 | 2110
2100.73 | 2255.07 | 1981.93 | 2110.05
2103.02 | 2252.5 | 1980.43 | 2108.25
2103.15 | 2256.07 | 1979.45 | 2108.38
2100.93 | 2259.88 | 1982.25 | 2109.75
2100.8 | 2257.95 | 1982.05 | 2108.6
2101.7 | 2255.77 | 1984.28 | 2109.23
2103.4 | 2252.13 | 1981.68 | 2111.75
2104.8 | 2250.73 | 1982.3 | 2111.05
2101.63 | 2255.43 | 1982.53 | 2109.5
2102.25 | 2257.02 | 1981.68 | 2108.52
2102.38 | 2256.27 | 1982.57 | 2107.25
2099.98 | 2258.88 | 1983.18 | 2104.15
2098.25 | 2257.68 | 1982.97 | 2104.35
2098.32 | 2258.35 | 1981.03 | 2105.48
2102.75 | 2260.07 | 1981.7 | 2108.52
2101.65 | 2260.5 | 1981.63 | 2111.07
2099.98 | 2257.35 | 1979.78 | 2109.8
2100.85 | 2254.07 | 1980.57 | 2109.1
2103.15 | 2251.4 | 1981.28 | 2107.77
2102.63 | 2254.07 | 1981.18 | 2110.4
2105.75 | 2256.95 | 1979.15 | 2110.48
2102.8 | 2261.8 | 1981.25 | 2108.32
2100.4 | 2259.43 | 1982.55 | 2108.25
2095.55 | 2257.7 | 1981.35 | 2107.6
2097.5 | 2256.05 | 1980.68 | 2108.43
2099.85 | 2256.95 | 1982.65 | 2110.93
2099.15 | 2256.45 | 1982.72 | 2110.35
2098.35 | 2254.77 | 1982.25 | 2111.88
2100.57 | 2252.02 | 1981.9 | 2109.5
2102.1 | 2254.55 | 1983.03 | 2110.63
2102.98 | 2255.98 | 1985.25 | 2109.95
2104.52 | 2256.05 | 1982.28 | 2110.3
2102.82 | 2256.95 | 1980.78 | 2108.25
2100.52 | 2256.32 | 1981.45 | 2109.1
2098.5 | 2258.95 | 1982.4 | 2109.93
2097.55 | 2260.05 | 1978.93 | 2107.68
2095.2 | 2259.85 | 1976.35 | 2112.13
2097.05 | 2257.5 | 1976.75 | 2112.48
2096.88 | 2259.82 | 1978.95 | 2111.13
2100.23 | 2258 | 1980.32 | 2111.07
2100.75 | 2256.95 | 1978.93 | 2111.25
2099.65 | 2257.43 | 1980.47 | 2108.02
2097.9 | 2255.02 | 1982.28 | 2110.35
2098.48 | 2256.15 | 1983.45 | 2113.88
2097.88 | 2256.45 | 1983.05 | 2111.68
2098.57 | 2258.15 | 1982.75 | 2108.07
2098.2 | 2261.9 | 1984.25 | 2108.2
2099.1 | 2257.93 | 1984.72 | 2109.3
2098.75 | 2255.15 | 1981.72 | 2107.75
2097.6 | 2255.77 | 1982.78 | 2109.55
2099.35 | 2253.05 | 1981.9 | 2112
2098.43 | 2254.4 | 1980.68 | 2112.82
2097.98 | 2256.32 | 1978.32 | 2111.32
2097.77 | 2258.23 | 1979 | 2106.8
2097.95 | 2256.82 | 1979.9 | 2109.73
2102.02 | 2257.65 | 1980.57 | 2111.8
2098.25 | 2258.02 | 1981.8 | 2112.23
2098.2 | 2260.43 | 1982.4 | 2110.82
2098.32 | 2258.18 | 1981.57 | 2110.15
2099.43 | 2258.35 | 1981.5 | 2109.05
2098.5 | 2258.82 | 1983.03 | 2111.25
2098.65 | 2251.35 | 1986.63 | 2111.6
2099.65 | 2254.48 | 1988.63 | 2112.95
2100.88 | 2261.65 | 1989.2 | 2116.57
2099.65 | 2264.27 | 1990.75 | 2117.88
2101.38 | 2259.25 | 1994.25 | 2117.75
2103.13 | 2258.32 | 1996.15 | 2122
2102.5 | 2258.18 | 1997.55 | 2125.55
2103.02 | 2261.05 | 1997.53 | 2128.77
2103.2 | 2259.05 | 2000.15 | 2129.82
2100.82 | 2257.9 | 2002.3 | 2133.23
2100.23 | 2256.68 | 2004.95 | 2140.63
2099.02 | 2253.52 | 2005.2 | 2144.57
2100.68 | 2255.45 | 2008.7 | 2146.48
2103 | 2257.2 | 2011.63 | 2150.77
2102.6 | 2260.43 | 2013.45 | 2157.45
2098.8 | 2259.98 | 2014.07 | 2154.32
2097.57 | 2256.88 | 2012.95 | 2152.9
2094.1 | 2256.27 | 2014.03 | 2156.6
2095.5 | 2255.93 | 2016.82 | 2158.18
2097.2 | 2258.5 | 2022.68 | 2160.35
2100.55 | 2256.25 | 2024.78 | 2163.15
2102.4 | 2257.27 | 2027.93 | 2169
2101.68 | 2255.82 | 2032.35 | 2172.48
2101.13 | 2254.8 | 2035.15 | 2176
2102.63 | 2257.73 | 2035.7 | 2175.73
2104.73 | 2255.85 | 2040.07 | 2179.82
2102.9 | 2257.88 | 2039.78 | 2184.32
2101.73 | 2261.3 | 2036.97 | 2185.32
2101.15 | 2261.05 | 2033.65 | 2182.48
2100.65 | 2263.18 | 2032.88 | 2185.88
2101.6 | 2259.32 | 2037.63 | 2190.4
2100.2 | 2258.2 | 2040.05 | 2188.5
2101.85 | 2257.2 | 2041.1 | 2188.48
2105.18 | 2259.82 | 2037.28 | 2187.45
2103.88 | 2256.93 | 2038.63 | 2190.85
2102.13 | 2258.6 | 2042.32 | 2191.23
2099.48 | 2259.9 | 2041.57 | 2187.07
2100.13 | 2257.23 | 2043.53 | 2189.15
2101.07 | 2258.8 | 2044.6 | 2192.65
2102.13 | 2259.85 | 2046.55 | 2194.2
2101.82 | 2258.93 | 2044.2 | 2193.4
2099.75 | 2257.7 | 2043.7 | 2195.23
2098.75 | 2255.57 | 2043.97 | 2198.1
2097.75 | 2257.15 | 2046.68 | 2202.98
2098.07 | 2257.93 | 2052.05 | 2202.18
2099.55 | 2257.7 | 2059.35 | 2207.3
2100 | 2259.05 | 2060.1 | 2206.3
2099.73 | 2255.9 | 2063.73 | 2208.82
2100.68 | 2257.7 | 2065.5 | 2211.77
2100.27 | 2256.9 | 2067.5 | 2217.55
2097.48 | 2255.57 | 2066.5 | 2223.1
2098.88 | 2253.9 | 2070.98 | 2224.65
2098.4 | 2256.07 | 2072.77 | 2229.05
2099.27 | 2260.73 | 2074.63 | 2229.85
2102.23 | 2258.98 | 2075.9 | 2231.02
2104.1 | 2254.88 | 2076.68 | 2232.88
2101.77 | 2256.13 | 2080.32 | 2237.75
2097.98 | 2255.98 | 2081.55 | 2238.9
2096.1 | 2255.3 | 2084.68 | 2240.23
2097.73 | 2251.82 | 2086.65 | 2243.82
2099.7 | 2253.75 | 2085.15 | 2244.85
2095.93 | 2253.82 | 2084.3 | 2243.95
2097.2 | 2254.8 | 2087.45 | 2244.88
2100.85 | 2253.82 | 2090.15 | 2250.15
2102.13 | 2257 | 2090.7 | 2254.38
2101.05 | 2260.38 | 2088.25 | 2254.68
2099.63 | 2259.07 | 2091.98 | 2255.05
2100.55 | 2258.7 | 2095.32 | 2258.35
2102.4 | 2257.02 | 2096.23 | 2258.52
2102.82 | 2255.65 | 2096.18 | 2259.3
2105.27 | 2256.23 | 2098.35 | 2263.05
2105.73 | 2257.73 | 2101.7 | 2273.65
2103.3 | 2256.32 | 2103.75 | 2273.15
2102.63 | 2256.23 | 2106 | 2273.23
2103.32 | 2259.27 | 2107.1 | 2274.68
2098.9 | 2259.15 | 2111.82 | 2277.07
2098.38 | 2259.73 | 2114.05 | 2282
2098.52 | 2258.7 | 2112.68 | 2286.27
2100.15 | 2261.4 | 2115.43 | 2289.48
2099.4 | 2260.13 | 2113.15 | 2286.93
2101.35 | 2261.1 | 2115.2 | 2289.05
2103.73 | 2258.07 | 2118.52 | 2290.4
2101.95 | 2255.32 | 2121.55 | 2297.2
2100.68 | 2258.5 | 2123.05 | 2296.82
2101 | 2259.2 | 2126.38 | 2300.07
2099.98 | 2261.77 | 2125.9 | 2307.23
2099.32 | 2259.52 | 2129.8 | 2311.4
2098.2 | 2259.77 | 2131.88 | 2313.1
2099.23 | 2259 | 2132.25 | 2311.73
2098.6 | 2259.88 | 2133.4 | 2310.98
2099.98 | 2257.73 | 2132.45 | 2313.82
2103.07 | 2256.55 | 2132.68 | 2317.23
2101.55 | 2256.6 | 2135.48 | 2317.8
2099.02 | 2254.85 | 2132.68 | 2317.6
2100.68 | 2254.88 | 2136.6 | 2320.3
2102 | 2258.3 | 2138.25 | 2320.7
2103.18 | 2261.68 | 2138.1 | 2320.48
2102.18 | 2261.85 | 2137.7 | 2317.57
2102.35 | 2259.45 | 2135.38 | 2318.93
2100.57 | 2256.35 | 2137.5 | 2321.68
2100.48 | 2258.88 | 2140.7 | 2321.77
2101.07 | 2258.27 | 2140 | 2325.43
2102.73 | 2258.18 | 2139.73 | 2322.82
2102.95 | 2260.05 | 2140.1 | 2323.65
2102.2 | 2261.65 | 2142 | 2325.55
2103.52 | 2261.77 | 2144.52 | 2329.48
2102.25 | 2262.5 | 2139.32 | 2332.63
2098.77 | 2257.38 | 2140.02 | 2332.77
2099.9 | 2259.1 | 2143.43 | 2330.9
2099.65 | 2260.95 | 2146.2 | 2331.8
2101.13 | 2262.1 | 2144.25 | 2331.52
2101.23 | 2259.65 | 2147.68 | 2334.3
2098.85 | 2259.43 | 2148.6 | 2337
2101.13 | 2259.2 | 2145.73 | 2338.43
2101.4 | 2261 | 2145.45 | 2336.75
2100.2 | 2261.23 | 2150.07 | 2337.85
2099.8 | 2258.82 | 2152.15 | 2342.07
2099.35 | 2260.68 | 2149.63 | 2346.25
2102.23 | 2262.05 | 2149.98 | 2342.4
2102.93 | 2262 | 2146.98 | 2339.98
2101.48 | 2258.35 | 2145.13 | 2340.75
2101.82 | 2255.63 | 2150.23 | 2341.57
2103.43 | 2257.23 | 2151.38 | 2347.3
2105.63 | 2259.52 | 2151.93 | 2346.18
2104.68 | 2259.57 | 2154.52 | 2346.68
2106.68 | 2257 | 2158.63 | 2346.88
2110.52 | 2258.7 | 2156.8 | 2344.15
2107.38 | 2263.23 | 2151.93 | 2347
2103.82 | 2267.68 | 2152.95 | 2348.5
2103.23 | 2268.45 | 2154.25 | 2348.6
2109.45 | 2267.43 | 2156.75 | 2345.93
2108.18 | 2270.6 | 2156.25 | 2350.8
2105.43 | 2268.27 | 2157.85 | 2349.55
2107.1 | 2262.82 | 2157.32 | 2352.45
2108.38 | 2263.73 | 2158.6 | 2347.88
2107.27 | 2266.43 | 2153.95 | 2346.9
2106.15 | 2267.3 | 2155.75 | 2352.52
2107.52 | 2268.05 | 2158.4 | 2352.9
2111.98 | 2266.93 | 2160.35 | 2353.35
2109.85 | 2268.8 | 2159.63 | 2358.38
2108.3 | 2271.18 | 2160.27 | 2353.1
2108.35 | 2270.85 | 2159.32 | 2353.52
2108.85 | 2266.25 | 2160.5 | 2356.7
2109.98 | 2266.8 | 2161.68 | 2360.38
2109.5 | 2266.8 | 2160.82 | 2356.57
2111.18 | 2266.4 | 2160.77 | 2354.8
2112.68 | 2267.52 | 2159.65 | 2351.07
2106.88 | 2270.38 | 2163.32 | 2356.52
2107.4 | 2269.48 | 2166.9 | 2357.8
2107.48 | 2265.73 | 2165.2 | 2356.3
2106.68 | 2264.52 | 2170.5 | 2360.2
2107.95 | 2266.25 | 2168.35 | 2362
2109.5 | 2266.68 | 2168.8 | 2362.77
2107.85 | 2272.4 | 2165.85 | 2359.4
2110.35 | 2274.82 | 2164.73 | 2361.1
2110.77 | 2273.4 | 2163.13 | 2366.35
2106.9 | 2272.35 | 2162.82 | 2366.27
2105.82 | 2269.98 | 2167 | 2361.85
2110.68 | 2267.07 | 2167.65 | 2363.75
2110.43 | 2268.52 | 2163.4 | 2366.9
2109.55 | 2270.9 | 2163.25 | 2363.1
2110.82 | 2272.93 | 2165.52 | 2364.95
2111.63 | 2270.63 | 2163.75 | 2367.3
2109.3 | 2270.1 | 2168.73 | 2367.98
2108.02 | 2268.5 | 2167.5 | 2367.52
2108.35 | 2267.55 | 2168.57 | 2370.5
2110.18 | 2266.8 | 2171.3 | 2373.5
2109.35 | 2266.73 | 2170.38 | 2373.95
2105.7 | 2268.4 | 2170.32 | 2367.7
2108.1 | 2271.73 | 2170.75 | 2368.57
2108.7 | 2274.82 | 2171.5 | 2369.38
2106.48 | 2273.02 | 2170.73 | 2371.98
2104.18 | 2269.9 | 2170.35 | 2370.65
2106.55 | 2269.25 | 2170.23 | 2371.8
2106.95 | 2272.25 | 2170.2 | 2374.07
2110.05 | 2270.23 | 2171.55 | 2372.82
2112.45 | 2271.73 | 2171.75 | 2371.3
2112.7 | 2277.27 | 2171.4 | 2369.88
2110.9 | 2276.02 | 2170.82 | 2372.3
2111.43 | 2275.93 | 2174.1 | 2372.9
2108.07 | 2275.63 | 2172.27 | 2370.18
2111.2 | 2274.57 | 2170.55 | 2374.5
2112.98 | 2275.3 | 2172.45 | 2373.35
2112.18 | 2277.65 | 2175.95 | 2374.75
2111.38 | 2276.88 | 2175.07 | 2376.13
2110.55 | 2273.13 | 2174.52 | 2382.1
2110.02 | 2272.13 | 2176.75 | 2382.55
2109.8 | 2272.63 | 2177.85 | 2380.38
2110 | 2268.73 | 2175.73 | 2378.27
2107.75 | 2270.05 | 2176.6 | 2379.8
2111.07 | 2274.02 | 2178.02 | 2374.02
2110.98 | 2276.65 | 2176.98 | 2376.4
2108.82 | 2276.07 | 2176.6 | 2375.95
2111.77 | 2273.13 | 2175.23 | 2375.25
2113.02 | 2275.02 | 2177.52 | 2380.25
2112.23 | 2272.32 | 2179.6 | 2382.38
2112.15 | 2273.1 | 2180.88 | 2380.18
2110.65 | 2270.65 | 2179.88 | 2379.32
2107.48 | 2270.57 | 2176.55 | 2380.45
2108.88 | 2272.18 | 2178.8 | 2382.07
2110.9 | 2273.63 | 2180.05 | 2379.8
2111.1 | 2274.43 | 2180.1 | 2380.68
2113.18 | 2275.82 | 2178.55 | 2377.05
2113.88 | 2278.2 | 2176.18 | 2379.82
2112.25 | 2274.57 | 2174.95 | 2379.27
2107.95 | 2271.3 | 2176.23 | 2377.43
2107.77 | 2271.65 | 2177.55 | 2381.13
2108 | 2270.93 | 2179.15 | 2384.95
2108.65 | 2273.1 | 2182.32 | 2383
2107.8 | 2274.88 | 2181.27 | 2385.07
2108.45 | 2275.02 | 2181.82 | 2384.93
2108.85 | 2274.65 | 2183.93 | 2383.8
2112.18 | 2273.48 | 2180.8 | 2377.77
2112.38 | 2271.48 | 2181.45 | 2375.6
2110.3 | 2273.32 | 2180.45 | 2380.55
2110.15 | 2275.82 | 2181.7 | 2384.27
2110.93 | 2275.98 | 2182.4 | 2382
2109.77 | 2273.88 | 2181.9 | 2385.4
2110.07 | 2277.15 | 2181.38 | 2387.52
2111.52 | 2276.82 | 2184.38 | 2386.07
2114.3 | 2279.23 | 2182.75 | 2389.57
2114.75 | 2276.98 | 2183.02 | 2390.25
2111.75 | 2273.73 | 2182.48 | 2387.73
2112.88 | 2272.8 | 2179.52 | 2390.02
2111.7 | 2272.52 | 2176.7 | 2390
2112.48 | 2273.77 | 2180.48 | 2385.85
2113.9 | 2275.8 | 2182.68 | 2383.32
2113 | 2276.55 | 2184.32 | 2386.45
2108.95 | 2273.7 | 2183.9 | 2389.5
2109.68 | 2272.05 | 2181.73 | 2387.35
2113.5 | 2273.18 | 2181.93 | 2387.48
2112.15 | 2272.75 | 2179.25 | 2388.43
2111.98 | 2275.15 | 2181.88 | 2387.55
2110.68 | 2274.8 | 2179.75 | 2387.13
2109.9 | 2275.63 | 2180.07 | 2387.65
2109.15 | 2273.48 | 2181.57 | 2390.93
2110.2 | 2275.88 | 2183.7 | 2393.07
2114.43 | 2277.82 | 2185.9 | 2390.02
2113.4 | 2272.85 | 2182.95 | 2385.52
2111.57 | 2274.6 | 2180.68 | 2384.45
2111.9 | 2274.75 | 2181.05 | 2389.2
2109.48 | 2279.48 | 2185.45 | 2391.93
2109.07 | 2279.4 | 2187.4 | 2392.15
2114.6 | 2279.07 | 2185.55 | 2389.93
2111.45 | 2278.05 | 2180.98 | 2390.23
2108.82 | 2278.95 | 2179.23 | 2391.5
2110.65 | 2278.77 | 2183.5 | 2389.15
2111.43 | 2276.35 | 2185.82 | 2383.02
2112.18 | 2275.25 | 2185.07 | 2386.5
2112.1 | 2273.7 | 2186.45 | 2392.68
2112.27 | 2272.57 | 2188.35 | 2391.88
2109 | 2272.57 | 2184.63 | 2387.2
2109.25 | 2272.55 | 2184.93 | 2386.3
2111.3 | 2274.2 | 2181.95 | 2386.73
2109.88 | 2276.25 | 2180.93 | 2388.52
2110.5 | 2274.3 | 2180.77 | 2386.95
2108.77 | 2271.88 | 2180.7 | 2388.07
2109.02 | 2272.57 | 2183.8 | 2389.5
2108.07 | 2277.05 | 2186.18 | 2390.23
2108.77 | 2274.55 | 2189.65 | 2391.85
2110.45 | 2272.7 | 2187.93 | 2395.18
2108.5 | 2268.88 | 2187.07 | 2394.1
2107.75 | 2270.3 | 2186.25 | 2390.43
2111.63 | 2274 | 2185.55 | 2391.25
2112.48 | 2275.82 | 2185.8 | 2395.63
2113.4 | 2281.65 | 2184.48 | 2395.35
2111.65 | 2278.93 | 2185.2 | 2393.13
2112.15 | 2274.9 | 2182.3 | 2394.25
2113.05 | 2268.35 | 2190.52 | 2392.18
2113.02 | 2270.68 | 2188.95 | 2391.85
2111.75 | 2273.93 | 2186.18 | 2392.85
2109.15 | 2274.85 | 2184.38 | 2396.85
2110.8 | 2272.3 | 2187.35 | 2393.95
2113.3 | 2277 | 2185.43 | 2393.1
2114.48 | 2276.98 | 2185.98 | 2391.4
2110.05 | 2276.13 | 2184.95 | 2395.77
2113.25 | 2276.38 | 2185.45 | 2397.75
2113.3 | 2274.8 | 2186 | 2400.1
2111.25 | 2272.13 | 2189.55 | 2398.45
2112.05 | 2275.55 | 2186.3 | 2395.18
2112.93 | 2281.63 | 2188.48 | 2390.43
2111.55 | 2279.25 | 2188.27 | 2393.45
2110.1 | 2273.5 | 2189.5 | 2397.8
2111.13 | 2275.55 | 2188.73 | 2391.8
2114.4 | 2275.43 | 2189.2 | 2390.32
2114.35 | 2277.75 | 2186.27 | 2395.1
2111.48 | 2276.5 | 2185.65 | 2395.63
2110.73 | 2274.05 | 2185 | 2393.6
2108.48 | 2274.02 | 2187.23 | 2392.93
2110.43 | 2274.52 | 2187.15 | 2398.3
2110.93 | 2275.95 | 2187.7 | 2396.1
2111.1 | 2277.93 | 2186.82 | 2394.32
2109.6 | 2275.35 | 2185.68 | 2389.02
2112.43 | 2274.5 | 2188.25 | 2393.25
2111.85 | 2278.85 | 2190.85 | 2392.13
2111.2 | 2278.02 | 2188.43 | 2400.68
2109.27 | 2276.88 | 2187.2 | 2400.52
2108.4 | 2275.18 | 2187.8 | 2397
2111.55 | 2272.77 | 2187.98 | 2392.82
2116.02 | 2276.57 | 2186.5 | 2392.63
2115.4 | 2277.88 | 2186.7 | 2396.35
2112.48 | 2273.65 | 2185.9 | 2397.13
2107.43 | 2275.68 | 2185.98 | 2396.5
2108.1 | 2276.4 | 2188.65 | 2398.6
2109.9 | 2273.8 | 2190.25 | 2395.93
2113.65 | 2277.52 | 2189.23 | 2395.07
2110.65 | 2278.88 | 2186.9 | 2398.1
2112.3 | 2272.82 | 2186.32 | 2396.98
2114.48 | 2272.07 | 2187.48 | 2393.9
2113.8 | 2268.52 | 2188.32 | 2396.32
2113.05 | 2269.32 | 2188.05 | 2399.68
2111.45 | 2265.95 | 2187.52 | 2399.98
2111.77 | 2267.1 | 2186.85 | 2395.35
2112.23 | 2271.18 | 2188.7 | 2393.77
2112.25 | 2276.32 | 2186.57 | 2392.38
2114.68 | 2277.45 | 2183.52 | 2393.93
2111.82 | 2277.57 | 2182.65 | 2402.65
2113.13 | 2278.95 | 2185.27 | 2398.88
2116.8 | 2277.77 | 2188.05 | 2398.65
2114.63 | 2274.32 | 2189.02 | 2395.3
2113.18 | 2276.25 | 2184.9 | 2396.15
2112.75 | 2273.93 | 2186 | 2391.77
2115.4 | 2275.48 | 2185.25 | 2390.4
2111.9 | 2273.9 | 2186.35 | 2394.93
2110.8 | 2277.18 | 2189.9 | 2399.43
2111.57 | 2279.98 | 2191.82 | 2402.4
2114.55 | 2276.27 | 2191.35 | 2399.65
2116.13 | 2276.4 | 2189.48 | 2400.6
2112.93 | 2276.6 | 2191.75 | 2400.63
2111.35 | 2278.98 | 2189.55 | 2400.88
2113.48 | 2285 | 2187.85 | 2396.25
2111.88 | 2280.45 | 2188.6 | 2393.23
2112.43 | 2276.52 | 2187.32 | 2392.93
2113.23 | 2275.55 | 2188.02 | 2397.52
2113.93 | 2281.02 | 2185 | 2395.27
2110.65 | 2278.68 | 2188.1 | 2392.23
2110.75 | 2275.82 | 2185.57 | 2390.6
2107.93 | 2274.23 | 2188.77 | 2394.8
2107.23 | 2271.9 | 2190.52 | 2390.88
2108.73 | 2269.68 | 2192.1 | 2393.27
2104.65 | 2273.4 | 2191.68 | 2400.63
2106 | 2273.32 | 2189 | 2401.32
2110.43 | 2275.05 | 2189.13 | 2400.8
2109.4 | 2274.1 | 2187.35 | 2403.8
2110.6 | 2271.93 | 2186.48 | 2396.5
2112.5 | 2273.38 | 2188.43 | 2397.55
2113.77 | 2280.52 | 2189.98 | 2396.68
2112.82 | 2280.85 | 2193.65 | 2403.23
2112.95 | 2277.2 | 2193.55 | 2406.45
2112.38 | 2276.68 | 2191.75 | 2401.4
2110.27 | 2276.4 | 2190.35 | 2399.68
2110.93 | 2274.32 | 2190.77 | 2402.38
2115.32 | 2277.65 | 2192.55 | 2399.38
2114.9 | 2274.55 | 2193.02 | 2397.95
2115.1 | 2275.63 | 2192.43 | 2397.18
2114.7 | 2276.6 | 2192.9 | 2400.82
2111.23 | 2275.75 | 2190.6 | 2397.88
2111.23 | 2278.75 | 2191.25 | 2401.15
2112.48 | 2281.3 | 2193.55 | 2402.13
2115.45 | 2278.45 | 2194.32 | 2398.82
2110.7 | 2274.73 | 2190.98 | 2403.45
2113.15 | 2273.85 | 2192.65 | 2404.1
2113.48 | 2276.3 | 2191.27 | 2404.3
2114.45 | 2277.6 | 2192.9 | 2406.88
2113.25 | 2276.6 | 2189.4 | 2404.18
2111.88 | 2278.35 | 2190.57 | 2400.27
2110.98 | 2275.5 | 2191.05 | 2396.5
2109.98 | 2272.4 | 2190.38 | 2396.85
2112.05 | 2276.8 | 2191.98 | 2399.77
2113.75 | 2276.8 | 2187.38 | 2397.13
2114.5 | 2277.27 | 2188.85 | 2397.48
2113.7 | 2278.05 | 2189 | 2395
2112.57 | 2278.73 | 2192.65 | 2395.2
2110.57 | 2275.3 | 2189.27 | 2398.43
2110.8 | 2271.1 | 2188.32 | 2402.02
2113.15 | 2276.9 | 2188.93 | 2400.5
2112.07 | 2275.25 | 2190.7 | 2397.6
2114.5 | 2273.93 | 2191.68 | 2403.45
2115.63 | 2276.2 | 2191.25 | 2403.07
2116.3 | 2279.95 | 2193.75 | 2403.63
2113.8 | 2279.73 | 2192.32 | 2401.2
2107.73 | 2280.1 | 2193.02 | 2404.4
2105.02 | 2276.77 | 2195.13 | 2399.3
2106.38 | 2277.05 | 2192.38 | 2402.35
2110.68 | 2273.25 | 2190.68 | 2406.25
2112.15 | 2274.52 | 2192.3 | 2402.35
2111.7 | 2271.6 | 2193.02 | 2400.57
2111.68 | 2273.13 | 2193.5 | 2403.95
2112.85 | 2276.8 | 2193.4 | 2402.23
2112.8 | 2277.98 | 2190.95 | 2401.82
2110.95 | 2274.38 | 2189.4 | 2405.57
2110.73 | 2274 | 2192.15 | 2406.7
2113.23 | 2276.4 | 2192.55 | 2406.48
2113.98 | 2276.15 | 2187.6 | 2401.95
2115.18 | 2277.57 | 2188.82 | 2402.68
2115 | 2276.57 | 2194.77 | 2400.27
2113.63 | 2276.6 | 2197.27 | 2402.15
2110.88 | 2276.38 | 2194.57 | 2402.05
2113.8 | 2279 | 2193.13 | 2404.15
2115.43 | 2277.55 | 2193.77 | 2404.18
2118.85 | 2279.25 | 2192.4 | 2409.07
2115.23 | 2278.13 | 2191.75 | 2402.45
2113.73 | 2277.63 | 2190.55 | 2401.8
2113.85 | 2279.13 | 2190.23 | 2398.48
2113.65 | 2281.55 | 2191.88 | 2395
2114.7 | 2279 | 2191.9 | 2399.25
2114.05 | 2278.2 | 2192.85 | 2403.85
2112.65 | 2275.2 | 2190.45 | 2402.82
2110.35 | 2276.18 | 2189.63 | 2399.68
2110.75 | 2279.68 | 2187.93 | 2401.27
2114.57 | 2280.55 | 2188.6 | 2404.85
2114.98 | 2275.65 | 2192.05 | 2407.07
2115 | 2274.95 | 2195.15 | 2404.2
2114.8 | 2278.02 | 2194.18 | 2402.4
2116.45 | 2276.65 | 2191.65 | 2404.27
2118.5 | 2276.98 | 2190.25 | 2403.88
2114.73 | 2278.4 | 2195.77 | 2401.7
2111.63 | 2273.48 | 2196.43 | 2400.18
2109.1 | 2277.2 | 2193.95 | 2403.55
2111.4 | 2277.25 | 2193.38 | 2400.88
2113.13 | 2278.02 | 2193.9 | 2401.75
2113.98 | 2283.55 | 2193.95 | 2402.55
2111.45 | 2281.98 | 2191.13 | 2408.4
2112.73 | 2276.48 | 2188.27 | 2411.02
2112.07 | 2275.07 | 2191.68 | 2408.2
2115.38 | 2278.2 | 2191.43 | 2401.75
2112.95 | 2277.6 | 2192.2 | 2397.35
2112.55 | 2277.2 | 2193.52 | 2400.27
2111.4 | 2276.73 | 2192.18 | 2400.68
2111 | 2278.45 | 2191.55 | 2401.68
2113.45 | 2278.77 | 2190.35 | 2403.75
2114.25 | 2279.6 | 2189.98 | 2404.48
2114.38 | 2272.68 | 2191.55 | 2405.07
2112.85 | 2272.23 | 2192.23 | 2405.02
2115.25 | 2276.1 | 2189.75 | 2402.77
2115.07 | 2281.77 | 2194.27 | 2405.05
2114.4 | 2281.65 | 2197.15 | 2405.13
2116.35 | 2283.8 | 2201.23 | 2401.68
2117.32 | 2279.77 | 2196.48 | 2403.95
2116.38 | 2274.48 | 2192.57 | 2405.82
2113.43 | 2275.98 | 2189.55 | 2408.7
2111.85 | 2276.27 | 2191.77 | 2403.98
2108.18 | 2278.3 | 2194.02 | 2396.8
2105.15 | 2281.68 | 2192.48 | 2401.38
2110.07 | 2281.43 | 2193.38 | 2408.5
2112.1 | 2276.27 | 2193.32 | 2409.9
2113.9 | 2277.1 | 2195.88 | 2408.85
2115.07 | 2277.43 | 2193.93 | 2407.38
2113.05 | 2279 | 2191.93 | 2401.5
2110.15 | 2278.98 | 2192.5 | 2399.85
2115.4 | 2276.55 | 2189.9 | 2400.45
2119.88 | 2276.38 | 2192.02 | 2406.95
2120.55 | 2279.13 | 2192.98 | 2408.27
2112.35 | 2277.45 | 2192.63 | 2407.65
2110.05 | 2277.73 | 2191.68 | 2401.3
2110.35 | 2279.68 | 2193.45 | 2402.7
2113.85 | 2277.85 | 2195.48 | 2403.52
2115.2 | 2278.48 | 2193.18 | 2405.05
2115.2 | 2277.5 | 2192.43 | 2403.23
2113.5 | 2276.15 | 2194.2 | 2408.75
2116.43 | 2277.63 | 2194.57 | 2409.23
2117.27 | 2277.63 | 2196 | 2408.73
2115.8 | 2277.5 | 2199.4 | 2407.55
2115.55 | 2281.1 | 2197.15 | 2401.7
2115.93 | 2284.18 | 2196.63 | 2404.07
2114.07 | 2281.02 | 2194.73 | 2406.63
2114.5 | 2280.07 | 2194.4 | 2402.9
2114.57 | 2284.6 | 2194.98 | 2399.9
2112.23 | 2281.75 | 2198.3 | 2403.6
2113.18 | 2278.82 | 2196.9 | 2403.48
2112.82 | 2281.38 | 2192.43 | 2409.52
2110.32 | 2283.2 | 2191.93 | 2405.1
2115.05 | 2277.73 | 2191.1 | 2406.3
2114.65 | 2276.7 | 2195.4 | 2406.02
2115.4 | 2275.7 | 2194.07 | 2406.32
2118.25 | 2277.57 | 2194.55 | 2401.45
2114.65 | 2276.85 | 2192.98 | 2401.13
2113.25 | 2277.77 | 2193.13 | 2403.05
2114.02 | 2277.3 | 2194.7 | 2409.02
2112.82 | 2276.15 | 2192.77 | 2411.63
2114.48 | 2279.75 | 2192.02 | 2403.75
2112.65 | 2280.07 | 2192.05 | 2403.52
2117.55 | 2278.15 | 2191.63 | 2407.7
2116.18 | 2280.68 | 2191.05 | 2406.18
2115.5 | 2282.23 | 2190.63 | 2406
2112.73 | 2282.65 | 2193.38 | 2404.1
2114.68 | 2275.68 | 2193.38 | 2405.48
2115.05 | 2272.13 | 2191.82 | 2402.27
2115.3 | 2276.52 | 2191.9 | 2405.82
2116.25 | 2279.13 | 2193.05 | 2407.07
2118.27 | 2280.73 | 2192.8 | 2405.63
2117.43 | 2276.27 | 2191.13 | 2401.7
2117.57 | 2277.95 | 2191.75 | 2400.4
2116.2 | 2275.93 | 2191.68 | 2406.75
2116.4 | 2279.73 | 2195.43 | 2408
2116.73 | 2277.52 | 2196.25 | 2408.82
2113.27 | 2275.73 | 2194.1 | 2405.2
2112.07 | 2276.1 | 2190.63 | 2403.38
2113.3 | 2278.73 | 2188.13 | 2405.1
2112.4 | 2280.4 | 2189.27 | 2405.05
2114.9 | 2280.38 | 2188.98 | 2403.4
2114.02 | 2280 | 2186.73 | 2400.65
2111.35 | 2278.35 | 2188.3 | 2403.2
2111.38 | 2276.1 | 2193.27 | 2406.4
2114.75 | 2278.52 | 2196.1 | 2405.38
2115.02 | 2281.32 | 2196.8 | 2404.2
2115.7 | 2278.65 | 2195.13 | 2402.95
2116.23 | 2278.9 | 2197.05 | 2405.45
2115.32 | 2278.1 | 2196.73 | 2408.27
2114.73 | 2277.85 | 2196.73 | 2411.13
2113.5 | 2278.98 | 2196.9 | 2407.88
2112.75 | 2275.38 | 2195.55 | 2409.82
2112.18 | 2273.65 | 2193.57 | 2405.57
2114.98 | 2271.4 | 2195.18 | 2403.52
2115.02 | 2275.05 | 2195.6 | 2401.57
2112.68 | 2277.68 | 2196.82 | 2404.7
2113.25 | 2280.5 | 2194.75 | 2401.95
2115.55 | 2277.85 | 2192.73 | 2401.9
2115.95 | 2278.05 | 2194.32 | 2405.4
2116.18 | 2278.35 | 2193.3 | 2407.45
2115.07 | 2279.18 | 2192.38 | 2404.48
2116.43 | 2278.38 | 2194.23 | 2403.57
2113.75 | 2274.93 | 2194.98 | 2403.13
2115.07 | 2276.8 | 2195 | 2404.4
2112.93 | 2273.38 | 2193.75 | 2404.13
2114.38 | 2274.45 | 2194.43 | 2405.85
2115.13 | 2278.18 | 2193.95 | 2406.23
2114.85 | 2280.85 | 2189.05 | 2407.05
2115.05 | 2282.38 | 2188.7 | 2407.65
2115.02 | 2277.63 | 2190.9 | 2406.8
2112.82 | 2281.02 | 2193.23 | 2403.9
2113.8 | 2282.77 | 2196.07 | 2404.65
2112.6 | 2276.77 | 2195.1 | 2405.05
2112.38 | 2273.2 | 2194.27 | 2403.63
2114.15 | 2273.68 | 2194.85 | 2404
2114.9 | 2275.27 | 2192.45 | 2403.2
2115.52 | 2279 | 2192.32 | 2408.5
2116.27 | 2280.15 | 2192.4 | 2411.35
2115.32 | 2279.95 | 2195.13 | 2412.32
2114.55 | 2278.52 | 2196 | 2406.57
2114.77 | 2279.2 | 2196.07 | 2403.32
2114.1 | 2278.02 | 2195.1 | 2402.18
2114.9 | 2279.82 | 2196.82 | 2406.93
2115.18 | 2278.6 | 2197.1 | 2408.73
2115.9 | 2278.63 | 2193.5 | 2407.77
2116.93 | 2279.57 | 2190.8 | 2406.18
2118.15 | 2281.48 | 2196.85 | 2401.55
2115.68 | 2283.88 | 2196.8 | 2399.77
2112.55 | 2283.48 | 2198.45 | 2403.3
2114.45 | 2281.18 | 2196 | 2405.48
2116.02 | 2281.2 | 2196.52 | 2408.6
2113.9 | 2281.27 | 2196.75 | 2408.38
2112 | 2279.88 | 2196.85 | 2411.45
2113.52 | 2280.93 | 2195.73 | 2409.4
2114.85 | 2278.57 | 2197.25 | 2408.1
2117.63 | 2278.65 | 2195.02 | 2409.23
2118.7 | 2277.5 | 2195.32 | 2405.45
2117.75 | 2277.75 | 2194.93 | 2404.13
2115.9 | 2281.43 | 2196.9 | 2405.27
2115.05 | 2286.55 | 2197.23 | 2410.57
2114.65 | 2278.63 | 2195.48 | 2413.02
2112.15 | 2275.38 | 2193.25 | 2411.55
2113.57 | 2274.95 | 2193.75 | 2411.73
2112.38 | 2276.98 | 2195.8 | 2406.43
2113.07 | 2279.1 | 2194.65 | 2408.68
2115.13 | 2280.63 | 2194.77 | 2407.25
2116.27 | 2279.4 | 2193.55 | 2407.13
2115.82 | 2280.98 | 2194.13 | 2407.43
2115 | 2277.35 | 2193.85 | 2409.75
2116.63 | 2276.02 | 2191.25 | 2408.57
2117.3 | 2273.55 | 2190.82 | 2403
2117.63 | 2280.2 | 2192.82 | 2405
2117.45 | 2279.38 | 2195.48 | 2408.45
2117.77 | 2281.95 | 2194.6 | 2411.9
2115.25 | 2284.13 | 2193.77 | 2406.6
2116.15 | 2283.68 | 2193.98 | 2405.18
2117.23 | 2280.93 | 2194.98 | 2405.8
2116.6 | 2282.1 | 2192.65 | 2403.77
2116.7 | 2278.57 | 2193.73 | 2403.73
2115.43 | 2277.65 | 2193.7 | 2404.38
2114.2 | 2279.25 | 2193.13 | 2403.5
2115.38 | 2278.45 | 2192.85 | 2406.02
2116.7 | 2278.38 | 2196 | 2410.27
2111.38 | 2279.93 | 2196.02 | 2414.63
2110.4 | 2280.3 | 2198.3 | 2412.48
2114.57 | 2284.32 | 2196.13 | 2404.75
2115.6 | 2283.65 | 2200.73 | 2407.65
2117.18 | 2281.45 | 2196.5 | 2414.48
2115.48 | 2281.57 | 2197.18 | 2410.05
2111 | 2280.6 | 2197.3 | 2407.88
2113.18 | 2279.98 | 2199.43 | 2408.95
2117.2 | 2279 | 2194.18 | 2410.38
2118.8 | 2280.93 | 2194.63 | 2412.57
2117.45 | 2281.4 | 2194.05 | 2411.63
2117.07 | 2276.1 | 2192.45 | 2404.9
2115.8 | 2275.32 | 2196.63 | 2400.95
2116.43 | 2278.35 | 2197.07 | 2406.3
2115.68 | 2277.13 | 2198.9 | 2409.52
2115.8 | 2277.52 | 2197.35 | 2408.57
2115.6 | 2281.55 | 2199.88 | 2410.07
2114.4 | 2281.38 | 2198.07 | 2406.75
2112.27 | 2280.57 | 2195.9 | 2408.65
2112.65 | 2282.52 | 2195.98 | 2409.55
2118.52 | 2284.82 | 2196.18 | 2408.73
2120.63 | 2283.15 | 2197.07 | 2402.88
2116.2 | 2281.45 | 2193.45 | 2405.68
2114.7 | 2282 | 2196.2 | 2404.88
2112.05 | 2280.9 | 2196.68 | 2407.48
2113.05 | 2278.5 | 2196.15 | 2409.18
2114.68 | 2280.35 | 2192.68 | 2411.88
2113.98 | 2279.3 | 2192.48 | 2409.95
2114.98 | 2277.15 | 2195.8 | 2411.57
2115.15 | 2278.27 | 2194.73 | 2415.45
2116 | 2279.48 | 2195.25 | 2414.23
2110.48 | 2278.98 | 2196.88 | 2408.8
2115.15 | 2273.35 | 2196.23 | 2406.1
2117.48 | 2276.23 | 2195.48 | 2408.5
2116.2 | 2275.93 | 2194.23 | 2404.57
2110.95 | 2281.43 | 2193.2 | 2400.32
2108.73 | 2281.9 | 2195.55 | 2403.85
2117.4 | 2278.25 | 2197.57 | 2403.13
2125.4 | 2286.2 | 2197.88 | 2409.93
2119.82 | 2286.88 | 2195.82 | 2408.18
2115.65 | 2279.93 | 2197.6 | 2409
2113.82 | 2277.52 | 2197.63 | 2408.4
2116.15 | 2279.85 | 2198.6 | 2413.18
2116.2 | 2284.27 | 2198.5 | 2413.57
2118.23 | 2285.3 | 2193.93 | 2412.45
2117.18 | 2285.52 | 2191.1 | 2412.4
2115.38 | 2282.15 | 2192.52 | 2407.63
2114.1 | 2278 | 2189.15 | 2405.52
2113.25 | 2278.15 | 2191.2 | 2406.75
2110 | 2281.38 | 2196.1 | 2407.23
2114.63 | 2281.98 | 2198.63 | 2410.85
2115.35 | 2280.63 | 2195.85 | 2410.23
2118 | 2282.88 | 2195.82 | 2402.98
2116.27 | 2287.82 | 2193.3 | 2408.43
2117.05 | 2283.68 | 2195 | 2408.35
2111.77 | 2282.23 | 2197.32 | 2410.9
2114.1 | 2279.38 | 2196.8 | 2408.02
2111.98 | 2276.63 | 2196.07 | 2402.35
2111.7 | 2275.57 | 2195.63 | 2404.8
2111.05 | 2278.35 | 2196.07 | 2407.98
2114.85 | 2282.02 | 2195.88 | 2408.15
2114.77 | 2280.3 | 2196.43 | 2405.13
2114.5 | 2279.02 | 2195.93 | 2403.85
2113.5 | 2280.3 | 2195.32 | 2405.1
2114.18 | 2280.32 | 2196.25 | 2405.98
2116.3 | 2278.95 | 2197.73 | 2407.75
2116.65 | 2282.13 | 2195.55 | 2408.57
2117.07 | 2279.7 | 2195.38 | 2406.98
2114.63 | 2277.57 | 2194.15 | 2408.6
2113.2 | 2282.07 | 2194.63 | 2414.8
2115.2 | 2282.95 | 2194.85 | 2409.02
2117.52 | 2281.23 | 2195.95 | 2402.02
2116.3 | 2276.27 | 2196.45 | 2405.95
2116.6 | 2278.18 | 2194.27 | 2409.07
2113.93 | 2278.38 | 2194.13 | 2408.07
2113.77 | 2280.55 | 2194.7 | 2411.73
2115.5 | 2279.23 | 2194.77 | 2413
2117.68 | 2280.95 | 2192.75 | 2408.55
2114.77 | 2278.45 | 2190.35 | 2407.88
2114.32 | 2277.02 | 2194.1 | 2408
2113.75 | 2282.07 | 2195.35 | 2410.68
2113.82 | 2286.32 | 2198 | 2407.93
2113.6 | 2284.57 | 2198.13 | 2405.85
2116.48 | 2282.68 | 2198.68 | 2401.77
2116.32 | 2280.15 | 2196.35 | 2403.18
2116.93 | 2280.75 | 2193.4 | 2407.88
2112.85 | 2280.7 | 2192.77 | 2407.4
2115.2 | 2278.9 | 2194.73 | 2401.8
2115.63 | 2277.75 | 2194.77 | 2406.88
2115.57 | 2277.5 | 2196.13 | 2405.02
2113 | 2277.25 | 2192.48 | 2403.63
2115.32 | 2276.93 | 2193.82 | 2402.63
2115.95 | 2275.02 | 2193.73 | 2405.95
2116.32 | 2277.07 | 2193.82 | 2404.35
2117.07 | 2279.7 | 2194.02 | 2407.7
2116.5 | 2280.18 | 2197.13 | 2409.2
2114.93 | 2279.48 | 2195.85 | 2407.38
2118.57 | 2276.4 | 2194.38 | 2407.1
2120.25 | 2280.65 | 2193.35 | 2404.27
2116.4 | 2279.45 | 2193.65 | 2404.18
2117.05 | 2279.75 | 2191.68 | 2407.65
2115.5 | 2284.52 | 2196.73 | 2411.85
2114.48 | 2283.1 | 2196.52 | 2407.25
2115.13 | 2280.9 | 2195.98 | 2404.73
2117.73 | 2280.55 | 2193.5 | 2409.43
2121.02 | 2283.23 | 2195.32 | 2409.5
2118.02 | 2282.98 | 2197.13 | 2406.43
2113.93 | 2280.7 | 2196.07 | 2406.57
2111.52 | 2277.43 | 2196.98 | 2406.35
2111.85 | 2280.35 | 2194.1 | 2406.77
2110.75 | 2279.48 | 2193.13 | 2410.57
2114.1 | 2279.57 | 2194.75 | 2406.1
2115.3 | 2280.15 | 2194.63 | 2409.13
2114.43 | 2279.93 | 2197.57 | 2408.25
2115 | 2280.95 | 2195.15 | 2406.73
2116.15 | 2281.5 | 2192.1 | 2405.45
2117.93 | 2280.73 | 2194.63 | 2409.82
2118.18 | 2283.38 | 2194.68 | 2408.57
2115.43 | 2284.3 | 2191.73 | 2411.27
2116.7 | 2281.55 | 2192.07 | 2408.07
2116.55 | 2281.68 | 2194.6 | 2403.8
2116.82 | 2282.6 | 2191.98 | 2406.45
2117.25 | 2279.52 | 2192.9 | 2405.73
2117.43 | 2281.65 | 2191.93 | 2405.68
2116.82 | 2282.6 | 2196.25 | 2405.35
2112.68 | 2283.4 | 2195.32 | 2402.1
2116.1 | 2281.5 | 2193.63 | 2406.02
2115.57 | 2281.82 | 2192.48 | 2406.82
2118.05 | 2283.52 | 2190.82 | 2407.18
2115.82 | 2281.63 | 2192.85 | 2408.38
2115.27 | 2286.77 | 2196.43 | 2412.23
2115.02 | 2287.5 | 2194.07 | 2410.65
2115.05 | 2281.63 | 2196.68 | 2405.35
2112.75 | 2279.9 | 2197.8 | 2404.43
2115.5 | 2282.9 | 2199.05 | 2405.65
2117.98 | 2282.7 | 2197.45 | 2406.5
2116.88 | 2284.13 | 2193.25 | 2409.07
2115.77 | 2285.9 | 2192.55 | 2409.9
2114.98 | 2282.6 | 2195.35 | 2408.98
2118.65 | 2280.73 | 2195.43 | 2408.63
2115.95 | 2280.68 | 2195.65 | 2407
2114.68 | 2280.15 | 2193.63 | 2405.2
2115.15 | 2280.15 | 2193.43 | 2403.98
2112.65 | 2281.02 | 2195.18 | 2405.52
2111.7 | 2281.13 | 2194.32 | 2411.7
2113.85 | 2283.27 | 2196.43 | 2410.8
2113.95 | 2283.18 | 2195.95 | 2407.45
2113.6 | 2282.18 | 2195.45 | 2412.07
2111.98 | 2278.5 | 2197.7 | 2412.45
2113.15 | 2278.73 | 2198.52 | 2411.9
2118.52 | 2283.4 | 2195.25 | 2406.85
2119.73 | 2286.48 | 2192.13 | 2406.2
2116.8 | 2286.77 | 2191.35 | 2406.3
2115 | 2282.05 | 2193.18 | 2407.1
2117.77 | 2280.32 | 2194.38 | 2407.55
2119.52 | 2279.1 | 2195.7 | 2408.35
2118.57 | 2280.23 | 2193.85 | 2409.4
2116.9 | 2281.55 | 2196.45 | 2411.32
2116.3 | 2281.45 | 2197.55 | 2409.13
2117.43 | 2277.65 | 2197.88 | 2408.52
2116.7 | 2275.52 | 2196.65 | 2410.85
2118.5 | 2280.15 | 2192.27 | 2409.05
2121.57 | 2284.57 | 2191.38 | 2405.57
2120.2 | 2284.5 | 2195.73 | 2408.82
2120.38 | 2280.85 | 2197.05 | 2411.9
2118.95 | 2283.93 | 2197.9 | 2412.68
2116.02 | 2282.38 | 2196.18 | 2411.57
2117.25 | 2278.3 | 2195.52 | 2407.75
2116.1 | 2279.68 | 2194.35 | 2406.4
2118.82 | 2283.52 | 2196.2 | 2403.65
2120.4 | 2285.2 | 2199.52 | 2403.15
2120.85 | 2281.98 | 2197.15 | 2403.27
2118.23 | 2282.25 | 2198.7 | 2405.85
2118.65 | 2283.63 | 2194.23 | 2410.98
2118.02 | 2283.52 | 2192.9 | 2411.32
2115.98 | 2283.8 | 2196.85 | 2405.27
2116.43 | 2283 | 2194.9 | 2405
2117.35 | 2281.38 | 2195.77 | 2409.98
2116.7 | 2282.9 | 2197.93 | 2414.4
2116.1 | 2280.48 | 2199.13 | 2415.52
2117.45 | 2279.77 | 2199.2 | 2409.07
2116.75 | 2280.3 | 2193.9 | 2403.63
2117.55 | 2281.57 | 2195.1 | 2406.27
2116.52 | 2281.07 | 2195.82 | 2401.38
2115.7 | 2280.93 | 2197.02 | 2400.38
2117.55 | 2279.82 | 2197.35 | 2406.95
2118.48 | 2279.93 | 2193.75 | 2407.23
2117.65 | 2280.7 | 2193.77 | 2407.45
2115.13 | 2280.13 | 2195.55 | 2402.82
2116.38 | 2279.65 | 2198.57 | 2401.2
2114.98 | 2280.55 | 2199.27 | 2406.07
2115.82 | 2281.68 | 2193.68 | 2405.8
2117.52 | 2279.65 | 2191.25 | 2410.05
2119.45 | 2280.65 | 2194.23 | 2407.23
2119.85 | 2284.18 | 2195.3 | 2410.35
2117.77 | 2286.45 | 2196.88 | 2410.32
2120.38 | 2284.95 | 2195.13 | 2410.55
2116.05 | 2286.6 | 2196.1 | 2410.1
2117.1 | 2284.68 | 2197.25 | 2411.15
2114.18 | 2278.23 | 2191.6 | 2404
2115.52 | 2276.25 | 2190.8 | 2400
2119.52 | 2280.05 | 2192.55 | 2402.95
2116.52 | 2284.68 | 2193.88 | 2409.8
2114.38 | 2283.95 | 2196.25 | 2406.43
2114.48 | 2281.02 | 2196.23 | 2406.1
2117.25 | 2281.32 | 2197.57 | 2411.43
2117.77 | 2282.1 | 2197.93 | 2408.2
2115.2 | 2281.7 | 2194.75 | 2403.95
2112.5 | 2281.77 | 2194.52 | 2406.68
2116.23 | 2281.25 | 2195.9 | 2406.8
2117.23 | 2280.13 | 2197.5 | 2409.85
2115.43 | 2281.57 | 2196.1 | 2408.27
2113.25 | 2282.9 | 2197.77 | 2407.13
2112.63 | 2284.88 | 2198.52 | 2408.48
2110.23 | 2285.05 | 2196.23 | 2408.27
2111.85 | 2280.02 | 2196.1 | 2408.02
2113.52 | 2279.32 | 2194.8 | 2408.23
2113.68 | 2278.13 | 2197.88 | 2405.7
2115 | 2279.93 | 2202.07 | 2411.2
2115.02 | 2280.27 | 2208.15 | 2419.1
2114.55 | 2284.02 | 2216 | 2426.3
2112.77 | 2280.82 | 2224.55 | 2436.85
2112.68 | 2278.7 | 2232.9 | 2448.82
2113.82 | 2281.15 | 2239.68 | 2454.18
2115.1 | 2282.15 | 2244.48 | 2462.4
2116.63 | 2279.82 | 2249.57 | 2475.63
2117.85 | 2279.93 | 2249.07 | 2484.55
2119.9 | 2275.45 | 2249.32 | 2485.52
2119.4 | 2275.63 | 2249.85 | 2487.4
2120.93 | 2277.55 | 2256.52 | 2486.4
2118.27 | 2280.4 | 2262.85 | 2488.32
2114.27 | 2281.13 | 2269.13 | 2495.4
2114.4 | 2281.9 | 2276.38 | 2512.18
2117.57 | 2283.02 | 2282.77 | 2519.43
2116.45 | 2279 | 2284.02 | 2529.18
2115.55 | 2279.15 | 2291.63 | 2531.05
2113.75 | 2281.43 | 2292.45 | 2533.7
2112.75 | 2282.02 | 2294.1 | 2539.23
2114.3 | 2280.7 | 2293.15 | 2541.25
2116.95 | 2282.43 | 2294.85 | 2536.5
2117.18 | 2279.82 | 2297.65 | 2546.52
2114.63 | 2279.8 | 2301.05 | 2554.88
2111.23 | 2279.02 | 2300.7 | 2553.7
2113.88 | 2278.48 | 2305.23 | 2555.73
2114.93 | 2279.4 | 2304.55 | 2559.43
2117.98 | 2282.95 | 2306.02 | 2561.5
2116.75 | 2278.9 | 2309.85 | 2560.48
2116.77 | 2280.6 | 2312.98 | 2561.68
2112.98 | 2283.85 | 2311.13 | 2563.55
2113.75 | 2282.85 | 2311.07 | 2564.23
2116.07 | 2281.7 | 2311.15 | 2567.05
2116.15 | 2280.65 | 2308.85 | 2569.93
2116.35 | 2281.95 | 2310.57 | 2572.82
2117.88 | 2282.07 | 2317.63 | 2582.45
2115.68 | 2278.77 | 2318.63 | 2582.57
2115.93 | 2280.43 | 2319.52 | 2580.57
2114.38 | 2283.85 | 2319.32 | 2584.88
2115.5 | 2286.07 | 2322.82 | 2584.75
2115.63 | 2284.15 | 2321.57 | 2590.3
2115.88 | 2283.7 | 2325.75 | 2593.95
2117.98 | 2280.2 | 2328.35 | 2597.07
2119.2 | 2281.48 | 2323.05 | 2589.25
2116.38 | 2284.43 | 2324.4 | 2593.25
2114.7 | 2285.35 | 2327.6 | 2596.6
2115.88 | 2285.6 | 2329.7 | 2602.25
2116.02 | 2283.9 | 2331.1 | 2606.85
2116.35 | 2284.82 | 2333.55 | 2607.95
2117.13 | 2283.65 | 2335.15 | 2603.55
2118.18 | 2283.43 | 2334.18 | 2603.98
2117.23 | 2285.95 | 2334.9 | 2607.93
2117.98 | 2286.4 | 2337.43 | 2611
2118.68 | 2285.15 | 2336.57 | 2613.02
2121.07 | 2282.95 | 2337.45 | 2611.77
2119.9 | 2281.95 | 2331.95 | 2613.05
2114.9 | 2283.82 | 2331.43 | 2619.68
2113.82 | 2284.52 | 2334.65 | 2621.77
2112.95 | 2282.7 | 2341.05 | 2616.48
2116.32 | 2283.05 | 2343.43 | 2617.43
2115.32 | 2284.85 | 2344.07 | 2621.95
2117.4 | 2283.8 | 2344.35 | 2618.8
2118.55 | 2281.6 | 2341.1 | 2622.15
2118.27 | 2279.63 | 2342.5 | 2624.95
2117.68 | 2283 | 2341.9 | 2628.32
2116.3 | 2279.93 | 2343.3 | 2627.73
2116.35 | 2281.43 | 2348.2 | 2622.45
2116.35 | 2282.93 | 2347.18 | 2625.55
2118.38 | 2281.38 | 2348.15 | 2629.23
2116.6 | 2280.18 | 2351.13 | 2635.2
2114.7 | 2283.75 | 2350.98 | 2631.25
2115.1 | 2286.95 | 2351.25 | 2630.45
2118.35 | 2285.8 | 2351.65 | 2634.77
2118.6 | 2283.27 | 2352.75 | 2634.38
2117.3 | 2278.4 | 2354.15 | 2635.3
2114.13 | 2278.8 | 2354.5 | 2636.88
2118.63 | 2280.15 | 2353.45 | 2638.27
2118.52 | 2282.05 | 2351.93 | 2635.75
2116.02 | 2281.98 | 2349.02 | 2636.85
2115.15 | 2280.15 | 2351.43 | 2638.35
2113.9 | 2285.07 | 2357.4 | 2643.02
2115.7 | 2284.38 | 2359.57 | 2641.75
2117.8 | 2280.2 | 2358.75 | 2643.35
2116.63 | 2283.05 | 2357.43 | 2642.52
2117.63 | 2282.68 | 2357.88 | 2647
2115.3 | 2283.15 | 2356.85 | 2647.9
2118.38 | 2283.6 | 2356.7 | 2641.5
2119.63 | 2281.23 | 2356.38 | 2640.38
2119.77 | 2285.75 | 2358.13 | 2647.98
2114.75 | 2283.95 | 2360.45 | 2653.48
2114.32 | 2279.55 | 2363.88 | 2649.18
2115.32 | 2278.52 | 2361.5 | 2650.68
2116.5 | 2277.18 | 2359.6 | 2651.27
2119.65 | 2279.77 | 2362.7 | 2654.27
2117.98 | 2279.65 | 2360.88 | 2651.95
2115.45 | 2281.27 | 2362.93 | 2655.75
2114.88 | 2283.23 | 2362.57 | 2656.38
2116.93 | 2286.25 | 2366.7 | 2649.65
2118.2 | 2282.45 | 2364.38 | 2650.1
2117.93 | 2283.02 | 2361.5 | 2653.65
2120.25 | 2284.57 | 2362.15 | 2660.82
2122.05 | 2284.55 | 2361.9 | 2663.38
2117.63 | 2281.8 | 2369.45 | 2660.6
2114.73 | 2282.2 | 2367.2 | 2655.38
2112.52 | 2280.43 | 2366.55 | 2660.07
2114.6 | 2279.65 | 2366.15 | 2658.98
2114.38 | 2283.05 | 2367.07 | 2660.55
2115.77 | 2281.18 | 2365.3 | 2661.55
2116.55 | 2278.23 | 2367.32 | 2666.9
2115.2 | 2279.98 | 2368 | 2662.8
2115.4 | 2285.7 | 2368.02 | 2658.25
2117.77 | 2283.73 | 2368 | 2661.3
2118.15 | 2281.18 | 2368.45 | 2663.15
2117.3 | 2279.52 | 2369.3 | 2664.57
2114.73 | 2279.68 | 2370.73 | 2662.13
2113.55 | 2279.38 | 2366.25 | 2665.38
2116 | 2276.98 | 2372.7 | 2663
2118.48 | 2276.55 | 2375.9 | 2667.32
2117.38 | 2278.07 | 2376.3 | 2667.98
2117.95 | 2279.6 | 2377.63 | 2670.25
2119.15 | 2282.75 | 2379.85 | 2675.7
2114.52 | 2280.02 | 2377.4 | 2677.45
2118.25 | 2283.43 | 2373.75 | 2674.68
2117.82 | 2285.63 | 2377.82 | 2676.8
2114.23 | 2284.55 | 2380.25 | 2677.57
2111.55 | 2284.57 | 2383.55 | 2679.57
2114.52 | 2285.18 | 2380.95 | 2683.13
2118.55 | 2284.38 | 2379.82 | 2682.8
2117.45 | 2282.3 | 2383.52 | 2677.05
2114.65 | 2282.25 | 2380.82 | 2679.57
2113.68 | 2279.8 | 2380.8 | 2687.65
2114.1 | 2284.45 | 2380.85 | 2681.65
2115.07 | 2282.27 | 2381.95 | 2683.73
2118.32 | 2280.38 | 2385.43 | 2680.1
2115.88 | 2275.45 | 2384.63 | 2685.32
2113.73 | 2277.07 | 2378.95 | 2678.75
2115.8 | 2278.07 | 2382.85 | 2677.43
2114.32 | 2283.6 | 2381.73 | 2678.8
2115.15 | 2285.88 | 2382.4 | 2682.32
2114.15 | 2285.38 | 2383.13 | 2688.7
2114.82 | 2285.25 | 2385.45 | 2693.3
2119.02 | 2283.8 | 2385.6 | 2694.6
2119.7 | 2282.07 | 2386.95 | 2693.1
2119.48 | 2282.4 | 2386 | 2689
2117.8 | 2282.38 | 2388.38 | 2679.9
2117.85 | 2281.57 | 2389.32 | 2685.85
2115.52 | 2281.75 | 2385.15 | 2689.8
2114.43 | 2282.57 | 2385.77 | 2693.18
2115.07 | 2281.95 | 2387.45 | 2688.35
2115.85 | 2283.68 | 2388.68 | 2688.55
2116.68 | 2278.9 | 2390.88 | 2688.07
2117.07 | 2281.3 | 2392.18 | 2693.23
2116.52 | 2282.3 | 2392.7 | 2692.57
2116.68 | 2285.15 | 2390.15 | 2698.7
2116.07 | 2284.68 | 2390.8 | 2699.45
2116.63 | 2285.2 | 2390.2 | 2697.45
2116.73 | 2286.5 | 2388.88 | 2689.88
2116.63 | 2289.13 | 2390.13 | 2693.82
2117.3 | 2284.98 | 2390.55 | 2691.68
2116.73 | 2283.73 | 2388.52 | 2694.48
2117.8 | 2285.98 | 2390.95 | 2692.45
2115.6 | 2287.1 | 2389.2 | 2696.73
2115.18 | 2287.5 | 2387.9 | 2699.02
2115.5 | 2282.77 | 2388.3 | 2700.52
2113.1 | 2278.77 | 2390.82 | 2700.15
2112.77 | 2280.38 | 2392.27 | 2697.63
2113.95 | 2283.23 | 2394.88 | 2696
2115.35 | 2284.77 | 2394.73 | 2691.95
2114.5 | 2283.07 | 2392.13 | 2690.55
2115.7 | 2282.68 | 2390.23 | 2699.98
2119.27 | 2284.55 | 2392.02 | 2698.48
2118.48 | 2281.43 | 2395.25 | 2699.52
2114.13 | 2282.25 | 2396.65 | 2699.6
2114.3 | 2283.38 | 2396.9 | 2696.55
2115.95 | 2283.7 | 2396.82 | 2696.15
2114.1 | 2280.23 | 2395.1 | 2704.15
2113.93 | 2277.4 | 2392.5 | 2704.5
2114.52 | 2277.38 | 2393.6 | 2704.93
2116.27 | 2280.4 | 2393.7 | 2709.32
2117.7 | 2282.3 | 2397.85 | 2711.32
2116.1 | 2285.15 | 2392.6 | 2708.18
2114.13 | 2283.57 | 2393.57 | 2700.35
2111.93 | 2281 | 2398.68 | 2706.77
2110.68 | 2282.43 | 2399.52 | 2707.3
2111.02 | 2285.77 | 2395.82 | 2704.95
2111.3 | 2287.5 | 2394 | 2706.18
2112.4 | 2285.5 | 2401.45 | 2705.2
2114.32 | 2282.48 | 2399.25 | 2706.6
2117.23 | 2281.07 | 2397.27 | 2705.27
2116.55 | 2283.1 | 2400.02 | 2706.25
2116.45 | 2285.13 | 2400.57 | 2705.32
2118.48 | 2289.93 | 2399.27 | 2710.32
2114.75 | 2284.15 | 2397.82 | 2714.35
2116.3 | 2283.45 | 2398.05 | 2709.02
2118.05 | 2283.98 | 2398.63 | 2701.45
2117.38 | 2285.2 | 2398.63 | 2703.52
2118.23 | 2286.45 | 2396.73 | 2708
2119.45 | 2283.9 | 2400.23 | 2717.5
2116.98 | 2281.02 | 2401.93 | 2713.63
2116.57 | 2283.3 | 2398.15 | 2708.45
2116.4 | 2282.23 | 2400.57 | 2711.75
2117.48 | 2279.55 | 2404.5 | 2714.25
2115.7 | 2281.85 | 2402.48 | 2713.57
2117.35 | 2279.63 | 2397.15 | 2715.48
2117.65 | 2281.3 | 2399.25 | 2710
2117.7 | 2283.27 | 2403.82 | 2706.63
2116 | 2282.1 | 2399.38 | 2707.2
2114 | 2280.77 | 2403.77 | 2716.3
2113.65 | 2282.85 | 2403.52 | 2716.82
2116.57 | 2279.32 | 2405.45 | 2716.05
2118.05 | 2279.43 | 2404.15 | 2712.68
2118.73 | 2280.57 | 2406.38 | 2710.43
2117 | 2286.48 | 2406.68 | 2712.15
2115.55 | 2287.68 | 2403 | 2705.25
2115.35 | 2281.88 | 2402.38 | 2712.18
2116.05 | 2281.9 | 2404.43 | 2716.48
2118.75 | 2284.85 | 2407.02 | 2719.05
2118.75 | 2282.43 | 2411.35 | 2723.3
2119.8 | 2280.55 | 2408.27 | 2723.52
2120.02 | 2281.07 | 2406.77 | 2714.1
2117.55 | 2282.7 | 2405.5 | 2709.2
2117.07 | 2281.27 | 2404.1 | 2712.52
2117.98 | 2281.18 | 2403.2 | 2712.35
2117.5 | 2282.85 | 2406.2 | 2714.3
2117.88 | 2285.38 | 2406.65 | 2718.32
2118.73 | 2283.68 | 2407.57 | 2718.5
2120.38 | 2283.6 | 2407.55 | 2721.5
2120.75 | 2285.23 | 2410.05 | 2712.15
2124.43 | 2287.55 | 2407.63 | 2716.77
2123.9 | 2284.57 | 2410.88 | 2721.93
2119.32 | 2281.93 | 2411 | 2723.43
2119.2 | 2279.13 | 2406.93 | 2722.95
2115.55 | 2279.5 | 2408.6 | 2722.1
2114.48 | 2284.3 | 2409.85 | 2716.5
2115.65 | 2281.9 | 2407.73 | 2719.95
2117.02 | 2282.27 | 2409.1 | 2723.3
2119.13 | 2284.25 | 2408.38 | 2728.32
2120.93 | 2284.3 | 2407.95 | 2729.63
2119.35 | 2284.88 | 2408.25 | 2731.13
2118.4 | 2288.38 | 2407.82 | 2727.73
2117.88 | 2285.95 | 2410.32 | 2724.27
2115.25 | 2283.38 | 2408.38 | 2724.65
2116.85 | 2285.68 | 2410.48 | 2723.5
2119.4 | 2292.65 | 2408.8 | 2724.8
2122.38 | 2292.98 | 2408.07 | 2722.27
2120.98 | 2285.9 | 2410.02 | 2723.85
2118.98 | 2280.57 | 2411.9 | 2727.65
2118.77 | 2280.02 | 2411.2 | 2733.98
2115.85 | 2278.1 | 2412.75 | 2730.35
2117.63 | 2280.3 | 2413.88 | 2727.5
2115.93 | 2285.07 | 2415.2 | 2723.2
2115.65 | 2283.52 | 2414.05 | 2717.82
2117.95 | 2278.9 | 2413 | 2716.88
2117.57 | 2276.95 | 2410.57 | 2713.85
2115.27 | 2278.18 | 2410.6 | 2720.13
2114.55 | 2280.35 | 2412.23 | 2718.23
2114.65 | 2283.93 | 2410.93 | 2722.05
2117.1 | 2278.95 | 2408.82 | 2728.55
2113.57 | 2274.98 | 2409.25 | 2729.38
2112.3 | 2276.15 | 2411.35 | 2724.55
2115.75 | 2279.98 | 2415.25 | 2717.98
2113.7 | 2282.05 | 2414.18 | 2723.57
2109.65 | 2281.43 | 2414 | 2723.88
2107.75 | 2271.7 | 2410.27 | 2727.07
2103.4 | 2261.77 | 2411.25 | 2728.18
2099.65 | 2256.32 | 2410.8 | 2718.9
2099.18 | 2254.23 | 2413.3 | 2716.8
2099.63 | 2257.55 | 2408.27 | 2721.98
2093.07 | 2254.1 | 2407.6 | 2728.4
2084.68 | 2246.7 | 2411.15 | 2726.48
2078.07 | 2238.23 | 2413.32 | 2729.63
2073.55 | 2231.43 | 2413.45 | 2732.35
2073.93 | 2226.23 | 2411.27 | 2720.75
2071.18 | 2225.3 | 2411.7 | 2723.1
2065.32 | 2224.77 | 2413.77 | 2730.3
2060.45 | 2218.43 | 2413.15 | 2732.95
2055.1 | 2213.43 | 2409.63 | 2727.05
2056.75 | 2208.32 | 2416.13 | 2727.02
2057.3 | 2207.05 | 2417.88 | 2727.38
2057.57 | 2207.93 | 2414.88 | 2724.65
2054.55 | 2209.55 | 2418.07 | 2733.13
2050.95 | 2199.95 | 2414.6 | 2735.88
2047.68 | 2191.82 | 2412.65 | 2728.63
2046.75 | 2188.85 | 2411.38 | 2725.38
2045.1 | 2188.77 | 2412.98 | 2734.4
2042.78 | 2191.85 | 2413.27 | 2735.23
2039.07 | 2189.43 | 2418.75 | 2730.43
2034.32 | 2179.7 | 2419 | 2733.3
2031.55 | 2175.05 | 2417.8 | 2735.65
2034.25 | 2175.6 | 2421.52 | 2733.68
2035.68 | 2173 | 2418.55 | 2726.73
2031.5 | 2171.63 | 2418.43 | 2728.63
2027.15 | 2170 | 2411.68 | 2731.25
2024 | 2167.43 | 2410.85 | 2726.43
2020.35 | 2166.3 | 2412.45 | 2732.45
2018.25 | 2161.9 | 2415.95 | 2734.88
2019.18 | 2159.7 | 2416.18 | 2731.63
2015.38 | 2153.65 | 2418.43 | 2729.8
2009.78 | 2147.5 | 2420.85 | 2734.15
2006.45 | 2142.68 | 2422.07 | 2740.05
2005.18 | 2140.1 | 2419.4 | 2734.88
2003.7 | 2137.13 | 2417.8 | 2730.2
2001.95 | 2135.73 | 2419.85 | 2734.32
2003.75 | 2131.95 | 2415.43 | 2733.73
1999.78 | 2130.18 | 2418.73 | 2732.07
1998.15 | 2126.93 | 2419.43 | 2735
1994.75 | 2121.6 | 2418.13 | 2731.45
1992.35 | 2119.5 | 2416.65 | 2730.68
1988.18 | 2116.63 | 2414.4 | 2735.82
1986.43 | 2116.13 | 2413.8 | 2735.6
1985.55 | 2110.3 | 2418.07 | 2737.98
1983.82 | 2107.38 | 2417.88 | 2737.48
1980.05 | 2104.3 | 2419.45 | 2737.3
1980.82 | 2103.32 | 2420.52 | 2737.38
1981.47 | 2101 | 2421.27 | 2737.68
1978.55 | 2097.38 | 2418.75 | 2733.18
1974.47 | 2096.85 | 2416.02 | 2731.73
1972.63 | 2097.63 | 2415.75 | 2728
1972.95 | 2096.77 | 2417.18 | 2731.4
1972.6 | 2092.77 | 2422.48 | 2738.13
1974.2 | 2091.18 | 2426.05 | 2739.75
1973.9 | 2092.3 | 2417.82 | 2731.68
1973.63 | 2092.3 | 2415.95 | 2734.9
1973.43 | 2093.1 | 2421.8 | 2737.85
1971.55 | 2090.35 | 2422.73 | 2736.13
1972.35 | 2087.98 | 2421.27 | 2740.57
1970.07 | 2086.77 | 2419.2 | 2738.65
1970.32 | 2088.2 | 2420.6 | 2739.75
1970.7 | 2091.55 | 2419.27 | 2737.1
1968.15 | 2089.1 | 2420.35 | 2737.63
1966.65 | 2086.2 | 2417.75 | 2743.68
1966.93 | 2083.38 | 2413.02 | 2745.32
1967.05 | 2082.57 | 2414.57 | 2741.4
1967.85 | 2084.63 | 2420.3 | 2734.45
1965.6 | 2088.77 | 2418.75 | 2739.55
1964.2 | 2086.98 | 2420.02 | 2741.13
1964.25 | 2082.65 | 2420.32 | 2743.68
1963.78 | 2080.98 | 2422.15 | 2744.5
1963.7 | 2077.2 | 2422.98 | 2743.4
1962.93 | 2077.98 | 2422.18 | 2742.15
1960.55 | 2077.32 | 2421.6 | 2735.23
1959.4 | 2076.63 | 2420.3 | 2732.98
1959.32 | 2073.48 | 2423.77 | 2739.23
1959.3 | 2070.95 | 2421.27 | 2734.1
1960.97 | 2071.5 | 2420.3 | 2731.35
1960.18 | 2075.85 | 2419.63 | 2733.18
1958.8 | 2074.8 | 2418.4 | 2739.1
1957.15 | 2074.55 | 2421.52 | 2743.27
1957.85 | 2070.3 | 2421.18 | 2736.65
1957.15 | 2073.23 | 2419.43 | 2733.2
1959.3 | 2076.52 | 2418.4 | 2737.95
1957.65 | 2074.98 | 2419.27 | 2742.45
1956.15 | 2072.27 | 2422.05 | 2744.27
1954.5 | 2064.38 | 2422.23 | 2743
1953.8 | 2056.02 | 2418.55 | 2730.73
1952.57 | 2056.13 | 2414.8 | 2726.32
1951.88 | 2060.95 | 2416.95 | 2741.18
1952.1 | 2059.55 | 2421.27 | 2744.75
1949.75 | 2059.95 | 2422.4 | 2739.57
1948.38 | 2054.8 | 2417.38 | 2737.5
1947.97 | 2052.93 | 2422.73 | 2741.52
1949.7 | 2057.32 | 2424.73 | 2742.65
1949.6 | 2058.8 | 2422.63 | 2739.9
1949.45 | 2057.05 | 2419.85 | 2743.1
1949.75 | 2057.48 | 2415.77 | 2741.05
1949.22 | 2058.3 | 2413.48 | 2736.8
1948.9 | 2053.8 | 2411.4 | 2740.77
1946.7 | 2050.05 | 2416.18 | 2739.63
1945.93 | 2047.93 | 2420.15 | 2740.65
1945.13 | 2049.82 | 2417.35 | 2741.45
1943.85 | 2049.38 | 2419.43 | 2739.93
1943.5 | 2049.88 | 2418.73 | 2737.4
1941.47 | 2049.5 | 2418.13 | 2742.52
1939.68 | 2050.45 | 2418.43 | 2738.73
1942.13 | 2044.88 | 2421.6 | 2739.18
1944.57 | 2042.1 | 2425 | 2742.35
1941.8 | 2044.55 | 2424.02 | 2743.32
1940.47 | 2043 | 2422.15 | 2735.88
1939.43 | 2040.7 | 2422.95 | 2741.88
1935.68 | 2039.38 | 2422.48 | 2739.93
1933.88 | 2036.55 | 2418.35 | 2740.45
1934.7 | 2033.43 | 2420.45 | 2736.8
1935.43 | 2032.07 | 2414.88 | 2737.95
1934.72 | 2029.55 | 2418.88 | 2746.07
1933.88 | 2030.5 | 2420.93 | 2741.25
1928.68 | 2028.82 | 2417.18 | 2742.2
1925.82 | 2028.05 | 2421.5 | 2745.82
1923.75 | 2019.55 | 2422.57 | 2743.45
1922.8 | 2015.95 | 2425.1 | 2743.57
1919.45 | 2014.55 | 2419.27 | 2743.77
1915.28 | 2012.45 | 2420.8 | 2743.77
1910.72 | 2007.47 | 2420.1 | 2741.5
1903.8 | 1999.13 | 2419 | 2745.45
1899.05 | 1991.3 | 2417.02 | 2742.18
1892.3 | 1985.28 | 2422.77 | 2739.73
1889.18 | 1978.95 | 2424.5 | 2741.6
1885.2 | 1973.07 | 2423.07 | 2738.48
1876.8 | 1966.05 | 2422.77 | 2738.15
1864.68 | 1950.13 | 2420.9 | 2741.75
1855.13 | 1938.93 | 2421.05 | 2740.07
1849.57 | 1928.1 | 2424.52 | 2734.07
1841.65 | 1922.97 | 2424.38 | 2738.98
1840.43 | 1916.85 | 2421.43 | 2741.82
1837.07 | 1913.28 | 2424.38 | 2744.1
1834.53 | 1907.28 | 2422.8 | 2740.68
1831.18 | 1901.57 | 2422.3 | 2749.73
1828.75 | 1895.28 | 2428.07 | 2749.68
1824.22 | 1891.28 | 2424.1 | 2748.88
1819.88 | 1886.88 | 2421.23 | 2743.32
1815.03 | 1882.93 | 2428.3 | 2742.55
1813.18 | 1879.18 | 2425.98 | 2739.6
1810.6 | 1872.03 | 2423.48 | 2741.93
1807.63 | 1868.15 | 2426.93 | 2742.32
1805.93 | 1865.82 | 2428.73 | 2740
1803.35 | 1862.55 | 2425.9 | 2745.02
1798.15 | 1859.32 | 2421.35 | 2741.35
1794.7 | 1855.07 | 2419.6 | 2736.68
1794.03 | 1850.53 | 2416.98 | 2733.52
1791.93 | 1845.45 | 2419.45 | 2739.1
1789.32 | 1842.07 | 2422.38 | 2743.25
1787.5 | 1839.65 | 2424.05 | 2742.3
1782.53 | 1836.78 | 2426.32 | 2748.5
1779.07 | 1833.72 | 2426.5 | 2750.15
1777.28 | 1828.25 | 2423.7 | 2749.35
1774.25 | 1822 | 2424.57 | 2743.63
1772.9 | 1819.8 | 2422.32 | 2744.7
1768.22 | 1817.1 | 2422.8 | 2743.15
1765.6 | 1813.68 | 2427.18 | 2743.5
1764.28 | 1812.8 | 2426.35 | 2746.55
1760.28 | 1809.65 | 2426.65 | 2750.7
1758.5 | 1804.18 | 2425 | 2744.82
1754.72 | 1797.47 | 2424.95 | 2746.3
1755.6 | 1792.97 | 2423.3 | 2747.3
1754.38 | 1790.88 | 2424.68 | 2744.77
1753.93 | 1788.38 | 2426.43 | 2743.18
1751.28 | 1787.9 | 2425.85 | 2752.38
1745.88 | 1786.65 | 2429.68 | 2757.75
1744.65 | 1783.03 | 2427 | 2748.9
1743.2 | 1781.45 | 2424.88 | 2745.38
1740.57 | 1780.03 | 2426.88 | 2747.2
1738.9 | 1778.03 | 2427.73 | 2741.52
1736.75 | 1771.68 | 2426.05 | 2740.18
1736.68 | 1769.5 | 2424.38 | 2745.45
1736.6 | 1768.28 | 2424.73 | 2749.57
1732.13 | 1768.6 | 2425.6 | 2745.48
1730.45 | 1767.85 | 2423.45 | 2745.2
1729.7 | 1765.5 | 2424.7 | 2746.38
1727.75 | 1763.57 | 2424.1 | 2746.52
1726.15 | 1762.78 | 2425.02 | 2745.27
1725.35 | 1762.8 | 2426.75 | 2742.8
1727.28 | 1759.18 | 2427.52 | 2743.35
1729.05 | 1760.5 | 2428.75 | 2749.88
1727.78 | 1759.4 | 2427.98 | 2748.5
1725.8 | 1758.9 | 2426.32 | 2737.95
1724.28 | 1759.75 | 2428.25 | 2735.85
1724.35 | 1758.53 | 2428.85 | 2741.38
1724.43 | 1758.53 | 2425.52 | 2748.65
1723.3 | 1758.35 | 2426.4 | 2745.6
1722.32 | 1757.43 | 2425.52 | 2748.5
1721.03 | 1756.4 | 2427.45 | 2741.98
1722.55 | 1755.47 | 2427.77 | 2743.2
1722.3 | 1755.88 | 2426.6 | 2746.02
1721.13 | 1756.35 | 2427.27 | 2744.15
1720.15 | 1754.47 | 2427.9 | 2741.07
1719 | 1752.03 | 2426.3 | 2745.68
1716.7 | 1752.05 | 2424.8 | 2747.27
1717 | 1751.65 | 2424.35 | 2749.65
1719.7 | 1753.93 | 2427.7 | 2749.8
1720.07 | 1753.28 | 2424.35 | 2747.3
1721.4 | 1754.55 | 2425.02 | 2748.43
1719.9 | 1753.95 | 2431.15 | 2738.45
1720.8 | 1752.38 | 2428.1 | 2737.1
1717.22 | 1750.82 | 2431.05 | 2743.38
1716.28 | 1749.82 | 2431.25 | 2743
1716.05 | 1753.15 | 2431.68 | 2743.48
1716.97 | 1753.18 | 2430.88 | 2749.32
1717.88 | 1751.68 | 2429.65 | 2748.1
1716.45 | 1752.95 | 2429.48 | 2747.1
1718.6 | 1753.72 | 2424.77 | 2747.8
1719.15 | 1752.18 | 2424.63 | 2751.85
1716.63 | 1750.53 | 2426 | 2745.52
1715.82 | 1748.47 | 2424.6 | 2745.23
1715.97 | 1748.63 | 2425.93 | 2743.82
1715.38 | 1747.53 | 2426.45 | 2745.68
1718.55 | 1748.47 | 2430.57 | 2749.1
1717.45 | 1747.85 | 2431.27 | 2751.77
1716.1 | 1747.32 | 2429.7 | 2745.5
1714 | 1747.53 | 2430.38 | 2739.73
1716.6 | 1746.97 | 2424.18 | 2746.95
1716.18 | 1744.45 | 2428.75 | 2748.52
1712.82 | 1745.18 | 2430.95 | 2744.27
1712.1 | 1744.68 | 2428.57 | 2743.8
1713.3 | 1744.7 | 2427.07 | 2751
1712.63 | 1745.13 | 2428.32 | 2746.4
1712.4 | 1746.07 | 2429.9 | 2751.8
1712.07 | 1745.95 | 2429.05 | 2753.25
1708.05 | 1746.18 | 2426.93 | 2744.27
1707.57 | 1745.07 | 2424.4 | 2745.32
1712.32 | 1744.22 | 2430.2 | 2752
1711.72 | 1744.47 | 2430.5 | 2747.52
1713.72 | 1744.85 | 2430.85 | 2745.6
1714.32 | 1745.4 | 2427.7 | 2745.77
1714.75 | 1746.05 | 2428.3 | 2740.68
1714.95 | 1744.53 | 2423.77 | 2747.38
1713.6 | 1744.28 | 2425.8 | 2749.98
1710.82 | 1743.72 | 2426.15 | 2743.2
1712.32 | 1744.7 | 2426.07 | 2743
1713.57 | 1744.2 | 2426.18 | 2749
1712.3 | 1744.85 | 2426.63 | 2755.2
1710.05 | 1745.53 | 2425.82 | 2748.05
1709.68 | 1747.35 | 2423.35 | 2745.13
1706.22 | 1752 | 2422 | 2741.85
1709.53 | 1747.95 | 2422.45 | 2742.32
1710.07 | 1746.8 | 2424.7 | 2743.02
1711.3 | 1744.38 | 2424.9 | 2743.88
1712.65 | 1745.38 | 2430.4 | 2748.15
1711.85 | 1745.53 | 2430.18 | 2748.38
1711.32 | 1745.25 | 2430.55 | 2752.75
1711.22 | 1743.53 | 2426.07 | 2751.45
1709.5 | 1742.28 | 2424.55 | 2753.95
1711.6 | 1744.7 | 2428.02 | 2745.3
1711.32 | 1747.82 | 2424.75 | 2743.7
1710.97 | 1747.13 | 2425.85 | 2743.88
1711.45 | 1743.82 | 2427.6 | 2745.88
1712.9 | 1739.4 | 2424.95 | 2752.77
1709.93 | 1740.75 | 2424.55 | 2749.38
1708.93 | 1742.8 | 2428.38 | 2747.3
1710.63 | 1746.78 | 2428.15 | 2741.57
1709.43 | 1744.85 | 2425.07 | 2741.73
1711.4 | 1743.75 | 2425.13 | 2745.52
1710.18 | 1747.03 | 2430.85 | 2754.93
1709.75 | 1746.85 | 2428.68 | 2757.7
1711.05 | 1746.05 | 2430.38 | 2755.05
1712.43 | 1745.57 | 2427.32 | 2749.9
1709.28 | 1747.1 | 2423.68 | 2747.85
1707.75 | 1744.15 | 2422.88 | 2751.05
1709.13 | 1740.3 | 2423.45 | 2752.93
1711.32 | 1746.65 | 2424.95 | 2749.48
1710.1 | 1746.1 | 2428.43 | 2746.43
1708.4 | 1745.38 | 2428.43 | 2740.25
1709.9 | 1745.6 | 2428.63 | 2743.82
1710.97 | 1744.6 | 2429.7 | 2749.5
1712.2 | 1744.38 | 2429.35 | 2748.18
1709.85 | 1744 | 2428.57 | 2745.18
1709.68 | 1743.1 | 2428.25 | 2751.65
1712.1 | 1743.3 | 2429.18 | 2756.48
1711.18 | 1743.72 | 2430.05 | 2750.27
1710.05 | 1743.25 | 2420.57 | 2745.9
1710.47 | 1743.7 | 2423.55 | 2743.38
1710.22 | 1742.15 | 2429.98 | 2751
1712.55 | 1742.5 | 2433.05 | 2746.63
1712.8 | 1742.9 | 2431.52 | 2750.23
1714.28 | 1744.97 | 2427.4 | 2750.52
1710.2 | 1743.32 | 2425.6 | 2747.3
1709.2 | 1744.28 | 2424.85 | 2747.1
1707.85 | 1741.7 | 2425.02 | 2751.4
1709.38 | 1742.63 | 2425.7 | 2748.63
1710 | 1743.35 | 2428.88 | 2757.8
1710.53 | 1744.7 | 2430.55 | 2755.55
1714.43 | 1744.68 | 2428.2 | 2746.68
1713.18 | 1744.28 | 2427.73 | 2744.52
1711.18 | 1744.5 | 2425.73 | 2748.85
1711.7 | 1743.7 | 2421.68 | 2746.45
1712.03 | 1742.85 | 2423.3 | 2746.18
1713.13 | 1744.22 | 2426.7 | 2749.23
1714.3 | 1745.13 | 2429 | 2746.32
1713.93 | 1744.82 | 2420.85 | 2746.32
1709.63 | 1743.68 | 2416.02 | 2747.3
1710.03 | 1743.18 | 2419.32 | 2747.23
1711.82 | 1744.28 | 2425.6 | 2747.35
1713.13 | 1744.95 | 2431.73 | 2747.27
1712.28 | 1744.22 | 2426.82 | 2745.63
1712.13 | 1745.28 | 2424.32 | 2748.18
1716.2 | 1742.35 | 2426.77 | 2748.63
1716.65 | 1743.55 | 2428.27 | 2750.05
1716.22 | 1742.22 | 2428.98 | 2749.3
1716.05 | 1743.45 | 2431.52 | 2748.1
1716.22 | 1744.15 | 2430.27 | 2752.13
1710.1 | 1745.43 | 2429.93 | 2748.2
1707.72 | 1745.6 | 2430.95 | 2745.38
1703.65 | 1744.43 | 2429.48 | 2748.57
1708.8 | 1744.85 | 2425.8 | 2745.73
1715.57 | 1743.93 | 2424.35 | 2746.4
1714.47 | 1745.9 | 2423.82 | 2747.02
1714.07 | 1745.53 | 2422.52 | 2746
1710.57 | 1743.9 | 2423.32 | 2743.13
1710.32 | 1743.35 | 2423.02 | 2747.35
1710.78 | 1742.75 | 2424.4 | 2746.5
1705.97 | 1747.25 | 2428.45 | 2750
1707.78 | 1747.65 | 2430.45 | 2748.88
1708.68 | 1744.7 | 2426.35 | 2752.2
1708.95 | 1746.3 | 2427.8 | 2751.15
1710.32 | 1744.13 | 2427.77 | 2748.3
1709.55 | 1741.38 | 2428.32 | 2745.32
1709.18 | 1740.78 | 2425.07 | 2747.57
1708.43 | 1744.32 | 2423.57 | 2751.5
1709.45 | 1744.3 | 2426.35 | 2752.77
1709.38 | 1741.85 | 2429.07 | 2747.43
1709.55 | 1743.05 | 2429.8 | 2746.68
1710.25 | 1744.25 | 2429.27 | 2745.98
1710.95 | 1743.72 | 2431.13 | 2754.93
1710.57 | 1742.13 | 2432.07 | 2756.02
1710.38 | 1743.43 | 2432.43 | 2751.4
1708.65 | 1742.65 | 2430.5 | 2752.05
1706.85 | 1743.1 | 2433.2 | 2749.48
1709.03 | 1745.63 | 2432.2 | 2745.27
1710.05 | 1745.95 | 2432.27 | 2753.4
1711.5 | 1746.03 | 2428.73 | 2756.98
1711.28 | 1744.82 | 2427.65 | 2746.38
1713.65 | 1745.85 | 2428.3 | 2750.23
1713.7 | 1745.85 | 2429.13 | 2751.2
1712.2 | 1745.05 | 2430.4 | 2750.75
1709.47 | 1744.43 | 2428.18 | 2756.43
1710 | 1741.95 | 2427.52 | 2748.2
1710.03 | 1743.2 | 2430.18 | 2747.95
1711.18 | 1747.72 | 2429.2 | 2749.77
1711.9 | 1748.82 | 2430.57 | 2751.8
1710.18 | 1747.25 | 2430.93 | 2757.35
1708.6 | 1745.55 | 2431.25 | 2753.2
1709.38 | 1743.38 | 2432.45 | 2756.05
1711.1 | 1742.5 | 2433.8 | 2754.82
1711.3 | 1744.6 | 2427.4 | 2754.38
1710.5 | 1743.43 | 2427.13 | 2751.52
1712.68 | 1745.2 | 2432.07 | 2754
1711.53 | 1744 | 2431.2 | 2754.7
1710.32 | 1741.85 | 2427.9 | 2755.82
1710.38 | 1742.9 | 2426.57 | 2754.73
1711.6 | 1741.93 | 2429.13 | 2749.7
1712.25 | 1742.97 | 2427.75 | 2750.4
1712.55 | 1743.68 | 2427.18 | 2754.63
1712 | 1743.45 | 2427.27 | 2752.8
1711.6 | 1741.5 | 2431.75 | 2748.02
1711.88 | 1741.03 | 2431.02 | 2744.38
1711.95 | 1742.07 | 2431.68 | 2746.5
1711.28 | 1744.05 | 2430.88 | 2747.85
1709.82 | 1745.32 | 2430.98 | 2747.4
1708.97 | 1745.45 | 2427.45 | 2750.88
1710.05 | 1746.07 | 2431.75 | 2744.4
1710.07 | 1745.65 | 2432.77 | 2746.75
1708.75 | 1743.57 | 2429.75 | 2745.07
1709.85 | 1743.85 | 2428.05 | 2749.57
1712.88 | 1742.25 | 2427.75 | 2758.65
1716.3 | 1742.85 | 2429.85 | 2762.43
1713.03 | 1743.65 | 2432.35 | 2751.68
1710.4 | 1743.25 | 2431.98 | 2752.8
1706.8 | 1742.4 | 2426.88 | 2750.88
1706.95 | 1741.6 | 2427.05 | 2752.85
1711.38 | 1742.47 | 2423.4 | 2754.65
1712.03 | 1746.47 | 2429.35 | 2753.48
1709.6 | 1745.35 | 2428.13 | 2746.52
1710.95 | 1743.38 | 2427.38 | 2739.75
1710.22 | 1744.8 | 2426.27 | 2744.85
1708.85 | 1745.78 | 2426.3 | 2751.5
1709.78 | 1746.1 | 2427.82 | 2752.82
1711.22 | 1744.85 | 2427.4 | 2753.55
1710.88 | 1746.13 | 2426.3 | 2746.35
1709 | 1745.88 | 2424.18 | 2746.6
1708.8 | 1742.72 | 2426.85 | 2749.32
1710.57 | 1742.78 | 2431.07 | 2745.85
1712.57 | 1741.53 | 2427.7 | 2747.45
1710.9 | 1742.95 | 2427.8 | 2756.3
1713.05 | 1742 | 2427.98 | 2750.75
1710.75 | 1744.1 | 2427.5 | 2747.95
1711.28 | 1744.78 | 2428.45 | 2752.9
1711.32 | 1742.47 | 2425.8 | 2753.1
1710.55 | 1743.55 | 2425.88 | 2754.68
1710.85 | 1742.32 | 2427.27 | 2754.82
1711.22 | 1742.65 | 2430.68 | 2748.75
1711.4 | 1744.72 | 2427.2 | 2744.6
1712.03 | 1745.28 | 2430.7 | 2751.95
1712.2 | 1745.28 | 2431.13 | 2749.07
1711.8 | 1743.6 | 2431.38 | 2755.68
1708.03 | 1744.95 | 2427.25 | 2754.75
1707.07 | 1745.28 | 2428 | 2750.6
1711 | 1744.03 | 2428.82 | 2744.32
1710.72 | 1744.25 | 2431.55 | 2753.52
1711.03 | 1743.38 | 2426.77 | 2752.2
1710.4 | 1742.97 | 2429.23 | 2746.73
1709.75 | 1743.75 | 2429.2 | 2753.77
1708.22 | 1744.28 | 2425.68 | 2752.7
1711.43 | 1744.5 | 2422.43 | 2756.38
1710.38 | 1742.63 | 2420.2 | 2754.32
1709.28 | 1743.68 | 2426.63 | 2751.25
1709.15 | 1744.97 | 2423.48 | 2751.1
1709.32 | 1745.97 | 2428.07 | 2752.68
1708.05 | 1744.05 | 2429.6 | 2756.43
1709.38 | 1745.75 | 2428.57 | 2748.45
1708.5 | 1744.72 | 2430.3 | 2747.23
1709.3 | 1742.22 | 2431.4 | 2746.8
1708.5 | 1742.18 | 2426.8 | 2752.48
1708.5 | 1741.8 | 2426.4 | 2755.55
1709.8 | 1744.8 | 2428.15 | 2752
1711.2 | 1746.75 | 2430.95 | 2750.93
1711 | 1744 | 2429.13 | 2751.63
1709.9 | 1742.93 | 2428.85 | 2756.5
1710.25 | 1744.38 | 2430.52 | 2748.63
1711.15 | 1744.2 | 2431.7 | 2748.45
1710.35 | 1744.72 | 2433.4 | 2752.45
1710.05 | 1743.88 | 2435.02 | 2757.1
1710.88 | 1743.45 | 2429.32 | 2754.43
1712.25 | 1744.72 | 2427.9 | 2751.95
1710.88 | 1746.13 | 2432.23 | 2750.98
1709.5 | 1745.97 | 2429.98 | 2756.2
1705.1 | 1743.18 | 2427.27 | 2750.6
1708.03 | 1744.53 | 2426.8 | 2747
1709.68 | 1743 | 2431.48 | 2746.3
1710.9 | 1743.45 | 2432.48 | 2752.65
1710.1 | 1746.35 | 2429.2 | 2755.55
1709.5 | 1746.32 | 2432.43 | 2748.95
1709.05 | 1743.2 | 2432.85 | 2745.25
1707.75 | 1743.03 | 2432.68 | 2746.55
1709.47 | 1744.25 | 2428.27 | 2752.57
1707.55 | 1745.45 | 2425.57 | 2749.2
1708.45 | 1745.1 | 2429.3 | 2749.93
1708.05 | 1743.35 | 2433.32 | 2750.32
1708.3 | 1744.18 | 2427.02 | 2753.82
1709.28 | 1743.18 | 2423.25 | 2750.18
1710.38 | 1741.6 | 2429.52 | 2745.45
1711.25 | 1742.88 | 2433.43 | 2749.65
1709.6 | 1743.2 | 2428.15 | 2752.2
1708.75 | 1745.05 | 2426.73 | 2748.43
1708.7 | 1745.45 | 2428.05 | 2749.02
1713.9 | 1746.8 | 2430.77 | 2751.32
1712.15 | 1745.8 | 2429.8 | 2750
1708.68 | 1745.75 | 2428.4 | 2749.23
1710.6 | 1743.47 | 2428.27 | 2751.75
1709.15 | 1741.8 | 2426.25 | 2748.85
1703.22 | 1746.72 | 2427.65 | 2752.52
1706.22 | 1747.43 | 2429.2 | 2756.38
1707.93 | 1747.18 | 2430.23 | 2753.2
1710.7 | 1743.4 | 2430.2 | 2753.88
1710.95 | 1745.03 | 2429.38 | 2754.35
1710.9 | 1746.6 | 2429 | 2747.05
1709.72 | 1747.2 | 2431.8 | 2751.63
1710.03 | 1744.2 | 2430.55 | 2748.38
1710.57 | 1743.6 | 2430.48 | 2754.23
1710.45 | 1742.93 | 2429.88 | 2753.6
1710.5 | 1742.75 | 2428.38 | 2754.68
1711.13 | 1742.75 | 2430.05 | 2755.13
1710.57 | 1744.43 | 2430.18 | 2752.6
1710.63 | 1745.95 | 2430.23 | 2745.85
1710.13 | 1746.03 | 2427.6 | 2745.98
1709.53 | 1745.85 | 2426.73 | 2749.77
1711.47 | 1744 | 2426.07 | 2745.55
1712.47 | 1744.5 | 2426.68 | 2748.05
1710.57 | 1745.93 | 2430.85 | 2741.07
1709.78 | 1745.6 | 2424.73 | 2743.35
1710.6 | 1743.7 | 2427.32 | 2754.43
1711.57 | 1743.03 | 2428.8 | 2751.88
1711.45 | 1744.72 | 2428.05 | 2754.2
1708.2 | 1745.32 | 2428.63 | 2751.13
1706.9 | 1746.78 | 2428.55 | 2750.65
1710.45 | 1744.82 | 2433.75 | 2755.05
1711.3 | 1745.03 | 2435.1 | 2757.02
1709.78 | 1743.78 | 2431.6 | 2754.88
1708.63 | 1743.75 | 2425.18 | 2750.8
1709.32 | 1742.43 | 2425.13 | 2749.63
1713.3 | 1743.95 | 2427.8 | 2751.98
1709.32 | 1743.05 | 2430.57 | 2756.43
1707.65 | 1743.2 | 2428.7 | 2750.27
1710.97 | 1745.1 | 2428.38 | 2751.4
1709.95 | 1746.45 | 2425.43 | 2753.93
1709.97 | 1746.15 | 2429.3 | 2752.45
1709.03 | 1745.32 | 2426.2 | 2739.02
1710.05 | 1745.72 | 2426.77 | 2745.7
1708.22 | 1746.53 | 2428.6 | 2752.6
1708.72 | 1746.82 | 2430.6 | 2756.8
1710.45 | 1747.43 | 2427.48 | 2755.82
|  | 2427.75 | 2752.52
|  | 2429 | 2745.32
|  | 2426.88 | 2750.4
|  | 2424.23 | 2751.55
|  | 2422.5 | 2748.98
|  | 2424.05 | 2750.75
|  | 2426.1 | 2752.85
|  | 2427.23 | 2752.05
|  | 2428.88 | 2755.88
|  | 2427.93 | 2751.77
|  | 2428.27 | 2744.73
|  | 2419.35 | 2746.73
|  | 2414 | 2739.93
|  | 2401.2 | 2732.77
|  | 2386.95 | 2717.07
|  | 2375.43 | 2696.93
|  | 2363.77 | 2676.25
|  | 2356.18 | 2661.38
|  | 2352.3 | 2651.68
|  | 2348.63 | 2642.6
|  | 2345.15 | 2634.35
|  | 2345.07 | 2629.9
|  | 2339.95 | 2632.45
|  | 2333.45 | 2632.15
|  | 2326.77 | 2623.68
|  | 2325.82 | 2613.07
|  | 2325.07 | 2598.95
|  | 2323 | 2589.63
|  | 2315.75 | 2589.45
|  | 2310.65 | 2588.1
|  | 2305.48 | 2577.8
|  | 2304.93 | 2566.32
|  | 2299.77 | 2558.43
|  | 2298.9 | 2557.93
|  | 2297.75 | 2557.73
|  | 2290 | 2556.48
|  | 2283.25 | 2545.43
|  | 2279.48 | 2537.85
|  | 2284.82 | 2537.38
|  | 2280.88 | 2535.32
|  | 2275.15 | 2521.7
|  | 2267 | 2511.43
|  | 2263.55 | 2509.35
|  | 2257.6 | 2506.3
|  | 2255.75 | 2502.23
|  | 2253.45 | 2494.57
|  | 2248.68 | 2489.9
|  | 2241.93 | 2480.48
|  | 2237.07 | 2472.13
|  | 2234.57 | 2467.3
|  | 2228.82 | 2463.27
|  | 2224.65 | 2455.5
|  | 2219.13 | 2449.4
|  | 2215.8 | 2440.85
|  | 2209.82 | 2437.05
|  | 2206.88 | 2435.68
|  | 2205.02 | 2429.65
|  | 2205.1 | 2422.4
|  | 2197.4 | 2417.88
|  | 2190.55 | 2411.93
|  | 2189.23 | 2406.43
|  | 2188.7 | 2400.18
|  | 2186.07 | 2393.68
|  | 2179.68 | 2386.57
|  | 2179.3 | 2388.77
|  | 2178.1 | 2388.5
|  | 2176.23 | 2384.07
|  | 2176.3 | 2381.35
|  | 2178.32 | 2375.6
|  | 2174.77 | 2377.18
|  | 2170.93 | 2374.52
|  | 2170.98 | 2374.57
|  | 2174.13 | 2372.32
|  | 2172.25 | 2368.95
|  | 2170.75 | 2368.85
|  | 2172 | 2367.93
|  | 2172.65 | 2365.93
|  | 2171.8 | 2362.9
|  | 2167.65 | 2364.98
|  | 2165.25 | 2365.23
|  | 2162.82 | 2361.57
|  | 2162.48 | 2359.88
|  | 2162.6 | 2360.8
|  | 2160.8 | 2357.05
|  | 2158.55 | 2354.02
|  | 2160.35 | 2356.15
|  | 2161.05 | 2356.7
|  | 2159.35 | 2355.9
|  | 2158.4 | 2356.4
|  | 2160.5 | 2354.23
|  | 2157.57 | 2351.88
|  | 2155.45 | 2353.57
|  | 2154.95 | 2353.8
|  | 2156.5 | 2348.65
|  | 2155 | 2345.15
|  | 2154.98 | 2348.77
|  | 2156.3 | 2350.1
|  | 2153.9 | 2348.63
|  | 2154.3 | 2341.7
|  | 2151.32 | 2338.27
|  | 2149.4 | 2340.6
|  | 2149.07 | 2341.95
|  | 2148.77 | 2333.77
|  | 2148.88 | 2335.82
|  | 2145.45 | 2334.25
|  | 2136.8 | 2331.25
|  | 2134.38 | 2325.57
|  | 2132.45 | 2320.7
|  | 2131.43 | 2320.55
|  | 2128.1 | 2315.93
|  | 2122.77 | 2308.18
|  | 2111.8 | 2296.98
|  | 2102.4 | 2289.48
|  | 2094.8 | 2272
|  | 2091.48 | 2260.73
|  | 2084.2 | 2252.75
|  | 2065.35 | 2241.15
|  | 2043.43 | 2219.38
|  | 2021.47 | 2193
|  | 2006.25 | 2170.32
|  | 1993.9 | 2149
|  | 1982.95 | 2129.93
|  | 1970.53 | 2114.55
|  | 1955.3 | 2093.32
|  | 1944.05 | 2072.5
|  | 1936.85 | 2059.02
|  | 1932.78 | 2049.25
|  | 1926.55 | 2038.15
|  | 1916.63 | 2022.93
|  | 1905.55 | 2009.68
|  | 1896.93 | 1999.38
|  | 1890.72 | 1990.95
|  | 1886.22 | 1981.43
|  | 1880.05 | 1974.5
|  | 1874.53 | 1968.47
|  | 1867.1 | 1957.53
|  | 1859.5 | 1945.93
|  | 1854.68 | 1932.88
|  | 1848.78 | 1927.85
|  | 1844.03 | 1922.35
|  | 1836.53 | 1914.05
|  | 1828.82 | 1907.7
|  | 1823.95 | 1898.88
|  | 1819.95 | 1887.68
|  | 1814.78 | 1880.88
|  | 1808.68 | 1876.2
|  | 1803.4 | 1869.5
|  | 1797.07 | 1860.5
|  | 1793.63 | 1853.53
|  | 1790.3 | 1848.13
|  | 1786.85 | 1842.63
|  | 1781.15 | 1838.15
|  | 1776.78 | 1832.75
|  | 1772.45 | 1826.3
|  | 1769.47 | 1821.97
|  | 1765.65 | 1816.53
|  | 1763.55 | 1812.25
|  | 1759.43 | 1808.28
|  | 1756.65 | 1804.55
|  | 1754.65 | 1801.05
|  | 1752.68 | 1799.63
|  | 1753.13 | 1797
|  | 1750.72 | 1794.75
|  | 1749.75 | 1793.8
|  | 1751.88 | 1793.28
|  | 1752.75 | 1793.9
|  | 1751.63 | 1794.97
|  | 1751.63 | 1793.4
|  | 1749.97 | 1790.53
|  | 1747.93 | 1789.45
|  | 1746.15 | 1789.9
|  | 1747.22 | 1790.97
|  | 1748.63 | 1789.53
|  | 1747.97 | 1787.63
|  | 1746.72 | 1787.35
|  | 1746 | 1786.9
|  | 1745.85 | 1787.72
|  | 1745.53 | 1785.82
|  | 1745.35 | 1784.7
|  | 1745.03 | 1783.95
|  | 1745.55 | 1783.03
|  | 1744.97 | 1787
|  | 1743.1 | 1785.88
|  | 1741.78 | 1783.25
|  | 1742.45 | 1782.65
|  | 1741.8 | 1779.72
|  | 1742.25 | 1777.45
|  | 1743.68 | 1780.65
|  | 1743.32 | 1780.53
|  | 1740.2 | 1784.6
|  | 1738.68 | 1783.35
|  | 1738.28 | 1780.55
|  | 1738.95 | 1779.43
|  | 1735.8 | 1778.6
|  | 1737.8 | 1779.72
|  | 1739.25 | 1778.72
|  | 1738.13 | 1777.63
|  | 1738.63 | 1776.22
|  | 1738.15 | 1777.65
|  | 1737.3 | 1776.68
|  | 1736.22 | 1774.47
|  | 1736.32 | 1772.85
|  | 1734.85 | 1770.07
|  | 1733.4 | 1770.72
|  | 1732.47 | 1771.3
|  | 1733.32 | 1773.6
|  | 1734.8 | 1773.95
|  | 1735.93 | 1774.65
|  | 1734.18 | 1772.9
|  | 1732.57 | 1770.15
|  | 1732.63 | 1770.47
|  | 1733.07 | 1771.03
|  | 1732 | 1768.45
|  | 1733.07 | 1767.43
|  | 1732.68 | 1767.63
|  | 1730.43 | 1768.3
|  | 1730.45 | 1768.9
|  | 1730.43 | 1768.53
|  | 1728.8 | 1766.25
|  | 1728.32 | 1765.55
|  | 1727.05 | 1764.13
|  | 1727.07 | 1766.07
|  | 1725.93 | 1767.13
|  | 1725.93 | 1764.18
|  | 1725.47 | 1762.1
|  | 1725.9 | 1760.97
|  | 1723.65 | 1762.95
|  | 1723.82 | 1763.18
|  | 1727.43 | 1763.8
|  | 1727.05 | 1761.6
|  | 1725.38 | 1760.53
|  | 1726.82 | 1760.82
|  | 1727.25 | 1760.2
|  | 1727.55 | 1759.8
|  | 1722.28 | 1757.63
|  | 1720.75 | 1755.5
|  | 1721.53 | 1756.6
|  | 1723.32 | 1758.28
|  | 1724.1 | 1753.5
|  | 1721.85 | 1753.13
|  | 1719.65 | 1755.82
|  | 1720.72 | 1758.68
|  | 1719.32 | 1757.13
|  | 1720.5 | 1755.72
|  | 1720.72 | 1753.3
|  | 1721.57 | 1755.5
|  | 1723.53 | 1756.88
|  | 1722.22 | 1755.03
|  | 1718.9 | 1753.97
|  | 1716.22 | 1754.1
|  | 1716.75 | 1752.47
|  | 1717.28 | 1752.25
|  | 1717.32 | 1751.55
|  | 1717.8 | 1751.28
|  | 1717.53 | 1751.3
|  | 1718.65 | 1751.55
|  | 1717.45 | 1752.47
|  | 1715.35 | 1751
|  | 1716.3 | 1750.9
|  | 1714.05 | 1751.55
|  | 1714.07 | 1747.9
|  | 1715.35 | 1747.82
|  | 1715.5 | 1743.32
|  | 1715.32 | 1748.3
|  | 1717.28 | 1753.45
|  | 1715.25 | 1749.88
|  | 1712.4 | 1749.68
|  | 1711.1 | 1746.72
|  | 1716.28 | 1750.85
|  | 1716.18 | 1754.55
|  | 1717.78 | 1749.38
|  | 1716.28 | 1747.75
|  | 1714.8 | 1746.15
|  | 1714.13 | 1747.55
|  | 1713.18 | 1748.2
|  | 1713.2 | 1747.5
|  | 1712.45 | 1747.28
|  | 1711.8 | 1745.65
|  | 1712.57 | 1745.82
|  | 1712.75 | 1746.32
|  | 1712.72 | 1745.65
|  | 1712.68 | 1746.43
|  | 1711.25 | 1749.47
|  | 1710.2 | 1749.63
|  | 1710.53 | 1748.15
|  | 1711.15 | 1750.72
|  | 1711.2 | 1750.2
|  | 1712.32 | 1747.5
|  | 1712.47 | 1744.22
|  | 1714.03 | 1746.57
|  | 1713.97 | 1746.53
|  | 1713.3 | 1744.55
|  | 1712.95 | 1743.4
|  | 1713.2 | 1743.85
|  | 1713.93 | 1744.63
|  | 1713.78 | 1743.53
|  | 1713.1 | 1744.6
|  | 1712.72 | 1745.57
|  | 1714.05 | 1744.9
|  | 1715.47 | 1744.95
|  | 1715.82 | 1743.5
|  | 1711.93 | 1744.65
|  | 1708.85 | 1746.75
|  | 1708.95 | 1745.35
|  | 1711.93 | 1743.45
|  | 1712.7 | 1744.35
|  | 1713.8 | 1744.7
|  | 1713.43 | 1745.43
|  | 1712.85 | 1741.78
|  | 1710.68 | 1741.93
|  | 1710.85 | 1745.2
|  | 1712.47 | 1746.22
|  | 1712.5 | 1743.97
|  | 1711.4 | 1743.93
|  | 1710.68 | 1744.45
|  | 1715 | 1745.32
|  | 1714.68 | 1746.25
|  | 1711.18 | 1745.78
|  | 1708.95 | 1745.55
|  | 1709.07 | 1746.13
|  | 1709.1 | 1746.3
|  | 1709.68 | 1746.55
|  | 1712.25 | 1746.2
|  | 1711.78 | 1746.03
|  | 1709.75 | 1745.07
|  | 1712.43 | 1742.88
|  | 1711.72 | 1743.22
|  | 1710.43 | 1745.28
|  | 1712.4 | 1745.03
|  | 1713.95 | 1745.85
|  | 1713.47 | 1745.45
|  | 1711.35 | 1744.6
|  | 1711.25 | 1744.57
|  | 1711.6 | 1744.07
|  | 1711.7 | 1744.2
|  | 1713.18 | 1744.85
|  | 1711.8 | 1744.85
|  | 1710.2 | 1744.8
|  | 1711.55 | 1745.15
|  | 1712.47 | 1744.78
|  | 1712.25 | 1743.6
|  | 1711.8 | 1743.4
|  | 1713.47 | 1743.95
|  | 1712.28 | 1743.38
|  | 1710.38 | 1744.6
|  | 1709.03 | 1745.28
|  | 1708.63 | 1745.53
|  | 1710.95 | 1742.13
|  | 1710.47 | 1741.88
|  | 1708.43 | 1743.75
|  | 1709.82 | 1746.22
|  | 1709.32 | 1745.5
|  | 1709.93 | 1744.85
|  | 1710.45 | 1740.9
|  | 1709.3 | 1740.72
|  | 1708.88 | 1741.95
|  | 1708.55 | 1743.65
|  | 1708.38 | 1744.3
|  | 1708.6 | 1743.38
|  | 1709.18 | 1743.25
|  | 1713.9 | 1743.22
|  | 1713.72 | 1743.45
|  | 1711.32 | 1744.63
|  | 1709.85 | 1744.2
|  | 1711.22 | 1744.2
|  | 1711.47 | 1741.53
|  | 1712.72 | 1741.75
|  | 1709.47 | 1743.97
|  | 1710.47 | 1743.57
|  | 1711.88 | 1742.55
|  | 1711.7 | 1743.05
|  | 1707.4 | 1745.2
|  | 1705.57 | 1747.03
|  | 1709.93 | 1746.32
|  | 1712.03 | 1747.9
|  | 1711.8 | 1744.82
|  | 1710.35 | 1744.7
|  | 1707.65 | 1743.35
|  | 1707.72 | 1743.55
|  | 1709.53 | 1743.63
|  | 1709.4 | 1743.1
|  | 1709.1 | 1743.05
|  | 1711.03 | 1743.18
|  | 1713.3 | 1743.07
|  | 1712.43 | 1741.68
|  | 1709.68 | 1741.47
|  | 1709.2 | 1742.7
|  | 1709.6 | 1742.43
|  | 1706.38 | 1742.57
|  | 1707.6 | 1742.32
|  | 1706.38 | 1743.05
|  | 1708 | 1743.35
|  | 1707.95 | 1743.53
|  | 1708.2 | 1743.97
|  | 1708.13 | 1743.78
|  | 1711.63 | 1741.68
|  | 1711.1 | 1742.63
|  | 1708.93 | 1743.45
|  | 1708.82 | 1743.43
|  | 1709.07 | 1743.3
|  | 1709.18 | 1745.3

## Señales
[5 empty] | Max flow | minflow | Vol
[5 empty] | 70.7 | -58 | 994
Fin | Fout | Vt | Total
0.69 | 18 | 273.15 | -17.31 | -14.425 | -20.19 | -16.825
0.46 | 17.48 | 263.47 | -17.02 | -28.6083 | -19.8168 | -33.339
0.46 | 16.84 | 254.1 | -16.38 | -42.2583 | -19.0744 | -49.2343
0.2 | 15.06 | 245.5 | -14.86 | -54.6416 | -17.2696 | -63.6256
0.37 | 10.88 | 239.06 | -10.52 | -63.4083 | -12.2508 | -73.8346
1.11 | 9.03 | 233.93 | -7.92 | -70.0083 | -9.3648 | -81.6386
1.41 | 8.32 | 229.3 | -6.92 | -75.775 | -8.2412 | -88.5063
0.94 | 5.97 | 225.61 | -5.03 | -79.9666 | -5.9852 | -93.494
0.52 | 4.93 | 222.23 | -4.41 | -83.6416 | -5.1988 | -97.8263
0.52 | 3.42 | 219.6 | -2.9 | -86.0583 | -3.4472 | -100.699
-0.08 | 2.89 | 216.95 | -2.96 | -88.525 | -3.4324 | -103.5593
0.21 | 1.46 | 215.15 | -1.25 | -89.5666 | -1.4836 | -104.7956
-0.31 | 1.08 | 213.28 | -1.39 | -90.725 | -1.5628 | -106.098
-0.14 | 2.09 | 210.99 | -2.23 | -92.5833 | -2.5644 | -108.235
1.44 | 0.19 | 210.44 | 1.26 | -91.5333 | 1.2196 | -107.2186
1.9 | -0.72 | 210.44 | 2.62 | -89.35 | 2.7352 | -104.9393
0.96 | -0.84 | 210.44 | 1.8 | -87.85 | 1.9344 | -103.3273
0.26 | -0.34 | 209.57 | 0.6 | -87.35 | 0.6544 | -102.782
0.51 | -0.36 | 208.83 | 0.87 | -86.625 | 0.9276 | -102.009
1.13 | 0.34 | 208.05 | 0.79 | -85.9666 | 0.7356 | -101.396
1.59 | 0.22 | 208.05 | 1.37 | -84.825 | 1.3348 | -100.2836
1.64 | 0.21 | 208.05 | 1.43 | -83.6333 | 1.3964 | -99.12
1.57 | 0.66 | 207.33 | 0.91 | -82.875 | 0.8044 | -98.4496
0.98 | 0.14 | 206.58 | 0.84 | -82.175 | 0.8176 | -97.7683
0.26 | 0.48 | 205.29 | -0.22 | -82.3583 | -0.2968 | -98.0156
1.82 | 0.35 | 205.29 | 1.47 | -81.1333 | 1.414 | -96.8373
0.77 | -0.57 | 204.79 | 1.34 | -80.0166 | 1.4312 | -95.6446
0.79 | 0.29 | 203.87 | 0.5 | -79.6 | 0.4536 | -95.2666
-0.35 | 0.46 | 202.29 | -0.81 | -80.275 | -0.8836 | -96.003
0.59 | -0.24 | 201.53 | 0.83 | -79.5833 | 0.8684 | -95.2793
0.51 | -0.3 | 200.76 | 0.81 | -78.9083 | 0.858 | -94.5643
0.22 | 0.02 | 199.68 | 0.2 | -78.7416 | 0.1968 | -94.4003
-0.57 | -0.68 | 198.57 | 0.11 | -78.65 | 0.2188 | -94.218
-1.01 | -1.42 | 197.6 | 0.41 | -78.3083 | 0.6372 | -93.687
-0.31 | -1.02 | 196.77 | 0.7 | -77.725 | 0.8732 | -92.9593
0.44 | -0.94 | 196.77 | 1.39 | -76.5666 | 1.5304 | -91.684
0.11 | -1.02 | 196.16 | 1.12 | -75.6333 | 1.2932 | -90.6063
0.21 | -1.05 | 195.62 | 1.26 | -74.5833 | 1.428 | -89.4163
0.04 | -1.46 | 195.62 | 1.5 | -73.3333 | 1.7336 | -87.9716
0 | -1.9 | 195.62 | 1.9 | -71.75 | 2.204 | -86.135
1.44 | -1.92 | 196.12 | 3.36 | -68.95 | 3.6672 | -83.079
0.85 | -2.11 | 196.12 | 2.96 | -66.4833 | 3.2976 | -80.331
-0.08 | -1.36 | 195.59 | 1.28 | -65.4166 | 1.4976 | -79.083
-1.66 | -0.52 | -0.76 | -1.15 | -66.375 | -1.0568 | -79.9636
30.2 | -1.37 | 14.84 | 31.57 | -40.0667 | 31.7892 | -53.4726
54.08 | -1.25 | 42.32 | 55.34 | 6.05 | 55.53 | -7.1977
69.49 | -0.81 | 77.29 | 70.3 | 64.6333 | 70.4296 | 51.4936
67.65 | -0.54 | 111.2 | 68.19 | 121.4583 | 68.2764 | 108.3906
67.07 | 0.4 | 144.34 | 66.67 | 177.0166 | 66.606 | 163.8956
66.93 | 1.97 | 176.64 | 64.96 | 231.1499 | 64.6448 | 217.7662
67.06 | 4.73 | 207.62 | 62.33 | 283.0916 | 61.5732 | 269.0772
66.91 | 8.38 | 236.69 | 58.52 | 331.8582 | 57.1892 | 316.7349
66.57 | 11.36 | 264.11 | 55.21 | 377.8665 | 53.3924 | 361.2285
66.61 | 16.71 | 288.88 | 49.91 | 419.4582 | 47.2264 | 400.5838
66.21 | 17.84 | 312.88 | 48.37 | 459.7665 | 45.5156 | 438.5135
65.7 | 18.69 | 336.2 | 47.01 | 498.9415 | 44.0196 | 475.1965
65.15 | 19.53 | 358.82 | 45.62 | 536.9581 | 42.4952 | 510.6091
64.76 | 20.88 | 380.58 | 43.88 | 573.5248 | 40.5392 | 544.3918
64.68 | 22.01 | 401.72 | 42.67 | 609.0831 | 39.1484 | 577.0154
63.87 | 23.38 | 421.78 | 40.49 | 642.8247 | 36.7492 | 607.6398
63.48 | 24.89 | 440.89 | 38.59 | 674.9831 | 34.6076 | 636.4794
63.38 | 26.74 | 459.03 | 36.64 | 705.5164 | 32.3616 | 663.4474
62.87 | 28.54 | 476 | 34.32 | 734.1164 | 29.7636 | 688.2504
62.31 | 30.07 | 491.94 | 32.24 | 760.983 | 27.4288 | 711.1077
62.41 | 31.41 | 507.25 | 31 | 786.8164 | 25.9744 | 732.753
62.83 | 32.8 | 522.08 | 30.03 | 811.8413 | 24.782 | 753.4047
63.38 | 34.42 | 536.38 | 28.96 | 835.9747 | 23.4528 | 772.9487
63.98 | 36.09 | 550.14 | 27.89 | 859.2163 | 22.1156 | 791.3784
64.7 | 37.6 | 563.5 | 27.1 | 881.7996 | 21.084 | 808.9483
65.17 | 38.96 | 576.42 | 26.21 | 903.6413 | 19.9764 | 825.5953
65.74 | 40.14 | 589.04 | 25.6 | 924.9746 | 19.1776 | 841.5767
66.03 | 41.62 | 601.06 | 24.41 | 945.3163 | 17.7508 | 856.369
66.67 | 42.92 | 612.75 | 23.75 | 965.1079 | 16.8828 | 870.438
67.15 | 44.12 | 624.08 | 23.03 | 984.2996 | 15.9708 | 883.747
67.41 | 45.37 | 634.91 | 22.04 | 1002.6663 | 14.7808 | 896.0643
67.69 | 46.54 | 645.3 | 21.15 | 1020.2913 | 13.7036 | 907.484
68.31 | 47.54 | 655.5 | 20.78 | 1037.6079 | 13.1636 | 918.4536
56 | 50.02 | 658.3 | 5.97 | 1042.5829 | -2.0232 | 916.7676
32.48 | 48.55 | 650.08 | -16.07 | 1029.1913 | -23.838 | 896.9026
0.94 | 45.79 | 627.47 | -44.86 | 991.8079 | -52.1764 | 853.4223
0.99 | 42.53 | 606.51 | -41.54 | 957.1913 | -48.3448 | 813.135
0.87 | 40.97 | 586.28 | -40.09 | 923.783 | -46.6552 | 774.2557
1.07 | 39.66 | 566.8 | -38.59 | 891.6246 | -44.9356 | 736.8094
-0.3 | 38.27 | 547.33 | -38.57 | 859.483 | -44.6932 | 699.5651
0.12 | 36.63 | 528.89 | -36.51 | 829.058 | -42.3708 | 664.2561
0.37 | 35.06 | 511.36 | -34.69 | 800.1497 | -40.2996 | 630.6731
-0.19 | 33.22 | 494.46 | -33.42 | 772.2997 | -38.7252 | 598.4021
0.35 | 31.6 | 478.65 | -31.25 | 746.258 | -36.306 | 568.1471
0.73 | 30.05 | 463.81 | -29.32 | 721.8247 | -34.128 | 539.7071
1.63 | 28.81 | 450.03 | -27.19 | 699.1664 | -31.7896 | 513.2158
1.3 | 27.55 | 436.72 | -26.25 | 677.2914 | -30.658 | 487.6675
0.05 | 26.25 | 423.43 | -26.2 | 655.4581 | -30.4 | 462.3341
-0.7 | 24.82 | 410.49 | -25.52 | 634.1914 | -29.4912 | 437.7582
0.72 | 23.68 | 398.82 | -22.96 | 615.0581 | -26.7488 | 415.4675
0.85 | 22.71 | 387.7 | -21.86 | 596.8414 | -25.4936 | 394.2228
1.17 | 22 | 377.1 | -20.83 | 579.4831 | -24.35 | 373.9312
1.17 | 21.1 | 366.95 | -19.93 | 562.8748 | -23.306 | 354.5095
0.42 | 20.22 | 356.86 | -19.8 | 546.3748 | -23.0352 | 335.3135
0.56 | 19.32 | 347.3 | -18.75 | 530.7498 | -21.8512 | 317.1042
0.11 | 18.67 | 337.84 | -18.56 | 515.2831 | -21.5472 | 299.1482
0.6 | 18.08 | 328.91 | -17.48 | 500.7165 | -20.3728 | 282.1709
0.31 | 17.53 | 320.12 | -17.21 | 486.3748 | -20.0248 | 265.4836
-0.71 | 16.87 | 311.14 | -17.58 | 471.7248 | -20.2792 | 248.5842
-1.7 | 13.88 | 303.16 | -15.58 | 458.7415 | -17.8008 | 233.7502
-1.17 | 11.6 | 296.6 | -12.77 | 448.0998 | -14.626 | 221.5619
-0.81 | 9.7 | 291.16 | -10.51 | 439.3415 | -12.062 | 211.5102
-0.68 | 8.18 | 286.54 | -8.86 | 431.9582 | -10.1688 | 203.0363
-1.05 | 7.18 | 282.24 | -8.23 | 425.0998 | -9.3788 | 195.2206
-1.49 | 4.86 | 278.87 | -6.36 | 419.7998 | -7.1276 | 189.2809
-0.36 | 3.86 | 276.58 | -4.23 | 416.2748 | -4.8376 | 185.2496
-0.26 | 2.88 | 274.82 | -3.13 | 413.6665 | -3.6008 | 182.2489
-0.22 | 1.4 | 273.83 | -1.62 | 412.3165 | -1.844 | 180.7123
-1 | 1.77 | 272.26 | -2.77 | 410.0082 | -3.0532 | 178.1679
-0.56 | 1.13 | 271.23 | -1.68 | 408.6082 | -1.8708 | 176.6089
-0.99 | 0.21 | 270.44 | -1.2 | 407.6082 | -1.2336 | 175.5809
-0.95 | 1.67 | 268.95 | -2.62 | 405.4248 | -2.8872 | 173.1749
0 | 1.13 | 268.2 | -1.13 | 404.4832 | -1.3108 | 172.0826
0.09 | 0.48 | 268.2 | -0.39 | 404.1582 | -0.4668 | 171.6936
0.65 | 0.39 | 268.2 | 0.26 | 404.3748 | 0.1976 | 171.8583
0 | 0.09 | 268.2 | -0.09 | 404.2998 | -0.1044 | 171.7713
0.27 | -0.29 | 268.2 | 0.56 | 404.7665 | 0.6064 | 172.2766
-0.01 | 0.22 | 268.2 | -0.23 | 404.5748 | -0.2652 | 172.0556
0 | 0.41 | 268.2 | -0.41 | 404.2332 | -0.4756 | 171.6593
0.4 | -0.85 | 268.2 | 1.25 | 405.2748 | 1.386 | 172.8143
-0.09 | -1.3 | 268.2 | 1.21 | 406.2832 | 1.418 | 173.9959
0.26 | -1.71 | 269 | 1.97 | 407.9248 | 2.2436 | 175.8656
0.91 | -1.21 | 269.87 | 2.12 | 409.6915 | 2.3136 | 177.7936
1.67 | -0.77 | 270.9 | 2.43 | 411.7165 | 2.5632 | 179.9296
1.29 | -0.27 | 271.49 | 1.55 | 413.0082 | 1.6032 | 181.2656
-0.62 | -0.52 | 271.49 | -0.11 | 412.9165 | -0.0168 | 181.2516
0.18 | -1.04 | 271.49 | 1.22 | 413.9332 | 1.3864 | 182.4069
1.09 | 0.14 | 271.49 | 0.95 | 414.7248 | 0.9276 | 183.1799
0.94 | 0.03 | 271.49 | 0.91 | 415.4832 | 0.9052 | 183.9343
-0.1 | -0.57 | 271.49 | 0.47 | 415.8748 | 0.5612 | 184.4019
-0.82 | -0.71 | 271.49 | -0.11 | 415.7832 | 0.0036 | 184.4049
0.29 | -0.86 | 271.49 | 1.15 | 416.7415 | 1.2876 | 185.4779
1.08 | -0.93 | 272.31 | 2.01 | 418.4165 | 2.1588 | 187.2769
0.21 | -0.43 | 272.31 | 0.64 | 418.9498 | 0.7088 | 187.8676
-0.81 | -1.28 | 272.31 | 0.47 | 419.3415 | 0.6748 | 188.4299
0.27 | -2.91 | 273.72 | 3.18 | 421.9915 | 3.6456 | 191.4679
1.15 | -2.55 | 275.38 | 3.7 | 425.0748 | 4.108 | 194.8913
0.07 | -0.3 | 275.38 | 0.37 | 425.3832 | 0.418 | 195.2396
-0.09 | -0.02 | 275.38 | -0.07 | 425.3248 | -0.0668 | 195.1839
1.11 | -0.19 | 0 | 1.3 | 426.4082 | 1.3304 | 196.2926
29.45 | 0.09 | 13.96 | 29.36 | 450.8748 | 29.3456 | 220.7472
49.88 | -0.57 | 38.47 | 50.46 | 492.9248 | 50.5412 | 262.8649
65.41 | -1.56 | 71.23 | 66.97 | 548.7331 | 67.2196 | 318.8812
64.58 | -0.74 | 103.17 | 65.32 | 603.1664 | 65.4384 | 373.4132
65.03 | 0.51 | 134.71 | 64.52 | 656.9331 | 64.4384 | 427.1118
65.34 | 1.57 | 165.88 | 63.77 | 710.0747 | 63.5188 | 480.0441
65.47 | 4.34 | 195.73 | 61.13 | 761.0164 | 60.4356 | 530.4071
65.24 | 6.84 | 224.21 | 58.4 | 809.683 | 57.3056 | 578.1618
65.19 | 11.67 | 250.25 | 53.53 | 854.2913 | 51.6528 | 621.2058
65.71 | 16.32 | 274.23 | 49.39 | 895.4496 | 46.7788 | 660.1881
65.75 | 17.26 | 297.76 | 48.5 | 935.8663 | 45.7284 | 698.2951
65.66 | 18.3 | 320.72 | 47.37 | 975.3413 | 44.432 | 735.3217
65.27 | 19.47 | 342.9 | 45.8 | 1013.5079 | 42.6848 | 770.8924
64.57 | 20.42 | 364.26 | 44.15 | 1050.2996 | 40.8828 | 804.9613
63.91 | 21.85 | 384.57 | 42.06 | 1085.3496 | 38.564 | 837.098
63.59 | 23.14 | 404.07 | 40.45 | 1119.0579 | 36.7476 | 867.721
63.11 | 24.58 | 422.62 | 38.53 | 1151.1662 | 34.5972 | 896.552
62.63 | 26.46 | 439.98 | 36.17 | 1181.3079 | 31.9364 | 923.1656
62.52 | 28.22 | 456.41 | 34.3 | 1209.8912 | 29.7848 | 947.9863
62.31 | 29.69 | 472 | 32.62 | 1237.0745 | 27.8696 | 971.2109
61.95 | 31.08 | 486.72 | 30.87 | 1262.7995 | 25.8972 | 992.7919
62.35 | 32.45 | 500.95 | 29.9 | 1287.7162 | 24.708 | 1013.3819
62.92 | 33.98 | 514.7 | 28.94 | 1311.8328 | 23.5032 | 1032.9679
63.69 | 35.61 | 528.02 | 28.07 | 1335.2245 | 22.3824 | 1051.6199
64.45 | 37.09 | 540.98 | 27.36 | 1358.0245 | 21.4256 | 1069.4746
65.13 | 38.4 | 553.62 | 26.73 | 1380.2994 | 20.586 | 1086.6296
65.94 | 39.86 | 565.95 | 26.09 | 1402.0411 | 19.7024 | 1103.0482
66.58 | 41.48 | 577.78 | 25.1 | 1422.9578 | 18.4632 | 1118.4342
67.21 | 43.04 | 589.14 | 24.17 | 1443.0994 | 17.2836 | 1132.8372
67.23 | 44.09 | 599.99 | 23.14 | 1462.3827 | 16.0856 | 1146.2419
67.61 | 44.99 | 610.58 | 22.62 | 1481.2327 | 15.4216 | 1159.0932
67.47 | 46.03 | 620.58 | 21.44 | 1499.0994 | 14.0752 | 1170.8225
67.66 | 47.17 | 630.1 | 20.49 | 1516.1744 | 12.9428 | 1181.6082
54.84 | 49.7 | 631.95 | 5.14 | 1520.4577 | -2.812 | 1179.2649
32.82 | 48.54 | 623.37 | -15.72 | 1507.3577 | -23.4864 | 1159.6929
-0.99 | 45.47 | 599.42 | -46.46 | 1468.6411 | -53.7352 | 1114.9136
0.59 | 42.21 | 577.89 | -41.62 | 1433.9578 | -48.3736 | 1074.6022
0.85 | 40.67 | 557.26 | -39.82 | 1400.7744 | -46.3272 | 1035.9963
0.6 | 39.33 | 537.17 | -38.73 | 1368.4995 | -45.0228 | 998.4773
-0.1 | 37.94 | 517.43 | -38.05 | 1336.7911 | -44.1104 | 961.7186
-0.3 | 36.58 | 498.27 | -36.88 | 1306.0578 | -42.7328 | 926.108
-0.78 | 35.05 | 479.63 | -35.83 | 1276.1995 | -41.438 | 891.5763
-1.62 | 33.3 | 461.45 | -34.92 | 1247.0995 | -40.248 | 858.0363
0.79 | 31.66 | 445.3 | -30.86 | 1221.3828 | -35.9356 | 828.09
1.81 | 30.36 | 430.3 | -28.55 | 1197.5912 | -33.4076 | 800.2503
0.63 | 28.9 | 415.45 | -28.27 | 1174.0329 | -32.894 | 772.8387
0.52 | 27.52 | 401.23 | -27 | 1151.5329 | -31.4032 | 746.6694
0.05 | 25.97 | 387.55 | -25.91 | 1129.9412 | -30.0752 | 721.6067
0.21 | 24.66 | 374.61 | -24.45 | 1109.5662 | -28.3956 | 697.9437
0.38 | 23.53 | 362.31 | -23.15 | 1090.2746 | -26.9148 | 675.5147
0.56 | 22.63 | 350.56 | -22.07 | 1071.8829 | -25.6908 | 654.1057
-0.01 | 21.9 | 338.88 | -21.92 | 1053.6162 | -25.414 | 632.9274
-0.45 | 21.11 | 327.38 | -21.57 | 1035.6413 | -24.9376 | 612.1461
-0.05 | 20.39 | 316.43 | -20.44 | 1018.6079 | -23.7024 | 592.3941
0.77 | 19.6 | 306.3 | -18.83 | 1002.9163 | -21.966 | 574.0891
0.56 | 18.76 | 296.48 | -18.2 | 987.7496 | -21.2016 | 556.4211
0.9 | 18.02 | 287.2 | -17.12 | 973.4829 | -20.0032 | 539.7518
0.73 | 17.53 | 278.08 | -16.8 | 959.4829 | -19.6048 | 523.4145
0.79 | 16.91 | 269.3 | -16.11 | 946.058 | -18.8256 | 507.7265
0.94 | 15.77 | 261.17 | -14.83 | 933.6996 | -17.3532 | 493.2655
0.59 | 13.24 | 254.12 | -12.65 | 923.158 | -14.7684 | 480.9585
-0.26 | 11.42 | 247.56 | -11.68 | 913.4246 | -13.5072 | 469.7025
-0.27 | 8.55 | 242.43 | -8.82 | 906.0746 | -10.188 | 461.2125
0.14 | 6.02 | 238.78 | -5.87 | 901.183 | -6.8432 | 455.5098
0.03 | 4.28 | 235.93 | -4.25 | 897.6413 | -4.9348 | 451.3975
0.66 | 3.03 | 234.03 | -2.37 | 895.6663 | -2.8548 | 449.0185
0.44 | 2.16 | 232.45 | -1.72 | 894.233 | -2.0656 | 447.2972
0.42 | 2.3 | 230.78 | -1.89 | 892.658 | -2.248 | 445.4238
0.83 | 1.23 | 229.86 | -0.4 | 892.3246 | -0.5968 | 444.9265
1.33 | 1.78 | 228.92 | -0.45 | 891.9496 | -0.7348 | 444.3142
0.95 | 0.81 | 228.27 | 0.15 | 892.0746 | 0.0104 | 444.3228
1.04 | 1.79 | 227.18 | -0.75 | 891.4496 | -1.0364 | 443.4592
2.22 | 2.11 | 226.51 | 0.11 | 891.5413 | -0.2276 | 443.2695
2.22 | 0.73 | 226.51 | 1.49 | 892.783 | 1.3732 | 444.4138
1.98 | 0.01 | 226.51 | 1.97 | 894.4246 | 1.9684 | 446.0542
0.33 | 0.66 | 225.62 | -0.34 | 894.1413 | -0.4356 | 445.6912
1.15 | 0.77 | 225.09 | 0.38 | 894.458 | 0.2568 | 445.9052
0.25 | 0.46 | 224.26 | -0.21 | 894.283 | -0.2836 | 445.6688
0.68 | -0.56 | 224.26 | 1.24 | 895.3163 | 1.3296 | 446.7768
0.81 | -0.99 | 224.26 | 1.8 | 896.8163 | 1.9584 | 448.4088
0.16 | -0.24 | 223.74 | 0.4 | 897.1496 | 0.4384 | 448.7742
0.3 | -0.27 | 223.74 | 0.57 | 897.6246 | 0.6132 | 449.2852
-1.18 | -0.29 | 222.58 | -0.89 | 896.883 | -0.8436 | 448.5822
-0.64 | -0.3 | 221.69 | -0.33 | 896.608 | -0.292 | 448.3388
0.42 | -0.82 | 221.69 | 1.24 | 897.6413 | 1.3712 | 449.4815
1.95 | -2.54 | 223.22 | 4.49 | 901.383 | 4.8964 | 453.5618
1.63 | -2.43 | 224.52 | 4.06 | 904.7663 | 4.4488 | 457.2692
1.87 | -2.17 | 225.83 | 4.04 | 908.133 | 4.3872 | 460.9251
1.03 | -1.24 | 225.83 | 2.27 | 910.0246 | 2.4684 | 462.9821
0.24 | -0.06 | 225.26 | 0.3 | 910.2746 | 0.3096 | 463.2401
1.38 | -0.13 | 225.26 | 1.51 | 911.533 | 1.5308 | 464.5158
0.76 | 0.27 | 225.26 | 0.49 | 911.9413 | 0.4468 | 464.8881
1.42 | 0.16 | 225.26 | 1.26 | 912.9913 | 1.2344 | 465.9168
1.13 | -0.27 | 225.26 | 1.4 | 914.158 | 1.4432 | 467.1195
-1.4 | -0.86 | 224.26 | -0.54 | 913.708 | -0.4024 | 466.7841
-1.69 | -0.41 | 222.9 | -1.28 | 912.6413 | -1.2144 | 465.7721
0.39 | 0.12 | 222.32 | 0.28 | 912.8746 | 0.2508 | 465.9811
0.46 | -0.98 | 222.32 | 1.44 | 914.0746 | 1.5968 | 467.3118
0.4 | -0.65 | 222.32 | 1.05 | 914.9496 | 1.154 | 468.2735
-0.25 | -0.31 | 0 | 0.07 | 915.008 | 0.1096 | 468.3648
33.27 | -0.94 | 17.26 | 34.21 | 943.5163 | 34.3604 | 496.9985
60.73 | -0.35 | 47.96 | 61.08 | 994.4163 | 61.136 | 547.9451
78.16 | 1.67 | 86.36 | 76.49 | 1058.1579 | 76.2228 | 611.4641
74.91 | 2.96 | 122.5 | 71.95 | 1118.1162 | 71.4764 | 671.0277
73.56 | 5.37 | 156.75 | 68.19 | 1174.9412 | 67.3308 | 727.1367
72.48 | 7.49 | 189.4 | 64.99 | 1229.0995 | 63.7916 | 780.2964
71.37 | 9.72 | 220.39 | 61.66 | 1280.4828 | 60.0948 | 830.3753
70.51 | 12.7 | 249.45 | 57.81 | 1328.6578 | 55.778 | 876.857
69.52 | 16.75 | 275.99 | 52.77 | 1372.6328 | 50.09 | 918.5986
68.83 | 17.47 | 301.83 | 51.37 | 1415.4411 | 48.5648 | 959.0693
68.27 | 18.47 | 326.89 | 49.8 | 1456.9411 | 46.8448 | 998.1066
67.49 | 19.44 | 351.07 | 48.05 | 1496.9827 | 44.9396 | 1035.5563
66.75 | 20.5 | 374.36 | 46.25 | 1535.5244 | 42.97 | 1071.3646
66.04 | 21.46 | 396.8 | 44.57 | 1572.666 | 41.1464 | 1105.6532
65.48 | 22.64 | 418.38 | 42.84 | 1608.366 | 39.2176 | 1138.3345
64.84 | 24.05 | 438.93 | 40.79 | 1642.3577 | 36.942 | 1169.1195
64.29 | 25.75 | 458.36 | 38.54 | 1674.4743 | 34.42 | 1197.8029
63.78 | 27.45 | 476.68 | 36.33 | 1704.7493 | 31.938 | 1224.4178
63.2 | 28.99 | 493.94 | 34.21 | 1733.2576 | 29.5716 | 1249.0608
62.68 | 30.5 | 510.19 | 32.19 | 1760.0826 | 27.3 | 1271.8108
62.72 | 32.01 | 525.71 | 30.71 | 1785.6743 | 25.5884 | 1293.1345
63.3 | 33.47 | 540.78 | 29.83 | 1810.5326 | 24.4748 | 1313.5301
63.96 | 35.02 | 555.41 | 28.94 | 1834.6493 | 23.3368 | 1332.9775
64.49 | 36.62 | 569.5 | 27.87 | 1857.8743 | 22.0108 | 1351.3198
65.2 | 37.99 | 583.26 | 27.21 | 1880.5492 | 21.1316 | 1368.9295
65.58 | 39.34 | 596.53 | 26.23 | 1902.4076 | 19.9456 | 1385.5508
66.2 | 40.71 | 609.44 | 25.49 | 1923.6492 | 18.9764 | 1401.3644
66.75 | 42.26 | 621.84 | 24.5 | 1944.0659 | 17.7284 | 1416.1381
67.03 | 43.58 | 633.72 | 23.44 | 1963.5992 | 16.4772 | 1429.8691
67.3 | 44.87 | 645.1 | 22.44 | 1982.2992 | 15.2508 | 1442.5781
67.34 | 46.13 | 655.86 | 21.21 | 1999.9742 | 13.8292 | 1454.1024
67.8 | 47.27 | 666.28 | 20.53 | 2017.0825 | 12.9668 | 1464.9081
68.3 | 48.1 | 676.54 | 20.2 | 2033.9159 | 12.504 | 1475.3281
56.33 | 50.36 | 679.68 | 5.96 | 2038.8825 | -2.0876 | 1473.5884
32.98 | 48.89 | 671.88 | -15.91 | 2025.6242 | -23.7324 | 1453.8114
-0.94 | 45.71 | 648.72 | -46.64 | 1986.7575 | -53.9636 | 1408.8418
-1.23 | 42.83 | 626.84 | -44.06 | 1950.0409 | -50.9128 | 1366.4145
0.82 | 41.19 | 606.81 | -40.37 | 1916.3992 | -46.9604 | 1327.2808
1.67 | 39.93 | 587.84 | -38.27 | 1884.5076 | -44.6488 | 1290.0735
2.12 | 38.54 | 569.78 | -36.42 | 1854.1576 | -42.5864 | 1254.5848
1 | 36.68 | 552.1 | -35.68 | 1824.4243 | -41.5488 | 1219.9608
0.33 | 34.92 | 534.96 | -34.59 | 1795.5993 | -40.1772 | 1186.4799
0.6 | 33.21 | 518.81 | -32.62 | 1768.416 | -37.9236 | 1154.8769
-0.13 | 31.71 | 503.05 | -31.84 | 1741.8826 | -36.9136 | 1124.1156
-0.99 | 30 | 487.71 | -30.99 | 1716.0576 | -35.79 | 1094.2906
-1.47 | 28.71 | 472.78 | -30.18 | 1690.9077 | -34.7736 | 1065.3126
-0.7 | 27.23 | 458.97 | -27.93 | 1667.6327 | -32.2868 | 1038.4069
-0.39 | 25.96 | 445.95 | -26.35 | 1645.6743 | -30.5036 | 1012.9873
-0.13 | 24.96 | 433.57 | -25.09 | 1624.766 | -29.0836 | 988.7509
0.2 | 23.67 | 421.99 | -23.47 | 1605.2077 | -27.2572 | 966.0366
1.25 | 22.62 | 411.46 | -21.37 | 1587.3994 | -24.9892 | 945.2123
1.6 | 21.84 | 401.5 | -20.24 | 1570.5327 | -23.7344 | 925.4336
-0.31 | 20.9 | 391.05 | -21.21 | 1552.8577 | -24.554 | 904.972
-0.94 | 20.11 | 380.68 | -21.04 | 1535.3244 | -24.2676 | 884.749
-0.96 | 19.43 | 370.65 | -20.39 | 1518.3327 | -23.4988 | 865.1667
-1.05 | 18.62 | 360.97 | -19.67 | 1501.9411 | -22.6492 | 846.2923
-1.08 | 17.98 | 351.59 | -19.06 | 1486.0577 | -21.9368 | 828.0117
-0.25 | 17.3 | 342.98 | -17.55 | 1471.4327 | -20.318 | 811.08
-0.86 | 16.75 | 334.33 | -17.6 | 1456.7661 | -20.29 | 794.1717
-1.12 | 14.56 | 326.65 | -15.68 | 1443.6994 | -18.0096 | 779.1637
-0.57 | 11.91 | 320.57 | -12.48 | 1433.2994 | -14.3856 | 767.1757
-0.09 | 8.59 | 316.39 | -8.68 | 1426.0661 | -10.0544 | 758.797
0.18 | 6.42 | 313.43 | -6.24 | 1420.8661 | -7.2672 | 752.741
-0.6 | 4.77 | 310.91 | -5.36 | 1416.3994 | -6.1332 | 747.63
0.14 | 2.78 | 309.74 | -2.64 | 1414.1994 | -3.0848 | 745.0594
0.6 | 2.77 | 308.82 | -2.17 | 1412.3911 | -2.6132 | 742.8817
-0.21 | 2.26 | 307.74 | -2.46 | 1410.3411 | -2.8316 | 740.522
-0.25 | 0.5 | 307.74 | -0.74 | 1409.7244 | -0.83 | 739.8304
0.11 | -0.05 | 307.74 | 0.16 | 1409.8578 | 0.168 | 739.9704
1.02 | -0.32 | 308.57 | 1.34 | 1410.9744 | 1.3912 | 741.1297
1.13 | -0.38 | 309.49 | 1.52 | 1412.2411 | 1.5708 | 742.4387
-0.17 | 0.03 | 309.49 | -0.2 | 1412.0744 | -0.2048 | 742.268
-1.03 | -0.81 | 309.49 | -0.21 | 1411.8994 | -0.0904 | 742.1927
-0.02 | -1.09 | 310.18 | 1.06 | 1412.7828 | 1.2444 | 743.2297
-0.56 | -1.24 | 310.18 | 0.68 | 1413.3494 | 0.8784 | 743.9617
-0.12 | -1.18 | 310.87 | 1.07 | 1414.2411 | 1.2488 | 745.0024
-1.25 | -1.57 | 310.87 | 0.33 | 1414.5161 | 0.5712 | 745.4784
-1.22 | -1.38 | 310.87 | 0.16 | 1414.6494 | 0.3808 | 745.7957
-0.95 | -0.57 | 310.87 | -0.37 | 1414.3411 | -0.2888 | 745.555
-0.14 | -1.46 | 311.68 | 1.31 | 1415.4328 | 1.5536 | 746.8497
0.42 | -2.06 | 313.08 | 2.48 | 1417.4994 | 2.8096 | 749.191
0.57 | -1.37 | 314.21 | 1.95 | 1419.1244 | 2.1592 | 750.9904
0.08 | -0.31 | 314.21 | 0.39 | 1419.4494 | 0.4396 | 751.3567
-0.26 | -0.05 | 314.21 | -0.21 | 1419.2744 | -0.202 | 751.1884
-0.7 | -0.86 | 314.21 | 0.16 | 1419.4078 | 0.2976 | 751.4364
-1.6 | -1.13 | 314.21 | -0.46 | 1419.0244 | -0.2892 | 751.1954
-1.04 | -1.4 | 314.21 | 0.36 | 1419.3244 | 0.584 | 751.682
-0.16 | -1.94 | 315.26 | 1.79 | 1420.8161 | 2.0904 | 753.424
0.25 | -1.98 | 316.53 | 2.23 | 1422.6744 | 2.5468 | 755.5464
0 | -2.4 | 317.89 | 2.4 | 1424.6744 | 2.784 | 757.8664
0.25 | -1.86 | 319.1 | 2.11 | 1426.4328 | 2.4076 | 759.8727
0.14 | -1.6 | 320.13 | 1.74 | 1427.8828 | 1.996 | 761.536
0.2 | -1.78 | 321.27 | 1.97 | 1429.5244 | 2.2648 | 763.4234
-0.34 | -1.87 | 322.19 | 1.53 | 1430.7994 | 1.8292 | 764.9477
-1.72 | -1.24 | 322.19 | -0.47 | 1430.4078 | -0.2816 | 764.713
-0.58 | -1.46 | 322.79 | 0.87 | 1431.1328 | 1.1136 | 765.641
-0.43 | -1.46 | 323.46 | 1.03 | 1431.9911 | 1.2636 | 766.694
-0.34 | -0.87 | 323.46 | 0.54 | 1432.4411 | 0.6692 | 767.2517
-0.35 | 0.12 | 323.46 | -0.47 | 1432.0494 | -0.4892 | 766.844
0.5 | 0.21 | 0 | 0.28 | 1432.2828 | 0.2564 | 767.0577
35.22 | -0.88 | 18.24 | 36.1 | 1462.3661 | 36.2408 | 797.2583
64.08 | -0.24 | 50.58 | 64.33 | 1515.9744 | 64.3584 | 850.8903
81.16 | 1.22 | 90.74 | 79.94 | 1582.591 | 79.7448 | 917.3443
76.64 | 3.03 | 127.73 | 73.61 | 1643.9327 | 73.1252 | 978.2819
74.6 | 5.52 | 162.45 | 69.09 | 1701.5077 | 68.1968 | 1035.1126
73.6 | 8.32 | 195.27 | 65.27 | 1755.8993 | 63.9488 | 1088.4032
72.68 | 12.36 | 225.62 | 60.32 | 1806.1659 | 58.3424 | 1137.0219
71.81 | 16.62 | 253.39 | 55.19 | 1852.1576 | 52.5308 | 1180.7975
70.65 | 17.02 | 280.4 | 53.63 | 1896.8492 | 50.9068 | 1223.2198
69.73 | 17.93 | 306.48 | 51.8 | 1940.0159 | 48.9312 | 1263.9958
68.73 | 18.71 | 331.68 | 50.03 | 1981.7075 | 47.0264 | 1303.1845
68.1 | 19.58 | 356.12 | 48.51 | 2022.1325 | 45.3872 | 1341.0071
67.21 | 20.32 | 379.75 | 46.89 | 2061.2075 | 43.6388 | 1377.3728
66.35 | 21.44 | 402.38 | 44.91 | 2098.6325 | 41.4796 | 1411.9391
65.26 | 22.71 | 423.84 | 42.55 | 2134.0908 | 38.9164 | 1444.3694
65.04 | 24.17 | 444.46 | 40.88 | 2168.1575 | 37.0028 | 1475.2051
64.62 | 25.79 | 464.06 | 38.83 | 2200.5158 | 34.7036 | 1504.1247
63.73 | 27.61 | 482.3 | 36.12 | 2230.6158 | 31.7024 | 1530.5434
63.07 | 29.45 | 499.3 | 33.62 | 2258.6324 | 28.908 | 1554.6334
63.27 | 30.86 | 515.69 | 32.41 | 2285.6408 | 27.4724 | 1577.527
63.6 | 32.16 | 531.59 | 31.44 | 2311.8407 | 26.2944 | 1599.439
63.53 | 33.61 | 546.73 | 29.92 | 2336.7741 | 24.5424 | 1619.891
64.19 | 35.28 | 561.37 | 28.91 | 2360.8657 | 23.2652 | 1639.2787
64.48 | 36.9 | 575.35 | 27.58 | 2383.849 | 21.676 | 1657.342
64.97 | 38.19 | 588.92 | 26.78 | 2406.1657 | 20.6696 | 1674.5667
65.84 | 39.33 | 602.35 | 26.5 | 2428.249 | 20.2172 | 1691.4143
66.54 | 40.68 | 615.47 | 25.86 | 2449.799 | 19.3512 | 1707.5403
67 | 42.18 | 628.07 | 24.82 | 2470.4823 | 18.0712 | 1722.5996
67.33 | 43.49 | 640.17 | 23.83 | 2490.3407 | 16.8816 | 1736.6676
67.6 | 44.67 | 651.81 | 22.92 | 2509.4407 | 15.7828 | 1749.82
68.06 | 45.92 | 663.07 | 22.15 | 2527.899 | 14.7928 | 1762.1473
68.3 | 47.05 | 673.88 | 21.25 | 2545.6073 | 13.722 | 1773.5823
68.63 | 48.13 | 684.31 | 20.5 | 2562.6906 | 12.7992 | 1784.2483
56 | 50.64 | 687.17 | 5.36 | 2567.1573 | -2.7424 | 1781.963
32.41 | 49.02 | 679.05 | -16.61 | 2553.3156 | -24.4532 | 1761.5853
-0.17 | 46.28 | 656.01 | -46.45 | 2514.6073 | -53.8548 | 1716.7063
0.13 | 42.94 | 634.79 | -42.81 | 2478.9323 | -49.6804 | 1675.306
-0.18 | 41.33 | 614.22 | -41.51 | 2444.3407 | -48.1228 | 1635.2037
0.04 | 39.99 | 594.43 | -39.95 | 2411.049 | -46.3484 | 1596.58
0.98 | 38.9 | 575.65 | -37.93 | 2379.4407 | -44.144 | 1559.7934
2.39 | 37.36 | 558.35 | -34.97 | 2350.2991 | -40.9476 | 1525.6704
1.21 | 35.61 | 541.33 | -34.4 | 2321.6324 | -40.0976 | 1492.2557
0.3 | 33.72 | 524.81 | -33.42 | 2293.7824 | -38.8152 | 1459.9097
-0.53 | 31.84 | 508.81 | -32.37 | 2266.8074 | -37.4644 | 1428.6894
-1.08 | 30.31 | 493.29 | -31.39 | 2240.6491 | -36.2396 | 1398.4898
-0.3 | 28.9 | 478.88 | -29.2 | 2216.3158 | -33.824 | 1370.3031
-0.82 | 27.46 | 464.92 | -28.28 | 2192.7491 | -32.6736 | 1343.0751
-0.42 | 26.15 | 451.82 | -26.56 | 2170.6158 | -30.754 | 1317.4468
0.03 | 25 | 439.52 | -24.97 | 2149.8075 | -28.97 | 1293.3051
-0.96 | 23.74 | 427.36 | -24.71 | 2129.2158 | -28.4984 | 1269.5565
0.43 | 22.68 | 416.41 | -22.25 | 2110.6742 | -25.8788 | 1247.9908
-0.27 | 21.66 | 405.63 | -21.93 | 2092.3992 | -25.3956 | 1226.8278
-0.26 | 20.88 | 395.25 | -21.13 | 2074.7908 | -24.4808 | 1206.4272
-1.12 | 20.14 | 384.81 | -21.25 | 2057.0825 | -24.4824 | 1186.0252
-0.52 | 19.38 | 375.04 | -19.9 | 2040.4992 | -23.0008 | 1166.8579
0.59 | 18.6 | 366.22 | -18.01 | 2025.4909 | -20.986 | 1149.3695
0 | 18.06 | 357.37 | -18.06 | 2010.4409 | -20.9496 | 1131.9115
-1.07 | 17.33 | 348.36 | -18.4 | 1995.1075 | -21.1728 | 1114.2676
0.12 | 16.77 | 340.21 | -16.65 | 1981.2325 | -19.3332 | 1098.1566
0.13 | 15.77 | 332.58 | -15.64 | 1968.1992 | -18.1632 | 1083.0206
0.01 | 12.42 | 326.56 | -12.4 | 1957.8659 | -14.3972 | 1071.0229
0.38 | 8.85 | 322.51 | -8.47 | 1950.8076 | -9.886 | 1062.7846
0.89 | 8.16 | 319.06 | -7.27 | 1944.7492 | -8.5756 | 1055.6382
0.65 | 5.89 | 316.62 | -5.23 | 1940.3909 | -6.1824 | 1050.4862
0.43 | 5.33 | 314.36 | -4.9 | 1936.3076 | -5.7528 | 1045.6922
0.03 | 3.97 | 312.57 | -3.94 | 1933.0242 | -4.5752 | 1041.8796
-0.64 | 2.78 | 311.05 | -3.42 | 1930.1742 | -3.8648 | 1038.6589
-0.1 | 1.6 | 310.38 | -1.71 | 1928.7492 | -1.956 | 1037.0289
-0.26 | 0.54 | 310.38 | -0.8 | 1928.0826 | -0.8864 | 1036.2903
0.25 | 0.31 | 310.38 | -0.06 | 1928.0326 | -0.1096 | 1036.1989
-0.53 | 0.59 | 310.38 | -1.12 | 1927.0992 | -1.2144 | 1035.1869
-0.64 | 0.01 | 310.38 | -0.64 | 1926.5659 | -0.6516 | 1034.6439
-0.38 | 0.66 | 310.38 | -1.04 | 1925.6992 | -1.1456 | 1033.6893
0.09 | 0.02 | 310.38 | 0.07 | 1925.7576 | 0.0668 | 1033.7449
-0.21 | -0.52 | 310.38 | 0.31 | 1926.0159 | 0.3932 | 1034.0726
-0.9 | -0.59 | 310.38 | -0.31 | 1925.7576 | -0.2156 | 1033.8929
-0.78 | -0.41 | 310.38 | -0.37 | 1925.4492 | -0.3044 | 1033.6393
0.31 | -0.93 | 311.18 | 1.24 | 1926.4826 | 1.3888 | 1034.7966
0.55 | -1.86 | 312.57 | 2.41 | 1928.4909 | 2.7076 | 1037.0529
-0.09 | -1.98 | 313.7 | 1.89 | 1930.0659 | 2.2068 | 1038.8919
-1.3 | -1.22 | 313.7 | -0.08 | 1929.9992 | 0.1152 | 1038.9879
-0.65 | -0.4 | 313.7 | -0.25 | 1929.7909 | -0.186 | 1038.8329
-1.21 | 0.15 | 313.7 | -1.36 | 1928.6576 | -1.384 | 1037.6796
-0.73 | -0.84 | 313.7 | 0.11 | 1928.7492 | 0.2444 | 1037.8833
-0.42 | -1.26 | 314.31 | 0.85 | 1929.4576 | 1.0416 | 1038.7513
-0.44 | -0.66 | 314.31 | 0.22 | 1929.6409 | 0.3256 | 1039.0226
-0.26 | -0.69 | 314.31 | 0.43 | 1929.9992 | 0.5404 | 1039.4729
0.57 | -1.16 | 315.36 | 1.73 | 1931.4409 | 1.9156 | 1041.0693
0.37 | -1.04 | 316.24 | 1.4 | 1932.6076 | 1.5764 | 1042.3829
0.99 | -0.96 | 317.4 | 1.95 | 1934.2326 | 2.1036 | 1044.1359
2.39 | -0.91 | 319.23 | 3.3 | 1936.9826 | 3.4456 | 1047.0072
1.41 | -1.88 | 321.06 | 3.29 | 1939.7242 | 3.5908 | 1049.9996
0.51 | -2.42 | 322.71 | 2.93 | 1942.1659 | 3.3172 | 1052.7639
1.57 | -0.86 | 324.11 | 2.44 | 1944.1992 | 2.5676 | 1054.9036
1.61 | 0.12 | 325.04 | 1.5 | 1945.4492 | 1.4708 | 1056.1292
1.24 | -0.46 | 326.07 | 1.69 | 1946.8576 | 1.7736 | 1057.6072
-0.04 | -0.73 | 326.6 | 0.69 | 1947.4326 | 0.8068 | 1058.2796
0.14 | 0.14 | 326.6 | 0.01 | 1947.4409 | -0.0224 | 1058.2609
0.57 | -0.23 | 327.19 | 0.8 | 1948.1076 | 0.8368 | 1058.9582
0.42 | -0.93 | 0 | 1.35 | 1949.2326 | 1.4988 | 1060.2072
34.31 | -0.98 | 17 | 35.29 | 1978.6409 | 35.4468 | 1089.7462
59.92 | -0.12 | 46.37 | 60.04 | 2028.6742 | 60.0592 | 1139.7955
77.86 | 0.7 | 84.3 | 77.16 | 2092.9742 | 77.048 | 1204.0022
74.35 | 1.28 | 120.19 | 73.07 | 2153.8658 | 72.8652 | 1264.7232
72.93 | 3.59 | 154.21 | 69.35 | 2211.6574 | 68.7656 | 1322.0278
71.89 | 6.05 | 186.49 | 65.84 | 2266.5241 | 64.872 | 1376.0878
71.26 | 9.62 | 216.66 | 61.64 | 2317.8907 | 60.1008 | 1426.1718
70.41 | 12.98 | 244.73 | 57.44 | 2365.7574 | 55.3532 | 1472.2994
69.56 | 16.62 | 270.55 | 52.95 | 2409.8824 | 50.2808 | 1514.2001
68.73 | 17.49 | 295.52 | 51.24 | 2452.5824 | 48.4416 | 1554.568
68.14 | 18.25 | 319.82 | 49.89 | 2494.1573 | 46.97 | 1593.7097
67.37 | 19.35 | 343.18 | 48.02 | 2534.174 | 44.924 | 1631.1463
66.59 | 20.29 | 365.68 | 46.3 | 2572.7573 | 43.0536 | 1667.0243
65.82 | 21.16 | 387.37 | 44.66 | 2609.974 | 41.2744 | 1701.4197
65.29 | 22.4 | 408.17 | 42.9 | 2645.7239 | 39.306 | 1734.1746
64.86 | 24.06 | 427.92 | 40.8 | 2679.7239 | 36.9504 | 1764.9666
64.03 | 25.7 | 446.44 | 38.33 | 2711.6656 | 34.218 | 1793.4816
63.45 | 27.39 | 463.82 | 36.06 | 2741.7156 | 31.6776 | 1819.8796
63.01 | 29.14 | 480.11 | 33.87 | 2769.9406 | 29.2076 | 1844.2193
62.97 | 30.6 | 495.64 | 32.37 | 2796.9155 | 27.474 | 1867.1143
62.77 | 31.93 | 510.41 | 30.83 | 2822.6072 | 25.7312 | 1888.5569
63.22 | 33.45 | 524.65 | 29.78 | 2847.4239 | 24.418 | 1908.9052
64.08 | 34.99 | 538.55 | 29.09 | 2871.6655 | 23.4916 | 1928.4816
64.85 | 36.54 | 552.06 | 28.31 | 2895.2572 | 22.4636 | 1947.2012
65.51 | 38.13 | 565.1 | 27.39 | 2918.0822 | 21.2792 | 1964.9339
66.19 | 39.46 | 577.82 | 26.72 | 2940.3488 | 20.4164 | 1981.9475
66.41 | 41.01 | 589.87 | 25.4 | 2961.5155 | 18.8384 | 1997.6462
66.88 | 42.37 | 601.47 | 24.51 | 2981.9405 | 17.7308 | 2012.4219
67.45 | 43.56 | 612.77 | 23.89 | 3001.8488 | 16.9204 | 2026.5222
68.06 | 44.87 | 623.72 | 23.18 | 3021.1655 | 16.0108 | 2039.8645
68.17 | 46.09 | 634.11 | 22.08 | 3039.5655 | 14.7056 | 2052.1192
68.42 | 47 | 644.17 | 21.43 | 3057.4238 | 13.9 | 2063.7025
68.44 | 47.75 | 653.87 | 20.69 | 3074.6654 | 13.05 | 2074.5775
55.13 | 50.33 | 655.62 | 4.81 | 3078.6738 | -3.2528 | 2071.8668
33.22 | 48.79 | 647.19 | -15.57 | 3065.6988 | -23.3764 | 2052.3865
0.56 | 45.88 | 623.88 | -45.32 | 3027.9321 | -52.6608 | 2008.5025
1.5 | 42.46 | 602.76 | -40.96 | 2993.7988 | -47.7536 | 1968.7079
1.86 | 40.73 | 582.67 | -38.87 | 2961.4071 | -45.3868 | 1930.8856
0.86 | 39.59 | 562.66 | -38.73 | 2929.1322 | -45.0644 | 1893.3319
1.04 | 38.17 | 543.45 | -37.13 | 2898.1905 | -43.2372 | 1857.3009
-0.61 | 36.76 | 524.12 | -37.37 | 2867.0489 | -43.2516 | 1821.2579
-0.39 | 35.4 | 505.57 | -35.79 | 2837.2239 | -41.454 | 1786.713
-0.35 | 33.57 | 487.97 | -33.92 | 2808.9572 | -39.2912 | 1753.9703
0.01 | 32.04 | 471.31 | -32.02 | 2782.2739 | -37.1564 | 1723.0066
-0.1 | 30.3 | 455.46 | -30.4 | 2756.9406 | -35.248 | 1693.6333
-0.53 | 28.71 | 440.19 | -29.24 | 2732.5739 | -33.8336 | 1665.4387
-0.36 | 27.27 | 425.72 | -27.63 | 2709.5489 | -31.9932 | 1638.7777
0.63 | 25.89 | 412.44 | -25.27 | 2688.4906 | -29.4024 | 1614.2757
0.65 | 24.78 | 399.73 | -24.13 | 2668.3823 | -28.0948 | 1590.8634
0.6 | 23.67 | 387.55 | -23.07 | 2649.1573 | -26.8572 | 1568.4824
0.04 | 22.57 | 375.63 | -22.53 | 2630.3823 | -26.1412 | 1546.698
-0.58 | 21.75 | 363.82 | -22.34 | 2611.7656 | -25.81 | 1525.1897
-0.69 | 20.95 | 352.35 | -21.63 | 2593.7406 | -24.992 | 1504.3631
0.14 | 20.35 | 341.6 | -20.21 | 2576.899 | -23.466 | 1484.8081
0.5 | 19.48 | 331.46 | -18.98 | 2561.0823 | -22.0968 | 1466.3941
0.2 | 18.76 | 321.53 | -18.56 | 2545.6156 | -21.5616 | 1448.4261
0.44 | 18.2 | 312.01 | -17.76 | 2530.8157 | -20.672 | 1431.1994
-0.08 | 17.49 | 302.57 | -17.57 | 2516.174 | -20.3684 | 1414.2258
2.11 | 16.57 | 294.69 | -14.46 | 2504.124 | -17.1112 | 1399.9664
1.55 | 12.68 | 288.48 | -11.13 | 2494.849 | -13.1588 | 1389.0008
-0.82 | 11.88 | 281.48 | -12.7 | 2484.2657 | -14.6008 | 1376.8334
-1.21 | 9.7 | 275.38 | -10.91 | 2475.174 | -12.462 | 1366.4485
0.38 | 7.19 | 271.32 | -6.82 | 2469.4907 | -7.9604 | 1359.8148
-0.36 | 7.11 | 266.94 | -7.47 | 2463.2657 | -8.6076 | 1352.6418
-1 | 4.48 | 263.55 | -5.48 | 2458.699 | -6.1968 | 1347.4778
-0.62 | 2.05 | 261.56 | -2.68 | 2456.4657 | -2.998 | 1344.9795
1.24 | 1.46 | 260.8 | -0.22 | 2456.2824 | -0.4536 | 1344.6015
1.55 | 0.44 | 260.8 | 1.11 | 2457.2074 | 1.0396 | 1345.4678
0.4 | 0.29 | 260.21 | 0.11 | 2457.299 | 0.0636 | 1345.5208
1.29 | 0.96 | 260.21 | 0.33 | 2457.574 | 0.1764 | 1345.6678
0.77 | 0.95 | 259.47 | -0.18 | 2457.424 | -0.332 | 1345.3911
1.21 | 2.24 | 258.31 | -1.03 | 2456.5657 | -1.3884 | 1344.2341
1.02 | 1.83 | 257.25 | -0.81 | 2455.8907 | -1.1028 | 1343.3151
1.61 | 1.22 | 257.25 | 0.39 | 2456.2157 | 0.1948 | 1343.4775
0.79 | -0.1 | 257.25 | 0.89 | 2456.9574 | 0.906 | 1344.2325
1.29 | -0.59 | 257.25 | 1.88 | 2458.524 | 1.9744 | 1345.8778
1.7 | -0.46 | 257.25 | 2.16 | 2460.324 | 2.2336 | 1347.7391
-0.52 | -0.67 | 256.68 | 0.15 | 2460.449 | 0.2572 | 1347.9535
0.44 | -1.32 | 256.68 | 1.77 | 2461.924 | 1.9712 | 1349.5961
-1.47 | -1.36 | 255.98 | -0.11 | 2461.8323 | 0.1076 | 1349.6858
-0.86 | -0.36 | 255.08 | -0.5 | 2461.4157 | -0.4424 | 1349.3171
0.82 | 0.51 | 255.08 | 0.31 | 2461.674 | 0.2284 | 1349.5075
1.05 | -0.17 | 255.08 | 1.22 | 2462.6907 | 1.2472 | 1350.5468
1.08 | -0.17 | 255.08 | 1.25 | 2463.7323 | 1.2772 | 1351.6111
0.12 | -0.41 | 255.08 | 0.53 | 2464.174 | 0.5956 | 1352.1075
-0.14 | -1.84 | 255.08 | 1.69 | 2465.5823 | 1.9944 | 1353.7695
0 | -2.28 | 255.08 | 2.28 | 2467.4823 | 2.6448 | 1355.9735
0.47 | -1.87 | 255.61 | 2.34 | 2469.4323 | 2.6392 | 1358.1728
0.21 | -1.07 | 255.61 | 1.28 | 2470.499 | 1.4512 | 1359.3821
0.61 | -1.11 | 255.61 | 1.72 | 2471.9323 | 1.8976 | 1360.9635
0.7 | -0.3 | 255.61 | 1 | 2472.7657 | 1.048 | 1361.8368
-0.05 | -0.88 | 255.61 | 0.83 | 2473.4573 | 0.9708 | 1362.6458
-0.45 | -2.34 | 255.61 | 1.88 | 2475.024 | 2.2644 | 1364.5328
-0.26 | -1.91 | 255.61 | 1.65 | 2476.399 | 1.9556 | 1366.1625
-0.06 | -0.93 | 255.61 | 0.87 | 2477.124 | 1.0188 | 1367.0115
-0.02 | -0.72 | 255.61 | 0.69 | 2477.699 | 0.8152 | 1367.6908
-0.17 | 0.67 | 254.54 | -0.84 | 2476.999 | -0.9472 | 1366.9015
0.29 | -0.23 | 254.54 | 0.52 | 2477.4323 | 0.5568 | 1367.3655
0.55 | -1.46 | 254.54 | 2 | 2479.099 | 2.2436 | 1369.2351
-0.9 | -2.17 | 0 | 1.27 | 2480.1573 | 1.6172 | 1370.5828
32.26 | -2.01 | 16.31 | 34.28 | 2508.724 | 34.5916 | 1399.4091
58.68 | -1.09 | 45.36 | 59.76 | 2558.524 | 59.9444 | 1449.3628
75.38 | -0.71 | 82.58 | 76.08 | 2621.924 | 76.2036 | 1512.8657
72.07 | 0.98 | 117.29 | 71.09 | 2681.1656 | 70.9332 | 1571.9767
70.95 | 3.7 | 150.09 | 67.26 | 2737.2156 | 66.658 | 1627.525
70.36 | 6.59 | 181.15 | 63.77 | 2790.3572 | 62.7156 | 1679.788
69.72 | 8.65 | 210.86 | 61.08 | 2841.2572 | 59.686 | 1729.5263
69.34 | 11.68 | 238.86 | 57.66 | 2889.3072 | 55.7912 | 1776.019
68.78 | 15.95 | 264.45 | 52.83 | 2933.3322 | 50.278 | 1817.9173
68.21 | 17.06 | 289.2 | 51.15 | 2975.9571 | 48.4204 | 1858.2676
67.43 | 17.96 | 313.1 | 49.47 | 3017.1821 | 46.5964 | 1897.0979
66.8 | 19.22 | 336.07 | 47.58 | 3056.8321 | 44.5048 | 1934.1852
66.2 | 20.14 | 358.27 | 46.06 | 3095.2154 | 42.8376 | 1969.8832
65.45 | 21.21 | 379.56 | 44.24 | 3132.0821 | 40.8464 | 2003.9219
64.99 | 22.5 | 399.97 | 42.49 | 3167.4904 | 38.89 | 2036.3302
64.4 | 23.85 | 419.42 | 40.54 | 3201.2737 | 36.734 | 2066.9418
63.57 | 25.41 | 437.67 | 38.16 | 3233.0737 | 34.0944 | 2095.3538
62.97 | 27.18 | 454.74 | 35.79 | 3262.8987 | 31.4412 | 2121.5548
62.67 | 28.69 | 470.9 | 33.98 | 3291.2154 | 29.3896 | 2146.0461
62.71 | 30.26 | 486.29 | 32.44 | 3318.2487 | 27.6084 | 2169.0531
63.07 | 31.84 | 501.08 | 31.23 | 3344.2737 | 26.1356 | 2190.8328
63.57 | 33.34 | 515.36 | 30.22 | 3369.457 | 24.8956 | 2211.5791
64.33 | 34.96 | 529.22 | 29.37 | 3393.932 | 23.7764 | 2231.3928
64.89 | 36.32 | 542.67 | 28.56 | 3417.732 | 22.7588 | 2250.3584
65.5 | 37.6 | 555.79 | 27.9 | 3440.982 | 21.884 | 2268.5951
66.07 | 39.01 | 568.5 | 27.06 | 3463.5319 | 20.8184 | 2285.9438
66.84 | 40.47 | 580.85 | 26.37 | 3485.5069 | 19.8948 | 2302.5227
67.27 | 42.05 | 592.64 | 25.22 | 3506.5236 | 18.492 | 2317.9327
67.47 | 43.37 | 603.86 | 24.11 | 3526.6153 | 17.1608 | 2332.2334
67.79 | 44.49 | 614.68 | 23.3 | 3546.0319 | 16.1816 | 2345.7181
67.89 | 45.6 | 625 | 22.29 | 3564.6069 | 14.994 | 2358.2131
68.16 | 46.81 | 634.85 | 21.36 | 3582.4069 | 13.8604 | 2369.7634
68.62 | 47.92 | 644.37 | 20.7 | 3599.6569 | 13.0328 | 2380.624
56.47 | 50.4 | 646.58 | 6.07 | 3604.7152 | -1.994 | 2378.9624
32.92 | 48.72 | 637.86 | -15.79 | 3591.5569 | -23.5952 | 2359.2997
0 | 45.72 | 614.17 | -45.72 | 3553.4569 | -53.0352 | 2315.1037
1.15 | 42.73 | 592.55 | -41.59 | 3518.7986 | -48.4168 | 2274.7564
1.18 | 40.93 | 571.85 | -39.74 | 3485.6819 | -46.2988 | 2236.1741
0.31 | 39.46 | 551.45 | -39.15 | 3453.057 | -45.4636 | 2198.2878
0.04 | 38.4 | 531.44 | -38.36 | 3421.0903 | -44.504 | 2161.2011
0.73 | 37.15 | 512.4 | -36.42 | 3390.7403 | -42.364 | 2125.8978
0.53 | 35.45 | 494.12 | -34.91 | 3361.6487 | -40.592 | 2092.0712
-0.55 | 33.79 | 476.13 | -34.33 | 3333.0403 | -39.7464 | 2058.9492
-0.66 | 32.22 | 458.85 | -32.89 | 3305.632 | -38.0352 | 2027.2532
0.12 | 30.47 | 442.85 | -30.36 | 3280.332 | -35.2252 | 1997.8989
-0.69 | 28.82 | 427.27 | -29.51 | 3255.7404 | -34.1212 | 1969.4645
-0.68 | 27.4 | 412.4 | -28.08 | 3232.3404 | -32.464 | 1942.4112
0.13 | 26.06 | 398.61 | -25.93 | 3210.732 | -30.0996 | 1917.3282
-0.05 | 25.06 | 385.22 | -25.11 | 3189.8071 | -29.1196 | 1893.0619
-0.42 | 23.78 | 372.3 | -24.2 | 3169.6404 | -28.0048 | 1869.7246
-0.47 | 22.59 | 359.94 | -23.06 | 3150.4237 | -26.6744 | 1847.4959
0.31 | 21.6 | 348.47 | -21.29 | 3132.6821 | -24.746 | 1826.8743
1.08 | 20.68 | 337.84 | -19.6 | 3116.3488 | -22.9088 | 1807.7836
1.63 | 20.1 | 327.78 | -18.47 | 3100.9571 | -21.686 | 1789.712
0.98 | 19.54 | 317.67 | -18.56 | 3085.4904 | -21.6864 | 1771.64
0.11 | 18.63 | 307.58 | -18.52 | 3070.0571 | -21.5008 | 1753.7226
0.12 | 17.94 | 297.83 | -17.83 | 3055.1988 | -20.6904 | 1736.4806
-1.44 | 17.45 | 287.56 | -18.9 | 3039.4488 | -21.682 | 1718.4123
-0.96 | 16.99 | 277.76 | -17.95 | 3024.4905 | -20.6684 | 1701.1887
-0.17 | 14.81 | 269.44 | -14.98 | 3012.0071 | -17.3496 | 1686.7307
0.17 | 10.95 | 263.22 | -10.78 | 3003.0238 | -12.532 | 1676.2873
0.26 | 10.49 | 257.28 | -10.23 | 2994.4988 | -11.9084 | 1666.3637
0 | 8.47 | 252.22 | -8.47 | 2987.4405 | -9.8252 | 1658.176
-0.79 | 6.27 | 247.86 | -7.06 | 2981.5571 | -8.0632 | 1651.4567
0.11 | 4.54 | 244.81 | -4.44 | 2977.8571 | -5.1564 | 1647.1597
-0.69 | 3.01 | 242.14 | -3.69 | 2974.7821 | -4.1816 | 1643.675
1 | 3.17 | 240.23 | -2.17 | 2972.9738 | -2.6772 | 1641.444
1.18 | 2.9 | 238.54 | -1.71 | 2971.5488 | -2.184 | 1639.624
1.26 | 1.4 | 237.64 | -0.14 | 2971.4321 | -0.364 | 1639.3207
0.04 | 0.61 | 236.53 | -0.57 | 2970.9571 | -0.6676 | 1638.7643
0.12 | -0.31 | 235.92 | 0.43 | 2971.3155 | 0.4796 | 1639.164
0.79 | 0.53 | 235.22 | 0.26 | 2971.5321 | 0.1752 | 1639.31
0.4 | -0.46 | 235.22 | 0.86 | 2972.2488 | 0.9336 | 1640.088
-0.27 | 0.31 | 234.1 | -0.58 | 2971.7655 | -0.6296 | 1639.5633
0.09 | 0.22 | 233.21 | -0.13 | 2971.6571 | -0.1652 | 1639.4257
-0.09 | 0.2 | 232.24 | -0.29 | 2971.4155 | -0.322 | 1639.1573
0.39 | -0.28 | 232.24 | 0.67 | 2971.9738 | 0.7148 | 1639.753
-0.31 | 0.29 | 231.11 | -0.6 | 2971.4738 | -0.6464 | 1639.2143
-1.13 | -0.27 | 229.85 | -0.86 | 2970.7571 | -0.8168 | 1638.5337
-0.26 | 1.04 | 228.37 | -1.3 | 2969.6738 | -1.4664 | 1637.3117
-0.16 | 0.48 | 227.22 | -0.64 | 2969.1405 | -0.7168 | 1636.7143
-0.99 | -1.18 | 226.49 | 0.19 | 2969.2988 | 0.3788 | 1637.03
-0.51 | -1.36 | 226.49 | 0.85 | 2970.0071 | 1.0676 | 1637.9197
0.47 | -1.26 | 226.49 | 1.73 | 2971.4488 | 1.9316 | 1639.5293
1.2 | -1.25 | 226.49 | 2.45 | 2973.4905 | 2.65 | 1641.7377
0.96 | -1.12 | 226.49 | 2.09 | 2975.2321 | 2.2592 | 1643.6203
-0.25 | -0.43 | 225.75 | 0.19 | 2975.3905 | 0.2488 | 1643.8277
-0.96 | -0.81 | 224.85 | -0.15 | 2975.2655 | -0.0204 | 1643.8107
-0.53 | -2.22 | 224.85 | 1.68 | 2976.6655 | 2.0452 | 1645.515
-0.3 | -2.19 | 224.85 | 1.89 | 2978.2405 | 2.2404 | 1647.382
-0.04 | -2.62 | 224.85 | 2.58 | 2980.3905 | 2.9992 | 1649.8813
0.6 | -1.74 | 224.85 | 2.34 | 2982.3405 | 2.6184 | 1652.0633
0.42 | -1.6 | 224.85 | 2.02 | 2984.0238 | 2.276 | 1653.96
-0.18 | -1.13 | 224.85 | 0.95 | 2984.8155 | 1.1308 | 1654.9023
0.2 | -0.13 | 224.19 | 0.33 | 2985.0905 | 0.3508 | 1655.1947
-0.14 | -0.27 | 223.42 | 0.12 | 2985.1905 | 0.1732 | 1655.339
-0.05 | -1.07 | 223.42 | 1.02 | 2986.0405 | 1.1912 | 1656.3317
0.18 | -1.84 | 223.42 | 2.02 | 2987.7238 | 2.3144 | 1658.2603
1.03 | -1.97 | 224.09 | 3 | 2990.2238 | 3.3152 | 1661.023
0.34 | -1.79 | 0 | 2.13 | 2991.9988 | 2.4164 | 1663.0367
30.13 | -1.61 | 14.72 | 31.74 | 3018.4488 | 31.9976 | 1689.7013
53.9 | -1.4 | 41.21 | 55.29 | 3064.5238 | 55.524 | 1735.9713
69.49 | -1.57 | 75.6 | 71.07 | 3123.7488 | 71.3112 | 1795.3973
67.88 | -0.78 | 108.77 | 68.66 | 3180.9654 | 68.7848 | 1852.7179
67.77 | 1.01 | 141 | 66.76 | 3236.5987 | 66.5984 | 1908.2166
67.44 | 1.63 | 172.76 | 65.81 | 3291.4404 | 65.5492 | 1962.8409
67.56 | 4.4 | 203.19 | 63.16 | 3344.0737 | 62.456 | 2014.8875
67.26 | 8.19 | 231.57 | 59.07 | 3393.2986 | 57.7596 | 2063.0205
67.26 | 12.99 | 257.56 | 54.27 | 3438.5236 | 52.1916 | 2106.5135
66.91 | 16.77 | 281.48 | 50.14 | 3480.3069 | 47.4568 | 2146.0608
66.24 | 17.74 | 304.57 | 48.5 | 3520.7236 | 45.6616 | 2184.1121
65.76 | 18.58 | 327.02 | 47.19 | 3560.0486 | 44.2072 | 2220.9514
65.63 | 19.63 | 348.86 | 46 | 3598.3819 | 42.8592 | 2256.6674
65.36 | 20.75 | 370.02 | 44.61 | 3635.5569 | 41.29 | 2291.0758
64.93 | 21.77 | 390.45 | 43.16 | 3671.5235 | 39.6768 | 2324.1397
63.97 | 23.13 | 409.72 | 40.84 | 3705.5569 | 37.1392 | 2355.0891
63.62 | 24.93 | 427.91 | 38.69 | 3737.7985 | 34.7012 | 2384.0067
63.09 | 26.62 | 444.99 | 36.46 | 3768.1818 | 32.2108 | 2410.849
62.6 | 28.36 | 460.96 | 34.24 | 3796.7151 | 29.7024 | 2435.601
62.48 | 29.86 | 476.12 | 32.62 | 3823.8985 | 27.8424 | 2458.803
62.6 | 31 | 490.76 | 31.6 | 3850.2318 | 26.64 | 2481.003
62.87 | 32.68 | 504.71 | 30.19 | 3875.3901 | 24.9612 | 2501.804
63.35 | 34.44 | 518.01 | 28.91 | 3899.4818 | 23.3996 | 2521.3037
64.21 | 36.04 | 530.94 | 28.16 | 3922.9484 | 22.4036 | 2539.9733
65.21 | 37.72 | 543.53 | 27.49 | 3945.8568 | 21.4548 | 2557.8523
65.69 | 39.22 | 555.62 | 26.48 | 3967.9234 | 20.1948 | 2574.6813
66.25 | 40.53 | 567.33 | 25.73 | 3989.3651 | 19.2352 | 2590.7106
66.77 | 41.78 | 578.68 | 25 | 4010.1984 | 18.3052 | 2605.965
67.19 | 43.24 | 589.51 | 23.96 | 4030.1651 | 17.0316 | 2620.158
67.46 | 44.53 | 599.82 | 22.93 | 4049.2734 | 15.8052 | 2633.3289
68.03 | 45.63 | 609.87 | 22.4 | 4067.94 | 15.0992 | 2645.9116
68.32 | 46.66 | 619.55 | 21.66 | 4085.99 | 14.1944 | 2657.7403
68.36 | 47.29 | 628.94 | 21.08 | 4103.5567 | 13.5036 | 2668.9933
55.75 | 49.83 | 630.74 | 5.91 | 4108.4817 | -2.0528 | 2667.2826
32.58 | 48.46 | 621.65 | -15.88 | 4095.2484 | -23.6336 | 2647.5879
0.38 | 45.98 | 597.7 | -45.6 | 4057.2484 | -52.9568 | 2603.4573
0.07 | 42.4 | 575.38 | -42.34 | 4021.9651 | -49.114 | 2562.529
0.05 | 40.52 | 553.99 | -40.47 | 3988.2401 | -46.9532 | 2523.4013
1.76 | 39.48 | 533.98 | -37.73 | 3956.7984 | -44.0368 | 2486.704
0.76 | 38.02 | 514.19 | -37.26 | 3925.7484 | -43.3432 | 2450.5847
0.96 | 36.8 | 495.12 | -35.84 | 3895.8818 | -41.728 | 2415.8114
-0.21 | 35.37 | 476.18 | -35.58 | 3866.2318 | -41.2392 | 2381.4454
-1.29 | 33.42 | 457.68 | -34.7 | 3837.3151 | -40.0572 | 2348.0644
-0.87 | 31.64 | 440.27 | -32.51 | 3810.2235 | -37.5724 | 2316.7541
0.04 | 30.13 | 424.07 | -30.09 | 3785.1485 | -34.9108 | 2287.6618
-0.08 | 28.73 | 408.52 | -28.81 | 3761.1402 | -33.4068 | 2259.8228
-0.36 | 27.32 | 393.53 | -27.68 | 3738.0735 | -32.0512 | 2233.1134
-0.91 | 25.98 | 378.93 | -26.89 | 3715.6652 | -31.0468 | 2207.2411
-1 | 24.72 | 364.92 | -25.72 | 3694.2319 | -29.6752 | 2182.5118
-0.32 | 23.55 | 351.84 | -23.87 | 3674.3402 | -27.638 | 2159.4801
-0.61 | 22.48 | 339.14 | -23.09 | 3655.0985 | -26.6868 | 2137.2411
0.51 | 21.56 | 327.46 | -21.05 | 3637.5569 | -24.4996 | 2116.8248
0.64 | 20.83 | 316.21 | -20.19 | 3620.7319 | -23.5228 | 2097.2225
0.99 | 20.18 | 305.46 | -19.2 | 3604.7319 | -22.4188 | 2078.5402
0.31 | 19.38 | 294.78 | -19.07 | 3588.8402 | -22.1708 | 2060.0645
0.12 | 18.76 | 284.31 | -18.64 | 3573.3069 | -21.6416 | 2042.0298
0.12 | 18.18 | 274.12 | -18.06 | 3558.2569 | -20.9688 | 2024.5559
1.59 | 17.38 | 265.08 | -15.79 | 3545.0986 | -18.5708 | 2009.0802
1.31 | 16.79 | 256.19 | -15.47 | 3532.2069 | -18.1664 | 1993.9415
-0.53 | 15.32 | 247.11 | -15.85 | 3518.9986 | -18.3012 | 1978.6905
0.08 | 12.14 | 239.93 | -12.06 | 3508.9486 | -14.0024 | 1967.0219
0.38 | 8.4 | 234.77 | -8.02 | 3502.2653 | -9.364 | 1959.2185
0.51 | 6.86 | 230.44 | -6.35 | 3496.9736 | -7.4476 | 1953.0122
-0.04 | 6.35 | 226.09 | -6.39 | 3491.6486 | -7.406 | 1946.8406
0.96 | 5.12 | 222.86 | -4.16 | 3488.1819 | -4.9792 | 1942.6912
1.39 | 2.54 | 221.14 | -1.15 | 3487.2236 | -1.5564 | 1941.3942
0.61 | 0.94 | 219.82 | -0.32 | 3486.9569 | -0.4804 | 1940.9939
0.44 | 0.65 | 218.57 | -0.21 | 3486.7819 | -0.314 | 1940.7322
1.17 | -0.03 | 218.01 | 1.2 | 3487.7819 | 1.2048 | 1941.7362
0.12 | -0.73 | 217.29 | 0.85 | 3488.4903 | 0.9668 | 1942.5419
-1.48 | -0.21 | 215.5 | -1.28 | 3487.4236 | -1.2364 | 1941.5116
-1 | 0.16 | 213.76 | -1.16 | 3486.4569 | -1.1856 | 1940.5236
-0.47 | 0.56 | 212.1 | -1.02 | 3485.6069 | -1.1196 | 1939.5906
-1.25 | 0.31 | 210.17 | -1.55 | 3484.3153 | -1.6096 | 1938.2492
-0.52 | -0.62 | 209.07 | 0.1 | 3484.3986 | 0.1992 | 1938.4152
0.26 | -0.73 | 208.42 | 0.99 | 3485.2236 | 1.1068 | 1939.3376
0.07 | -1.61 | 208.42 | 1.68 | 3486.6236 | 1.9376 | 1940.9522
-0.29 | -1.44 | 207.85 | 1.16 | 3487.5903 | 1.3804 | 1942.1026
-1.96 | -1.78 | 206.6 | -0.19 | 3487.4319 | 0.1048 | 1942.1899
-1.44 | -1.81 | 205.63 | 0.37 | 3487.7403 | 0.6596 | 1942.7396
0.46 | -0.55 | 204.99 | 1.01 | 3488.5819 | 1.098 | 1943.6546
0.31 | -0.69 | 204.34 | 1.01 | 3489.4236 | 1.1104 | 1944.5799
0.46 | -0.59 | 203.71 | 1.04 | 3490.2903 | 1.1444 | 1945.5336
-0.38 | -0.53 | 202.63 | 0.15 | 3490.4153 | 0.2348 | 1945.7292
-0.08 | 0.27 | 201.31 | -0.35 | 3490.1236 | -0.3932 | 1945.4016
-0.47 | -0.57 | 200.21 | 0.11 | 3490.2153 | 0.1912 | 1945.5609
-0.47 | -1.07 | 199.36 | 0.61 | 3490.7236 | 0.7712 | 1946.2036
-0.49 | -0.6 | 198.26 | 0.11 | 3490.8153 | 0.206 | 1946.3752
-1.21 | -0.15 | 196.58 | -1.06 | 3489.9319 | -1.036 | 1945.5119
-0.61 | -0.55 | 195.4 | -0.06 | 3489.8819 | 0.028 | 1945.5352
-0.58 | -1.47 | 194.69 | 0.88 | 3490.6153 | 1.1252 | 1946.4729
-1.09 | -2.5 | 194.69 | 1.41 | 3491.7903 | 1.81 | 1947.9812
-0.51 | -2.73 | 194.69 | 2.22 | 3493.6403 | 2.6568 | 1950.1952
0.08 | -2.55 | 194.69 | 2.63 | 3495.8319 | 3.038 | 1952.7269
-0.08 | -1.46 | 194.69 | 1.38 | 3496.9819 | 1.6136 | 1954.0716
-0.68 | -0.77 | 193.58 | 0.09 | 3497.0569 | 0.2132 | 1954.2492
-1.86 | -1.13 | 192.07 | -0.72 | 3496.4569 | -0.5492 | 1953.7916
-1.14 | -1.41 | 191.05 | 0.26 | 3496.6736 | 0.4956 | 1954.2046
-0.61 | -2.42 | 191.05 | 1.81 | 3498.1819 | 2.1972 | 1956.0356
2.25 | -2.69 | 0 | 4.94 | 3502.2986 | 5.3704 | 1960.5109
29.8 | -2.22 | 13.98 | 32.01 | 3528.9736 | 32.3752 | 1987.4902
51.12 | -2.07 | 38.55 | 53.2 | 3573.3069 | 53.5212 | 2032.0912
67.03 | -1.87 | 70.98 | 68.9 | 3630.7235 | 69.1992 | 2089.7572
65.75 | -1.36 | 102.51 | 67.11 | 3686.6485 | 67.3276 | 2145.8635
65.74 | -1.61 | 134.16 | 67.35 | 3742.7735 | 67.6076 | 2202.2031
65.7 | 0.92 | 164.52 | 64.77 | 3796.7485 | 64.6328 | 2256.0638
65.87 | 4.42 | 193.21 | 61.45 | 3847.9568 | 60.7428 | 2306.6827
65.97 | 7.65 | 220.35 | 58.32 | 3896.5568 | 57.096 | 2354.2627
66.1 | 12.17 | 245.29 | 53.94 | 3941.5068 | 51.9828 | 2397.5817
66.02 | 16.77 | 267.88 | 49.25 | 3982.5484 | 46.5668 | 2436.3874
65.64 | 17.69 | 289.83 | 47.95 | 4022.5067 | 45.1196 | 2473.987
65.17 | 18.8 | 310.99 | 46.37 | 4061.1484 | 43.362 | 2510.122
65.34 | 19.82 | 331.72 | 45.52 | 4099.0817 | 42.3488 | 2545.4126
65.09 | 20.91 | 351.79 | 44.19 | 4135.9067 | 40.8344 | 2579.4413
64.69 | 22.16 | 371.03 | 42.53 | 4171.3483 | 38.9844 | 2611.9283
64.18 | 23.42 | 389.38 | 40.75 | 4205.3067 | 37.0128 | 2642.7723
63.76 | 24.98 | 406.74 | 38.78 | 4237.6233 | 34.7832 | 2671.7583
63.75 | 26.64 | 423.27 | 37.11 | 4268.5483 | 32.8476 | 2699.1313
63.24 | 28.26 | 438.73 | 34.98 | 4297.6983 | 30.4584 | 2724.5132
62.95 | 29.76 | 453.3 | 33.18 | 4325.3483 | 28.4284 | 2748.2036
62.77 | 31.18 | 467.06 | 31.59 | 4351.6733 | 26.6012 | 2770.3712
63.36 | 32.62 | 480.41 | 30.74 | 4377.2899 | 25.5208 | 2791.6386
63.76 | 34.02 | 493.25 | 29.74 | 4402.0732 | 24.2968 | 2811.8859
64.06 | 35.61 | 505.45 | 28.46 | 4425.7899 | 22.7524 | 2830.8462
64.56 | 37.12 | 517.14 | 27.44 | 4448.6566 | 21.5008 | 2848.7635
65.27 | 38.54 | 528.48 | 26.73 | 4470.9315 | 20.5636 | 2865.8999
66.03 | 40.01 | 539.47 | 26.03 | 4492.6232 | 19.6184 | 2882.2485
66.44 | 41.49 | 549.92 | 24.95 | 4513.4149 | 18.3116 | 2897.5082
66.7 | 42.82 | 559.83 | 23.88 | 4533.3149 | 17.0288 | 2911.6988
67.54 | 44.09 | 569.53 | 23.45 | 4552.8565 | 16.3956 | 2925.3618
68.21 | 45.24 | 578.99 | 22.97 | 4571.9982 | 15.7316 | 2938.4715
68.51 | 46.17 | 588.14 | 22.35 | 4590.6232 | 14.9528 | 2950.9322
68.45 | 47.21 | 596.73 | 21.23 | 4608.3148 | 13.6864 | 2962.3375
55.2 | 49.5 | 597.55 | 5.71 | 4613.0732 | -2.22 | 2960.4875
33.29 | 48.17 | 588.09 | -14.87 | 4600.6815 | -22.5872 | 2941.6648
0.48 | 45.55 | 563.53 | -45.06 | 4563.1315 | -52.358 | 2898.0332
1.34 | 42.52 | 540.92 | -41.18 | 4528.8149 | -47.9832 | 2858.0472
0.22 | 40.75 | 518.63 | -40.53 | 4495.0399 | -47.05 | 2818.8389
-0.35 | 39.42 | 496.72 | -39.77 | 4461.8982 | -46.0772 | 2780.4412
0.37 | 38.12 | 475.81 | -37.75 | 4430.4399 | -43.8492 | 2743.9002
0.86 | 36.79 | 455.82 | -35.93 | 4400.4982 | -41.8164 | 2709.0532
0.68 | 34.99 | 436.64 | -34.32 | 4371.8983 | -39.9084 | 2675.7963
0.07 | 33.03 | 418.13 | -32.96 | 4344.4316 | -38.2448 | 2643.9256
-1.03 | 31.5 | 399.84 | -32.53 | 4317.3233 | -37.57 | 2612.6173
-0.45 | 30.07 | 382.55 | -30.52 | 4291.8899 | -35.3312 | 2583.1746
0.25 | 28.62 | 366.34 | -28.37 | 4268.2483 | -32.9492 | 2555.717
-0.09 | 27.38 | 350.57 | -27.47 | 4245.3566 | -31.8508 | 2529.1747
-0.34 | 25.89 | 335.43 | -26.23 | 4223.4983 | -30.3724 | 2503.8643
-0.64 | 24.65 | 320.76 | -25.29 | 4202.4233 | -29.234 | 2479.5027
-0.58 | 23.52 | 306.68 | -24.1 | 4182.34 | -27.8632 | 2456.2834
-1.13 | 22.5 | 292.84 | -23.63 | 4162.6483 | -27.23 | 2433.5917
-1 | 21.51 | 279.56 | -22.51 | 4143.89 | -25.9516 | 2411.9654
-0.84 | 20.7 | 266.76 | -21.54 | 4125.94 | -24.852 | 2391.2554
-0.02 | 19.96 | 254.74 | -19.99 | 4109.2817 | -23.1736 | 2371.9441
0.61 | 19.12 | 243.46 | -18.51 | 4093.8567 | -21.5692 | 2353.9697
1.18 | 18.46 | 232.79 | -17.27 | 4079.465 | -20.2336 | 2337.1084
-0.39 | 17.77 | 221.68 | -18.16 | 4064.3317 | -21.0032 | 2319.6057
0.26 | 17.31 | 211.13 | -17.05 | 4050.1234 | -19.8196 | 2303.0894
1.64 | 16.77 | 201.54 | -15.13 | 4037.5151 | -17.8132 | 2288.2451
0.44 | 14.17 | 192.66 | -13.72 | 4026.0817 | -15.9972 | 2274.9141
0.26 | 11.08 | 185.22 | -10.82 | 4017.0651 | -12.5928 | 2264.4201
-0.35 | 8.99 | 178.52 | -9.34 | 4009.2817 | -10.7784 | 2255.4381
0.25 | 6.58 | 173.33 | -6.33 | 4004.0067 | -7.3828 | 2249.2858
-0.31 | 5.45 | 168.42 | -5.76 | 3999.2067 | -6.632 | 2243.7591
-0.43 | 3.67 | 164.35 | -4.1 | 3995.7901 | -4.6872 | 2239.8531
-0.01 | 2.84 | 160.9 | -2.85 | 3993.4151 | -3.3044 | 2237.0994
0.18 | 1.59 | 158.16 | -1.41 | 3992.2401 | -1.6644 | 2235.7124
-0.1 | 1.98 | 155.09 | -2.09 | 3990.4984 | -2.3968 | 2233.7151
-0.16 | 0.81 | 152.59 | -0.96 | 3989.6984 | -1.0996 | 2232.7988
0.43 | -0.16 | 150.86 | 0.59 | 3990.1901 | 0.6156 | 2233.3118
-0.47 | -0.63 | 148.91 | 0.17 | 3990.3317 | 0.2608 | 2233.5291
-1.56 | -0.32 | 146.27 | -1.23 | 3989.3067 | -1.1888 | 2232.5384
-1.2 | 0.53 | 143.38 | -1.73 | 3987.8651 | -1.8148 | 2231.0261
-0.34 | 0.21 | 141.08 | -0.55 | 3987.4067 | -0.5836 | 2230.5398
-0.18 | -1 | 139.46 | 0.82 | 3988.0901 | 0.98 | 2231.3564
0.56 | -1.46 | 138.44 | 2.02 | 3989.7734 | 2.2536 | 2233.2344
-0.17 | -0.74 | 136.7 | 0.57 | 3990.2484 | 0.6884 | 2233.8081
-1.09 | -1.18 | 134.72 | 0.09 | 3990.3234 | 0.2788 | 2234.0404
0.13 | -1.63 | 133.58 | 1.76 | 3991.7901 | 2.0208 | 2235.7244
0.16 | -1.17 | 132.21 | 1.33 | 3992.8984 | 1.5172 | 2236.9888
1.22 | -0.97 | 131.28 | 2.19 | 3994.7234 | 2.3452 | 2238.9431
1.38 | -0.22 | 130.06 | 1.6 | 3996.0567 | 1.6352 | 2240.3058
1.03 | 0.23 | 128.43 | 0.79 | 3996.7151 | 0.7632 | 2240.9418
0.9 | -0.36 | 127.03 | 1.26 | 3997.7651 | 1.3176 | 2242.0398
2.04 | -0.97 | 126.51 | 3.01 | 4000.2734 | 3.1652 | 2244.6774
1.47 | -0.9 | 125.66 | 2.37 | 4002.2484 | 2.514 | 2246.7724
0.01 | -0.52 | 123.9 | 0.53 | 4002.6901 | 0.6132 | 2247.2834
0.77 | -0.5 | 122.51 | 1.27 | 4003.7484 | 1.35 | 2248.4084
2.42 | -0.16 | 121.77 | 2.58 | 4005.8984 | 2.6056 | 2250.5798
1.05 | -0.25 | 120.4 | 1.31 | 4006.9901 | 1.34 | 2251.6964
0.65 | -0.75 | 119.08 | 1.4 | 4008.1567 | 1.52 | 2252.9631
0.01 | -2.17 | 118.14 | 2.18 | 4009.9734 | 2.5272 | 2255.0691
0.98 | -1.95 | 117.58 | 2.93 | 4012.4151 | 3.242 | 2257.7708
2.17 | -0.54 | 116.91 | 2.71 | 4014.6734 | 2.7964 | 2260.1011
1.08 | -0.97 | 115.91 | 2.05 | 4016.3817 | 2.2052 | 2261.9388
1.15 | -1.41 | 115.16 | 2.55 | 4018.5067 | 2.7856 | 2264.2601
0.39 | -1.13 | 113.89 | 1.53 | 4019.7817 | 1.7008 | 2265.6774
-0.78 | -1.3 | 112.13 | 0.52 | 4020.2151 | 0.728 | 2266.2841
-0.73 | -1.67 | 110.57 | 0.94 | 4020.9984 | 1.2072 | 2267.2901
0.05 | -1.69 | 0.5 | 1.75 | 4022.4567 | 2.0104 | 2268.9654
34.48 | -1.51 | 18.13 | 36 | 4052.4567 | 36.2316 | 2299.1584
63.25 | -1.18 | 49.98 | 64.43 | 4106.1484 | 64.6188 | 2353.0074
80.97 | 0.67 | 89.75 | 80.29 | 4173.0567 | 80.1928 | 2419.8347
76.99 | 2.65 | 126.55 | 74.34 | 4235.0066 | 73.916 | 2481.4313
75.26 | 6.11 | 160.76 | 69.15 | 4292.6316 | 68.1724 | 2538.2417
73.74 | 8.75 | 192.88 | 64.98 | 4346.7816 | 63.59 | 2591.2333
72.51 | 12.16 | 222.68 | 60.36 | 4397.0816 | 58.4044 | 2639.9036
71.52 | 15.72 | 250.21 | 55.8 | 4443.5816 | 53.2848 | 2684.3076
70.88 | 17.06 | 276.75 | 53.82 | 4488.4315 | 51.0904 | 2726.8829
69.82 | 17.84 | 302.37 | 51.98 | 4531.7482 | 49.1256 | 2767.8209
68.41 | 18.53 | 326.94 | 49.89 | 4573.3232 | 46.9152 | 2806.9169
67.58 | 19.48 | 350.62 | 48.1 | 4613.4065 | 44.9832 | 2844.4029
67.13 | 20.67 | 373.48 | 46.46 | 4652.1231 | 43.1528 | 2880.3635
66.21 | 21.77 | 395.33 | 44.45 | 4689.1648 | 40.9568 | 2914.4942
65.61 | 23.13 | 416.2 | 42.48 | 4724.5648 | 38.7792 | 2946.8102
64.99 | 24.49 | 436.08 | 40.5 | 4758.3148 | 36.5816 | 2977.2948
64.62 | 25.93 | 455.06 | 38.69 | 4790.5564 | 34.5412 | 3006.0791
64.05 | 27.79 | 472.82 | 36.26 | 4820.7731 | 31.8136 | 3032.5905
63.51 | 29.36 | 489.52 | 34.15 | 4849.2314 | 29.4524 | 3057.1341
63.17 | 30.85 | 505.31 | 32.32 | 4876.1647 | 27.384 | 3079.9541
63.32 | 32 | 520.6 | 31.32 | 4902.2647 | 26.2 | 3101.7874
63.42 | 33.36 | 535.26 | 30.05 | 4927.3064 | 24.7224 | 3122.3894
63.99 | 34.87 | 549.44 | 29.12 | 4951.573 | 23.5408 | 3142.0067
64.62 | 36.53 | 563.12 | 28.1 | 4974.9897 | 22.2452 | 3160.5444
65.52 | 37.93 | 576.55 | 27.59 | 4997.9813 | 21.5212 | 3178.4787
66.38 | 39.51 | 589.61 | 26.87 | 5020.373 | 20.5484 | 3195.6024
66.7 | 41.03 | 602.08 | 25.67 | 5041.7646 | 19.1052 | 3211.5234
66.93 | 42.41 | 613.97 | 24.52 | 5062.198 | 17.7344 | 3226.302
66.97 | 43.56 | 625.3 | 23.41 | 5081.7063 | 16.4404 | 3240.0024
67.29 | 44.35 | 636.4 | 22.95 | 5100.8313 | 15.844 | 3253.2057
67.79 | 45.42 | 647.22 | 22.37 | 5119.473 | 15.1028 | 3265.7914
68.29 | 46.99 | 657.5 | 21.29 | 5137.2146 | 13.7816 | 3277.276
68.46 | 48.39 | 667.16 | 20.07 | 5153.9396 | 12.3276 | 3287.549
56.12 | 50.78 | 669.46 | 5.34 | 5158.3896 | -2.7848 | 3285.2284
32.94 | 48.86 | 661.13 | -15.92 | 5145.1229 | -23.7376 | 3265.447
1.3 | 45.54 | 638.64 | -44.24 | 5108.2563 | -51.5264 | 3222.5084
1.09 | 42.55 | 617.54 | -41.45 | 5073.7146 | -48.268 | 3182.2851
-0.48 | 41.1 | 596.38 | -41.58 | 5039.0647 | -48.156 | 3142.1551
0.74 | 39.65 | 576.56 | -38.91 | 5006.6397 | -45.254 | 3104.4434
1.16 | 38.22 | 557.65 | -37.06 | 4975.7563 | -43.1752 | 3068.4641
1.38 | 36.96 | 539.49 | -35.58 | 4946.1064 | -41.4936 | 3033.8861
0.18 | 35.35 | 521.54 | -35.17 | 4916.798 | -40.826 | 2999.8645
-0.96 | 33.5 | 503.94 | -34.46 | 4888.0814 | -39.82 | 2966.6811
-1.56 | 31.55 | 487.02 | -33.11 | 4860.4897 | -38.158 | 2934.8828
-1.25 | 29.87 | 471.09 | -31.11 | 4834.5647 | -35.8992 | 2904.9668
-0.9 | 28.68 | 455.93 | -29.58 | 4809.9147 | -34.1688 | 2876.4928
-0.01 | 27.21 | 441.95 | -27.22 | 4787.2314 | -31.5736 | 2850.1815
0.09 | 25.75 | 428.75 | -25.66 | 4765.8481 | -29.78 | 2825.3649
-0.32 | 24.73 | 415.85 | -25.05 | 4744.9731 | -29.0068 | 2801.1925
-0.09 | 23.6 | 403.64 | -23.69 | 4725.2314 | -27.466 | 2778.3042
0.35 | 22.57 | 392.16 | -22.22 | 4706.7148 | -25.8312 | 2756.7782
-0.04 | 21.61 | 380.96 | -21.64 | 4688.6815 | -25.1076 | 2735.8552
0 | 20.67 | 370.26 | -20.67 | 4671.4565 | -23.9772 | 2715.8742
-0.34 | 19.99 | 359.72 | -20.33 | 4654.5148 | -23.5284 | 2696.2673
-0.92 | 19.23 | 349.27 | -20.16 | 4637.7148 | -23.2268 | 2676.9116
-0.91 | 18.69 | 339.1 | -19.6 | 4621.3815 | -22.5904 | 2658.0863
-0.31 | 18.01 | 329.57 | -18.32 | 4606.1148 | -21.2016 | 2640.4183
-0.99 | 17.25 | 320.08 | -18.24 | 4590.9148 | -21 | 2622.9183
-1 | 16.6 | 310.91 | -17.6 | 4576.2482 | -20.256 | 2606.0383
-1.12 | 12.67 | 303.65 | -13.78 | 4564.7648 | -15.8172 | 2592.8573
-0.49 | 10.87 | 297.6 | -11.36 | 4555.2982 | -13.0992 | 2581.9413
-2.01 | 8.12 | 292.16 | -10.14 | 4546.8482 | -11.4292 | 2572.417
-0.42 | 6.64 | 288.26 | -7.05 | 4540.9732 | -8.1224 | 2565.6483
0.17 | 4.16 | 285.89 | -3.99 | 4537.6482 | -4.6556 | 2561.7686
0.47 | 2.23 | 284.64 | -1.76 | 4536.1815 | -2.1168 | 2560.0046
0.57 | 1.44 | 283.84 | -0.86 | 4535.4649 | -1.1004 | 2559.0876
0.46 | 2.09 | 282.65 | -1.63 | 4534.1065 | -1.9644 | 2557.4506
0.38 | 1.25 | 281.85 | -0.87 | 4533.3815 | -1.07 | 2556.559
0.03 | 0.38 | 281.3 | -0.35 | 4533.0899 | -0.4108 | 2556.2166
-0.74 | -0.19 | 280.66 | -0.55 | 4532.6315 | -0.5196 | 2555.7836
1.34 | -0.35 | 280.66 | 1.69 | 4534.0399 | 1.746 | 2557.2386
0.61 | -0.65 | 280.66 | 1.26 | 4535.0899 | 1.364 | 2558.3753
-1.47 | -0.61 | 279.86 | -0.86 | 4534.3732 | -0.7624 | 2557.74
-0.25 | -0.88 | 279.86 | 0.64 | 4534.9065 | 0.7708 | 2558.3823
-0.48 | -1.26 | 279.86 | 0.78 | 4535.5565 | 0.9816 | 2559.2003
0.33 | -0.23 | 279.86 | 0.56 | 4536.0232 | 0.5968 | 2559.6976
0.22 | -0.22 | 279.86 | 0.44 | 4536.3899 | 0.4752 | 2560.0936
0.44 | -0.78 | 279.86 | 1.22 | 4537.4065 | 1.3448 | 2561.2143
-0.75 | -0.63 | 279.86 | -0.12 | 4537.3065 | -0.0192 | 2561.1983
0.04 | -1.09 | 279.86 | 1.13 | 4538.2482 | 1.3044 | 2562.2853
1.02 | -1.04 | 280.52 | 2.05 | 4539.9565 | 2.2264 | 2564.1406
-0.16 | -1.42 | 280.52 | 1.26 | 4541.0065 | 1.4872 | 2565.38
0.01 | -0.92 | 280.52 | 0.93 | 4541.7815 | 1.0772 | 2566.2776
-0.7 | -1.15 | 280.52 | 0.44 | 4542.1482 | 0.634 | 2566.806
-0.39 | -1.17 | 280.52 | 0.78 | 4542.7982 | 0.9672 | 2567.612
0.85 | -1.67 | 281.4 | 2.52 | 4544.8982 | 2.7872 | 2569.9346
0.34 | -1.07 | 281.4 | 1.41 | 4546.0732 | 1.5812 | 2571.2523
-1.44 | -0.69 | 280.66 | -0.75 | 4545.4482 | -0.6396 | 2570.7193
-0.94 | -0.85 | 280.66 | -0.09 | 4545.3732 | 0.046 | 2570.7576
0.29 | -1.91 | 281.38 | 2.19 | 4547.1982 | 2.5056 | 2572.8456
-0.48 | -2.67 | 282.11 | 2.19 | 4549.0232 | 2.6172 | 2575.0266
-0.65 | -0.3 | 281.56 | -0.35 | 4548.7315 | -0.302 | 2574.775
0.64 | -1.94 | 282.48 | 2.58 | 4550.8815 | 2.8904 | 2577.1836
0.44 | -1.36 | 283.01 | 1.8 | 4552.3815 | 2.0176 | 2578.865
-0.58 | -1.51 | 283.01 | 0.93 | 4553.1565 | 1.1716 | 2579.8413
-0.52 | -0.96 | 283.01 | 0.44 | 4553.5232 | 0.5936 | 2580.336
-0.69 | -0.67 | 283.01 | -0.02 | 4553.5065 | 0.0872 | 2580.4086
-0.83 | -1.41 | 283.01 | 0.58 | 4553.9898 | 0.8056 | 2581.08
-0.78 | -1.61 | 283.01 | 0.83 | 4554.6815 | 1.0876 | 2581.9863
-1.18 | -1.82 | 0 | 0.64 | 4555.2148 | 0.9312 | 2582.7623
35.45 | -2 | 18.26 | 37.45 | 4586.4232 | 37.77 | 2614.2373
64.64 | -0.78 | 50.5 | 65.42 | 4640.9398 | 65.5448 | 2668.8579
81.84 | 1.03 | 90.43 | 80.81 | 4708.2815 | 80.6452 | 2736.0622
77.72 | 3.66 | 126.99 | 74.06 | 4769.9981 | 73.4744 | 2797.2909
75.75 | 6.48 | 161.16 | 69.27 | 4827.7231 | 68.2332 | 2854.1519
74.21 | 8.46 | 193.57 | 65.75 | 4882.5147 | 64.3964 | 2907.8155
72.99 | 11.5 | 223.84 | 61.49 | 4933.7564 | 59.65 | 2957.5238
71.85 | 15.94 | 251.33 | 55.91 | 4980.348 | 53.3596 | 3001.9901
70.8 | 17.11 | 277.7 | 53.69 | 5025.0897 | 50.9524 | 3044.4504
69.93 | 17.93 | 303.23 | 52 | 5068.423 | 49.1312 | 3085.3931
69.09 | 18.73 | 327.94 | 50.36 | 5110.3896 | 47.3632 | 3124.8624
68.19 | 19.75 | 351.69 | 48.44 | 5150.7563 | 45.28 | 3162.5957
67.42 | 20.79 | 374.54 | 46.63 | 5189.6146 | 43.3036 | 3198.6821
66.85 | 21.86 | 396.56 | 44.99 | 5227.1062 | 41.4924 | 3233.259
66.05 | 22.95 | 417.64 | 43.1 | 5263.0229 | 39.428 | 3266.1157
65.29 | 24.23 | 437.7 | 41.06 | 5297.2395 | 37.1832 | 3297.1017
64.63 | 25.86 | 456.62 | 38.77 | 5329.5479 | 34.6324 | 3325.962
64.26 | 27.78 | 474.39 | 36.47 | 5359.9395 | 32.0352 | 3352.658
63.69 | 29.4 | 491.06 | 34.29 | 5388.5145 | 29.586 | 3377.313
63.26 | 30.89 | 506.77 | 32.37 | 5415.4895 | 27.4276 | 3400.1693
63.64 | 32.2 | 522.03 | 31.44 | 5441.6895 | 26.288 | 3422.076
64.25 | 33.56 | 536.9 | 30.69 | 5467.2645 | 25.3204 | 3443.1763
64.57 | 35.19 | 551.12 | 29.38 | 5491.7478 | 23.7496 | 3462.9676
65.08 | 36.85 | 564.76 | 28.23 | 5515.2728 | 22.334 | 3481.5793
65.86 | 38.45 | 577.99 | 27.4 | 5538.1061 | 21.258 | 3499.2943
66.46 | 39.83 | 590.84 | 26.63 | 5560.2978 | 20.2572 | 3516.1753
67.11 | 41.11 | 603.37 | 26 | 5581.9644 | 19.4224 | 3532.3606
67.72 | 42.39 | 615.57 | 25.34 | 5603.0811 | 18.5476 | 3547.8169
68.2 | 43.76 | 627.32 | 24.44 | 5623.4478 | 17.4384 | 3562.3489
68.47 | 45.01 | 638.58 | 23.46 | 5642.9977 | 16.2584 | 3575.8976
68.34 | 46.11 | 649.22 | 22.23 | 5661.5227 | 14.8524 | 3588.2746
68.46 | 47.06 | 659.45 | 21.4 | 5679.3561 | 13.8704 | 3599.8332
68.78 | 48.03 | 669.36 | 20.75 | 5696.6477 | 13.0652 | 3610.7209
56.13 | 50.61 | 671.64 | 5.52 | 5701.2477 | -2.5776 | 3608.5729
32.64 | 49.12 | 662.93 | -16.48 | 5687.5144 | -24.3392 | 3588.2902
0.39 | 46.17 | 639.58 | -45.78 | 5649.3644 | -53.1672 | 3543.9842
1.3 | 42.68 | 618.42 | -41.38 | 5614.8811 | -48.2088 | 3503.8103
1.67 | 41.07 | 598.25 | -39.4 | 5582.0478 | -45.9712 | 3465.5009
0.98 | 39.74 | 578.39 | -38.77 | 5549.7394 | -45.1184 | 3427.9023
1.16 | 38.52 | 559.24 | -37.36 | 5518.6061 | -43.5232 | 3391.633
1.2 | 36.91 | 540.91 | -35.71 | 5488.8478 | -41.6156 | 3356.9533
-1.23 | 35.38 | 522.14 | -36.61 | 5458.3395 | -42.2708 | 3321.7277
-1.47 | 33.58 | 504.14 | -35.05 | 5429.1312 | -40.4228 | 3288.042
-0.78 | 32.04 | 487.26 | -32.82 | 5401.7812 | -37.9464 | 3256.42
0.81 | 30.54 | 471.93 | -29.73 | 5377.0062 | -34.6164 | 3227.573
0.78 | 29.09 | 457.31 | -28.3 | 5353.4229 | -32.9644 | 3200.1027
2.16 | 27.75 | 444.05 | -25.59 | 5332.0979 | -30.03 | 3175.0777
1.2 | 26.54 | 430.9 | -25.34 | 5310.9812 | -29.5864 | 3150.4224
0.85 | 25.21 | 418.25 | -24.36 | 5290.6812 | -28.3936 | 3126.7611
0.57 | 24.04 | 406.05 | -23.46 | 5271.1312 | -27.3164 | 3103.9974
1.02 | 22.84 | 394.67 | -21.83 | 5252.9396 | -25.4744 | 3082.7688
0.6 | 21.72 | 383.64 | -21.12 | 5235.3396 | -24.5952 | 3062.2728
-0.75 | 20.77 | 372.4 | -21.53 | 5217.3979 | -24.8432 | 3041.5701
-0.88 | 19.94 | 361.52 | -20.82 | 5200.0479 | -24.0104 | 3021.5615
0.79 | 19.19 | 351.85 | -18.4 | 5184.7146 | -21.4704 | 3003.6695
-0.3 | 18.6 | 341.94 | -18.9 | 5168.9646 | -21.876 | 2985.4395
-0.18 | 18.15 | 332.3 | -18.33 | 5153.6896 | -21.234 | 2967.7445
0.64 | 17.46 | 323.42 | -16.82 | 5139.6729 | -19.6136 | 2951.3998
-0.1 | 16.76 | 314.52 | -16.86 | 5125.6229 | -19.5416 | 2935.1152
-0.7 | 14.88 | 306.26 | -15.58 | 5112.6396 | -17.9608 | 2920.1478
0.65 | 11.95 | 300.14 | -11.3 | 5103.223 | -13.212 | 2909.1378
0.5 | 9.82 | 295.01 | -9.33 | 5095.448 | -10.8912 | 2900.0618
1.13 | 7.52 | 291.34 | -6.38 | 5090.1313 | -7.5932 | 2893.7342
1.74 | 6.24 | 288.62 | -4.5 | 5086.3813 | -5.4984 | 2889.1522
0.33 | 5.34 | 285.65 | -5.01 | 5082.2063 | -5.8644 | 2884.2652
-0.18 | 3.77 | 283.2 | -3.95 | 5078.9146 | -4.5532 | 2880.4708
0.91 | 2.42 | 281.98 | -1.51 | 5077.6563 | -1.8972 | 2878.8898
1.37 | 1.67 | 281.36 | -0.31 | 5077.398 | -0.5672 | 2878.4172
-0.06 | 0.5 | 280.61 | -0.56 | 5076.9313 | -0.64 | 2877.8838
0.03 | 1.33 | 279.48 | -1.3 | 5075.848 | -1.5128 | 2876.6232
1.24 | 0.1 | 279.48 | 1.13 | 5076.7896 | 1.124 | 2877.5598
1.29 | 0.41 | 279.48 | 0.88 | 5077.523 | 0.8144 | 2878.2385
0.91 | -0.15 | 279.48 | 1.06 | 5078.4063 | 1.084 | 2879.1418
0.08 | 0.53 | 278.79 | -0.45 | 5078.0313 | -0.5348 | 2878.6962
0.33 | 0.37 | 278.79 | -0.04 | 5077.998 | -0.0992 | 2878.6135
0.08 | 0.19 | 278.27 | -0.11 | 5077.9063 | -0.1404 | 2878.4965
-0.22 | 0.28 | 277.54 | -0.5 | 5077.4896 | -0.5448 | 2878.0425
0.11 | -0.16 | 277.54 | 0.26 | 5077.7063 | 0.2956 | 2878.2888
0.25 | -0.66 | 277.54 | 0.91 | 5078.4646 | 1.0156 | 2879.1352
-0.18 | -1.1 | 277.54 | 0.92 | 5079.2313 | 1.096 | 2880.0485
0.52 | -1.09 | 277.54 | 1.61 | 5080.573 | 1.7844 | 2881.5355
0.26 | -1.07 | 277.54 | 1.34 | 5081.6896 | 1.5012 | 2882.7865
0.85 | -0.99 | 277.54 | 1.84 | 5083.223 | 1.9984 | 2884.4518
0.6 | -1.51 | 278.13 | 2.11 | 5084.9813 | 2.3516 | 2886.4115
0.2 | -0.9 | 278.13 | 1.09 | 5085.8896 | 1.244 | 2887.4482
2.28 | -0.72 | 279.16 | 2.99 | 5088.3813 | 3.1152 | 2890.0442
2 | -0.53 | 279.95 | 2.53 | 5090.4896 | 2.6148 | 2892.2232
1.03 | -1.16 | 280.58 | 2.19 | 5092.3146 | 2.3756 | 2894.2028
-0.18 | -1.43 | 280.58 | 1.25 | 5093.3563 | 1.4788 | 2895.4352
-0.48 | -1.62 | 280.58 | 1.14 | 5094.3063 | 1.3992 | 2896.6012
0.59 | -1.53 | 281.16 | 2.11 | 5096.0646 | 2.3648 | 2898.5718
0.68 | -1.38 | 281.73 | 2.06 | 5097.7813 | 2.2808 | 2900.4725
1.61 | -1.61 | 282.87 | 3.22 | 5100.4646 | 3.4776 | 2903.3705
0.34 | -1.67 | 283.4 | 2.01 | 5102.1396 | 2.2772 | 2905.2682
0.53 | -1.82 | 284.11 | 2.36 | 5104.1063 | 2.6412 | 2907.4692
0.7 | -1.5 | 284.74 | 2.21 | 5105.948 | 2.44 | 2909.5025
1.37 | -0.8 | 285.36 | 2.17 | 5107.7563 | 2.298 | 2911.4175
1.67 | -0.36 | 285.9 | 2.03 | 5109.448 | 2.0876 | 2913.1572
1.35 | 0.12 | 285.9 | 1.24 | 5110.4813 | 1.2108 | 2914.1662
-0.1 | 0.15 | -0.77 | -0.25 | 5110.273 | -0.274 | 2913.9378
31.52 | -1.82 | 15.26 | 33.34 | 5138.0563 | 33.6312 | 2941.9638
54.18 | -2.07 | 42.75 | 56.25 | 5184.9313 | 56.5812 | 2989.1148
70.73 | -1.3 | 78.12 | 72.03 | 5244.9562 | 72.238 | 3049.3131
68.47 | -1.28 | 112.35 | 69.75 | 5303.0812 | 69.9548 | 3107.6088
68.26 | 0.17 | 145.75 | 68.09 | 5359.8229 | 68.0628 | 3164.3277
68.56 | 3.13 | 177.83 | 65.44 | 5414.3562 | 64.9292 | 3218.4354
68.24 | 6.03 | 208.29 | 62.21 | 5466.1978 | 61.2452 | 3269.473
68.04 | 9.15 | 237.1 | 58.89 | 5515.2728 | 57.426 | 3317.328
67.71 | 14.43 | 263.1 | 53.28 | 5559.6728 | 50.9712 | 3359.804
67.24 | 16.87 | 287.64 | 50.37 | 5601.6478 | 47.6708 | 3399.5296
66.83 | 17.73 | 311.55 | 49.1 | 5642.5644 | 46.2632 | 3438.0823
66.2 | 18.84 | 334.59 | 47.35 | 5682.0227 | 44.3456 | 3475.0369
65.75 | 19.78 | 356.93 | 45.97 | 5720.331 | 42.8052 | 3510.7079
65.12 | 20.69 | 378.51 | 44.43 | 5757.356 | 41.1196 | 3544.9742
64.58 | 21.83 | 399.24 | 42.74 | 5792.9727 | 39.2572 | 3577.6886
63.96 | 23.37 | 418.89 | 40.59 | 5826.7977 | 36.8508 | 3608.3976
63.56 | 24.97 | 437.54 | 38.59 | 5858.956 | 34.5948 | 3637.2265
62.76 | 26.74 | 454.91 | 36.03 | 5888.981 | 31.7416 | 3663.6779
62.61 | 28.33 | 471.41 | 34.27 | 5917.5393 | 29.7472 | 3688.4672
62.78 | 29.69 | 487.31 | 33.09 | 5945.1143 | 28.3396 | 3712.0835
63.25 | 31.29 | 502.65 | 31.96 | 5971.7476 | 26.9536 | 3734.5448
63.76 | 33 | 517.39 | 30.76 | 5997.3809 | 25.48 | 3755.7782
64.43 | 34.83 | 531.55 | 29.61 | 6022.0559 | 24.0272 | 3775.8008
64.9 | 36.58 | 545.07 | 28.32 | 6045.6559 | 22.4672 | 3794.5235
65.49 | 38.04 | 558.16 | 27.45 | 6068.5309 | 21.3636 | 3812.3265
66.14 | 39.21 | 570.98 | 26.93 | 6090.9726 | 20.6564 | 3829.5401
66.57 | 40.58 | 583.33 | 25.99 | 6112.6309 | 19.4972 | 3845.7878
67.35 | 42.02 | 595.36 | 25.33 | 6133.7392 | 18.6068 | 3861.2935
67.62 | 43.6 | 606.73 | 24.02 | 6153.7559 | 17.044 | 3875.4968
67.93 | 44.77 | 617.67 | 23.16 | 6173.0559 | 15.9968 | 3888.8274
68.1 | 45.91 | 628.12 | 22.19 | 6191.5475 | 14.8444 | 3901.1978
68.55 | 46.71 | 638.4 | 21.84 | 6209.7475 | 14.3664 | 3913.1698
69.04 | 47.89 | 648.34 | 21.15 | 6227.3725 | 13.4876 | 3924.4094
55.83 | 50.46 | 650.38 | 5.37 | 6231.8475 | -2.7036 | 3922.1564
33.48 | 48.97 | 641.99 | -15.49 | 6218.9392 | -23.3252 | 3902.7188
-0.57 | 45.98 | 618.07 | -46.55 | 6180.1475 | -53.9068 | 3857.7965
-0.16 | 42.9 | 595.91 | -43.06 | 6144.2642 | -49.924 | 3816.1931
0.16 | 41.28 | 574.7 | -41.13 | 6109.9892 | -47.7248 | 3776.4225
1.22 | 39.86 | 554.74 | -38.63 | 6077.7976 | -45.0176 | 3738.9078
0.05 | 38.4 | 534.93 | -38.35 | 6045.8392 | -44.494 | 3701.8295
0.27 | 37.06 | 515.89 | -36.79 | 6015.1809 | -42.7196 | 3666.2299
0.37 | 35.44 | 497.71 | -35.08 | 5985.9476 | -40.7404 | 3632.2795
1.04 | 33.76 | 480.71 | -32.71 | 5958.6893 | -38.1216 | 3600.5116
0.83 | 32.12 | 464.43 | -31.29 | 5932.6143 | -36.4292 | 3570.1539
-0.78 | 30.22 | 448.29 | -31 | 5906.781 | -35.8352 | 3540.2913
-1.48 | 28.69 | 432.56 | -30.17 | 5881.6393 | -34.7604 | 3511.3243
0.03 | 27.51 | 418.18 | -27.48 | 5858.7393 | -31.8816 | 3484.7563
0.78 | 26.07 | 404.89 | -25.29 | 5837.6643 | -29.4612 | 3460.2053
0.43 | 24.63 | 392.15 | -24.2 | 5817.4977 | -28.1408 | 3436.7546
0.47 | 23.52 | 379.99 | -23.05 | 5798.2893 | -26.8132 | 3414.4103
-0.95 | 22.52 | 367.61 | -23.46 | 5778.7394 | -27.0732 | 3391.8493
-0.62 | 21.68 | 355.82 | -22.3 | 5760.156 | -25.7688 | 3370.3753
0.98 | 20.85 | 345.25 | -19.87 | 5743.5977 | -23.206 | 3351.037
1.07 | 20.06 | 335.11 | -18.99 | 5727.7727 | -22.1996 | 3332.5373
0.61 | 19.39 | 325.08 | -18.78 | 5712.1227 | -21.8824 | 3314.302
0.89 | 18.7 | 315.53 | -17.81 | 5697.2811 | -20.802 | 3296.967
-0.36 | 18.02 | 305.69 | -18.39 | 5681.9561 | -21.2632 | 3279.2477
-0.05 | 17.36 | 296.35 | -17.41 | 5667.4477 | -20.1876 | 3262.4247
-0.39 | 16.87 | 287.08 | -17.26 | 5653.0644 | -19.9592 | 3245.792
-0.13 | 16.43 | 278.16 | -16.56 | 5639.2644 | -19.1888 | 3229.8014
0.9 | 12.95 | 271.49 | -12.05 | 5629.2227 | -14.122 | 3218.033
0.82 | 9.78 | 266.37 | -8.96 | 5621.7561 | -10.5248 | 3209.2624
1.25 | 7.74 | 262.48 | -6.49 | 5616.3478 | -7.7284 | 3202.8221
0.26 | 5.64 | 259.15 | -5.37 | 5611.8728 | -6.2824 | 3197.5867
0.04 | 3.92 | 256.57 | -3.88 | 5608.6394 | -4.5072 | 3193.8307
0.16 | 2.52 | 254.75 | -2.36 | 5606.6728 | -2.7632 | 3191.5281
-0.47 | 1.13 | 253.31 | -1.59 | 5605.3478 | -1.7808 | 3190.0441
-0.56 | 1.25 | 251.77 | -1.8 | 5603.8478 | -2.01 | 3188.3691
0.57 | 1.41 | 250.71 | -0.84 | 5603.1478 | -1.0656 | 3187.4811
0.99 | 0.75 | 250.19 | 0.24 | 5603.3478 | 0.12 | 3187.5811
0.65 | 0.79 | 249.48 | -0.14 | 5603.2311 | -0.2664 | 3187.3591
-0.71 | 0.81 | 248.08 | -1.52 | 5601.9644 | -1.6496 | 3185.9844
-0.64 | 0.52 | 246.86 | -1.16 | 5600.9978 | -1.2432 | 3184.9484
-0.3 | 0.72 | 245.71 | -1.02 | 5600.1478 | -1.1352 | 3184.0024
-1.16 | 0.41 | 244.28 | -1.57 | 5598.8394 | -1.6356 | 3182.6394
-1.04 | 0.71 | 242.76 | -1.75 | 5597.3811 | -1.8636 | 3181.0864
-1.26 | 0.22 | 241.38 | -1.48 | 5596.1478 | -1.5152 | 3179.8237
-0.31 | -0.82 | 241.38 | 0.51 | 5596.5728 | 0.6412 | 3180.3581
-0.53 | -0.25 | 240.6 | -0.28 | 5596.3394 | -0.24 | 3180.1581
-0.3 | -0.25 | 239.94 | -0.04 | 5596.3061 | -0.01 | 3180.1497
0 | -0.43 | 239.94 | 0.43 | 5596.6644 | 0.4988 | 3180.5654
0.86 | -0.91 | 239.94 | 1.77 | 5598.1394 | 1.9156 | 3182.1617
0.33 | -1.29 | 239.94 | 1.61 | 5599.4811 | 1.8264 | 3183.6837
-0.39 | -0.61 | 239.41 | 0.22 | 5599.6644 | 0.3176 | 3183.9484
2.32 | -0.59 | 240.22 | 2.9 | 5602.0811 | 3.0044 | 3186.4521
2.16 | -0.66 | 240.99 | 2.82 | 5604.4311 | 2.9256 | 3188.8901
1.87 | -1.47 | 242.01 | 3.34 | 5607.2144 | 3.5752 | 3191.8694
1.09 | -2.18 | 243.01 | 3.27 | 5609.9394 | 3.6188 | 3194.8851
1.28 | -1.93 | 243.97 | 3.21 | 5612.6144 | 3.5188 | 3197.8174
0.43 | -1.46 | 243.97 | 1.89 | 5614.1894 | 2.1236 | 3199.5871
-0.22 | -2.5 | 243.97 | 2.28 | 5616.0894 | 2.68 | 3201.8204
-0.83 | -1.69 | 243.97 | 0.86 | 5616.8061 | 1.1304 | 3202.7624
-0.97 | -0.94 | 243.32 | -0.03 | 5616.7811 | 0.1204 | 3202.8627
0.14 | -0.98 | 243.32 | 1.12 | 5617.7144 | 1.2768 | 3203.9267
-0.52 | -1.57 | 243.32 | 1.06 | 5618.5978 | 1.3012 | 3205.0111
0.92 | -1.54 | 243.91 | 2.46 | 5620.6478 | 2.7064 | 3207.2664
0.07 | -1.3 | 243.91 | 1.37 | 5621.7894 | 1.578 | 3208.5814
-0.25 | -0.96 | 243.91 | 0.71 | 5622.3811 | 0.8636 | 3209.301
-1.25 | -1.26 | 243.27 | 0.02 | 5622.3978 | 0.2116 | 3209.4774
-0.26 | -1.47 | 0 | 1.21 | 5623.4061 | 1.4452 | 3210.6817
31.95 | -1.37 | 16.12 | 33.33 | 5651.1811 | 33.5392 | 3238.631
58.12 | -0.79 | 45.03 | 58.91 | 5700.2727 | 59.0364 | 3287.828
74.82 | -0.19 | 81.99 | 75.01 | 5762.781 | 75.0404 | 3350.3617
72.05 | 0.31 | 117.32 | 71.74 | 5822.5643 | 71.6904 | 3410.1036
70.96 | 2.92 | 150.79 | 68.03 | 5879.256 | 67.5728 | 3466.4143
70.24 | 5.84 | 182.45 | 64.4 | 5932.9226 | 63.4656 | 3519.3023
69.77 | 8.34 | 212.62 | 61.44 | 5984.1226 | 60.0956 | 3569.3819
69.16 | 12.19 | 240.56 | 56.97 | 6031.5976 | 55.0196 | 3615.2316
68.61 | 16.6 | 266.03 | 52.01 | 6074.9392 | 49.354 | 3656.3599
67.98 | 17.21 | 290.87 | 50.77 | 6117.2476 | 48.0164 | 3696.3735
67.21 | 18.15 | 314.85 | 49.06 | 6158.1309 | 46.156 | 3734.8368
67.02 | 19.27 | 338.18 | 47.74 | 6197.9142 | 44.6668 | 3772.0592
66.47 | 20.27 | 360.74 | 46.19 | 6236.4058 | 42.9568 | 3807.8565
66.08 | 21.54 | 382.46 | 44.53 | 6273.5142 | 41.0936 | 3842.1011
65.64 | 22.7 | 403.38 | 42.93 | 6309.2891 | 39.308 | 3874.8578
64.93 | 24.03 | 423.29 | 40.9 | 6343.3725 | 37.0552 | 3905.7371
64.03 | 25.62 | 441.95 | 38.41 | 6375.3808 | 34.3108 | 3934.3294
63.57 | 27.22 | 459.58 | 36.34 | 6405.6641 | 31.9948 | 3960.9917
63.29 | 28.79 | 476.29 | 34.5 | 6434.4141 | 29.8936 | 3985.9031
63.14 | 30.49 | 492.07 | 32.65 | 6461.6224 | 27.7716 | 4009.0461
63.18 | 31.99 | 507.12 | 31.19 | 6487.6141 | 26.0716 | 4030.7724
63.52 | 33.41 | 521.64 | 30.12 | 6512.7141 | 24.7644 | 4051.4094
64.2 | 35.11 | 535.64 | 29.1 | 6536.9641 | 23.4724 | 4070.9697
65.06 | 36.6 | 549.32 | 28.46 | 6560.6807 | 22.604 | 4089.8064
65.71 | 37.85 | 562.71 | 27.86 | 6583.8974 | 21.804 | 4107.9764
66.3 | 39.17 | 575.73 | 27.13 | 6606.5057 | 20.8628 | 4125.362
66.61 | 40.37 | 588.31 | 26.24 | 6628.3723 | 19.7808 | 4141.846
67.13 | 41.72 | 600.47 | 25.41 | 6649.5473 | 18.7348 | 4157.4583
67.7 | 43.26 | 612.15 | 24.45 | 6669.9223 | 17.5184 | 4172.057
68.27 | 44.44 | 623.53 | 23.84 | 6689.789 | 16.7196 | 4185.99
68.42 | 45.84 | 634.27 | 22.58 | 6708.6056 | 15.2456 | 4198.6947
68.84 | 46.81 | 644.74 | 22.03 | 6726.964 | 14.5404 | 4210.8116
69.03 | 47.93 | 654.75 | 21.1 | 6744.5473 | 13.4312 | 4222.0043
56.77 | 50.44 | 657.37 | 6.33 | 6749.8223 | -1.7404 | 4220.554
33.34 | 48.88 | 649.06 | -15.54 | 6736.8723 | -23.3608 | 4201.0867
0.89 | 45.64 | 626.14 | -44.75 | 6699.5807 | -52.0524 | 4157.7097
0.81 | 42.63 | 604.68 | -41.82 | 6664.7307 | -48.6408 | 4117.1757
0.26 | 41.05 | 583.74 | -40.79 | 6630.739 | -47.358 | 4077.7107
0.13 | 39.76 | 563.38 | -39.63 | 6597.714 | -45.9916 | 4039.3844
-0.74 | 38.38 | 543.28 | -39.12 | 6565.114 | -45.2608 | 4001.6671
-0.57 | 36.9 | 524 | -37.47 | 6533.8891 | -43.374 | 3965.5221
-0.77 | 35.16 | 505.5 | -35.92 | 6503.9557 | -41.5556 | 3930.8924
-1.08 | 33.36 | 487.73 | -34.44 | 6475.2557 | -39.7776 | 3897.7444
-0.3 | 31.64 | 471.22 | -31.94 | 6448.6391 | -37.0024 | 3866.9091
-0.82 | 30.1 | 455.22 | -30.92 | 6422.8724 | -35.736 | 3837.1291
-0.45 | 28.9 | 440 | -29.35 | 6398.4141 | -33.974 | 3808.8175
-0.48 | 27.28 | 425.58 | -27.76 | 6375.2808 | -32.1248 | 3782.0468
-0.73 | 25.76 | 411.79 | -26.49 | 6353.2058 | -30.6116 | 3756.5372
0.16 | 24.39 | 399.13 | -24.24 | 6333.0058 | -28.1324 | 3733.0935
0.37 | 23.44 | 387.05 | -23.07 | 6313.7808 | -26.8204 | 3710.7432
-0.92 | 22.72 | 374.68 | -23.64 | 6294.0808 | -27.2752 | 3688.0139
-0.82 | 21.73 | 362.86 | -22.55 | 6275.2892 | -26.0268 | 3666.3249
-0.52 | 20.86 | 351.63 | -21.38 | 6257.4725 | -24.7176 | 3645.7269
-0.48 | 19.82 | 340.94 | -20.3 | 6240.5558 | -23.4712 | 3626.1675
-0.47 | 19.24 | 330.54 | -19.71 | 6224.1308 | -22.7884 | 3607.1772
-0.18 | 18.68 | 320.57 | -18.86 | 6208.4142 | -21.8488 | 3588.9699
0.46 | 17.97 | 311.27 | -17.51 | 6193.8225 | -20.3852 | 3571.9822
0.61 | 17.3 | 302.38 | -16.69 | 6179.9142 | -19.458 | 3555.7672
1.77 | 16.73 | 294.36 | -14.96 | 6167.4475 | -17.6368 | 3541.0699
0.85 | 14.2 | 287.14 | -13.36 | 6156.3142 | -15.622 | 3528.0516
-0.32 | 11.32 | 280.77 | -11.65 | 6146.6059 | -13.4512 | 3516.8423
-0.92 | 8.65 | 275.44 | -9.57 | 6138.6309 | -10.954 | 3507.7139
-2.07 | 6.46 | 270.64 | -8.52 | 6131.5309 | -9.5636 | 3499.7443
-1.29 | 5.59 | 266.66 | -6.87 | 6125.8059 | -7.7744 | 3493.2656
-1.04 | 3.3 | 263.94 | -4.34 | 6122.1892 | -4.868 | 3489.2089
0.05 | 1.77 | 262.54 | -1.72 | 6120.7559 | -2.0032 | 3487.5396
0.13 | 0.65 | 261.74 | -0.52 | 6120.3226 | -0.624 | 3487.0196
0.53 | 0.61 | 261.15 | -0.08 | 6120.2559 | -0.1776 | 3486.8716
0.2 | 0.34 | 260.54 | -0.15 | 6120.1309 | -0.1944 | 3486.7096
0.31 | -0.11 | 260.54 | 0.42 | 6120.4809 | 0.4376 | 3487.0743
-0.05 | -0.78 | 260.54 | 0.73 | 6121.0892 | 0.8548 | 3487.7866
-0.48 | -0.22 | 259.86 | -0.26 | 6120.8726 | -0.2248 | 3487.5993
-1.21 | 0.26 | 258.58 | -1.47 | 6119.6476 | -1.5116 | 3486.3396
-0.66 | 0.01 | 257.71 | -0.67 | 6119.0892 | -0.6716 | 3485.7799
-0.55 | -1 | 257.71 | 0.46 | 6119.4726 | 0.61 | 3486.2883
-0.48 | -1.11 | 257.71 | 0.63 | 6119.9976 | 0.8076 | 3486.9613
-0.4 | -0.72 | 257.71 | 0.32 | 6120.2642 | 0.4352 | 3487.3239
-0.74 | -0.93 | 257.71 | 0.19 | 6120.4226 | 0.3388 | 3487.6063
-1.05 | -1.53 | 257.71 | 0.47 | 6120.8142 | 0.7248 | 3488.2103
-0.56 | -0.49 | 257.13 | -0.07 | 6120.7559 | 0.0084 | 3488.2173
-1.21 | 0.86 | 255.55 | -2.07 | 6119.0309 | -2.2076 | 3486.3776
-1.17 | 0.14 | 254.35 | -1.31 | 6117.9392 | -1.3324 | 3485.2673
-0.23 | -0.21 | 253.79 | -0.03 | 6117.9142 | 0.0136 | 3485.2786
-0.04 | -1.09 | 253.79 | 1.05 | 6118.7892 | 1.2244 | 3486.2989
-0.4 | -1.31 | 253.79 | 0.91 | 6119.5476 | 1.1196 | 3487.2319
-0.45 | -1.47 | 253.79 | 1.01 | 6120.3892 | 1.2552 | 3488.2779
-0.1 | -1.07 | 253.79 | 0.97 | 6121.1976 | 1.1412 | 3489.2289
-0.42 | -0.72 | 253.79 | 0.3 | 6121.4476 | 0.4152 | 3489.5749
-0.25 | -0.43 | 253.79 | 0.19 | 6121.6059 | 0.2488 | 3489.7823
-0.36 | -0.61 | 253.79 | 0.25 | 6121.8142 | 0.3476 | 3490.0719
-0.39 | -0.73 | 253.79 | 0.34 | 6122.0976 | 0.4568 | 3490.4526
-1.16 | -0.9 | 253.12 | -0.26 | 6121.8809 | -0.116 | 3490.3559
-0.29 | -1.59 | 253.12 | 1.3 | 6122.9642 | 1.5544 | 3491.6513
0.95 | -1.61 | 253.86 | 2.56 | 6125.0975 | 2.8176 | 3493.9993
-0.75 | -1.48 | 253.86 | 0.73 | 6125.7059 | 0.9668 | 3494.8049
-1.69 | -1.78 | 253.36 | 0.09 | 6125.7809 | 0.3748 | 3495.1173
-0.23 | -2.37 | 253.88 | 2.14 | 6127.5642 | 2.5192 | 3497.2166
0.42 | -1.36 | 253.88 | 1.78 | 6129.0475 | 1.9976 | 3498.8813
0.17 | -0.86 | 253.88 | 1.03 | 6129.9059 | 1.1676 | 3499.8543
0.04 | -1.35 | 0 | 1.39 | 6131.0642 | 1.606 | 3501.1926
31.22 | -1.86 | 15.83 | 33.08 | 6158.6309 | 33.3776 | 3529.0073
56.13 | -0.94 | 43.66 | 57.07 | 6206.1892 | 57.2204 | 3576.6909
71.95 | -0.02 | 78.94 | 71.96 | 6266.1558 | 71.9732 | 3636.6685
69.6 | 0.17 | 112.94 | 69.42 | 6324.0058 | 69.4028 | 3694.5042
68.97 | 1.26 | 146.09 | 67.71 | 6380.4308 | 67.5084 | 3750.7612
68.75 | 3.1 | 178.21 | 65.64 | 6435.1308 | 65.154 | 3805.0561
68.5 | 6.52 | 208.5 | 61.99 | 6486.7891 | 60.9368 | 3855.8368
68.04 | 11.1 | 236.26 | 56.94 | 6534.2391 | 55.164 | 3901.8068
67.91 | 16.08 | 261.47 | 51.83 | 6577.4307 | 49.2572 | 3942.8544
67.63 | 17.26 | 285.95 | 50.37 | 6619.4057 | 47.6084 | 3982.5281
66.97 | 18.11 | 309.67 | 48.86 | 6660.1223 | 45.9624 | 4020.8301
66.44 | 19.19 | 332.59 | 47.25 | 6699.4973 | 44.1796 | 4057.6464
65.92 | 20.37 | 354.66 | 45.54 | 6737.4473 | 42.2908 | 4092.8887
65.36 | 21.57 | 375.85 | 43.8 | 6773.9473 | 40.3388 | 4126.5043
64.9 | 22.46 | 396.37 | 42.44 | 6809.3139 | 38.8464 | 4158.8763
64.12 | 23.87 | 415.78 | 40.25 | 6842.8556 | 36.4308 | 4189.2353
63.69 | 25.49 | 434.18 | 38.21 | 6874.6973 | 34.1216 | 4217.67
63.43 | 27.19 | 451.6 | 36.24 | 6904.8972 | 31.8896 | 4244.2446
63.45 | 28.79 | 468.22 | 34.66 | 6933.7806 | 30.0536 | 4269.2893
63.18 | 30.27 | 483.97 | 32.91 | 6961.2055 | 28.0668 | 4292.6783
63.14 | 31.56 | 499.06 | 31.58 | 6987.5222 | 26.5304 | 4314.7869
63.45 | 33.07 | 513.54 | 30.38 | 7012.8389 | 25.0888 | 4335.6943
64.25 | 34.68 | 527.62 | 29.56 | 7037.4722 | 24.0212 | 4355.7119
64.7 | 36.22 | 541.15 | 28.48 | 7061.2055 | 22.6848 | 4374.6159
65.36 | 37.72 | 554.27 | 27.64 | 7084.2388 | 21.6048 | 4392.6199
66.3 | 38.97 | 567.23 | 27.33 | 7107.0138 | 21.0948 | 4410.1989
66.82 | 40.37 | 579.75 | 26.45 | 7129.0555 | 19.9908 | 4426.8579
67.13 | 41.86 | 591.68 | 25.27 | 7150.1138 | 18.5724 | 4442.3349
67.47 | 43.34 | 603.03 | 24.13 | 7170.2221 | 17.1956 | 4456.6646
67.64 | 44.58 | 613.86 | 23.06 | 7189.4388 | 15.9272 | 4469.9372
67.77 | 45.7 | 624.19 | 22.07 | 7207.8305 | 14.758 | 4482.2355
68.24 | 46.97 | 634.12 | 21.27 | 7225.5554 | 13.7548 | 4493.6979
68.7 | 47.9 | 643.81 | 20.8 | 7242.8888 | 13.136 | 4504.6445
56.13 | 50.45 | 645.95 | 5.68 | 7247.6221 | -2.392 | 4502.6512
32.68 | 49.1 | 637.03 | -16.41 | 7233.9471 | -24.276 | 4482.4212
-0.05 | 46.16 | 613.22 | -46.21 | 7195.4388 | -53.5956 | 4437.7582
1.02 | 42.73 | 591.66 | -41.72 | 7160.6721 | -48.5468 | 4397.3026
0.38 | 40.76 | 570.76 | -40.38 | 7127.0221 | -46.9016 | 4358.2179
-0.62 | 39.53 | 549.98 | -40.15 | 7093.5638 | -46.4748 | 4319.4889
0.86 | 38.35 | 530.53 | -37.49 | 7062.3222 | -43.626 | 4283.134
1.44 | 36.87 | 512.11 | -35.43 | 7032.7972 | -41.3292 | 4248.693
1.33 | 35.18 | 494.48 | -33.85 | 7004.5889 | -39.4788 | 4215.794
0.27 | 33.33 | 477.24 | -33.05 | 6977.0472 | -38.3928 | 4183.8
0.87 | 31.99 | 460.98 | -31.12 | 6951.1139 | -36.2384 | 4153.6013
0.69 | 30.27 | 445.49 | -29.58 | 6926.4639 | -34.4232 | 4124.9154
0.14 | 28.69 | 430.51 | -28.54 | 6902.6806 | -33.1404 | 4097.2984
0.26 | 27.13 | 416.37 | -26.87 | 6880.2889 | -31.2108 | 4071.2894
0.27 | 25.88 | 402.86 | -25.61 | 6858.9473 | -29.7508 | 4046.497
-0.19 | 24.53 | 389.79 | -24.72 | 6838.3473 | -28.6448 | 4022.6264
-0.62 | 23.53 | 377.01 | -24.15 | 6818.2223 | -27.9148 | 3999.3641
0.63 | 22.53 | 365.36 | -21.9 | 6799.9723 | -25.5048 | 3978.1101
1.63 | 21.53 | 354.7 | -19.9 | 6783.389 | -23.3448 | 3958.6561
0.76 | 20.78 | 343.98 | -20.03 | 6766.6973 | -23.3448 | 3939.2021
0.08 | 20.13 | 333.25 | -20.05 | 6749.989 | -23.2708 | 3919.8098
0.56 | 19.48 | 323.08 | -18.92 | 6734.2223 | -22.0368 | 3901.4458
0.08 | 18.81 | 313.01 | -18.73 | 6718.614 | -21.7396 | 3883.3294
0.09 | 17.96 | 303.37 | -17.87 | 6703.7223 | -20.7436 | 3866.0431
-0.82 | 17.39 | 293.56 | -18.21 | 6688.5473 | -20.9924 | 3848.5495
-0.95 | 16.92 | 283.92 | -17.86 | 6673.664 | -20.5772 | 3831.4018
-1.31 | 15.26 | 274.93 | -16.57 | 6659.8557 | -19.0116 | 3815.5588
-1.6 | 11.31 | 267.77 | -12.91 | 6649.0973 | -14.7196 | 3803.2925
-1.34 | 8.28 | 262.26 | -9.62 | 6641.0807 | -10.9448 | 3794.1718
-0.55 | 6.69 | 257.93 | -7.24 | 6635.0473 | -8.3104 | 3787.2465
0.22 | 5.78 | 254.45 | -5.56 | 6630.414 | -6.4848 | 3781.8425
0.9 | 4.42 | 251.98 | -3.52 | 6627.4807 | -4.2272 | 3778.3198
0.31 | 2.63 | 250.12 | -2.31 | 6625.5557 | -2.7408 | 3776.0358
0.61 | 2.76 | 248.34 | -2.14 | 6623.7724 | -2.5916 | 3773.8762
0.98 | 1.78 | 247.23 | -0.8 | 6623.1057 | -1.0848 | 3772.9722
1.11 | 1.25 | 246.46 | -0.14 | 6622.989 | -0.34 | 3772.6888
-0.62 | 1.57 | 244.66 | -2.19 | 6621.164 | -2.4412 | 3770.6545
-0.78 | 0.59 | 243.27 | -1.37 | 6620.0224 | -1.4644 | 3769.4342
-0.66 | -0.06 | 242.26 | -0.6 | 6619.5224 | -0.5904 | 3768.9422
-0.31 | -0.13 | 241.47 | -0.18 | 6619.3724 | -0.1592 | 3768.8095
-0.73 | -0.18 | 240.49 | -0.55 | 6618.914 | -0.5212 | 3768.3752
-1.14 | 0.14 | 239.14 | -1.28 | 6617.8474 | -1.3024 | 3767.2898
-1.6 | 1.07 | 237.1 | -2.67 | 6615.6224 | -2.8412 | 3764.9222
-1.09 | 0.27 | 235.72 | -1.36 | 6614.489 | -1.4032 | 3763.7528
0.44 | 0.13 | 235.17 | 0.32 | 6614.7557 | 0.2892 | 3763.9938
0.57 | -0.34 | 235.17 | 0.91 | 6615.514 | 0.9644 | 3764.7975
-1.21 | -1.6 | 234.66 | 0.39 | 6615.839 | 0.646 | 3765.3358
-1.09 | -2.25 | 234.66 | 1.16 | 6616.8057 | 1.52 | 3766.6025
-0.7 | -1.71 | 234.66 | 1 | 6617.639 | 1.2836 | 3767.6722
-1.42 | 0.07 | 233.21 | -1.48 | 6616.4057 | -1.5012 | 3766.4212
-0.74 | -0.49 | 232.38 | -0.25 | 6616.1974 | -0.1716 | 3766.2782
-0.43 | -0.37 | 231.65 | -0.06 | 6616.1474 | -0.0008 | 3766.2775
-1.1 | -0.91 | 230.84 | -0.2 | 6615.9807 | -0.0444 | 3766.2405
-0.81 | -1.41 | 230.84 | 0.6 | 6616.4807 | 0.8256 | 3766.9285
-0.08 | -1.82 | 230.84 | 1.75 | 6617.939 | 2.0312 | 3768.6212
1 | -0.31 | 230.84 | 1.32 | 6619.039 | 1.3596 | 3769.7542
0.64 | -0.88 | 230.84 | 1.52 | 6620.3057 | 1.6608 | 3771.1382
-0.53 | -0.48 | 230.11 | -0.05 | 6620.264 | 0.0268 | 3771.1605
-1.05 | -0.75 | 229.25 | -0.3 | 6620.014 | -0.18 | 3771.0105
-0.49 | -1.17 | 229.25 | 0.68 | 6620.5807 | 0.8672 | 3771.7332
-0.79 | -1.71 | 229.25 | 0.91 | 6621.339 | 1.1936 | 3772.7278
-0.79 | -1.9 | 229.25 | 1.1 | 6622.2557 | 1.414 | 3773.9062
-2 | -1.59 | 228.34 | -0.42 | 6621.9057 | -0.1556 | 3773.7765
-1.79 | -1.74 | 227.61 | -0.05 | 6621.864 | 0.2284 | 3773.9668
-1.69 | -1.91 | 227.01 | 0.22 | 6622.0474 | 0.5256 | 3774.4048
-0.68 | -1.73 | 227.01 | 1.05 | 6622.9224 | 1.3268 | 3775.5105
0.95 | -1.76 | 0 | 2.71 | 6625.1807 | 2.9916 | 3778.0035
31.11 | -1.62 | 15.37 | 32.73 | 6652.4557 | 32.9892 | 3805.4945
53.49 | -1 | 41.62 | 54.49 | 6697.864 | 54.65 | 3851.0361
69.82 | 0.03 | 75.52 | 69.79 | 6756.0223 | 69.7852 | 3909.1904
67.99 | 0.69 | 108.17 | 67.3 | 6812.1056 | 67.1896 | 3965.1817
67.64 | 2.01 | 140 | 65.64 | 6866.8056 | 65.3084 | 4019.6054
67.31 | 3.84 | 170.74 | 63.48 | 6919.7056 | 62.8556 | 4071.985
67.38 | 5.27 | 200.8 | 62.11 | 6971.4639 | 61.2668 | 4123.0407
67.61 | 8.47 | 229.38 | 59.14 | 7020.7472 | 57.7848 | 4171.1947
67.07 | 12.54 | 255.65 | 54.53 | 7066.1888 | 52.5236 | 4214.9643
66.7 | 16.96 | 279.53 | 49.75 | 7107.6472 | 47.0264 | 4254.153
66.59 | 17.75 | 302.95 | 48.84 | 7148.3471 | 46 | 4292.4863
66.2 | 18.93 | 325.59 | 47.27 | 7187.7388 | 44.2412 | 4329.3539
65.64 | 20.24 | 347.3 | 45.41 | 7225.5804 | 42.1616 | 4364.4886
65.25 | 21.37 | 368.25 | 43.88 | 7262.1471 | 40.4608 | 4398.2059
64.78 | 22.62 | 388.33 | 42.16 | 7297.2804 | 38.5408 | 4430.3232
64.2 | 23.92 | 407.48 | 40.28 | 7330.8471 | 36.4528 | 4460.7005
63.91 | 25.4 | 425.74 | 38.5 | 7362.9304 | 34.446 | 4489.4055
63.47 | 27 | 442.97 | 36.47 | 7393.322 | 32.15 | 4516.1972
62.92 | 28.71 | 459.09 | 34.21 | 7421.8304 | 29.6164 | 4540.8775
62.98 | 30.16 | 474.5 | 32.81 | 7449.172 | 27.9944 | 4564.2062
63.17 | 31.46 | 489.36 | 31.71 | 7475.597 | 26.6764 | 4586.4365
63.73 | 32.9 | 503.78 | 30.83 | 7501.2887 | 25.566 | 4607.7415
64.41 | 34.42 | 517.78 | 29.99 | 7526.2803 | 24.4828 | 4628.1438
64.92 | 36.03 | 531.23 | 28.9 | 7550.3636 | 23.1252 | 4647.4148
65.55 | 37.46 | 544.28 | 28.09 | 7573.772 | 22.0964 | 4665.8285
65.76 | 38.64 | 556.85 | 27.12 | 7596.372 | 20.9376 | 4683.2765
66.52 | 40.22 | 569 | 26.3 | 7618.2886 | 19.8648 | 4699.8305
67.21 | 41.76 | 580.73 | 25.45 | 7639.4969 | 18.7684 | 4715.4708
67.6 | 43.26 | 591.9 | 24.34 | 7659.7803 | 17.4184 | 4729.9861
67.93 | 44.58 | 602.58 | 23.35 | 7679.2386 | 16.2172 | 4743.5004
68.3 | 45.6 | 612.94 | 22.7 | 7698.1553 | 15.404 | 4756.3371
68.48 | 46.78 | 622.79 | 21.7 | 7716.2386 | 14.2152 | 4768.1831
69 | 47.84 | 632.38 | 21.17 | 7733.8802 | 13.5056 | 4779.4378
55.87 | 50.23 | 634.21 | 5.64 | 7738.5802 | -2.3968 | 4777.4404
33.53 | 48.5 | 625.73 | -14.97 | 7726.1052 | -22.73 | 4758.4988
-1.2 | 45.8 | 601.23 | -47 | 7686.9386 | -54.328 | 4713.2254
-0.82 | 42.89 | 578.38 | -43.71 | 7650.5136 | -50.5724 | 4671.0818
0 | 41.3 | 556.74 | -41.29 | 7616.1053 | -47.908 | 4631.1585
-0.08 | 39.61 | 535.91 | -39.68 | 7583.0386 | -46.0276 | 4592.8022
-0.58 | 38.17 | 515.54 | -38.75 | 7550.747 | -44.8572 | 4555.4212
-0.08 | 36.78 | 496.11 | -36.86 | 7520.0303 | -42.7448 | 4519.8005
-0.06 | 34.98 | 477.6 | -35.04 | 7490.8303 | -40.6368 | 4485.9365
0.18 | 33.37 | 460.01 | -33.19 | 7463.172 | -38.5292 | 4453.8289
-0.83 | 31.85 | 442.67 | -32.68 | 7435.9387 | -37.776 | 4422.3489
-1.21 | 30.29 | 425.93 | -31.5 | 7409.6887 | -36.3464 | 4392.0602
-0.6 | 28.67 | 410.3 | -29.26 | 7385.3054 | -33.8572 | 4363.8459
0.2 | 27.43 | 395.69 | -27.24 | 7362.6054 | -31.6188 | 4337.4969
0.22 | 25.97 | 381.82 | -25.74 | 7341.1554 | -29.9052 | 4312.5759
-1.29 | 24.62 | 367.88 | -25.9 | 7319.5721 | -29.8492 | 4287.7016
-1.69 | 23.58 | 354.24 | -25.27 | 7298.5137 | -29.0428 | 4263.4993
0.35 | 22.28 | 342.29 | -21.93 | 7280.2388 | -25.4948 | 4242.2536
1.38 | 21.34 | 331.31 | -19.96 | 7263.6054 | -23.3744 | 4222.775
0.6 | 20.72 | 320.26 | -20.12 | 7246.8388 | -23.4352 | 4203.2457
-0.51 | 20.1 | 308.96 | -20.61 | 7229.6638 | -23.826 | 4183.3907
-0.71 | 19.38 | 297.92 | -20.09 | 7212.9221 | -23.1908 | 4164.065
-0.56 | 18.61 | 287.34 | -19.17 | 7196.9471 | -22.1476 | 4145.6087
0 | 17.91 | 277.39 | -17.91 | 7182.0221 | -20.7756 | 4128.2957
0.89 | 17.35 | 268.16 | -16.46 | 7168.3055 | -19.236 | 4112.2657
0.44 | 16.82 | 258.98 | -16.38 | 7154.6555 | -19.0712 | 4096.373
-0.91 | 15.26 | 249.9 | -16.17 | 7141.1805 | -18.6116 | 4080.8634
-0.81 | 12.74 | 242.13 | -13.54 | 7129.8971 | -15.5884 | 4067.873
-0.62 | 9.78 | 235.94 | -10.4 | 7121.2305 | -11.9648 | 4057.9024
-0.49 | 7.82 | 230.78 | -8.32 | 7114.2972 | -9.5612 | 4049.9347
-0.38 | 5.42 | 226.89 | -5.8 | 7109.4638 | -6.6672 | 4044.3787
-0.13 | 4.01 | 223.83 | -4.13 | 7106.0222 | -4.7816 | 4040.3941
-0.65 | 1.75 | 221.64 | -2.39 | 7104.0305 | -2.68 | 4038.1607
-0.55 | 0.33 | 220.2 | -0.87 | 7103.3055 | -0.9328 | 4037.3834
-0.18 | 1.39 | 218.43 | -1.57 | 7101.9972 | -1.7924 | 4035.8897
-0.36 | 2.61 | 215.94 | -2.98 | 7099.5138 | -3.3876 | 4033.0667
-0.96 | 1.44 | 213.75 | -2.4 | 7097.5138 | -2.6304 | 4030.8747
-0.81 | 0.09 | 212.31 | -0.9 | 7096.7638 | -0.9144 | 4030.1127
0.27 | 0.17 | 211.36 | 0.1 | 7096.8472 | 0.0728 | 4030.1734
0.25 | 0.79 | 210.09 | -0.55 | 7096.3888 | -0.6664 | 4029.6181
0.68 | 0.78 | 209.05 | -0.1 | 7096.3055 | -0.2248 | 4029.4307
0.26 | 0.06 | 208.15 | 0.21 | 7096.4805 | 0.1904 | 4029.5894
-0.14 | 0.17 | 207 | -0.32 | 7096.2138 | -0.3372 | 4029.3084
-0.6 | -0.74 | 206.08 | 0.14 | 7096.3305 | 0.2584 | 4029.5237
0.94 | -0.78 | 206.08 | 1.71 | 7097.7555 | 1.8448 | 4031.0611
0.24 | -2.16 | 206.08 | 2.39 | 7099.7472 | 2.7456 | 4033.3491
0 | -1.94 | 206.08 | 1.94 | 7101.3638 | 2.2504 | 4035.2244
-0.32 | -1.31 | 205.58 | 0.99 | 7102.1888 | 1.1996 | 4036.2241
0.27 | -0.66 | 205.05 | 0.93 | 7102.9638 | 1.0356 | 4037.0871
0.16 | -1.21 | 205.05 | 1.36 | 7104.0972 | 1.5636 | 4038.3901
-0.16 | -1.75 | 205.05 | 1.6 | 7105.4305 | 1.87 | 4039.9484
-0.66 | -1.49 | 204.47 | 0.83 | 7106.1222 | 1.0684 | 4040.8387
-0.23 | -3.32 | 205.02 | 3.09 | 7108.6972 | 3.6212 | 4043.8564
0.04 | -3.81 | 205.95 | 3.85 | 7111.9055 | 4.4596 | 4047.5727
-0.21 | -2.36 | 205.95 | 2.15 | 7113.6972 | 2.5276 | 4049.679
0.7 | -1.05 | 205.95 | 1.75 | 7115.1555 | 1.918 | 4051.2774
1.13 | -2.19 | 206.62 | 3.33 | 7117.9305 | 3.6704 | 4054.336
-0.1 | -3.24 | 207.19 | 3.14 | 7120.5472 | 3.6584 | 4057.3847
1.7 | -2.41 | 208.25 | 4.11 | 7123.9722 | 4.4956 | 4061.131
1.22 | -2.37 | 209.05 | 3.59 | 7126.9638 | 3.9692 | 4064.4387
0.18 | -1.85 | 209.05 | 2.03 | 7128.6555 | 2.326 | 4066.377
-0.09 | -0.85 | 208.44 | 0.76 | 7129.2888 | 0.896 | 4067.1237
0.09 | -1.26 | 208.44 | 1.36 | 7130.4221 | 1.5516 | 4068.4167
1.07 | -0.03 | 208.44 | 1.09 | 7131.3305 | 1.1048 | 4069.3374
-2.61 | -0.4 | 206.33 | -2.22 | 7129.4805 | -2.146 | 4067.549
-0.61 | -1.79 | 206.33 | 1.18 | 7130.4638 | 1.4664 | 4068.771
-0.83 | -2.45 | 0 | 1.62 | 7131.8138 | 2.012 | 4070.4477
35.45 | -1.54 | 18.02 | 36.99 | 7162.6388 | 37.2364 | 4101.478
65.59 | 0.15 | 50.27 | 65.44 | 7217.1721 | 65.416 | 4155.9913
83.59 | 3.09 | 90.05 | 80.5 | 7284.2554 | 80.0056 | 4222.6626
79.19 | 4.55 | 126.9 | 74.64 | 7346.4554 | 73.912 | 4284.256
77.11 | 6.44 | 161.77 | 70.67 | 7405.347 | 69.6396 | 4342.2889
75.64 | 10.99 | 193.62 | 64.65 | 7459.222 | 62.8916 | 4394.6986
74.6 | 13.74 | 223.58 | 60.86 | 7509.9387 | 58.6616 | 4443.5832
72.85 | 16.56 | 251.25 | 56.29 | 7556.847 | 53.6404 | 4488.2835
71.31 | 17.46 | 277.71 | 53.84 | 7601.7136 | 51.0564 | 4530.8305
70 | 18.34 | 303.07 | 51.66 | 7644.7636 | 48.7256 | 4571.4352
68.93 | 19.15 | 327.49 | 49.78 | 7686.2469 | 46.716 | 4610.3652
68.58 | 20.19 | 351.21 | 48.38 | 7726.5636 | 45.1596 | 4647.9981
67.81 | 21.04 | 374.12 | 46.77 | 7765.5386 | 43.4036 | 4684.1678
67.03 | 21.97 | 396.18 | 45.06 | 7803.0885 | 41.5448 | 4718.7884
65.91 | 23.17 | 417.08 | 42.74 | 7838.7052 | 39.0328 | 4751.3158
65.09 | 24.68 | 436.81 | 40.41 | 7872.3802 | 36.4612 | 4781.7001
64.33 | 26.29 | 455.36 | 38.03 | 7904.0718 | 33.8336 | 4809.8947
63.95 | 27.81 | 472.96 | 36.14 | 7934.1885 | 31.6904 | 4836.3034
63.6 | 29.19 | 489.69 | 34.41 | 7962.8635 | 29.7396 | 4861.0864
63.43 | 30.83 | 505.52 | 32.6 | 7990.0301 | 27.6672 | 4884.1424
63.71 | 32.37 | 520.72 | 31.34 | 8016.1468 | 26.1608 | 4905.943
64.08 | 33.91 | 535.34 | 30.17 | 8041.2885 | 24.7444 | 4926.5634
64.57 | 35.41 | 549.45 | 29.16 | 8065.5884 | 23.4944 | 4946.142
65.05 | 36.98 | 563.01 | 28.08 | 8088.9884 | 22.1532 | 4964.603
65.63 | 38.44 | 576.14 | 27.19 | 8111.6468 | 21.0396 | 4982.136
66.13 | 39.7 | 588.88 | 26.43 | 8133.6717 | 20.078 | 4998.8677
66.57 | 41.02 | 601.18 | 25.54 | 8154.9551 | 18.9868 | 5014.69
67.3 | 42.36 | 613.18 | 24.94 | 8175.7384 | 18.1624 | 5029.8253
67.98 | 43.71 | 624.85 | 24.28 | 8195.9717 | 17.2764 | 5044.2223
68 | 44.97 | 635.89 | 23.02 | 8215.155 | 15.8348 | 5057.418
68.08 | 46.09 | 646.42 | 21.99 | 8233.48 | 14.6156 | 5069.5976
68.4 | 47.06 | 656.62 | 21.34 | 8251.2634 | 13.8104 | 5081.1063
68.59 | 47.99 | 666.45 | 20.6 | 8268.43 | 12.9216 | 5091.8743
56.46 | 50.53 | 668.94 | 5.93 | 8273.3717 | -2.1548 | 5090.0786
33.19 | 48.75 | 660.69 | -15.56 | 8260.405 | -23.36 | 5070.612
-1.03 | 45.68 | 636.87 | -46.71 | 8221.48 | -54.0188 | 5025.5963
-0.64 | 42.7 | 614.73 | -43.34 | 8185.3634 | -50.172 | 4983.7863
-0.13 | 41.08 | 593.65 | -41.2 | 8151.0301 | -47.7828 | 4943.9674
-1.07 | 39.64 | 572.83 | -40.71 | 8117.1051 | -47.0524 | 4904.757
-1.17 | 38.49 | 552.53 | -39.66 | 8084.0551 | -45.8184 | 4866.5751
-0.55 | 37.12 | 533.23 | -37.66 | 8052.6718 | -43.6092 | 4830.2341
-0.62 | 35.27 | 514.81 | -35.9 | 8022.7551 | -41.5332 | 4795.6231
-1.29 | 33.3 | 497.04 | -34.59 | 7993.9301 | -39.918 | 4762.3581
-0.48 | 31.64 | 480.51 | -32.12 | 7967.1635 | -37.1824 | 4731.3728
-0.08 | 29.93 | 465.04 | -30.01 | 7942.1552 | -34.7988 | 4702.3738
0.09 | 28.63 | 450.3 | -28.54 | 7918.3718 | -33.1208 | 4674.7731
0.26 | 27.11 | 436.4 | -26.85 | 7895.9968 | -31.1876 | 4648.7835
-0.49 | 25.82 | 422.78 | -26.31 | 7874.0719 | -30.4412 | 4623.4158
-0.65 | 24.75 | 409.61 | -25.4 | 7852.9052 | -29.36 | 4598.9492
-0.13 | 23.47 | 397.34 | -23.6 | 7833.2385 | -27.3552 | 4576.1532
0.12 | 22.3 | 385.78 | -22.18 | 7814.7552 | -25.748 | 4554.6965
-0.17 | 21.58 | 374.43 | -21.75 | 7796.6302 | -25.2028 | 4533.6942
0.11 | 20.87 | 363.58 | -20.76 | 7779.3302 | -24.0992 | 4513.6115
-0.14 | 20.06 | 353.01 | -20.2 | 7762.4969 | -23.4096 | 4494.1035
-0.42 | 19.08 | 342.79 | -19.5 | 7746.2469 | -22.5528 | 4475.3095
-0.13 | 18.34 | 333.08 | -18.47 | 7730.8552 | -21.4044 | 4457.4726
-0.77 | 17.76 | 323.35 | -18.53 | 7715.4136 | -21.3716 | 4439.6629
-0.18 | 17.36 | 314.11 | -17.54 | 7700.7969 | -20.3176 | 4422.7316
-0.01 | 16.8 | 305.23 | -16.81 | 7686.7886 | -19.498 | 4406.4832
0.22 | 13.86 | 297.95 | -13.63 | 7675.4303 | -15.8576 | 4393.2686
0.43 | 10.98 | 292.2 | -10.55 | 7666.6386 | -12.3068 | 4383.0129
1.28 | 8.88 | 287.93 | -7.61 | 7660.2969 | -9.0208 | 4375.4956
0.47 | 7.12 | 284.13 | -6.65 | 7654.7553 | -7.7892 | 4369.0046
0.43 | 5.17 | 281.29 | -4.74 | 7650.8053 | -5.5672 | 4364.3653
-0.19 | 3.64 | 278.9 | -3.83 | 7647.6136 | -4.4124 | 4360.6883
-0.31 | 3.77 | 276.39 | -4.08 | 7644.2136 | -4.6832 | 4356.7856
-0.39 | 3.26 | 274.1 | -3.65 | 7641.1719 | -4.1716 | 4353.3093
-0.09 | 2.29 | 272.44 | -2.38 | 7639.1886 | -2.7464 | 4351.0206
-0.96 | 1.36 | 270.81 | -2.33 | 7637.2469 | -2.5376 | 4348.9059
-0.83 | 1.76 | 269.04 | -2.59 | 7635.0886 | -2.8716 | 4346.5129
-1.2 | 1.11 | 267.42 | -2.31 | 7633.1636 | -2.4876 | 4344.4399
0.77 | 0.75 | 267.42 | 0.02 | 7633.1803 | -0.1 | 4344.3566
0.66 | 0.16 | 267.42 | 0.5 | 7633.5969 | 0.4744 | 4344.7519
-0.79 | 0.31 | 266.4 | -1.1 | 7632.6803 | -1.1496 | 4343.7939
0 | 0.2 | 265.83 | -0.2 | 7632.5136 | -0.232 | 4343.6006
0.57 | -0.55 | 265.83 | 1.12 | 7633.4469 | 1.208 | 4344.6073
0.43 | -0.37 | 265.83 | 0.8 | 7634.1136 | 0.8592 | 4345.3233
-0.57 | -0.37 | 265.26 | -0.2 | 7633.9469 | -0.1408 | 4345.2059
-0.49 | 0.02 | 264.53 | -0.51 | 7633.5219 | -0.5132 | 4344.7783
-0.83 | -0.29 | 263.79 | -0.54 | 7633.0719 | -0.4936 | 4344.3669
0.11 | -1.09 | 263.79 | 1.19 | 7634.0636 | 1.3744 | 4345.5123
0.39 | -1.36 | 263.79 | 1.75 | 7635.5219 | 1.9676 | 4347.1519
0.56 | -1.16 | 263.79 | 1.72 | 7636.9553 | 1.9056 | 4348.7399
-0.12 | -1.06 | 263.79 | 0.95 | 7637.7469 | 1.1096 | 4349.6646
-0.49 | -0.56 | 263.79 | 0.07 | 7637.8053 | 0.1596 | 4349.7976
-1.07 | -1.55 | 263.79 | 0.49 | 7638.2136 | 0.728 | 4350.4043
-0.22 | -2 | 263.79 | 1.78 | 7639.6969 | 2.1 | 4352.1543
0.31 | -1.8 | 264.38 | 2.11 | 7641.4553 | 2.398 | 4354.1526
0 | -1.47 | 264.38 | 1.47 | 7642.6803 | 1.7052 | 4355.5736
-1.07 | -1.31 | 264.38 | 0.25 | 7642.8886 | 0.4496 | 4355.9483
0.01 | -1.02 | 264.38 | 1.03 | 7643.7469 | 1.1932 | 4356.9426
-0.31 | -1.02 | 264.38 | 0.7 | 7644.3303 | 0.8732 | 4357.6703
0.43 | -1.25 | 264.38 | 1.68 | 7645.7303 | 1.88 | 4359.2369
2.32 | -1.76 | 265.95 | 4.08 | 7649.1303 | 4.3616 | 4362.8716
0.43 | -0.75 | 265.95 | 1.18 | 7650.1136 | 1.3 | 4363.9549
-1.14 | -0.56 | 265.18 | -0.58 | 7649.6303 | -0.4904 | 4363.5463
-0.45 | -0.65 | 265.18 | 0.19 | 7649.7886 | 0.304 | 4363.7996
-0.82 | -1.95 | 265.18 | 1.14 | 7650.7386 | 1.442 | 4365.0013
-0.4 | -2.43 | 265.73 | 2.03 | 7652.4303 | 2.4188 | 4367.0169
-0.08 | -1.48 | 0 | 1.4 | 7653.5969 | 1.6368 | 4368.3809
30.7 | -0.11 | 14.61 | 30.82 | 7679.2803 | 30.8276 | 4394.0706
54.86 | -0.84 | 41.66 | 55.7 | 7725.6969 | 55.8344 | 4440.5992
70.58 | -1.19 | 76.75 | 71.78 | 7785.5136 | 71.9604 | 4500.5662
68.75 | -0.02 | 110.33 | 68.76 | 7842.8135 | 68.7732 | 4557.8772
68.22 | 1.41 | 142.93 | 66.8 | 7898.4802 | 66.5844 | 4613.3642
67.97 | 2.17 | 175.03 | 65.79 | 7953.3052 | 65.4528 | 4667.9081
67.93 | 5.89 | 205.25 | 62.04 | 8005.0051 | 61.0976 | 4718.8228
67.76 | 8.9 | 233.88 | 58.87 | 8054.0634 | 57.436 | 4766.6861
67.39 | 13.57 | 259.99 | 53.82 | 8098.9134 | 51.6488 | 4809.7267
67.12 | 17.02 | 284.24 | 50.1 | 8140.6634 | 47.3768 | 4849.2074
66.62 | 18.17 | 307.67 | 48.45 | 8181.0384 | 45.5428 | 4887.1597
66.04 | 19.31 | 330.23 | 46.73 | 8219.98 | 43.6404 | 4923.5267
65.58 | 20.3 | 352.08 | 45.29 | 8257.7217 | 42.032 | 4958.5533
65.21 | 21.45 | 373.16 | 43.76 | 8294.1883 | 40.328 | 4992.16
64.83 | 22.48 | 393.53 | 42.35 | 8329.48 | 38.7532 | 5024.4543
64.24 | 23.72 | 412.99 | 40.51 | 8363.2383 | 36.7248 | 5055.0583
63.71 | 25.33 | 431.38 | 38.39 | 8395.23 | 34.3272 | 5083.6643
63.2 | 26.98 | 448.7 | 36.22 | 8425.4133 | 31.9032 | 5110.2503
62.92 | 28.6 | 465.06 | 34.32 | 8454.0133 | 29.744 | 5135.0369
62.8 | 30.19 | 480.56 | 32.61 | 8481.1883 | 27.7796 | 5158.1866
63.26 | 31.52 | 495.63 | 31.74 | 8507.6383 | 26.6968 | 5180.4339
63.82 | 33.01 | 510.24 | 30.81 | 8533.3133 | 25.5284 | 5201.7076
64.47 | 34.73 | 524.31 | 29.74 | 8558.0966 | 24.1832 | 5221.8602
65.25 | 36.32 | 537.97 | 28.93 | 8582.2049 | 23.1188 | 5241.1259
65.98 | 37.71 | 551.31 | 28.28 | 8605.7716 | 22.2364 | 5259.6562
66.54 | 39.13 | 564.22 | 27.41 | 8628.6132 | 21.1492 | 5277.2806
66.93 | 40.42 | 576.67 | 26.51 | 8650.7049 | 20.0428 | 5293.9829
67.04 | 41.85 | 588.47 | 25.19 | 8671.6965 | 18.494 | 5309.3945
67.36 | 43.32 | 599.69 | 24.04 | 8691.7299 | 17.1088 | 5323.6519
68.09 | 44.49 | 610.69 | 23.6 | 8711.3965 | 16.4816 | 5337.3865
68.5 | 45.46 | 621.41 | 23.04 | 8730.5965 | 15.7664 | 5350.5252
68.8 | 46.64 | 631.69 | 22.16 | 8749.0632 | 14.6976 | 5362.7732
69.01 | 47.53 | 641.63 | 21.48 | 8766.9632 | 13.8752 | 5374.3359
56.49 | 49.9 | 644.12 | 6.58 | 8772.4465 | -1.394 | 5373.1742
32.79 | 48.36 | 635.54 | -15.56 | 8759.4798 | -23.3076 | 5353.7512
0.94 | 45.82 | 612.3 | -44.88 | 8722.0798 | -52.2112 | 5310.2419
-0.04 | 42.78 | 590.09 | -42.82 | 8686.3965 | -49.6648 | 5268.8546
-0.4 | 41.07 | 568.56 | -41.47 | 8651.8382 | -48.0412 | 5228.8202
0.25 | 39.75 | 548.01 | -39.5 | 8618.9216 | -45.86 | 5190.6036
-0.36 | 38.39 | 527.83 | -38.76 | 8586.6216 | -44.8924 | 5153.1933
-0.74 | 36.78 | 508.27 | -37.52 | 8555.3549 | -43.4048 | 5117.0226
-0.55 | 35.28 | 489.56 | -35.82 | 8525.5049 | -41.4748 | 5082.4603
-1.38 | 33.47 | 471.34 | -34.84 | 8496.4716 | -40.2052 | 5048.956
-0.21 | 31.84 | 454.51 | -32.05 | 8469.7633 | -37.1444 | 5018.0023
0.46 | 30.17 | 438.86 | -29.71 | 8445.005 | -34.5372 | 4989.2213
0.43 | 28.64 | 423.95 | -28.21 | 8421.4966 | -32.7924 | 4961.8943
0.2 | 27.31 | 409.6 | -27.11 | 8398.905 | -31.4796 | 4935.6614
-1.04 | 26 | 395.28 | -27.04 | 8376.3716 | -31.2 | 4909.6614
-1.61 | 24.54 | 381.4 | -26.15 | 8354.58 | -30.0764 | 4884.5977
-0.32 | 23.43 | 368.72 | -23.76 | 8334.78 | -27.4988 | 4861.6821
-2.85 | 22.32 | 355.34 | -25.16 | 8313.8133 | -28.7412 | 4837.7311
-3.55 | 21.47 | 342.03 | -25.01 | 8292.9717 | -28.4552 | 4814.0184
-0.08 | 20.52 | 330.94 | -20.59 | 8275.8134 | -23.8832 | 4794.1157
0.03 | 20.04 | 320.13 | -20.01 | 8259.1384 | -23.2164 | 4774.7688
0.05 | 19.35 | 309.69 | -19.29 | 8243.0634 | -22.396 | 4756.1054
-0.36 | 18.5 | 299.46 | -18.86 | 8227.3467 | -21.82 | 4737.9221
0.2 | 17.87 | 289.82 | -17.67 | 8212.6217 | -20.5292 | 4720.8144
-0.22 | 17.23 | 280.3 | -17.45 | 8198.0801 | -20.2068 | 4703.9755
-0.12 | 16.64 | 271.12 | -16.76 | 8184.1134 | -19.4224 | 4687.7901
-0.08 | 14.17 | 263.2 | -14.24 | 8172.2467 | -16.5172 | 4674.0258
-0.84 | 12.33 | 255.81 | -13.18 | 8161.2634 | -15.1428 | 4661.4068
-0.97 | 9.04 | 250 | -10.01 | 8152.9217 | -11.4564 | 4651.8598
-0.64 | 6.86 | 245.46 | -7.5 | 8146.6717 | -8.5976 | 4644.6951
-0.95 | 4.79 | 241.79 | -5.74 | 8141.8884 | -6.5064 | 4639.2731
-1.1 | 2.99 | 238.94 | -4.1 | 8138.4717 | -4.5684 | 4635.4661
-0.38 | 1.92 | 236.99 | -2.3 | 8136.5551 | -2.6072 | 4633.2935
-1.17 | 2.1 | 234.55 | -3.27 | 8133.8301 | -3.606 | 4630.2885
-1.13 | 1.28 | 232.55 | -2.41 | 8131.8217 | -2.6148 | 4628.1095
-1.18 | -0.19 | 231.26 | -0.99 | 8130.9967 | -0.9596 | 4627.3098
-1.08 | -0.87 | 230.35 | -0.21 | 8130.8217 | -0.0708 | 4627.2508
-0.27 | -1.48 | 230.35 | 1.21 | 8131.8301 | 1.4468 | 4628.4565
-0.31 | -0.78 | 229.79 | 0.47 | 8132.2217 | 0.5948 | 4628.9521
-0.45 | -0.28 | 228.9 | -0.18 | 8132.0717 | -0.1252 | 4628.8478
-1.09 | -0.63 | 227.87 | -0.46 | 8131.6884 | -0.3592 | 4628.5485
-1.01 | -0.71 | 226.92 | -0.31 | 8131.4301 | -0.1864 | 4628.3931
-0.27 | -0.73 | 226.35 | 0.46 | 8131.8134 | 0.5768 | 4628.8738
0.34 | -0.5 | 226.35 | 0.84 | 8132.5134 | 0.92 | 4629.6405
-0.31 | -0.55 | 225.67 | 0.24 | 8132.7134 | 0.328 | 4629.9138
-0.4 | -1.48 | 225.67 | 1.08 | 8133.6134 | 1.3168 | 4631.0111
0.22 | -1.82 | 225.67 | 2.05 | 8135.3217 | 2.3312 | 4632.9538
0.25 | -0.94 | 225.67 | 1.19 | 8136.3134 | 1.3404 | 4634.0708
-0.34 | -0.66 | 225.03 | 0.32 | 8136.5801 | 0.4256 | 4634.4255
-0.69 | -0.85 | 224.31 | 0.16 | 8136.7134 | 0.296 | 4634.6721
-0.47 | -1.28 | 224.31 | 0.81 | 8137.3884 | 1.0148 | 4635.5178
-0.87 | -1.04 | 223.6 | 0.17 | 8137.5301 | 0.3364 | 4635.7981
-0.68 | -0.61 | 222.76 | -0.06 | 8137.4801 | 0.0276 | 4635.8211
-0.57 | -1.19 | 222.76 | 0.62 | 8137.9967 | 0.8104 | 4636.4965
-0.94 | -1.56 | 222.76 | 0.63 | 8138.5217 | 0.8696 | 4637.2211