## Paciente
Calibracion presion
[9 empty] | AMP3 = | 0.028774
[9 empty] | OFFS3 = | -20.1863
Presion paciente
Val ADC | 721.2649 | 748.1923 | 811.5521 | 883.1987 | 960.0308 | 994.9249 | 1108.2336 | 1269.4377 | 1667.649 | 1817.5556 | 2021.3993 | 2167.5915 | 2420.0295 | 2703.7482 | 1480.7703
VAL Press (cmH2O) | 0 | 0.97 | 3.08 | 5.32 | 7.64 | 8.7 | 11.85 | 16.58 | 27.84 | 32.19 | 38.07 | 42.15 | 49.46 | 57.25 | 22.67
| 722.25 | 754.58 | 814.75 | 884.35 | 961.53 | 993.42 | 1109.35 | 1265.65 | 1667.95 | 1813.8 | 2019.78 | 2173.38 | 2421.93 | 2706.48 | 1476.47
| 720.05 | 751.85 | 813.37 | 883.42 | 962.42 | 994.83 | 1108.45 | 1269.13 | 1670.2 | 1812.53 | 2021.65 | 2170 | 2417.98 | 2699.3 | 1477.03
| 719.35 | 748.1 | 811.33 | 877.55 | 960.25 | 993.55 | 1108.3 | 1271.07 | 1667.68 | 1819.2 | 2020.47 | 2168.63 | 2416.8 | 2701.32 | 1483.28
| 720.53 | 750.72 | 809.03 | 880.95 | 957.55 | 993.55 | 1107.6 | 1270.63 | 1666.75 | 1819.4 | 2022.9 | 2165.57 | 2421.8 | 2699.38 | 1480.6
| 726.67 | 750.78 | 808.28 | 880.75 | 960.65 | 996.05 | 1104.53 | 1268.75 | 1668.75 | 1816.5 | 2026.13 | 2168.1 | 2423.25 | 2700.02 | 1480.65
| 727.58 | 748.92 | 812.28 | 884.1 | 963.55 | 999.2 | 1106.03 | 1267.57 | 1666.45 | 1814.32 | 2021.5 | 2171.15 | 2425.25 | 2699.55 | 1479.3
| 725.35 | 750.95 | 812.12 | 884.1 | 960.85 | 999.53 | 1108.47 | 1268.57 | 1665.78 | 1815.35 | 2022.9 | 2169.05 | 2417.15 | 2702.77 | 1478.95
| 719.95 | 747.67 | 809.7 | 884.17 | 962.83 | 992.95 | 1104.78 | 1271.63 | 1666.2 | 1817 | 2025.32 | 2165.4 | 2419.8 | 2707.45 | 1479.9
| 722.15 | 749.08 | 814.55 | 886.22 | 961.45 | 993.08 | 1102.35 | 1271.82 | 1669.47 | 1817.93 | 2028.13 | 2166.05 | 2414.73 | 2702.23 | 1478.72
| 721.47 | 750.37 | 815.03 | 881.2 | 959.35 | 992.17 | 1107.68 | 1272.6 | 1665.82 | 1819.45 | 2026.75 | 2168.52 | 2416.55 | 2707.65 | 1479.35
| 720.87 | 749.55 | 811.08 | 882.12 | 959.83 | 991.33 | 1111.18 | 1275.18 | 1665.5 | 1819.47 | 2025.72 | 2163.25 | 2418.32 | 2708.6 | 1480.95
| 720.25 | 750.15 | 809.9 | 881.72 | 959.47 | 992.9 | 1110.88 | 1272.45 | 1667.75 | 1816.25 | 2023.65 | 2164.13 | 2422.25 | 2709.3 | 1480.82
| 722.45 | 749.35 | 813.95 | 881.75 | 958.87 | 992.67 | 1110.95 | 1269.82 | 1667.8 | 1818.2 | 2021.97 | 2168.3 | 2421.3 | 2703.95 | 1480.85
| 722.55 | 752.42 | 813.55 | 880.17 | 963.22 | 993.35 | 1107.07 | 1266.07 | 1670.57 | 1814.82 | 2024.75 | 2170.77 | 2417.6 | 2701.77 | 1481.78
| 725.05 | 747.58 | 814.62 | 883.53 | 961.12 | 993.95 | 1106.1 | 1268.32 | 1665.95 | 1818.53 | 2022.68 | 2166.75 | 2418.95 | 2701.68 | 1480.82
| 722.62 | 747.42 | 815.17 | 883.62 | 961.6 | 992.45 | 1107.53 | 1269.47 | 1666.53 | 1815.1 | 2019.88 | 2167.23 | 2417.98 | 2701.02 | 1478.22
| 721.22 | 748.83 | 816.03 | 882.05 | 962.33 | 994.55 | 1109.15 | 1270.35 | 1669.78 | 1814.6 | 2017.93 | 2167.82 | 2420.9 | 2699.1 | 1477.28
| 718.8 | 747.5 | 813.2 | 886.15 | 961.03 | 992.62 | 1108.55 | 1269.38 | 1667.3 | 1817.22 | 2018.55 | 2163.18 | 2419.3 | 2702 | 1477.43
| 716.35 | 747.53 | 812.72 | 885 | 959.92 | 993.3 | 1110.3 | 1270.13 | 1666.65 | 1818.45 | 2018.45 | 2163.82 | 2421.52 | 2705.32 | 1476.57
| 719.17 | 747.15 | 811.8 | 881.17 | 961.87 | 995.17 | 1109.55 | 1269.25 | 1672.45 | 1817.22 | 2017.05 | 2168.18 | 2418.98 | 2710 | 1482.25
| 719.22 | 750.25 | 813.7 | 883 | 962.1 | 1001.53 | 1110.18 | 1271.1 | 1668.43 | 1816.38 | 2018.5 | 2170.05 | 2418.77 | 2710.05 | 1479.6
| 719.7 | 748.33 | 812.45 | 886.53 | 962.55 | 993.75 | 1108.15 | 1268.65 | 1665.07 | 1815.72 | 2019.47 | 2168.65 | 2417.18 | 2706.48 | 1482
| 722.25 | 747.47 | 816.42 | 882.42 | 960.05 | 993.72 | 1107.28 | 1267.88 | 1666.65 | 1815.5 | 2025.93 | 2168.63 | 2417.6 | 2707.02 | 1480.45
| 724.28 | 745.37 | 812.72 | 880.97 | 960.05 | 993.67 | 1107.43 | 1263.95 | 1666.35 | 1815.78 | 2020.75 | 2171.3 | 2415.8 | 2704.75 | 1476.97
| 721.37 | 749.75 | 811.37 | 883.25 | 963.35 | 997.78 | 1108.38 | 1267.18 | 1665.53 | 1817.28 | 2019.75 | 2171 | 2418.02 | 2708.43 | 1477.68
| 719 | 748.08 | 809.85 | 883.37 | 963.42 | 995.45 | 1106.82 | 1267.95 | 1669.35 | 1818.75 | 2020.18 | 2170.05 | 2419.02 | 2707.7 | 1484.43
| 717.83 | 745.15 | 808.47 | 887.6 | 960.05 | 993.53 | 1105.4 | 1267.03 | 1667.1 | 1818.82 | 2019.03 | 2167.23 | 2419.02 | 2706.3 | 1487.45
| 720.15 | 742.4 | 810.35 | 886.55 | 961.37 | 990.2 | 1106.65 | 1270.53 | 1663.6 | 1815.3 | 2017.2 | 2167.63 | 2419.13 | 2705.98 | 1486.05
| 720.6 | 740.12 | 810.5 | 884.08 | 961.47 | 993.6 | 1111.25 | 1268.32 | 1670.3 | 1815.3 | 2020.53 | 2170.8 | 2418.38 | 2706.45 | 1481
| 724.4 | 740.58 | 810.95 | 883.83 | 960.75 | 990.33 | 1112.47 | 1266.18 | 1673.97 | 1816.88 | 2019.68 | 2169.93 | 2416.07 | 2708.02 | 1478.22
| 725.22 | 745.05 | 813.37 | 884.25 | 958.5 | 992.15 | 1116.38 | 1269.57 | 1671.18 | 1819.63 | 2019.57 | 2170.1 | 2419.23 | 2705.82 | 1480.72
| 721.45 | 748.9 | 810.42 | 878.33 | 960.5 | 997.58 | 1110.38 | 1272.57 | 1670.43 | 1817.93 | 2023.28 | 2168.1 | 2420.88 | 2704.65 | 1479.2
| 720.83 | 746.75 | 810.78 | 882.28 | 962.08 | 995.78 | 1109.15 | 1269.6 | 1666.75 | 1818.32 | 2024.05 | 2164.43 | 2420.15 | 2706.43 | 1484.25
| 718.67 | 745.92 | 810.17 | 883.53 | 960.42 | 990.97 | 1109.13 | 1267.93 | 1667.32 | 1820.75 | 2018.9 | 2166.7 | 2418.38 | 2701 | 1481.43
| 714.33 | 746.7 | 811.45 | 885.3 | 959.28 | 995.12 | 1112.75 | 1267.8 | 1667.65 | 1822.43 | 2020.47 | 2169.85 | 2417.8 | 2698.07 | 1480.28
| 719.72 | 749.5 | 810.47 | 885.2 | 960.03 | 995.37 | 1111.22 | 1266.95 | 1669.32 | 1818.3 | 2018.82 | 2166.88 | 2419.88 | 2701.23 | 1481.55
| 720.58 | 745.6 | 809.5 | 883.58 | 962.8 | 993.62 | 1106.53 | 1268.55 | 1667.9 | 1815.75 | 2018.5 | 2164.6 | 2419.63 | 2702.13 | 1480.1
| 720.47 | 743.35 | 811.4 | 883.17 | 960.17 | 996.42 | 1109.15 | 1269.32 | 1669.7 | 1814.13 | 2023.45 | 2166 | 2418.7 | 2705.32 | 1481.47
| 722.22 | 741.45 | 812.6 | 885.87 | 960 | 995.62 | 1111.18 | 1268.05 | 1663.72 | 1820.07 | 2021.57 | 2165.15 | 2418.38 | 2710.63 | 1481.47
| 720.72 | 746.1 | 813.87 | 884.28 | 959.78 | 999.28 | 1109.5 | 1269.65 | 1666.82 | 1821.07 | 2020.72 | 2164.65 | 2418.9 | 2705.93 | 1482.95
| 721.83 | 747.85 | 814.1 | 879.62 | 959.7 | 999.1 | 1112.68 | 1271.97 | 1672.47 | 1818.72 | 2020.82 | 2165.95 | 2417.85 | 2696.82 | 1480.38
| 722.25 | 751.25 | 811.05 | 883.28 | 957.25 | 994.65 | 1109.43 | 1271.05 | 1667.82 | 1818.1 | 2018.68 | 2168.95 | 2419.68 | 2697.15 | 1481.15
| 721 | 749.67 | 807.15 | 881.58 | 958.47 | 992.92 | 1109.45 | 1269.15 | 1665.9 | 1818.68 | 2016.97 | 2168.32 | 2421.9 | 2701.02 | 1480.53
| 719.5 | 752.78 | 811.6 | 882.85 | 957.83 | 994.22 | 1109.82 | 1268 | 1668.7 | 1821.25 | 2015.72 | 2168 | 2419.38 | 2699.88 | 1479.38
| 718.28 | 749.53 | 810.2 | 882.4 | 956.37 | 998.47 | 1107.82 | 1267.97 | 1671.28 | 1821.32 | 2019.3 | 2165.4 | 2425.07 | 2697.98 | 1479.18
| 722.53 | 744.47 | 810.03 | 883.25 | 958.9 | 995.78 | 1107.55 | 1267.82 | 1664.68 | 1820.7 | 2024.47 | 2170.93 | 2426.57 | 2703.4 | 1480.18
| 723.53 | 752.1 | 808.55 | 885.03 | 959.05 | 992.9 | 1104.88 | 1268.25 | 1664.72 | 1816.25 | 2020.1 | 2171.13 | 2427.07 | 2704.43 | 1482.22
| 723.15 | 750.22 | 809.37 | 883.67 | 958.37 | 994.65 | 1104.88 | 1266.53 | 1668.22 | 1814.93 | 2020.72 | 2170.15 | 2424.75 | 2706.75 | 1483.47
| 723.62 | 753.7 | 808.78 | 884.95 | 959.3 | 992.72 | 1106.32 | 1267.78 | 1666.7 | 1814.05 | 2020.65 | 2166.8 | 2422.93 | 2709.52 | 1483.53
| 719.12 | 749.58 | 812.65 | 882.1 | 957.58 | 996.42 | 1108.57 | 1268.15 | 1665.05 | 1816 | 2020.82 | 2163.6 | 2419.43 | 2706.7 | 1479.25
| 718.35 | 745.35 | 809.53 | 880.05 | 957.5 | 1006.55 | 1110.4 | 1265.78 | 1665.15 | 1820.18 | 2020.55 | 2162.6 | 2428.35 | 2704.38 | 1480.53
| 716.15 | 750.1 | 808.05 | 880.03 | 956.3 | 1001.9 | 1108.35 | 1267.65 | 1667.78 | 1822.22 | 2020.72 | 2164.63 | 2423.15 | 2700.75 | 1483.3
| 718.3 | 751.28 | 810.25 | 883.33 | 956.55 | 993.05 | 1108.68 | 1271.38 | 1664.28 | 1819.97 | 2023.85 | 2165.85 | 2423.05 | 2699.82 | 1486.07
| 720.5 | 749.83 | 811.92 | 884.37 | 958.58 | 995.3 | 1107.8 | 1269.47 | 1666.4 | 1816.97 | 2022.88 | 2167.05 | 2419.88 | 2701.82 | 1484.47
| 719.83 | 745.1 | 810.1 | 884.53 | 958.85 | 993.47 | 1104.85 | 1271.32 | 1668.1 | 1822.2 | 2021.2 | 2168.52 | 2416.5 | 2703.55 | 1483.18
| 721.03 | 749.03 | 809.95 | 883.12 | 960.37 | 993.87 | 1103.13 | 1273.3 | 1665.93 | 1820.9 | 2026.47 | 2168.85 | 2416.93 | 2701.68 | 1481.15
| 721.08 | 748.47 | 810.6 | 884.45 | 959.15 | 995.3 | 1103.7 | 1271.18 | 1664.55 | 1816.97 | 2025.75 | 2167.2 | 2420.13 | 2699.63 | 1479.5
| 722.65 | 747.25 | 813.58 | 883.5 | 959.37 | 995.92 | 1106 | 1272.15 | 1665.95 | 1817.82 | 2021.2 | 2167.48 | 2419.35 | 2702.88 | 1484.32
| 726.75 | 749.15 | 811.25 | 882.9 | 956.78 | 997.37 | 1108.28 | 1272.85 | 1670.47 | 1814.78 | 2023.88 | 2166.48 | 2420.45 | 2700.63 | 1480.75
| 726.65 | 748.62 | 811.1 | 884.78 | 957.33 | 993.12 | 1106.45 | 1275.65 | 1671.25 | 1813.6 | 2022.72 | 2167.43 | 2423.52 | 2703.27 | 1478.78
| 723.37 | 747.08 | 811.6 | 883.85 | 959.87 | 996.65 | 1105.03 | 1271.7 | 1668.72 | 1815.85 | 2021.38 | 2166.75 | 2422.6 | 2705.3 | 1477.18
| 726.8 | 749.25 | 814.97 | 883.35 | 958.1 | 998.42 | 1103.72 | 1268.47 | 1667.45 | 1823.45 | 2025.05 | 2167.13 | 2421.65 | 2711.32 | 1480.07
| 724.8 | 751 | 811.62 | 883.17 | 956.42 | 991.1 | 1105.22 | 1269.68 | 1669.15 | 1822.35 | 2024.53 | 2165.18 | 2420.57 | 2706.15 | 1485.45
| 721.3 | 748.22 | 812.85 | 879.95 | 956 | 992.45 | 1109.2 | 1269.57 | 1666.15 | 1821.93 | 2023.35 | 2166.6 | 2421.07 | 2702.3 | 1483.57
| 720.53 | 745 | 814.45 | 879.53 | 961.42 | 993.42 | 1110.32 | 1271.68 | 1665.8 | 1818.13 | 2022.07 | 2165.07 | 2420.65 | 2702.8 | 1483.05
| 718.6 | 745 | 812.65 | 880.47 | 963.15 | 992.7 | 1106.6 | 1274.97 | 1665.05 | 1815.1 | 2024.25 | 2168.88 | 2418.27 | 2703.43 | 1481.18
| 718.35 | 748.75 | 814.03 | 885.87 | 959.28 | 997.03 | 1108.2 | 1271.65 | 1663.55 | 1817.6 | 2024.53 | 2167.45 | 2419.63 | 2701.77 | 1478.35
| 718.45 | 755.83 | 815.8 | 881.4 | 960.5 | 995.25 | 1109.72 | 1271.38 | 1667.65 | 1820.3 | 2020.6 | 2160.8 | 2422.68 | 2700.93 | 1481.2
| 719.65 | 753.92 | 813.55 | 882.25 | 959.92 | 994.83 | 1106.38 | 1271.72 | 1671.1 | 1819.65 | 2020.53 | 2159.65 | 2418.48 | 2700.57 | 1481.82
| 721.17 | 749.85 | 814 | 883.05 | 956.15 | 996.08 | 1107.2 | 1267.43 | 1668.32 | 1816.55 | 2021.03 | 2166.43 | 2419.23 | 2701.55 | 1478.38
| 720.95 | 747.72 | 812.58 | 886.83 | 956.8 | 994.47 | 1105.88 | 1267.9 | 1665.7 | 1816.05 | 2023.97 | 2164.57 | 2420.75 | 2700.63 | 1481.72
| 722.58 | 748.53 | 812.08 | 885.4 | 960 | 992.45 | 1102.95 | 1274.2 | 1667.47 | 1816.4 | 2022.75 | 2163.4 | 2418.02 | 2699.25 | 1481.6
| 721.03 | 746.08 | 809.4 | 881.45 | 960.87 | 993.78 | 1105.8 | 1274.82 | 1672.45 | 1819.15 | 2020.6 | 2163.25 | 2421.55 | 2699.6 | 1483.22
| 720.25 | 750.1 | 805.42 | 880.75 | 956.72 | 994.33 | 1105.57 | 1266.88 | 1667.03 | 1818.6 | 2023.03 | 2166.27 | 2421.05 | 2700.73 | 1484.8
| 722.58 | 753.67 | 812.12 | 880.15 | 956.4 | 994.85 | 1104.43 | 1267.07 | 1664.65 | 1819.82 | 2027.93 | 2165.1 | 2421.73 | 2702.68 | 1487.35
| 721.87 | 750.72 | 813.5 | 880.85 | 957.03 | 995.58 | 1105.5 | 1266.82 | 1665.45 | 1820.8 | 2022.72 | 2163.15 | 2419.75 | 2703.45 | 1482.53
| 717.65 | 751.12 | 806.03 | 881.3 | 956.6 | 1000.28 | 1106.68 | 1270.68 | 1668.95 | 1822.6 | 2019.72 | 2166.35 | 2416.98 | 2698.2 | 1482.3
| 717.08 | 747.9 | 806.2 | 880.9 | 955 | 995.17 | 1105.15 | 1272.93 | 1670.8 | 1821.35 | 2020.75 | 2167.15 | 2420.27 | 2699.02 | 1483.47
| 721.62 | 747.92 | 808.47 | 878.5 | 956.22 | 994.33 | 1105.35 | 1273.45 | 1668.38 | 1824.53 | 2024.45 | 2168.02 | 2421.88 | 2701.27 | 1482.97
| 719.17 | 748.3 | 813.3 | 882.15 | 957.4 | 995.12 | 1104.38 | 1270.2 | 1662.38 | 1819.9 | 2025.63 | 2169.25 | 2419.68 | 2705.38 | 1480.35
| 720.85 | 748.53 | 814.85 | 877.62 | 958.08 | 994.62 | 1105.1 | 1267.6 | 1662 | 1818.43 | 2022.7 | 2168 | 2420.95 | 2703.75 | 1482.32
| 722.3 | 748.22 | 813.6 | 878.78 | 960.03 | 994.25 | 1107.5 | 1265.88 | 1665.95 |  | 2022.72 | 2169.93 | 2420.35 | 2700.95 | 1481
| 719.8 | 750.9 | 810.92 | 884.62 | 958.22 | 990.05 | 1105.55 | 1267.97 | 1664.43 |  | 2021.5 | 2172.05 | 2419.07 | 2700.52 | 1485.13
| 718.08 | 752.4 | 812 | 881.97 | 959.05 | 989.67 | 1106.85 | 1267.78 | 1664.05 |  | 2022.53 | 2165.98 | 2419.02 | 2706.48 | 1480.05
| 718.7 | 753.6 | 811.9 | 883.2 | 956.22 | 991.72 | 1109.1 | 1270 | 1663.97 |  | 2026.47 | 2166.75 | 2417.27 | 2703.1 | 1478.93
| 719.72 | 750.12 | 813.6 | 884.95 | 956.5 | 994.3 | 1108.22 | 1269.95 | 1664.6 |  | 2024.25 | 2168.3 | 2416.35 | 2710.57 | 1480.38
| 721.78 | 748.97 | 817.22 | 882.97 | 957.6 | 993.6 | 1105.35 | 1267.68 | 1668.38 |  | 2023.25 | 2167.45 | 2418.95 | 2706.4 | 1481.1
| 723.3 | 750.5 | 812.58 | 881.83 | 955.05 | 991.05 | 1107.1 | 1269.7 | 1673.22 |  | 2022.18 | 2165.35 | 2418.52 | 2702.85 | 1478.3
| 722.25 | 745.47 | 812.37 | 883.85 | 955.85 | 993.3 | 1104.78 | 1270.95 | 1670.8 |  | 2020.47 | 2161.18 | 2419.25 | 2698.3 | 1481.1
| 724.53 | 747.35 | 810.78 | 883.15 | 955.9 | 993.6 | 1102.32 | 1271.88 | 1669 |  | 2021.28 | 2166.85 | 2417.82 | 2704.82 | 1482.8
| 721.78 | 748.55 | 806.17 | 885.62 | 959.55 | 996.55 | 1107.75 | 1270.32 | 1669.72 |  | 2021.53 | 2167.52 | 2420.75 | 2702.6 | 1486.63
| 722.4 | 751.17 | 809.42 | 884.37 | 958.65 | 996.87 | 1107.4 | 1265.15 | 1663.43 |  | 2025.95 | 2163.3 | 2417.75 | 2704.65 | 1480.25
| 719.47 | 751.4 | 811.7 | 884.17 | 956.8 | 999.75 | 1109.9 | 1268.47 | 1661.7 |  | 2019.75 | 2169.57 | 2418.68 | 2703.07 | 1480.3
| 724 | 747.17 | 812.75 | 884.9 | 954.55 | 999.95 | 1109.9 | 1269.55 | 1665.65 |  | 2020.8 | 2167.93 | 2419.7 | 2700.02 | 1483.22
| 723.83 | 747.78 | 810.78 | 884.33 | 959.45 | 999.42 | 1106.95 | 1269.53 | 1666.1 |  | 2022.93 | 2166.75 | 2419.95 | 2697.93 | 1479.38
|  | 747.75 | 811.2 | 883.1 | 959.37 | 995.17 | 1102.97 | 1268.53 | 1666.78 |  | 2023.53 | 2166.73 | 2422.7 | 2702.15 | 1480.93
|  | 747.22 | 808.92 | 882.95 | 960.65 | 994.62 | 1105.88 | 1268.38 | 1669.75 |  | 2023.15 | 2166.88 | 2424.23 | 2699.05 | 1482.43
|  | 752.17 | 809.25 | 884.42 | 956.97 | 992.22 | 1108.3 | 1270.7 | 1667.15 |  | 2028.3 | 2166.82 | 2420.18 | 2698.75 | 1480.55
|  | 749.87 | 811.1 | 881.97 | 955.97 | 993.62 |  | 1270.3 | 1669.03 |  | 2025.6 | 2165.73 | 2416 | 2697.85 | 1480.68
|  | 748.75 | 814.87 | 884.03 | 957 | 995.72 |  | 1271.1 | 1665.9 |  | 2021.45 | 2163.7 | 2417.6 | 2700.85 | 1478.38
|  | 747.25 | 812.8 | 883.1 |  | 997.15 |  | 1268.63 | 1667.38 |  | 2020.6 | 2165.93 | 2421.5 | 2699.15 | 1479.63
|  | 749.12 | 809.97 | 883.85 |  | 993.62 |  | 1267.88 | 1666.13 |  | 2023.8 | 2165.5 | 2419.45 | 2700.23 | 1480.97
|  | 748.25 | 808.72 | 885.35 |  | 993.83 |  | 1267.88 | 1664.15 |  | 2023.78 | 2169.88 | 2421.98 | 2701.02 | 1482.5
|  | 747.67 | 813.58 | 883.15 |  | 992.7 |  | 1269.38 | 1664.75 |  | 2027.88 | 2172.55 | 2418.95 | 2704.73 | 1481.8
|  | 747.95 | 812.03 | 885.5 |  | 995.58 |  | 1268.43 | 1668.82 |  | 2021.55 | 2169.43 | 2418.9 | 2704.35 | 1479.82
|  | 746.42 | 812.7 | 886.33 |  | 990.7 |  |  | 1670.78 |  | 2020.68 | 2171.35 | 2420.3 | 2698.32 | 1479.65
|  | 750.1 | 813.22 | 886.53 |  | 992.65 |  |  | 1671.72 |  | 2022.07 | 2171.95 | 2419.25 | 2697.82 | 1478
|  | 752.35 | 808.37 | 885.75 |  | 991.33 |  |  | 1668.2 |  | 2024.25 | 2169.9 | 2417.85 | 2702.52 | 1476.6
|  | 748.8 | 809.55 | 883.08 |  | 991.28 |  |  | 1663.65 |  | 2021.28 | 2166.07 | 2421.23 | 2701.45 | 1477.8
|  | 748.9 | 812.1 | 888.25 |  | 993.03 |  |  | 1660.72 |  | 2022.32 | 2169.63 | 2420.25 | 2704.7 | 1477.72
|  |  | 813.03 | 888.28 |  | 996.72 |  |  | 1663.9 |  | 2018.4 | 2170.27 | 2415.43 | 2703.63 | 1478.2
|  |  | 812.33 | 883.05 |  | 995.97 |  |  | 1666 |  | 2022.1 | 2164 | 2417.3 | 2701.9 | 1483.32
|  |  | 815.1 |  |  | 992.4 |  |  | 1667.75 |  | 2022.97 | 2168.77 | 2420.57 | 2698.3 | 1477.4
|  |  | 811.7 |  |  | 994.15 |  |  | 1669.43 |  | 2025.35 | 2167.63 | 2421.57 | 2699.77 | 1479.1
|  |  | 812.45 |  |  | 996.03 |  |  | 1665.75 |  | 2023.15 | 2161.5 | 2422.05 | 2700.32 | 1483.25
|  |  | 814.55 |  |  | 996.9 |  |  | 1663.38 |  | 2022.32 | 2161.93 | 2423.1 | 2701.35 | 1477.88
|  |  | 812.58 |  |  | 996.6 |  |  | 1666.8 |  | 2019.85 |  | 2421.15 | 2701.6 | 1477.47
|  |  | 814.1 |  |  | 999.37 |  |  | 1667.88 |  | 2019.93 |  | 2417.9 | 2705.55 | 1478.3
|  |  | 810.2 |  |  | 992.62 |  |  | 1665 |  | 2021.85 |  | 2419.85 | 2705.3 | 1481.82
|  |  | 808.97 |  |  | 995.45 |  |  | 1668.57 |  | 2019.88 |  | 2424.38 | 2701.85 | 1481.13
|  |  | 810.25 |  |  | 994 |  |  | 1666.38 |  | 2018.85 |  | 2421.38 | 2702.98 | 1479.95
|  |  | 813.95 |  |  | 1001.95 |  |  | 1664.5 |  |  |  | 2422.6 |  | 1485.72
|  |  | 807.95 |  |  | 1000.75 |  |  | 1665.85 |  |  |  | 2417.5 |  | 1485.57
|  |  | 808.47 |  |  | 992.42 |  |  | 1667.13 |  |  |  | 2418.35 |  | 1482.88
|  |  | 811.95 |  |  | 995.62 |  |  | 1666.63 |  |  |  | 2420.95 |  | 1478.7
|  |  | 813.7 |  |  | 993.25 |  |  | 1664.97 | [5 empty] | 1480.28
|  |  | 813.5 |  |  | 995.87 |  |  | 1662.88 | [5 empty] | 1481.6
|  |  | 812.72 |  |  | 1001.58 |  |  | 1665.55 | [5 empty] | 1481.35
|  |  | 810.4 |  |  | 996.25 |  |  | 1666.18 | [5 empty] | 1481.5
|  |  | 812.1 |  |  | 995.7 | [8 empty] | 1478.47
|  |  | 811.78 |  |  | 993.58 | [8 empty] | 1482.32
|  |  | 807.42 |  |  | 996 | [8 empty] | 1482.43
|  |  | 807.9 |  |  | 994.33 | [8 empty] | 1484.13
|  |  | 812.95 |  |  | 1003.22 | [8 empty] | 1480.32
|  |  | 813.2 |  |  | 997.3 | [8 empty] | 1480
|  |  | 813.15 |  |  | 997.67 | [8 empty] | 1484.47
|  |  | 815.42 |  |  | 989.83 | [8 empty] | 1483
|  |  | 812.5 |  |  | 993.05 | [8 empty] | 1482.7
|  |  | 816.1 |  |  | 993.83 | [8 empty] | 1482.55
[6 empty] | 993.67 | [8 empty] | 1480.38
[6 empty] | 992.58 | [8 empty] | 1479.53
[6 empty] | 992.33 | [8 empty] | 1481.9
[6 empty] | 990.55 | [8 empty] | 1482.13
[6 empty] | 992.33 | [8 empty] | 1480.22
[6 empty] | 995.33 | [8 empty] | 1481.3
[6 empty] | 1002.72 | [8 empty] | 1479.35
[6 empty] | 1002.05 | [8 empty] | 1480.57
[6 empty] | 996.85 | [8 empty] | 1479.07
[6 empty] | 995.25 | [8 empty] | 1483.3
[6 empty] | 992.42 | [8 empty] | 1483.8
[6 empty] | 992.4 | [8 empty] | 1480.28
[6 empty] | 992.42 | [8 empty] | 1480.65
[6 empty] | 996.3 | [8 empty] | 1482
[6 empty] | 994.8 | [8 empty] | 1482.97
[6 empty] | 994.22 | [8 empty] | 1483.05
[6 empty] | 993.12 | [8 empty] | 1480.8
[6 empty] | 993.58 | [8 empty] | 1482.35
[6 empty] | 996.6 | [8 empty] | 1479.13
1480.25
1480.07
1481.45
1485.32
1480.75
1482.63
1485.25
1483.43
1481.38
1479.65
1482.65
1481.85
1481.07
1482.9
1481.13
1479.72
1483.43
1481.05
1483.82
1480.9
1486.75
1482.82
1478.57

## Camara
Calibracion presion
[6 empty] | AMP1 = | 0.027692
[6 empty] | OFFS1 = | -22.4863
Presion paciente
Val ADC |  | 1048.5397 | 1772.6303 | 1494.5062 | 1253.898 | 1140.4162 | 2253.3959 | 2017.28 | 1813.449 | 2728.2433 | 2559.4718 | 3377.3438
VAL Press (cmH2O) |  | 6.2 | 26.7 | 19.1 | 12.1 | 8.9 | 40 | 33.5 | 27.8 | 53.4 | 48.9 | 70.3
|  | 1048.7 | 1772.7 | 1495.22 | 1254.65 | 1140.05 | 2253.95 | 2018.22 | 1813.07 | 2729.45 | 2559.82 | 1.3
|  | 1049.1 | 1774.7 | 1495.57 | 1254.8 | 1140.2 | 2255.63 | 2017.32 | 1814.1 | 2728.57 | 2561.77 | 3434.5
|  | 1046.4 | 1772.88 | 1493.95 | 1255.88 | 1139.25 | 2255.88 | 2016.1 | 1815.05 | 2726.2 | 2558.8 | 3433
|  | 1047.25 | 1772.68 | 1492.82 | 1257.45 | 1138.93 | 2255.45 | 2018.07 | 1814.4 | 2726.23 | 2558.88 | 3430.75
|  | 1047.93 | 1772.1 | 1493 | 1256.22 | 1139.35 | 2253 | 2017 | 1814 | 2726.93 | 2559.25 | 3430.35
|  | 1049.18 | 1772.32 | 1493.43 | 1252.9 | 1140.55 | 2252.2 | 2015.85 | 1814.1 | 2728.93 | 2558.55 | 3432.25
|  | 1048.13 | 1773.07 | 1493.9 | 1253.55 | 1140.15 | 2252.2 | 2018.22 | 1815.57 | 2728.38 | 2560.25 | 3438.43
|  | 1047.6 | 1773.4 | 1493.05 | 1252.75 | 1138.88 | 2250.98 | 2018.6 | 1815.72 | 2728.23 | 2559.32 | 3438.63
|  | 1047.7 | 1773.53 | 1492.63 | 1253.38 | 1140.57 | 2253.18 | 2019 | 1814.7 | 2727.9 | 2558.05 | 3435.98
|  | 1047.4 | 1771.68 | 1494.55 | 1256.13 | 1140.9 | 2252.95 | 2018.53 | 1816.03 | 2728.23 | 2558.2 | 3431.63
|  | 1048.07 | 1770.9 | 1494.97 | 1255.38 | 1140.55 | 2252.68 | 2016.88 | 1815.95 | 2727.98 | 2559.57 | 3432.5
|  | 1046.03 | 1773.78 | 1494.88 | 1251.72 | 1140.3 | 2253.7 | 2014.57 | 1814.55 | 2727.85 | 2561.55 | 3434.18
|  | 1045.03 | 1774.15 | 1492.5 | 1250.85 | 1142 | 2253.6 | 2017.45 | 1812.43 | 2728.77 | 2559.13 | 3433.15
|  | 1048.32 | 1772.53 | 1493.88 | 1253.03 | 1142.22 | 2257.5 | 2015.95 | 1811.53 | 2728.02 | 2559.27 | 3432.9
|  | 1048.55 | 1771.28 | 1495.43 | 1254.22 | 1142.03 | 2253.57 | 2016.13 | 1813.07 | 2728.05 | 2558.88 | 3432.88
|  | 1047.43 | 1772.28 | 1494.53 | 1253.7 | 1141.4 | 2252.55 | 2015.9 | 1814.93 | 2728.98 | 2560.88 | 3432.2
|  | 1048.4 | 1773.68 | 1493.57 | 1252.85 | 1143.1 | 2251.88 | 2016.38 | 1813.28 | 2727.13 | 2559.6 | 3430.68
|  | 1049.75 | 1772.63 | 1496.3 | 1254.07 | 1141.3 | 2253.32 | 2017.57 | 1813.13 | 2726.57 | 2559.65 | 3431.73
|  | 1052.07 | 1769.57 | 1496.05 | 1254.13 | 1139.88 | 2254.55 | 2017.97 | 1813.25 | 2727.07 | 2557.5 | 3432.32
|  | 1051.53 | 1770.65 | 1497.05 | 1252.3 | 1140.38 | 2254.75 | 2017.13 | 1813.57 | 2727.88 | 2557.13 | 3434.07
|  | 1051.05 | 1769.8 | 1497.05 | 1252.32 | 1140.93 | 2253.63 | 2017.22 | 1813.4 | 2728.75 | 2556.8 | 3435.57
|  | 1049.68 | 1771.57 | 1495.22 | 1254.53 | 1141.3 | 2258.48 | 2016.82 | 1812.9 | 2728.88 | 2559.45 | 3434.18
|  | 1048.28 | 1771.63 | 1493.97 | 1252.72 | 1141.2 | 2256.35 | 2015.88 | 1813.5 | 2727.48 | 2559.9 | 3435.82
|  | 1045.72 | 1772 | 1494.28 | 1252.25 | 1139.72 | 2254.07 | 2016.88 | 1815 | 2727.35 | 2559.7 | 3435.1
|  | 1045.47 | 1773.63 | 1494.53 | 1252 | 1140.18 | 2254.55 | 2018.88 | 1813.95 | 2727.05 | 2561.45 | 3431.02
|  | 1048.22 | 1773.32 | 1494.72 | 1251.8 | 1141.65 | 2254.88 | 2018.43 | 1814.85 | 2728.07 | 2559.1 | 3432.57
|  | 1047.22 | 1773.45 | 1494.65 | 1252.53 | 1143.18 | 2254.82 | 2016.97 | 1814.25 | 2729.77 | 2559.05 | 3432.85
|  | 1046.43 | 1772.57 | 1490.47 | 1253.22 | 1143.18 | 2252.52 | 2015.68 | 1814.43 | 2730.13 | 2558.45 | 3433.3
|  | 1048 | 1772.18 | 1492 | 1254.35 | 1143.65 | 2252.02 | 2016.07 | 1814.6 | 2729.35 | 2557.3 | 3431.5
|  | 1048.93 | 1773.2 | 1494.1 | 1254.8 | 1140.13 | 2252.48 | 2017.18 | 1814.28 | 2728.68 | 2557.77 | 3431.4
|  | 1049.68 | 1773.65 | 1495.72 | 1255.9 | 1140.85 | 2253.9 | 2017.5 | 1813 | 2729.82 | 2556.27 | 3434.5
|  | 1051.1 | 1772.75 | 1493.53 | 1256.22 | 1142.22 | 2253.7 | 2019.55 | 1814.05 | 2728.5 | 2558.07 | 3432.4
|  | 1051.53 | 1775.25 | 1491.95 | 1254.95 | 1142.78 | 2254.18 | 2020.07 | 1814.97 | 2727.32 | 2557.65 | 3430.65
|  | 1050.57 | 1775.3 | 1493.5 | 1254.7 | 1139.65 | 2252.93 | 2018.43 | 1814.6 | 2727.32 | 2558.4 | 3432.3
|  | 1050.07 | 1772.68 | 1493.8 | 1252.95 | 1137.25 | 2253.7 | 2017.4 | 1813.53 | 2727.4 | 2560.88 | 3433.65
|  | 1047.85 | 1771.78 | 1494.75 | 1253.35 | 1137.1 | 2254.9 | 2016.5 | 1811.4 | 2727.48 | 2560.27 | 3434.48
|  | 1047.2 | 1771.7 | 1496.72 | 1253.2 | 1138.4 | 2254.27 | 2016.88 | 1811.25 | 2728.48 | 2558.32 | 3435.2
|  | 1046.8 | 1773.05 | 1496.57 | 1254.45 | 1140.1 | 2253.18 | 2016.9 | 1811.38 | 2727.38 | 2558.13 | 3433.95
|  | 1048.93 | 1771.93 | 1494.53 | 1255.13 | 1140.93 | 2253.48 | 2017.28 | 1813.35 | 2726.63 | 2561 | 3429.9
|  | 1049.55 | 1771.35 | 1494.35 | 1256.43 | 1140.03 | 2253.77 | 2017.72 | 1816.25 | 2729.27 | 2562.02 | 3428.32
|  | 1050.57 | 1772.38 | 1494.93 | 1254.3 | 1140.18 | 2253.48 | 2017.9 | 1815.07 | 2730 | 2561 | 3428.55
|  | 1050.5 | 1773.43 | 1496.05 | 1253.65 | 1139.22 | 2253.1 | 2017.53 | 1813.45 | 2728.73 | 2560.4 | 3432.18
|  | 1050 | 1773.53 | 1494.43 | 1254 | 1139.9 | 2252.9 | 2017.35 | 1812.2 | 2728.32 | 2560.32 | 3433.55
|  | 1049.5 | 1773.8 | 1492.05 | 1251.8 | 1139.32 | 2254.88 | 2018.68 | 1813.72 | 2728.48 | 2561.63 | 3432.13
|  | 1048.07 | 1773.05 | 1492.68 | 1253.82 | 1140.13 | 2255.65 | 2019.82 | 1812.13 | 2728.5 | 2559.05 | 3433.27
|  | 1048.65 | 1771.75 | 1492.32 | 1253.13 | 1141 | 2253.6 | 2018.78 | 1810.22 | 2727.7 | 2559.13 | 3436.27
|  | 1047.72 | 1771.75 | 1493.82 | 1253.4 | 1141 | 2250.88 | 2017.07 | 1812.32 | 2727.35 | 2559.4 | 3439.6
|  | 1049.7 | 1770.3 | 1495.2 | 1255.72 | 1140.5 | 2250.88 | 2016.1 | 1812.93 | 2726.7 | 2558.4 | 3437.77
|  | 1048.6 | 1772.43 | 1496.88 | 1256 | 1141.03 | 2252.73 | 2015.47 | 1812.35 | 2727.23 | 2558.4 | 3434.88
|  | 1048.43 | 1772.75 | 1495 | 1254.7 | 1139.78 | 2252.52 | 2015.45 | 1812.72 | 2728.4 | 2560.77 | 3433.02
|  | 1047.5 | 1771.95 | 1494.22 | 1253.07 | 1138.57 | 2251.25 | 2014.72 | 1812.68 | 2728.77 | 2560.93 | 3433.8
|  | 1050.63 | 1771.68 | 1494.15 | 1253.15 | 1139.15 | 2251.25 | 2015.07 | 1812.32 | 2728.18 | 2558.65 | 3432.8
|  | 1051.78 | 1772.43 | 1495.6 | 1255.6 | 1140.85 | 2250.55 | 2016.4 | 1813.72 | 2726.27 | 2561.05 | 3434.63
|  | 1048.43 | 1773.05 | 1497.47 | 1254.25 | 1141.6 | 2250.57 | 2018.75 | 1812.78 | 2726.55 | 2558.32 | 3437.3
|  | 1049.63 | 1773.22 | 1496.35 | 1252.32 | 1141.2 | 2253.7 | 2018.5 | 1811.75 | 2727.8 | 2561.1 | 3436.85
|  | 1051.05 | 1770.65 | 1495.38 | 1250.13 | 1139.03 | 2252.77 | 2017.8 | 1811.82 | 2728.77 | 2562.5 | 3434.68
|  | 1048.35 | 1773.4 | 1494.38 | 1252.4 | 1138.78 | 2250.85 | 2016.45 | 1813.72 | 2729.77 | 2563.88 | 3438.73
|  | 1046.18 | 1776.7 | 1495.22 | 1254.72 | 1139.1 | 2252.05 | 2018.65 | 1813.35 | 2730.43 | 2560.55 | 3435.5
|  | 1046.28 | 1773.65 | 1494.75 | 1254.93 | 1141.4 | 2254.4 | 2018.03 | 1812.35 | 2731.35 | 2559.35 | 3434.3
|  | 1046.1 | 1772.65 | 1495.63 | 1254.9 | 1138.28 | 2252.68 | 2018.18 | 1811.72 | 2732.2 | 2559.15 | 3432.55
|  | 1046.4 | 1772.6 | 1494.68 | 1254.03 | 1138.95 | 2251.13 | 2016.3 | 1809.7 | 2728.88 | 2557.77 | 3433.52
|  | 1047.1 | 1773.35 | 1495.25 | 1255.45 | 1140.53 | 2251.07 | 2014.3 | 1810.5 | 2727.57 | 2558.2 | 3434
|  | 1050.72 | 1773.78 | 1496.07 | 1254.9 | 1141.65 | 2252.18 | 2015.4 | 1811.2 | 2727.15 | 2558.5 | 3431.9
|  | 1049.57 | 1773.25 | 1494.9 | 1254.32 | 1143.03 | 2255.6 | 2016.95 | 1812.9 | 2729.07 | 2559.77 | 3430.63
|  | 1046.22 | 1774 | 1494.72 | 1253.9 | 1141.57 | 2254.23 | 2015.32 | 1811.9 | 2730.05 | 2559.9 | 3429.1
|  | 1046.85 | 1772.13 | 1494.18 | 1254.43 | 1140.1 | 2251.32 | 2013.5 | 1810.9 | 2730.3 | 2558.57 | 3433.1
|  | 1047.88 | 1772.1 | 1493.5 | 1253.63 | 1140.53 | 2251.32 | 2014.05 | 1811.2 | 2728.05 | 2558.23 | 3432.55
|  | 1048.03 | 1773.22 | 1492.63 | 1255.6 | 1142.13 | 2253.9 | 2015.95 | 1812.13 | 2726.45 | 2558.9 | 3434.75
|  | 1047.03 | 1772.82 | 1494.55 | 1256.72 | 1141.65 | 2253.35 | 2016.03 | 1811.85 | 2728.48 | 2559 | 3430.77
|  | 1046.9 | 1772.75 | 1494.82 | 1256.78 | 1139.35 | 2254.57 | 2016.97 | 1813.97 | 2729.5 | 2558.7 | 3429.82
|  | 1049.82 | 1771.3 | 1494.88 | 1255.6 | 1140.2 | 2252.98 | 2017.3 | 1815 | 2730.13 | 2558.7 | 3431.18
|  | 1047.82 | 1771.15 | 1495.43 | 1255.5 | 1139.3 | 2252.73 | 2017.13 | 1815.25 | 2730.15 | 2558.5 | 3436.2
|  | 1050.25 | 1773.6 | 1495.78 | 1256.32 | 1142.82 | 2252.88 | 2018.05 | 1813.25 | 2728.77 | 2558.6 | 3436.63
|  | 1049.32 | 1773.13 | 1495.9 | 1257 | 1140.57 | 2252.9 | 2017.93 | 1811.82 | 2727.88 | 2558.4 | 3433.13
|  | 1049.25 | 1773.35 | 1498.03 | 1255.5 | 1138.85 | 2252.1 | 2016.82 | 1813.57 | 2727.77 | 2558.5 | 3432.88
|  | 1047.03 | 1771.7 | 1496.25 | 1254.45 | 1137.8 | 2250.77 | 2016.07 | 1813.15 | 2727.45 | 2560.5 | 3435.73
|  | 1048.8 | 1769.47 | 1496.22 | 1257.57 | 1138.75 | 2252.82 | 2017.2 | 1812.07 | 2727 | 2559.35 | 3436.57
|  | 1050.85 | 1769.95 | 1495.53 | 1255.28 | 1138.8 | 2254.1 | 2017.9 | 1812.45 | 2729.1 | 2558.15 | 3432.9
|  | 1048.5 | 1771.68 | 1496.97 | 1254.9 | 1140.13 | 2252.63 | 2016.03 |  | 2730.35 | 2559.57 | 3433.18
|  | 1046.57 | 1773.25 | 1496.28 | 1253.4 | 1140.72 | 2251.45 | 2015.2 |  | 2728.85 | 2558.98 | 3433.48
|  | 1046.45 | 1773 | 1496.7 | 1250.53 | 1140.9 | 2251.63 | 2018 |  | 2727.1 | 2559 | 3437.73
|  | 1047.5 | 1773.63 | 1496.28 | 1250.22 | 1140.57 | 2254.27 | 2017.38 |  | 2726.15 | 2559.65 | 3437.63
|  | 1045.57 | 1772.88 | 1496.53 | 1253.85 | 1140.5 | 2254.8 | 2019.13 |  | 2726.8 | 2559.65 | 3435.48
|  | 1045.9 | 1772.68 | 1495.22 | 1255.93 | 1140.63 | 2254.27 | 2018 |  | 2726.18 | 2558.82 | 3434.63
|  | 1049.43 | 1772 | 1494.5 | 1254.97 | 1138.78 | 2252.9 | 2019.45 |  | 2727.18 | 2558.77 | 3435.35
|  | 1048.65 | 1773.22 | 1493.78 | 1256.15 | 1138.68 | 2251.48 | 2019.75 |  | 2726.35 | 2558.95 | 3436.02
|  | 1047.78 | 1774.4 | 1494.22 |  | 1139.7 | 2250.73 | 2018.72 |  | 2729.38 | 2558.88 | 3434.82
|  | 1048.32 | 1775.6 | 1495.4 |  | 1140.55 | 2250.43 | 2017.82 |  | 2730.07 | 2558.73 | 3434.23
|  | 1047.78 | 1775.68 | 1493.22 |  | 1138.8 | 2252.63 | 2018.47 |  | 2728.32 | 2559.07 | 3436.5
|  | 1049.6 | 1776.05 | 1494.38 |  | 1140.68 | 2254 | 2019.63 |  | 2728.2 | 2559.3 | 3435.6
|  | 1049.28 | 1772.53 | 1495.1 |  | 1140.3 | 2257.23 | 2020.68 |  | 2730.05 | 2557.1 | 3437.8
|  | 1048.63 | 1771.82 |  |  | 1139.47 | 2256.7 | 2019.63 |  | 2730.35 | 2557.35 | 3433.57
|  | 1046.97 |  |  |  | 1139.8 | 2252.98 | 2017.9 |  | 2729.93 | 2558.52 | 3434.63
|  | 1048.3 |  |  |  | 1140.22 | 2253.77 | 2015.47 |  | 2729.38 | 2559.52 | 3435.1
|  | 1048.85 |  |  |  | 1140.18 | 2253.85 | 2017.8 |  | 2730.82 | 2560.3 | 3434
|  | 1051.15 |  |  |  | 1141.32 | 2253.68 | 2019.97 |  | 2726.05 | 2560.35 | 3434.52
|  | 1051.15 |  |  |  | 1139.38 | 2252.9 | 2019.4 |  | 2726.93 | 2560.88 | 3433.85
|  | 1051.82 |  |  |  | 1139.63 | 2255.13 | 2018.4 |  | 2727.55 | 2558.57 | 3432.48
|  | 1050.5 |  |  |  | 1139.35 | 2252.35 | 2018 |  | 2727.95 | 2559.6 | 3432.02
|  | 1049.7 |  |  |  | 1140.5 | 2251.32 | 2018.97 |  | 2728.55 | 2560.35 | 3434.88
|  | 1049 |  |  |  | 1141 |  | 2021.18 |  | 2727.65 | 2559.75 | 3434.4
|  | 1049.05 |  |  |  | 1139.63 |  | 2020.55 |  | 2726.68 | 2559.65 | 3436.43
|  | 1050 |  |  |  | 1139.57 |  | 2019.43 |  | 2729.85 | 2558.9 | 3435.7
|  | 1050.18 |  |  |  | 1138.85 |  | 2018.5 |  | 2731.98 | 2559.18 | 3435.32
|  | 1047.88 |  |  |  | 1139.93 |  | 2019.4 |  | 2729.15 | 2559.15 | 3435.2
|  | 1048.75 |  |  |  | 1139.1 |  | 2017.18 |  | 2729.75 | 2558.98 | 3435.27
|  | 1048 |  |  |  | 1139.85 |  | 2017.5 |  | 2729.15 | 2558.57 | 3435.15
|  | 1049.07 |  |  |  | 1141.4 |  | 2018.85 |  | 2729.48 | 2557.52 | 3433.98
|  | 1047.93 |  |  |  | 1139.78 |  | 2018.13 |  | 2729.68 | 2557.2 | 3433.3
|  | 1046.72 |  |  |  | 1138.43 |  | 2017.53 |  | 2729.57 | 2556.18 | 3437.77
|  | 1046.97 |  |  |  | 1143.05 |  | 2018.15 |  | 2730.75 | 2556.75 | 3437.85
|  | 1048.43 |  |  |  | 1141.85 |  | 2018.45 |  | 2730.63 | 2558.63 | 3438.38
|  | 1048.53 |  |  |  | 1140.57 |  | 2017.2 |  | 2729.05 | 2558.27 | 3435.38
|  | 1049.38 |  |  |  | 1138.95 |  | 2016.78 |  | 2730.45 | 2558.43 | 3436.63
|  | 1046.82 |  |  |  | 1142.18 |  | 2015.13 |  | 2731.6 | 2557.98 | 3436
|  | 1046.8 | [5 empty] | 2014.9 |  | 2732.8 | 2557.57 | 3431.88
|  | 1047.5 | [5 empty] | 2016.9 |  | 2730.65 | 2558 | 3431.32
|  | 1049.22 | [5 empty] | 2015.6 |  | 2726.23 | 2558.6 | 3433.6
|  | 1049.3 | [5 empty] | 2016.03 |  | 2727.3 | 2558.38 | 3434.73
|  | 1050.03 | [5 empty] | 2016.32 |  | 2727.85 | 2559.5 | 3434.02
|  | 1049.25 | [5 empty] | 2017.47 |  | 2729.23 | 2561.02 | 3436.02
|  | 1047.2 | [7 empty] | 2730.88 | 2559.93 | 3437.13
|  | 1047.5 | [7 empty] | 2731.07 | 2558.27 | 3435.02
|  | 1047.18 | [7 empty] | 2731.27 | 2557.13 | 3436.23
|  | 1049.03 | [7 empty] | 2730.88 | 2559.52 | 3433.55
|  | 1048.43 | [7 empty] | 2730.57 | 2562.55
|  | 1049.32 | [7 empty] | 2728.57 | 2560.18
|  | 1048 | [7 empty] | 2727.38 | 2561.2
|  | 1047.45 | [7 empty] | 2727.93 | 2559.7
|  | 1047.13 | [7 empty] | 2727.6 | 2558.9
|  | 1047.57 | [7 empty] | 2729.02 | 2558.98
|  | 1046.63 | [7 empty] | 2728.6 | 2558.98
|  | 1047.05 | [7 empty] | 2729.38 | 2560.02
|  | 1047.4 | [7 empty] | 2729 | 2561.82
|  | 1047.3 | [7 empty] | 2727.63 | 2562.8
|  | 1045.38 | [7 empty] | 2730.52 | 2560.98
|  | 1044.95 | [7 empty] | 2733.55 | 2560.77
|  | 1045.85 | [7 empty] | 2732.48 | 2559.63
|  | 1046.72 | [7 empty] | 2731 | 2559.63
|  | 1047.68 | [7 empty] | 2729.48 | 2559.75
|  | 1047.88 | [7 empty] | 2729.18 | 2558.93
|  | 1048.7 | [7 empty] | 2727.8 | 2560.02
|  | 1047.82 | [7 empty] | 2727.55 | 2559.75
|  | 1048.4 | [7 empty] | 2726.85 | 2560.5
|  | 1048 | [7 empty] | 2725.8 | 2558.93
|  | 1047.9 | [7 empty] | 2726.38
|  | 1049.13 | [7 empty] | 2727.95
|  | 1048.7 | [7 empty] | 2728.15
1049.4

## Flujo
Flujo entrada | Flujo Salida
1636.25 | 1721.38
1638.22 | 1720.28
1638.55 | 1720.97
1640.3 | 1719.05
1641.47 | 1721
1638.53 | 1724.25
1642 | 1722.5
1643.45 | 1722.97
1639.5 | 1718.07
1642 | 1721
1640.45 | 1718.45
1642.97 | 1715.6
1642.07 | 1719.25
1638.82 | 1722.57
1642.47 | 1720.63
1648.13 | 1716.57
1643.78 | 1718.32
1640.43 | 1718.45
1641.53 | 1723.78
1642.32 | 1718.28
1645.13 | 1717.4
1644.8 | 1717.32
1645.03 | 1719.22
1644.63 | 1719.13
1642.72 | 1719.4
1647.72 | 1720.53
1642.57 | 1720.53
1643.8 | 1724.85
1642.75 | 1722.88
1646.1 | 1719.3
1642.15 | 1719.47
1638.53 | 1721.4
1639.6 | 1723.85
1637.88 | 1718.72
1644.82 | 1718.22
1645.35 | 1718.85
1643.9 | 1718.6
1645.6 | 1718.28
1639.07 | 1721.28
1642.72 | 1723.82
1642.65 | 1724.18
1643.1 | 1718.4
1648.25 | 1718.75
1647.88 | 1718.8
1643.35 | 1717.18
1643.03 | 1722.18
1643 | 1719.35
1643.75 | 1722.82
1641.78 | 1724.4
1638.97 | 1721.28
1640.38 | 1718.13
1640.32 | 1719.97
1642.78 | 1724.97
1645.93 | 1722.53
1644.3 | 1725.65
1644.4 | 1723.32
1647.18 | 1722.25
1641.38 | 1716.28
1639.8 | 1719.28
1641.28 | 1718.3
1644.2 | 1716.57
1643.6 | 1724.18
1642.85 | 1721.95
1647.9 | 1718.2
1645 | 1719.9
1639.85 | 1727
1638.93 | 1723.97
1640.85 | 1721.95
1643.82 | 1721.25
1646.78 | 1722
1647.47 | 1719.45
1643.57 | 1720.45
1644.75 | 1716.28
1642.63 | 1722.28
1641.07 | 1722.65
1645.05 | 1721.82
1643.57 | 1720.53
1646.2 | 1722.95
1644.8 | 1718.13
1647.15 | 1717.57
1644.97 | 1720.25
1645.75 | 1720.03
1644.05 | 1722.28
1637.53 | 1720.15
1640.05 | 1721.68
1640.82 | 1721.35
1642.7 | 1722.05
1641.5 | 1719.15
1641.4 | 1723.72
1639.72 | 1725.35
1645.05 | 1722.35
1646.2 | 1723.43
1641.47 | 1724.9
1640.25 | 1720.75
1641.22 | 1717.95
1642.25 | 1719.4
1640.97 | 1718.57
1647.55 | 1720.43
1645.07 | 1721.07
1642.9 | 1725.05
1643.82 | 1721.57
1648.1 | 1716.53
1642.07 | 1720.9
1640.28 | 1723.85
1644.15 | 1722.72
1647.45 | 1718.57
1645.7 | 1718.4
1639.68 | 1720.45
1645.47 | 1718.9
1642.3 | 1722.35
1641.4 | 1717.15
1644.93 | 1730.3
1642.53 | 1725
1646.88 | 1723.8
1643.25 | 1720.7
1641.57 | 1721.2
1644.1 | 1723.03
1644.2 | 1720.03
1642.03 | 1719.78
1637.32 | 1719.07
1642.3 | 1726.47
1640.4 | 1726.4
1644.97 | 1721.7
1643.65 | 1721.2
1645.93 | 1715.9
1648.15 | 1718.32
1640.75 | 1721.68
1641.6 | 1718.68
1641.45 | 1722.63
1639.28 | 1721.03
1644.75 | 1721.55
1642.63 | 1718.2
1644.93 | 1720.68
1647.57 | 1718.88
1649.9 | 1714.78
1644.4 | 1714.15
1642.47 | 1717.38
1642.22 | 1718.38
1646.82 | 1717.93
1644.15 | 1722.95
1641.57 | 1720.15
1645.55 | 1722.38
1648.15 | 1719.45
1646.07 | 1723.13
1642.4 | 1719.88
1646.05 | 1719.3
1645.07 | 1716
1644.5 | 1719.28
1643.68 | 1720.9
1644 | 1719.5
1642.72 | 1719
1641.35 | 1719.97
1645.4 | 1722.28
1643.88 | 1719.1
1647.07 | 1716.9
1643.22 | 1716.4
1641.47 | 1722.28
1640.18 | 1722.2
1646.5 | 1718.88
1643.43 | 1717.28
1642.32 | 1715.57
1646.53 | 1725.38
1646.18 | 1725.43
1645.07 | 1724.97
1643.75 | 1723.93
1644.1 | 1724.1
1639.75 | 1726.05
1642.82 | 1724.2
1642.53 | 1721.03
1642.25 | 1719.2
1644.93 | 1716.88
1647.65 | 1710.35
1645.53 | 1718.18
1642.35 | 1718.25
1644.53 | 1720.18
1652.15 | 1718.45
1654.8 | 1718.38
1643.82 | 1716.22
1640.4 | 1720.9
1639.75 | 1721.88
1646.6 | 1719.78
1641 | 1721.85
1644.18 | 1720.75
1647.57 | 1714.4
1650.72 | 1717.07
1641.88 | 1720.65
1641.53 | 1721.65
1642.47 | 1720.97
1645 | 1720.55
1640.53 | 1723.65
1638.78 | 1719.15
1642.43 | 1717.43
1645.9 | 1714.18
1642.53 | 1718.82
1640.97 | 1715.6
1645.25 | 1722.38
1646.15 | 1721.32
1646.75 | 1721.63
1650.15 | 1720.8
1640.93 | 1719.53
1642.47 | 1722.47
1642.85 | 1720.47
1647.63 | 1715.47
1644.63 | 1719.18
1646.03 | 1718.6
1645.18 | 1723.1
1640.55 | 1721.38
1642.07 | 1718.55
1644.63 | 1715.35
1642.75 | 1720.4
1641.5 | 1719.4
1642.28 | 1720.7
1641.1 | 1720.97
1643.85 | 1716.85
1644.75 | 1717.4
1646.97 | 1715.57
1642.43 | 1719.65
1642.35 | 1716.22
1649 | 1716.55
1645.57 | 1716.55
1647.38 | 1720.32
1645.7 | 1717.43
1643.93 | 1721.13
1639.2 | 1720.05
1642.32 | 1721.9
1645.35 | 1714.55
1652.32 | 1712.82
1649.28 | 1713.03
1645.25 | 1716.82
1644.4 | 1718.13
1648.4 | 1715.57
1646.75 | 1718.95
1643.88 | 1718.3
1647.47 | 1717.18
1647.45 | 1713.5
1642.4 | 1720.6
1640.72 | 1720.9
1645.55 | 1719.35
1646.6 | 1716.5
1646.97 | 1719.72
1640.68 | 1717.55
1637.43 | 1720.47
1641.47 | 1714.55
1645.2 | 1714.25
1642.4 | 1712.88
1643.13 | 1713.38
1649.38 | 1715.2
1645.15 | 1719.57
1641.68 | 1717.85
1642.07 | 1717.2
1643.5 | 1715.68
1644.9 | 1717.88
1639.9 | 1719.5
1639.45 | 1719.65
1638.32 | 1718.82
1636.1 | 1721.68
1636.63 | 1722.43
1637.97 | 1725.53
1642.07 | 1723.85
1646.6 | 1716.78
1655 | 1711.9
1646.75 | 1713.03
1642.57 | 1720.82
1638.78 | 1723.13
1640.53 | 1720.93
1637.18 | 1713.5
1641.88 | 1715.9
1643.45 | 1719.85
1645.05 | 1720.55
1644.22 | 1716.38
1642.13 | 1719.95
1637.05 | 1722.25
1639.4 | 1721.3
1639.38 | 1717.55
1639.13 | 1717.18
1644.05 | 1721.55
1644.75 | 1715.5
1639.57 | 1721.7
1640.35 | 1723.88
1640.8 | 1723.97
1644.78 | 1720.68
1648.9 | 1716.78
1642.2 | 1714.47
1635.97 | 1721.97
1642.05 | 1723.6
1645.7 | 1723.3
1644.35 | 1721.53
1639.82 | 1714.78
1640.97 | 1715.4
1639.18 | 1717.9
1637.32 | 1721.15
1639.8 | 1724.05
1641.43 | 1719.18
1643.13 | 1718.85
1644.47 | 1719.8
1644.88 | 1716.13
1649.3 | 1716.18
1651.78 | 1716.15
1648.53 | 1716.63
1640.18 | 1715.82
1637.28 | 1716.07
1638.72 | 1720.03
1635.93 | 1719.1
1639.18 | 1725.18
1638.57 | 1722.53
1638.82 | 1723.93
1643 | 1722.72
1639.22 | 1717.63
1643.07 | 1718.63
1641.6 | 1716.3
1640.57 | 1720.38
1640.93 | 1719.2
1643.4 | 1717.15
1645.8 | 1716.07
1647.22 | 1712.03
1639.93 | 1713.32
1644.65 | 1715.75
1647.65 | 1716.1
1644.47 | 1717.13
1638.25 | 1716.97
1638.82 | 1722.07
1642 | 1716.47
1646.88 | 1713.18
1643.22 | 1711.32
1644.7 | 1715.88
1643.32 | 1716.4
1638.53 | 1717.65
1640.32 | 1717.53
1637.63 | 1721.18
1639.1 | 1722.47
1645.88 | 1717.45
1647.68 | 1717.13
1645 | 1717.35
1640.8 | 1721.1
1636.78 | 1721
1638.47 | 1722.72
1645.38 | 1718.32
1647.6 | 1712.7
1651.07 | 1714.45
1646.82 | 1712.7
1644.97 | 1714.18
1646.85 | 1716.22
1648.4 | 1717.63
1647.93 | 1716.18
1646.6 | 1711.05
1644.65 | 1714.82
1644.47 | 1716.75
1649.65 | 1717.05
1644.28 | 1713.5
1644 | 1712.9
1639.2 | 1719.85
1642.13 | 1722.72
1640.63 | 1720.8
1640.82 | 1720.18
1637.1 | 1720.55
1637.53 | 1716.32
1642.82 | 1718.3
1646.2 | 1711.38
1646.55 | 1711.97
1642.63 | 1711.6
1642.03 | 1720.22
1637.45 | 1717.88
1638.15 | 1714.68
1643.53 | 1712.72
1644.45 | 1713.8
1645.05 | 1713.3
1645.68 | 1711.22
1644.15 | 1716.32
1645.57 | 1714.75
1646.32 | 1716.88
1645.93 | 1713.88
1645.25 | 1714.63
1646.22 | 1714.9
1641.65 | 1712.95
1641.6 | 1719.72
1641.38 | 1720.1
1639.25 | 1723.47
1642.63 | 1720.25
1642.9 | 1716.1
1640.07 | 1719.3
1637.32 | 1721.8
1638.32 | 1722.18
1639.3 | 1720.1
1641.1 | 1717.95
1640.25 | 1718.03
1637.28 | 1720.88
1639.95 | 1722.22
1640.03 | 1720.07
1641 | 1720.55
1639.78 | 1719.3
1637.2 | 1720.97
1637.75 | 1719.1
1639.13 | 1720.43
1642.05 | 1715.95
1643.65 | 1714.28
1645.57 | 1711.85
1642.22 | 1717.47
1638.2 | 1719.05
1638.57 | 1725.25
1639.35 | 1723.32
1638.75 | 1724.55
1646.65 | 1723.47
1646.35 | 1717.43
1639.07 | 1719.18
1639.45 | 1720.75
1640.43 | 1717
1644.15 | 1710.97
1642.82 | 1709.85
1640.65 | 1720.03
1637.95 | 1720.6
1640.15 | 1718
1641.82 | 1717.43
1639.8 | 1718.4
1638.78 | 1722.95
1645.7 | 1721.43
1646.4 | 1716.82
1649.63 | 1714.88
1647.78 | 1712.32
1649.95 | 1712.47
1646.8 | 1709.3
1647.22 | 1709.95
1648.05 | 1710.2
1649.63 | 1712.72
1648.32 | 1714.95
1640.85 | 1714.63
1637.7 | 1723.28
1638.82 | 1722.47
1636.03 | 1719.07
1643.8 | 1716.07
1642.75 | 1714.28
1641.5 | 1715.63
1639.05 | 1719.43
1639.13 | 1721.4
1641.05 | 1717.93
1648.72 | 1712.8
1644.88 | 1712.68
1643.13 | 1715.82
1640.43 | 1714.63
1637.97 | 1721.63
1637.9 | 1720.68
1639.47 | 1717.78
1641.28 | 1713.4
1639.13 | 1721.45
1639.75 | 1720.55
1641.28 | 1713.93
1645.5 | 1710.72
1646.07 | 1711.93
1644.65 | 1714.18
1641.38 | 1715
1639.47 | 1716.55
1639.72 | 1719.28
1634.07 | 1719.25
1640.47 | 1716.25
1641.43 | 1714.6
1642.18 | 1722.82
1639.5 | 1719.8
1639.88 | 1716.32
1647.6 | 1716.55
1653.05 | 1716.45
1648.65 | 1718.75
1644.05 | 1718.88
1644 | 1717.05
1642.6 | 1713.63
1640.47 | 1717.65
1641.93 | 1717.7
1642.35 | 1714.93
1641.85 | 1716.57
1643.13 | 1719.63
1643.9 | 1718.05
1641.82 | 1717.28
1644.35 | 1718.25
1642.55 | 1717.28
1638.93 | 1728.5
1636.15 | 1725.6
1636.35 | 1720.7
1636.7 | 1714.45
1637.03 | 1717.1
1641.15 | 1717.63
1642.75 | 1713.68
1643.35 | 1711.22
1644.38 | 1713.9
1646.07 | 1714.95
1646.35 | 1714.53
1645.5 | 1710.7
1646.85 | 1711.78
1644.8 | 1715.88
1644.55 | 1716.38
1643.28 | 1713.38
1639.38 | 1717.72
1636.75 | 1722.43
1636.2 | 1721.22
1637.88 | 1717.5
1643.75 | 1716.68
1642.47 | 1720.38
1638.18 | 1723.93
1639.3 | 1720.82
1639.03 | 1716.95
1643.6 | 1715.22
1643.57 | 1712.45
1645.28 | 1712.1
1647.38 | 1711.63
1648.97 | 1712.68
1646.45 | 1718.6
1640.07 | 1718.47
1640.95 | 1716.85
1644.93 | 1720
1643.82 | 1721.7
1638.97 | 1720.05
1640.93 | 1721.63
1639.18 | 1719.6
1642.6 | 1718.47
1643.97 | 1714.05
1643.28 | 1714.25
1645.25 | 1713.65
1644.93 | 1715.43
1645.15 | 1715.57
1643.13 | 1715.88
1641.93 | 1719.78
1644.15 | 1721.72
1646.13 | 1717.18
1648.72 | 1718.78
1648.53 | 1716.93
1641.5 | 1718.6
1642.4 | 1719.7
1643.45 | 1722.75
1642.3 | 1716.65
1647.3 | 1717.65
1644.53 | 1716.57
1639.35 | 1718.25
1639.82 | 1721.35
1638.68 | 1718.75
1641.47 | 1717.5
1644.3 | 1716.68
1642.68 | 1716.15
1643.25 | 1716.57
1642.25 | 1713.9
1647.03 | 1715.28
1647.03 | 1715.8
1641.63 | 1719.82
1639.43 | 1721.72
1640.78 | 1718.6
1647.7 | 1715.15
1645.8 | 1711.55
1643.85 | 1712.55
1643.25 | 1714.32
1637.28 | 1717.1
1638.72 | 1713.93
1640.97 | 1711.78
1638.63 | 1715.18
1633.88 | 1720.1
1635.65 | 1719.88
1636.68 | 1722.05
1640.97 | 1721.25
1644.85 | 1716.68
1649.57 | 1715.78
1649.78 | 1714.7
1646.78 | 1714.9
1645.3 | 1714.5
1648.75 | 1713.13
1648.32 | 1713.18
1644.85 | 1715.82
1647.78 | 1718
1647.13 | 1716.55
1640.6 | 1721
1639.78 | 1721.18
1638.93 | 1717.3
1647.13 | 1715.05
1646.82 | 1713.95
1644.38 | 1718.72
1641.9 | 1719.05
1640.3 | 1721.4
1640.68 | 1724.85
1640.3 | 1723.15
1642.72 | 1715.28
1646.5 | 1716
1643.68 | 1716.25
1643.43 | 1715.88
1643.85 | 1715.15
1642.95 | 1718.95
1641.2 | 1723.72
1638.2 | 1723.8
1637.5 | 1720.75
1645.85 | 1720.75
1647.4 | 1716.9
1649.07 | 1718.03
1644.88 | 1718.2
1646.18 | 1716.65
1644.95 | 1713.85
1644.85 | 1713.38
1644.65 | 1711.55
1645.57 | 1714.53
1647.63 | 1715.47
1646.38 | 1715.15
1642.15 | 1714.4
1639.93 | 1717.95
1639.65 | 1721.82
1639.15 | 1720.93
1639.57 | 1722.45
1641.68 | 1721.53
1639.38 | 1725.55
1642.85 | 1721.15
1645.5 | 1717.07
1650.15 | 1717.5
1644.53 | 1714.18
1643.68 | 1714.3
1644.32 | 1716.47
1638.43 | 1720.95
1639.78 | 1723.45
1639.75 | 1719.8
1641.55 | 1714.72
1641.43 | 1714.78
1642.03 | 1715
1646.88 | 1717.88
1645.18 | 1715.5
1640.5 | 1715.07
1638.35 | 1718.47
1635.2 | 1724.7
1637.47 | 1726.45
1639.47 | 1720.55
1644.15 | 1717.75
1643.68 | 1714.05
1641.18 | 1714.05
1638.53 | 1709.68
1640.22 | 1712.45
1646.1 | 1714.22
1646.15 | 1715.1
1646 | 1716.1
1644.88 | 1717.43
1646.72 | 1718.47
1644.97 | 1717.15
1640.38 | 1720.7
1642.15 | 1722.57
1641.05 | 1717.4
1642.68 | 1714.68
1643.28 | 1713.45
1645.22 | 1715.57
1648.07 | 1717.75
1644.8 | 1717.28
1640.82 | 1718.97
1639.55 | 1721.07
1639.1 | 1723.15
1641.05 | 1721.4
1645.22 | 1715.25
1645.6 | 1713.35
1642.4 | 1714.2
1646.72 | 1712.9
1643.43 | 1714.97
1646.28 | 1714.78
1646.03 | 1711.45
1646 | 1712.9
1642.7 | 1714
1641.4 | 1713.82
1642.82 | 1713.88
1640.25 | 1716.8
1640.75 | 1715.1
1640.78 | 1714.68
1645.32 | 1714.35
1645.72 | 1714.57
1646.97 | 1714.6
1646.2 | 1716.78
1646.57 | 1716.75
1646.07 | 1715.35
1644.47 | 1715.9
1649 | 1717.5
1644.43 | 1714.82
1643.6 | 1716.03
1641.45 | 1716.55
1637.4 | 1720.82
1637.75 | 1723.95
1634.47 | 1724.45
1633.53 | 1718.38
1637.9 | 1712.82
1643.2 | 1712.65
1640.78 | 1719.55
1639.93 | 1720.65
1642.78 | 1720.63
1645.18 | 1718.43
1647.03 | 1716.13
1646.93 | 1714.43
1644.25 | 1714.13
1641.9 | 1715.7
1643.72 | 1714.28
1648.65 | 1719.53
1644.5 | 1719.45
1640.3 | 1725.78
1640.85 | 1720.78
1643.2 | 1716.72
1646.65 | 1716.28
1648.72 | 1719.38
1648.1 | 1716.03
1643.8 | 1715.47
1641.72 | 1711.28
1638 | 1713.9
1633.22 | 1716.03
1637.32 | 1724.03
1637.95 | 1719.45
1641.93 | 1717.95
1642.03 | 1717.2
1639.45 | 1721.78
1638.47 | 1719.2
1638.45 | 1720.97
1638.32 | 1722.63
1638.82 | 1720.72
1641.05 | 1716.57
1644.1 | 1717.05
1648.28 | 1717.53
1645.13 | 1721.78
1641.72 | 1721.45
1637.93 | 1724.18
1637.93 | 1722.63
1639.4 | 1720.03
1642.05 | 1718.72
1647.1 | 1722
1640.68 | 1720.65
1638.1 | 1717.5
1633.4 | 1719
1641.38 | 1717.68
1646.8 | 1716.3
1646.22 | 1720.45
1642 | 1720.47
1637.4 | 1724.63
1638.63 | 1725.95
1637.43 | 1722.18
1640.85 | 1718.93
1641.18 | 1718.88
1646.32 | 1716.57
1643.5 | 1723.07
1641.97 | 1724.95
1640.35 | 1719.5
1642.53 | 1718.22
1642.72 | 1715.85
1643.78 | 1714.25
1640.88 | 1717.85
1638.13 | 1719.68
1644.75 | 1717.2
1640.6 | 1717.28
1645.4 | 1717.65
1642.28 | 1718.93
1643.72 | 1719.68
1644.1 | 1717.78
1644.15 | 1716.03
1636.72 | 1719.78
1641.22 | 1721.88
1640.5 | 1721.2
1647 | 1719.18
1643.18 | 1717.3
1644.1 | 1718.25
1640.18 | 1719.35
1638.6 | 1723.68
1638.32 | 1720.13
1640.85 | 1718.82
1645.63 | 1716.7
1648.6 | 1713.88
1645.7 | 1713.4
1640.75 | 1717.57
1638.13 | 1719.45
1645.03 | 1717.05
1646.5 | 1713.6
1645.75 | 1714.45
1640.55 | 1714.4
1643.35 | 1714.93
1644.53 | 1713.6
1644.95 | 1714.32
1644.5 | 1715.28
1643.2 | 1722.45
1642.57 | 1719.95
1647.75 | 1716.45
1646.22 | 1714.25
1643.7 | 1718.75
1639.88 | 1719.88
1643.43 | 1720.07
1643 | 1714
1642.32 | 1715.07
1640.82 | 1718.5
1646.03 | 1718.28
1647.32 | 1714.15
1642.68 | 1718.07
1639.68 | 1722.85
1638.93 | 1719.43
1641.07 | 1721
1638.72 | 1717.88
1641.78 | 1718.6
1642.4 | 1715.55
1644.8 | 1720.32
1645.1 | 1720.18
1649.13 | 1715.38
1643.15 | 1721.9
1638.68 | 1721.18
1644.38 | 1717.22
1648.4 | 1718.35
1642.18 | 1719.78
1640.82 | 1719.1
1642.95 | 1719.03
1643.72 | 1715
1644.53 | 1718.43
1645.13 | 1721.03
1644.88 | 1722.8
1638.85 | 1716.38
1642.5 | 1715.65
1642.45 | 1715.35
1642.72 | 1719.35
1640.07 | 1720.8
1637.25 | 1727.95
1638.8 | 1726.32
1642.3 | 1723.13
1641.15 | 1718.65
1641.85 | 1720.45
1638.9 | 1720.47
1637.6 | 1719.82
1640.68 | 1716.07
1643.35 | 1713.4
1641.2 | 1722.05
1638.78 | 1720.18
1641.38 | 1720.93
1640.97 | 1719.35
1639.75 | 1722.3
1638.1 | 1724.8
1642.22 | 1722.93
1647.95 | 1716.38
1650.57 | 1714.82
1641.88 | 1714.72
1643.65 | 1719.55
1640.63 | 1721.35
1643.72 | 1716.7
1643.88 | 1717.88
1645.38 | 1717.22
1640.68 | 1717.3
1637.7 | 1719.28
1637.97 | 1719.05
1642.57 | 1718.72
1645.53 | 1716.18
1642.4 | 1714.03
1642.93 | 1719.25
1638.22 | 1720.5
1642.65 | 1724.57
1638.28 | 1725.65
1644 | 1718.82
1645.6 | 1720.03
1643.35 | 1718.25
1642.15 | 1716.95
1639.15 | 1723.32
1636.78 | 1726.65
1642.3 | 1722.3
1649.95 | 1718.28
1647.82 | 1720.25
1640.28 | 1719.6
1643.5 | 1719.63
1644.3 | 1717.13
1642.3 | 1722.13
1640.28 | 1719
1648.05 | 1716.5
1641.1 | 1719.8
1643.93 | 1719.65
1645.3 | 1716.38
1644.15 | 1718.8
1643.15 | 1720.47
1647.45 | 1719.9
1643.18 | 1717.7
1636.93 | 1718.88
1637.8 | 1719.18
1639.57 | 1717.93
1641.97 | 1719.85
1642.1 | 1718.03
1643.97 | 1719.2
1645.35 | 1718.9
1646.4 | 1716.53
1642.88 | 1721.78
1640.6 | 1724.03
1639.38 | 1718.63
1640.88 | 1713.53
1643.63 | 1715.18
1643.07 | 1718.6
1642 | 1720.63
1638.57 | 1717.57
1641.82 | 1717.25
1642.72 | 1719.75
1645.4 | 1716.43
1647.07 | 1719.45
1643.95 | 1723.07
1644.35 | 1723
1641.95 | 1723.93
1640.32 | 1715.28
1638.57 | 1718.97
1636.13 | 1716.68
1638.7 | 1717.97
1640.7 | 1719.47
1639.38 | 1721.32
1641.57 | 1722.38
1641.43 | 1718.32
1647.03 | 1718.45
1645.57 | 1715.88
1647.03 | 1717.3
1643.38 | 1715.78
1645.68 | 1715.88
1640.6 | 1720.47
1637.88 | 1719.93
1639.32 | 1720.18
1638.8 | 1717.07
1645.13 | 1716.97
1640.32 | 1718.68
1641.8 | 1719.07
1643.75 | 1717.32
1643.13 | 1716.43
1642.25 | 1718.22
1642.9 | 1717.32
1647.7 | 1721.35
1643.75 | 1721.03
1642.5 | 1726.3
1642.97 | 1722.47
1640.5 | 1723.5
1640.88 | 1719.5
1641.95 | 1719.32
1644.6 | 1716.35
1642.53 | 1722.9
1640.43 | 1721.03
1642.72 | 1720.53
1642.55 | 1719.63
1640.53 | 1724.9
1638.85 | 1722.7
1647.82 | 1721.55
1643.43 | 1716.53
1645.6 | 1719.07
1641.95 | 1720.8
1639.57 | 1720.28
1644.5 | 1722.97
1643.6 | 1722.7
1637.88 | 1727.32
1638.78 | 1722.75
1645.97 | 1715.32
1643.8 | 1716.47
1640.47 | 1719.63
1640.4 | 1721
1640.1 | 1723.53
1643.63 | 1722.6
1646.22 | 1717.03
1643.68 | 1716.55
1644.63 | 1715.68
1644.95 | 1720.1
1645.43 | 1720.3
1651.38 | 1717.18
1648.38 | 1714.3
1643.8 | 1720.75
1640.63 | 1723.2
1644.93 | 1724.07
1641.57 | 1720.78
1642.35 | 1722
1639.63 | 1722.32
1645.6 | 1723.2
1644.53 | 1718.8
1641.5 | 1720.32
1639.85 | 1724.1
1640.6 | 1717.97
1640.57 | 1720.45
1639.07 | 1720
1640.63 | 1715.32
1639.82 | 1714.35
1639.2 | 1723.35
1639.5 | 1724.72
1640.68 | 1722.95
1641.97 | 1718.3
1642.97 | 1719.22
1644.35 | 1717.68
1646.45 | 1719.32
1640.55 | 1722.53
1640.72 | 1717
1644.7 | 1716.4
1646.4 | 1716.1
1643.22 | 1717.78
1640.53 | 1717.45
1639.07 | 1719.65
1641.53 | 1714.45
1645.63 | 1716.5
1642.97 | 1720.2
1639.82 | 1721.3
1642.22 | 1723.03
1641.1 | 1718.85
1640.28 | 1720.93
1638.43 | 1723.13
1642.35 | 1719.57
1643.18 | 1718.5
1642.68 | 1714.97
1639.03 | 1719.68
1641.72 | 1717.8
1645.28 | 1719.5
1643.57 | 1718.45
1638.22 | 1721.3
1638.55 | 1719.95
1638.38 | 1720.85
1638.68 | 1717
1639.1 | 1713.72
1641.03 | 1714.1
1641.6 | 1717.93
1643 | 1714.55
1646.38 | 1718.6
1645.3 | 1721.65
1645.43 | 1719.07
1643.72 | 1719.72
1637.88 | 1722.35
1641.28 | 1723.13
1641.82 | 1719.9
1641.1 | 1719.85
1642.28 | 1712.3
1642.97 | 1713.25
1637.22 | 1719.15
1638.4 | 1721.93
1640.5 | 1716.53
1642.3 | 1718.55
1639 | 1724.53
1641.8 | 1722.38
1642.35 | 1717.85
1644.95 | 1716.05
1641.57 | 1718.05
1643.82 | 1717.6
1647.28 | 1718.93
1639.88 | 1719.07
1635.53 | 1724.82
1640.3 | 1719.13
1647.5 | 1710.45
1645.5 | 1714.95
1642.38 | 1719.32
1646.32 | 1721.95
1644.07 | 1720.25
1644.05 | 1718.95
1642.05 | 1718.45
1639.55 | 1720.5
1644.53 | 1716.75
1648.5 | 1713.47
1641.68 | 1715.68
1639.43 | 1716.18
1639.78 | 1719.8
1642.53 | 1723.45
1641.25 | 1723.05
1645.68 | 1718.68
1644.05 | 1717.1
1644.47 | 1715.75
1645.32 | 1718.4
1646 | 1717.3
1638.57 | 1720.85
1635.9 | 1719.38
1643.28 | 1715.63
1645.18 | 1713.25
1643.03 | 1715.72
1640.95 | 1717.9
1642.9 | 1720.1
1639.43 | 1714.63
1643.5 | 1712.43
1641.25 | 1720.07
1644.72 | 1721.88
1642.75 | 1719.4
1639.78 | 1718.7
1638.38 | 1720.05
1640.43 | 1723
1641.1 | 1723.55
1645.57 | 1719.68
1644.18 | 1715.13
1639.57 | 1716.2
1638.53 | 1718.85
1639.05 | 1721.2
1641.88 | 1719.43
1647.4 | 1715.6
1645.03 | 1716.45
1643.55 | 1718.6
1643.07 | 1713.97
1641.95 | 1713.18
1641.93 | 1715.35
1646.13 | 1718.85
1644.93 | 1720.18
1643.2 | 1718.25
1640.53 | 1718.5
1639.05 | 1717.3
1639.03 | 1716.93
1644.03 | 1718.2
1646.7 | 1715.03
1644.43 | 1716.28
1641.38 | 1714.35
1644.7 | 1718.8
1644.4 | 1716.03
1643.03 | 1720.5
1637.43 | 1720.18
1640.6 | 1717.72
1641.72 | 1713.72
1639.63 | 1716.18
1637.35 | 1721.57
1638.88 | 1722.38
1637.93 | 1718.5
1640.68 | 1720.45
1641.18 | 1715.28
1640.63 | 1716.03
1637.65 | 1718.1
1643.8 | 1717.6
1647 | 1714.07
1649.7 | 1716.75
1647.68 | 1715.05
1649.45 | 1714.3
1645.7 | 1712.93
1643.07 | 1720.45
1640.65 | 1720.95
1640.75 | 1723.07
1642.7 | 1716.68
1652.18 | 1714.82
1646.93 | 1714.5
1646.25 | 1715.68
1646.05 | 1715.78
1644.35 | 1717.82
1643.28 | 1716.57
1641.45 | 1716.47
1642.45 | 1718.1
1640.47 | 1717.75
1641.07 | 1720.05
1638 | 1722.93
1639.68 | 1718.6
1641.8 | 1720.32
1639.78 | 1712.47
1638.5 | 1715.97
1641.85 | 1711.63
1642.93 | 1714.75
1640.95 | 1718.82
1639.18 | 1725.25
1637.97 | 1723.7
1644.07 | 1717.57
1645.45 | 1712.72
1644.97 | 1713.3
1646.57 | 1716.28
1645.8 | 1717.38
1640.78 | 1717.88
1636.63 | 1723.18
1636.13 | 1721.1
1640.13 | 1717.53
1643.85 | 1717.88
1641.9 | 1718.82
1639.1 | 1721.05
1639.2 | 1718.57
1639.43 | 1722.05
1640.7 | 1718.53
1643.65 | 1716.78
1643.57 | 1715.97
1640.75 | 1718.65
1640.25 | 1722
1639.43 | 1718.78
1641.25 | 1715.22
1646.38 | 1714.57
1645.97 | 1713.25
1646.13 | 1713.25
1644.43 | 1714.53
1640.47 | 1718.8
1638.57 | 1720.78
1637.18 | 1720.78
1640.57 | 1718.55
1644.05 | 1716.13
1642.65 | 1719.32
1641.47 | 1716.93
1641.47 | 1714.03
1641.6 | 1715.65
1640.97 | 1713.53
1641.1 | 1715.25
1640.38 | 1717.55
1638.82 | 1716.88
1639.57 | 1713.18
1642.78 | 1713.03
1641.13 | 1713.97
1638.43 | 1717.35
1640.4 | 1716.05
1639.82 | 1715.25
1642.88 | 1713.65
1642.75 | 1715.65
1639.63 | 1712.5
1638.18 | 1717.88
1638 | 1722.07
1638.55 | 1718.38
1639.8 | 1715.85
1641.47 | 1713.97
1640.53 | 1715.28
1637.9 | 1718
1637.07 | 1722.6
1637.93 | 1720.6
1641.55 | 1718.53
1639.55 | 1720.43
1637.35 | 1718.7
1639.55 | 1718.65
1641.65 | 1716.85
1641.63 | 1713.2
1641.93 | 1718.28
1641.1 | 1717.8
1638.25 | 1719.35
1644.32 | 1715.63
1646.43 | 1712.93
1644.03 | 1713.93
1642.88 | 1716.55
1641.1 | 1717.5
1641.45 | 1721.03
1640.35 | 1720.38
1640.43 | 1717.8
1644.07 | 1714.78
1650.07 | 1712.82
1649.63 | 1711.15
1639.22 | 1713.7
1637.43 | 1714.07
1636.43 | 1717.95
1637.82 | 1719.53
1639.43 | 1724.45
1640.72 | 1724.35
1640.07 | 1719.75
1644.93 | 1716.43
1643.43 | 1715.28
1649.55 | 1717.9
1644.57 | 1715.22
1644.55 | 1715.82
1641.15 | 1716.78
1638.82 | 1718.68
1638.18 | 1720.7
1635.4 | 1721.25
1636.35 | 1721.85
1637.93 | 1721.1
1637.4 | 1718.97
1642.85 | 1716.4
1643.7 | 1713.8
1633.82 | 1716.53
1639.13 | 1718.13
1643.13 | 1714.2
1646.18 | 1716.47
1640.3 | 1717.07
1637.3 | 1710.8
1640.32 | 1710.97
1646.03 | 1709.75
1645.38 | 1712.43
1638.93 | 1717.75
1636.93 | 1724.75
1639.88 | 1720.82
1641.85 | 1714.47
1643.53 | 1719.15
1643.25 | 1720.6
1642.28 | 1717.18
1647.88 | 1713.18
1641.97 | 1712.88
1639.55 | 1715.63
1642.75 | 1714.68
1646.53 | 1712.9
1647.3 | 1711.38
1650.85 | 1712.15
1651.18 | 1712.05
1647.28 | 1711.68
1643.95 | 1716.7
1642.7 | 1718.43
1637.78 | 1720.4
1644.28 | 1716.78
1645.88 | 1709.63
1649.4 | 1710.97
1648.22 | 1711.13
1644.63 | 1712.65
1643.8 | 1715.9
1639.85 | 1715.47
1640.15 | 1715.3
1644.07 | 1711.35
1648.35 | 1712.68
1643.7 | 1716.35
1639.45 | 1716.7
1639.47 | 1716.28
1647.2 | 1714.53
1647 | 1714.72
1648.68 | 1715.38
1646.9 | 1714.65
1647.1 | 1716.25
1641.2 | 1717.72
1640.53 | 1716.3
1641.65 | 1713.4
1641.53 | 1714.47
1640.28 | 1718.53
1639.32 | 1714.7
1644 | 1716.95
1647.22 | 1714.78
1640.65 | 1716.15
1635.47 | 1720.1
1639.8 | 1719.4
1639.7 | 1717.25
1642.18 | 1716.82
1640.65 | 1710.75
1646.4 | 1713.5
1643.05 | 1712.8
1639.9 | 1717.2
1637.2 | 1720.47
1636.8 | 1719.25
1643.8 | 1714.78
1646.18 | 1711.85
1641.8 | 1714.8
1638.28 | 1717.78
1637.78 | 1716.95
1641.2 | 1713
1648.15 | 1713.03
1647.25 | 1713.03
1644.72 | 1715.22
1640.82 | 1713.93
1636.68 | 1719.07
1639.78 | 1719.18
1640.05 | 1713.38
1642.75 | 1712.28
1640.38 | 1711.75
1638.3 | 1715.8
1643.8 | 1716.72
1644.15 | 1712.55
1640.72 | 1716.45
1638.88 | 1716.15
1636.13 | 1717.07
1637.03 | 1716.88
1636.57 | 1718.3
1635.78 | 1718.97
1636.63 | 1717.22
1636.3 | 1716.95
1642.55 | 1717.43
1641.6 | 1716.05
1645.28 | 1715.4
1642.63 | 1711.4
1643.47 | 1715.97
1645.2 | 1714.53
1643.05 | 1716.55
1642.18 | 1717.3
1638.78 | 1715.88
1638.63 | 1720.5
1639.85 | 1721.53
1640.22 | 1718.8
1643 | 1717.68
1641.2 | 1715.47
1637.53 | 1715.65
1641.78 | 1717.97
1644.3 | 1715.35
1648.38 | 1715.72
1648.3 | 1713.2
1643.72 | 1716.25
1640.35 | 1720.97
1639.03 | 1718.35
1639.7 | 1718.05
1642.72 | 1713.9
1648.1 | 1714.38
1650.47 | 1714.15
1643.78 | 1715.1
1639.2 | 1718.7
1638.57 | 1721
1639.45 | 1718.1
1639.07 | 1720.03
1640.55 | 1717.5
1642.57 | 1713.78
1642.6 | 1713.43
1642.45 | 1713.6
1642.38 | 1716.32
1652.3 | 1719.1
1649.63 | 1711.47
1647.05 | 1715.47
1643.95 | 1717.43
1637.9 | 1715.3
1642.32 | 1714.53
1642.63 | 1715.15
1644.55 | 1717.95
1646.22 | 1720.5
1638.1 | 1720.63
1637.6 | 1719.3
1642.63 | 1714.85
1645.63 | 1712.55
1642.6 | 1717.97
1638.88 | 1721.05
1639.2 | 1719.47
1644.63 | 1717.3
1647.63 | 1716.5
1651 | 1714.82
1651.9 | 1714.15
1652.55 | 1713.95
1648.1 | 1718.85
1645.68 | 1723.22
1643.45 | 1718.28
1641.72 | 1718.28
1645.3 | 1716.43
1644.63 | 1717.82
1640.6 | 1718.88
1643.18 | 1718.68
1644.57 | 1717.22
1642.82 | 1717.55
1642.63 | 1722.47
1640.75 | 1727
1638.5 | 1725.78
1641.8 | 1720.82
1646.65 | 1721.9
1650.47 | 1724.4
1643.93 | 1728.88
1648.78 | 1724.8
1649.15 | 1718.45
1650.57 | 1718.88
1649.15 | 1719.13
1646.4 | 1720.8
1648.85 | 1723.7
1649.2 | 1721.28
1642.28 | 1724.55
1638.43 | 1726.93
1635.63 | 1724.25
1639.1 | 1725.8
1640.68 | 1722.22
1644.55 | 1724.22
1646.63 | 1723.07
1647.5 | 1720.95
1644.05 | 1724.43
1644.4 | 1723.85
1645.55 | 1719.68
1653.75 | 1715.55
1653.72 | 1719.25
1651.15 | 1720.43
1649.45 | 1726.07
1648.47 | 1725.4
1646.8 | 1724
1652.68 | 1725.65
1652.57 | 1722.1
1652.3 | 1723.4
1645.78 | 1724.32
1646.7 | 1726.78
1651.22 | 1726.4
1650.6 | 1726.4
1648.88 | 1726.35
1656.47 | 1723.97
1657.28 | 1720.15
1661.68 | 1723.85
1654.55 | 1726.95
1655.18 | 1727.93
1657.3 | 1726.18
1654.78 | 1728.85
1652.97 | 1727.72
1658.47 | 1724.5
1664 | 1722.6
1661.5 | 1725.3
1665.18 | 1727.82
1662.47 | 1727
1656.43 | 1728.28
1654.7 | 1728.55
1655.4 | 1730.38
1658.75 | 1729.9
1660.8 | 1729.13
1663.35 | 1729.38
1663.55 | 1730.07
1665.5 | 1732.2
1665 | 1728.82
1661.43 | 1730.13
1659 | 1735.95
1662.82 | 1734.57
1663.03 | 1738.8
1660.68 | 1738.3
1663.45 | 1735.35
1667.35 | 1731.82
1668.43 | 1730.45
1669.88 | 1731.72
1668.3 | 1732.05
1670.8 | 1734.1
1665.15 | 1738.53
1661.18 | 1739.88
1660.18 | 1743.57
1659.72 | 1744.15
1660.28 | 1743.82
1660.47 | 1743.4
1666.05 | 1739.2
1663.7 | 1739.22
1658.25 | 1738.95
1660.95 | 1740.43
1664 | 1737.7
1664.5 | 1735.85
1671.55 | 1735.47
1671.57 | 1733.8
1668.3 | 1734.38
1665.05 | 1736.63
1663.9 | 1738.95
1662.25 | 1736.82
1662.25 | 1738.8
1664.28 | 1736.53
1664.07 | 1737.4
1666.7 | 1739.7
1665.03 | 1736.72
1669.22 | 1735.43
1668.2 | 1735.28
1671.75 | 1734.38
1667.45 | 1734.57
1668.6 | 1738.28
1671.55 | 1736.97
1668.4 | 1735
1666.8 | 1734.5
1668.05 | 1733.2
1666.35 | 1735.38
1663.15 | 1739.38
1662.7 | 1737.93
1666.35 | 1737.97
1663.72 | 1738.9
1660.57 | 1742.5
1661.85 | 1743.78
1663.3 | 1740.9
1666.15 | 1743.1
1665.6 | 1738.6
1664.72 | 1744.15
1662.3 | 1744.13
1662.28 | 1745.47
1661.25 | 1739.88
1664.07 | 1739.53
1666.3 | 1735.1
1664.68 | 1739.82
1663.82 | 1741.75
1660.82 | 1742.03
1667.82 | 1739.63
1669.85 | 1738.1
1671.3 | 1743.63
1666.97 | 1743
1668.55 | 1743.93
1669.35 | 1737.5
1667.78 | 1736.38
1664.65 | 1737.28
1668.82 | 1741.28
1661.68 | 1740.8
1659.43 | 1746.32
1661.78 | 1749.03
1660.97 | 1750.05
1658.4 | 1746.13
1661.4 | 1742.97
1670.22 | 1738.85
1670.72 | 1737
1671.38 | 1736.63
1666.35 | 1735.7
1663.8 | 1737.97
1659.63 | 1742.53
1660.6 | 1740.38
1663.72 | 1736.6
1668.32 | 1735.97
1667.9 | 1734.07
1667.25 | 1739.07
1667.57 | 1742.88
1666.93 | 1741.65
1665.45 | 1740
1670.4 | 1732.85
1670.53 | 1735.2
1672.43 | 1739.88
1674 | 1741.85
1677.75 | 1738.05
1674.85 | 1734.8
1666.9 | 1740.03
1669.85 | 1736.97
1670.68 | 1740.38
1673.5 | 1742.4
1669.03 | 1741
1667.8 | 1737.15
1666.43 | 1738.97
1667.28 | 1741.68
1667.68 | 1739.25
1667.47 | 1739.22
1669.28 | 1741.13
1663.95 | 1744.63
1661.07 | 1744.7
1664.4 | 1740.18
1663.32 | 1739.68
1664.2 | 1742.63
1662.32 | 1750.43
1661.18 | 1748.45
1660.75 | 1743
1664.2 | 1748.2
1663.68 | 1747.05
1661.1 | 1741.18
1660.7 | 1741.8
1663 | 1747.7
1658.9 | 1743.1
1662.47 | 1738.45
1663.25 | 1735.2
1666.15 | 1732.93
1664.25 | 1734.25
1660.05 | 1743.25
1660.18 | 1741.53
1664.88 | 1738.18
1663.1 | 1737.3
1659.35 | 1738.55
1661.18 | 1738.8
1666.18 | 1740.82
1668.18 | 1744.07
1668.7 | 1741.75
1669.2 | 1736.57
1669.75 | 1737.4
1665.07 | 1740.82
1661.8 | 1743.75
1660.35 | 1741.32
1661.82 | 1740.22
1664.82 | 1741.3
1661.63 | 1747.65
1663.22 | 1744.93
1672.45 | 1739.8
1671.68 | 1736.8
1668.78 | 1741.78
1663.53 | 1742.05
1664.85 | 1746.22
1664.78 | 1739.4
1668 | 1742.13
1669.43 | 1742.5
1668.7 | 1740.3
1672.13 | 1739.68
1668.03 | 1741.38
1664.47 | 1743.18
1661.93 | 1738.72
1667.55 | 1734.03
1668.4 | 1736.45
1666.28 | 1738.43
1663.38 | 1736.47
1666.4 | 1743.6
1662.1 | 1745.18
1661.82 | 1743.22
1665.82 | 1742.45
1670.22 | 1744.78
1668.3 | 1740.7
1667.47 | 1740.65
1664.22 | 1743.35
1665.6 | 1747.05
1666.18 | 1743
1663.82 | 1744.55
1659 | 1742.4
1661.3 | 1741
1665.57 | 1736.28
1669.3 | 1738.43
1669.18 | 1740.25
1659.95 | 1744.82
1661.45 | 1746.45
1663.85 | 1747.53
1663.13 | 1743.57
1663.97 | 1740.57
1668.63 | 1738.32
1667.38 | 1732.57
1662.13 | 1734.78
1663.75 | 1736.72
1664.75 | 1731.68
1664.5 | 1727.43
1663.55 | 1737.63
1666.2 | 1741.43
1663.85 | 1738.75
1661.28 | 1739.4
1662.65 | 1740.07
1666.7 | 1740.65
1666.18 | 1737.65
1666.85 | 1733.22
1668.97 | 1734.8
1674.47 | 1737.63
1671.57 | 1739.68
1665.38 | 1741.65
1666.63 | 1742.85
1669.28 | 1738.32
1667.32 | 1735.1
1669.65 | 1737.55
1666.8 | 1740.63
1666.75 | 1736.3
1667.03 | 1731.63
1665.82 | 1731.63
1665.15 | 1734.6
1672.65 | 1740.65
1668.05 | 1738.22
1669.72 | 1739.07
1659.63 | 1735.32
1659.4 | 1738.4
1658.82 | 1741.65
1658.45 | 1740.97
1657.5 | 1736.4
1666.05 | 1732.45
1670.18 | 1732.3
1671.28 | 1734.82
1671.8 | 1739.32
1663.13 | 1738.1
1663.13 | 1738.6
1663 | 1738.78
1665.25 | 1739.3
1665.32 | 1745.72
1664.03 | 1747.8
1661.38 | 1745.65
1663.07 | 1742.32
1665.5 | 1737.25
1666.65 | 1734.55
1669.55 | 1734.38
1678.45 | 1735.9
1673 | 1734.88
1672.6 | 1739.55
1671.9 | 1734.85
1672.4 | 1733.7
1678.45 | 1734.93
1669.93 | 1734.4
1668.15 | 1730.9
1662.22 | 1734.45
1661.72 | 1735.78
1664.63 | 1738.85
1664.55 | 1735.53
1667.93 | 1735.3
1673.47 | 1735.35
1669.32 | 1735.47
1668.35 | 1735.38
1666.4 | 1736.38
1670.22 | 1735.6
1674.07 | 1734.32
1670.38 | 1736.63
1668.57 | 1737.2
1663.97 | 1741.72
1663 | 1740.28
1664 | 1745.13
1664.4 | 1742.82
1660.4 | 1744.18
1663.05 | 1742.43
1661.32 | 1740.8
1663.88 | 1743.4
1664.45 | 1744.25
1667.85 | 1741.63
1670.9 | 1740.55
1665.47 | 1737.88
1659.75 | 1739.75
1659.03 | 1738.38
1661.47 | 1740.65
1660.28 | 1742.3
1661.8 | 1746
1660.35 | 1747.57
1663.7 | 1746.6
1664.65 | 1740.93
1662.15 | 1740.85
1661.65 | 1736.8
1664.15 | 1737.85
1664.7 | 1740.28
1663.2 | 1743.8
1663.3 | 1741.72
1665.68 | 1739.8
1661.78 | 1736.47
1664.15 | 1737.03
1668.2 | 1738
1666.45 | 1742.2
1663.93 | 1750.53
1661.82 | 1750.88
1660.9 | 1745.9
1663.85 | 1739.53
1666.25 | 1736.57
1667.78 | 1736.5
1667.47 | 1733.97
1665.95 | 1737.5
1668.93 | 1738.38
1667.57 | 1738.03
1664 | 1741.88
1662.45 | 1744.22
1662.57 | 1745.65
1666.43 | 1743.13
1664.88 | 1743.05
1666 | 1737.47
1662.3 | 1734.25
1669.38 | 1733.88
1670.1 | 1734.35
1674.2 | 1736.95
1669.7 | 1735.25
1667.85 | 1738.57
1670.8 | 1739.3
1664.3 | 1736.4
1668.1 | 1738.47
1664.55 | 1736.68
1665.72 | 1738.55
1664.3 | 1739.63
1661.75 | 1743.2
1667.47 | 1743.82
1669.05 | 1738.32
1667.35 | 1740.13
1666.15 | 1740.47
1666.45 | 1735.63
1663.13 | 1733.82
1660.9 | 1736.3
1668.15 | 1735
1669.43 | 1736.25
1668.55 | 1738.28
1662.72 | 1736.97
1665.45 | 1739.13
1667.07 | 1737.47
1666.25 | 1739.1
1662.05 | 1741.32
1662.3 | 1742.6
1666.85 | 1741.72
1666.2 | 1744.25
1662.45 | 1744.22
1661.25 | 1740.22
1663.18 | 1738.07
1665.55 | 1738.72
1671 | 1734.65
1669.32 | 1734.45
1672.13 | 1734.1
1668.8 | 1733.85
1668.25 | 1734.1
1664.43 | 1735.3
1666.68 | 1736.65
1668.55 | 1737.88
1667 | 1741.78
1667.15 | 1742.38
1662.57 | 1739.1
1661.25 | 1740.35
1665.45 | 1740.45
1668.45 | 1736.57
1670.28 | 1736.18
1664.13 | 1739.38
1666.55 | 1739.25
1668.25 | 1739.47
1662.72 | 1740.63
1663.55 | 1742.78
1664.88 | 1738.1
1669.65 | 1734.82
1670.53 | 1734.3
1662.45 | 1735.88
1660.6 | 1736.85
1664.88 | 1735.25
1671.03 | 1737.82
1671.88 | 1737.88
1668.35 | 1737.47
1669.3 | 1737.93
1669.32 | 1738.13
1671.82 | 1738.68
1671.57 | 1736.18
1671 | 1736.57
1671.57 | 1735.8
1670.2 | 1736.15
1671.03 | 1737.72
1666.5 | 1735.57
1664.38 | 1738.97
1663.13 | 1740.32
1664.7 | 1742.05
1667.3 | 1737.45
1665 | 1737.65
1665.38 | 1735.63
1666.65 | 1732.57
1668.28 | 1736.22
1666.28 | 1735.45
1666.88 | 1733.35
1663.7 | 1736.68
1663.78 | 1736.15
1667.13 | 1736.55
1666.5 | 1738.9
1660.6 | 1739.07
1669.78 | 1735.57
1671.43 | 1731.68
1666.97 | 1736.28
1659.32 | 1739.07
1655.35 | 1738.93
1662.8 | 1739.1
1666.32 | 1734.63
1668.22 | 1732.7
1668.75 | 1730.55
1666.95 | 1730.1
1668.28 | 1732.97
1669.1 | 1734.22
1673.63 | 1734.45
1670.72 | 1734.4
1667.63 | 1735.72
1660.57 | 1740.32
1657.9 | 1744
1656.55 | 1743.88
1659.95 | 1740.22
1663.05 | 1740.65
1663.85 | 1739.3
1667.4 | 1742.85
1668.65 | 1743.97
1661.82 | 1741.1
1665.53 | 1739.72
1668.68 | 1736.5
1661.22 | 1742.1
1663.63 | 1741.3
1662.45 | 1742.53
1661.88 | 1742.82
1662.57 | 1743.6
1664.03 | 1742.9
1659.2 | 1747.07
1661.55 | 1743.28
1666.68 | 1735.63
1668.38 | 1737.47
1668.6 | 1736.07
1663.15 | 1739.97
1662.9 | 1740.07
1665.18 | 1739.35
1667.53 | 1736.75
1663.1 | 1738.47
1658.3 | 1740.9
1662.1 | 1738.45
1661.72 | 1734.95
1663.5 | 1735.8
1664.72 | 1739.47
1662.18 | 1742.32
1657.43 | 1747.13
1662.1 | 1742.97
1666.38 | 1737.32
1672.53 | 1737.32
1669.6 | 1736.22
1663.6 | 1739.6
1662.4 | 1740.35
1665.65 | 1737.97
1670.03 | 1737.57
1665.35 | 1737.72
1660.97 | 1741.57
1661.28 | 1739.97
1667.78 | 1736.85
1670.55 | 1737.1
1665.88 | 1735.97
1661.97 | 1739.2
1661.05 | 1746.53
1663.8 | 1741.35
1666.8 | 1738.22
1665.97 | 1740.13
1659.97 | 1738.72
1662.43 | 1744.1
1663.3 | 1739.32
1657.45 | 1741.88
1666.82 | 1736.8
1670.93 | 1732.72
1671.4 | 1735.5
1670.18 | 1735.72
1664.85 | 1735.63
1664.88 | 1739.55
1664.47 | 1738.45
1668.93 | 1733.95
1668.55 | 1736.45
1662.05 | 1737
1666.47 | 1740
1668.13 | 1741.05
1666.78 | 1736.28
1673.1 | 1734.35
1673.35 | 1734.88
1663.82 | 1736.5
1660.35 | 1740.2
1660.72 | 1738.45
1666.2 | 1731.15
1672.22 | 1731.15
1667.85 | 1732.72
1664.6 | 1741.7
1666.68 | 1738.88
1667.2 | 1733.65
1668.75 | 1737.55
1669.57 | 1736.4
1665.75 | 1734.38
1662.7 | 1740.35
1667.6 | 1743
1664.47 | 1738.68
1663.15 | 1740.38
1666.18 | 1740.13
1666.57 | 1735.55
1670.95 | 1735.2
1668.97 | 1733.6
1672.15 | 1736.1
1670.93 | 1735.95
1665.13 | 1734.97
1667.7 | 1736.9
1670.1 | 1734.63
1669.25 | 1736.82
1666.85 | 1744.55
1660.85 | 1744.28
1660.07 | 1744.13
1663.93 | 1739.88
1664.15 | 1737.6
1662.32 | 1744.3
1660.93 | 1741.55
1667.57 | 1739.13
1668.72 | 1737.47
1665.45 | 1740.18
1663.53 | 1742.15
1663.35 | 1743.63
1667 | 1736.5
1665.1 | 1736.57
1663.72 | 1740.55
1661.9 | 1737.63
1665.6 | 1735.45
1664.32 | 1739.95
1663.7 | 1738.32
1664.32 | 1736.55
1665.88 | 1741.1
1663.35 | 1741.85
1661.75 | 1737.7
1669.22 | 1735.32
1667.88 | 1737.7
1667.03 | 1739.05
1665.35 | 1742.43
1662.4 | 1741.9
1664.72 | 1736.93
1673.07 | 1733.25
1670.68 | 1733.38
1666.13 | 1741.07
1666.18 | 1742.6
1663.43 | 1739.03
1662.5 | 1740.97
1667.63 | 1739.68
1668.93 | 1735.32
1664.32 | 1741.3
1663.88 | 1741.05
1664.75 | 1736.78
1666.25 | 1738.78
1668.13 | 1737.78
1669.15 | 1735.72
1667.3 | 1737.85
1667.88 | 1738.4
1663.72 | 1735.25
1664.15 | 1739.32
1669.95 | 1740.8
1667.03 | 1738.22
1665.95 | 1736.3
1667.95 | 1737.05
1667.93 | 1738.9
1664.45 | 1742.3
1666.63 | 1742.2
1663.93 | 1735.72
1662.35 | 1736.28
1662.7 | 1742.22
1662.53 | 1740.25
1667.55 | 1735.28
1665.75 | 1738.57
1660.72 | 1738.78
1659.7 | 1738.6
1660.15 | 1743.35
1660.38 | 1740.97
1662.9 | 1735.93
1664.05 | 1739.8
1664.07 | 1739.65
1662 | 1742.43
1661.72 | 1739.07
1665.28 | 1739.57
1661.8 | 1738.43
1664.95 | 1741.32
1666.68 | 1737.93
1661.53 | 1739.72
1661.45 | 1738.43
1665.95 | 1738
1665.22 | 1738.5
1662.53 | 1739.8
1666.13 | 1737.3
1664.43 | 1735.85
1660.07 | 1740.38
1666.82 | 1742.1
1665.7 | 1739.93
1663.45 | 1739.93
1666.75 | 1740.95
1668.18 | 1738.2
1663.03 | 1741.4
1663.72 | 1743.85
1664.5 | 1736.85
1665 | 1736.78
1670.2 | 1738.43
1666.65 | 1736.1
1660.53 | 1739.45
1661.78 | 1744.65
1663.32 | 1741.4
1663.9 | 1739.22
1666.32 | 1739.2
1663.97 | 1735.68
1667.72 | 1732.72
1667.55 | 1734.25
1662.75 | 1737.8
1663.45 | 1736.28
1664.93 | 1737.28
1658.28 | 1741.63
1659.6 | 1740.6
1664.8 | 1739.6
1665.43 | 1739.5
1664.88 | 1740.53
1662 | 1743.72
1660.68 | 1742.72
1661.95 | 1739.38
1663.78 | 1740.7
1659.68 | 1739.93
1658.4 | 1738.43
1662.47 | 1736.97
1661.72 | 1735.68
1660.5 | 1735.3
1664.78 | 1734.1
1663.97 | 1735.88
1663.82 | 1737.07
1668.3 | 1737.05
1666.47 | 1734.35
1667.13 | 1738.35
1665.2 | 1743.35
1663.68 | 1737.28
1663 | 1739.55
1664.2 | 1741.85
1663.88 | 1737.97
1660.53 | 1740.6
1666.28 | 1741.88
1666.72 | 1737.78
1661 | 1737.3
1660.75 | 1740.65
1664.5 | 1740
1660.95 | 1738.68
1659.15 | 1741.2
1661.9 | 1739.47
1663.2 | 1739.82
1659.43 | 1741.88
1664.18 | 1741.43
1662.18 | 1735.15
1658.93 | 1737.53
1660.28 | 1737.28
1659.9 | 1740.07
1665.7 | 1740.05
1666.05 | 1738.7
1665.05 | 1739.53
1664.75 | 1742.47
1662.18 | 1741.55
1665.9 | 1739.15
1666.63 | 1735.63
1664.15 | 1737.85
1659.32 | 1741.05
1659.25 | 1739.7
1661.5 | 1739.2
1671.15 | 1742.9
1669.35 | 1736.88
1669.1 | 1739.72
1668.4 | 1738.88
1662.15 | 1742.9
1659.63 | 1741.07
1664.1 | 1735.1
1663.35 | 1740.38
1666.4 | 1740.38
1663.53 | 1736.9
1661.5 | 1741.63
1666.43 | 1743.15
1667.82 | 1738.7
1666.4 | 1741.22
1666.4 | 1741.75
1667.78 | 1737.63
1666.22 | 1738.97
1663.05 | 1739.57
1658.78 | 1742.1
1658.93 | 1744.38
1656.65 | 1740.6
1665.03 | 1737.95
1668.45 | 1736.18
1666.2 | 1736.53
1662.25 | 1741.97
1656.82 | 1742.28
1662.63 | 1740.22
1671.85 | 1736.07
1670.55 | 1736.13
1669.35 | 1739.3
1664.22 | 1741.88
1663.68 | 1742.4
1669.5 | 1741.5
1666.88 | 1738.35
1662.82 | 1741.07
1665.3 | 1744.25
1668.05 | 1738.55
1669.18 | 1740.95
1663.97 | 1740.9
1660.93 | 1738.07
1661.4 | 1740.55
1662.53 | 1740.85
1661.88 | 1742.75
1669.3 | 1739.4
1670.5 | 1736.35
1668 | 1737
1665.5 | 1737.43
1659.45 | 1745.1
1658.72 | 1749.7
1660.35 | 1746.6
1664.1 | 1741.5
1663.65 | 1743.43
1661 | 1742.47
1666.57 | 1739.15
1665.43 | 1743.07
1662.68 | 1743.55
1662.72 | 1740.35
1663.07 | 1739.6
1661.4 | 1739.85
1664.82 | 1738.25
1666.15 | 1738.22
1660.85 | 1739.7
1660.07 | 1745.4
1664.43 | 1743.15
1661.85 | 1741.3
1665.47 | 1739.5
1666.38 | 1737.05
1663.43 | 1742.57
1658.72 | 1741.75
1658.15 | 1742.47
1661.28 | 1744.95
1663.22 | 1742.3
1667.93 | 1737.3
1669.05 | 1733.82
1668.3 | 1734.57
1667.8 | 1735.4
1665.28 | 1737.8
1665.72 | 1741.47
1664.72 | 1740.65
1666.7 | 1740.7
1665.9 | 1739.45
1661.97 | 1738.97
1669.93 | 1740.32
1668.35 | 1735.07
1664.25 | 1736.57
1662.97 | 1737.15
1656.03 | 1740.8
1658.88 | 1741.5
1662.88 | 1736.47
1664.38 | 1736.2
1663.63 | 1739.07
1662.63 | 1739.07
1663.78 | 1739.28
1664.5 | 1744.3
1659.97 | 1743.35
1663.1 | 1742.45
1665.8 | 1747.22
1662.5 | 1742.85
1668.05 | 1739.55
1667.43 | 1735.07
1666.32 | 1736.5
1663.38 | 1735.35
1662.13 | 1741.18
1663.68 | 1737.6
1667.53 | 1736.75
1668.47 | 1739.43
1669.4 | 1735.53
1672 | 1733.72
1669.47 | 1733.72
1669.82 | 1736.6
1672.68 | 1735.72
1669.43 | 1737.25
1666.55 | 1736.25
1663.45 | 1738.13
1664.75 | 1733.9
1661.97 | 1735.68
1660.13 | 1740.82
1663.07 | 1740.93
1667.97 | 1736.55
1675.45 | 1737.63
1672.38 | 1737.07
1663.1 | 1739.95
1660.88 | 1740.2
1658.95 | 1739.68
1664.6 | 1740.18
1666.5 | 1734.2
1666.2 | 1735.3
1668.65 | 1736.78
1662.88 | 1735.7
1658.2 | 1744.7
1659.15 | 1747.43
1660.7 | 1742.65
1663.7 | 1736.57
1667.22 | 1733.35
1668.4 | 1737.43
1664.8 | 1738.88
1659.7 | 1740.32
1661.43 | 1739.63
1662.15 | 1736.72
1666.63 | 1738.5
1664.82 | 1738.88
1658.3 | 1745.72
1663.43 | 1743.2
1662.18 | 1739.2
1663.4 | 1736.85
1665.55 | 1737.45
1666.2 | 1736.55
1663.05 | 1740.25
1665.65 | 1739.22
1662.2 | 1741.2
1665.2 | 1743.05
1661.03 | 1743.63
1664.03 | 1741.93
1665.07 | 1738.28
1667.3 | 1737.43
1668.13 | 1736.97
1665.25 | 1743.43
1660.57 | 1742.8
1664.93 | 1738.78
1671.53 | 1736.1
1668.13 | 1740.38
1669.3 | 1741.75
1664.35 | 1743.6
1662.7 | 1740
1667.6 | 1735.88
1672 | 1734.03
1673.55 | 1739.75
1665.03 | 1743.15
1665.05 | 1746.7
1663.72 | 1744.22
1664.68 | 1743.5
1663.35 | 1744.97
1668.47 | 1741.8
1668.43 | 1740.4
1669.88 | 1740.32
1667.68 | 1738.45
1663.2 | 1739.2
1663.47 | 1743.78
1664.57 | 1739.78
1668.15 | 1736.72
1668.38 | 1735.38
1666.05 | 1743.45
1662.18 | 1743.32
1661.22 | 1743.95
1665.38 | 1747.35
1660.28 | 1744.4
1660.2 | 1745.8
1661.82 | 1741.95
1666 | 1741.85
1666.95 | 1739.47
1668.15 | 1739.85
1663.32 | 1741.88
1667.9 | 1739.82
1669.65 | 1736.05
1673.15 | 1735.55
1671.88 | 1734.82
1666.03 | 1739.93
1662.88 | 1739.97
1660.5 | 1742.47
1663.38 | 1740.8
1664.22 | 1736.75
1660.9 | 1739.88
1661.45 | 1739.03
1668.05 | 1737.72
1668.43 | 1739.43
1662.75 | 1739.47
1661.38 | 1744.38
1665.07 | 1743.93
1666.9 | 1738.18
1667.13 | 1736.75
1661.63 | 1737.15
1666 | 1738.75
1662.4 | 1738.65
1661.63 | 1736.95
1665.25 | 1736.3
1668.22 | 1736.15
1670.05 | 1737.25
1665.68 | 1736.6
1660.18 | 1736.57
1658.55 | 1742.45
1659.32 | 1746.4
1659.95 | 1746.47
1663.05 | 1743.4
1665.03 | 1734.28
1669.25 | 1731.45
1664.82 | 1736.4
1661.65 | 1741.28
1660.05 | 1743.9
1661.85 | 1746.43
1660.85 | 1744.85
1664.47 | 1741.03
1665.32 | 1736.93
1666.38 | 1738.9
1666.55 | 1738.43
1667.03 | 1735.57
1666.68 | 1732.97
1667.32 | 1739.47
1665.1 | 1742.5
1663.57 | 1745.5
1661.85 | 1745.32
1658.95 | 1745.15
1662.1 | 1742.4
1667.88 | 1738.38
1672.97 | 1739.43
1666.07 | 1741.45
1658.97 | 1741.65
1660.97 | 1741.5
1663.63 | 1749.28
1666.72 | 1744.15
1668.8 | 1737.85
1669.03 | 1739.25
1669.45 | 1739.13
1670.8 | 1737.47
1668.3 | 1737.6
1669.82 | 1738.7
1669.68 | 1737.28
1670.07 | 1738.6
1670.88 | 1738.75
1671.03 | 1737.57
1672.45 | 1735
1672.65 | 1736.13
1668.9 | 1736.38
1662.25 | 1739.7
1661.65 | 1740.18
1662.57 | 1740.95
1661.75 | 1741.9
1659.95 | 1740.3
1660.32 | 1741.68
1661.72 | 1742.07
1662.72 | 1737.93
1663.47 | 1738.15
1661.97 | 1740.47
1661.05 | 1750.03
1663.2 | 1742.38
1670.13 | 1742.78
1669.97 | 1738
1666.18 | 1738.63
1664.25 | 1737.57
1665.38 | 1739.9
1663.72 | 1740.95
1663.63 | 1742.4
1663.1 | 1739.53
1664.75 | 1739.13
1665.57 | 1736.45
1668.8 | 1737.57
1672.35 | 1733.45
1672.07 | 1732.32
1667 | 1735.05
1663.4 | 1734.4
1669 | 1735.78
1669.75 | 1736.38
1670.1 | 1736.4
1669.5 | 1735.28
1667.43 | 1738.82
1663.7 | 1738.57
1662.15 | 1741.5
1664.45 | 1742.53
1663.75 | 1739.78
1663.75 | 1740.47
1661.82 | 1740.68
1667.4 | 1737.15
1666.25 | 1735.18
1662.78 | 1736.43
1663.85 | 1743.63
1668.55 | 1739.78
1671.43 | 1736.13
1673.4 | 1732.7
1669.45 | 1733.72
1668.88 | 1733.75
1665.45 | 1737.15
1665.07 | 1738.28
1661.82 | 1738.32
1664.45 | 1737.15
1668.28 | 1737.07
1667.75 | 1736.88
1671.18 | 1738.15
1669.93 | 1737.95
1668.95 | 1738.6
1665.47 | 1741.07
1664.07 | 1740.38
1662.9 | 1739.68
1668.65 | 1736.7
1671.53 | 1734.4
1670.4 | 1734.82
1669.28 | 1737.28
1668.03 | 1738.22
1670.28 | 1738.7
1670.35 | 1736.82
1670.35 | 1735.1
1672.5 | 1736.68
1669.6 | 1738.65
1663.75 | 1740.13
1662.03 | 1742.53
1662.4 | 1740.43
1660.93 | 1742.45
1661.03 | 1736.05
1665.07 | 1733.97
1665.7 | 1732.75
1665.53 | 1733.38
1665.55 | 1735.68
1661.68 | 1744.8
1661.68 | 1740.55
1663.53 | 1735.78
1669.18 | 1734.18
1670.88 | 1734.7
1671.07 | 1733.53
1670.53 | 1735
1669.93 | 1733.7
1666.22 | 1733.85
1672.15 | 1736.88
1669.93 | 1738.25
1667.5 | 1735.4
1664.25 | 1733.57
1663.5 | 1734.85
1669.2 | 1737.9
1669.45 | 1735.68
1669.5 | 1736.13
1667.18 | 1739.75
1664.38 | 1745.65
1660.55 | 1745.68
1661.72 | 1738.68
1662.85 | 1742.4
1661.32 | 1744.7
1663.75 | 1744.45
1664.53 | 1740.82
1662.97 | 1739.68
1665.2 | 1738.45
1669.13 | 1738
1665.82 | 1737.32
1667.53 | 1738.82
1667.63 | 1736.95
1664.6 | 1737.05
1667.65 | 1738.38
1668.2 | 1738.07
1662.82 | 1739.63
1664.2 | 1736.18
1668.93 | 1735.78
1666.05 | 1737.55
1667.97 | 1736.68
1670.3 | 1733.78
1669.88 | 1734.93
1668.22 | 1738.07
1662.63 | 1739.68
1659.9 | 1743.07
1661.6 | 1744
1661.1 | 1745.85
1659.68 | 1743.55
1662.95 | 1742.95
1661.5 | 1739.6
1663.32 | 1739.6
1667.93 | 1738.05
1669.2 | 1736
1671.7 | 1734.53
1664.57 | 1739.43
1662.03 | 1741.43
1662.88 | 1748.88
1661.78 | 1749.35
1662.68 | 1746.45
1662 | 1742.13
1660.6 | 1743.35
1659.45 | 1747.5
1663.68 | 1745.18
1664.68 | 1737.28
1667.03 | 1734.47
1662.45 | 1734.57
1664.5 | 1737.47
1668.9 | 1734.03
1662.45 | 1734.13
1667.18 | 1735.6
1667.5 | 1737.05
1673.28 | 1739.35
1670.95 | 1737.43
1665.65 | 1739
1661.82 | 1738.53
1659.55 | 1738.9
1663.97 | 1735.5
1666.13 | 1737.8
1663.63 | 1739.8
1664.72 | 1739.43
1671.9 | 1739.07
1671.45 | 1735.7
1671.43 | 1738.25
1666.75 | 1739.85
1663.8 | 1739.18
1664 | 1739.7
1660.65 | 1745.25
1661.3 | 1749.75
1660.57 | 1747.88
1665.68 | 1743.53
1666.85 | 1741.95
1664.82 | 1739.9
1664.97 | 1742.72
1662.65 | 1743.35
1664.03 | 1739.7
1665.53 | 1738.57
1663.32 | 1739.07
1662.35 | 1742.93
1661.15 | 1742.6
1664.53 | 1738.45
1665.55 | 1734.75
1670.95 | 1738.2
1672.47 | 1738.32
1669.9 | 1737.82
1667.13 | 1739.57
1661.22 | 1738.88
1660.38 | 1745.45
1661.97 | 1746.4
1660.03 | 1745.38
1659.57 | 1744.55
1660.72 | 1742.4
1663.78 | 1745.35
1660.82 | 1744.4
1661.43 | 1744.22
1664.1 | 1741.85
1665.88 | 1736.57
1669.7 | 1738.2
1667.97 | 1737.1
1664.95 | 1739.07
1662.97 | 1736.78
1664.9 | 1738.47
1665.93 | 1737
1664.78 | 1739.07
1664.22 | 1739.03
1663.3 | 1735.72
1664.1 | 1742.78
1664.72 | 1740.55
1668.38 | 1737.47
1669.78 | 1735.53
1670.95 | 1737.22
1672.82 | 1738.7
1665.5 | 1739.88
1660.43 | 1743.32
1660.1 | 1743.2
1659.95 | 1744.38
1661.5 | 1747.07
1662.9 | 1743.13
1666.45 | 1737.9
1665.5 | 1738.07
1668.82 | 1739.88
1666.32 | 1740.65
1661.93 | 1740.38
1663.75 | 1739.75
1664.18 | 1736.25
1666.38 | 1736.25
1669.07 | 1739.15
1668.38 | 1737.1
1667.47 | 1734.65
1665.68 | 1738.13
1665.63 | 1741.2
1663.68 | 1740.2
1660.9 | 1741.75
1661.6 | 1739.85
1668.82 | 1736.88
1672.47 | 1734.75
1670.47 | 1733.97
1672.88 | 1740.7
1671.15 | 1740.57
1670.35 | 1740.63
1668.07 | 1739.9
1663.03 | 1741.45
1664.82 | 1745.95
1668.05 | 1741
1670.63 | 1741.35
1668.15 | 1736.85
1668.85 | 1736.07
1668.1 | 1734.82
1666.43 | 1734.85
1670.75 | 1736.4
1668.85 | 1735.95
1670.4 | 1738.55
1665.47 | 1739.9
1661.3 | 1746.78
1662.75 | 1745.75
1662.47 | 1747.43
1663.22 | 1746.43
1660.75 | 1745.7
1662.25 | 1741.07
1666.78 | 1736.78
1673.15 | 1736.03
1674.13 | 1739.5
1667.57 | 1737.6
1664.8 | 1738.25
1666.28 | 1739.88
1662.78 | 1736.6
1659.78 | 1742.25
1666.75 | 1746.47
1667.22 | 1740.1
1666.85 | 1741.65
1665.45 | 1743.1
1662.9 | 1744.45
1665.97 | 1747.57
1665.22 | 1744.75
1662.57 | 1741.35
1664.55 | 1740.6
1668.03 | 1741.35
1663.85 | 1739.18
1664.95 | 1741.78
1664.1 | 1743.13
1664.15 | 1743.1
1663.97 | 1740.32
1668.78 | 1739.55
1663.22 | 1737.88
1663 | 1739.82
1661.05 | 1736.25
1667.57 | 1736.03
1666.5 | 1734.05
1666.18 | 1736.78
1665.7 | 1741.63
1661.03 | 1743.1
1666.05 | 1738.53
1667.35 | 1737.68
1664.68 | 1740.28
1665.55 | 1738.38
1665.55 | 1738.38
1660.03 | 1740.1
1661.43 | 1746.7
1662.8 | 1741.32
1661.35 | 1736.78
1666.28 | 1736.97
1664.55 | 1737.4
1662.55 | 1744.2
1666.03 | 1741.43
1666.95 | 1735.7
1670.5 | 1739.25
1667.57 | 1739.57
1661.28 | 1740.9
1667.2 | 1740.9
1667.1 | 1737.45
1663 | 1742.43
1666.85 | 1742.05
1667.13 | 1735.57
1667.03 | 1739.97
1667.57 | 1744.05
1664 | 1740.18
1666.35 | 1734.43
1664.97 | 1733.8
1664.43 | 1734.82
1668.82 | 1737
1667.53 | 1735
1661.1 | 1739.47
1660.7 | 1740.8
1661.63 | 1740.97
1666.95 | 1739.32
1666.72 | 1740.3
1664.05 | 1738.78
1667 | 1736.47
1666.88 | 1733.6
1668.53 | 1736.15
1667.93 | 1740.4
1664.15 | 1740.63
1663.9 | 1740.47
1666.07 | 1736.72
1663.28 | 1731.9
1661.4 | 1735.65
1667.07 | 1731.65
1667.25 | 1731.43
1671.5 | 1734.63
1670.35 | 1740.35
1665.1 | 1743.4
1662.65 | 1741.28
1664.9 | 1736.45
1669.15 | 1737.13
1668.47 | 1731.95
1663.07 | 1736.45
1663.47 | 1741.63
1664.5 | 1740.3
1667.2 | 1739.32
1667.9 | 1741.6
1668.35 | 1737.97
1671.93 | 1732.47
1670.22 | 1736.97
1662.15 | 1741.07
1660.13 | 1740.97
1664.47 | 1740.47
1662.88 | 1739.25
1667.95 | 1737.4
1669.63 | 1736.35
1667.47 | 1739.05
1666.72 | 1741.18
1671.28 | 1737.2
1667.55 | 1737.85
1661.5 | 1739.68
1665.72 | 1735.88
1669.18 | 1736.05
1665.88 | 1738.97
1664.95 | 1738.18
1666.03 | 1736.95
1662.5 | 1743.6
1659.13 | 1742.1
1664.4 | 1743.78
1665.4 | 1744.1
1659.9 | 1742.38
1663.2 | 1742.18
1672.45 | 1740.7
1669.3 | 1740.7
1666.53 | 1740.9
1665.55 | 1744.8
1667.68 | 1743.55
1667.03 | 1741.82
1666.78 | 1743.38
1670.7 | 1743.75
1672.15 | 1745.03
1667.03 | 1752.57
1667.03 | 1749.68
1671.5 | 1745.65
1675.45 | 1744.63
1677.3 | 1744.45
1672.4 | 1741.5
1672.2 | 1744.95
1671.63 | 1748.7
1672.72 | 1745.32
1676.03 | 1745.28
1678.68 | 1749.9
1673.57 | 1750.07
1677.4 | 1748.43
1677.93 | 1749.85
1675.3 | 1748.03
1677.25 | 1748.57
1677 | 1752.22
1677.07 | 1753.57
1681.53 | 1750.43
1681.6 | 1751.1
1679.6 | 1750.68
1682.63 | 1751.03
1684.88 | 1753.7
1681.8 | 1756.72
1682.28 | 1761
1687.5 | 1760.07
1687.88 | 1762.32
1680.82 | 1763.03
1686.47 | 1765.22
1689.28 | 1758.85
1690.45 | 1758
1689.47 | 1763.3
1690.03 | 1764.97
1689.13 | 1757.1
1690.32 | 1758.93
1691 | 1760.63
1688.43 | 1763.68
1692.88 | 1762.55
1691.82 | 1758.43
1686.25 | 1763.28
1690.7 | 1766.75
1690.05 | 1763.45
1687.18 | 1761.38
1687.2 | 1765
1687.68 | 1769.68
1687.63 | 1773.1
1688.38 | 1771.88
1691.15 | 1774.28
1692.15 | 1775.43
1695.9 | 1772.3
1696.75 | 1773.05
1694.68 | 1770.1
1696.95 | 1770.7
1695.07 | 1769.32
1697.9 | 1768.43
1700.07 | 1770.8
1695.32 | 1771.28
1693.75 | 1773.03
1698.63 | 1775.5
1697.9 | 1772.15
1694.88 | 1772.22
1694.18 | 1774.43
1693.6 | 1778.63
1697.07 | 1773.4
1695.47 | 1773.28
1697.85 | 1770.57
1698.9 | 1775.25
1696.43 | 1776.63
1698.63 | 1777.25
1699.78 | 1774.57
1697.5 | 1772.15
1698.97 | 1771.03
1699.72 | 1776.18
1701.65 | 1772.22
1696.25 | 1776.43
1692.9 | 1775.82
1699 | 1774.55
1695.93 | 1773.35
1694.85 | 1771.95
1694.7 | 1776.7
1699.03 | 1773.9
1694.8 | 1773.22
1694.03 | 1775.13
1695.15 | 1772.75
1696.82 | 1766.38
1695.45 | 1773.35
1694 | 1772.78
1693.88 | 1768.7
1696.55 | 1772.32
1695.85 | 1774.7
1694.78 | 1772.95
1697.15 | 1774.45
1695.28 | 1777.1
1692.22 | 1777.35
1697.07 | 1776.97
1698.2 | 1774.53
1695.82 | 1773.15
1693.63 | 1774.82
1699.1 | 1773.1
1699.47 | 1770.13
1701.88 | 1771.53
1698.97 | 1774.7
1694.22 | 1775.97
1694.63 | 1777.93
1695.35 | 1773.7
1694.63 | 1774.55
1701.3 | 1773.72
1700.97 | 1770.03
1695.43 | 1769.57
1698.32 | 1772.78
1700.35 | 1773.53
1692.28 | 1778.85
1697.95 | 1776.05
1702.78 | 1772.28
1697.9 | 1773.28
1700.6 | 1774.7
1701.25 | 1766.8
1699.05 | 1773.75
1699.55 | 1776.97
1698.6 | 1776.25
1699.47 | 1773.47
1700.72 | 1773.63
1701.65 | 1776.4
1696.32 | 1778.93
1698.63 | 1779.78
1702.05 | 1775.38
1699 | 1776.55
1697.13 | 1774.72
1697.35 | 1777.68
1696.75 | 1776.8
1695.03 | 1778.6
1699.65 | 1777.72
1701.68 | 1770.9
1701.45 | 1777.47
1699.75 | 1779.5
1699.35 | 1780.05
1695.78 | 1783.18
1697.38 | 1779.75
1699.18 | 1775.13
1698.4 | 1779.78
1700.25 | 1779.68
1700.38 | 1779.38
1697.32 | 1775.9
1697.95 | 1778.35
1697.75 | 1779.07
1698.28 | 1775.63
1703.82 | 1775.43
1704.75 | 1775.15
1698.63 | 1773.75
1698.05 | 1777.95
1698.1 | 1779.57
1698.38 | 1776.18
1704.63 | 1772.93
1702.53 | 1774.93
1697.95 | 1774.97
1699.8 | 1775.9
1705.4 | 1775.68
1702 | 1772.22
1703.72 | 1775.53
1704.05 | 1776.63
1697.85 | 1774.38
1698.97 | 1773.68
1700.22 | 1779.1
1697.53 | 1774.6
1698.4 | 1775.55
1698.75 | 1777.55
1699.72 | 1777.25
1697.28 | 1774.55
1697.4 | 1773.15
1699.18 | 1778.88
1696.2 | 1778.47
1695.55 | 1772.55
1701.82 | 1776.28
1703.55 | 1774.53
1698.6 | 1778.85
1698.8 | 1779.68
1698.7 | 1774.03
1698.75 | 1778.72
1701.22 | 1780.22
1700.05 | 1779.85
1695.05 | 1777.7
1698.78 | 1778.72
1702.05 | 1775.47
1700.47 | 1775.2
1700.57 | 1778.15
1700.7 | 1782.38
1699.4 | 1777.85
1696.57 | 1780.72
1701.38 | 1778.53
1702.3 | 1778.8
1699.72 | 1776.88
1698.82 | 1777.65
1702.28 | 1776.53
1701.13 | 1776.1
1697.28 | 1776.3
1700.25 | 1775.5
1701.53 | 1771.72
1703.65 | 1774.28
1703.03 | 1779.72
1697.3 | 1779.03
1699.15 | 1778.43
1702.3 | 1778.82
1698.72 | 1772.82
1698.05 | 1771.9
1699.6 | 1775.1
1699.95 | 1775.28
1699.93 | 1774.72
1702.35 | 1773.47
1706.22 | 1775.18
1699.85 | 1775.9
1697.2 | 1778.45
1701.7 | 1777
1700.53 | 1775.28
1700.93 | 1776.1
1703.93 | 1779.2
1704.85 | 1777.9
1701.4 | 1776.88
1700.78 | 1778.38
1701.3 | 1778.97
1704.68 | 1778.55
1702.45 | 1774.03
1704.93 | 1776.45
1701.8 | 1781.88
1699.9 | 1780.68
1701.43 | 1780.9
1700.6 | 1779.5
1702.38 | 1778.57
1704 | 1777.05
1702.15 | 1782.53
1704.65 | 1781.5
1701.6 | 1777.28
1702.2 | 1777.55
1704.6 | 1778.93
1705.25 | 1774.82
1700.32 | 1781.13
1701.32 | 1784.18
1701.22 | 1777.35
1698.57 | 1777.13
1702.03 | 1779.35
1702.32 | 1779.2
1700.4 | 1779.75
1699.78 | 1783.28
1701.28 | 1783.97
1705.1 | 1784.57
1701.18 | 1780.95
1702.5 | 1779.32
1700.03 | 1780.63
1696.47 | 1776.95
1702 | 1778.53
1703.68 | 1778.63
1700.82 | 1778.47
1697.57 | 1776.65
1694.57 | 1777.28
1698.13 | 1776.03
1699.7 | 1777.68
1702.03 | 1777.63
1709.95 | 1774.9
1704.5 | 1774.82
1699.05 | 1777.57
1700.15 | 1776.8
1698.43 | 1778.03
1702.45 | 1778.7
1702.65 | 1777.95
1700.03 | 1781.15
1702.65 | 1780.82
1704.63 | 1779.68
1698.53 | 1782.5
1700.35 | 1782.63
1703.55 | 1784.68
1701.65 | 1783.3
1703.97 | 1779.68
1705.32 | 1779.1
1698.32 | 1776.82
1700.25 | 1777.28
1701.32 | 1778.53
1698.8 | 1779.8
1699.05 | 1778.6
1709.78 | 1778.72
1705.18 | 1776.2
1704.43 | 1778.57
1699.6 | 1784.63
1703.93 | 1779.65
1702.6 | 1778.75
1699.32 | 1776.8
1698.18 | 1777.7
1705.47 | 1776.85
1701.53 | 1774.53
1697.35 | 1778.13
1700.85 | 1780.75
1699.13 | 1784.13
1695.75 | 1786.78
1698.25 | 1786.75
1699.72 | 1782.35
1698.3 | 1779.78
1700.07 | 1781
1701.28 | 1777.28
1701.68 | 1777.68
1701.82 | 1775.93
1702.18 | 1777.93
1705.25 | 1778.18
1706.18 | 1778.07
1706.38 | 1782.38
1702.55 | 1781.95
1699.35 | 1776.47
1700.15 | 1777.22
1701.85 | 1778.8
1700.4 | 1780.13
1706.6 | 1781.28
1704.3 | 1776.57
1701.1 | 1777.7
1702.38 | 1784.35
1701.65 | 1782.9
1697 | 1786.75
1701.57 | 1781.8
1703.57 | 1775.57
1701.07 | 1775.8
1699.82 | 1779.28
1700.28 | 1783.05
1698.25 | 1782.43
1701.1 | 1787.3
1696.13 | 1777.9
1697.75 | 1778.03
1703.2 | 1784.5
1702.68 | 1781
1696.75 | 1778.72
1700.18 | 1778.03
1701.2 | 1778.95
1698.93 | 1781.97
1705.28 | 1782.1
1704.43 | 1779.63
1698.78 | 1781.7
1701.15 | 1783.57
1703.57 | 1778.13
1700.43 | 1777.93
1699.85 | 1781.57
1702.88 | 1779.18
1702.45 | 1780.32
1701.55 | 1777.53
1702.07 | 1784.15
1700.55 | 1784.03
1703.25 | 1779.78
1704.03 | 1778.38
1703.43 | 1778.28
1701.4 | 1779.3
1706.95 | 1774.1
1707.7 | 1771.38
1707.3 | 1778.63
1707.05 | 1780.43
1701.63 | 1779.03
1705.63 | 1776.85
1707.22 | 1775.72
1702.78 | 1780.25
1700.47 | 1782.65
1698.93 | 1781.38
1699.57 | 1785.1
1698.25 | 1784.93
1701.85 | 1781.55
1702.75 | 1779.25
1699.32 | 1779.97
1698.78 | 1781.82
1704.93 | 1779.55
1702.15 | 1777.15
1700.13 | 1781.82
1704.35 | 1781.75
1702 | 1778.9
1702.75 | 1778.28
1705.9 | 1778.75
1702.35 | 1778.8
1702.68 | 1776.85
1699.75 | 1783.18
1699.47 | 1778.72
1706.38 | 1775.68
1705.3 | 1779.43
1705.03 | 1777.15
1704.15 | 1773.5
1705.78 | 1774.15
1701.7 | 1776.63
1702.9 | 1779.45
1704.53 | 1779.35
1698.5 | 1778.25
1700.3 | 1778.9
1705.43 | 1776.32
1703.8 | 1778.2
1699.85 | 1783.57
1703.95 | 1779.57
1704.95 | 1776.07
1707.72 | 1775.88
1705.45 | 1774.93
1702.63 | 1777.22
1699.28 | 1780.2
1696.1 | 1779.28
1703.07 | 1778.68
1706.18 | 1777.88
1703.97 | 1783.47
1703.6 | 1789.63
1698.68 | 1788.2
1698.68 | 1782.18
1702.63 | 1780.82
1702.03 | 1777.05
1700.3 | 1782.9
1699.5 | 1780.82
1702.4 | 1775.72
1701.45 | 1777.65
1704.28 | 1775.32
1704.72 | 1773.95
1702.75 | 1777.85
1700.72 | 1777.82
1706 | 1776.15
1710.6 | 1775.47
1706.32 | 1774.13
1704.32 | 1778.32
1704.53 | 1778.72
1700.7 | 1778.53
1699.72 | 1778.75
1700.22 | 1784.05
1701.43 | 1781.38
1700.3 | 1779.05
1701.47 | 1778.82
1704.53 | 1777.6
1701.7 | 1782.4
1700.63 | 1787.9
1697.07 | 1781.15
1698.78 | 1779.1
1707.68 | 1778.4
1705.75 | 1776.9
1700.4 | 1779.65
1701.15 | 1776.75
1707.28 | 1775.82
1707.78 | 1777.82
1702.75 | 1780.78
1701.97 | 1781.57
1701.3 | 1778.07
1701.03 | 1777.75
1704.3 | 1776.43
1700.45 | 1778.15
1697.93 | 1781.88
1701.93 | 1777.88
1703.57 | 1775.72
1701.3 | 1780.53
1697.2 | 1779.93
1702.9 | 1778.97
1703.13 | 1778.1
1703.05 | 1775.88
1703.3 | 1775.25
1699.75 | 1779.68
1701.4 | 1781.88
1702.47 | 1777.7
1704.22 | 1776.47
1705.32 | 1777.2
1707.95 | 1774.88
1707.25 | 1774.82
1708.78 | 1774.1
1701.22 | 1777.2
1697.75 | 1783.18
1697.55 | 1777.5
1702.45 | 1774.25
1703.15 | 1782.5
1701.57 | 1779.03
1699.75 | 1776.45
1701.1 | 1777.03
1705.97 | 1776.97
1710.45 | 1776.9
1714.22 | 1776.75
1712.2 | 1771.53
1712.35 | 1772.15
1708.25 | 1773.35
1706.15 | 1778.22
1704 | 1776.5
1700.88 | 1777.6
1700.88 | 1776
1697.53 | 1775.7
1699.03 | 1779.88
1700.15 | 1778.82
1705.45 | 1777.05
1705.97 | 1776.13
1699.6 | 1773.97
1697 | 1780.95
1706.47 | 1781.82
1707.53 | 1774.38
1706.53 | 1775.75
1699.32 | 1782.78
1699.88 | 1782.47
1704.3 | 1777.13
1706.3 | 1773.75
1701.18 | 1780.78
1705.63 | 1781.35
1711.15 | 1776.55
1704.8 | 1781.18
1698.1 | 1783.72
1692.97 | 1786.7
1698.47 | 1784.72
1699.78 | 1779.78
1702.6 | 1776.22
1701.35 | 1773.45
1700.63 | 1777.07
1698.32 | 1782.55
1696.57 | 1780.32
1701.03 | 1775.78
1703.4 | 1779.03
1702.28 | 1779.07
1699.63 | 1778.03
1700.15 | 1779.03
1699.65 | 1776.25
1702.13 | 1777.25
1706.55 | 1778.25
1701.45 | 1780.07
1698.9 | 1781.47
1698.3 | 1776.53
1706.05 | 1777.45
1705.28 | 1776.9
1699.07 | 1780.03
1699.68 | 1782.53
1696.95 | 1786.4
1698.55 | 1780.45
1703.82 | 1774.9
1705.05 | 1772.63
1698.28 | 1777.82
1696.75 | 1777.03
1700.53 | 1776.78
1707.47 | 1776.3
1704.4 | 1776.65
1704.85 | 1780
1703.85 | 1776.88
1700.7 | 1778.8
1699 | 1782.47
1697.8 | 1782
1703.65 | 1778.97
1706.88 | 1777.32
1705.9 | 1775.72
1705.45 | 1780.9
1699.5 | 1779.22
1699.97 | 1779.15
1698.93 | 1778.7
1701.75 | 1775.2
1700.47 | 1779.72
1700.45 | 1779.18
1702.55 | 1778.07
1703.1 | 1779.85
1703 | 1779.3
1701.93 | 1781.25
1701.57 | 1779.68
1697.03 | 1785.3
1698.05 | 1785.2
1699.35 | 1782.72
1703.72 | 1778.1
1704.43 | 1776.5
1702.75 | 1778.18
1703.03 | 1774.55
1700.85 | 1776.2
1703.63 | 1777.55
1701.68 | 1774.1
1699.6 | 1783
1702.07 | 1783.05
1701.75 | 1777.2
1702.57 | 1776.38
1705.65 | 1775.55
1700.75 | 1780.05
1704.38 | 1780.8
1701.97 | 1778.45
1703.3 | 1777.75
1704.47 | 1775.95
1705.15 | 1776.7
1702.8 | 1779.85
1696.88 | 1780.63
1694.85 | 1782.75
1699.38 | 1784.57
1702.47 | 1781.78
1700.8 | 1780.88
1696.7 | 1776.45
1694.85 | 1778.5
1699.88 | 1781.15
1700.43 | 1774.9
1704.43 | 1775.88
1703.95 | 1775.95
1699.1 | 1780.38
1698.3 | 1780.7
1696.35 | 1780.25
1698.95 | 1780.95
1699.97 | 1777.38
1696.35 | 1779.75
1699.4 | 1780.28
1699.3 | 1778.53
1703.72 | 1777.65
1705.38 | 1775.6
1696.85 | 1777.53
1697.43 | 1777.8
1703.13 | 1775.47
1702.85 | 1771.6
1697.68 | 1775.07
1695.5 | 1777.65
1699.4 | 1780.35
1700.43 | 1777.78
1696.3 | 1778.7
1700.1 | 1779.88
1705 | 1778.3
1701.6 | 1777.2
1700.7 | 1783.22
1700.07 | 1779.68
1699.93 | 1773.9
1698.82 | 1777.45
1699 | 1779.95
1696.6 | 1777.1
1705.53 | 1774.38
1704.55 | 1778.07
1702.68 | 1778.8
1705.28 | 1779.88
1704.93 | 1777.97
1706.07 | 1774.45
1705.95 | 1772.35
1707.8 | 1771.8
1706.95 | 1773.13
1701.82 | 1776.93
1700.2 | 1778.6
1702.75 | 1778.97
1701.93 | 1775.97
1705.05 | 1771.85
1705.55 | 1774.43
1703.43 | 1775.15
1699.57 | 1780.1
1699.43 | 1776.7
1702.78 | 1773.15
1702.8 | 1780.28
1697.63 | 1783.4
1695.68 | 1781.15
1702.47 | 1779.25
1706.43 | 1774.68
1707.72 | 1774.95
1705.3 | 1776.55
1698.53 | 1779.25
1703.38 | 1781.78
1704.72 | 1777.97
1709.72 | 1778.9
1706.68 | 1779.32
1702.4 | 1782.68
1702.95 | 1783.22
1701.43 | 1779.95
1702.4 | 1776.03
1705.63 | 1775.88
1699.75 | 1776.03
1695.97 | 1781.68
1699.38 | 1776.93
1701.4 | 1776.5
1701.55 | 1775.65
1701.4 | 1777.45
1699.1 | 1781.43
1700.8 | 1782.78
1703.55 | 1776.22
1705.85 | 1777.15
1702.97 | 1777.4
1699.38 | 1779.93
1698.47 | 1778.6
1697.15 | 1778.7
1695.05 | 1778.95
1696.38 | 1776.75
1697.8 | 1779
1700.72 | 1781.25
1694.8 | 1783.9
1696.7 | 1778
1704.3 | 1774.03
1705.22 | 1774.7
1707.55 | 1775.65
1702.22 | 1774.38
1706.35 | 1777.07
1707.35 | 1774.2
1702.95 | 1777.68
1702.5 | 1777.07
1697.18 | 1775.65
1696.63 | 1777.28
1699.72 | 1779.75
1700.57 | 1779.45
1700.93 | 1779.6
1701.63 | 1782.45
1698.95 | 1783.6
1697.9 | 1783.5
1695.6 | 1783.18
1698.85 | 1779
1704.8 | 1771.63
1703.18 | 1774.53
1697.07 | 1782.53
1697.45 | 1780.9
1704.25 | 1778.15
1702.57 | 1777.63
1702.2 | 1774.15
1704.93 | 1775.05
1707.25 | 1778.05
1700.3 | 1778.18
1700.55 | 1776.53
1705.35 | 1776.18
1702.28 | 1774.88
1698.53 | 1779.35
1700.2 | 1781.07
1699.5 | 1781.57
1701.75 | 1780.5
1705.78 | 1781.05
1703.65 | 1778.28
1701.07 | 1777.82
1701.57 | 1777.7
1698.7 | 1775.28
1700.57 | 1774.6
1707.45 | 1778.65
1706.6 | 1779.15
1699.3 | 1777.82
1702.93 | 1779.15
1705.63 | 1776.75
1699.82 | 1780.32
1699.35 | 1780.85
1697.78 | 1779.93
1702.57 | 1776.18
1701.9 | 1772.4
1699.45 | 1776.6
1699.15 | 1775.9
1704.25 | 1769.97
1701.32 | 1774.25
1703.13 | 1776.97
1702.3 | 1780.43
1697.88 | 1783.47
1699.5 | 1787.13
1700.9 | 1774.88
1701.68 | 1778.5
1700.88 | 1775.97
1700.63 | 1777.97
1701.6 | 1781.6
1704.8 | 1780.25
1700.95 | 1778.32
1701.78 | 1775.65
1702.75 | 1779.13
1702.28 | 1779.93
1698.2 | 1772.3
1700.43 | 1774.68
1703.65 | 1774.55
1702.03 | 1774.78
1701.25 | 1780.8
1702.55 | 1779.47
1702.1 | 1774.22
1701.47 | 1776.88
1706.13 | 1776.88
1705.43 | 1774.2
1705.13 | 1777.65
1702.03 | 1779.4
1697.82 | 1783.1
1699.3 | 1781.6
1701.4 | 1774.07
1704.22 | 1774.88
1705.97 | 1776
1701.53 | 1775.35
1703.97 | 1780.3
1701.72 | 1782.15
1698.38 | 1778.53
1704.28 | 1778.95
1704.35 | 1777.38
1699.18 | 1778.18
1698.07 | 1778.45
1696 | 1777.63
1695.65 | 1775.88
1699.68 | 1777.38
1696.88 | 1778.18
1700.9 | 1777.3
1704.57 | 1774.55
1699.5 | 1777
1700.75 | 1775.22
1702.05 | 1776.03
1698.47 | 1777.95
1696.97 | 1774.72
1698.2 | 1777.35
1700.03 | 1776.47
1704.25 | 1774.55
1707.55 | 1778.97
1702.8 | 1781.72
1700.1 | 1781.38
1704.68 | 1773
1703.32 | 1772.07
1699.72 | 1780.68
1697.03 | 1780.6
1698.28 | 1778.93
1699.45 | 1780.38
1700.8 | 1782.6
1702.07 | 1777.03
1701.6 | 1779.2
1701.18 | 1778.18
1696.47 | 1777.03
1696.53 | 1776.9
1701.97 | 1779
1696.43 | 1777.43
1699.3 | 1775.45
1704.07 | 1774.65
1700.5 | 1776.4
1698.18 | 1781.28
1699.78 | 1778.95
1698.93 | 1775.07
1698.6 | 1777.13
1700.13 | 1776.45
1698.32 | 1776.72
1696.88 | 1777.07
1700.3 | 1776.15
1703.43 | 1777.1
1701.7 | 1775.7
1701.53 | 1776.22
1697.95 | 1774.82
1700.47 | 1774.03
1703.9 | 1776.13
1697.03 | 1777.55
1698.6 | 1776
1701.38 | 1775.8
1700.68 | 1777
1699.8 | 1778.53
1701.13 | 1778.68
1697.78 | 1776.75
1698.53 | 1773.65
1697.43 | 1776.93
1700.05 | 1780.35
1701.8 | 1778.55
1703.63 | 1779
1703.1 | 1779.45
1701.95 | 1777.45
1699.05 | 1782.03
1700.57 | 1782.15
1700.28 | 1777.7
1700.15 | 1779.28
1705.25 | 1779.82
1706.28 | 1776.82
1699.9 | 1779.97
1698.93 | 1778.63
1703.45 | 1774.78
1698.28 | 1780.47
1701.72 | 1783.15
1702.35 | 1777.93
1707.38 | 1773.65
1704.35 | 1771.88
1703.22 | 1774.93
1700.9 | 1780.55
1699.07 | 1780.28
1699.38 | 1775.53
1702.15 | 1778.15
1700.28 | 1775.3
1699.4 | 1775.03
1704.53 | 1779.35
1703.88 | 1778.22
1703.68 | 1776.45
1703.32 | 1777.1
1703.78 | 1777.78
1701.63 | 1775
1701.32 | 1775.82
1701.28 | 1775.38
1702.2 | 1772.38
1705.63 | 1771.72
1707.15 | 1774.15
1705 | 1774.2
1702.22 | 1776.88
1698.95 | 1777.43
1695.88 | 1772.65
1700.43 | 1773.93
1704.03 | 1771.5
1699.55 | 1772.97
1699.68 | 1778.55
1700.18 | 1777.72
1698 | 1778.28
1701.85 | 1777.97
1702.35 | 1777.68
1701.88 | 1774.1
1701.9 | 1776.38
1702.35 | 1780.72
1697.43 | 1782
1703.3 | 1783.2
1701.2 | 1777.43
1702.65 | 1773.65
1696.63 | 1775.43
1703.88 | 1775.25
1705.28 | 1776.38
1702.53 | 1776.35
1701.75 | 1778.53
1703.97 | 1775.05
1703.28 | 1774.18
1703.15 | 1776.93
1701.72 | 1779.72
1699.57 | 1777.88
1701.35 | 1782.13
1703.53 | 1780.03
1699.2 | 1779.57
1702.03 | 1782.68
1699.1 | 1782.6
1696.68 | 1778.53
1702.15 | 1777.75
1706.43 | 1777.82
1706.43 | 1773.18
1702.6 | 1778.03
1700.22 | 1782.35
1701.97 | 1777.65
1700.45 | 1774.68
1700.35 | 1775.8
1701.28 | 1776.1
1702.88 | 1774.4
1701.1 | 1774.75
1701.22 | 1776.28
1694.9 | 1778.72
1697.13 | 1782.22
1698.78 | 1778.3
1700.65 | 1773.3
1697.72 | 1776.15
1703.93 | 1777.45
1705.55 | 1774.53
1701.68 | 1776.68
1706.95 | 1779.88
1706.22 | 1775.38
1700.28 | 1777.95
1702.95 | 1778.9
1704.05 | 1775.6
1703.78 | 1780.65
1703.25 | 1781.13
1700.85 | 1777.25
1704.43 | 1771.82
1707.1 | 1773.93
1701.85 | 1774.93
1698.38 | 1776.95
1700.28 | 1774.93
1697.55 | 1775.85
1697.07 | 1777.9
1700.07 | 1778.03
1702.35 | 1777.82
1701.47 | 1777.4
1700.35 | 1779.32
1704 | 1779.65
1707.05 | 1775.97
1705.05 | 1774.1
1703.55 | 1779.2
1703.97 | 1781.25
1699.93 | 1779.05
1704.78 | 1777.13
1702.07 | 1774.7
1697.15 | 1779.7
1700.6 | 1776.72
1708.22 | 1772
1701.93 | 1776.85
1698.65 | 1778.45
1696.78 | 1778.45
1704.68 | 1774.6
1707.45 | 1773.57
1702.57 | 1778.57
1703.47 | 1781
1703.2 | 1775.72
1706.53 | 1773.3
1705.03 | 1780.03
1700.63 | 1781.8
1703.03 | 1784.07
1703.63 | 1778.85
1698.63 | 1775.2
1698.5 | 1776.93
1703.57 | 1779
1700.4 | 1777.18
1706 | 1774.1
1706.1 | 1773.3
1707.05 | 1773.4
1705.6 | 1778.93
1699.68 | 1781.38
1697 | 1785.22
1703.78 | 1781.75
1701.85 | 1778.65
1700.32 | 1781.53
1703.57 | 1783.55
1700.53 | 1777.15
1698.13 | 1778.22
1700.35 | 1780.63
1701 | 1777.78
1700.32 | 1775.95
1698.63 | 1778.4
1698.15 | 1777.65
1700.32 | 1776.2
1700.8 | 1777.07
1702.38 | 1776.47
1702.32 | 1777.07
1700.13 | 1775.25
1701.47 | 1777.65
1701.32 | 1776.7
1697.45 | 1777.53
1705.75 | 1780.15
1704.28 | 1780.35
1701.03 | 1779.05
1698.57 | 1782.82
1700.72 | 1781.68
1699.28 | 1778.47
1706.65 | 1775.28
1704.85 | 1774.4
1698.45 | 1782.13
1701.45 | 1787.4
1703.1 | 1779.05
1698.8 | 1778.88
1696.47 | 1780.38
1698.07 | 1777.5
1703.07 | 1775.8
1707.2 | 1775.72
1698.65 | 1774.8
1697.82 | 1778.43
1701.7 | 1774.85
1704.63 | 1776.8
1701.35 | 1778.2
1699.22 | 1778.03
1699.3 | 1778.93
1699.97 | 1781.57
1703.1 | 1778.4
1702.43 | 1776.13
1700.13 | 1776.53
1702.07 | 1776.68
1700.07 | 1778.63
1699.93 | 1780.55
1704.68 | 1780.47
1698.9 | 1779.57
1695.78 | 1775.95
1696.5 | 1775.3
1694.9 | 1776.68
1697.35 | 1777.38
1699.75 | 1778.32
1699.28 | 1777.07
1701.38 | 1777.78
1703.03 | 1779.28
1701.22 | 1778.63
1700 | 1778.68
1704.72 | 1780.8
1706 | 1774.95
1702.75 | 1774.05
1704.78 | 1778.25
1704.88 | 1776.97
1700.45 | 1777.93
1706.32 | 1778.35
1704.22 | 1775.25
1696.6 | 1779.72
1698.4 | 1783.15
1702.53 | 1778.15
1699.78 | 1779.5
1699.03 | 1780.13
1696.43 | 1775.07
1700.45 | 1773.1
1700 | 1776.1
1699.57 | 1776.93
1697.03 | 1782.8
1699.45 | 1779.95
1699.15 | 1777.18
1698.18 | 1778.1
1698.25 | 1776.9
1702.72 | 1774.47
1702.63 | 1778.68
1699.93 | 1779.45
1699.53 | 1781.3
1697.3 | 1782.63
1693.93 | 1779.75
1695.88 | 1776.43
1697 | 1775.85
1702.53 | 1773.22
1701.13 | 1777.72
1698.45 | 1780.7
1696.7 | 1780.82
1700.15 | 1777.05
1700.53 | 1778.45
1700.05 | 1777.53
1700.3 | 1780.65
1698.97 | 1783.72
1698.68 | 1784.05
1700.85 | 1778.53
1697.93 | 1784.8
1704.32 | 1780.2
1704.1 | 1774.95
1702.22 | 1775.3
1699.4 | 1774.65
1704.78 | 1775.53
1700.97 | 1779.38
1699.72 | 1778.53
1700.32 | 1773.82
1701.15 | 1777.38
1697.38 | 1777.82
1696.95 | 1777.8
1697.28 | 1780.55
1699.78 | 1776.43
1703.57 | 1778.05
1699.63 | 1785.97
1700.03 | 1781.63
1698.15 | 1780.2
1699.03 | 1778.85
1701.5 | 1778.47
1699.38 | 1778.2
1700.25 | 1780.45
1702.03 | 1784.22
1697.03 | 1786.15
1696.65 | 1779.18
1699.25 | 1775.03
1696.93 | 1779.82
1696.97 | 1778.53
1700.45 | 1777.25
1700.18 | 1776.7
1699.93 | 1776.15
1699.78 | 1776.32
1696.82 | 1777.88
1699.32 | 1776.68
1699.2 | 1780.28
1698.4 | 1779.63
1701.13 | 1775.78
1701.2 | 1776.68
1698.03 | 1778.6
1703.15 | 1779.28
1704.7 | 1782.45
1703.95 | 1782.63
1702.47 | 1779.85
1708.25 | 1777.5
1703.3 | 1775.32
1698.05 | 1776.3
1698.6 | 1777.4
1698.45 | 1777.88
1697.38 | 1783.75
1701.53 | 1780.57
1701.55 | 1777.7
1698.63 | 1779.03
1700.2 | 1776.57
1701.43 | 1775
1702 | 1776.4
1701.63 | 1775.82
1699.45 | 1780.7
1696.5 | 1787.05
1697.8 | 1782.03
1702.47 | 1776.6
1707.75 | 1776.35
1705.03 | 1776.72
1700.7 | 1778.95
1698.93 | 1782.78
1700.28 | 1782.22
1702.28 | 1782.2
1700.47 | 1783.2
1700.75 | 1778.18
1697.38 | 1779.15
1698.5 | 1779.93
1700.97 | 1778.65
1699.2 | 1780.4
1701.28 | 1781.9
1702.82 | 1778.38
1698.57 | 1776.57
1699.97 | 1779.65
1702.4 | 1782.68
1701.85 | 1779.25
1698.03 | 1778.6
1700.68 | 1778.18
1701.65 | 1777.7
1700.35 | 1780.57
1697.97 | 1781.5
1702 | 1775.85
1699.35 | 1777.28
1700.55 | 1780.4
1700.95 | 1771.45
1699.97 | 1772.82
1697.2 | 1779.15
1696.28 | 1780.22
1700.88 | 1777.6
1704.35 | 1771.43
1703.35 | 1771.8
1699.78 | 1781.38
1698.05 | 1779.6
1702.45 | 1775.2
1702.72 | 1777.03
1698.2 | 1776.35
1697.43 | 1775.13
1703 | 1777.2
1702.7 | 1778.28
1701.5 | 1776.32
1705.5 | 1772.13
1700.18 | 1771.1
1700.5 | 1778.45
1701.8 | 1779.22
1699.47 | 1779.38
1697.97 | 1778.38
1701.68 | 1779.5
1702.32 | 1774.4
1703.22 | 1775.1
1701.9 | 1776.8
1705.82 | 1778.35
1702.05 | 1776.07
1702.22 | 1773.9
1705.57 | 1776.43
1700.55 | 1780.57
1699.3 | 1779.43
1702.13 | 1776.4
1700.32 | 1779.5
1697.72 | 1779.65
1701.2 | 1778.8
1701.43 | 1779.6
1699.2 | 1784.53
1700.75 | 1779.82
1700.13 | 1776.43
1699.03 | 1781.85
1698.88 | 1775.97
1701.28 | 1773.05
1702.88 | 1773.47
1697.97 | 1778.2
1700.78 | 1777.88
1704.75 | 1775.4
1701.85 | 1773.63
1701.07 | 1776.15
1699.32 | 1779.13
1700.57 | 1777.7
1700.45 | 1778.25
1698.47 | 1781.05
1697.38 | 1778.05
1704.97 | 1773.75
1705.93 | 1769.95
1699.95 | 1774.35
1701.6 | 1778.28
1702.03 | 1779.85
1699.7 | 1780.18
1703.95 | 1780.8
1702.25 | 1783.35
1697.15 | 1781.95
1700.75 | 1778.1
1706.72 | 1777.63
1702.93 | 1778.95
1697.15 | 1784.97
1700.38 | 1782.38
1697.95 | 1779.8
1700.57 | 1776.93
1705.57 | 1775.22
1704.43 | 1777.28
1698.68 | 1783.05
1698.45 | 1788
1701.2 | 1778.47
1702.72 | 1778.22
1699.35 | 1774.35
1705.25 | 1773.95
1706.13 | 1778.63
1702.8 | 1778.72
1701.28 | 1780.6
1702.45 | 1778.68
1699.8 | 1777.75
1699.65 | 1778
1702.55 | 1775.45
1703.8 | 1774.15
1701.15 | 1775.7
1701.93 | 1777.3
1697.5 | 1772.78
1704.5 | 1774.28
1707.32 | 1772.9
1698.57 | 1774.47
1695.68 | 1778.95
1695.88 | 1775.55
1700.75 | 1775.9
1703.72 | 1774.18
1702.63 | 1774.95
1698.4 | 1779.07
1696.8 | 1778.8
1699.35 | 1775.68
1699.57 | 1778.22
1695.68 | 1777.47
1698.95 | 1777.2
1698.93 | 1778.47
1695.75 | 1779.28
1697.63 | 1777.57
1703.22 | 1779.75
1703.82 | 1779.43
1700.55 | 1780.57
1702.85 | 1778.9
1705.18 | 1774.4
1702.85 | 1775.07
1697.07 | 1779.13
1695.38 | 1781.47
1699.05 | 1786.15
1701.53 | 1782.9
1694.45 | 1784.05
1699.88 | 1780.4
1702.07 | 1775.05
1700.93 | 1779.93
1697.28 | 1782.3
1694.9 | 1784.03
1701.2 | 1783.5
1703.47 | 1774.95
1703.1 | 1773.22
1702.6 | 1772.47
1699.07 | 1779.3
1695.9 | 1781.32
1698.45 | 1778.9
1703.72 | 1774.82
1703.07 | 1779.32
1702.28 | 1778.4
1699.82 | 1778.68
1699.25 | 1778.55
1701.13 | 1779.93
1700.43 | 1778.22
1700.88 | 1777.63
1705.28 | 1773.8
1701.55 | 1780.38
1700.35 | 1784.6
1706.68 | 1780.55
1708.88 | 1776.88
1701.97 | 1777.35
1699.7 | 1776.75
1703.28 | 1775.43
1705.35 | 1774.55
1701.68 | 1772.82
1702.8 | 1774.32
1703.28 | 1780.3
1698.75 | 1780.9
1700.03 | 1778.18
1701.65 | 1779.05
1699.8 | 1780
1696.88 | 1780
1697.65 | 1777.65
1697.1 | 1782.32
1705.47 | 1780.85
1707.82 | 1776.8
1700.28 | 1776.78
1696.4 | 1781.18
1694.47 | 1781.88
1698.38 | 1780.88
1702.07 | 1775.72
1705.38 | 1774.6
1703.2 | 1774.82
1699.95 | 1777.97
1699 | 1781.95
1695.45 | 1782.07
1700.72 | 1779.7
1702.97 | 1781.35
1701.65 | 1775.85
1697.57 | 1776.43
1704.35 | 1776.68
1702.82 | 1774.8
1700.35 | 1785.6
1698.05 | 1787.15
1696 | 1781.3
1702.1 | 1778.6
1704.03 | 1775.6
1701.15 | 1777.3
1703.4 | 1779.68
1704.82 | 1777.78
1709.25 | 1776.55
1704.88 | 1775.32
1699.63 | 1775.65
1702.18 | 1778.78
1697.03 | 1779.9
1698.35 | 1780.15
1708 | 1776.53
1705.8 | 1777.07
1700.45 | 1779.43
1703.22 | 1776.5
1701.57 | 1773.9
1698.1 | 1780
1707.35 | 1776.9
1706.18 | 1774.9
1703.9 | 1775.88
1700.2 | 1773.8
1702.63 | 1774.22
1700.03 | 1779.53
1696.88 | 1779
1696.55 | 1782.85
1701.22 | 1781.85
1700.9 | 1778
1700.07 | 1778.78
1700.3 | 1779.8
1706.63 | 1777.47
1707.68 | 1780.25
1705.85 | 1780.13
1700.68 | 1777.5
1697.85 | 1782.32
1699.85 | 1780.07
1701.85 | 1776.63
1704.95 | 1777
1702.57 | 1780.93
1700.22 | 1781.15
1700.1 | 1781.97
1702.57 | 1780.8
1699.65 | 1779.07
1705.25 | 1776.97
1703.63 | 1776.78
1699.65 | 1782.6
1696.65 | 1785.2
1696.97 | 1782.03
1705.28 | 1779.78
1709 | 1773.9
1708.07 | 1771.68
1703.05 | 1774.15
1697.15 | 1778.53
1699.68 | 1778.38
1702.72 | 1775.6
1697.78 | 1779.6
1697 | 1779.65
1700.53 | 1777.45
1698.25 | 1777.85
1698.9 | 1779.38
1701.2 | 1778.13
1697.38 | 1781.53
1696.82 | 1781.8
1694.55 | 1778.13
1695.35 | 1773.18
1703.32 | 1775.13
1702.43 | 1773.82
1701.93 | 1776.05
1701.4 | 1777.28
1702.38 | 1774.72
1705.03 | 1778.72
1707.93 | 1777.63
1708.07 | 1774.82
1712.13 | 1774.45
1708.68 | 1775.88
1708.1 | 1781.1
1707.65 | 1780.25
1706.82 | 1781.13
1707.45 | 1784.93
1706.72 | 1785.3
1709.53 | 1784.68
1711.53 | 1788.85
1708.75 | 1787.15
1707.2 | 1785.53
1713 | 1787.82
1709.8 | 1783.8
1709.68 | 1782.82
1711 | 1786.72
1707.7 | 1791.88
1709.05 | 1791.97
1713.7 | 1788.6
1713.6 | 1788.5
1711.65 | 1793.32
1712.53 | 1791.78
1716.5 | 1791.25
1717.4 | 1796.32
1712.97 | 1796.22
1709.75 | 1793.8
1714.8 | 1794.32
1710.2 | 1796.63
1710.63 | 1801.75
1715.7 | 1801.1
1715.4 | 1796.75
1714.88 | 1797.57
1718.93 | 1798.55
1715.93 | 1797.4
1715.47 | 1797.57
1721.8 | 1796.15
1719.13 | 1792.47
1718.1 | 1793.18
1719.3 | 1799.93
1722.8 | 1796.82
1724.1 | 1795.85
1721.7 | 1795.05
1713.88 | 1796.32
1719.78 | 1796
1721.32 | 1788.85
1722.82 | 1789.22
1723.65 | 1792.22
1720.38 | 1795.35
1719.3 | 1801.28
1718.72 | 1796.45
1722.43 | 1796.1
1722.35 | 1793.75
1715.3 | 1795.57
1714.95 | 1796.93
1717.07 | 1796.4
1713.6 | 1801.5
1715.65 | 1803.72
1720.6 | 1799
1717.7 | 1798.3
1712.3 | 1802.22
1712.22 | 1801.93
1711.72 | 1800.53
1716.47 | 1798.3
1718.9 | 1796.03
1712.95 | 1798.88
1714.07 | 1798.88
1719.95 | 1794.43
1720.93 | 1790.03
1717.28 | 1797.63
1712.53 | 1799.97
1714.95 | 1796.07
1724.18 | 1793.78
1723.3 | 1792.28
1712.8 | 1798.97
1714.57 | 1803.9
1717.18 | 1801.3
1718.75 | 1796.53
1722.72 | 1795.05
1721.2 | 1793.4
1717.03 | 1796.13
1714.78 | 1797.85
1710.53 | 1804.1
1716.88 | 1803.85
1719.53 | 1797.25
1717.63 | 1805.68
1719.28 | 1805.65
1721.97 | 1797.95
1725.05 | 1800.1
1723.75 | 1801.18
1721.85 | 1801.28
1723.63 | 1803.82
1723.9 | 1804.03
1723.72 | 1799.43
1717.53 | 1802.88
1719.9 | 1803.03
1721.9 | 1799.18
1726.68 | 1799.88
1725.32 | 1798.75
1723.45 | 1802.03
1726.3 | 1804.63
1724.9 | 1803.05
1726.8 | 1805.18
1729.03 | 1806.57
1722.07 | 1804.57
1719.8 | 1803.28
1723.15 | 1804.72
1726.45 | 1802.63
1726.25 | 1805.15
1720.65 | 1808.6
1726.4 | 1805.57
1724.93 | 1803.43
1734.88 | 1802.55
1736.95 | 1801.3
1732.93 | 1803.68
1727 | 1804.93
1719.45 | 1806
1725.72 | 1809.15
1733.15 | 1807.1
1729.43 | 1806.9
1725.47 | 1811.68
1722.93 | 1811.7
1725.03 | 1810.15
1731.15 | 1808.53
1730.8 | 1808.53
1729.9 | 1808.95
1733.45 | 1816.63
1731.45 | 1812.1
1730.28 | 1814.53
1733.2 | 1812.7
1732.75 | 1810.1
1734.13 | 1815.18
1733.5 | 1816.63
1734.05 | 1814.4
1735.13 | 1811.63
1737.93 | 1815.32
1741.55 | 1816.97
1738.03 | 1817.1
1736.82 | 1817.82
1741.32 | 1819.7
1742.35 | 1817.65
1737.22 | 1817.45
1738.43 | 1818.6
1740.53 | 1820.2
1737.9 | 1819.88
1739.18 | 1819.03
1740.72 | 1823.8
1739.6 | 1819.97
1733.18 | 1822.2
1736.7 | 1823.1
1736.1 | 1819.13
1736.93 | 1820.95
1740.3 | 1822.18
1745.13 | 1822.53
1740.68 | 1822.55
1743.97 | 1822.72
1747.2 | 1826.68
1749.13 | 1835.75
1749.68 | 1836.57
1749.07 | 1831.25
1753.93 | 1832.43
1752.2 | 1828.43
1749.6 | 1834.28
1752.32 | 1833.78
1753.55 | 1838.32
1755.57 | 1836.38
1755.4 | 1838.1
1761.55 | 1838.45
1757.97 | 1835.7
1750.63 | 1838.28
1754.03 | 1835.82
1758.85 | 1832.85
1761.25 | 1838.2
1755.47 | 1842.28
1761.3 | 1840.95
1759.85 | 1839.6
1762.38 | 1840.7
1763.05 | 1847.57
1765.38 | 1845.68
1768.4 | 1847.88
1769.45 | 1853.22
1768.7 | 1853.3
1770.4 | 1850.07
1769.1 | 1851.03
1774.28 | 1855.9
1773.28 | 1858.05
1771.9 | 1856.57
1765.55 | 1861.28
1766.47 | 1859.95
1772.4 | 1856.72
1772.82 | 1859.65
1774.78 | 1860.68
1775.18 | 1854.35
1772.07 | 1855.53
1772.43 | 1859.68
1772.57 | 1857.72
1772.03 | 1856.05
1774.97 | 1857.07
1774.3 | 1858.63
1773.93 | 1858.68
1774.65 | 1855.55
1772.82 | 1858.47
1769.32 | 1858.3
1770.38 | 1861.72
1771.03 | 1860.72
1769.05 | 1858.13
1772 | 1860.4
1773.35 | 1865.57
1768.43 | 1863.82
1773.32 | 1859.4
1772.95 | 1861.3
1777.18 | 1859.65
1775.72 | 1863.15
1776.9 | 1869.35
1779.15 | 1865.38
1778.72 | 1867.82
1781.75 | 1867.55
1785.05 | 1873.32
1787.72 | 1874.32
1785.03 | 1875.75
1783.9 | 1874.18
1786.53 | 1874.9
1787.8 | 1875.65
1789.72 | 1876.75
1785.35 | 1877.38
1786.22 | 1878.72
1788.63 | 1880.45
1786.22 | 1880.32
1786.07 | 1878.1
1791.7 | 1885.22
1792.53 | 1884.35
1793.18 | 1884.1
1795.43 | 1888.15
1796.53 | 1883.5
1801.15 | 1881.2
1800.25 | 1887.15
1799.5 | 1886.88
1794.8 | 1887.53
1799.72 | 1890.72
1802.4 | 1890.4
1801.38 | 1895.72
1801.75 | 1896.28
1802.32 | 1889.85
1803.88 | 1891.9
1802.93 | 1895.35
1803.5 | 1894.57
1801.8 | 1896.18
1800.38 | 1902.35
1803.18 | 1902.97
1803.88 | 1895.93
1802.2 | 1888.1
1800.03 | 1894.03
1804.9 | 1895.6
1800.7 | 1894.57
1800.28 | 1895.35
1798.5 | 1896.75
1801.35 | 1892.53
1797.93 | 1894.18
1799.38 | 1894.82
1807.22 | 1896.72
1805.93 | 1896.9
1802.65 | 1893.07
1802.53 | 1893.82
1803.82 | 1894.28
1802.63 | 1893.9
1800.65 | 1895.03
1804.1 | 1897.65
1808.32 | 1897.72
1805.15 | 1896.47
1803.35 | 1898
1802.2 | 1898.07
1801.2 | 1896.3
1799.07 | 1893.3
1797.9 | 1893.1
1799.35 | 1888.88
1800.6 | 1889.13
1796.75 | 1887.7
1794.35 | 1893.8
1795.97 | 1890.35
1794.5 | 1887.57
1792.25 | 1884.35
1793.18 | 1883.95
1795.53 | 1883.57
1792.78 | 1879.95
1788.47 | 1881.28
1788.65 | 1880.85
1789.03 | 1882.45
1791.8 | 1882.9
1796.2 | 1882.5
1801.65 | 1883.15
1797.25 | 1882.5
1791.97 | 1881.63
1788.9 | 1885.85
1791.68 | 1884.43
1790 | 1886.2
1791.32 | 1883.68
1793.53 | 1883.25
1795.97 | 1886.38
1792.18 | 1885.95
1789.2 | 1887.85
1792.15 | 1881.75
1791.25 | 1879.53
1789.3 | 1882.47
1787.82 | 1883
1792.47 | 1884.88
1790.78 | 1881.55
1795.3 | 1880.78
1793.85 | 1888.18
1800.65 | 1884.72
1796.3 | 1882.38
1795.53 | 1881.55
1792.93 | 1884.88
1793.82 | 1884.07
1791.97 | 1881.3
1792.05 | 1887.38
1792.88 | 1887.5
1791.05 | 1881.38
1792.85 | 1886.65
1794.18 | 1889.5
1791.28 | 1886.35
1793.18 | 1887
1795.75 | 1889.1
1797.5 | 1884.2
1789.72 | 1881.93
1788.78 | 1882.07
1790.18 | 1882.07
1792 | 1888.85
1795.68 | 1888.6
1804.7 | 1885.75
1797.7 | 1884.7
1791.7 | 1886.95
1801.55 | 1890.6
1801.47 | 1891.4
1802.65 | 1887.32
1797.28 | 1890.18
1795.7 | 1890.15
1798.18 | 1894.63
1794.4 | 1888.28
1796.1 | 1891.75
1794.05 | 1889.45
1798.47 | 1887.72
1797.6 | 1885.32
1799.7 | 1885.22
1796.18 | 1890.9
1800.57 | 1888.7
1795.25 | 1888.2
1792.88 | 1889.75
1791.28 | 1885.47
1798.25 | 1881.78
1794.3 | 1883.95
1794.97 | 1885.25
1791.57 | 1888.38
1793.38 | 1883.43
1795.57 | 1886.85
1795.45 | 1888.55
1793.72 | 1889.45
1793.32 | 1884.68
1791.5 | 1886.4
1798.45 | 1890.97
1795.65 | 1887.72
1793.28 | 1885.6
1792.93 | 1887.18
1794.28 | 1887.32
1794.45 | 1884.97
1794.6 | 1885.43
1799.13 | 1887.45
1795.25 | 1886.7
1796.7 | 1888.88
1794.47 | 1889.9
1797.97 | 1890.13
1790.88 | 1887.72
1793.22 | 1885.4
1792.72 | 1883.32
1794.4 | 1883.07
1794.43 | 1881.4
1793.55 | 1884.6
1793.75 | 1889.63
1794.03 | 1888.93
1795.05 | 1887.8
1792.07 | 1887.55
1793.25 | 1885.22
1792.28 | 1886.75
1795.13 | 1884.75
1794.7 | 1888.05
1794.43 | 1886
1794.8 | 1885.63
1794.55 | 1886.55
1789.03 | 1889.72
1795.88 | 1891.78
1792.18 | 1886.5
1787.97 | 1885.1
1790.4 | 1885.63
1796.63 | 1886.85
1797.1 | 1885.78
1793.47 | 1888.38
1796.43 | 1889.22
1795.75 | 1887.53
1794.22 | 1889.38
1796.82 | 1887
1795.95 | 1882.6
1798.8 | 1884.53
1805.25 | 1888.97
1802.18 | 1887.05
1796.88 | 1886.22
1794.57 | 1893.4
1797.28 | 1889.18
1793.72 | 1890.03
1791.25 | 1887.95
1791.38 | 1889
1796.55 | 1886.88
1798.75 | 1889.93
1793.78 | 1887.8
1794.95 | 1890.18
1794.05 | 1886.15
1799.97 | 1886.88
1796.4 | 1891.4
1794.88 | 1889.1
1794.28 | 1885.13
1795.72 | 1881.6
1792.6 | 1888.47
1798.38 | 1888.53
1798.22 | 1888
1796.45 | 1886.03
1795.47 | 1885.45
1796.75 | 1891.13
1794.97 | 1887.85
1791.6 | 1886.63
1797.9 | 1884.93
1792.63 | 1882.82
1794.6 | 1881.25
1792.75 | 1885.35
1793.57 | 1884.15
1796.4 | 1884.3
1797.82 | 1884.53
1792.6 | 1886.07
1794.3 | 1887.55
1796.55 | 1890.05
1795.78 | 1888.78
1794.95 | 1890.4
1799.25 | 1889.5
1797.78 | 1883.75
1795.63 | 1883.15
1792.65 | 1888.22
1793.85 | 1890.43
1798.9 | 1886.3
1796.32 | 1885.6
1794.53 | 1887.32
1795.9 | 1888.43
1796.82 | 1886.18
1793.7 | 1886.57
1790.65 | 1887.57
1795.05 | 1886.43
1796.6 | 1886.22
1797.35 | 1886.6
1800.55 | 1888.85
1796.65 | 1888.28
1794.4 | 1887.57
1798.22 | 1888.4
1797.9 | 1885.5
1795.1 | 1885.35
1798.03 | 1886.93
1800.63 | 1886.8
1796.57 | 1891.22
1793.63 | 1889.6
1792 | 1890.82
1791.82 | 1892.3
1791.97 | 1891.7
1795.45 | 1892.2
1794.5 | 1883.45
1792.7 | 1884.25
1794.93 | 1887.1
1797.75 | 1892.03
1795.75 | 1890.68
1791.88 | 1887.35
1790.22 | 1886.7
1794.85 | 1882.68
1798.72 | 1881.68
1796.03 | 1883.57
1798.13 | 1888.03
1793.3 | 1885.22
1794.82 | 1884.63
1800.05 | 1887.35
1798.85 | 1888.2
1793.95 | 1889.2
1796.88 | 1885.38
1793.4 | 1883.2
1791.88 | 1883.82
1791.35 | 1887.57
1790.6 | 1885.93
1793.7 | 1887.47
1796.9 | 1885.85
1801.82 | 1885.32
1799.68 | 1887.25
1803.2 | 1889.6
1798.15 | 1888.38
1797.47 | 1887.63
1796.03 | 1892.75
1794.88 | 1890.3
1795.18 | 1888.15
1791.65 | 1886.82
1794.1 | 1886.03
1793.4 | 1888.93
1792.2 | 1888.72
1791.88 | 1889.63
1796.68 | 1887.93
1804.22 | 1887.78
1797.7 | 1890.75
1796.38 | 1893.05
1799.25 | 1889.05
1795.5 | 1884.13
1794.07 | 1886.6
1794.47 | 1891.4
1797.28 | 1889.9
1795.03 | 1884.32
1793.8 | 1885.1
1796.32 | 1888.47
1796.2 | 1885.82
1794.63 | 1891.7
1798.25 | 1893.72
1797.35 | 1888.5
1800.4 | 1889.3
1798.75 | 1889.85
1790.47 | 1891.32
1800.6 | 1892.38
1801.38 | 1886.22
1790.63 | 1886.57
1793.3 | 1889.32
1790.9 | 1889.3
1794.25 | 1885.4
1794.53 | 1888.07
1793.88 | 1885.3
1793.03 | 1886.57
1799.9 | 1888.18
1803.25 | 1880.65
1797.43 | 1885.18
1797.18 | 1891.65
1796.3 | 1886.05
1799.7 | 1882.63
1793.22 | 1883.38
1799.15 | 1889.85
1799.72 | 1890.7
1793.8 | 1886.8
1793.35 | 1890.85
1794.7 | 1890.82
1791.3 | 1890.18
1796.3 | 1888.3
1794.47 | 1888.68
1798.5 | 1887.35
1797.55 | 1887.57
1795.1 | 1888
1793.97 | 1887.28
1796.72 | 1885.43
1795.95 | 1888.63
1804.85 | 1892.1
1801.97 | 1885.8
1796.03 | 1886.47
1798.65 | 1886.97
1798.72 | 1885.9
1794.57 | 1886.25
1794.5 | 1890.5
1794 | 1887.75
1799.22 | 1882.95
1799.03 | 1886.88
1793.28 | 1886.05
1795.72 | 1883.03
1795.8 | 1886.53
1797 | 1886.25
1796.7 | 1885.97
1797.15 | 1887.55
1794.97 | 1888.28
1795.45 | 1884.55
1796.4 | 1888.5
1794.38 | 1892.95
1792.1 | 1891
1793.72 | 1889.4
1793.38 | 1887.7
1792.03 | 1890.63
1798.97 | 1888.45
1797 | 1885.38
1795.43 | 1884.57
1798.5 | 1889.95
1800.72 | 1889.13
1797.65 | 1887.15
1802.45 | 1883.72
1801.95 | 1884.5
1793.97 | 1888.75
1793.03 | 1891.6
1792.65 | 1884.13
1792.78 | 1885.25
1797.22 | 1889.43
1799.95 | 1888.13
1796.65 | 1883.47
1798.35 | 1884.03
1794.65 | 1886.85
1789.82 | 1891.75
1795.15 | 1892.97
1798.2 | 1885.68
1796 | 1884.05
1795.55 | 1887.13
1791.6 | 1884.1
1791.25 | 1883.13
1794.97 | 1885.25
1796.57 | 1889.35
1795.88 | 1889
1796.97 | 1886.78
1801.25 | 1885.57
1798.55 | 1887.4
1797.1 | 1892.57
1800.55 | 1890.88
1798 | 1889.13
1793.72 | 1883.6
1792.3 | 1889.72
1795.85 | 1888.8
1792.88 | 1883.82
1791.3 | 1887.55
1790.57 | 1891.07
1795.13 | 1885.75
1792.25 | 1887.55
1793.1 | 1887.07
1796.88 | 1886.8
1795.4 | 1881.63
1794.7 | 1882.3
1800.53 | 1883.68
1794.68 | 1892.15
1791.03 | 1889.72
1794.55 | 1885.88
1792.68 | 1890.63
1791.38 | 1888.43
1796.18 | 1885.3
1796.55 | 1886.32
1795.93 | 1883.38
1796.6 | 1885.05
1792.45 | 1886.7
1794.57 | 1888.13
1795.9 | 1888.2
1791.03 | 1890.07
1794.82 | 1887.8
1798.1 | 1884.15
1794.68 | 1885.13
1797.1 | 1885.45
1802.8 | 1885.35
1799.15 | 1882.75
1795.95 | 1886.03
1799.1 | 1888.15
1797 | 1885.35
1795.22 | 1887.05
1794.55 | 1890.25
1794.25 | 1888.5
1795.8 | 1883.93
1799.88 | 1891.55
1796.22 | 1892.13
1796.13 | 1884.38
1792.55 | 1884.2
1792.85 | 1888.05
1794.13 | 1890.55
1796.75 | 1887.82
1794.2 | 1887.35
1794.4 | 1887.2
1797.53 | 1890.05
1795.05 | 1885.9
1797.35 | 1883.82
1798.8 | 1886.95
1794.93 | 1887.53
1795.3 | 1885.2
1798.28 | 1890.15
1799.6 | 1887.05
1795.53 | 1889.97
1795.6 | 1891.05
1795.25 | 1896.2
1796.65 | 1891.47
1796.45 | 1885.43
1795.6 | 1883.88
1799.97 | 1887.65
1796.6 | 1885.68
1797.45 | 1886.6
1800.32 | 1886.7
1793.9 | 1886.4
1795.7 | 1885
1794.7 | 1885.57
1789.95 | 1886.72
1788.97 | 1886.5
1797.47 | 1886.55
1798.18 | 1883.1
1794.22 | 1886.72
1796.22 | 1886.7
1799.32 | 1884.78
1801.93 | 1883.93
1799.72 | 1883.5
1804.63 | 1884.45
1802.57 | 1887.22
1793.22 | 1891.93
1794.97 | 1889.1
1797.3 | 1888.32
1797.03 | 1887.07
1795.05 | 1887.1
1792.53 | 1885.45
1796.32 | 1885.53
1796.6 | 1884.63
1793.78 | 1889.4
1791.4 | 1887.75
1798.35 | 1884.32
1796.35 | 1886.57
1798.53 | 1886.2
1801.3 | 1886.72
1800.82 | 1884.93
1798.65 | 1884.8
1797.88 | 1889.38
1793.53 | 1889.15
1794.22 | 1883.93
1798.4 | 1884.25
1793.05 | 1885.45
1792.95 | 1889.4
1794.85 | 1886.47
1795.13 | 1886.75
1793.6 | 1888.18
1798.3 | 1887.88
1796.78 | 1890.53
1790.22 | 1889.13
1794.53 | 1886.8
1792.6 | 1882.25
1794.47 | 1884.95
1797.07 | 1892.4
1794.63 | 1888.47
1794.95 | 1880.75
1798.03 | 1882.93
1799.25 | 1880.78
1797.9 | 1881.4
1798.2 | 1885.8
1793.53 | 1886.1
1792.93 | 1886.05
1795.97 | 1887.82
1796.1 | 1886.3
1798.97 | 1888.5
1797.88 | 1887.28
1796.3 | 1883.45
1790.95 | 1885.32
1794.38 | 1893.25
1798.47 | 1886.13
1797.2 | 1887.53
1796.97 | 1891.78
1796.53 | 1889.03
1798.15 | 1886.13
1797.3 | 1887.7
1795.2 | 1888.7
1798.22 | 1886.4
1799.93 | 1884.25
1796.07 | 1880.45
1793.55 | 1886
1792.95 | 1887.15
1795.03 | 1885.4
1795.45 | 1887.85
1794.03 | 1886.88
1795.3 | 1885.55
1798.8 | 1890.03
1796.6 | 1887.03
1795.72 | 1885.03
1793.35 | 1885.82
1793.72 | 1884.8
1792.53 | 1885.7
1791.68 | 1884.22
1797.53 | 1885.47
1798.43 | 1886.1
1795.2 | 1888.78
1796.88 | 1885.68
1794.72 | 1886.82
1791.03 | 1890.95
1792.45 | 1889.85
1792.78 | 1888.53
1794.63 | 1889.43
1794.05 | 1888.25
1796.82 | 1885.82
1798.82 | 1890.47
1797.6 | 1887.1
1793.78 | 1888.45
1797.43 | 1883.88
1798.68 | 1881.38
1797.2 | 1881.8
1796.22 | 1882.4
1794.18 | 1887.1
1795.6 | 1885.3
1795.63 | 1884.3
1792.6 | 1886.8
1790.63 | 1885.88
1793.8 | 1886.53
1800.35 | 1885.97
1798.25 | 1886.85
1796.75 | 1884.75
1799.2 | 1884.43
1796.03 | 1891.43
1793.53 | 1895.05
1792.38 | 1886.7
1797.43 | 1883.13
1799.25 | 1885.82
1794.25 | 1887.95
1793.72 | 1888.78
1800.47 | 1887.4
1798.68 | 1883.78
1792.85 | 1884.18
1794.22 | 1885.78
1791.6 | 1884.28
1790.22 | 1891.1
1790.88 | 1892.95
1792.4 | 1886.7
1796.05 | 1885.47
1797.7 | 1884.05
1794.85 | 1887.45
1796.28 | 1887.88
1795.18 | 1884.9
1798.35 | 1886.35
1797.93 | 1887.8
1793.03 | 1888.35
1793.55 | 1893.97
1796.2 | 1889.15
1796.05 | 1886.07
1794.2 | 1886.32
1790.9 | 1890.2
1791.53 | 1888.7
1794.93 | 1889.5
1795.68 | 1885.68
1795.32 | 1883.43
1793.35 | 1886.93
1796.4 | 1889.97
1795.3 | 1884.3
1789.82 | 1883.4
1791.57 | 1889.82
1794.82 | 1888.82
1791.03 | 1888.43
1791.1 | 1886.63
1793.43 | 1889.5
1796.68 | 1882.47
1797.82 | 1879.88
1799.25 | 1885.32
1794.57 | 1887.05
1795.85 | 1883.03
1792.68 | 1887.1
1793.22 | 1884.93
1793.95 | 1883.35
1791.22 | 1884.82
1791.97 | 1887.43
1791.25 | 1889.2
1792.7 | 1887
1790.32 | 1886.88
1789.85 | 1887.75
1791.93 | 1889.9
1794.97 | 1883.6
1795.8 | 1882.7
1800.1 | 1884.55
1795.6 | 1889.2
1789.65 | 1890.5
1791.05 | 1891.05
1792.25 | 1890.72
1797.13 | 1893.03
1798.4 | 1888.22
1793.93 | 1885.38
1791.78 | 1882.47
1792.38 | 1885.15
1792.25 | 1887.72
1793.55 | 1886.4
1794.78 | 1891.18
1795.93 | 1889.72
1796.78 | 1887.07
1796.05 | 1887.3
1798.22 | 1886.43
1795 | 1889.15
1792.05 | 1886.18
1790.97 | 1887.05
1789.93 | 1886.7
1790.38 | 1883.22
1794.6 | 1884.78
1796.8 | 1886.22
1795.78 | 1884.35
1792.93 | 1887.57
1793.45 | 1884.78
1796.65 | 1879.93
1799.7 | 1879.95
1794.9 | 1883.1
1790.72 | 1885.78
1794.38 | 1882.72
1794.93 | 1880
1790.97 | 1883.2
1792.38 | 1881.63
1792.15 | 1884.15
1792.18 | 1885.82
1795.3 | 1882.53
1794.03 | 1884.68
1792.97 | 1885.63
1796.9 | 1887.47
1793.43 | 1888.38
1795.57 | 1883.55
1801.07 | 1887.45
1793.72 | 1888.68
1792.13 | 1888.25
1797.82 | 1884.05
1796.03 | 1880.7
1793.95 | 1886.13
1791.28 | 1892.88
1793.35 | 1886.53
1788.53 | 1889.82
1794.55 | 1889.5
1792.38 | 1883.65
1792.97 | 1886.2
1792.28 | 1889.3
1793.13 | 1885.55
1793.6 | 1886.7
1799.1 | 1888.28
1794.9 | 1883.9
1797.53 | 1886.55
1793.28 | 1889.57
1794.63 | 1889.5
1794.15 | 1887.2
1793.57 | 1888.55
1792.47 | 1887.93
1795.5 | 1883.55
1794.9 | 1881.57
1796.72 | 1887.45
1801.5 | 1887.22
1804.3 | 1883.35
1796.4 | 1892.03
1798.2 | 1897.2
1793.07 | 1891.75
1795.28 | 1889.68
1798.28 | 1890.7
1797.97 | 1883.45
1799.75 | 1887.85
1799.72 | 1889.97
1796.1 | 1888.55
1796.47 | 1885.07
1799.78 | 1887.4
1799.6 | 1888.63
1795.68 | 1888.95
1794.78 | 1886.85
1801.47 | 1881.82
1796.88 | 1883.9
1792.53 | 1889.4
1793.43 | 1888.95
1794.2 | 1880.1
1796.65 | 1883.82
1799.68 | 1888.72
1801.85 | 1891.1
1800.82 | 1887.1
1799.93 | 1887.25
1799.4 | 1886.93
1798.13 | 1889.28
1799.43 | 1888.25
1795.85 | 1887.55
1794.2 | 1887.85
1798.7 | 1885.2
1795.47 | 1881.88
1793.72 | 1881
1795.18 | 1881.47
1797.6 | 1883.32
1798.9 | 1887.72
1798.68 | 1890.03
1796.05 | 1889
1794.97 | 1882.25
1792.28 | 1884.88
1791.97 | 1884.18
1787.5 | 1881.05
1788.35 | 1883.22
1796 | 1887.22
1793.53 | 1887.45
1791.15 | 1886.1
1791.95 | 1884.72
1799.1 | 1885.65
1795.1 | 1887
1799.97 | 1891.53
1794.45 | 1889.88
1793.72 | 1881.28
1790.7 | 1882.28
1792.95 | 1889.13
1791.45 | 1890.4
1789.07 | 1886.78
1792.4 | 1885.07
1795.82 | 1885.75
1797.55 | 1887.32
1801.95 | 1888.35
1800.82 | 1889.45
1792.2 | 1882.6
1793.1 | 1879.13
1796.75 | 1886.6
1797.45 | 1884.4
1795.25 | 1883.18
1795.53 | 1881.85
1795.3 | 1888.88
1794.05 | 1887.82
1793.03 | 1888.8
1795.03 | 1888.63
1799.43 | 1889.22
1793.1 | 1888.22
1790.78 | 1881.75
1792.18 | 1880.05
1798.03 | 1885.88
1792.93 | 1883.53
1789.68 | 1882.6
1789.65 | 1888.88
1801.15 | 1888.68
1801.47 | 1886.93
1798.05 | 1887.13
1794.6 | 1891.03
1797.18 | 1888.05
1796.5 | 1887
1793.05 | 1888.05
1797.65 | 1883.57
1792.72 | 1883.03
1794.68 | 1887.45
1792.55 | 1888.3
1797.15 | 1884.38
1795.7 | 1884.75
1792.15 | 1884.6
1795.5 | 1883.7
1790.97 | 1886.45
1788.57 | 1882.85
1791.6 | 1881.8
1792.32 | 1887.07
1792.65 | 1886.85
1792.07 | 1885.03
1790.75 | 1886.2
1796.18 | 1883.1
1798.38 | 1888.43
1801.28 | 1886.3
1795.9 | 1880.82
1792.35 | 1883.97
1795.72 | 1887.68
1797.6 | 1888.68
1794.88 | 1884.4
1792.32 | 1887.28
1793.45 | 1886.28
1795.4 | 1884.25
1794.13 | 1888.5
1793.05 | 1893.78
1790.95 | 1889.8
1792.3 | 1888.47
1791.78 | 1888.22
1792.63 | 1883.1
1793.63 | 1885.65
1793.53 | 1887.68
1796.57 | 1885.18
1791.18 | 1882.43
1791.6 | 1880.9
1794.78 | 1884.85
1795.82 | 1884.9
1799.57 | 1881.9
1798.1 | 1885.7
1792.5 | 1884.72
1793.28 | 1883.18
1798.22 | 1885.78
1795.18 | 1882.95
1791.65 | 1885.15
1795.53 | 1889.5
1795.82 | 1886.3
1797.22 | 1885.78
1801.22 | 1883.43
1801.13 | 1881.38
1800.68 | 1884
1799.1 | 1883.25
1794.85 | 1886.63
1793.13 | 1886.65
1795.78 | 1888.2
1796.05 | 1890.75
1795.2 | 1884.3
1793.9 | 1883.22
1796.65 | 1883.68
1797.6 | 1885.03
1791.15 | 1885.2
1790.82 | 1887.47
1792.9 | 1890.22
1793.18 | 1889.18
1796.97 | 1887.2
1795.45 | 1884.8
1795.43 | 1882.88
1793.85 | 1882.45
1791.5 | 1886.97
1798.2 | 1888.6
1797.57 | 1884.03
1794.03 | 1884.97
1796.07 | 1886.72
1794.43 | 1883.28
1792.6 | 1882.43
1795.2 | 1885.38
1796.38 | 1882.55
1795.5 | 1883.72
1793.13 | 1886.9
1793.45 | 1891.6
1797.75 | 1886.78
1796.18 | 1883.15
1798.88 | 1884.07
1798.55 | 1887.93
1794 | 1889.22
1793.75 | 1885.5
1795.68 | 1888.38
1804.07 | 1888.3
1797.07 | 1888.5
1794.57 | 1885.18
1790.97 | 1884.97
1789.88 | 1885.13
1793.07 | 1883.88
1797.9 | 1883.05
1794.9 | 1882.78
1792.9 | 1885.95
1796.1 | 1888.35
1797.68 | 1886.25
1798.55 | 1882.18
1794.47 | 1887.3
1792.93 | 1889.32
1795.68 | 1887.38
1792.4 | 1885.45
1792.47 | 1886
1792.35 | 1887
1795.55 | 1880.5
1795.68 | 1878.8
1791.75 | 1882.22
1794.4 | 1886.82
1798.75 | 1888.18
1795.97 | 1883.38
1790.1 | 1882.93
1794.97 | 1890.63
1798.75 | 1890.45
1795.97 | 1889.38
1794.88 | 1886.65
1792.5 | 1886.75
1793.15 | 1885.2
1793.35 | 1890.22
1794.53 | 1889.13
1791.63 | 1888.03
1790.82 | 1887.6
1790.45 | 1889.9
1795.78 | 1887.07
1797.03 | 1887.7
1797.45 | 1888.4
1799.9 | 1884.75
1797.88 | 1885.13
1799.13 | 1885.53
1800.13 | 1889.1
1799.38 | 1887.47
1792.6 | 1886.6
1793.93 | 1883.8
1794.1 | 1886.68
1795.25 | 1884.97
1793.13 | 1885.57
1791.07 | 1889.88
1796.28 | 1888.15
1799.45 | 1887.72
1794.93 | 1885.68
1789.32 | 1886.1
1794.2 | 1885.6
1794.3 | 1888.2
1790.7 | 1883.32
1788.07 | 1881.65
1793.6 | 1883.75
1796.32 | 1886
1788.57 | 1888.65
1796.22 | 1889.3
1795.88 | 1886.45
1789.35 | 1884.82
1792.45 | 1888.07
1798.72 | 1888.6
1807.8 | 1890.38
1800.72 | 1888.78
1798.1 | 1885.97
1792.32 | 1884.07
1789.78 | 1882.75
1792.32 | 1886.95
1798.7 | 1887.95
1796.55 | 1886.93
1796.1 | 1889.15
1798.2 | 1892.9
1793.07 | 1888.25
1787.9 | 1886.9
1789.18 | 1889.57
1792.97 | 1888.13
1790.85 | 1887.07
1793.47 | 1886.6
1800.68 | 1884.03
1794.38 | 1884.93
1793.22 | 1887.93
1794.63 | 1888.22
1791.57 | 1891.07
1794.5 | 1887.47
1792.6 | 1886.5
1792.85 | 1884.72
1792.13 | 1888.45
1793.5 | 1887.72
1792.97 | 1891.22
1795.4 | 1887.63
1792.38 | 1886.85
1791.45 | 1880.57
1795.97 | 1884.43
1793.9 | 1886.13
1793.68 | 1889.6
1791.95 | 1893.65
1794.88 | 1889.25
1796.53 | 1884.05
1795.57 | 1883.07
1793.4 | 1889.15
1789.95 | 1891.4
1796.5 | 1890.85
1795.75 | 1883.13
1791.22 | 1885.6
1792.38 | 1887.68
1793.53 | 1887.1
1795.32 | 1884.35
1796.43 | 1886.85
1789.95 | 1890.6
1793.13 | 1886.38
1797.75 | 1884.32
1791.47 | 1886.22
1790.68 | 1885.2
1794.5 | 1885.25
1793.32 | 1887.3
1793.3 | 1886.88
1799.72 | 1886.18
1800.1 | 1883.3
1802.4 | 1884.63
1800.9 | 1889.63
1800.3 | 1889.82
1798.78 | 1883.93
1796.28 | 1886.35
1796.05 | 1885.82
1798.72 | 1887.6
1799.22 | 1889.8
1800.82 | 1893.25
1800.75 | 1893.43
1802.3 | 1889.43
1799.07 | 1893.13
1799.45 | 1893.78
1804.57 | 1891.15
1804.15 | 1892.38
1802.47 | 1895.53
1803.07 | 1888.9
1798.68 | 1894
1802.25 | 1897.6
1807.25 | 1896.03
1808.13 | 1893.57
1811.95 | 1898.07
1813.82 | 1900.85
1808.63 | 1901.95
1808.57 | 1897.03
1811.88 | 1899.1
1808.25 | 1899.97
1807.97 | 1900.5
1804.65 | 1902.65
1803.43 | 1903.5
1803.8 | 1901.47
1813.82 | 1900.85
1810.8 | 1900.43
1809.55 | 1898.22
1807.72 | 1905.2
1808.13 | 1902.25
1809.28 | 1901.05
1806.75 | 1899.28
1806.25 | 1908.3
1802.7 | 1907.4
1807 | 1901.97
1806.53 | 1904.38
1807.55 | 1901.38
1815.9 | 1903.63
1814.43 | 1905.22
1811.15 | 1908.1
1809.8 | 1912.68
1817.93 | 1913.13
1820.28 | 1911.3
1814.6 | 1907.3
1818.4 | 1906.75
1817.28 | 1913.47
1816.6 | 1908.6
1814.6 | 1902.78
1812.45 | 1904.6
1813.4 | 1905.8
1811.25 | 1904.57
1813.43 | 1905.95
1816.45 | 1906.25
1819.85 | 1903.72
1822 | 1906.63
1817.2 | 1909.75
1819.97 | 1909.35
1819.97 | 1909.28
1818.63 | 1913.88
1823.38 | 1915.35
1825.93 | 1910.43
1819.9 | 1916.07
1819.82 | 1916.78
1819.18 | 1921.63
1823.03 | 1920.28
1817.07 | 1920.07
1819.45 | 1917.45
1822.75 | 1917.97
1824.15 | 1915.78
1823.43 | 1914.18
1817.55 | 1914.78
1825.93 | 1918.03
1827.15 | 1921.43
1822.57 | 1921.65
1820.3 | 1925.53
1820.18 | 1924.88
1820.1 | 1921
1826.63 | 1919.97
1830.03 | 1918.07
1822.22 | 1919.55
1824.2 | 1922.72
1825.8 | 1922.7
1825.55 | 1918.85
1823.38 | 1920.57
1830.53 | 1921.45
1832.45 | 1923.72
1829.3 | 1923.1
1823.53 | 1923.05
1825.63 | 1924.88
1831.63 | 1925.53
1830.82 | 1925.88
1824.18 | 1923.88
1824.63 | 1927.03
1828.68 | 1922.43
1825.78 | 1920.35
1824.35 | 1926.65
1830.28 | 1929.22
1831.25 | 1932.1
1830.47 | 1928.13
1823.97 | 1929.95
1826.5 | 1923.6
1829.9 | 1924.28
1830.05 | 1926.03
1830.9 | 1926.15
1821.25 | 1924.9
1823.6 | 1919.7
1826.55 | 1921.07
1825.82 | 1920.82
1828.32 | 1926.18
1829.13 | 1928.13
1827.15 | 1927.22
1823.2 | 1928.3
1828.07 | 1926.8
1827 | 1923.35
1830.22 | 1923.5
1830.03 | 1929.28
1834.13 | 1926.6
1828.6 | 1925.68
1828.47 | 1925.35
1828.13 | 1928.68
1833.32 | 1928.75
1826.5 | 1927.18
1826.75 | 1930.38
1829.35 | 1932.38
1829.72 | 1925.63
1827.93 | 1927.75
1827.6 | 1929.97
1831.1 | 1930.57
1830.3 | 1928.8
1831 | 1927.9
1830.38 | 1927.45
1829.65 | 1923.68
1833.82 | 1923.85
1834.32 | 1926.85
1832.47 | 1930.3
1831.3 | 1934.25
1835.8 | 1932.8
1834.72 | 1930.97
1836.45 | 1928.68
1834.72 | 1927.63
1833.5 | 1928.03
1830.8 | 1933.1
1832.47 | 1932.5
1834.93 | 1932.25
1835.65 | 1930.72
1838.57 | 1930.75
1835.85 | 1929
1833.8 | 1931.45
1833.22 | 1933.65
1833.93 | 1930.1
1834.13 | 1930.5
1831.15 | 1937.13
1838.15 | 1935.9
1835.95 | 1931.18
1832.72 | 1932.55
1832.1 | 1934.07
1834.13 | 1934.97
1830.4 | 1935.3
1837.82 | 1937.95
1838.18 | 1931.2
1835.68 | 1933.2
1839.72 | 1933.15
1837.1 | 1940.03
1837.53 | 1934.5
1833.05 | 1935.68
1834.8 | 1934.13
1836.63 | 1940.6
1840.9 | 1942.7
1840.13 | 1940.82
1838.22 | 1936.03
1840.55 | 1937.43
1842.22 | 1938.15
1836.78 | 1939.5
1836.57 | 1936.35
1843.55 | 1932.5
1842.9 | 1931.55
1837.2 | 1938.2
1840.8 | 1940.45
1840.85 | 1936.03
1847.65 | 1934.65
1844.72 | 1936.97
1836.2 | 1940.7
1840.03 | 1940.03
1841.43 | 1940.93
1841.05 | 1941.8
1842.28 | 1944.9
1847.95 | 1941.95
1846.63 | 1940.95
1843.68 | 1946.88
1842.8 | 1945.85
1844 | 1942.5
1849.13 | 1942.78
1852.05 | 1945.15
1845.45 | 1942.5
1845.63 | 1944.32
1845.05 | 1946.05
1844.7 | 1941.35
1843.5 | 1940.82
1846.2 | 1943.78
1850 | 1943.5
1845.9 | 1943
1847.4 | 1943.68
1846.45 | 1946.22
1846.97 | 1943.57
1850.68 | 1942.82
1851.25 | 1946
1847.82 | 1945.05
1848.2 | 1945.5
1850.9 | 1950.3
1854.9 | 1953.55
1853.15 | 1951.95
1851.5 | 1953.25
1851.85 | 1958.22
1858.15 | 1958.53
1857.85 | 1961.07
1864.65 | 1961.5
1866.28 | 1969.63
1866.9 | 1969.63
1870.8 | 1971.2
1875.35 | 1971.8
1876.55 | 1981.18
1876.13 | 1976.78
1873.22 | 1978.72
1879.65 | 1980.82
1882.88 | 1980.75
1882.93 | 1983.4
1885.05 | 1985.25
1881.68 | 1981.75
1878.95 | 1984.78
1880 | 1988.38
1878.65 | 1985.93
1877.53 | 1981.6
1878.07 | 1982.82
1880.2 | 1982.8
1878.1 | 1982.43
1879.03 | 1982.68
1884.78 | 1980.57
1884.15 | 1978.03
1884.5 | 1983.05
1883.47 | 1985.57
1881.43 | 1985.22
1882.03 | 1985.32
1882.75 | 1983.82
1886.7 | 1982.97
1883.85 | 1981.97
1880.07 | 1989.5
1877.7 | 1994.88
1876.95 | 1987.25
1878.57 | 1982.72
1879.95 | 1983.75
1881.95 | 1985.28
1878.03 | 1984.15
1874.07 | 1983.57
1875.43 | 1984.95
1870.47 | 1980.25
1870.7 | 1972.78
1869.35 | 1972.38
1862.47 | 1966.9
1862.9 | 1962.63
1859.97 | 1965.3
1852.72 | 1966.43
1854.22 | 1966.15
1859.68 | 1961.78
1857.63 | 1957.45
1856.85 | 1952.72
1856.45 | 1958.75
1857.5 | 1960.6
1858.43 | 1958.2
1858 | 1955.8
1854.95 | 1956.45
1861.8 | 1956.32
1865.05 | 1958.6
1859.63 | 1962.63
1859 | 1964.05
1860.57 | 1963.97
1860.2 | 1963.03
1862.35 | 1956.07
1860.78 | 1957.15
1860 | 1959.28
1859.15 | 1959.28
1860.13 | 1958
1862.63 | 1960.63
1861.85 | 1960
1856.55 | 1954.43
1854.75 | 1957.63
1856.75 | 1961.28
1858.18 | 1956.07
1854.78 | 1956.6
1859.82 | 1956.32
1859.6 | 1957.32
1859.3 | 1957.95
1856.32 | 1959.75
1860.68 | 1959.4
1858.35 | 1961.45
1856.75 | 1963.1
1857.82 | 1960.45
1855.53 | 1961.9
1856.75 | 1958.88
1858.43 | 1960.1
1855.45 | 1962.78
1858.68 | 1962.57
1862.47 | 1962.28
1861.3 | 1961.07
1864.68 | 1960.05
1867.28 | 1955.9
1862.78 | 1956.97
1860.05 | 1960.18
1860.5 | 1956.53
1862.35 | 1960.43
1859.4 | 1961.45
1862.72 | 1962.05
1863.15 | 1960.03
1860.97 | 1965.13
1858.32 | 1962.7
1858.85 | 1958.63
1858.68 | 1959.88
1862.2 | 1956.6
1858.25 | 1959.65
1857.68 | 1962.75
1857.47 | 1959.68
1863.28 | 1959.53
1864.68 | 1961.3
1858.95 | 1963.8
1858.2 | 1961.38
1861.45 | 1956.22
1860.6 | 1960.47
1859.93 | 1961.72
1865.45 | 1961.3
1863.82 | 1960.78
1859.25 | 1958.15
1858.97 | 1958.53
1858.9 | 1961.8
1859.07 | 1962.28
1858.22 | 1959.28
1858.28 | 1961.8
1855.22 | 1961.13
1852.93 | 1961.63
1861.07 | 1963.57
1861.78 | 1959.45
1863.3 | 1957.72
1863.72 | 1953.88
1860.1 | 1956.3
1856.18 | 1962.13
1862.7 | 1963.22
1859 | 1956.97
1856.97 | 1958.05
1862.05 | 1957.78
1860.88 | 1958.93
1857.43 | 1961.2
1861.8 | 1959.6
1859.68 | 1961.95
1854.15 | 1962.35
1860.68 | 1960.35
1858.28 | 1960.05
1856.35 | 1961.03
1863.2 | 1964.22
1860.72 | 1962.57
1858.13 | 1960.07
1858.22 | 1960.47
1857.55 | 1963.55
1860.6 | 1963.3
1862.03 | 1966.9
1861.15 | 1964.75
1859.53 | 1958.8
1865.57 | 1961.13
1858.97 | 1960.65
1859.35 | 1959.65
1861.95 | 1962.72
1866.63 | 1960.75
1858.03 | 1965.53
1861.5 | 1967.38
1863.8 | 1962.85
1864.25 | 1958.55
1859.75 | 1960.45
1855.95 | 1959.38
1858 | 1956.65
1861.22 | 1959.53
1855.57 | 1960.5
1854.47 | 1962.15
1858.63 | 1961.68
1855.28 | 1961.85
1862.32 | 1959.43
1864.22 | 1957
1864.32 | 1959.43
1862.03 | 1960
1858.57 | 1960.3
1858.75 | 1959.47
1864.9 | 1962.7
1864 | 1961.55
1857.75 | 1958.47
1855.07 | 1958.5
1860.57 | 1960.15
1865.28 | 1955.05
1866.43 | 1959.53
1867.07 | 1964.28
1861.6 | 1967.8
1856.97 | 1968.05
1860.88 | 1964.35
1856.8 | 1961.97
1859.8 | 1962.43
1861.63 | 1956.2
1855.7 | 1955.47
1855.6 | 1955.25
1863.38 | 1959.18
1865.72 | 1962.75
1864.8 | 1963.55
1866.03 | 1966.65
1860.32 | 1964.47
1858.45 | 1963.22
1866.72 | 1965.38
1864.47 | 1964.43
1859.57 | 1966.65
1866.8 | 1968.78
1869.38 | 1962.1
1863.75 | 1964.4
1857.78 | 1963.95
1858.9 | 1964.95
1863 | 1962.72
1864.32 | 1965.53
1863.6 | 1964.7
1857.13 | 1963.4
1859.13 | 1964.75
1860.9 | 1965.45
1863.1 | 1961.45
1858.55 | 1961.55
1855.8 | 1963.65
1857.82 | 1959.47
1860.9 | 1962.5
1863.55 | 1961.8
1861.63 | 1958.85
1865.43 | 1963.18
1861.13 | 1968.07
1862.55 | 1961.2
1860.45 | 1960.15
1857.4 | 1959.43
1860.38 | 1962.65
1865.93 | 1964.43
1861.93 | 1961.93
1857.32 | 1958.82
1863.07 | 1961.32
1860.22 | 1956.53
1860.45 | 1956.13
1861.32 | 1961.3
1862.7 | 1960.1
1861.72 | 1959.82
1858.65 | 1959.55
1860.8 | 1967.82
1863.25 | 1965.85
1857.2 | 1961.5
1857.2 | 1962.9
1862.65 | 1965.57
1863.75 | 1963.55
1859.32 | 1961.8
1857.22 | 1960.47
1858.75 | 1956.78
1861.9 | 1958.7
1867.68 | 1957.43
1866.05 | 1960.93
1865.8 | 1963.53
1859.93 | 1968.05
1855.18 | 1967.4
1859.6 | 1961.82
1859.2 | 1960.75
1853.88 | 1961.28
1857.85 | 1961.45
1864.65 | 1963.13
1859.95 | 1963.13
1862.57 | 1964.53
1860.9 | 1965.18
1857.3 | 1962.15
1856.22 | 1964.5
1858.18 | 1967.55
1858.43 | 1962.65
1859.63 | 1958.95
1857.53 | 1960.47
1861.22 | 1958.07
1862.2 | 1960.78
1864.2 | 1961.45
1859.72 | 1959.97
1860.3 | 1956.1
1861.75 | 1959.82
1864.22 | 1964.43
1859.28 | 1958.15
1857.35 | 1958.65
1863.6 | 1963.65
1863.57 | 1960.32
1858.53 | 1958.35
1859.63 | 1962.38
1862.57 | 1957.47
1858.35 | 1958.03
1857.95 | 1965.25
1862.7 | 1963.93
1863.07 | 1961.72
1859.75 | 1958.57
1862.45 | 1960.68
1862.75 | 1963.35
1857.82 | 1961.6
1863.2 | 1959.57
1858.68 | 1963.18
1856.05 | 1963.1
1855.9 | 1960.45
1855.93 | 1957.72
1861.03 | 1961.95
1859.3 | 1962.28
1856.63 | 1958.47
1860.45 | 1958.53
1862.28 | 1956.3
1861.13 | 1958.82
1863.4 | 1963.85
1863.13 | 1960.43
1859.07 | 1958.88
1865.53 | 1963.93
1865.75 | 1961.72
1864.05 | 1961.2
1866.78 | 1964.9
1868.85 | 1965.45
1867.53 | 1961.15
1863.45 | 1963.97
1862.65 | 1963.05
1863.13 | 1963.32
1856.93 | 1961.93
1859.05 | 1962.35
1858.85 | 1962.13
1859.07 | 1963.35
1859.72 | 1964.18
1862.05 | 1965.95
1861.47 | 1963.82
1862.95 | 1964.5
1859.93 | 1969.7
1858.82 | 1961.43
1858.7 | 1962.95
1857.1 | 1962.32
1855.68 | 1959.22
1859.32 | 1952.8
1856.65 | 1956.75
1857.18 | 1958.63
1857.78 | 1956.93
1856.5 | 1958.32
1861.3 | 1958.3
1864.8 | 1958.53
1861.63 | 1958
1857.9 | 1960.25
1853.9 | 1962.18
1857.9 | 1958.82
1859.68 | 1960.97
1856.7 | 1959.65
1858.7 | 1960.22
1859.07 | 1961.35
1858.85 | 1961.18
1857.97 | 1959.22
1864.32 | 1960.43
1861.8 | 1959.35
1861.43 | 1962.9
1857.38 | 1961.82
1857.25 | 1962.7
1858.45 | 1963.15
1855.88 | 1963.3
1860.78 | 1962.03
1860.4 | 1964.38
1858.93 | 1960.32
1857 | 1958.1
1860.03 | 1957.15
1858.22 | 1958.93
1860.97 | 1954.82
1866.82 | 1955.95
1869.5 | 1959
1865.78 | 1961
1858.22 | 1959.8
1860.3 | 1959.38
1859.45 | 1961.3
1862.13 | 1960.3
1858.2 | 1963.32
1863.38 | 1965
1864.32 | 1958.1
1860.18 | 1963.4
1862.45 | 1963.05
1861.47 | 1960.53
1857.25 | 1958.53
1863.78 | 1959.43
1864.3 | 1953.82
1855.85 | 1959.82
1856.85 | 1963.38
1858.9 | 1959.47
1856.55 | 1958.2
1858.35 | 1958.13
1857.65 | 1960.45
1859.47 | 1958.88
1865.3 | 1961.28
1866.5 | 1961.03
1863.57 | 1959.82
1857.97 | 1962.93
1854.35 | 1959.88
1857.53 | 1956.2
1858.6 | 1956.55
1861.68 | 1955.32
1858.25 | 1955.28
1859.35 | 1959.28
1858.7 | 1960.22
1861.75 | 1960.13
1860.35 | 1960.15
1860.5 | 1957.28
1857.05 | 1961.6
1859.22 | 1961.43
1859.57 | 1961.68
1858.18 | 1959.65
1858.1 | 1961.47
1860.38 | 1959.55
1858.1 | 1954.45
1856.65 | 1957.45
1857.22 | 1959.38
1857.18 | 1959.03
1859.78 | 1958.3
1861.78 | 1959.75
1862.22 | 1963.5
1861.1 | 1962.18
1859.82 | 1960.65
1866.43 | 1963.5
1866.97 | 1961.93
1860.7 | 1961
1857.85 | 1961.4
1857.45 | 1962.7
1863.9 | 1959.88
1861.2 | 1958.32
1861.93 | 1961.05
1860.32 | 1963.45
1860.63 | 1958.82
1863.7 | 1962.03
1861.5 | 1961.2
1860.2 | 1961.35
1859.5 | 1960.63
1858.05 | 1960.43
1859.3 | 1963.18
1865.18 | 1958.6
1863.7 | 1958.32
1861.9 | 1957.4
1857.2 | 1961
1856.38 | 1960.15
1853.97 | 1958.82
1854.13 | 1959.07
1858.78 | 1958.95
1858.9 | 1961.2
1856.78 | 1957.9
1858.43 | 1960.15
1862.13 | 1960.8
1859.78 | 1964.35
1860.6 | 1957.45
1860.88 | 1958.1
1858.8 | 1960.47
1861.15 | 1958.82
1860.07 | 1956.82
1856.1 | 1959.7
1856.85 | 1961.5
1860.03 | 1963.78
1856.57 | 1961.47
1856.05 | 1958.2
1861.15 | 1958.22
1862.93 | 1958.32
1861.32 | 1960.7
1858.38 | 1962.75
1856.55 | 1958.18
1860.47 | 1958.35
1858.88 | 1960.7
1857.53 | 1957.1
1855.63 | 1956
1853 | 1962.93
1859.07 | 1966.05
1861.65 | 1960.6
1856.28 | 1958.3
1859.2 | 1959.5
1860.78 | 1960.9
1860.72 | 1960.22
1856.45 | 1959.72
1858.57 | 1958.82
1861.68 | 1957.57
1859.1 | 1960.88
1855.45 | 1961.8
1862.9 | 1959.35
1859.95 | 1959.97
1859.43 | 1957.4
1858.63 | 1957.8
1859.07 | 1964.5
1863.57 | 1961.2
1861.03 | 1961.07
1861.93 | 1962.5
1857.18 | 1965.5
1856.82 | 1962.28
1855.88 | 1960.53
1855.07 | 1958.95
1856.1 | 1961.65
1856.47 | 1959.7
1857.18 | 1959.7
1854.3 | 1959.82
1857.95 | 1963.13
1861.7 | 1962.25
1857.97 | 1960.05
1857.3 | 1957.35
1861.4 | 1958.07
1860 | 1952.72
1858.97 | 1960.07
1859.6 | 1964.68
1858.63 | 1960.43
1857.18 | 1959.93
1857.82 | 1960.15
1858.35 | 1958.6
1857.05 | 1964.78
1858.1 | 1964.4
1857.97 | 1963.75
1857.93 | 1959.1
1855.28 | 1958.55
1860.63 | 1961.35
1861.7 | 1959.57
1860.68 | 1958.9
1857.15 | 1961.97
1859.3 | 1959.9
1858.35 | 1956.95
1858.7 | 1958.22
1859.38 | 1960.85
1859.53 | 1960.07
1860.7 | 1957.72
1859.5 | 1955.55
1857.05 | 1956.72
1862.43 | 1961.9
1866.82 | 1963.85
1864.4 | 1962.57
1861.3 | 1959.1
1857.07 | 1965.13
1860.25 | 1966.22
1857.55 | 1958.95
1858.68 | 1958.68
1863.03 | 1961.15
1861.1 | 1962.65
1855.15 | 1960.75
1854.1 | 1956.88
1857.2 | 1957.93
1856.22 | 1961.97
1858.43 | 1954.65
1864.53 | 1955.22
1863.68 | 1962.4
1861.13 | 1962.88
1856.9 | 1964.57
1859.18 | 1956.32
1864.35 | 1955.82
1863.78 | 1956.28
1860.75 | 1961.28
1859.93 | 1961.45
1856.25 | 1958.93
1857.35 | 1958.53
1858.85 | 1961.28
1858.5 | 1960.25
1858.3 | 1962.95
1858.3 | 1960.63
1857.5 | 1960.22
1854.88 | 1960.68
1853.4 | 1959.78
1858.82 | 1962.57
1855.15 | 1959.28
1855.85 | 1961.53
1854.47 | 1966.82
1860 | 1962.65
1860.55 | 1961.75
1859.82 | 1965.47
1859.9 | 1967.35
1859.88 | 1966.9
1857.95 | 1961.57
1856.8 | 1959.72
1858.43 | 1956.7
1859.15 | 1960.22
1860.32 | 1959.28
1857.43 | 1962.6
1859.32 | 1964.28
1856.97 | 1960.72
1857.63 | 1958.1
1858.6 | 1964.82
1860.35 | 1964.78
1861.35 | 1960.1
1857.38 | 1959.57
1855.65 | 1962.1
1854.6 | 1965.8
1859.45 | 1958.4
1855.72 | 1961.72
1860.78 | 1956.63
1860.5 | 1956.9
1860.82 | 1958.43
1854.32 | 1958.35
1856.5 | 1960.65
1855.28 | 1959.63
1858.88 | 1961.65
1860.13 | 1964.45
1858.2 | 1965.18
1859.03 | 1961.7
1862.18 | 1964.72
1860.18 | 1966.3
1858.38 | 1967.28
1855.75 | 1966.6
1857.93 | 1960.2
1860.43 | 1961.45
1860.28 | 1959.78
1861.82 | 1965.78
1863.97 | 1967.43
1857.32 | 1963.35
1858.65 | 1961.4
1859.8 | 1959.57
1860.3 | 1959.57
1858.88 | 1957.5
1856.38 | 1957.53
1861.8 | 1961.13
1861.85 | 1962.6
1856.45 | 1965.82
1859.7 | 1965.45
1860.5 | 1963.38
1860.43 | 1961.13
1861.7 | 1958.65
1861.22 | 1961.6
1860.55 | 1963.05
1859.15 | 1961.1
1854.85 | 1956.9
1856.4 | 1957.22
1861.45 | 1960.35
1859.18 | 1961.8
1858.3 | 1957.2
1865.25 | 1964.22
1860.13 | 1961
1860.13 | 1960.3
1857.13 | 1965.35
1862.35 | 1961.53
1861.88 | 1959.13
1857.72 | 1965.78
1858.97 | 1964.25
1859.68 | 1961.5
1859.15 | 1959.78
1858.7 | 1959.88
1859.63 | 1959.88
1859.7 | 1963.55
1856.9 | 1963.78
1856.97 | 1962.57
1861.53 | 1961.78
1860.82 | 1963.32
1860.2 | 1963.55
1858.63 | 1967.32
1859.2 | 1963.18
1859.72 | 1960.07
1859.95 | 1963.18
1859.18 | 1965.53
1861.85 | 1962.35
1859.63 | 1959.45
1860.85 | 1960.68
1866.35 | 1961.57
1863.4 | 1961.05
1857.75 | 1959.13
1858.82 | 1963.28
1860.2 | 1962.9
1859.4 | 1962.28
1859.4 | 1959.57
1862.07 | 1960.82
1858.97 | 1959.6
1856.85 | 1960.05
1855.5 | 1961.32
1857.43 | 1958.03
1859.25 | 1959.5
1862.38 | 1962.32
1860.45 | 1956.38
1857.22 | 1957.57
1862.57 | 1962
1857.45 | 1960.3
1855.03 | 1956.95
1856.75 | 1962.35
1860.68 | 1963.4
1859.68 | 1958.75
1860.43 | 1957.35
1859.3 | 1960.72
1858.97 | 1960.85
1855.68 | 1959.68
1861.22 | 1960.07
1859.53 | 1969.55
1859.63 | 1966.88
1854.45 | 1967.72
1853.15 | 1964.07
1858.18 | 1961.15
1858.6 | 1962.53
1858.68 | 1959.57
1857 | 1960.72
1857.25 | 1962.93
1858.2 | 1967.07
1855.07 | 1963.43
1852.57 | 1963.07
1857 | 1956.7
1859.38 | 1960.05
1860.13 | 1959.7
1859.72 | 1960.05
1864.4 | 1965.38
1857.97 | 1965.63
1856.38 | 1962.13
1858.85 | 1962.97
1858.97 | 1962.3
1857.32 | 1962.72
1859.65 | 1965.85
1865.18 | 1962.6
1859.9 | 1964.55
1858.75 | 1964.28
1861.72 | 1967.07
1865.05 | 1967.63
1857.43 | 1966.6
1857.88 | 1965.78
1859.5 | 1965.05
1857.43 | 1968.7
1862.2 | 1968.85
1863.68 | 1965.63
1860.95 | 1962.03
1858.28 | 1968.03
1858.55 | 1968.57
1854.85 | 1959.07
1856.4 | 1958.15
1857.4 | 1961.63
1854.5 | 1963.38
1857.35 | 1960.75
1862.78 | 1958.88
1858.63 | 1964.8
1856.93 | 1966.47
1856.47 | 1968.47
1858.2 | 1966.15
1859.7 | 1961.57
1857.3 | 1964.95
1858.75 | 1966.2
1857.8 | 1964.03
1860.6 | 1961.63
1857.5 | 1969.45
1862.88 | 1967.3
1861.2 | 1963.38
1858.63 | 1961.82
1856.78 | 1967.85
1859.63 | 1966.9
1856.07 | 1961.03
1858.25 | 1959.8
1858.15 | 1964.1
1857.4 | 1962.88
1857.75 | 1960.6
1857.1 | 1959.8
1858.55 | 1958.53
1862 | 1957.68
1861.97 | 1963.25
1859.93 | 1965.15
1859.97 | 1964.8
1858.1 | 1959.85
1855.97 | 1963.3
1858.7 | 1965.97
1862.85 | 1962.47
1858.05 | 1960.28
1862 | 1964
1856.8 | 1968.7
1858.43 | 1962.4
1858 | 1963.47
1857.22 | 1967.2
1860.13 | 1963.82
1860.1 | 1955.28
1861.3 | 1957.88
1865.75 | 1962.1
1859.65 | 1963.72
1857.95 | 1966.25
1860.1 | 1966.15
1864.3 | 1961.63
1862.68 | 1958.32
1865.15 | 1962.35
1864.28 | 1962.88
1862.22 | 1960.47
1862.7 | 1957.22
1859.5 | 1964.53
1860.4 | 1966.85
1857.18 | 1963.18
1858.68 | 1960.2
1860.57 | 1962.97
1861.35 | 1963.85
1857.2 | 1965.22
1860 | 1964.55
1858.35 | 1969.88
1859.72 | 1961.57
1861.72 | 1961.28
1864.4 | 1960.45
1859.78 | 1958.72
1862.97 | 1960.2
1864.45 | 1963.1
1861.3 | 1962.78
1857.65 | 1961.7
1857.18 | 1959.55
1859.3 | 1959.85
1861.05 | 1959.6
1861.57 | 1962.07
1859.32 | 1961.5
1857.97 | 1956.28
1861.18 | 1958.43
1867.63 | 1962.88
1866.43 | 1962.18
1859.05 | 1957.43
1854.85 | 1958.13
1858.7 | 1961.82
1854.75 | 1963.53
1861.72 | 1960.28
1862 | 1963.03
1858.95 | 1963.32
1859.38 | 1959.9
1857.88 | 1960.15
1860.9 | 1958.1
1857.07 | 1958.4
1858.05 | 1957.93
1860.4 | 1965.28
1864.22 | 1963.45
1858.55 | 1961.35
1859.2 | 1962.35
1859.47 | 1962.22
1861.57 | 1964.78
1857.28 | 1959.1
1857.8 | 1962.1
1861.07 | 1959.7
1857.68 | 1959.93
1860.53 | 1962.43
1859.85 | 1972.05
1857.55 | 1966.15
1857.43 | 1963.07
1857.1 | 1964.9
1860.3 | 1963.15
1856.28 | 1961.4
1855.43 | 1959.35
1861.47 | 1958.4
1859.65 | 1961.15
1865.38 | 1960
1857.32 | 1960.5
1857.8 | 1957.9
1861.2 | 1957.05
1861.65 | 1959.78
1859.2 | 1964.22
1864.07 | 1963
1861.28 | 1961.55
1862.75 | 1961.63
1862.3 | 1964.5
1861.65 | 1963.1
1854.5 | 1962.07
1858.03 | 1960.13
1862.18 | 1965.43
1861.43 | 1962.85
1859.35 | 1965.45
1859.53 | 1967.03
1858.47 | 1964.38
1852.8 | 1965.13
1853.88 | 1963.1
1858.68 | 1963.75
1865.05 | 1963.65
1858.95 | 1964.18
1858.68 | 1961.47
1855.47 | 1960.72
1857.7 | 1962.63
1862.72 | 1960.45
1863.4 | 1959.47
1857.57 | 1961.63
1854.5 | 1960.97
1861.28 | 1962.68
1862.38 | 1959.97
1861.38 | 1962.9
1861 | 1963.32
1860.9 | 1962.93
1859.53 | 1964.32
1861.95 | 1965.1
1860.32 | 1966.8
1861.43 | 1962.28
1860 | 1961.35
1862.25 | 1964.3
1863.53 | 1963.75
1862.03 | 1959.25
1859.88 | 1959.55
1861.35 | 1961.6
1861.45 | 1962.32
1858.03 | 1966.82
1858.15 | 1963.4
1867.65 | 1961
1865.45 | 1961.28
1862.8 | 1962.03
1859 | 1964.35
1862.82 | 1955.7
1859.72 | 1956.15
1863.4 | 1959.15
1864.7 | 1960.5
1866.13 | 1957.75
1859.93 | 1961.18
1863.3 | 1964.18
1863.22 | 1963.05
1862.78 | 1958.85
1863.13 | 1958.43
1861.57 | 1960
1858.1 | 1959.43
1857.63 | 1961.9
1865.1 | 1961.88
1859.68 | 1961.68
1858.53 | 1962.65
1860.8 | 1962.65
1863.03 | 1956.32
1858.35 | 1960.93
1858.57 | 1961.95
1859.43 | 1958.55
1860.45 | 1962.18
1859.38 | 1963.65
1858.25 | 1958.45
1857.47 | 1957.93
1862.38 | 1960.68
1863 | 1961.8
1860.8 | 1960.93
1865.88 | 1960.43
1863.35 | 1964.18
1855.63 | 1964.55
1856.95 | 1966.2
1858.9 | 1966.88
1858.13 | 1960.8
1855.7 | 1961.43
1856.93 | 1960.65
1858.63 | 1963.68
1858.82 | 1961.22
1857.07 | 1961.8
1862.32 | 1962.45
1859.9 | 1961.88
1864.88 | 1958.28
1867.7 | 1961.65
1859.6 | 1962.43
1859.5 | 1959.2
1858.93 | 1960.82
1863.95 | 1961.03
1862.8 | 1960.03
1860.2 | 1960.82
1860.8 | 1961
1864.5 | 1959.25
1859.05 | 1959.88
1857.88 | 1959.68
1862.18 | 1958.18
1864.4 | 1961.15
1858.97 | 1962.93
1857.9 | 1960.45
1861.82 | 1960.55
1857.05 | 1958.88
1857.43 | 1959.32
1860.53 | 1964.28
1861.07 | 1964.45
1861.2 | 1960.28
1863.6 | 1960.72
1860.2 | 1959.63
1861.1 | 1957.53
1863.22 | 1961.72
1861 | 1959.07
1858.53 | 1957.15
1862.88 | 1957.72
1857.15 | 1954.25
1857 | 1960.18
1856.32 | 1963.55
1858.5 | 1963.68
1859.35 | 1960.65
1863.78 | 1960.07
1863.9 | 1960.45
1863.47 | 1960.55
1858.72 | 1962.05
1859.13 | 1959.8
1861.7 | 1957.4
1858.9 | 1963.4
1863.4 | 1962.53
1858.78 | 1960.65
1860.93 | 1956.03
1858.05 | 1957.32
1860.07 | 1961.07
1865.38 | 1962.15
1862.57 | 1957
1864.53 | 1953.8
1864.78 | 1959.43
1861.97 | 1961.03
1860.05 | 1958.15
1860.93 | 1960.72
1864.88 | 1959.85
1861.03 | 1956.57
1860.15 | 1962.05
1862.18 | 1962.43
1863.95 | 1958.13
1859.22 | 1956.82
1863.32 | 1958.93
1863.4 | 1960.88
1858 | 1959.7
1859 | 1961.68
1862.28 | 1965.32
1862.65 | 1959.75
1861.05 | 1960.28
1859.63 | 1966.15
1857.95 | 1964.03
1858.38 | 1958.3
1862.03 | 1957.95
1860.78 | 1958.28
1857.2 | 1962.4
1855.97 | 1961.9
1860.5 | 1960.1
1863.57 | 1957.47
1860.47 | 1962.22
1862.35 | 1961.2
1861.15 | 1960.82
1859.25 | 1961.65
1861.3 | 1962.07
1862.18 | 1963.38
1862.8 | 1962.18
1866.07 | 1962.28
1863.18 | 1961.47
1860.88 | 1961.28
1866.35 | 1964.85
1863.72 | 1961.22
1862.97 | 1959.65
1859.07 | 1963.28
1860.45 | 1962.43
1859.05 | 1964.35
1864 | 1965.95
1863.25 | 1963.63
1862.18 | 1959.4
1860.05 | 1961.78
1862.5 | 1961.18
1864.32 | 1960
1862.55 | 1959.1
1868.72 | 1960.32
1864.88 | 1959.2
1859.93 | 1959.1
1862.75 | 1960.18
1866.07 | 1967.3
1871.32 | 1968.7
1874.8 | 1969.5
1873.63 | 1977.07
1878.72 | 1979.43
1885.4 | 1979.75
1888.95 | 1985.53
1891.85 | 1994.05
1895.7 | 1997
1896.68 | 2002.07
1899.15 | 2005.32
1905.22 | 2009.13
1905.9 | 2005.72
1900.65 | 2017.7
1902 | 2017.63
1910.2 | 2011.5
1904.85 | 2008.2
1906.72 | 2014.25
1910.7 | 2021.05
1911.22 | 2024.8
1917.22 | 2023.63
1915.6 | 2030
1918.5 | 2036.85
1922.28 | 2034.93
1923.15 | 2033.43
1925.45 | 2036.55
1928.53 | 2040.55
1929.22 | 2040.63
1925.13 | 2041.45
1925.45 | 2044.15
1928.7 | 2046.9
1933.88 | 2039.9
1935.5 | 2041.05
1930.53 | 2041.63
1932.13 | 2048.73
1929.68 | 2051.6
1936.45 | 2051.15
1940.25 | 2058.18
1945.57 | 2057.2
1942.1 | 2058
1939.45 | 2059.65
1942.13 | 2061.45
1946.13 | 2063.05
1947.35 | 2063.9
1946.78 | 2066.2
1948.75 | 2069.55
1949.07 | 2067.98
1948.22 | 2072.65
1951.85 | 2068.82
1945.97 | 2067.1
1945.63 | 2068.57
1942.3 | 2068.45
1943.5 | 2064.43
1946.63 | 2061.82
1946.03 | 2063.15
1945.82 | 2063.6
1951.82 | 2062.45
1949.75 | 2061.27
1944.97 | 2060.23
1947.82 | 2071.25
1956.22 | 2071.52
1950.68 | 2071.38
1950.5 | 2070.13
1950.18 | 2077.15
1953.35 | 2074.82
1954.45 | 2073.6
1956.88 | 2073.32
1960.15 | 2078.52
1959.25 | 2074.65
1954.13 | 2071.55
1956.88 | 2069.75
1954 | 2077.6
1956.47 | 2080.88
1955.3 | 2081.02
1958.43 | 2078.05
1960.88 | 2078.07
1958.43 | 2075.32
1954.95 | 2075.77
1958.32 | 2073.18
1955.22 | 2073.9
1953.22 | 2078.07
1955.75 | 2082.07
1961.65 | 2077.77
1959.43 | 2075.07
1962.07 | 2077.8
1961.63 | 2080.93
1967.2 | 2079.02
1969.1 | 2077.9
1963.22 | 2079.63
1959.72 | 2083.4
1964.4 | 2079.77
1960.38 | 2082.25
1956.85 | 2080.3
1955.1 | 2086.4
1958.88 | 2081.38
1961.5 | 2080.5
1961.95 | 2080.15
1963.7 | 2084.63
1966.32 | 2083.85
1962.95 | 2086.68
1962.57 | 2085.02
1961.07 | 2082.48
1963.38 | 2082.93
1961.15 | 2078.15
1956.55 | 2079.82
1959.57 | 2082.75
1963.28 | 2084.8
1958.9 | 2083.4
1959.18 | 2084.65
1964.18 | 2086.32
1963.9 | 2088.82
1966.28 | 2082.7
1963.13 | 2081.48
1967.65 | 2086.73
1965.78 | 2088.68
1964.53 | 2087.15
1963.47 | 2085.68
1962.63 | 2082.32
1963.18 | 2083.43
1964.82 | 2084.25
1965.63 | 2090.63
1962.45 | 2085.55
1963.18 | 2087.1
1962.75 | 2084.65
1965.63 | 2089.82
1963.22 | 2089.35
1960.93 | 2088.52
1963.85 | 2087.63
1966.82 | 2087.25
1968.05 | 2088.02
1962.28 | 2090.32
1964.3 | 2094.35
1969.13 | 2094.07
1966.75 | 2094.02
1965.03 | 2092.3
1963.4 | 2095.73
1962.45 | 2088.65
1960.82 | 2086.82
1964.7 | 2086.7
1963 | 2087.27
1964.7 | 2084.68
1966.5 | 2087.15
1972.38 | 2088.3
1965.53 | 2087.73
1964.35 | 2085.13
1964.8 | 2091.35
1969.88 | 2090.6
1966.6 | 2092.35
1962.78 | 2088.1
1963.75 | 2091.8
1968.1 | 2096.2
1967.82 | 2094.55
1963.68 | 2091.85
1964.15 | 2093.2
1968.5 | 2094.57
1969.55 | 2094.85
1972.65 | 2091.13
1973.97 | 2094.82
1965.78 | 2093
1966.1 | 2089.2
1967.03 | 2091.1
1969.82 | 2091.27
1968.65 | 2090.07
1965.53 | 2090.43
1966.15 | 2089.88
1975.82 | 2089.77
1972.95 | 2089.13
1969.32 | 2088.68
1965.78 | 2086.13
1969.8 | 2086.93
1965.5 | 2089.1
1966.7 | 2089.4
1970.8 | 2094.8
1972.93 | 2093.05
1969.03 | 2094.27
1966.43 | 2088.9
1967.3 | 2084.6
1970.68 | 2086.52
1962.78 | 2087.65
1961.95 | 2089.05
1967.97 | 2091.38
1965.88 | 2094.73
1967.13 | 2090.45
1967.1 | 2090.2
1965.3 | 2091.6
1967 | 2091.1
1964.82 | 2091.75
1978.15 | 2093.95
1976.35 | 2093.65
1967.75 | 2089.88
1967.85 | 2095.75
1969.85 | 2091.7
1967.07 | 2090.2
1966.7 | 2089.05
1962.47 | 2093.4
1969.55 | 2093.6
1967.88 | 2091.98
1964.1 | 2092.07
1964.75 | 2091.48
1963.5 | 2088.63
1965.75 | 2091.82
1971.53 | 2090.38
1974.4 | 2093.32
1973.55 | 2091.88
1969.55 | 2089.68
1968.43 | 2091.9
1969.93 | 2093.98
1965.07 | 2093.73
1965.13 | 2091.32
1969 | 2095.45
1972.15 | 2097.55
1969.45 | 2093.45
1970.38 | 2093.3
1976.35 | 2093.77
1975.47 | 2091.85
1969.05 | 2093.82
1964.75 | 2092.85
1969.15 | 2093.82
1972.3 | 2091.52
1969.78 | 2092.45
1962 | 2093.7
1966.43 | 2094.25
1969.7 | 2099.4
1967.15 | 2096.57
1965.47 | 2095.85
1967.8 | 2088.4
1968.6 | 2091.23
1968.88 | 2087.88
1973.72 | 2088.73
1973.6 | 2095.13
1967.07 | 2097.8
1969.4 | 2099.95
1969.03 | 2095.5
1969.8 | 2094.63
1967.5 | 2094.27
1973.5 | 2099.45
1968.88 | 2097.4
1965.3 | 2091.38
1969.38 | 2087.5
1970.5 | 2094.43
1971.28 | 2096.8
1967.78 | 2090.98
1966.13 | 2095.15
1968.2 | 2094.7
1970.03 | 2085.27
1968.53 | 2090.6
1969.32 | 2091.6
1972.07 | 2091.43
1972.9 | 2098.82
1971.5 | 2096.65
1973.38 | 2095.2
1973.47 | 2091.6
1971.68 | 2094.4
1971.18 | 2096.77
1974.4 | 2098.48
1975.78 | 2100.1
1973.32 | 2097.55
1971.07 | 2097.63
1970.57 | 2095.3
1966.75 | 2100.38
1967.03 | 2100.45
1964.97 | 2097.35
1966.18 | 2097.5
1969.43 | 2094.73
1966.6 | 2093.68
1970.97 | 2096.3
1969.05 | 2098.32
1973.07 | 2099.02
1973.82 | 2094.15
1970.78 | 2096.55
1967.9 | 2092.63
1968.82 | 2095.52
1966.78 | 2094.82
1964.78 | 2093.77
1969.63 | 2094.13
1967.18 | 2094.07
1968.05 | 2092.8
1969.4 | 2093.23
1971.8 | 2096.15
1970.43 | 2097.3
1976.78 | 2094.68
1969.6 | 2096.57
1969.45 | 2094.9
1972.68 | 2092.9
1973.57 | 2089.57
1965.57 | 2093.1
1970.72 | 2096.88
1970.28 | 2098.52
1971.28 | 2094.1
1970.43 | 2091.13
1966.63 | 2092.65
1972.35 | 2095.93
1975.95 | 2099.05
1974.47 | 2099.32
1968.18 | 2094.05
1961.18 | 2094.63
1965.05 | 2096.3
1969.6 | 2095.52
1966.82 | 2092.48
1968.65 | 2093.5
1967.7 | 2097.1
1975.93 | 2092.77
1977 | 2091.05
1976.07 | 2096.77
1977.2 | 2102.5
1974.03 | 2099.7
1971.8 | 2097.5
1970.95 | 2094.95
1969.1 | 2096
1969.05 | 2094.55
1966.93 | 2100.32
1968.38 | 2104.15
1967.75 | 2098.35
1965.78 | 2093.95
1967.07 | 2097.65
1968.65 | 2098.75
1968.25 | 2093.77
1966.72 | 2089.9
1968.9 | 2088.73
1973.4 | 2094.05
1973.13 | 2095.23
1970.82 | 2097.18
1968.35 | 2093.55
1967.47 | 2092.8
1970.07 | 2093.23
1968.55 | 2094.68
1971.78 | 2095.65
1970.78 | 2096.05
1970.25 | 2098.35
1968.25 | 2105.5
1964.5 | 2102.23
1968.97 | 2097.8
1968.35 | 2093.8
1967.32 | 2094.5
1971.1 | 2096.85
1968.25 | 2094.9
1966.47 | 2093.55
1968.32 | 2097
1968.28 | 2096.07
1969.32 | 2093.52
1970.22 | 2096.23
1974.38 | 2094.38
1968.3 | 2095.68
1973.18 | 2100.23
1973.88 | 2096.55
1969.03 | 2095.27
1969.5 | 2102.52
1972.6 | 2097.02
1975.82 | 2091
1975.75 | 2093.23
1971.07 | 2096.73
1967.65 | 2099.57
1967.05 | 2092.75
1966.05 | 2091.6
1964.22 | 2092.5
1965.3 | 2093.7
1964.75 | 2096.65
1969.78 | 2095.15
1975.47 | 2096.63
1984.45 | 2097.7
1981.25 | 2094.13
1968.03 | 2091.75
1967.07 | 2093.52
1968.45 | 2101.48
1974.75 | 2098.38
1969.93 | 2091.43
1967.6 | 2091.95
1968.9 | 2093.73
1969.93 | 2096.98
1971.95 | 2099.02
1973.22 | 2098.4
1967.5 | 2095.23
1968.72 | 2095.7
1971.18 | 2099.13
1976.1 | 2099.55
1974.65 | 2099
1966.13 | 2097.18
1966.7 | 2097.57
1972.8 | 2100.68
1977.32 | 2097.93
1975.68 | 2098
1971.6 | 2093.6
1969.5 | 2095.6
1971.88 | 2095.55
1965.15 | 2096.15
1969.57 | 2096.8
1977 | 2099.75
1975.82 | 2099.4
1970.45 | 2095.65
1970.2 | 2094.02
1971.53 | 2096.38
1970.97 | 2094.32
1965.78 | 2092.93
1965.88 | 2096.93
1971.45 | 2096.52
1974.07 | 2095.65
1972.97 | 2092.88
1972.57 | 2094.75
1967.7 | 2098.8
1967.55 | 2097.13
1966 | 2093.43
1969.13 | 2096.68
1973.2 | 2095.88
1972.13 | 2098.38
1973.1 | 2100.2
1970.78 | 2099.77
1972.4 | 2100.18
1977.25 | 2097.82
1972.47 | 2097.77
1968.6 | 2099.23
1974.57 | 2096.5
1975.35 | 2100.9
1971.32 | 2100.85
1970.28 | 2100
1974.3 | 2100.82
1973.55 | 2098.48
1969.43 | 2094.02
1973.55 | 2094.75
1972.78 | 2101.82
1973.6 | 2102.27
1974.8 | 2101.07
1973.03 | 2102.32
1969.97 | 2099.35
1966.85 | 2094.77
1967.3 | 2088.98
1971.6 | 2090.35
1973 | 2095.82
1973.7 | 2099
1971.6 | 2098.6
1970.95 | 2100
1972.8 | 2098.7
1970.82 | 2103.77
1974.13 | 2100.32
1972.22 | 2101.9
1973.07 | 2106.6
1973.93 | 2109.95
1972.97 | 2103.4
1970.45 | 2095.88
1970.1 | 2094.95
1970.6 | 2100.8
1971.75 | 2097.25
1974.25 | 2094.25
1971.93 | 2092.18
1975.93 | 2095.63
1973.72 | 2097.15
1974.75 | 2098.63
1973.8 | 2096.8
1971.7 | 2099.35
1973.07 | 2103.73
1966.45 | 2101.73
1967.72 | 2092.7
1971.15 | 2100.02
1968.22 | 2099.07
1969.5 | 2096.5
1971.35 | 2094.23
1974.13 | 2097.7
1975.03 | 2098.1
1969.45 | 2092.95
1967.8 | 2092.8
1965.35 | 2097.38
1967.63 | 2106.63
1965.7 | 2103
1969.3 | 2099.63
1970.85 | 2100.13
1969.45 | 2097.57
1977.5 | 2096.85
1971.63 | 2101
1967.55 | 2099.63
1966.45 | 2097.73
1967.13 | 2090.95
1966.13 | 2098.9
1970.78 | 2100
1970.88 | 2103.3
1971.68 | 2093.95
1966.57 | 2097.2
1973.22 | 2100.27
1972.5 | 2100.5
1974.1 | 2099.3
1974.82 | 2098.4
1974.28 | 2097.02
1967.55 | 2099.1
1965.6 | 2099
1975.38 | 2097.57
1977.8 | 2093.48
1970.9 | 2094.25
1970.13 | 2095.9
1970.82 | 2092.45
1967.82 | 2098.65
1970.65 | 2097.02
1968.82 | 2093.02
1966.18 | 2093.75
1967.97 | 2094.52
1971.9 | 2093.15
1969.53 | 2093.98
1966.95 | 2096.95
1968.57 | 2095.27
1975.4 | 2096.15
1971.3 | 2099.93
1969.88 | 2096.77
1968.72 | 2097.93
1968.78 | 2097.35
1970.15 | 2097.13
1967.68 | 2100.82
1976.28 | 2101.3
1976.75 | 2096.3
1970.25 | 2093.15
1968.28 | 2094.45
1972.97 | 2099.5
1971.6 | 2095.68
1967.45 | 2098.43
1970.25 | 2095.15
1973.93 | 2098.95
1973.57 | 2093.23
1971.43 | 2095.13
1969.47 | 2097.73
1970.88 | 2096.13
1972.93 | 2092.18
1970.9 | 2092.55
1970.85 | 2094.8
1970 | 2091.98
1976.88 | 2096.65
1980.18 | 2101.68
1981.13 | 2104.82
1970.6 | 2101.18
1974.85 | 2095.77
1974.13 | 2097.98
1975.4 | 2098.63
1968.95 | 2101.95
1966.32 | 2103.25
1975.22 | 2099.75
1970.93 | 2094.77
1965.9 | 2094.15
1972.97 | 2097.57
1973.35 | 2100.25
1978.22 | 2100.07
1972.8 | 2113.55
1971.82 | 2111.95
1971.65 | 2105.88
1967.15 | 2095.9
1967.3 | 2097.43
1968.85 | 2104.93
1970.57 | 2098.65
1972.15 | 2093.95
1967.78 | 2093.07
1968.4 | 2093.7
1967.1 | 2093
1973.1 | 2097.4
1976.9 | 2105.57
1981.57 | 2100.63
1979.18 | 2097.4
1972.8 | 2097.23
1970.82 | 2095.1
1974.18 | 2098.15
1977.07 | 2095.57
1971.65 | 2094.35
1963.8 | 2097.4
1966.65 | 2101.6
1971.2 | 2098.82
1971.97 | 2097.38
1977.13 | 2097.05
1978.88 | 2098.45
1972.43 | 2101
1969.88 | 2100.02
1973.38 | 2095.82
1974.68 | 2094.18
1972.28 | 2096.93
1971.85 | 2099.7
1969.9 | 2097.07
1966.5 | 2094.4
1971.05 | 2093.75
1977.4 | 2096.27
1976.5 | 2100.52
1974.63 | 2097.57
1974.97 | 2096.4
1976.35 | 2095.3
1974.88 | 2098.52
1973.82 | 2100.68
1976.75 | 2102.9
1983.13 | 2099.1
1972.32 | 2098.27
1969.88 | 2094.63
1970.75 | 2092.85
1971.07 | 2095.93
1973.97 | 2100.32
1969.13 | 2090.63
1969.57 | 2093.65
1978.2 | 2093
1972.63 | 2095.88
1973.6 | 2095.98
1969.63 | 2098.57
1968.38 | 2096.73
1977.8 | 2097.55
1974.8 | 2095.95
1973.47 | 2098.55
1975.8 | 2102.6
1971.6 | 2100.77
1968.07 | 2102.65
1965.7 | 2100.63
1964.95 | 2097.23
1964.15 | 2087.85
1965.25 | 2088.18
1970.95 | 2097.05
1974.97 | 2096.45
1975.35 | 2100.85
1974.1 | 2099.73
1968.6 | 2103.38
1968.45 | 2099.1
1971.8 | 2094.05
1972.3 | 2093.95
1971.38 | 2095.82
1972.13 | 2099.15
1976.78 | 2097.38
1973.93 | 2099.55
1972.18 | 2101.07
1966.22 | 2098.6
1969.57 | 2095.82
1976.65 | 2098
1970.68 | 2097.88
1970.2 | 2097.88
1969.4 | 2099.85
1972 | 2099.07
1971.75 | 2101.35
1970.78 | 2100.73
1969.05 | 2099.45
1968.85 | 2097.52
1971.93 | 2087.18
1968.47 | 2088.7
1964.38 | 2093.45
1970.25 | 2096.32
1971.88 | 2103.18
1973.7 | 2103.23
1971.55 | 2099.75
1972.78 | 2098.1
1973.63 | 2097.02
1970.32 | 2096
1972.03 | 2094.18
1976.7 | 2095.13
1973.18 | 2096.35
1973.57 | 2095.18
1971.22 | 2098.85
1967.2 | 2097
1966.8 | 2097.45
1970.05 | 2097
1971.3 | 2097.73
1970.22 | 2097.1
1972.63 | 2096.15
1975.4 | 2095.95
1966.45 | 2094.9
1965.75 | 2096.68
1978.03 | 2097.93
1974.13 | 2094.8
1974.75 | 2095.77
1973.88 | 2096.85
1972.78 | 2100.05
1977.43 | 2094.5
1972.22 | 2091.48
1966.6 | 2097.82
1967.38 | 2096.9
1969.22 | 2100.45
1968.15 | 2100.63
1964.55 | 2098.48
1975.05 | 2099.1
1976.55 | 2096.77
1971.13 | 2097.15
1964.82 | 2093.1
1963.35 | 2089.63
1974.65 | 2092.2
1976.63 | 2092.57
1970.05 | 2096.55
1967.9 | 2092.77
1972.9 | 2096.57
1977.05 | 2100.43
1971.7 | 2101.82
1967.3 | 2095.32
1966.72 | 2095.73
1972.82 | 2098.65
1977.75 | 2091.63
1974.6 | 2093.4
1972.68 | 2094.63
1973.9 | 2094.02
1976.5 | 2094.95
1972.65 | 2096.8
1974.57 | 2100.55
1979.05 | 2103.7
1979.85 | 2097.82
1972.22 | 2099.5
1969.6 | 2099.02
1969.07 | 2102.38
1963.35 | 2099.82
1965.13 | 2096.88
1973.63 | 2093.15
1973.57 | 2093.07
1971.28 | 2090.77
1968.68 | 2089.85
1971.22 | 2093.45
1971.5 | 2100.48
1966.43 | 2101.32
1969.82 | 2098.05
1971.88 | 2099.65
1974.97 | 2099.27
1971.57 | 2102.75
1971.7 | 2099.25
1971.22 | 2099.7
1970.88 | 2096.63
1968.6 | 2094.77
1966.57 | 2097.73
1969.9 | 2097.82
1971.6 | 2098.88
1971.13 | 2095.23
1970.18 | 2093.1
1972.18 | 2096.77
1969.2 | 2097
1969.47 | 2094.02
1965.82 | 2093.02
1969.35 | 2095.63
1979.28 | 2101.4
1971.38 | 2100.13
1967.68 | 2095.38
1964.47 | 2095.1
1972.4 | 2098.8
1974.5 | 2098.1
1971.05 | 2092.63
1974.13 | 2095.25
1969.7 | 2097.45
1973.9 | 2092.07
1974.22 | 2097
1973.22 | 2099.05
1964.93 | 2096.77
1966.18 | 2094.18
1966.43 | 2095.18
1969.95 | 2097.68
1970.97 | 2098.05
1967.78 | 2095.2
1974.4 | 2097.3
1973.47 | 2096.65
1970.93 | 2097.07
1971.47 | 2099.2
1971.05 | 2100.3
1975.38 | 2099.82
1971.25 | 2092.63
1972.35 | 2090.3
1974.7 | 2092.2
1973.7 | 2097.32
1972.05 | 2098.05
1974.75 | 2095.95
1969.1 | 2094.4
1967.4 | 2096.9
1970.85 | 2102.52
1967.5 | 2097.05
1968.88 | 2095.77
1977.07 | 2092.6
1975.45 | 2092.55
1972.63 | 2094.95
1968.68 | 2095.5
1966.4 | 2099.32
1972.03 | 2099.63
1971.6 | 2098.9
1968.5 | 2095.45
1969.47 | 2099.45
1974.3 | 2103.05
1973.32 | 2098.55
1973.45 | 2098.55
1969.15 | 2093.38
1971.45 | 2095.45
1969.82 | 2096.3
1966.38 | 2093.85
1970.85 | 2097.7
1974.47 | 2094.07
1971 | 2097.95
1977.07 | 2098.85
1975.18 | 2096.88
1968.68 | 2094.57
1969.43 | 2093.13
1970.68 | 2095.32
1965.28 | 2096.25
1967.93 | 2098.3
1968.55 | 2092.95
1969.95 | 2093.25
1971.57 | 2095.68
1974.55 | 2092.95
1971.8 | 2094.63
1973.88 | 2095.45
1972.15 | 2099.3
1973.07 | 2099.77
1968.88 | 2097.07
1966.1 | 2094.5
1971.22 | 2098.1
1973.85 | 2097.57
1975.3 | 2098.27
1972.28 | 2098.7
1968.43 | 2097.38
1969.75 | 2099.23
1970.68 | 2101.02
1969.68 | 2096.27
1970 | 2095.7
1979 | 2095.02
1972.6 | 2094.73
1970.93 | 2093.9
1972.57 | 2102.07
1974.25 | 2096.6
1969.05 | 2093.3
1970.75 | 2091.68
1971.05 | 2093.48
1970.63 | 2092.13
1970.1 | 2093.05
1969.5 | 2098.75
1981.35 | 2097.77
1977.07 | 2101.82
1969.53 | 2101.52
1964.88 | 2105.3
1975.25 | 2100.9
1972.85 | 2102.63
1970.28 | 2102.77
1967.53 | 2100.82
1975.25 | 2102.32
1973.2 | 2099.48
1971.13 | 2091.55
1971.97 | 2095.1
1977.7 | 2093.15
1973.88 | 2095.63
1970.93 | 2092.4
1969.88 | 2092.43
1973.68 | 2096.07
1969.07 | 2088.8
1974.5 | 2097.45
1974.63 | 2097.48
1968.97 | 2094.95
1968.15 | 2093.45
1976.45 | 2094.38
1971.57 | 2094.9
1972.13 | 2096.75
1970.43 | 2097.65
1969.78 | 2099.82
1966.68 | 2095.63
1972.32 | 2092.07
1975.65 | 2094.8
1977.47 | 2094.88
1980.68 | 2095.75
1976.72 | 2098.23
1966.28 | 2096.7
1967.82 | 2091.98
1972.5 | 2096.4
1975.2 | 2097.52
1972.38 | 2099.05
1976.65 | 2094.57
1973.85 | 2093.18
1967.47 | 2092.6
1971.63 | 2091.38
1972.93 | 2092.25
1969.1 | 2091.07
1967.3 | 2092.38
1974.4 | 2097.07
1979.07 | 2095.18
1970.45 | 2094.93
1967.28 | 2092.4
1968.78 | 2096.73
1967.43 | 2098.25
1969.38 | 2097.05
1971.03 | 2096
1974.55 | 2095.85
1972.7 | 2096.02
1971.95 | 2092.95
1969.75 | 2096.2
1973.15 | 2100.43
1975.85 | 2097.5
1969.72 | 2095.65
1970.38 | 2096.27
1972.43 | 2098.73
1975.3 | 2100.55
1975.13 | 2096.13
1971.4 | 2090
1973.22 | 2092.65
1971.9 | 2093.77
1970.78 | 2094.73
1971.18 | 2095.9
1971.88 | 2096.55
1970.18 | 2098.4
1972.38 | 2092.32
1969.82 | 2099.6
1972.28 | 2096.63
1971.4 | 2094.45
1967.63 | 2093.52
1964.35 | 2095.45
1968.4 | 2097.98
1967.78 | 2096.13
1966.72 | 2096.02
1966.4 | 2092.32
1966.8 | 2095.02
1969.8 | 2098.8
1973.05 | 2098.38
1970.78 | 2095.7
1971.6 | 2095.9
1972.5 | 2095.05
1971.78 | 2093.23
1976.2 | 2094.05
1969.55 | 2093.85
1965.53 | 2099.7
1967.25 | 2098.85
1969.45 | 2099.2
1970.13 | 2096.8
1969.13 | 2095.38
1967.8 | 2099
1971.2 | 2098.15
1975.4 | 2094.98
1972 | 2094.32
1970.47 | 2095.77
1968.93 | 2099.05
1974.05 | 2096.5
1970.75 | 2095.32
1967.3 | 2093.1
1970.57 | 2094.48
1972.22 | 2094.6
1971.8 | 2095.63
1973.5 | 2095.1
1973.25 | 2098.68
1969.5 | 2099.23
1970.6 | 2094.6
1968.78 | 2097.7
1975.78 | 2099.63
1973.9 | 2100.73
1976.1 | 2098.1
1969.57 | 2093.8
1971.22 | 2093.48
1973.4 | 2094.65
1967.78 | 2101.25
1967.7 | 2099.48
1969.28 | 2094.32
1967.38 | 2091.8
1966.57 | 2095.25
1975.3 | 2096.27
1973.28 | 2101.63
1965.75 | 2101.52
1964.43 | 2093.65
1964.2 | 2093.88
1976.32 | 2098.55
1980.13 | 2101.07
1978.7 | 2097.6
1969.18 | 2101.95
1967.85 | 2097.7
1966.4 | 2090
1971.95 | 2087.05
1975.68 | 2094.55
1973.65 | 2096.25
1975.13 | 2090.82
1975.57 | 2091.27
1975.07 | 2096.15
1968 | 2099.63
1967.47 | 2095.2
1970.5 | 2094.23
1969.53 | 2099.77
1968.07 | 2095.82
1967.28 | 2089.43
1970.35 | 2093.48
1972.6 | 2097.13
1970.43 | 2096.68
1969.57 | 2095.32
1972.1 | 2098.82
1973.15 | 2096.77
1975.65 | 2102
1971.05 | 2099.57
1970.18 | 2097.25
1969.57 | 2094.7
1969.8 | 2098.93
1977.75 | 2100.9
1974 | 2097.63
1965.57 | 2095.38
1962.82 | 2097.85
1969.32 | 2100.93
1971.35 | 2098.52
1975.5 | 2097.7
1973.9 | 2094.43
1972.63 | 2093.38
1970.72 | 2097.57
1972.72 | 2093.18
1972.43 | 2094.45
1965.97 | 2093.5
1969.6 | 2092.85
1969.4 | 2091.95
1970.9 | 2093.5
1964.75 | 2093.95
1965.85 | 2094.8
1962.55 | 2093.82
1971.45 | 2098.85
1971.13 | 2101.45
1970.25 | 2098.25
1968.57 | 2099.57
1967.43 | 2099.32
1970.22 | 2105.1
1971.38 | 2102.4
1968.97 | 2104.25
1968.63 | 2096.63
1965.03 | 2094.65
1967.07 | 2097.25
1972.1 | 2100.48
1968.55 | 2097.13
1972.85 | 2108.9
1966.25 | 2100.57
1973.6 | 2098.15
1976.15 | 2094.23
1974.45 | 2101.18
1968.13 | 2100.15
1966.43 | 2101.68
1969.03 | 2103.38
1968.2 | 2097.38
1966.6 | 2089.27
1968.5 | 2089.07
1972.22 | 2094.57
1971.4 | 2094.52
1968.35 | 2091.88
1967.43 | 2090.95
1972.13 | 2093.93
1970.4 | 2095.95
1969.97 | 2099.38
1971.43 | 2100.7
1969.45 | 2096.32
1970.35 | 2090.8
1968.3 | 2092.5
1968.85 | 2098.65
1974.43 | 2105.38
1976.6 | 2103.25
1974.3 | 2099.93
1970.6 | 2096.13
1967.07 | 2093.98
1970.57 | 2095.52
1973.75 | 2094.15
1972.82 | 2098.25
1971.43 | 2097.23
1974.65 | 2094.3
1971.95 | 2093.25
1978.3 | 2100.65
1979.88 | 2100.15
1978.22 | 2099.2
1976.13 | 2094.65
1978.97 | 2094.18
1980 | 2098.75
1977 | 2097.73
1975.63 | 2094.15
1970.88 | 2096.07
1969.3 | 2096.8
1969.57 | 2091.23
1971.4 | 2096.27
1971.28 | 2096.48
1978.5 | 2099.55
1972.85 | 2098.9
1967.85 | 2094.3
1963.75 | 2091.45
1964.22 | 2095
1966.22 | 2093.63
1972.22 | 2098.2
1967.3 | 2101.77
1966.4 | 2092.07
1971.57 | 2090.5
1972.88 | 2093.82
1971.18 | 2095.8
1972.2 | 2100.98
1973.18 | 2097.38
1971.45 | 2098.18
1971.97 | 2096.48
1976.15 | 2099.95
1975.38 | 2095.13
1975.05 | 2093.32
1974.82 | 2095.43
1976.22 | 2093.88
1971.47 | 2095.35
1970.9 | 2094.63
1972.75 | 2097.27
1972.75 | 2098.18
1970.32 | 2096.45
1972.15 | 2095.02
1972.13 | 2094.15
1969 | 2094.95
1971.78 | 2096.85
1973.3 | 2089.65
1973.95 | 2093.3
1971.45 | 2093.63
1974.05 | 2096.35
1971.75 | 2095.43
1968.95 | 2097.02
1967.03 | 2095.15
1969.95 | 2098.65
1972.88 | 2099.95
1975.55 | 2099.77
1976 | 2101.38
1974.3 | 2100.02
1966.63 | 2096.25
1971.3 | 2098.95
1972.97 | 2093.2
1972.72 | 2097.32
1974.1 | 2097.98
1973.53 | 2094.55
1972.72 | 2100.63
1973.03 | 2098.8
1973.3 | 2096.3
1970.65 | 2093.65
1977.6 | 2096.85
1971.15 | 2096.38
1971.9 | 2095.48
1973.05 | 2095.48
1978.5 | 2100.32
1968.9 | 2100.2
1972.15 | 2096.77
1969.5 | 2095.43
1972.07 | 2095.73
1975.57 | 2096.32
1974.88 | 2096.45
1966.25 | 2097.4
1968.72 | 2096.93
1970.28 | 2100.95
1973.28 | 2101.95
1971.55 | 2104
1967.7 | 2099.23
1966.95 | 2097.6
1965.57 | 2095.13
1967.47 | 2091.32
1970.9 | 2093.65
1971.95 | 2097.07
1969.75 | 2096.38
1968.82 | 2096.68
1970.15 | 2094.65
1975.28 | 2098.85
1970.65 | 2099.13
1963.4 | 2093.8
1967.5 | 2091.73
1973 | 2094.32
1968.63 | 2095.63
1979.25 | 2098.57
1973.7 | 2098.98
1972.05 | 2093.77
1971.32 | 2093.7
1977.3 | 2093.5
1975.88 | 2094.75
1969.43 | 2098
1975.47 | 2098.95
1976.65 | 2097.77
1973.03 | 2099.98
1968.63 | 2092.98
1967 | 2097.02
1966.03 | 2096.93
1974.18 | 2095.95
1973.32 | 2095.27
1970.78 | 2095.95
1967.07 | 2097.13
1970 | 2096.32
1962.88 | 2092.68
1965.78 | 2092.05
1961.03 | 2097.43
1969.3 | 2095.68
1969.82 | 2093.43
1977.57 | 2096.4
1978.63 | 2097.77
1979.65 | 2098.88
1976.18 | 2096.95
1972.45 | 2100.75
1975.45 | 2099.93
1967.95 | 2099.43
1963.53 | 2094.93
1972.72 | 2094
1972.82 | 2095.43
1969.82 | 2094.65
1968.35 | 2102.93
1968.1 | 2097.9
1967.9 | 2094.23
1969.68 | 2091
1973.72 | 2089.02
1971.15 | 2094.07
1975.43 | 2097.93
1973.88 | 2097.85
1974.9 | 2098.23
1976.22 | 2096.55
1982.07 | 2102.5
1985.3 | 2107.9
1986.88 | 2113.75
1985.25 | 2109.57
1986.97 | 2108.68
1985.85 | 2118.68
1984.4 | 2118.4
1980.2 | 2117.27
1992.55 | 2114.9
1996.18 | 2116.23
1998.15 | 2116.18
1998.7 | 2120.65
1994.43 | 2125.15
1994.03 | 2126.9
1988.32 | 2125.7
1993.65 | 2127.48
1994.53 | 2124.15
1999.55 | 2127.27
1999.63 | 2130.15
1991.5 | 2130.75
1997.57 | 2127.2
1997.93 | 2121.48
1996.03 | 2131.23
2004.22 | 2132.65
2005.53 | 2130.32
2002.8 | 2137.05
2001.43 | 2134.35
2002.1 | 2136.18
2003.38 | 2136.45
1997.05 | 2135.18
1999.75 | 2130.85
2003.38 | 2131.32
2006.13 | 2136.7
2002.72 | 2133.15
2003.88 | 2136.23
2004.1 | 2135.15
2005.5 | 2138.75
2005.82 | 2137.27
2008.5 | 2135.93
2001.7 | 2135.2
1999.35 | 2138.23
2001.7 | 2136.63
2000.7 | 2137.13
2002.2 | 2132.35
1998.78 | 2133.3
1999.82 | 2131.82
1996.07 | 2130.88
1997.6 | 2131.85
2001.72 | 2130.52
2002.97 | 2130.43
1998.25 | 2131.48
2006.45 | 2132.35
2007.93 | 2144.8
2006.3 | 2142.3
2001.53 | 2136.25
2003.7 | 2138.1
2004.97 | 2138.63
2002.57 | 2135.35
2004.78 | 2139.77
2007.82 | 2137.93
2007.8 | 2142.2
2009.4 | 2143.23
2006.95 | 2138.15
2010.68 | 2137.35
2007.07 | 2133.57
2005.03 | 2136.25
2005.63 | 2139.88
2008.8 | 2141.38
2007.75 | 2138.32
2008.65 | 2141.52
2007.6 | 2143.07
2006.55 | 2143.88
2005.03 | 2143
2008.25 | 2141.07
2012.18 | 2140.48
2014.28 | 2139.3
2011.72 | 2139.4
2007.47 | 2140.77
2009.95 | 2139.95
2006.28 | 2142.32
2005.9 | 2144.05
2005.28 | 2136.88
2004.6 | 2140.23
2006.93 | 2137.93
2003.57 | 2138.45
2007.93 | 2138.8
2016 | 2142.52
2014.07 | 2145.65
2012.95 | 2146.68
2009.75 | 2144.8
2010.95 | 2141.25
2008.97 | 2141
2008.97 | 2144.23
2010.68 | 2142.25
2011.97 | 2145.05
2015.2 | 2148.1
2016.5 | 2146.07
2011.6 | 2140.88
2011.4 | 2137.88
2009.7 | 2140.35
2006.18 | 2143.8
2014.4 | 2144.98
2013.38 | 2145.15
2013.07 | 2146.32
2011.15 | 2141.27
2008 | 2139.4
2004.72 | 2143.2
2010.4 | 2140.57
2009.32 | 2140.18
2006.93 | 2141.7
2009.63 | 2142.13
2013.1 | 2140.1
2011.28 | 2139.8
2009.68 | 2144
2016.55 | 2143.25
2019.47 | 2141.05
2010.13 | 2145.27
2005.25 | 2143.88
2005.9 | 2141.4
2012.3 | 2141.52
2015.2 | 2144.57
2016.25 | 2143.27
2020.78 | 2143.13
2026.2 | 2145.55
2017.53 | 2147.07
2016.47 | 2146.48
2013.43 | 2152.27
2014.78 | 2151.15
2011.93 | 2145.7
2009.55 | 2138.32
2015.9 | 2145.27
2016.3 | 2147.02
2006.88 | 2142.8
2010.68 | 2141.57
2007.47 | 2142.02
2006.22 | 2147.43
2010.57 | 2145.93
2014.63 | 2145.05
2017.18 | 2141.88
2019.43 | 2142.57
2012.2 | 2150.3
2010.68 | 2145.2
2017.63 | 2143.63
2013.72 | 2143.13
2016.1 | 2144.8
2008.28 | 2144.9
2010.05 | 2140.8
2010.4 | 2137.73
2008.85 | 2136.85
2011.38 | 2138.63
2006.13 | 2138.82
2010.6 | 2144.55
2010.13 | 2149.8
2013.13 | 2143.25
2013.72 | 2145.43
2015.82 | 2144.75
2019.13 | 2144.55
2013.38 | 2146.02
2009.63 | 2147.18
2009.93 | 2145.1
2004.93 | 2145.15
2006.32 | 2142.35
2013.07 | 2150.25
2014 | 2148.98
2012.4 | 2142.45
2013.88 | 2145.68
2014.8 | 2146.9
2016.2 | 2146.02
2015.75 | 2142.63
2007.85 | 2139.1
2012.13 | 2143.75
2017.4 | 2145.75
2011.35 | 2142.32
2008.9 | 2143.57
2010.93 | 2142.02
2012.78 | 2142.15
2010.13 | 2145.02
2013.2 | 2139.23
2013.88 | 2142.38
2013.82 | 2150.2
2014.53 | 2145.65
2015.53 | 2144.27
2013.07 | 2144.63
2016.1 | 2144.55
2017.9 | 2142.75
2015.88 | 2144.2
2014.43 | 2143.48
2009.55 | 2142.9
2007.53 | 2147.45
2011.55 | 2147.3
2015.53 | 2148.1
2009.55 | 2150.48
2010.88 | 2146.57
2010.72 | 2149.55
2020.15 | 2150.57
2012.5 | 2144.25
2012.8 | 2138.25
2013.9 | 2143.4
2015.32 | 2146.13
2015.7 | 2149.15
2013.7 | 2146.1
2010 | 2146.98
2009.78 | 2145.25
2009.75 | 2145.43
2008.43 | 2143.82
2009.38 | 2143.13
2005.45 | 2143.07
2013.15 | 2141.88
2015.63 | 2148.05
2021.15 | 2147.3
2019.35 | 2146
2010.8 | 2142.75
2008.18 | 2143.13
2008.95 | 2142.93
2017 | 2147.85
2012.13 | 2146.25
2008.88 | 2148
2013.47 | 2144.05
2017.35 | 2146.52
2024.15 | 2152.35
2018.1 | 2152.25
2015.1 | 2152.55
2012.97 | 2154.3
2016.75 | 2147.27
2013.78 | 2145.63
2010.93 | 2149.75
2011.15 | 2147.93
2015.45 | 2149.7
2016.07 | 2148.52
2014.6 | 2146.15
2015.75 | 2150.25
2018.35 | 2149
2020.47 | 2145.8
2012.03 | 2145.95
2011.35 | 2144.5
2010.18 | 2150.1
2014.78 | 2148.43
2018 | 2148.68
2014.47 | 2145.75
2015.07 | 2149.1
2013.63 | 2145.07
2016.22 | 2144.2
2017.9 | 2145.55
2013.1 | 2149.05
2018.22 | 2147.98
2019.45 | 2148.4
2023.1 | 2147.63
2018.65 | 2147.23
2011.55 | 2144.5
2007.38 | 2145.93
2011.35 | 2147.05
2010.53 | 2146.27
2011.35 | 2145.45
2016.4 | 2148.23
2017.75 | 2151.68
2012.82 | 2146.5
2018.57 | 2144.73
2014.55 | 2144.27
2014.7 | 2145.82
2019.3 | 2147.32
2015.38 | 2149.88
2014.78 | 2147.43
2007.8 | 2150.13
2003.22 | 2146.8
2004.65 | 2143.98
2008.03 | 2146.93
2011.7 | 2149.65
2018 | 2149.73
2018.93 | 2144.9
2016.88 | 2143.85
2012.13 | 2144.48
2017.68 | 2144.73
2015.55 | 2141.9
2020.88 | 2141.4
2022.5 | 2146.88
2017.72 | 2149.43
2018.53 | 2143.9
2014.35 | 2140.63
2013.57 | 2140.6
2015.63 | 2141.82
2015.6 | 2141.9
2019.35 | 2147.55
2017.95 | 2153.9
2014.03 | 2155.13
2013.3 | 2145.25
2010.75 | 2148.45
2021.8 | 2146.38
2021.43 | 2153.23
2015.18 | 2149.8
2013 | 2147.1
2015.97 | 2155.63
2021.1 | 2152.07
2011.68 | 2147.77
2013.3 | 2145.6
2014.97 | 2148.8
2007.9 | 2145.73
2008.15 | 2139.82
2009.47 | 2139
2015.65 | 2149.98
2022.28 | 2147.75
2020.07 | 2143.73
2022.32 | 2145.45
2018.88 | 2145.18
2018.57 | 2143.38
2019.63 | 2146.6
2021.3 | 2150.43
2019.65 | 2151.73
2017.88 | 2153.35
2013.18 | 2155.13
2012.8 | 2147
2009.53 | 2145.52
2010.1 | 2144.27
2008.13 | 2146.02
2007.45 | 2147.35
2011.63 | 2146.23
2012.65 | 2146.63
2014.45 | 2141.13
2010.95 | 2146.38
2019.63 | 2145.9
2027 | 2149.35
2021.68 | 2151.1
2019.45 | 2149.77
2015.53 | 2152.5
2013.2 | 2144.48
2008.4 | 2144.25
2016.88 | 2147.65
2025.72 | 2152.82
2019.18 | 2150.25
2011.32 | 2148.57
2010.05 | 2147.8
2012.07 | 2153.65
2018.68 | 2151.93
2014.25 | 2148.98
2020.45 | 2151.55
2018.38 | 2152.02
2014.13 | 2153.65
2010.82 | 2148.2
2014.53 | 2144.5
2013.53 | 2151.25
2013.25 | 2148.02
2011.97 | 2145.8
2010.35 | 2141.2
2012.03 | 2143.4
2017.7 | 2146.02
2019.43 | 2148.6
2016.82 | 2143.52
2018.65 | 2145.2
2023.97 | 2147.43
2021.6 | 2148.27
2015.85 | 2144.9
2015.95 | 2150.13
2017.35 | 2149.1
2013.05 | 2146.25
2016.4 | 2153.1
2015.63 | 2153
2014.72 | 2147.2
2011.1 | 2142.88
2016 | 2143.9
2018.72 | 2148.25
2017.38 | 2146.23
2009.47 | 2144.13
2009.6 | 2141.98
2013.28 | 2142.5
2013.13 | 2146.82
2013.57 | 2141.9
2017.32 | 2151.27
2016.55 | 2151.15
2018.57 | 2151.9
2005.85 | 2149.02
2012.88 | 2145.32
2011.25 | 2144.82
2012.43 | 2147.57
2017.1 | 2144.3
2017 | 2142.5
2019.78 | 2150.68
2022.43 | 2150.5
2016.53 | 2151.88
2007.55 | 2144.9
2009.05 | 2143.5
2013.43 | 2145.4
2015.68 | 2147.4
2018.32 | 2146.32
2020.5 | 2145.3
2020.6 | 2148.05
2014.88 | 2149.2
2019.93 | 2146.55
2011.15 | 2145
2015.47 | 2151.02
2016.18 | 2151.43
2020.4 | 2149.15
2016.53 | 2152.18
2015.03 | 2153.3
2018.8 | 2148.93
2016.28 | 2148.77
2010 | 2149.38
2011.82 | 2149.43
2016.03 | 2145.82
2019.13 | 2144.88
2019.35 | 2149.48
2018.68 | 2149.38
2014.7 | 2145.5
2014.95 | 2149.88
2017.93 | 2153.4
2019.57 | 2150.2
2020.68 | 2146.27
2015.55 | 2147.7
2019.32 | 2150.13
2025.03 | 2149.32
2016.97 | 2147.5
2012.22 | 2146.57
2010.68 | 2147.75
2017.57 | 2149.3
2019.65 | 2154.8
2022.05 | 2149.4
2016.45 | 2151.4
2014.93 | 2146
2023.4 | 2144.65
2019.45 | 2143.35
2017.22 | 2141.7
2020.1 | 2142.02
2024.35 | 2144.75
2011.97 | 2148.82
2012.8 | 2146.63
2013.82 | 2151.48
2011.13 | 2153.5
2014.38 | 2144.68
2012.15 | 2142.68
2009.05 | 2143.07
2015.07 | 2144.9
2018.05 | 2143.65
2012.22 | 2144.52
2011.75 | 2147.57
2015.57 | 2146.95
2018.1 | 2146.5
2014.1 | 2143.7
2015.32 | 2145.8
2011.35 | 2144.6
2014.13 | 2144.2
2013.78 | 2145.1
2014.1 | 2150.05
2015.4 | 2142.82
2014.25 | 2143.82
2014.05 | 2145.85
2013.82 | 2145.23
2011.18 | 2144.52
2011.38 | 2143.85
2010.65 | 2144.23
2013.95 | 2143.2
2009.88 | 2149.35
2015.1 | 2148.7
2016.15 | 2142.68
2014.43 | 2142.57
2017.3 | 2143.88
2014.68 | 2144.85
2018.2 | 2143.88
2015.5 | 2148.3
2017.72 | 2143.73
2015.88 | 2142.82
2015.78 | 2141.45
2015.78 | 2148.05
2017.4 | 2152.43
2013.55 | 2150.5
2014.75 | 2145.3
2013.32 | 2148.93
2014.28 | 2144.6
2009.18 | 2146.45
2010.13 | 2140.98
2014.2 | 2144.07
2014.95 | 2141.18
2012.9 | 2141.93
2019.8 | 2148.35
2018.18 | 2150.3
2020.2 | 2146.82
2016.35 | 2147.23
2014.4 | 2152.95
2018.45 | 2154.23
2014.28 | 2147.7
2008.57 | 2147.55
2007.43 | 2150.8
2009.5 | 2148.77
2011.75 | 2141.88
2014.07 | 2139.8
2016.68 | 2144.05
2011.13 | 2147.7
2015.35 | 2144.6
2016.28 | 2145.95
2017.75 | 2146.02
2019.6 | 2144.8
2012.95 | 2143.05
2012.57 | 2143.98
2015.93 | 2141.75
2012.18 | 2154.63
2014.6 | 2157.38
2017.45 | 2150.48
2017.4 | 2144.65
2014.53 | 2150.27
2016.78 | 2149.2
2014.9 | 2152.82
2016.45 | 2147.85
2012.93 | 2148.73
2014.68 | 2149.7
2019.13 | 2149.05
2021.95 | 2151.18
2016.47 | 2154.7
2011.85 | 2153.77
2008.55 | 2152.3
2010.75 | 2146.07
2013.88 | 2146.18
2014.43 | 2145.57
2014 | 2143.7
2013.4 | 2142.57
2017.38 | 2145.95
2020.28 | 2157.8
2017.35 | 2154.05
2016.32 | 2150.75
2012.32 | 2146.82
2014.4 | 2147.45
2017.65 | 2154.55
2016.13 | 2145.05
2014.15 | 2145.65
2016.47 | 2143.15
2016.28 | 2144.6
2013.53 | 2145.07
2012.28 | 2143.52
2012.38 | 2149.73
2016.43 | 2145.07
2015.7 | 2148.68
2017.97 | 2142.73
2018.07 | 2144.75
2016.9 | 2152
2019.3 | 2148.18
2016.55 | 2145.52
2013.35 | 2143.5
2019 | 2147.52
2014.75 | 2142.82
2016.32 | 2139.27
2012.57 | 2139.88
2015.13 | 2147.02
2019.13 | 2155.45
2018.05 | 2156.38
2015.4 | 2147.7
2012.45 | 2145.1
2011.1 | 2147.25
2014.78 | 2143.45
2014.45 | 2142.98
2019 | 2147.7
2014 | 2147.68
2008.43 | 2145.75
2016.38 | 2148.57
2022.97 | 2148.57
2017.4 | 2149.82
2019.6 | 2149.8
2015.68 | 2154.35
2009.8 | 2151.85
2009.63 | 2143.2
2009.2 | 2143.3
2007.68 | 2147.7
2016.97 | 2150.02
2021.15 | 2150.23
2020.5 | 2153.35
2015.1 | 2143.95
2013.28 | 2144.32
2022.47 | 2149.25
2020.78 | 2149.8
2013.75 | 2147.23
2014.43 | 2147.32
2020.82 | 2151.1
2014 | 2151.75
2012.2 | 2145.73
2013.05 | 2155.3
2016.3 | 2151.98
2020.18 | 2150.1
2014.7 | 2147.48
2013.47 | 2148.4
2019.45 | 2149.52
2019.47 | 2150.1
2017.18 | 2150.77
2018.3 | 2149.15
2019.57 | 2154
2016.53 | 2155.05
2011.32 | 2146.2
2009.97 | 2149.98
2008.6 | 2146.55
2010.97 | 2146.3
2012.65 | 2150.38
2014.7 | 2153.57
2018.55 | 2148.88
2014.15 | 2148.4
2015.15 | 2146.52
2009.85 | 2144.48
2012.05 | 2145.73
2012.15 | 2149.75
2012.07 | 2149.65
2014.05 | 2151.65
2012.57 | 2149.88
2011.95 | 2151.85
2017.65 | 2146.13
2017.22 | 2144.65
2012.57 | 2147.48
2019.85 | 2147.7
2021.75 | 2148.73
2022.05 | 2147.2
2018.97 | 2149.1
2013.63 | 2147.73
2006.97 | 2145.45
2013 | 2146.15
2015.65 | 2147.27
2017.57 | 2144.23
2010.3 | 2146.35
2011.38 | 2148.48
2018.07 | 2149.02
2018.45 | 2148.57
2013.35 | 2147.07
2008.05 | 2146.23
2011.05 | 2149.5
2013.05 | 2149.9
2012.4 | 2148.4
2015.22 | 2149.43
2013.65 | 2143.68
2016.8 | 2142.5
2017.1 | 2145.57
2013.78 | 2149.95
2009.8 | 2149.68
2010.05 | 2139.73
2013.22 | 2142.7
2013.97 | 2143.6
2014.15 | 2145.15
2010.68 | 2148.15
2015.78 | 2146.15
2011.38 | 2144.7
2011.47 | 2146.43
2019.22 | 2149.15
2015.97 | 2146.9
2013.1 | 2144.55
2010.07 | 2140.35
2013.95 | 2145.48
2016.55 | 2152.05
2019.6 | 2150.25
2016.72 | 2147.25
2016.15 | 2145.27
2017.22 | 2142.5
2022.7 | 2148.57
2016.75 | 2150.2
2009.38 | 2150.13
2013.82 | 2150.2
2013.4 | 2150.77
2018.5 | 2146.65
2020.13 | 2148.38
2016.53 | 2145.95
2014.45 | 2141.13
2015.5 | 2148.07
2015.22 | 2144.63
2012.97 | 2143.48
2013.18 | 2145.5
2014.43 | 2148.32
2014.43 | 2151.27
2018.88 | 2150.13
2016.9 | 2146.9
2016.43 | 2144.65
2011.1 | 2144.32
2011.57 | 2143.93
2009.75 | 2139.93
2015.03 | 2142.5
2017.53 | 2147.27
2016.63 | 2148.1
2013.22 | 2144.18
2011.28 | 2142.98
2012.07 | 2141.38
2016.53 | 2143.98
2016.22 | 2146.15
2018.85 | 2149.73
2018.88 | 2145.65
2014.38 | 2145.18
2008.93 | 2150.15
2010.72 | 2149.75
2012.13 | 2146.65
2009.63 | 2144.93
2010.97 | 2142.27
2016.88 | 2147.23
2013.25 | 2150.15
2012.03 | 2152.18
2018.38 | 2145.55
2019.35 | 2147.9
2013.03 | 2148.38
2012.18 | 2143.73
2014.68 | 2142.43
2018.88 | 2145.65
2016.5 | 2148.35
2015.82 | 2146.88
2015.07 | 2145.75
2016.15 | 2147.48
2012.68 | 2147.85
2012.45 | 2143.95
2006.03 | 2146.57
2013.32 | 2145.05
2014.97 | 2149.73
2013.88 | 2153.35
2012.95 | 2145.13
2013.38 | 2143.52
2014.95 | 2146.57
2013.97 | 2151.18
2016.2 | 2154.9
2013.85 | 2151.8
2013.28 | 2148.27
2011.35 | 2142.55
2012 | 2142.95
2015.45 | 2148.07
2019 | 2144.95
2018.35 | 2144.1
2012.85 | 2146.4
2016.38 | 2147.75
2014.78 | 2148.2
2017.57 | 2149.95
2012.53 | 2147.82
2009.93 | 2147.07
2011.03 | 2141.32
2018.65 | 2148
2017.82 | 2148.5
2017.65 | 2150.15
2011.28 | 2147.3
2011.68 | 2145.9
2010 | 2144.15
2010.28 | 2146.15
2011.9 | 2145.82
2009.32 | 2143.2
2011.82 | 2144.95
2016.18 | 2147.68
2015.97 | 2152.95
2014.28 | 2149.1
2012.88 | 2145.27
2014.1 | 2143.98
2018.95 | 2149.02
2021.35 | 2154.88
2019.63 | 2152.77
2014.18 | 2143.6
2014.68 | 2144.77
2013.75 | 2145.98
2013.2 | 2147.43
2013.43 | 2149.2
2011.3 | 2147.63
2015.15 | 2144.45
2016.97 | 2144.43
2016.93 | 2143.88
2016.65 | 2148.2
2016.53 | 2153.05
2011.47 | 2150.35
2016.13 | 2147.48
2018.6 | 2146.98
2018.85 | 2147.2
2014.5 | 2147.85
2012.28 | 2151.4
2015.47 | 2153.55
2014.53 | 2146.38
2013.93 | 2144.15
2011.78 | 2148.05
2013.88 | 2151.43
2012.72 | 2152.27
2014.38 | 2151.32
2009.68 | 2148.65
2012.03 | 2149.27
2015.45 | 2152.02
2014.68 | 2152.48
2017.4 | 2148.5
2015.45 | 2150.57
2009.05 | 2149.63
2013.22 | 2145.35
2019.05 | 2144.7
2019.2 | 2148.52
2016.05 | 2147.32
2013.85 | 2147.68
2012.85 | 2141.15
2014.15 | 2143.75
2013 | 2147.85
2013.45 | 2147.88
2011.93 | 2150
2018.1 | 2147.95
2011.7 | 2142.23
2012.97 | 2144.68
2012.32 | 2148.43
2020.63 | 2151.8
2020.7 | 2150.9
2017.13 | 2150
2009.45 | 2147.85
2009.6 | 2146.5
2005.43 | 2147.9
2008.6 | 2146.75
2012.07 | 2145.82
2010.2 | 2147.7
2009.38 | 2149.73
2013.63 | 2147.63
2017.5 | 2144.73
2015.55 | 2146.35
2014.6 | 2148.63
2017.63 | 2151.6
2017.6 | 2154.95
2016.07 | 2151.93
2018.7 | 2151.57
2012.22 | 2146.75
2011.32 | 2143.1
2013.3 | 2140.27
2018.5 | 2147.13
2015.65 | 2151.3
2014.53 | 2143.5
2015.55 | 2141.18
2015.63 | 2141.57
2012.28 | 2147.32
2014.25 | 2148.75
2018.57 | 2145.18
2019.95 | 2147.27
2018.03 | 2149.32
2019.18 | 2147.3
2023.68 | 2148.8
2020.6 | 2148.52
2018.9 | 2152
2014.28 | 2151.43
2010.4 | 2147.63
2011.7 | 2146.05
2017.57 | 2152.9
2012.65 | 2153.75
2012.25 | 2150.07
2014.8 | 2151.65
2018.38 | 2148.25
2019.38 | 2149.07
2015.72 | 2150.2
2012.43 | 2148
2014.85 | 2145.6
2016 | 2147.1
2018.72 | 2146.52
2017.25 | 2143.85
2014.8 | 2146.65
2014.03 | 2149.15
2012.7 | 2147
2014.57 | 2146.38
2012.9 | 2144.15
2014.15 | 2147.07
2014.3 | 2145.18
2017.6 | 2151.85
2012.2 | 2148
2011.32 | 2145.25
2013.38 | 2147.35
2014.53 | 2148.13
2016.93 | 2146.32
2016.68 | 2144.48
2014.72 | 2144.4
2016.13 | 2150
2023.25 | 2154.4
2020.35 | 2154.82
2016.8 | 2149.7
2013.5 | 2149.6
2011.57 | 2150.2
2015.07 | 2147.88
2018.65 | 2146.75
2015.45 | 2147.52
2012.32 | 2150.85
2015.8 | 2150.55
2017.63 | 2152.3
2016.35 | 2148.55
2012.25 | 2142.77
2007.03 | 2148.77
2010.7 | 2148.68
2012.97 | 2149.8
2010.88 | 2150.5
2012.2 | 2152.23
2017.65 | 2151.9
2014.05 | 2155.4
2015.88 | 2143.88
2012.75 | 2143.48
2009.88 | 2144.63
2010.75 | 2147.52
2012.93 | 2151
2014.03 | 2146.2
2016.78 | 2144.38
2020.9 | 2151.98
2022.2 | 2155.2
2018.32 | 2147.82
2014.82 | 2147
2014.18 | 2150.75
2014.7 | 2148.6
2011.57 | 2148.52
2013.93 | 2151.85
2020.05 | 2149.18
2017.6 | 2149.27
2012.35 | 2146.38
2012.8 | 2148.4
2010.68 | 2143.95
2011.28 | 2142.9
2009.38 | 2148.07
2017.63 | 2147.13
2016.25 | 2146.93
2014.18 | 2144.9
2019.45 | 2145.48
2020.78 | 2144.88
2016.32 | 2150.3
2018.63 | 2150.7
2014.78 | 2146.48
2014.05 | 2148.23
2017.6 | 2149.65
2020 | 2150.25
2015.63 | 2151.73
2014.13 | 2149.82
2011.75 | 2150.95
2013.15 | 2151.88
2016.75 | 2146.68
2017.35 | 2146.8
2019.43 | 2149.05
2020.2 | 2150.02
2017.53 | 2150.73
2015.78 | 2150.2
2016.07 | 2149.8
2012.43 | 2151.18
2010.55 | 2151.4
2018.07 | 2143.77
2014.32 | 2148.23
2014.88 | 2151.07
2017.65 | 2151
2011.43 | 2149.38
2012.47 | 2151.57
2013.13 | 2153.5
2017.1 | 2150.85
2016.72 | 2148.77
2013.57 | 2150.95
2013.57 | 2152.2
2013.53 | 2151.07
2017.4 | 2150.43
2011.13 | 2144.82
2007.97 | 2142.6
2012.78 | 2147
2013.8 | 2149.45
2012.72 | 2147.35
2009.55 | 2149.57
2016.5 | 2150.25
2011.63 | 2151.73
2014.47 | 2151.88
2016.2 | 2148.18
2017.97 | 2145.57
2016.8 | 2149.32
2013.82 | 2153.85
2018.43 | 2153.68
2020.07 | 2152.13
2012.1 | 2154.93
2005.28 | 2152.73
2010.8 | 2150.27
2010.95 | 2152.02
2012 | 2149.6
2009.18 | 2148.07
2010.97 | 2146.2
2014.05 | 2147.25
2008.57 | 2151.8
2014.68 | 2155.7
2016.15 | 2152.98
2016.22 | 2153.13
2013.28 | 2150.13
2015.05 | 2148.73
2014.57 | 2155.32
2019.22 | 2149.6
2020.93 | 2149.95
2014.72 | 2153.23
2015.88 | 2158.18
2018.95 | 2154.9
2016 | 2151.32
2014.03 | 2151.6
2015.07 | 2151.95
2020.22 | 2153.2
2021.3 | 2152.23
2016.4 | 2152.43
2016.82 | 2153.15
2017.1 | 2152.7
2015.93 | 2151.98
2013.8 | 2147.07
2014.03 | 2144.13
2013.97 | 2149.18
2011.8 | 2151.88
2012.35 | 2147
2012.78 | 2149.38
2013.68 | 2149.32
2015.18 | 2146.27
2011.38 | 2148.57
2016.93 | 2152
2021.65 | 2152.35
2016.6 | 2151.45
2015.45 | 2147.45
2013.22 | 2146.52
2011.93 | 2147.68
2013.53 | 2143.5
2013.07 | 2145.6
2013.93 | 2145.98
2017.18 | 2149.38
2015.95 | 2150.3
2015 | 2147.63
2011.93 | 2149.43
2012.8 | 2148.2
2013.68 | 2145.55
2014.03 | 2147.3
2016.45 | 2148.63
2014.72 | 2149.4
2015.95 | 2149.23
2016.72 | 2150.65
2016.57 | 2146.48
2016.13 | 2148.75
2018 | 2149.85
2021.28 | 2146.25
2018.43 | 2152.52
2021.85 | 2159.13
2014.68 | 2157.3
2012.8 | 2146.88
2011.38 | 2142.98
2012.82 | 2141.73
2018.3 | 2150.52
2017.7 | 2152.75
2013.35 | 2147.25
2012.13 | 2148.57
2021.93 | 2146.3
2018.97 | 2149.95
2013.15 | 2152
2014.22 | 2149.77
2020.45 | 2148.98
2021.05 | 2147.82
2019.05 | 2147.85
2009.55 | 2145.7
2014.82 | 2147.27
2014.5 | 2145.4
2015.15 | 2149
2018.2 | 2150.77
2017.03 | 2157.35
2016.07 | 2151.75
2014.78 | 2148.48
2017.85 | 2149.57
2023.57 | 2145.7
2012.2 | 2155.45
2015.18 | 2151.32
2016.88 | 2153.32
2013.6 | 2153.85
2016.93 | 2150.15
2015.3 | 2149.95
2017.88 | 2151.43
2017 | 2150.25
2017.15 | 2145
2010.3 | 2141.75
2017.68 | 2146.18
2020.32 | 2146.95
2013.22 | 2150.45
2013.78 | 2148.95
2013.78 | 2149.65
2016.15 | 2151.35
2019.8 | 2150.15
2018.38 | 2146.77
2020.25 | 2154.15
2021.78 | 2154.57
2015.88 | 2154.35
2018.18 | 2148.07
2020.53 | 2145.82
2012.55 | 2144.57
2017.68 | 2146.18
2008.8 | 2145.73
2009.32 | 2139.9
2004.97 | 2146.65
2011.88 | 2147.2
2018.32 | 2144.4
2011.38 | 2146.98
2007.6 | 2147.32
2012.03 | 2147.82
2013.38 | 2151.25
2012.78 | 2146.75
2011.53 | 2143.98
2016.38 | 2148.5
2019.85 | 2147.75
2017.6 | 2151.5
2019.43 | 2159.07
2018 | 2150.25
2017.95 | 2145.52
2016.15 | 2151.93
2020.25 | 2151.63
2022.4 | 2151.32
2018.3 | 2151.88
2016.45 | 2150.77
2022.8 | 2151.77
2016.53 | 2145.23
2014.82 | 2143.3
2015.65 | 2148.68
2013.75 | 2149.77
2009.3 | 2144.52
2011.95 | 2148
2014.13 | 2150.65
2018.35 | 2153.65
2025.63 | 2149.07
2020.68 | 2147.25
2019.72 | 2144.2
2018.47 | 2147.6
2021.7 | 2153.18
2019.47 | 2150.23
2017.22 | 2149
2016.18 | 2150.82
2010.9 | 2159.93
2012.43 | 2159.45
2014.8 | 2149.93
2016.97 | 2148.02
2015.82 | 2146.25
2018.03 | 2146.2
2018.75 | 2149.48
2014.45 | 2150.32
2011.18 | 2148.48
2013.85 | 2146.05
2013.75 | 2149.07
2016.53 | 2148.6
2014.15 | 2150.25
2012.55 | 2149.4
2011.7 | 2151.85
2007.82 | 2144.05
2007.57 | 2144.1
2022 | 2146.38
2020.2 | 2149.15
2020.4 | 2148.68
2014.53 | 2152.38
2010.88 | 2155.15
2014.8 | 2148.4
2014.4 | 2143.43
2017.75 | 2145.65
2016 | 2148.48
2014.05 | 2149.18
2017.78 | 2144.52
2012.43 | 2145.93
2012.72 | 2150.43
2013.68 | 2150.15
2014.55 | 2146.3
2014.35 | 2149.68
2021.55 | 2149.82
2018.43 | 2156.23
2017.32 | 2155.95
2016.57 | 2146.6
2015.5 | 2145.07
2022.85 | 2146.63
2021.53 | 2149.88
2022.8 | 2151.25
2016.72 | 2150.25
2015.07 | 2152
2017.15 | 2145.07

## Señales
[5 empty] | Max flow | minflow | Vol
[5 empty] | 70.7 | -58 | 994
Fin | Fout | Vt | Total
0.69 | 18 | 273.15 | -17.31 | -14.425 | -20.19 | -16.825
0.46 | 17.48 | 263.47 | -17.02 | -28.6083 | -19.8168 | -33.339
0.46 | 16.84 | 254.1 | -16.38 | -42.2583 | -19.0744 | -49.2343
0.2 | 15.06 | 245.5 | -14.86 | -54.6416 | -17.2696 | -63.6256
0.37 | 10.88 | 239.06 | -10.52 | -63.4083 | -12.2508 | -73.8346
1.11 | 9.03 | 233.93 | -7.92 | -70.0083 | -9.3648 | -81.6386
1.41 | 8.32 | 229.3 | -6.92 | -75.775 | -8.2412 | -88.5063
0.94 | 5.97 | 225.61 | -5.03 | -79.9666 | -5.9852 | -93.494
0.52 | 4.93 | 222.23 | -4.41 | -83.6416 | -5.1988 | -97.8263
0.52 | 3.42 | 219.6 | -2.9 | -86.0583 | -3.4472 | -100.699
-0.08 | 2.89 | 216.95 | -2.96 | -88.525 | -3.4324 | -103.5593
0.21 | 1.46 | 215.15 | -1.25 | -89.5666 | -1.4836 | -104.7956
-0.31 | 1.08 | 213.28 | -1.39 | -90.725 | -1.5628 | -106.098
-0.14 | 2.09 | 210.99 | -2.23 | -92.5833 | -2.5644 | -108.235
1.44 | 0.19 | 210.44 | 1.26 | -91.5333 | 1.2196 | -107.2186
1.9 | -0.72 | 210.44 | 2.62 | -89.35 | 2.7352 | -104.9393
0.96 | -0.84 | 210.44 | 1.8 | -87.85 | 1.9344 | -103.3273
0.26 | -0.34 | 209.57 | 0.6 | -87.35 | 0.6544 | -102.782
0.51 | -0.36 | 208.83 | 0.87 | -86.625 | 0.9276 | -102.009
1.13 | 0.34 | 208.05 | 0.79 | -85.9666 | 0.7356 | -101.396
1.59 | 0.22 | 208.05 | 1.37 | -84.825 | 1.3348 | -100.2836
1.64 | 0.21 | 208.05 | 1.43 | -83.6333 | 1.3964 | -99.12
1.57 | 0.66 | 207.33 | 0.91 | -82.875 | 0.8044 | -98.4496
0.98 | 0.14 | 206.58 | 0.84 | -82.175 | 0.8176 | -97.7683
0.26 | 0.48 | 205.29 | -0.22 | -82.3583 | -0.2968 | -98.0156
1.82 | 0.35 | 205.29 | 1.47 | -81.1333 | 1.414 | -96.8373
0.77 | -0.57 | 204.79 | 1.34 | -80.0166 | 1.4312 | -95.6446
0.79 | 0.29 | 203.87 | 0.5 | -79.6 | 0.4536 | -95.2666
-0.35 | 0.46 | 202.29 | -0.81 | -80.275 | -0.8836 | -96.003
0.59 | -0.24 | 201.53 | 0.83 | -79.5833 | 0.8684 | -95.2793
0.51 | -0.3 | 200.76 | 0.81 | -78.9083 | 0.858 | -94.5643
0.22 | 0.02 | 199.68 | 0.2 | -78.7416 | 0.1968 | -94.4003
-0.57 | -0.68 | 198.57 | 0.11 | -78.65 | 0.2188 | -94.218
-1.01 | -1.42 | 197.6 | 0.41 | -78.3083 | 0.6372 | -93.687
-0.31 | -1.02 | 196.77 | 0.7 | -77.725 | 0.8732 | -92.9593
0.44 | -0.94 | 196.77 | 1.39 | -76.5666 | 1.5304 | -91.684
0.11 | -1.02 | 196.16 | 1.12 | -75.6333 | 1.2932 | -90.6063
0.21 | -1.05 | 195.62 | 1.26 | -74.5833 | 1.428 | -89.4163
0.04 | -1.46 | 195.62 | 1.5 | -73.3333 | 1.7336 | -87.9716
0 | -1.9 | 195.62 | 1.9 | -71.75 | 2.204 | -86.135
1.44 | -1.92 | 196.12 | 3.36 | -68.95 | 3.6672 | -83.079
0.85 | -2.11 | 196.12 | 2.96 | -66.4833 | 3.2976 | -80.331
-0.08 | -1.36 | 195.59 | 1.28 | -65.4166 | 1.4976 | -79.083
-1.66 | -0.52 | -0.76 | -1.15 | -66.375 | -1.0568 | -79.9636
30.2 | -1.37 | 14.84 | 31.57 | -40.0667 | 31.7892 | -53.4726
54.08 | -1.25 | 42.32 | 55.34 | 6.05 | 55.53 | -7.1977
69.49 | -0.81 | 77.29 | 70.3 | 64.6333 | 70.4296 | 51.4936
67.65 | -0.54 | 111.2 | 68.19 | 121.4583 | 68.2764 | 108.3906
67.07 | 0.4 | 144.34 | 66.67 | 177.0166 | 66.606 | 163.8956
66.93 | 1.97 | 176.64 | 64.96 | 231.1499 | 64.6448 | 217.7662
67.06 | 4.73 | 207.62 | 62.33 | 283.0916 | 61.5732 | 269.0772
66.91 | 8.38 | 236.69 | 58.52 | 331.8582 | 57.1892 | 316.7349
66.57 | 11.36 | 264.11 | 55.21 | 377.8665 | 53.3924 | 361.2285
66.61 | 16.71 | 288.88 | 49.91 | 419.4582 | 47.2264 | 400.5838
66.21 | 17.84 | 312.88 | 48.37 | 459.7665 | 45.5156 | 438.5135
65.7 | 18.69 | 336.2 | 47.01 | 498.9415 | 44.0196 | 475.1965
65.15 | 19.53 | 358.82 | 45.62 | 536.9581 | 42.4952 | 510.6091
64.76 | 20.88 | 380.58 | 43.88 | 573.5248 | 40.5392 | 544.3918
64.68 | 22.01 | 401.72 | 42.67 | 609.0831 | 39.1484 | 577.0154
63.87 | 23.38 | 421.78 | 40.49 | 642.8247 | 36.7492 | 607.6398
63.48 | 24.89 | 440.89 | 38.59 | 674.9831 | 34.6076 | 636.4794
63.38 | 26.74 | 459.03 | 36.64 | 705.5164 | 32.3616 | 663.4474
62.87 | 28.54 | 476 | 34.32 | 734.1164 | 29.7636 | 688.2504
62.31 | 30.07 | 491.94 | 32.24 | 760.983 | 27.4288 | 711.1077
62.41 | 31.41 | 507.25 | 31 | 786.8164 | 25.9744 | 732.753
62.83 | 32.8 | 522.08 | 30.03 | 811.8413 | 24.782 | 753.4047
63.38 | 34.42 | 536.38 | 28.96 | 835.9747 | 23.4528 | 772.9487
63.98 | 36.09 | 550.14 | 27.89 | 859.2163 | 22.1156 | 791.3784
64.7 | 37.6 | 563.5 | 27.1 | 881.7996 | 21.084 | 808.9483
65.17 | 38.96 | 576.42 | 26.21 | 903.6413 | 19.9764 | 825.5953
65.74 | 40.14 | 589.04 | 25.6 | 924.9746 | 19.1776 | 841.5767
66.03 | 41.62 | 601.06 | 24.41 | 945.3163 | 17.7508 | 856.369
66.67 | 42.92 | 612.75 | 23.75 | 965.1079 | 16.8828 | 870.438
67.15 | 44.12 | 624.08 | 23.03 | 984.2996 | 15.9708 | 883.747
67.41 | 45.37 | 634.91 | 22.04 | 1002.6663 | 14.7808 | 896.0643
67.69 | 46.54 | 645.3 | 21.15 | 1020.2913 | 13.7036 | 907.484
68.31 | 47.54 | 655.5 | 20.78 | 1037.6079 | 13.1636 | 918.4536
56 | 50.02 | 658.3 | 5.97 | 1042.5829 | -2.0232 | 916.7676
32.48 | 48.55 | 650.08 | -16.07 | 1029.1913 | -23.838 | 896.9026
0.94 | 45.79 | 627.47 | -44.86 | 991.8079 | -52.1764 | 853.4223
0.99 | 42.53 | 606.51 | -41.54 | 957.1913 | -48.3448 | 813.135
0.87 | 40.97 | 586.28 | -40.09 | 923.783 | -46.6552 | 774.2557
1.07 | 39.66 | 566.8 | -38.59 | 891.6246 | -44.9356 | 736.8094
-0.3 | 38.27 | 547.33 | -38.57 | 859.483 | -44.6932 | 699.5651
0.12 | 36.63 | 528.89 | -36.51 | 829.058 | -42.3708 | 664.2561
0.37 | 35.06 | 511.36 | -34.69 | 800.1497 | -40.2996 | 630.6731
-0.19 | 33.22 | 494.46 | -33.42 | 772.2997 | -38.7252 | 598.4021
0.35 | 31.6 | 478.65 | -31.25 | 746.258 | -36.306 | 568.1471
0.73 | 30.05 | 463.81 | -29.32 | 721.8247 | -34.128 | 539.7071
1.63 | 28.81 | 450.03 | -27.19 | 699.1664 | -31.7896 | 513.2158
1.3 | 27.55 | 436.72 | -26.25 | 677.2914 | -30.658 | 487.6675
0.05 | 26.25 | 423.43 | -26.2 | 655.4581 | -30.4 | 462.3341
-0.7 | 24.82 | 410.49 | -25.52 | 634.1914 | -29.4912 | 437.7582
0.72 | 23.68 | 398.82 | -22.96 | 615.0581 | -26.7488 | 415.4675
0.85 | 22.71 | 387.7 | -21.86 | 596.8414 | -25.4936 | 394.2228
1.17 | 22 | 377.1 | -20.83 | 579.4831 | -24.35 | 373.9312
1.17 | 21.1 | 366.95 | -19.93 | 562.8748 | -23.306 | 354.5095
0.42 | 20.22 | 356.86 | -19.8 | 546.3748 | -23.0352 | 335.3135
0.56 | 19.32 | 347.3 | -18.75 | 530.7498 | -21.8512 | 317.1042
0.11 | 18.67 | 337.84 | -18.56 | 515.2831 | -21.5472 | 299.1482
0.6 | 18.08 | 328.91 | -17.48 | 500.7165 | -20.3728 | 282.1709
0.31 | 17.53 | 320.12 | -17.21 | 486.3748 | -20.0248 | 265.4836
-0.71 | 16.87 | 311.14 | -17.58 | 471.7248 | -20.2792 | 248.5842
-1.7 | 13.88 | 303.16 | -15.58 | 458.7415 | -17.8008 | 233.7502
-1.17 | 11.6 | 296.6 | -12.77 | 448.0998 | -14.626 | 221.5619
-0.81 | 9.7 | 291.16 | -10.51 | 439.3415 | -12.062 | 211.5102
-0.68 | 8.18 | 286.54 | -8.86 | 431.9582 | -10.1688 | 203.0363
-1.05 | 7.18 | 282.24 | -8.23 | 425.0998 | -9.3788 | 195.2206
-1.49 | 4.86 | 278.87 | -6.36 | 419.7998 | -7.1276 | 189.2809
-0.36 | 3.86 | 276.58 | -4.23 | 416.2748 | -4.8376 | 185.2496
-0.26 | 2.88 | 274.82 | -3.13 | 413.6665 | -3.6008 | 182.2489
-0.22 | 1.4 | 273.83 | -1.62 | 412.3165 | -1.844 | 180.7123
-1 | 1.77 | 272.26 | -2.77 | 410.0082 | -3.0532 | 178.1679
-0.56 | 1.13 | 271.23 | -1.68 | 408.6082 | -1.8708 | 176.6089
-0.99 | 0.21 | 270.44 | -1.2 | 407.6082 | -1.2336 | 175.5809
-0.95 | 1.67 | 268.95 | -2.62 | 405.4248 | -2.8872 | 173.1749
0 | 1.13 | 268.2 | -1.13 | 404.4832 | -1.3108 | 172.0826
0.09 | 0.48 | 268.2 | -0.39 | 404.1582 | -0.4668 | 171.6936
0.65 | 0.39 | 268.2 | 0.26 | 404.3748 | 0.1976 | 171.8583
0 | 0.09 | 268.2 | -0.09 | 404.2998 | -0.1044 | 171.7713
0.27 | -0.29 | 268.2 | 0.56 | 404.7665 | 0.6064 | 172.2766
-0.01 | 0.22 | 268.2 | -0.23 | 404.5748 | -0.2652 | 172.0556
0 | 0.41 | 268.2 | -0.41 | 404.2332 | -0.4756 | 171.6593
0.4 | -0.85 | 268.2 | 1.25 | 405.2748 | 1.386 | 172.8143
-0.09 | -1.3 | 268.2 | 1.21 | 406.2832 | 1.418 | 173.9959
0.26 | -1.71 | 269 | 1.97 | 407.9248 | 2.2436 | 175.8656
0.91 | -1.21 | 269.87 | 2.12 | 409.6915 | 2.3136 | 177.7936
1.67 | -0.77 | 270.9 | 2.43 | 411.7165 | 2.5632 | 179.9296
1.29 | -0.27 | 271.49 | 1.55 | 413.0082 | 1.6032 | 181.2656
-0.62 | -0.52 | 271.49 | -0.11 | 412.9165 | -0.0168 | 181.2516
0.18 | -1.04 | 271.49 | 1.22 | 413.9332 | 1.3864 | 182.4069
1.09 | 0.14 | 271.49 | 0.95 | 414.7248 | 0.9276 | 183.1799
0.94 | 0.03 | 271.49 | 0.91 | 415.4832 | 0.9052 | 183.9343
-0.1 | -0.57 | 271.49 | 0.47 | 415.8748 | 0.5612 | 184.4019
-0.82 | -0.71 | 271.49 | -0.11 | 415.7832 | 0.0036 | 184.4049
0.29 | -0.86 | 271.49 | 1.15 | 416.7415 | 1.2876 | 185.4779
1.08 | -0.93 | 272.31 | 2.01 | 418.4165 | 2.1588 | 187.2769
0.21 | -0.43 | 272.31 | 0.64 | 418.9498 | 0.7088 | 187.8676
-0.81 | -1.28 | 272.31 | 0.47 | 419.3415 | 0.6748 | 188.4299
0.27 | -2.91 | 273.72 | 3.18 | 421.9915 | 3.6456 | 191.4679
1.15 | -2.55 | 275.38 | 3.7 | 425.0748 | 4.108 | 194.8913
0.07 | -0.3 | 275.38 | 0.37 | 425.3832 | 0.418 | 195.2396
-0.09 | -0.02 | 275.38 | -0.07 | 425.3248 | -0.0668 | 195.1839
1.11 | -0.19 | 0 | 1.3 | 426.4082 | 1.3304 | 196.2926
29.45 | 0.09 | 13.96 | 29.36 | 450.8748 | 29.3456 | 220.7472
49.88 | -0.57 | 38.47 | 50.46 | 492.9248 | 50.5412 | 262.8649
65.41 | -1.56 | 71.23 | 66.97 | 548.7331 | 67.2196 | 318.8812
64.58 | -0.74 | 103.17 | 65.32 | 603.1664 | 65.4384 | 373.4132
65.03 | 0.51 | 134.71 | 64.52 | 656.9331 | 64.4384 | 427.1118
65.34 | 1.57 | 165.88 | 63.77 | 710.0747 | 63.5188 | 480.0441
65.47 | 4.34 | 195.73 | 61.13 | 761.0164 | 60.4356 | 530.4071
65.24 | 6.84 | 224.21 | 58.4 | 809.683 | 57.3056 | 578.1618
65.19 | 11.67 | 250.25 | 53.53 | 854.2913 | 51.6528 | 621.2058
65.71 | 16.32 | 274.23 | 49.39 | 895.4496 | 46.7788 | 660.1881
65.75 | 17.26 | 297.76 | 48.5 | 935.8663 | 45.7284 | 698.2951
65.66 | 18.3 | 320.72 | 47.37 | 975.3413 | 44.432 | 735.3217
65.27 | 19.47 | 342.9 | 45.8 | 1013.5079 | 42.6848 | 770.8924
64.57 | 20.42 | 364.26 | 44.15 | 1050.2996 | 40.8828 | 804.9613
63.91 | 21.85 | 384.57 | 42.06 | 1085.3496 | 38.564 | 837.098
63.59 | 23.14 | 404.07 | 40.45 | 1119.0579 | 36.7476 | 867.721
63.11 | 24.58 | 422.62 | 38.53 | 1151.1662 | 34.5972 | 896.552
62.63 | 26.46 | 439.98 | 36.17 | 1181.3079 | 31.9364 | 923.1656
62.52 | 28.22 | 456.41 | 34.3 | 1209.8912 | 29.7848 | 947.9863
62.31 | 29.69 | 472 | 32.62 | 1237.0745 | 27.8696 | 971.2109
61.95 | 31.08 | 486.72 | 30.87 | 1262.7995 | 25.8972 | 992.7919
62.35 | 32.45 | 500.95 | 29.9 | 1287.7162 | 24.708 | 1013.3819
62.92 | 33.98 | 514.7 | 28.94 | 1311.8328 | 23.5032 | 1032.9679
63.69 | 35.61 | 528.02 | 28.07 | 1335.2245 | 22.3824 | 1051.6199
64.45 | 37.09 | 540.98 | 27.36 | 1358.0245 | 21.4256 | 1069.4746
65.13 | 38.4 | 553.62 | 26.73 | 1380.2994 | 20.586 | 1086.6296
65.94 | 39.86 | 565.95 | 26.09 | 1402.0411 | 19.7024 | 1103.0482
66.58 | 41.48 | 577.78 | 25.1 | 1422.9578 | 18.4632 | 1118.4342
67.21 | 43.04 | 589.14 | 24.17 | 1443.0994 | 17.2836 | 1132.8372
67.23 | 44.09 | 599.99 | 23.14 | 1462.3827 | 16.0856 | 1146.2419
67.61 | 44.99 | 610.58 | 22.62 | 1481.2327 | 15.4216 | 1159.0932
67.47 | 46.03 | 620.58 | 21.44 | 1499.0994 | 14.0752 | 1170.8225
67.66 | 47.17 | 630.1 | 20.49 | 1516.1744 | 12.9428 | 1181.6082
54.84 | 49.7 | 631.95 | 5.14 | 1520.4577 | -2.812 | 1179.2649
32.82 | 48.54 | 623.37 | -15.72 | 1507.3577 | -23.4864 | 1159.6929
-0.99 | 45.47 | 599.42 | -46.46 | 1468.6411 | -53.7352 | 1114.9136
0.59 | 42.21 | 577.89 | -41.62 | 1433.9578 | -48.3736 | 1074.6022
0.85 | 40.67 | 557.26 | -39.82 | 1400.7744 | -46.3272 | 1035.9963
0.6 | 39.33 | 537.17 | -38.73 | 1368.4995 | -45.0228 | 998.4773
-0.1 | 37.94 | 517.43 | -38.05 | 1336.7911 | -44.1104 | 961.7186
-0.3 | 36.58 | 498.27 | -36.88 | 1306.0578 | -42.7328 | 926.108
-0.78 | 35.05 | 479.63 | -35.83 | 1276.1995 | -41.438 | 891.5763
-1.62 | 33.3 | 461.45 | -34.92 | 1247.0995 | -40.248 | 858.0363
0.79 | 31.66 | 445.3 | -30.86 | 1221.3828 | -35.9356 | 828.09
1.81 | 30.36 | 430.3 | -28.55 | 1197.5912 | -33.4076 | 800.2503
0.63 | 28.9 | 415.45 | -28.27 | 1174.0329 | -32.894 | 772.8387
0.52 | 27.52 | 401.23 | -27 | 1151.5329 | -31.4032 | 746.6694
0.05 | 25.97 | 387.55 | -25.91 | 1129.9412 | -30.0752 | 721.6067
0.21 | 24.66 | 374.61 | -24.45 | 1109.5662 | -28.3956 | 697.9437
0.38 | 23.53 | 362.31 | -23.15 | 1090.2746 | -26.9148 | 675.5147
0.56 | 22.63 | 350.56 | -22.07 | 1071.8829 | -25.6908 | 654.1057
-0.01 | 21.9 | 338.88 | -21.92 | 1053.6162 | -25.414 | 632.9274
-0.45 | 21.11 | 327.38 | -21.57 | 1035.6413 | -24.9376 | 612.1461
-0.05 | 20.39 | 316.43 | -20.44 | 1018.6079 | -23.7024 | 592.3941
0.77 | 19.6 | 306.3 | -18.83 | 1002.9163 | -21.966 | 574.0891
0.56 | 18.76 | 296.48 | -18.2 | 987.7496 | -21.2016 | 556.4211
0.9 | 18.02 | 287.2 | -17.12 | 973.4829 | -20.0032 | 539.7518
0.73 | 17.53 | 278.08 | -16.8 | 959.4829 | -19.6048 | 523.4145
0.79 | 16.91 | 269.3 | -16.11 | 946.058 | -18.8256 | 507.7265
0.94 | 15.77 | 261.17 | -14.83 | 933.6996 | -17.3532 | 493.2655
0.59 | 13.24 | 254.12 | -12.65 | 923.158 | -14.7684 | 480.9585
-0.26 | 11.42 | 247.56 | -11.68 | 913.4246 | -13.5072 | 469.7025
-0.27 | 8.55 | 242.43 | -8.82 | 906.0746 | -10.188 | 461.2125
0.14 | 6.02 | 238.78 | -5.87 | 901.183 | -6.8432 | 455.5098
0.03 | 4.28 | 235.93 | -4.25 | 897.6413 | -4.9348 | 451.3975
0.66 | 3.03 | 234.03 | -2.37 | 895.6663 | -2.8548 | 449.0185
0.44 | 2.16 | 232.45 | -1.72 | 894.233 | -2.0656 | 447.2972
0.42 | 2.3 | 230.78 | -1.89 | 892.658 | -2.248 | 445.4238
0.83 | 1.23 | 229.86 | -0.4 | 892.3246 | -0.5968 | 444.9265
1.33 | 1.78 | 228.92 | -0.45 | 891.9496 | -0.7348 | 444.3142
0.95 | 0.81 | 228.27 | 0.15 | 892.0746 | 0.0104 | 444.3228
1.04 | 1.79 | 227.18 | -0.75 | 891.4496 | -1.0364 | 443.4592
2.22 | 2.11 | 226.51 | 0.11 | 891.5413 | -0.2276 | 443.2695
2.22 | 0.73 | 226.51 | 1.49 | 892.783 | 1.3732 | 444.4138
1.98 | 0.01 | 226.51 | 1.97 | 894.4246 | 1.9684 | 446.0542
0.33 | 0.66 | 225.62 | -0.34 | 894.1413 | -0.4356 | 445.6912
1.15 | 0.77 | 225.09 | 0.38 | 894.458 | 0.2568 | 445.9052
0.25 | 0.46 | 224.26 | -0.21 | 894.283 | -0.2836 | 445.6688
0.68 | -0.56 | 224.26 | 1.24 | 895.3163 | 1.3296 | 446.7768
0.81 | -0.99 | 224.26 | 1.8 | 896.8163 | 1.9584 | 448.4088
0.16 | -0.24 | 223.74 | 0.4 | 897.1496 | 0.4384 | 448.7742
0.3 | -0.27 | 223.74 | 0.57 | 897.6246 | 0.6132 | 449.2852
-1.18 | -0.29 | 222.58 | -0.89 | 896.883 | -0.8436 | 448.5822
-0.64 | -0.3 | 221.69 | -0.33 | 896.608 | -0.292 | 448.3388
0.42 | -0.82 | 221.69 | 1.24 | 897.6413 | 1.3712 | 449.4815
1.95 | -2.54 | 223.22 | 4.49 | 901.383 | 4.8964 | 453.5618
1.63 | -2.43 | 224.52 | 4.06 | 904.7663 | 4.4488 | 457.2692
1.87 | -2.17 | 225.83 | 4.04 | 908.133 | 4.3872 | 460.9251
1.03 | -1.24 | 225.83 | 2.27 | 910.0246 | 2.4684 | 462.9821
0.24 | -0.06 | 225.26 | 0.3 | 910.2746 | 0.3096 | 463.2401
1.38 | -0.13 | 225.26 | 1.51 | 911.533 | 1.5308 | 464.5158
0.76 | 0.27 | 225.26 | 0.49 | 911.9413 | 0.4468 | 464.8881
1.42 | 0.16 | 225.26 | 1.26 | 912.9913 | 1.2344 | 465.9168
1.13 | -0.27 | 225.26 | 1.4 | 914.158 | 1.4432 | 467.1195
-1.4 | -0.86 | 224.26 | -0.54 | 913.708 | -0.4024 | 466.7841
-1.69 | -0.41 | 222.9 | -1.28 | 912.6413 | -1.2144 | 465.7721
0.39 | 0.12 | 222.32 | 0.28 | 912.8746 | 0.2508 | 465.9811
0.46 | -0.98 | 222.32 | 1.44 | 914.0746 | 1.5968 | 467.3118
0.4 | -0.65 | 222.32 | 1.05 | 914.9496 | 1.154 | 468.2735
-0.25 | -0.31 | 0 | 0.07 | 915.008 | 0.1096 | 468.3648
33.27 | -0.94 | 17.26 | 34.21 | 943.5163 | 34.3604 | 496.9985
60.73 | -0.35 | 47.96 | 61.08 | 994.4163 | 61.136 | 547.9451
78.16 | 1.67 | 86.36 | 76.49 | 1058.1579 | 76.2228 | 611.4641
74.91 | 2.96 | 122.5 | 71.95 | 1118.1162 | 71.4764 | 671.0277
73.56 | 5.37 | 156.75 | 68.19 | 1174.9412 | 67.3308 | 727.1367
72.48 | 7.49 | 189.4 | 64.99 | 1229.0995 | 63.7916 | 780.2964
71.37 | 9.72 | 220.39 | 61.66 | 1280.4828 | 60.0948 | 830.3753
70.51 | 12.7 | 249.45 | 57.81 | 1328.6578 | 55.778 | 876.857
69.52 | 16.75 | 275.99 | 52.77 | 1372.6328 | 50.09 | 918.5986
68.83 | 17.47 | 301.83 | 51.37 | 1415.4411 | 48.5648 | 959.0693
68.27 | 18.47 | 326.89 | 49.8 | 1456.9411 | 46.8448 | 998.1066
67.49 | 19.44 | 351.07 | 48.05 | 1496.9827 | 44.9396 | 1035.5563
66.75 | 20.5 | 374.36 | 46.25 | 1535.5244 | 42.97 | 1071.3646
66.04 | 21.46 | 396.8 | 44.57 | 1572.666 | 41.1464 | 1105.6532
65.48 | 22.64 | 418.38 | 42.84 | 1608.366 | 39.2176 | 1138.3345
64.84 | 24.05 | 438.93 | 40.79 | 1642.3577 | 36.942 | 1169.1195
64.29 | 25.75 | 458.36 | 38.54 | 1674.4743 | 34.42 | 1197.8029
63.78 | 27.45 | 476.68 | 36.33 | 1704.7493 | 31.938 | 1224.4178
63.2 | 28.99 | 493.94 | 34.21 | 1733.2576 | 29.5716 | 1249.0608
62.68 | 30.5 | 510.19 | 32.19 | 1760.0826 | 27.3 | 1271.8108
62.72 | 32.01 | 525.71 | 30.71 | 1785.6743 | 25.5884 | 1293.1345
63.3 | 33.47 | 540.78 | 29.83 | 1810.5326 | 24.4748 | 1313.5301
63.96 | 35.02 | 555.41 | 28.94 | 1834.6493 | 23.3368 | 1332.9775
64.49 | 36.62 | 569.5 | 27.87 | 1857.8743 | 22.0108 | 1351.3198
65.2 | 37.99 | 583.26 | 27.21 | 1880.5492 | 21.1316 | 1368.9295
65.58 | 39.34 | 596.53 | 26.23 | 1902.4076 | 19.9456 | 1385.5508
66.2 | 40.71 | 609.44 | 25.49 | 1923.6492 | 18.9764 | 1401.3644
66.75 | 42.26 | 621.84 | 24.5 | 1944.0659 | 17.7284 | 1416.1381
67.03 | 43.58 | 633.72 | 23.44 | 1963.5992 | 16.4772 | 1429.8691
67.3 | 44.87 | 645.1 | 22.44 | 1982.2992 | 15.2508 | 1442.5781
67.34 | 46.13 | 655.86 | 21.21 | 1999.9742 | 13.8292 | 1454.1024
67.8 | 47.27 | 666.28 | 20.53 | 2017.0825 | 12.9668 | 1464.9081
68.3 | 48.1 | 676.54 | 20.2 | 2033.9159 | 12.504 | 1475.3281
56.33 | 50.36 | 679.68 | 5.96 | 2038.8825 | -2.0876 | 1473.5884
32.98 | 48.89 | 671.88 | -15.91 | 2025.6242 | -23.7324 | 1453.8114
-0.94 | 45.71 | 648.72 | -46.64 | 1986.7575 | -53.9636 | 1408.8418
-1.23 | 42.83 | 626.84 | -44.06 | 1950.0409 | -50.9128 | 1366.4145
0.82 | 41.19 | 606.81 | -40.37 | 1916.3992 | -46.9604 | 1327.2808
1.67 | 39.93 | 587.84 | -38.27 | 1884.5076 | -44.6488 | 1290.0735
2.12 | 38.54 | 569.78 | -36.42 | 1854.1576 | -42.5864 | 1254.5848
1 | 36.68 | 552.1 | -35.68 | 1824.4243 | -41.5488 | 1219.9608
0.33 | 34.92 | 534.96 | -34.59 | 1795.5993 | -40.1772 | 1186.4799
0.6 | 33.21 | 518.81 | -32.62 | 1768.416 | -37.9236 | 1154.8769
-0.13 | 31.71 | 503.05 | -31.84 | 1741.8826 | -36.9136 | 1124.1156
-0.99 | 30 | 487.71 | -30.99 | 1716.0576 | -35.79 | 1094.2906
-1.47 | 28.71 | 472.78 | -30.18 | 1690.9077 | -34.7736 | 1065.3126
-0.7 | 27.23 | 458.97 | -27.93 | 1667.6327 | -32.2868 | 1038.4069
-0.39 | 25.96 | 445.95 | -26.35 | 1645.6743 | -30.5036 | 1012.9873
-0.13 | 24.96 | 433.57 | -25.09 | 1624.766 | -29.0836 | 988.7509
0.2 | 23.67 | 421.99 | -23.47 | 1605.2077 | -27.2572 | 966.0366
1.25 | 22.62 | 411.46 | -21.37 | 1587.3994 | -24.9892 | 945.2123
1.6 | 21.84 | 401.5 | -20.24 | 1570.5327 | -23.7344 | 925.4336
-0.31 | 20.9 | 391.05 | -21.21 | 1552.8577 | -24.554 | 904.972
-0.94 | 20.11 | 380.68 | -21.04 | 1535.3244 | -24.2676 | 884.749
-0.96 | 19.43 | 370.65 | -20.39 | 1518.3327 | -23.4988 | 865.1667
-1.05 | 18.62 | 360.97 | -19.67 | 1501.9411 | -22.6492 | 846.2923
-1.08 | 17.98 | 351.59 | -19.06 | 1486.0577 | -21.9368 | 828.0117
-0.25 | 17.3 | 342.98 | -17.55 | 1471.4327 | -20.318 | 811.08
-0.86 | 16.75 | 334.33 | -17.6 | 1456.7661 | -20.29 | 794.1717
-1.12 | 14.56 | 326.65 | -15.68 | 1443.6994 | -18.0096 | 779.1637
-0.57 | 11.91 | 320.57 | -12.48 | 1433.2994 | -14.3856 | 767.1757
-0.09 | 8.59 | 316.39 | -8.68 | 1426.0661 | -10.0544 | 758.797
0.18 | 6.42 | 313.43 | -6.24 | 1420.8661 | -7.2672 | 752.741
-0.6 | 4.77 | 310.91 | -5.36 | 1416.3994 | -6.1332 | 747.63
0.14 | 2.78 | 309.74 | -2.64 | 1414.1994 | -3.0848 | 745.0594
0.6 | 2.77 | 308.82 | -2.17 | 1412.3911 | -2.6132 | 742.8817
-0.21 | 2.26 | 307.74 | -2.46 | 1410.3411 | -2.8316 | 740.522
-0.25 | 0.5 | 307.74 | -0.74 | 1409.7244 | -0.83 | 739.8304
0.11 | -0.05 | 307.74 | 0.16 | 1409.8578 | 0.168 | 739.9704
1.02 | -0.32 | 308.57 | 1.34 | 1410.9744 | 1.3912 | 741.1297
1.13 | -0.38 | 309.49 | 1.52 | 1412.2411 | 1.5708 | 742.4387
-0.17 | 0.03 | 309.49 | -0.2 | 1412.0744 | -0.2048 | 742.268
-1.03 | -0.81 | 309.49 | -0.21 | 1411.8994 | -0.0904 | 742.1927
-0.02 | -1.09 | 310.18 | 1.06 | 1412.7828 | 1.2444 | 743.2297
-0.56 | -1.24 | 310.18 | 0.68 | 1413.3494 | 0.8784 | 743.9617
-0.12 | -1.18 | 310.87 | 1.07 | 1414.2411 | 1.2488 | 745.0024
-1.25 | -1.57 | 310.87 | 0.33 | 1414.5161 | 0.5712 | 745.4784
-1.22 | -1.38 | 310.87 | 0.16 | 1414.6494 | 0.3808 | 745.7957
-0.95 | -0.57 | 310.87 | -0.37 | 1414.3411 | -0.2888 | 745.555
-0.14 | -1.46 | 311.68 | 1.31 | 1415.4328 | 1.5536 | 746.8497
0.42 | -2.06 | 313.08 | 2.48 | 1417.4994 | 2.8096 | 749.191
0.57 | -1.37 | 314.21 | 1.95 | 1419.1244 | 2.1592 | 750.9904
0.08 | -0.31 | 314.21 | 0.39 | 1419.4494 | 0.4396 | 751.3567
-0.26 | -0.05 | 314.21 | -0.21 | 1419.2744 | -0.202 | 751.1884
-0.7 | -0.86 | 314.21 | 0.16 | 1419.4078 | 0.2976 | 751.4364
-1.6 | -1.13 | 314.21 | -0.46 | 1419.0244 | -0.2892 | 751.1954
-1.04 | -1.4 | 314.21 | 0.36 | 1419.3244 | 0.584 | 751.682
-0.16 | -1.94 | 315.26 | 1.79 | 1420.8161 | 2.0904 | 753.424
0.25 | -1.98 | 316.53 | 2.23 | 1422.6744 | 2.5468 | 755.5464
0 | -2.4 | 317.89 | 2.4 | 1424.6744 | 2.784 | 757.8664
0.25 | -1.86 | 319.1 | 2.11 | 1426.4328 | 2.4076 | 759.8727
0.14 | -1.6 | 320.13 | 1.74 | 1427.8828 | 1.996 | 761.536
0.2 | -1.78 | 321.27 | 1.97 | 1429.5244 | 2.2648 | 763.4234
-0.34 | -1.87 | 322.19 | 1.53 | 1430.7994 | 1.8292 | 764.9477
-1.72 | -1.24 | 322.19 | -0.47 | 1430.4078 | -0.2816 | 764.713
-0.58 | -1.46 | 322.79 | 0.87 | 1431.1328 | 1.1136 | 765.641
-0.43 | -1.46 | 323.46 | 1.03 | 1431.9911 | 1.2636 | 766.694
-0.34 | -0.87 | 323.46 | 0.54 | 1432.4411 | 0.6692 | 767.2517
-0.35 | 0.12 | 323.46 | -0.47 | 1432.0494 | -0.4892 | 766.844
0.5 | 0.21 | 0 | 0.28 | 1432.2828 | 0.2564 | 767.0577
35.22 | -0.88 | 18.24 | 36.1 | 1462.3661 | 36.2408 | 797.2583
64.08 | -0.24 | 50.58 | 64.33 | 1515.9744 | 64.3584 | 850.8903
81.16 | 1.22 | 90.74 | 79.94 | 1582.591 | 79.7448 | 917.3443
76.64 | 3.03 | 127.73 | 73.61 | 1643.9327 | 73.1252 | 978.2819
74.6 | 5.52 | 162.45 | 69.09 | 1701.5077 | 68.1968 | 1035.1126
73.6 | 8.32 | 195.27 | 65.27 | 1755.8993 | 63.9488 | 1088.4032
72.68 | 12.36 | 225.62 | 60.32 | 1806.1659 | 58.3424 | 1137.0219
71.81 | 16.62 | 253.39 | 55.19 | 1852.1576 | 52.5308 | 1180.7975
70.65 | 17.02 | 280.4 | 53.63 | 1896.8492 | 50.9068 | 1223.2198
69.73 | 17.93 | 306.48 | 51.8 | 1940.0159 | 48.9312 | 1263.9958
68.73 | 18.71 | 331.68 | 50.03 | 1981.7075 | 47.0264 | 1303.1845
68.1 | 19.58 | 356.12 | 48.51 | 2022.1325 | 45.3872 | 1341.0071
67.21 | 20.32 | 379.75 | 46.89 | 2061.2075 | 43.6388 | 1377.3728
66.35 | 21.44 | 402.38 | 44.91 | 2098.6325 | 41.4796 | 1411.9391
65.26 | 22.71 | 423.84 | 42.55 | 2134.0908 | 38.9164 | 1444.3694
65.04 | 24.17 | 444.46 | 40.88 | 2168.1575 | 37.0028 | 1475.2051
64.62 | 25.79 | 464.06 | 38.83 | 2200.5158 | 34.7036 | 1504.1247
63.73 | 27.61 | 482.3 | 36.12 | 2230.6158 | 31.7024 | 1530.5434
63.07 | 29.45 | 499.3 | 33.62 | 2258.6324 | 28.908 | 1554.6334
63.27 | 30.86 | 515.69 | 32.41 | 2285.6408 | 27.4724 | 1577.527
63.6 | 32.16 | 531.59 | 31.44 | 2311.8407 | 26.2944 | 1599.439
63.53 | 33.61 | 546.73 | 29.92 | 2336.7741 | 24.5424 | 1619.891
64.19 | 35.28 | 561.37 | 28.91 | 2360.8657 | 23.2652 | 1639.2787
64.48 | 36.9 | 575.35 | 27.58 | 2383.849 | 21.676 | 1657.342
64.97 | 38.19 | 588.92 | 26.78 | 2406.1657 | 20.6696 | 1674.5667
65.84 | 39.33 | 602.35 | 26.5 | 2428.249 | 20.2172 | 1691.4143
66.54 | 40.68 | 615.47 | 25.86 | 2449.799 | 19.3512 | 1707.5403
67 | 42.18 | 628.07 | 24.82 | 2470.4823 | 18.0712 | 1722.5996
67.33 | 43.49 | 640.17 | 23.83 | 2490.3407 | 16.8816 | 1736.6676
67.6 | 44.67 | 651.81 | 22.92 | 2509.4407 | 15.7828 | 1749.82
68.06 | 45.92 | 663.07 | 22.15 | 2527.899 | 14.7928 | 1762.1473
68.3 | 47.05 | 673.88 | 21.25 | 2545.6073 | 13.722 | 1773.5823
68.63 | 48.13 | 684.31 | 20.5 | 2562.6906 | 12.7992 | 1784.2483
56 | 50.64 | 687.17 | 5.36 | 2567.1573 | -2.7424 | 1781.963
32.41 | 49.02 | 679.05 | -16.61 | 2553.3156 | -24.4532 | 1761.5853
-0.17 | 46.28 | 656.01 | -46.45 | 2514.6073 | -53.8548 | 1716.7063
0.13 | 42.94 | 634.79 | -42.81 | 2478.9323 | -49.6804 | 1675.306
-0.18 | 41.33 | 614.22 | -41.51 | 2444.3407 | -48.1228 | 1635.2037
0.04 | 39.99 | 594.43 | -39.95 | 2411.049 | -46.3484 | 1596.58
0.98 | 38.9 | 575.65 | -37.93 | 2379.4407 | -44.144 | 1559.7934
2.39 | 37.36 | 558.35 | -34.97 | 2350.2991 | -40.9476 | 1525.6704
1.21 | 35.61 | 541.33 | -34.4 | 2321.6324 | -40.0976 | 1492.2557
0.3 | 33.72 | 524.81 | -33.42 | 2293.7824 | -38.8152 | 1459.9097
-0.53 | 31.84 | 508.81 | -32.37 | 2266.8074 | -37.4644 | 1428.6894
-1.08 | 30.31 | 493.29 | -31.39 | 2240.6491 | -36.2396 | 1398.4898
-0.3 | 28.9 | 478.88 | -29.2 | 2216.3158 | -33.824 | 1370.3031
-0.82 | 27.46 | 464.92 | -28.28 | 2192.7491 | -32.6736 | 1343.0751
-0.42 | 26.15 | 451.82 | -26.56 | 2170.6158 | -30.754 | 1317.4468
0.03 | 25 | 439.52 | -24.97 | 2149.8075 | -28.97 | 1293.3051
-0.96 | 23.74 | 427.36 | -24.71 | 2129.2158 | -28.4984 | 1269.5565
0.43 | 22.68 | 416.41 | -22.25 | 2110.6742 | -25.8788 | 1247.9908
-0.27 | 21.66 | 405.63 | -21.93 | 2092.3992 | -25.3956 | 1226.8278
-0.26 | 20.88 | 395.25 | -21.13 | 2074.7908 | -24.4808 | 1206.4272
-1.12 | 20.14 | 384.81 | -21.25 | 2057.0825 | -24.4824 | 1186.0252
-0.52 | 19.38 | 375.04 | -19.9 | 2040.4992 | -23.0008 | 1166.8579
0.59 | 18.6 | 366.22 | -18.01 | 2025.4909 | -20.986 | 1149.3695
0 | 18.06 | 357.37 | -18.06 | 2010.4409 | -20.9496 | 1131.9115
-1.07 | 17.33 | 348.36 | -18.4 | 1995.1075 | -21.1728 | 1114.2676
0.12 | 16.77 | 340.21 | -16.65 | 1981.2325 | -19.3332 | 1098.1566
0.13 | 15.77 | 332.58 | -15.64 | 1968.1992 | -18.1632 | 1083.0206
0.01 | 12.42 | 326.56 | -12.4 | 1957.8659 | -14.3972 | 1071.0229
0.38 | 8.85 | 322.51 | -8.47 | 1950.8076 | -9.886 | 1062.7846
0.89 | 8.16 | 319.06 | -7.27 | 1944.7492 | -8.5756 | 1055.6382
0.65 | 5.89 | 316.62 | -5.23 | 1940.3909 | -6.1824 | 1050.4862
0.43 | 5.33 | 314.36 | -4.9 | 1936.3076 | -5.7528 | 1045.6922
0.03 | 3.97 | 312.57 | -3.94 | 1933.0242 | -4.5752 | 1041.8796
-0.64 | 2.78 | 311.05 | -3.42 | 1930.1742 | -3.8648 | 1038.6589
-0.1 | 1.6 | 310.38 | -1.71 | 1928.7492 | -1.956 | 1037.0289
-0.26 | 0.54 | 310.38 | -0.8 | 1928.0826 | -0.8864 | 1036.2903
0.25 | 0.31 | 310.38 | -0.06 | 1928.0326 | -0.1096 | 1036.1989
-0.53 | 0.59 | 310.38 | -1.12 | 1927.0992 | -1.2144 | 1035.1869
-0.64 | 0.01 | 310.38 | -0.64 | 1926.5659 | -0.6516 | 1034.6439
-0.38 | 0.66 | 310.38 | -1.04 | 1925.6992 | -1.1456 | 1033.6893
0.09 | 0.02 | 310.38 | 0.07 | 1925.7576 | 0.0668 | 1033.7449
-0.21 | -0.52 | 310.38 | 0.31 | 1926.0159 | 0.3932 | 1034.0726
-0.9 | -0.59 | 310.38 | -0.31 | 1925.7576 | -0.2156 | 1033.8929
-0.78 | -0.41 | 310.38 | -0.37 | 1925.4492 | -0.3044 | 1033.6393
0.31 | -0.93 | 311.18 | 1.24 | 1926.4826 | 1.3888 | 1034.7966
0.55 | -1.86 | 312.57 | 2.41 | 1928.4909 | 2.7076 | 1037.0529
-0.09 | -1.98 | 313.7 | 1.89 | 1930.0659 | 2.2068 | 1038.8919
-1.3 | -1.22 | 313.7 | -0.08 | 1929.9992 | 0.1152 | 1038.9879
-0.65 | -0.4 | 313.7 | -0.25 | 1929.7909 | -0.186 | 1038.8329
-1.21 | 0.15 | 313.7 | -1.36 | 1928.6576 | -1.384 | 1037.6796
-0.73 | -0.84 | 313.7 | 0.11 | 1928.7492 | 0.2444 | 1037.8833
-0.42 | -1.26 | 314.31 | 0.85 | 1929.4576 | 1.0416 | 1038.7513
-0.44 | -0.66 | 314.31 | 0.22 | 1929.6409 | 0.3256 | 1039.0226
-0.26 | -0.69 | 314.31 | 0.43 | 1929.9992 | 0.5404 | 1039.4729
0.57 | -1.16 | 315.36 | 1.73 | 1931.4409 | 1.9156 | 1041.0693
0.37 | -1.04 | 316.24 | 1.4 | 1932.6076 | 1.5764 | 1042.3829
0.99 | -0.96 | 317.4 | 1.95 | 1934.2326 | 2.1036 | 1044.1359
2.39 | -0.91 | 319.23 | 3.3 | 1936.9826 | 3.4456 | 1047.0072
1.41 | -1.88 | 321.06 | 3.29 | 1939.7242 | 3.5908 | 1049.9996
0.51 | -2.42 | 322.71 | 2.93 | 1942.1659 | 3.3172 | 1052.7639
1.57 | -0.86 | 324.11 | 2.44 | 1944.1992 | 2.5676 | 1054.9036
1.61 | 0.12 | 325.04 | 1.5 | 1945.4492 | 1.4708 | 1056.1292
1.24 | -0.46 | 326.07 | 1.69 | 1946.8576 | 1.7736 | 1057.6072
-0.04 | -0.73 | 326.6 | 0.69 | 1947.4326 | 0.8068 | 1058.2796
0.14 | 0.14 | 326.6 | 0.01 | 1947.4409 | -0.0224 | 1058.2609
0.57 | -0.23 | 327.19 | 0.8 | 1948.1076 | 0.8368 | 1058.9582
0.42 | -0.93 | 0 | 1.35 | 1949.2326 | 1.4988 | 1060.2072
34.31 | -0.98 | 17 | 35.29 | 1978.6409 | 35.4468 | 1089.7462
59.92 | -0.12 | 46.37 | 60.04 | 2028.6742 | 60.0592 | 1139.7955
77.86 | 0.7 | 84.3 | 77.16 | 2092.9742 | 77.048 | 1204.0022
74.35 | 1.28 | 120.19 | 73.07 | 2153.8658 | 72.8652 | 1264.7232
72.93 | 3.59 | 154.21 | 69.35 | 2211.6574 | 68.7656 | 1322.0278
71.89 | 6.05 | 186.49 | 65.84 | 2266.5241 | 64.872 | 1376.0878
71.26 | 9.62 | 216.66 | 61.64 | 2317.8907 | 60.1008 | 1426.1718
70.41 | 12.98 | 244.73 | 57.44 | 2365.7574 | 55.3532 | 1472.2994
69.56 | 16.62 | 270.55 | 52.95 | 2409.8824 | 50.2808 | 1514.2001
68.73 | 17.49 | 295.52 | 51.24 | 2452.5824 | 48.4416 | 1554.568
68.14 | 18.25 | 319.82 | 49.89 | 2494.1573 | 46.97 | 1593.7097
67.37 | 19.35 | 343.18 | 48.02 | 2534.174 | 44.924 | 1631.1463
66.59 | 20.29 | 365.68 | 46.3 | 2572.7573 | 43.0536 | 1667.0243
65.82 | 21.16 | 387.37 | 44.66 | 2609.974 | 41.2744 | 1701.4197
65.29 | 22.4 | 408.17 | 42.9 | 2645.7239 | 39.306 | 1734.1746
64.86 | 24.06 | 427.92 | 40.8 | 2679.7239 | 36.9504 | 1764.9666
64.03 | 25.7 | 446.44 | 38.33 | 2711.6656 | 34.218 | 1793.4816
63.45 | 27.39 | 463.82 | 36.06 | 2741.7156 | 31.6776 | 1819.8796
63.01 | 29.14 | 480.11 | 33.87 | 2769.9406 | 29.2076 | 1844.2193
62.97 | 30.6 | 495.64 | 32.37 | 2796.9155 | 27.474 | 1867.1143
62.77 | 31.93 | 510.41 | 30.83 | 2822.6072 | 25.7312 | 1888.5569
63.22 | 33.45 | 524.65 | 29.78 | 2847.4239 | 24.418 | 1908.9052
64.08 | 34.99 | 538.55 | 29.09 | 2871.6655 | 23.4916 | 1928.4816
64.85 | 36.54 | 552.06 | 28.31 | 2895.2572 | 22.4636 | 1947.2012
65.51 | 38.13 | 565.1 | 27.39 | 2918.0822 | 21.2792 | 1964.9339
66.19 | 39.46 | 577.82 | 26.72 | 2940.3488 | 20.4164 | 1981.9475
66.41 | 41.01 | 589.87 | 25.4 | 2961.5155 | 18.8384 | 1997.6462
66.88 | 42.37 | 601.47 | 24.51 | 2981.9405 | 17.7308 | 2012.4219
67.45 | 43.56 | 612.77 | 23.89 | 3001.8488 | 16.9204 | 2026.5222
68.06 | 44.87 | 623.72 | 23.18 | 3021.1655 | 16.0108 | 2039.8645
68.17 | 46.09 | 634.11 | 22.08 | 3039.5655 | 14.7056 | 2052.1192
68.42 | 47 | 644.17 | 21.43 | 3057.4238 | 13.9 | 2063.7025
68.44 | 47.75 | 653.87 | 20.69 | 3074.6654 | 13.05 | 2074.5775
55.13 | 50.33 | 655.62 | 4.81 | 3078.6738 | -3.2528 | 2071.8668
33.22 | 48.79 | 647.19 | -15.57 | 3065.6988 | -23.3764 | 2052.3865
0.56 | 45.88 | 623.88 | -45.32 | 3027.9321 | -52.6608 | 2008.5025
1.5 | 42.46 | 602.76 | -40.96 | 2993.7988 | -47.7536 | 1968.7079
1.86 | 40.73 | 582.67 | -38.87 | 2961.4071 | -45.3868 | 1930.8856
0.86 | 39.59 | 562.66 | -38.73 | 2929.1322 | -45.0644 | 1893.3319
1.04 | 38.17 | 543.45 | -37.13 | 2898.1905 | -43.2372 | 1857.3009
-0.61 | 36.76 | 524.12 | -37.37 | 2867.0489 | -43.2516 | 1821.2579
-0.39 | 35.4 | 505.57 | -35.79 | 2837.2239 | -41.454 | 1786.713
-0.35 | 33.57 | 487.97 | -33.92 | 2808.9572 | -39.2912 | 1753.9703
0.01 | 32.04 | 471.31 | -32.02 | 2782.2739 | -37.1564 | 1723.0066
-0.1 | 30.3 | 455.46 | -30.4 | 2756.9406 | -35.248 | 1693.6333
-0.53 | 28.71 | 440.19 | -29.24 | 2732.5739 | -33.8336 | 1665.4387
-0.36 | 27.27 | 425.72 | -27.63 | 2709.5489 | -31.9932 | 1638.7777
0.63 | 25.89 | 412.44 | -25.27 | 2688.4906 | -29.4024 | 1614.2757
0.65 | 24.78 | 399.73 | -24.13 | 2668.3823 | -28.0948 | 1590.8634
0.6 | 23.67 | 387.55 | -23.07 | 2649.1573 | -26.8572 | 1568.4824
0.04 | 22.57 | 375.63 | -22.53 | 2630.3823 | -26.1412 | 1546.698
-0.58 | 21.75 | 363.82 | -22.34 | 2611.7656 | -25.81 | 1525.1897
-0.69 | 20.95 | 352.35 | -21.63 | 2593.7406 | -24.992 | 1504.3631
0.14 | 20.35 | 341.6 | -20.21 | 2576.899 | -23.466 | 1484.8081
0.5 | 19.48 | 331.46 | -18.98 | 2561.0823 | -22.0968 | 1466.3941
0.2 | 18.76 | 321.53 | -18.56 | 2545.6156 | -21.5616 | 1448.4261
0.44 | 18.2 | 312.01 | -17.76 | 2530.8157 | -20.672 | 1431.1994
-0.08 | 17.49 | 302.57 | -17.57 | 2516.174 | -20.3684 | 1414.2258
2.11 | 16.57 | 294.69 | -14.46 | 2504.124 | -17.1112 | 1399.9664
1.55 | 12.68 | 288.48 | -11.13 | 2494.849 | -13.1588 | 1389.0008
-0.82 | 11.88 | 281.48 | -12.7 | 2484.2657 | -14.6008 | 1376.8334
-1.21 | 9.7 | 275.38 | -10.91 | 2475.174 | -12.462 | 1366.4485
0.38 | 7.19 | 271.32 | -6.82 | 2469.4907 | -7.9604 | 1359.8148
-0.36 | 7.11 | 266.94 | -7.47 | 2463.2657 | -8.6076 | 1352.6418
-1 | 4.48 | 263.55 | -5.48 | 2458.699 | -6.1968 | 1347.4778
-0.62 | 2.05 | 261.56 | -2.68 | 2456.4657 | -2.998 | 1344.9795
1.24 | 1.46 | 260.8 | -0.22 | 2456.2824 | -0.4536 | 1344.6015
1.55 | 0.44 | 260.8 | 1.11 | 2457.2074 | 1.0396 | 1345.4678
0.4 | 0.29 | 260.21 | 0.11 | 2457.299 | 0.0636 | 1345.5208
1.29 | 0.96 | 260.21 | 0.33 | 2457.574 | 0.1764 | 1345.6678
0.77 | 0.95 | 259.47 | -0.18 | 2457.424 | -0.332 | 1345.3911
1.21 | 2.24 | 258.31 | -1.03 | 2456.5657 | -1.3884 | 1344.2341
1.02 | 1.83 | 257.25 | -0.81 | 2455.8907 | -1.1028 | 1343.3151
1.61 | 1.22 | 257.25 | 0.39 | 2456.2157 | 0.1948 | 1343.4775
0.79 | -0.1 | 257.25 | 0.89 | 2456.9574 | 0.906 | 1344.2325
1.29 | -0.59 | 257.25 | 1.88 | 2458.524 | 1.9744 | 1345.8778
1.7 | -0.46 | 257.25 | 2.16 | 2460.324 | 2.2336 | 1347.7391
-0.52 | -0.67 | 256.68 | 0.15 | 2460.449 | 0.2572 | 1347.9535
0.44 | -1.32 | 256.68 | 1.77 | 2461.924 | 1.9712 | 1349.5961
-1.47 | -1.36 | 255.98 | -0.11 | 2461.8323 | 0.1076 | 1349.6858
-0.86 | -0.36 | 255.08 | -0.5 | 2461.4157 | -0.4424 | 1349.3171
0.82 | 0.51 | 255.08 | 0.31 | 2461.674 | 0.2284 | 1349.5075
1.05 | -0.17 | 255.08 | 1.22 | 2462.6907 | 1.2472 | 1350.5468
1.08 | -0.17 | 255.08 | 1.25 | 2463.7323 | 1.2772 | 1351.6111
0.12 | -0.41 | 255.08 | 0.53 | 2464.174 | 0.5956 | 1352.1075
-0.14 | -1.84 | 255.08 | 1.69 | 2465.5823 | 1.9944 | 1353.7695
0 | -2.28 | 255.08 | 2.28 | 2467.4823 | 2.6448 | 1355.9735
0.47 | -1.87 | 255.61 | 2.34 | 2469.4323 | 2.6392 | 1358.1728
0.21 | -1.07 | 255.61 | 1.28 | 2470.499 | 1.4512 | 1359.3821
0.61 | -1.11 | 255.61 | 1.72 | 2471.9323 | 1.8976 | 1360.9635
0.7 | -0.3 | 255.61 | 1 | 2472.7657 | 1.048 | 1361.8368
-0.05 | -0.88 | 255.61 | 0.83 | 2473.4573 | 0.9708 | 1362.6458
-0.45 | -2.34 | 255.61 | 1.88 | 2475.024 | 2.2644 | 1364.5328
-0.26 | -1.91 | 255.61 | 1.65 | 2476.399 | 1.9556 | 1366.1625
-0.06 | -0.93 | 255.61 | 0.87 | 2477.124 | 1.0188 | 1367.0115
-0.02 | -0.72 | 255.61 | 0.69 | 2477.699 | 0.8152 | 1367.6908
-0.17 | 0.67 | 254.54 | -0.84 | 2476.999 | -0.9472 | 1366.9015
0.29 | -0.23 | 254.54 | 0.52 | 2477.4323 | 0.5568 | 1367.3655
0.55 | -1.46 | 254.54 | 2 | 2479.099 | 2.2436 | 1369.2351
-0.9 | -2.17 | 0 | 1.27 | 2480.1573 | 1.6172 | 1370.5828
32.26 | -2.01 | 16.31 | 34.28 | 2508.724 | 34.5916 | 1399.4091
58.68 | -1.09 | 45.36 | 59.76 | 2558.524 | 59.9444 | 1449.3628
75.38 | -0.71 | 82.58 | 76.08 | 2621.924 | 76.2036 | 1512.8657
72.07 | 0.98 | 117.29 | 71.09 | 2681.1656 | 70.9332 | 1571.9767
70.95 | 3.7 | 150.09 | 67.26 | 2737.2156 | 66.658 | 1627.525
70.36 | 6.59 | 181.15 | 63.77 | 2790.3572 | 62.7156 | 1679.788
69.72 | 8.65 | 210.86 | 61.08 | 2841.2572 | 59.686 | 1729.5263
69.34 | 11.68 | 238.86 | 57.66 | 2889.3072 | 55.7912 | 1776.019
68.78 | 15.95 | 264.45 | 52.83 | 2933.3322 | 50.278 | 1817.9173
68.21 | 17.06 | 289.2 | 51.15 | 2975.9571 | 48.4204 | 1858.2676
67.43 | 17.96 | 313.1 | 49.47 | 3017.1821 | 46.5964 | 1897.0979
66.8 | 19.22 | 336.07 | 47.58 | 3056.8321 | 44.5048 | 1934.1852
66.2 | 20.14 | 358.27 | 46.06 | 3095.2154 | 42.8376 | 1969.8832
65.45 | 21.21 | 379.56 | 44.24 | 3132.0821 | 40.8464 | 2003.9219
64.99 | 22.5 | 399.97 | 42.49 | 3167.4904 | 38.89 | 2036.3302
64.4 | 23.85 | 419.42 | 40.54 | 3201.2737 | 36.734 | 2066.9418
63.57 | 25.41 | 437.67 | 38.16 | 3233.0737 | 34.0944 | 2095.3538
62.97 | 27.18 | 454.74 | 35.79 | 3262.8987 | 31.4412 | 2121.5548
62.67 | 28.69 | 470.9 | 33.98 | 3291.2154 | 29.3896 | 2146.0461
62.71 | 30.26 | 486.29 | 32.44 | 3318.2487 | 27.6084 | 2169.0531
63.07 | 31.84 | 501.08 | 31.23 | 3344.2737 | 26.1356 | 2190.8328
63.57 | 33.34 | 515.36 | 30.22 | 3369.457 | 24.8956 | 2211.5791
64.33 | 34.96 | 529.22 | 29.37 | 3393.932 | 23.7764 | 2231.3928
64.89 | 36.32 | 542.67 | 28.56 | 3417.732 | 22.7588 | 2250.3584
65.5 | 37.6 | 555.79 | 27.9 | 3440.982 | 21.884 | 2268.5951
66.07 | 39.01 | 568.5 | 27.06 | 3463.5319 | 20.8184 | 2285.9438
66.84 | 40.47 | 580.85 | 26.37 | 3485.5069 | 19.8948 | 2302.5227
67.27 | 42.05 | 592.64 | 25.22 | 3506.5236 | 18.492 | 2317.9327
67.47 | 43.37 | 603.86 | 24.11 | 3526.6153 | 17.1608 | 2332.2334
67.79 | 44.49 | 614.68 | 23.3 | 3546.0319 | 16.1816 | 2345.7181
67.89 | 45.6 | 625 | 22.29 | 3564.6069 | 14.994 | 2358.2131
68.16 | 46.81 | 634.85 | 21.36 | 3582.4069 | 13.8604 | 2369.7634
68.62 | 47.92 | 644.37 | 20.7 | 3599.6569 | 13.0328 | 2380.624
56.47 | 50.4 | 646.58 | 6.07 | 3604.7152 | -1.994 | 2378.9624
32.92 | 48.72 | 637.86 | -15.79 | 3591.5569 | -23.5952 | 2359.2997
0 | 45.72 | 614.17 | -45.72 | 3553.4569 | -53.0352 | 2315.1037
1.15 | 42.73 | 592.55 | -41.59 | 3518.7986 | -48.4168 | 2274.7564
1.18 | 40.93 | 571.85 | -39.74 | 3485.6819 | -46.2988 | 2236.1741
0.31 | 39.46 | 551.45 | -39.15 | 3453.057 | -45.4636 | 2198.2878
0.04 | 38.4 | 531.44 | -38.36 | 3421.0903 | -44.504 | 2161.2011
0.73 | 37.15 | 512.4 | -36.42 | 3390.7403 | -42.364 | 2125.8978
0.53 | 35.45 | 494.12 | -34.91 | 3361.6487 | -40.592 | 2092.0712
-0.55 | 33.79 | 476.13 | -34.33 | 3333.0403 | -39.7464 | 2058.9492
-0.66 | 32.22 | 458.85 | -32.89 | 3305.632 | -38.0352 | 2027.2532
0.12 | 30.47 | 442.85 | -30.36 | 3280.332 | -35.2252 | 1997.8989
-0.69 | 28.82 | 427.27 | -29.51 | 3255.7404 | -34.1212 | 1969.4645
-0.68 | 27.4 | 412.4 | -28.08 | 3232.3404 | -32.464 | 1942.4112
0.13 | 26.06 | 398.61 | -25.93 | 3210.732 | -30.0996 | 1917.3282
-0.05 | 25.06 | 385.22 | -25.11 | 3189.8071 | -29.1196 | 1893.0619
-0.42 | 23.78 | 372.3 | -24.2 | 3169.6404 | -28.0048 | 1869.7246
-0.47 | 22.59 | 359.94 | -23.06 | 3150.4237 | -26.6744 | 1847.4959
0.31 | 21.6 | 348.47 | -21.29 | 3132.6821 | -24.746 | 1826.8743
1.08 | 20.68 | 337.84 | -19.6 | 3116.3488 | -22.9088 | 1807.7836
1.63 | 20.1 | 327.78 | -18.47 | 3100.9571 | -21.686 | 1789.712
0.98 | 19.54 | 317.67 | -18.56 | 3085.4904 | -21.6864 | 1771.64
0.11 | 18.63 | 307.58 | -18.52 | 3070.0571 | -21.5008 | 1753.7226
0.12 | 17.94 | 297.83 | -17.83 | 3055.1988 | -20.6904 | 1736.4806
-1.44 | 17.45 | 287.56 | -18.9 | 3039.4488 | -21.682 | 1718.4123
-0.96 | 16.99 | 277.76 | -17.95 | 3024.4905 | -20.6684 | 1701.1887
-0.17 | 14.81 | 269.44 | -14.98 | 3012.0071 | -17.3496 | 1686.7307
0.17 | 10.95 | 263.22 | -10.78 | 3003.0238 | -12.532 | 1676.2873
0.26 | 10.49 | 257.28 | -10.23 | 2994.4988 | -11.9084 | 1666.3637
0 | 8.47 | 252.22 | -8.47 | 2987.4405 | -9.8252 | 1658.176
-0.79 | 6.27 | 247.86 | -7.06 | 2981.5571 | -8.0632 | 1651.4567
0.11 | 4.54 | 244.81 | -4.44 | 2977.8571 | -5.1564 | 1647.1597
-0.69 | 3.01 | 242.14 | -3.69 | 2974.7821 | -4.1816 | 1643.675
1 | 3.17 | 240.23 | -2.17 | 2972.9738 | -2.6772 | 1641.444
1.18 | 2.9 | 238.54 | -1.71 | 2971.5488 | -2.184 | 1639.624
1.26 | 1.4 | 237.64 | -0.14 | 2971.4321 | -0.364 | 1639.3207
0.04 | 0.61 | 236.53 | -0.57 | 2970.9571 | -0.6676 | 1638.7643
0.12 | -0.31 | 235.92 | 0.43 | 2971.3155 | 0.4796 | 1639.164
0.79 | 0.53 | 235.22 | 0.26 | 2971.5321 | 0.1752 | 1639.31
0.4 | -0.46 | 235.22 | 0.86 | 2972.2488 | 0.9336 | 1640.088
-0.27 | 0.31 | 234.1 | -0.58 | 2971.7655 | -0.6296 | 1639.5633
0.09 | 0.22 | 233.21 | -0.13 | 2971.6571 | -0.1652 | 1639.4257
-0.09 | 0.2 | 232.24 | -0.29 | 2971.4155 | -0.322 | 1639.1573
0.39 | -0.28 | 232.24 | 0.67 | 2971.9738 | 0.7148 | 1639.753
-0.31 | 0.29 | 231.11 | -0.6 | 2971.4738 | -0.6464 | 1639.2143
-1.13 | -0.27 | 229.85 | -0.86 | 2970.7571 | -0.8168 | 1638.5337
-0.26 | 1.04 | 228.37 | -1.3 | 2969.6738 | -1.4664 | 1637.3117
-0.16 | 0.48 | 227.22 | -0.64 | 2969.1405 | -0.7168 | 1636.7143
-0.99 | -1.18 | 226.49 | 0.19 | 2969.2988 | 0.3788 | 1637.03
-0.51 | -1.36 | 226.49 | 0.85 | 2970.0071 | 1.0676 | 1637.9197
0.47 | -1.26 | 226.49 | 1.73 | 2971.4488 | 1.9316 | 1639.5293
1.2 | -1.25 | 226.49 | 2.45 | 2973.4905 | 2.65 | 1641.7377
0.96 | -1.12 | 226.49 | 2.09 | 2975.2321 | 2.2592 | 1643.6203
-0.25 | -0.43 | 225.75 | 0.19 | 2975.3905 | 0.2488 | 1643.8277
-0.96 | -0.81 | 224.85 | -0.15 | 2975.2655 | -0.0204 | 1643.8107
-0.53 | -2.22 | 224.85 | 1.68 | 2976.6655 | 2.0452 | 1645.515
-0.3 | -2.19 | 224.85 | 1.89 | 2978.2405 | 2.2404 | 1647.382
-0.04 | -2.62 | 224.85 | 2.58 | 2980.3905 | 2.9992 | 1649.8813
0.6 | -1.74 | 224.85 | 2.34 | 2982.3405 | 2.6184 | 1652.0633
0.42 | -1.6 | 224.85 | 2.02 | 2984.0238 | 2.276 | 1653.96
-0.18 | -1.13 | 224.85 | 0.95 | 2984.8155 | 1.1308 | 1654.9023
0.2 | -0.13 | 224.19 | 0.33 | 2985.0905 | 0.3508 | 1655.1947
-0.14 | -0.27 | 223.42 | 0.12 | 2985.1905 | 0.1732 | 1655.339
-0.05 | -1.07 | 223.42 | 1.02 | 2986.0405 | 1.1912 | 1656.3317
0.18 | -1.84 | 223.42 | 2.02 | 2987.7238 | 2.3144 | 1658.2603
1.03 | -1.97 | 224.09 | 3 | 2990.2238 | 3.3152 | 1661.023
0.34 | -1.79 | 0 | 2.13 | 2991.9988 | 2.4164 | 1663.0367
30.13 | -1.61 | 14.72 | 31.74 | 3018.4488 | 31.9976 | 1689.7013
53.9 | -1.4 | 41.21 | 55.29 | 3064.5238 | 55.524 | 1735.9713
69.49 | -1.57 | 75.6 | 71.07 | 3123.7488 | 71.3112 | 1795.3973
67.88 | -0.78 | 108.77 | 68.66 | 3180.9654 | 68.7848 | 1852.7179
67.77 | 1.01 | 141 | 66.76 | 3236.5987 | 66.5984 | 1908.2166
67.44 | 1.63 | 172.76 | 65.81 | 3291.4404 | 65.5492 | 1962.8409
67.56 | 4.4 | 203.19 | 63.16 | 3344.0737 | 62.456 | 2014.8875
67.26 | 8.19 | 231.57 | 59.07 | 3393.2986 | 57.7596 | 2063.0205
67.26 | 12.99 | 257.56 | 54.27 | 3438.5236 | 52.1916 | 2106.5135
66.91 | 16.77 | 281.48 | 50.14 | 3480.3069 | 47.4568 | 2146.0608
66.24 | 17.74 | 304.57 | 48.5 | 3520.7236 | 45.6616 | 2184.1121
65.76 | 18.58 | 327.02 | 47.19 | 3560.0486 | 44.2072 | 2220.9514
65.63 | 19.63 | 348.86 | 46 | 3598.3819 | 42.8592 | 2256.6674
65.36 | 20.75 | 370.02 | 44.61 | 3635.5569 | 41.29 | 2291.0758
64.93 | 21.77 | 390.45 | 43.16 | 3671.5235 | 39.6768 | 2324.1397
63.97 | 23.13 | 409.72 | 40.84 | 3705.5569 | 37.1392 | 2355.0891
63.62 | 24.93 | 427.91 | 38.69 | 3737.7985 | 34.7012 | 2384.0067
63.09 | 26.62 | 444.99 | 36.46 | 3768.1818 | 32.2108 | 2410.849
62.6 | 28.36 | 460.96 | 34.24 | 3796.7151 | 29.7024 | 2435.601
62.48 | 29.86 | 476.12 | 32.62 | 3823.8985 | 27.8424 | 2458.803
62.6 | 31 | 490.76 | 31.6 | 3850.2318 | 26.64 | 2481.003
62.87 | 32.68 | 504.71 | 30.19 | 3875.3901 | 24.9612 | 2501.804
63.35 | 34.44 | 518.01 | 28.91 | 3899.4818 | 23.3996 | 2521.3037
64.21 | 36.04 | 530.94 | 28.16 | 3922.9484 | 22.4036 | 2539.9733
65.21 | 37.72 | 543.53 | 27.49 | 3945.8568 | 21.4548 | 2557.8523
65.69 | 39.22 | 555.62 | 26.48 | 3967.9234 | 20.1948 | 2574.6813
66.25 | 40.53 | 567.33 | 25.73 | 3989.3651 | 19.2352 | 2590.7106
66.77 | 41.78 | 578.68 | 25 | 4010.1984 | 18.3052 | 2605.965
67.19 | 43.24 | 589.51 | 23.96 | 4030.1651 | 17.0316 | 2620.158
67.46 | 44.53 | 599.82 | 22.93 | 4049.2734 | 15.8052 | 2633.3289
68.03 | 45.63 | 609.87 | 22.4 | 4067.94 | 15.0992 | 2645.9116
68.32 | 46.66 | 619.55 | 21.66 | 4085.99 | 14.1944 | 2657.7403
68.36 | 47.29 | 628.94 | 21.08 | 4103.5567 | 13.5036 | 2668.9933
55.75 | 49.83 | 630.74 | 5.91 | 4108.4817 | -2.0528 | 2667.2826
32.58 | 48.46 | 621.65 | -15.88 | 4095.2484 | -23.6336 | 2647.5879
0.38 | 45.98 | 597.7 | -45.6 | 4057.2484 | -52.9568 | 2603.4573
0.07 | 42.4 | 575.38 | -42.34 | 4021.9651 | -49.114 | 2562.529
0.05 | 40.52 | 553.99 | -40.47 | 3988.2401 | -46.9532 | 2523.4013
1.76 | 39.48 | 533.98 | -37.73 | 3956.7984 | -44.0368 | 2486.704
0.76 | 38.02 | 514.19 | -37.26 | 3925.7484 | -43.3432 | 2450.5847
0.96 | 36.8 | 495.12 | -35.84 | 3895.8818 | -41.728 | 2415.8114
-0.21 | 35.37 | 476.18 | -35.58 | 3866.2318 | -41.2392 | 2381.4454
-1.29 | 33.42 | 457.68 | -34.7 | 3837.3151 | -40.0572 | 2348.0644
-0.87 | 31.64 | 440.27 | -32.51 | 3810.2235 | -37.5724 | 2316.7541
0.04 | 30.13 | 424.07 | -30.09 | 3785.1485 | -34.9108 | 2287.6618
-0.08 | 28.73 | 408.52 | -28.81 | 3761.1402 | -33.4068 | 2259.8228
-0.36 | 27.32 | 393.53 | -27.68 | 3738.0735 | -32.0512 | 2233.1134
-0.91 | 25.98 | 378.93 | -26.89 | 3715.6652 | -31.0468 | 2207.2411
-1 | 24.72 | 364.92 | -25.72 | 3694.2319 | -29.6752 | 2182.5118
-0.32 | 23.55 | 351.84 | -23.87 | 3674.3402 | -27.638 | 2159.4801
-0.61 | 22.48 | 339.14 | -23.09 | 3655.0985 | -26.6868 | 2137.2411
0.51 | 21.56 | 327.46 | -21.05 | 3637.5569 | -24.4996 | 2116.8248
0.64 | 20.83 | 316.21 | -20.19 | 3620.7319 | -23.5228 | 2097.2225
0.99 | 20.18 | 305.46 | -19.2 | 3604.7319 | -22.4188 | 2078.5402
0.31 | 19.38 | 294.78 | -19.07 | 3588.8402 | -22.1708 | 2060.0645
0.12 | 18.76 | 284.31 | -18.64 | 3573.3069 | -21.6416 | 2042.0298
0.12 | 18.18 | 274.12 | -18.06 | 3558.2569 | -20.9688 | 2024.5559
1.59 | 17.38 | 265.08 | -15.79 | 3545.0986 | -18.5708 | 2009.0802
1.31 | 16.79 | 256.19 | -15.47 | 3532.2069 | -18.1664 | 1993.9415
-0.53 | 15.32 | 247.11 | -15.85 | 3518.9986 | -18.3012 | 1978.6905
0.08 | 12.14 | 239.93 | -12.06 | 3508.9486 | -14.0024 | 1967.0219
0.38 | 8.4 | 234.77 | -8.02 | 3502.2653 | -9.364 | 1959.2185
0.51 | 6.86 | 230.44 | -6.35 | 3496.9736 | -7.4476 | 1953.0122
-0.04 | 6.35 | 226.09 | -6.39 | 3491.6486 | -7.406 | 1946.8406
0.96 | 5.12 | 222.86 | -4.16 | 3488.1819 | -4.9792 | 1942.6912
1.39 | 2.54 | 221.14 | -1.15 | 3487.2236 | -1.5564 | 1941.3942
0.61 | 0.94 | 219.82 | -0.32 | 3486.9569 | -0.4804 | 1940.9939
0.44 | 0.65 | 218.57 | -0.21 | 3486.7819 | -0.314 | 1940.7322
1.17 | -0.03 | 218.01 | 1.2 | 3487.7819 | 1.2048 | 1941.7362
0.12 | -0.73 | 217.29 | 0.85 | 3488.4903 | 0.9668 | 1942.5419
-1.48 | -0.21 | 215.5 | -1.28 | 3487.4236 | -1.2364 | 1941.5116
-1 | 0.16 | 213.76 | -1.16 | 3486.4569 | -1.1856 | 1940.5236
-0.47 | 0.56 | 212.1 | -1.02 | 3485.6069 | -1.1196 | 1939.5906
-1.25 | 0.31 | 210.17 | -1.55 | 3484.3153 | -1.6096 | 1938.2492
-0.52 | -0.62 | 209.07 | 0.1 | 3484.3986 | 0.1992 | 1938.4152
0.26 | -0.73 | 208.42 | 0.99 | 3485.2236 | 1.1068 | 1939.3376
0.07 | -1.61 | 208.42 | 1.68 | 3486.6236 | 1.9376 | 1940.9522
-0.29 | -1.44 | 207.85 | 1.16 | 3487.5903 | 1.3804 | 1942.1026
-1.96 | -1.78 | 206.6 | -0.19 | 3487.4319 | 0.1048 | 1942.1899
-1.44 | -1.81 | 205.63 | 0.37 | 3487.7403 | 0.6596 | 1942.7396
0.46 | -0.55 | 204.99 | 1.01 | 3488.5819 | 1.098 | 1943.6546
0.31 | -0.69 | 204.34 | 1.01 | 3489.4236 | 1.1104 | 1944.5799
0.46 | -0.59 | 203.71 | 1.04 | 3490.2903 | 1.1444 | 1945.5336
-0.38 | -0.53 | 202.63 | 0.15 | 3490.4153 | 0.2348 | 1945.7292
-0.08 | 0.27 | 201.31 | -0.35 | 3490.1236 | -0.3932 | 1945.4016
-0.47 | -0.57 | 200.21 | 0.11 | 3490.2153 | 0.1912 | 1945.5609
-0.47 | -1.07 | 199.36 | 0.61 | 3490.7236 | 0.7712 | 1946.2036
-0.49 | -0.6 | 198.26 | 0.11 | 3490.8153 | 0.206 | 1946.3752
-1.21 | -0.15 | 196.58 | -1.06 | 3489.9319 | -1.036 | 1945.5119
-0.61 | -0.55 | 195.4 | -0.06 | 3489.8819 | 0.028 | 1945.5352
-0.58 | -1.47 | 194.69 | 0.88 | 3490.6153 | 1.1252 | 1946.4729
-1.09 | -2.5 | 194.69 | 1.41 | 3491.7903 | 1.81 | 1947.9812
-0.51 | -2.73 | 194.69 | 2.22 | 3493.6403 | 2.6568 | 1950.1952
0.08 | -2.55 | 194.69 | 2.63 | 3495.8319 | 3.038 | 1952.7269
-0.08 | -1.46 | 194.69 | 1.38 | 3496.9819 | 1.6136 | 1954.0716
-0.68 | -0.77 | 193.58 | 0.09 | 3497.0569 | 0.2132 | 1954.2492
-1.86 | -1.13 | 192.07 | -0.72 | 3496.4569 | -0.5492 | 1953.7916
-1.14 | -1.41 | 191.05 | 0.26 | 3496.6736 | 0.4956 | 1954.2046
-0.61 | -2.42 | 191.05 | 1.81 | 3498.1819 | 2.1972 | 1956.0356
2.25 | -2.69 | 0 | 4.94 | 3502.2986 | 5.3704 | 1960.5109
29.8 | -2.22 | 13.98 | 32.01 | 3528.9736 | 32.3752 | 1987.4902
51.12 | -2.07 | 38.55 | 53.2 | 3573.3069 | 53.5212 | 2032.0912
67.03 | -1.87 | 70.98 | 68.9 | 3630.7235 | 69.1992 | 2089.7572
65.75 | -1.36 | 102.51 | 67.11 | 3686.6485 | 67.3276 | 2145.8635
65.74 | -1.61 | 134.16 | 67.35 | 3742.7735 | 67.6076 | 2202.2031
65.7 | 0.92 | 164.52 | 64.77 | 3796.7485 | 64.6328 | 2256.0638
65.87 | 4.42 | 193.21 | 61.45 | 3847.9568 | 60.7428 | 2306.6827
65.97 | 7.65 | 220.35 | 58.32 | 3896.5568 | 57.096 | 2354.2627
66.1 | 12.17 | 245.29 | 53.94 | 3941.5068 | 51.9828 | 2397.5817
66.02 | 16.77 | 267.88 | 49.25 | 3982.5484 | 46.5668 | 2436.3874
65.64 | 17.69 | 289.83 | 47.95 | 4022.5067 | 45.1196 | 2473.987
65.17 | 18.8 | 310.99 | 46.37 | 4061.1484 | 43.362 | 2510.122
65.34 | 19.82 | 331.72 | 45.52 | 4099.0817 | 42.3488 | 2545.4126
65.09 | 20.91 | 351.79 | 44.19 | 4135.9067 | 40.8344 | 2579.4413
64.69 | 22.16 | 371.03 | 42.53 | 4171.3483 | 38.9844 | 2611.9283
64.18 | 23.42 | 389.38 | 40.75 | 4205.3067 | 37.0128 | 2642.7723
63.76 | 24.98 | 406.74 | 38.78 | 4237.6233 | 34.7832 | 2671.7583
63.75 | 26.64 | 423.27 | 37.11 | 4268.5483 | 32.8476 | 2699.1313
63.24 | 28.26 | 438.73 | 34.98 | 4297.6983 | 30.4584 | 2724.5132
62.95 | 29.76 | 453.3 | 33.18 | 4325.3483 | 28.4284 | 2748.2036
62.77 | 31.18 | 467.06 | 31.59 | 4351.6733 | 26.6012 | 2770.3712
63.36 | 32.62 | 480.41 | 30.74 | 4377.2899 | 25.5208 | 2791.6386
63.76 | 34.02 | 493.25 | 29.74 | 4402.0732 | 24.2968 | 2811.8859
64.06 | 35.61 | 505.45 | 28.46 | 4425.7899 | 22.7524 | 2830.8462
64.56 | 37.12 | 517.14 | 27.44 | 4448.6566 | 21.5008 | 2848.7635
65.27 | 38.54 | 528.48 | 26.73 | 4470.9315 | 20.5636 | 2865.8999
66.03 | 40.01 | 539.47 | 26.03 | 4492.6232 | 19.6184 | 2882.2485
66.44 | 41.49 | 549.92 | 24.95 | 4513.4149 | 18.3116 | 2897.5082
66.7 | 42.82 | 559.83 | 23.88 | 4533.3149 | 17.0288 | 2911.6988
67.54 | 44.09 | 569.53 | 23.45 | 4552.8565 | 16.3956 | 2925.3618
68.21 | 45.24 | 578.99 | 22.97 | 4571.9982 | 15.7316 | 2938.4715
68.51 | 46.17 | 588.14 | 22.35 | 4590.6232 | 14.9528 | 2950.9322
68.45 | 47.21 | 596.73 | 21.23 | 4608.3148 | 13.6864 | 2962.3375
55.2 | 49.5 | 597.55 | 5.71 | 4613.0732 | -2.22 | 2960.4875
33.29 | 48.17 | 588.09 | -14.87 | 4600.6815 | -22.5872 | 2941.6648
0.48 | 45.55 | 563.53 | -45.06 | 4563.1315 | -52.358 | 2898.0332
1.34 | 42.52 | 540.92 | -41.18 | 4528.8149 | -47.9832 | 2858.0472
0.22 | 40.75 | 518.63 | -40.53 | 4495.0399 | -47.05 | 2818.8389
-0.35 | 39.42 | 496.72 | -39.77 | 4461.8982 | -46.0772 | 2780.4412
0.37 | 38.12 | 475.81 | -37.75 | 4430.4399 | -43.8492 | 2743.9002
0.86 | 36.79 | 455.82 | -35.93 | 4400.4982 | -41.8164 | 2709.0532
0.68 | 34.99 | 436.64 | -34.32 | 4371.8983 | -39.9084 | 2675.7963
0.07 | 33.03 | 418.13 | -32.96 | 4344.4316 | -38.2448 | 2643.9256
-1.03 | 31.5 | 399.84 | -32.53 | 4317.3233 | -37.57 | 2612.6173
-0.45 | 30.07 | 382.55 | -30.52 | 4291.8899 | -35.3312 | 2583.1746
0.25 | 28.62 | 366.34 | -28.37 | 4268.2483 | -32.9492 | 2555.717
-0.09 | 27.38 | 350.57 | -27.47 | 4245.3566 | -31.8508 | 2529.1747
-0.34 | 25.89 | 335.43 | -26.23 | 4223.4983 | -30.3724 | 2503.8643
-0.64 | 24.65 | 320.76 | -25.29 | 4202.4233 | -29.234 | 2479.5027
-0.58 | 23.52 | 306.68 | -24.1 | 4182.34 | -27.8632 | 2456.2834
-1.13 | 22.5 | 292.84 | -23.63 | 4162.6483 | -27.23 | 2433.5917
-1 | 21.51 | 279.56 | -22.51 | 4143.89 | -25.9516 | 2411.9654
-0.84 | 20.7 | 266.76 | -21.54 | 4125.94 | -24.852 | 2391.2554
-0.02 | 19.96 | 254.74 | -19.99 | 4109.2817 | -23.1736 | 2371.9441
0.61 | 19.12 | 243.46 | -18.51 | 4093.8567 | -21.5692 | 2353.9697
1.18 | 18.46 | 232.79 | -17.27 | 4079.465 | -20.2336 | 2337.1084
-0.39 | 17.77 | 221.68 | -18.16 | 4064.3317 | -21.0032 | 2319.6057
0.26 | 17.31 | 211.13 | -17.05 | 4050.1234 | -19.8196 | 2303.0894
1.64 | 16.77 | 201.54 | -15.13 | 4037.5151 | -17.8132 | 2288.2451
0.44 | 14.17 | 192.66 | -13.72 | 4026.0817 | -15.9972 | 2274.9141
0.26 | 11.08 | 185.22 | -10.82 | 4017.0651 | -12.5928 | 2264.4201
-0.35 | 8.99 | 178.52 | -9.34 | 4009.2817 | -10.7784 | 2255.4381
0.25 | 6.58 | 173.33 | -6.33 | 4004.0067 | -7.3828 | 2249.2858
-0.31 | 5.45 | 168.42 | -5.76 | 3999.2067 | -6.632 | 2243.7591
-0.43 | 3.67 | 164.35 | -4.1 | 3995.7901 | -4.6872 | 2239.8531
-0.01 | 2.84 | 160.9 | -2.85 | 3993.4151 | -3.3044 | 2237.0994
0.18 | 1.59 | 158.16 | -1.41 | 3992.2401 | -1.6644 | 2235.7124
-0.1 | 1.98 | 155.09 | -2.09 | 3990.4984 | -2.3968 | 2233.7151
-0.16 | 0.81 | 152.59 | -0.96 | 3989.6984 | -1.0996 | 2232.7988
0.43 | -0.16 | 150.86 | 0.59 | 3990.1901 | 0.6156 | 2233.3118
-0.47 | -0.63 | 148.91 | 0.17 | 3990.3317 | 0.2608 | 2233.5291
-1.56 | -0.32 | 146.27 | -1.23 | 3989.3067 | -1.1888 | 2232.5384
-1.2 | 0.53 | 143.38 | -1.73 | 3987.8651 | -1.8148 | 2231.0261
-0.34 | 0.21 | 141.08 | -0.55 | 3987.4067 | -0.5836 | 2230.5398
-0.18 | -1 | 139.46 | 0.82 | 3988.0901 | 0.98 | 2231.3564
0.56 | -1.46 | 138.44 | 2.02 | 3989.7734 | 2.2536 | 2233.2344
-0.17 | -0.74 | 136.7 | 0.57 | 3990.2484 | 0.6884 | 2233.8081
-1.09 | -1.18 | 134.72 | 0.09 | 3990.3234 | 0.2788 | 2234.0404
0.13 | -1.63 | 133.58 | 1.76 | 3991.7901 | 2.0208 | 2235.7244
0.16 | -1.17 | 132.21 | 1.33 | 3992.8984 | 1.5172 | 2236.9888
1.22 | -0.97 | 131.28 | 2.19 | 3994.7234 | 2.3452 | 2238.9431
1.38 | -0.22 | 130.06 | 1.6 | 3996.0567 | 1.6352 | 2240.3058
1.03 | 0.23 | 128.43 | 0.79 | 3996.7151 | 0.7632 | 2240.9418
0.9 | -0.36 | 127.03 | 1.26 | 3997.7651 | 1.3176 | 2242.0398
2.04 | -0.97 | 126.51 | 3.01 | 4000.2734 | 3.1652 | 2244.6774
1.47 | -0.9 | 125.66 | 2.37 | 4002.2484 | 2.514 | 2246.7724
0.01 | -0.52 | 123.9 | 0.53 | 4002.6901 | 0.6132 | 2247.2834
0.77 | -0.5 | 122.51 | 1.27 | 4003.7484 | 1.35 | 2248.4084
2.42 | -0.16 | 121.77 | 2.58 | 4005.8984 | 2.6056 | 2250.5798
1.05 | -0.25 | 120.4 | 1.31 | 4006.9901 | 1.34 | 2251.6964
0.65 | -0.75 | 119.08 | 1.4 | 4008.1567 | 1.52 | 2252.9631
0.01 | -2.17 | 118.14 | 2.18 | 4009.9734 | 2.5272 | 2255.0691
0.98 | -1.95 | 117.58 | 2.93 | 4012.4151 | 3.242 | 2257.7708
2.17 | -0.54 | 116.91 | 2.71 | 4014.6734 | 2.7964 | 2260.1011
1.08 | -0.97 | 115.91 | 2.05 | 4016.3817 | 2.2052 | 2261.9388
1.15 | -1.41 | 115.16 | 2.55 | 4018.5067 | 2.7856 | 2264.2601
0.39 | -1.13 | 113.89 | 1.53 | 4019.7817 | 1.7008 | 2265.6774
-0.78 | -1.3 | 112.13 | 0.52 | 4020.2151 | 0.728 | 2266.2841
-0.73 | -1.67 | 110.57 | 0.94 | 4020.9984 | 1.2072 | 2267.2901
0.05 | -1.69 | 0.5 | 1.75 | 4022.4567 | 2.0104 | 2268.9654
34.48 | -1.51 | 18.13 | 36 | 4052.4567 | 36.2316 | 2299.1584
63.25 | -1.18 | 49.98 | 64.43 | 4106.1484 | 64.6188 | 2353.0074
80.97 | 0.67 | 89.75 | 80.29 | 4173.0567 | 80.1928 | 2419.8347
76.99 | 2.65 | 126.55 | 74.34 | 4235.0066 | 73.916 | 2481.4313
75.26 | 6.11 | 160.76 | 69.15 | 4292.6316 | 68.1724 | 2538.2417
73.74 | 8.75 | 192.88 | 64.98 | 4346.7816 | 63.59 | 2591.2333
72.51 | 12.16 | 222.68 | 60.36 | 4397.0816 | 58.4044 | 2639.9036
71.52 | 15.72 | 250.21 | 55.8 | 4443.5816 | 53.2848 | 2684.3076
70.88 | 17.06 | 276.75 | 53.82 | 4488.4315 | 51.0904 | 2726.8829
69.82 | 17.84 | 302.37 | 51.98 | 4531.7482 | 49.1256 | 2767.8209
68.41 | 18.53 | 326.94 | 49.89 | 4573.3232 | 46.9152 | 2806.9169
67.58 | 19.48 | 350.62 | 48.1 | 4613.4065 | 44.9832 | 2844.4029
67.13 | 20.67 | 373.48 | 46.46 | 4652.1231 | 43.1528 | 2880.3635
66.21 | 21.77 | 395.33 | 44.45 | 4689.1648 | 40.9568 | 2914.4942
65.61 | 23.13 | 416.2 | 42.48 | 4724.5648 | 38.7792 | 2946.8102
64.99 | 24.49 | 436.08 | 40.5 | 4758.3148 | 36.5816 | 2977.2948
64.62 | 25.93 | 455.06 | 38.69 | 4790.5564 | 34.5412 | 3006.0791
64.05 | 27.79 | 472.82 | 36.26 | 4820.7731 | 31.8136 | 3032.5905
63.51 | 29.36 | 489.52 | 34.15 | 4849.2314 | 29.4524 | 3057.1341
63.17 | 30.85 | 505.31 | 32.32 | 4876.1647 | 27.384 | 3079.9541
63.32 | 32 | 520.6 | 31.32 | 4902.2647 | 26.2 | 3101.7874
63.42 | 33.36 | 535.26 | 30.05 | 4927.3064 | 24.7224 | 3122.3894
63.99 | 34.87 | 549.44 | 29.12 | 4951.573 | 23.5408 | 3142.0067
64.62 | 36.53 | 563.12 | 28.1 | 4974.9897 | 22.2452 | 3160.5444
65.52 | 37.93 | 576.55 | 27.59 | 4997.9813 | 21.5212 | 3178.4787
66.38 | 39.51 | 589.61 | 26.87 | 5020.373 | 20.5484 | 3195.6024
66.7 | 41.03 | 602.08 | 25.67 | 5041.7646 | 19.1052 | 3211.5234
66.93 | 42.41 | 613.97 | 24.52 | 5062.198 | 17.7344 | 3226.302
66.97 | 43.56 | 625.3 | 23.41 | 5081.7063 | 16.4404 | 3240.0024
67.29 | 44.35 | 636.4 | 22.95 | 5100.8313 | 15.844 | 3253.2057
67.79 | 45.42 | 647.22 | 22.37 | 5119.473 | 15.1028 | 3265.7914
68.29 | 46.99 | 657.5 | 21.29 | 5137.2146 | 13.7816 | 3277.276
68.46 | 48.39 | 667.16 | 20.07 | 5153.9396 | 12.3276 | 3287.549
56.12 | 50.78 | 669.46 | 5.34 | 5158.3896 | -2.7848 | 3285.2284
32.94 | 48.86 | 661.13 | -15.92 | 5145.1229 | -23.7376 | 3265.447
1.3 | 45.54 | 638.64 | -44.24 | 5108.2563 | -51.5264 | 3222.5084
1.09 | 42.55 | 617.54 | -41.45 | 5073.7146 | -48.268 | 3182.2851
-0.48 | 41.1 | 596.38 | -41.58 | 5039.0647 | -48.156 | 3142.1551
0.74 | 39.65 | 576.56 | -38.91 | 5006.6397 | -45.254 | 3104.4434
1.16 | 38.22 | 557.65 | -37.06 | 4975.7563 | -43.1752 | 3068.4641
1.38 | 36.96 | 539.49 | -35.58 | 4946.1064 | -41.4936 | 3033.8861
0.18 | 35.35 | 521.54 | -35.17 | 4916.798 | -40.826 | 2999.8645
-0.96 | 33.5 | 503.94 | -34.46 | 4888.0814 | -39.82 | 2966.6811
-1.56 | 31.55 | 487.02 | -33.11 | 4860.4897 | -38.158 | 2934.8828
-1.25 | 29.87 | 471.09 | -31.11 | 4834.5647 | -35.8992 | 2904.9668
-0.9 | 28.68 | 455.93 | -29.58 | 4809.9147 | -34.1688 | 2876.4928
-0.01 | 27.21 | 441.95 | -27.22 | 4787.2314 | -31.5736 | 2850.1815
0.09 | 25.75 | 428.75 | -25.66 | 4765.8481 | -29.78 | 2825.3649
-0.32 | 24.73 | 415.85 | -25.05 | 4744.9731 | -29.0068 | 2801.1925
-0.09 | 23.6 | 403.64 | -23.69 | 4725.2314 | -27.466 | 2778.3042
0.35 | 22.57 | 392.16 | -22.22 | 4706.7148 | -25.8312 | 2756.7782
-0.04 | 21.61 | 380.96 | -21.64 | 4688.6815 | -25.1076 | 2735.8552
0 | 20.67 | 370.26 | -20.67 | 4671.4565 | -23.9772 | 2715.8742
-0.34 | 19.99 | 359.72 | -20.33 | 4654.5148 | -23.5284 | 2696.2673
-0.92 | 19.23 | 349.27 | -20.16 | 4637.7148 | -23.2268 | 2676.9116
-0.91 | 18.69 | 339.1 | -19.6 | 4621.3815 | -22.5904 | 2658.0863
-0.31 | 18.01 | 329.57 | -18.32 | 4606.1148 | -21.2016 | 2640.4183
-0.99 | 17.25 | 320.08 | -18.24 | 4590.9148 | -21 | 2622.9183
-1 | 16.6 | 310.91 | -17.6 | 4576.2482 | -20.256 | 2606.0383
-1.12 | 12.67 | 303.65 | -13.78 | 4564.7648 | -15.8172 | 2592.8573
-0.49 | 10.87 | 297.6 | -11.36 | 4555.2982 | -13.0992 | 2581.9413
-2.01 | 8.12 | 292.16 | -10.14 | 4546.8482 | -11.4292 | 2572.417
-0.42 | 6.64 | 288.26 | -7.05 | 4540.9732 | -8.1224 | 2565.6483
0.17 | 4.16 | 285.89 | -3.99 | 4537.6482 | -4.6556 | 2561.7686
0.47 | 2.23 | 284.64 | -1.76 | 4536.1815 | -2.1168 | 2560.0046
0.57 | 1.44 | 283.84 | -0.86 | 4535.4649 | -1.1004 | 2559.0876
0.46 | 2.09 | 282.65 | -1.63 | 4534.1065 | -1.9644 | 2557.4506
0.38 | 1.25 | 281.85 | -0.87 | 4533.3815 | -1.07 | 2556.559
0.03 | 0.38 | 281.3 | -0.35 | 4533.0899 | -0.4108 | 2556.2166
-0.74 | -0.19 | 280.66 | -0.55 | 4532.6315 | -0.5196 | 2555.7836
1.34 | -0.35 | 280.66 | 1.69 | 4534.0399 | 1.746 | 2557.2386
0.61 | -0.65 | 280.66 | 1.26 | 4535.0899 | 1.364 | 2558.3753
-1.47 | -0.61 | 279.86 | -0.86 | 4534.3732 | -0.7624 | 2557.74
-0.25 | -0.88 | 279.86 | 0.64 | 4534.9065 | 0.7708 | 2558.3823
-0.48 | -1.26 | 279.86 | 0.78 | 4535.5565 | 0.9816 | 2559.2003
0.33 | -0.23 | 279.86 | 0.56 | 4536.0232 | 0.5968 | 2559.6976
0.22 | -0.22 | 279.86 | 0.44 | 4536.3899 | 0.4752 | 2560.0936
0.44 | -0.78 | 279.86 | 1.22 | 4537.4065 | 1.3448 | 2561.2143
-0.75 | -0.63 | 279.86 | -0.12 | 4537.3065 | -0.0192 | 2561.1983
0.04 | -1.09 | 279.86 | 1.13 | 4538.2482 | 1.3044 | 2562.2853
1.02 | -1.04 | 280.52 | 2.05 | 4539.9565 | 2.2264 | 2564.1406
-0.16 | -1.42 | 280.52 | 1.26 | 4541.0065 | 1.4872 | 2565.38
0.01 | -0.92 | 280.52 | 0.93 | 4541.7815 | 1.0772 | 2566.2776
-0.7 | -1.15 | 280.52 | 0.44 | 4542.1482 | 0.634 | 2566.806
-0.39 | -1.17 | 280.52 | 0.78 | 4542.7982 | 0.9672 | 2567.612
0.85 | -1.67 | 281.4 | 2.52 | 4544.8982 | 2.7872 | 2569.9346
0.34 | -1.07 | 281.4 | 1.41 | 4546.0732 | 1.5812 | 2571.2523
-1.44 | -0.69 | 280.66 | -0.75 | 4545.4482 | -0.6396 | 2570.7193
-0.94 | -0.85 | 280.66 | -0.09 | 4545.3732 | 0.046 | 2570.7576
0.29 | -1.91 | 281.38 | 2.19 | 4547.1982 | 2.5056 | 2572.8456
-0.48 | -2.67 | 282.11 | 2.19 | 4549.0232 | 2.6172 | 2575.0266
-0.65 | -0.3 | 281.56 | -0.35 | 4548.7315 | -0.302 | 2574.775
0.64 | -1.94 | 282.48 | 2.58 | 4550.8815 | 2.8904 | 2577.1836
0.44 | -1.36 | 283.01 | 1.8 | 4552.3815 | 2.0176 | 2578.865
-0.58 | -1.51 | 283.01 | 0.93 | 4553.1565 | 1.1716 | 2579.8413
-0.52 | -0.96 | 283.01 | 0.44 | 4553.5232 | 0.5936 | 2580.336
-0.69 | -0.67 | 283.01 | -0.02 | 4553.5065 | 0.0872 | 2580.4086
-0.83 | -1.41 | 283.01 | 0.58 | 4553.9898 | 0.8056 | 2581.08
-0.78 | -1.61 | 283.01 | 0.83 | 4554.6815 | 1.0876 | 2581.9863
-1.18 | -1.82 | 0 | 0.64 | 4555.2148 | 0.9312 | 2582.7623
35.45 | -2 | 18.26 | 37.45 | 4586.4232 | 37.77 | 2614.2373
64.64 | -0.78 | 50.5 | 65.42 | 4640.9398 | 65.5448 | 2668.8579
81.84 | 1.03 | 90.43 | 80.81 | 4708.2815 | 80.6452 | 2736.0622
77.72 | 3.66 | 126.99 | 74.06 | 4769.9981 | 73.4744 | 2797.2909
75.75 | 6.48 | 161.16 | 69.27 | 4827.7231 | 68.2332 | 2854.1519
74.21 | 8.46 | 193.57 | 65.75 | 4882.5147 | 64.3964 | 2907.8155
72.99 | 11.5 | 223.84 | 61.49 | 4933.7564 | 59.65 | 2957.5238
71.85 | 15.94 | 251.33 | 55.91 | 4980.348 | 53.3596 | 3001.9901
70.8 | 17.11 | 277.7 | 53.69 | 5025.0897 | 50.9524 | 3044.4504
69.93 | 17.93 | 303.23 | 52 | 5068.423 | 49.1312 | 3085.3931
69.09 | 18.73 | 327.94 | 50.36 | 5110.3896 | 47.3632 | 3124.8624
68.19 | 19.75 | 351.69 | 48.44 | 5150.7563 | 45.28 | 3162.5957
67.42 | 20.79 | 374.54 | 46.63 | 5189.6146 | 43.3036 | 3198.6821
66.85 | 21.86 | 396.56 | 44.99 | 5227.1062 | 41.4924 | 3233.259
66.05 | 22.95 | 417.64 | 43.1 | 5263.0229 | 39.428 | 3266.1157
65.29 | 24.23 | 437.7 | 41.06 | 5297.2395 | 37.1832 | 3297.1017
64.63 | 25.86 | 456.62 | 38.77 | 5329.5479 | 34.6324 | 3325.962
64.26 | 27.78 | 474.39 | 36.47 | 5359.9395 | 32.0352 | 3352.658
63.69 | 29.4 | 491.06 | 34.29 | 5388.5145 | 29.586 | 3377.313
63.26 | 30.89 | 506.77 | 32.37 | 5415.4895 | 27.4276 | 3400.1693
63.64 | 32.2 | 522.03 | 31.44 | 5441.6895 | 26.288 | 3422.076
64.25 | 33.56 | 536.9 | 30.69 | 5467.2645 | 25.3204 | 3443.1763
64.57 | 35.19 | 551.12 | 29.38 | 5491.7478 | 23.7496 | 3462.9676
65.08 | 36.85 | 564.76 | 28.23 | 5515.2728 | 22.334 | 3481.5793
65.86 | 38.45 | 577.99 | 27.4 | 5538.1061 | 21.258 | 3499.2943
66.46 | 39.83 | 590.84 | 26.63 | 5560.2978 | 20.2572 | 3516.1753
67.11 | 41.11 | 603.37 | 26 | 5581.9644 | 19.4224 | 3532.3606
67.72 | 42.39 | 615.57 | 25.34 | 5603.0811 | 18.5476 | 3547.8169
68.2 | 43.76 | 627.32 | 24.44 | 5623.4478 | 17.4384 | 3562.3489
68.47 | 45.01 | 638.58 | 23.46 | 5642.9977 | 16.2584 | 3575.8976
68.34 | 46.11 | 649.22 | 22.23 | 5661.5227 | 14.8524 | 3588.2746
68.46 | 47.06 | 659.45 | 21.4 | 5679.3561 | 13.8704 | 3599.8332
68.78 | 48.03 | 669.36 | 20.75 | 5696.6477 | 13.0652 | 3610.7209
56.13 | 50.61 | 671.64 | 5.52 | 5701.2477 | -2.5776 | 3608.5729
32.64 | 49.12 | 662.93 | -16.48 | 5687.5144 | -24.3392 | 3588.2902
0.39 | 46.17 | 639.58 | -45.78 | 5649.3644 | -53.1672 | 3543.9842
1.3 | 42.68 | 618.42 | -41.38 | 5614.8811 | -48.2088 | 3503.8103
1.67 | 41.07 | 598.25 | -39.4 | 5582.0478 | -45.9712 | 3465.5009
0.98 | 39.74 | 578.39 | -38.77 | 5549.7394 | -45.1184 | 3427.9023
1.16 | 38.52 | 559.24 | -37.36 | 5518.6061 | -43.5232 | 3391.633
1.2 | 36.91 | 540.91 | -35.71 | 5488.8478 | -41.6156 | 3356.9533
-1.23 | 35.38 | 522.14 | -36.61 | 5458.3395 | -42.2708 | 3321.7277
-1.47 | 33.58 | 504.14 | -35.05 | 5429.1312 | -40.4228 | 3288.042
-0.78 | 32.04 | 487.26 | -32.82 | 5401.7812 | -37.9464 | 3256.42
0.81 | 30.54 | 471.93 | -29.73 | 5377.0062 | -34.6164 | 3227.573
0.78 | 29.09 | 457.31 | -28.3 | 5353.4229 | -32.9644 | 3200.1027
2.16 | 27.75 | 444.05 | -25.59 | 5332.0979 | -30.03 | 3175.0777
1.2 | 26.54 | 430.9 | -25.34 | 5310.9812 | -29.5864 | 3150.4224
0.85 | 25.21 | 418.25 | -24.36 | 5290.6812 | -28.3936 | 3126.7611
0.57 | 24.04 | 406.05 | -23.46 | 5271.1312 | -27.3164 | 3103.9974
1.02 | 22.84 | 394.67 | -21.83 | 5252.9396 | -25.4744 | 3082.7688
0.6 | 21.72 | 383.64 | -21.12 | 5235.3396 | -24.5952 | 3062.2728
-0.75 | 20.77 | 372.4 | -21.53 | 5217.3979 | -24.8432 | 3041.5701
-0.88 | 19.94 | 361.52 | -20.82 | 5200.0479 | -24.0104 | 3021.5615
0.79 | 19.19 | 351.85 | -18.4 | 5184.7146 | -21.4704 | 3003.6695
-0.3 | 18.6 | 341.94 | -18.9 | 5168.9646 | -21.876 | 2985.4395
-0.18 | 18.15 | 332.3 | -18.33 | 5153.6896 | -21.234 | 2967.7445
0.64 | 17.46 | 323.42 | -16.82 | 5139.6729 | -19.6136 | 2951.3998
-0.1 | 16.76 | 314.52 | -16.86 | 5125.6229 | -19.5416 | 2935.1152
-0.7 | 14.88 | 306.26 | -15.58 | 5112.6396 | -17.9608 | 2920.1478
0.65 | 11.95 | 300.14 | -11.3 | 5103.223 | -13.212 | 2909.1378
0.5 | 9.82 | 295.01 | -9.33 | 5095.448 | -10.8912 | 2900.0618
1.13 | 7.52 | 291.34 | -6.38 | 5090.1313 | -7.5932 | 2893.7342
1.74 | 6.24 | 288.62 | -4.5 | 5086.3813 | -5.4984 | 2889.1522
0.33 | 5.34 | 285.65 | -5.01 | 5082.2063 | -5.8644 | 2884.2652
-0.18 | 3.77 | 283.2 | -3.95 | 5078.9146 | -4.5532 | 2880.4708
0.91 | 2.42 | 281.98 | -1.51 | 5077.6563 | -1.8972 | 2878.8898
1.37 | 1.67 | 281.36 | -0.31 | 5077.398 | -0.5672 | 2878.4172
-0.06 | 0.5 | 280.61 | -0.56 | 5076.9313 | -0.64 | 2877.8838
0.03 | 1.33 | 279.48 | -1.3 | 5075.848 | -1.5128 | 2876.6232
1.24 | 0.1 | 279.48 | 1.13 | 5076.7896 | 1.124 | 2877.5598
1.29 | 0.41 | 279.48 | 0.88 | 5077.523 | 0.8144 | 2878.2385
0.91 | -0.15 | 279.48 | 1.06 | 5078.4063 | 1.084 | 2879.1418
0.08 | 0.53 | 278.79 | -0.45 | 5078.0313 | -0.5348 | 2878.6962
0.33 | 0.37 | 278.79 | -0.04 | 5077.998 | -0.0992 | 2878.6135
0.08 | 0.19 | 278.27 | -0.11 | 5077.9063 | -0.1404 | 2878.4965
-0.22 | 0.28 | 277.54 | -0.5 | 5077.4896 | -0.5448 | 2878.0425
0.11 | -0.16 | 277.54 | 0.26 | 5077.7063 | 0.2956 | 2878.2888
0.25 | -0.66 | 277.54 | 0.91 | 5078.4646 | 1.0156 | 2879.1352
-0.18 | -1.1 | 277.54 | 0.92 | 5079.2313 | 1.096 | 2880.0485
0.52 | -1.09 | 277.54 | 1.61 | 5080.573 | 1.7844 | 2881.5355
0.26 | -1.07 | 277.54 | 1.34 | 5081.6896 | 1.5012 | 2882.7865
0.85 | -0.99 | 277.54 | 1.84 | 5083.223 | 1.9984 | 2884.4518
0.6 | -1.51 | 278.13 | 2.11 | 5084.9813 | 2.3516 | 2886.4115
0.2 | -0.9 | 278.13 | 1.09 | 5085.8896 | 1.244 | 2887.4482
2.28 | -0.72 | 279.16 | 2.99 | 5088.3813 | 3.1152 | 2890.0442
2 | -0.53 | 279.95 | 2.53 | 5090.4896 | 2.6148 | 2892.2232
1.03 | -1.16 | 280.58 | 2.19 | 5092.3146 | 2.3756 | 2894.2028
-0.18 | -1.43 | 280.58 | 1.25 | 5093.3563 | 1.4788 | 2895.4352
-0.48 | -1.62 | 280.58 | 1.14 | 5094.3063 | 1.3992 | 2896.6012
0.59 | -1.53 | 281.16 | 2.11 | 5096.0646 | 2.3648 | 2898.5718
0.68 | -1.38 | 281.73 | 2.06 | 5097.7813 | 2.2808 | 2900.4725
1.61 | -1.61 | 282.87 | 3.22 | 5100.4646 | 3.4776 | 2903.3705
0.34 | -1.67 | 283.4 | 2.01 | 5102.1396 | 2.2772 | 2905.2682
0.53 | -1.82 | 284.11 | 2.36 | 5104.1063 | 2.6412 | 2907.4692
0.7 | -1.5 | 284.74 | 2.21 | 5105.948 | 2.44 | 2909.5025
1.37 | -0.8 | 285.36 | 2.17 | 5107.7563 | 2.298 | 2911.4175
1.67 | -0.36 | 285.9 | 2.03 | 5109.448 | 2.0876 | 2913.1572
1.35 | 0.12 | 285.9 | 1.24 | 5110.4813 | 1.2108 | 2914.1662
-0.1 | 0.15 | -0.77 | -0.25 | 5110.273 | -0.274 | 2913.9378
31.52 | -1.82 | 15.26 | 33.34 | 5138.0563 | 33.6312 | 2941.9638
54.18 | -2.07 | 42.75 | 56.25 | 5184.9313 | 56.5812 | 2989.1148
70.73 | -1.3 | 78.12 | 72.03 | 5244.9562 | 72.238 | 3049.3131
68.47 | -1.28 | 112.35 | 69.75 | 5303.0812 | 69.9548 | 3107.6088
68.26 | 0.17 | 145.75 | 68.09 | 5359.8229 | 68.0628 | 3164.3277
68.56 | 3.13 | 177.83 | 65.44 | 5414.3562 | 64.9292 | 3218.4354
68.24 | 6.03 | 208.29 | 62.21 | 5466.1978 | 61.2452 | 3269.473
68.04 | 9.15 | 237.1 | 58.89 | 5515.2728 | 57.426 | 3317.328
67.71 | 14.43 | 263.1 | 53.28 | 5559.6728 | 50.9712 | 3359.804
67.24 | 16.87 | 287.64 | 50.37 | 5601.6478 | 47.6708 | 3399.5296
66.83 | 17.73 | 311.55 | 49.1 | 5642.5644 | 46.2632 | 3438.0823
66.2 | 18.84 | 334.59 | 47.35 | 5682.0227 | 44.3456 | 3475.0369
65.75 | 19.78 | 356.93 | 45.97 | 5720.331 | 42.8052 | 3510.7079
65.12 | 20.69 | 378.51 | 44.43 | 5757.356 | 41.1196 | 3544.9742
64.58 | 21.83 | 399.24 | 42.74 | 5792.9727 | 39.2572 | 3577.6886
63.96 | 23.37 | 418.89 | 40.59 | 5826.7977 | 36.8508 | 3608.3976
63.56 | 24.97 | 437.54 | 38.59 | 5858.956 | 34.5948 | 3637.2265
62.76 | 26.74 | 454.91 | 36.03 | 5888.981 | 31.7416 | 3663.6779
62.61 | 28.33 | 471.41 | 34.27 | 5917.5393 | 29.7472 | 3688.4672
62.78 | 29.69 | 487.31 | 33.09 | 5945.1143 | 28.3396 | 3712.0835
63.25 | 31.29 | 502.65 | 31.96 | 5971.7476 | 26.9536 | 3734.5448
63.76 | 33 | 517.39 | 30.76 | 5997.3809 | 25.48 | 3755.7782
64.43 | 34.83 | 531.55 | 29.61 | 6022.0559 | 24.0272 | 3775.8008
64.9 | 36.58 | 545.07 | 28.32 | 6045.6559 | 22.4672 | 3794.5235
65.49 | 38.04 | 558.16 | 27.45 | 6068.5309 | 21.3636 | 3812.3265
66.14 | 39.21 | 570.98 | 26.93 | 6090.9726 | 20.6564 | 3829.5401
66.57 | 40.58 | 583.33 | 25.99 | 6112.6309 | 19.4972 | 3845.7878
67.35 | 42.02 | 595.36 | 25.33 | 6133.7392 | 18.6068 | 3861.2935
67.62 | 43.6 | 606.73 | 24.02 | 6153.7559 | 17.044 | 3875.4968
67.93 | 44.77 | 617.67 | 23.16 | 6173.0559 | 15.9968 | 3888.8274
68.1 | 45.91 | 628.12 | 22.19 | 6191.5475 | 14.8444 | 3901.1978
68.55 | 46.71 | 638.4 | 21.84 | 6209.7475 | 14.3664 | 3913.1698
69.04 | 47.89 | 648.34 | 21.15 | 6227.3725 | 13.4876 | 3924.4094
55.83 | 50.46 | 650.38 | 5.37 | 6231.8475 | -2.7036 | 3922.1564
33.48 | 48.97 | 641.99 | -15.49 | 6218.9392 | -23.3252 | 3902.7188
-0.57 | 45.98 | 618.07 | -46.55 | 6180.1475 | -53.9068 | 3857.7965
-0.16 | 42.9 | 595.91 | -43.06 | 6144.2642 | -49.924 | 3816.1931
0.16 | 41.28 | 574.7 | -41.13 | 6109.9892 | -47.7248 | 3776.4225
1.22 | 39.86 | 554.74 | -38.63 | 6077.7976 | -45.0176 | 3738.9078
0.05 | 38.4 | 534.93 | -38.35 | 6045.8392 | -44.494 | 3701.8295
0.27 | 37.06 | 515.89 | -36.79 | 6015.1809 | -42.7196 | 3666.2299
0.37 | 35.44 | 497.71 | -35.08 | 5985.9476 | -40.7404 | 3632.2795
1.04 | 33.76 | 480.71 | -32.71 | 5958.6893 | -38.1216 | 3600.5116
0.83 | 32.12 | 464.43 | -31.29 | 5932.6143 | -36.4292 | 3570.1539
-0.78 | 30.22 | 448.29 | -31 | 5906.781 | -35.8352 | 3540.2913
-1.48 | 28.69 | 432.56 | -30.17 | 5881.6393 | -34.7604 | 3511.3243
0.03 | 27.51 | 418.18 | -27.48 | 5858.7393 | -31.8816 | 3484.7563
0.78 | 26.07 | 404.89 | -25.29 | 5837.6643 | -29.4612 | 3460.2053
0.43 | 24.63 | 392.15 | -24.2 | 5817.4977 | -28.1408 | 3436.7546
0.47 | 23.52 | 379.99 | -23.05 | 5798.2893 | -26.8132 | 3414.4103
-0.95 | 22.52 | 367.61 | -23.46 | 5778.7394 | -27.0732 | 3391.8493
-0.62 | 21.68 | 355.82 | -22.3 | 5760.156 | -25.7688 | 3370.3753
0.98 | 20.85 | 345.25 | -19.87 | 5743.5977 | -23.206 | 3351.037
1.07 | 20.06 | 335.11 | -18.99 | 5727.7727 | -22.1996 | 3332.5373
0.61 | 19.39 | 325.08 | -18.78 | 5712.1227 | -21.8824 | 3314.302
0.89 | 18.7 | 315.53 | -17.81 | 5697.2811 | -20.802 | 3296.967
-0.36 | 18.02 | 305.69 | -18.39 | 5681.9561 | -21.2632 | 3279.2477
-0.05 | 17.36 | 296.35 | -17.41 | 5667.4477 | -20.1876 | 3262.4247
-0.39 | 16.87 | 287.08 | -17.26 | 5653.0644 | -19.9592 | 3245.792
-0.13 | 16.43 | 278.16 | -16.56 | 5639.2644 | -19.1888 | 3229.8014
0.9 | 12.95 | 271.49 | -12.05 | 5629.2227 | -14.122 | 3218.033
0.82 | 9.78 | 266.37 | -8.96 | 5621.7561 | -10.5248 | 3209.2624
1.25 | 7.74 | 262.48 | -6.49 | 5616.3478 | -7.7284 | 3202.8221
0.26 | 5.64 | 259.15 | -5.37 | 5611.8728 | -6.2824 | 3197.5867
0.04 | 3.92 | 256.57 | -3.88 | 5608.6394 | -4.5072 | 3193.8307
0.16 | 2.52 | 254.75 | -2.36 | 5606.6728 | -2.7632 | 3191.5281
-0.47 | 1.13 | 253.31 | -1.59 | 5605.3478 | -1.7808 | 3190.0441
-0.56 | 1.25 | 251.77 | -1.8 | 5603.8478 | -2.01 | 3188.3691
0.57 | 1.41 | 250.71 | -0.84 | 5603.1478 | -1.0656 | 3187.4811
0.99 | 0.75 | 250.19 | 0.24 | 5603.3478 | 0.12 | 3187.5811
0.65 | 0.79 | 249.48 | -0.14 | 5603.2311 | -0.2664 | 3187.3591
-0.71 | 0.81 | 248.08 | -1.52 | 5601.9644 | -1.6496 | 3185.9844
-0.64 | 0.52 | 246.86 | -1.16 | 5600.9978 | -1.2432 | 3184.9484
-0.3 | 0.72 | 245.71 | -1.02 | 5600.1478 | -1.1352 | 3184.0024
-1.16 | 0.41 | 244.28 | -1.57 | 5598.8394 | -1.6356 | 3182.6394
-1.04 | 0.71 | 242.76 | -1.75 | 5597.3811 | -1.8636 | 3181.0864
-1.26 | 0.22 | 241.38 | -1.48 | 5596.1478 | -1.5152 | 3179.8237
-0.31 | -0.82 | 241.38 | 0.51 | 5596.5728 | 0.6412 | 3180.3581
-0.53 | -0.25 | 240.6 | -0.28 | 5596.3394 | -0.24 | 3180.1581
-0.3 | -0.25 | 239.94 | -0.04 | 5596.3061 | -0.01 | 3180.1497
0 | -0.43 | 239.94 | 0.43 | 5596.6644 | 0.4988 | 3180.5654
0.86 | -0.91 | 239.94 | 1.77 | 5598.1394 | 1.9156 | 3182.1617
0.33 | -1.29 | 239.94 | 1.61 | 5599.4811 | 1.8264 | 3183.6837
-0.39 | -0.61 | 239.41 | 0.22 | 5599.6644 | 0.3176 | 3183.9484
2.32 | -0.59 | 240.22 | 2.9 | 5602.0811 | 3.0044 | 3186.4521
2.16 | -0.66 | 240.99 | 2.82 | 5604.4311 | 2.9256 | 3188.8901
1.87 | -1.47 | 242.01 | 3.34 | 5607.2144 | 3.5752 | 3191.8694
1.09 | -2.18 | 243.01 | 3.27 | 5609.9394 | 3.6188 | 3194.8851
1.28 | -1.93 | 243.97 | 3.21 | 5612.6144 | 3.5188 | 3197.8174
0.43 | -1.46 | 243.97 | 1.89 | 5614.1894 | 2.1236 | 3199.5871
-0.22 | -2.5 | 243.97 | 2.28 | 5616.0894 | 2.68 | 3201.8204
-0.83 | -1.69 | 243.97 | 0.86 | 5616.8061 | 1.1304 | 3202.7624
-0.97 | -0.94 | 243.32 | -0.03 | 5616.7811 | 0.1204 | 3202.8627
0.14 | -0.98 | 243.32 | 1.12 | 5617.7144 | 1.2768 | 3203.9267
-0.52 | -1.57 | 243.32 | 1.06 | 5618.5978 | 1.3012 | 3205.0111
0.92 | -1.54 | 243.91 | 2.46 | 5620.6478 | 2.7064 | 3207.2664
0.07 | -1.3 | 243.91 | 1.37 | 5621.7894 | 1.578 | 3208.5814
-0.25 | -0.96 | 243.91 | 0.71 | 5622.3811 | 0.8636 | 3209.301
-1.25 | -1.26 | 243.27 | 0.02 | 5622.3978 | 0.2116 | 3209.4774
-0.26 | -1.47 | 0 | 1.21 | 5623.4061 | 1.4452 | 3210.6817
31.95 | -1.37 | 16.12 | 33.33 | 5651.1811 | 33.5392 | 3238.631
58.12 | -0.79 | 45.03 | 58.91 | 5700.2727 | 59.0364 | 3287.828
74.82 | -0.19 | 81.99 | 75.01 | 5762.781 | 75.0404 | 3350.3617
72.05 | 0.31 | 117.32 | 71.74 | 5822.5643 | 71.6904 | 3410.1036
70.96 | 2.92 | 150.79 | 68.03 | 5879.256 | 67.5728 | 3466.4143
70.24 | 5.84 | 182.45 | 64.4 | 5932.9226 | 63.4656 | 3519.3023
69.77 | 8.34 | 212.62 | 61.44 | 5984.1226 | 60.0956 | 3569.3819
69.16 | 12.19 | 240.56 | 56.97 | 6031.5976 | 55.0196 | 3615.2316
68.61 | 16.6 | 266.03 | 52.01 | 6074.9392 | 49.354 | 3656.3599
67.98 | 17.21 | 290.87 | 50.77 | 6117.2476 | 48.0164 | 3696.3735
67.21 | 18.15 | 314.85 | 49.06 | 6158.1309 | 46.156 | 3734.8368
67.02 | 19.27 | 338.18 | 47.74 | 6197.9142 | 44.6668 | 3772.0592
66.47 | 20.27 | 360.74 | 46.19 | 6236.4058 | 42.9568 | 3807.8565
66.08 | 21.54 | 382.46 | 44.53 | 6273.5142 | 41.0936 | 3842.1011
65.64 | 22.7 | 403.38 | 42.93 | 6309.2891 | 39.308 | 3874.8578
64.93 | 24.03 | 423.29 | 40.9 | 6343.3725 | 37.0552 | 3905.7371
64.03 | 25.62 | 441.95 | 38.41 | 6375.3808 | 34.3108 | 3934.3294
63.57 | 27.22 | 459.58 | 36.34 | 6405.6641 | 31.9948 | 3960.9917
63.29 | 28.79 | 476.29 | 34.5 | 6434.4141 | 29.8936 | 3985.9031
63.14 | 30.49 | 492.07 | 32.65 | 6461.6224 | 27.7716 | 4009.0461
63.18 | 31.99 | 507.12 | 31.19 | 6487.6141 | 26.0716 | 4030.7724
63.52 | 33.41 | 521.64 | 30.12 | 6512.7141 | 24.7644 | 4051.4094
64.2 | 35.11 | 535.64 | 29.1 | 6536.9641 | 23.4724 | 4070.9697
65.06 | 36.6 | 549.32 | 28.46 | 6560.6807 | 22.604 | 4089.8064
65.71 | 37.85 | 562.71 | 27.86 | 6583.8974 | 21.804 | 4107.9764
66.3 | 39.17 | 575.73 | 27.13 | 6606.5057 | 20.8628 | 4125.362
66.61 | 40.37 | 588.31 | 26.24 | 6628.3723 | 19.7808 | 4141.846
67.13 | 41.72 | 600.47 | 25.41 | 6649.5473 | 18.7348 | 4157.4583
67.7 | 43.26 | 612.15 | 24.45 | 6669.9223 | 17.5184 | 4172.057
68.27 | 44.44 | 623.53 | 23.84 | 6689.789 | 16.7196 | 4185.99
68.42 | 45.84 | 634.27 | 22.58 | 6708.6056 | 15.2456 | 4198.6947
68.84 | 46.81 | 644.74 | 22.03 | 6726.964 | 14.5404 | 4210.8116
69.03 | 47.93 | 654.75 | 21.1 | 6744.5473 | 13.4312 | 4222.0043
56.77 | 50.44 | 657.37 | 6.33 | 6749.8223 | -1.7404 | 4220.554
33.34 | 48.88 | 649.06 | -15.54 | 6736.8723 | -23.3608 | 4201.0867
0.89 | 45.64 | 626.14 | -44.75 | 6699.5807 | -52.0524 | 4157.7097
0.81 | 42.63 | 604.68 | -41.82 | 6664.7307 | -48.6408 | 4117.1757
0.26 | 41.05 | 583.74 | -40.79 | 6630.739 | -47.358 | 4077.7107
0.13 | 39.76 | 563.38 | -39.63 | 6597.714 | -45.9916 | 4039.3844
-0.74 | 38.38 | 543.28 | -39.12 | 6565.114 | -45.2608 | 4001.6671
-0.57 | 36.9 | 524 | -37.47 | 6533.8891 | -43.374 | 3965.5221
-0.77 | 35.16 | 505.5 | -35.92 | 6503.9557 | -41.5556 | 3930.8924
-1.08 | 33.36 | 487.73 | -34.44 | 6475.2557 | -39.7776 | 3897.7444
-0.3 | 31.64 | 471.22 | -31.94 | 6448.6391 | -37.0024 | 3866.9091
-0.82 | 30.1 | 455.22 | -30.92 | 6422.8724 | -35.736 | 3837.1291
-0.45 | 28.9 | 440 | -29.35 | 6398.4141 | -33.974 | 3808.8175
-0.48 | 27.28 | 425.58 | -27.76 | 6375.2808 | -32.1248 | 3782.0468
-0.73 | 25.76 | 411.79 | -26.49 | 6353.2058 | -30.6116 | 3756.5372
0.16 | 24.39 | 399.13 | -24.24 | 6333.0058 | -28.1324 | 3733.0935
0.37 | 23.44 | 387.05 | -23.07 | 6313.7808 | -26.8204 | 3710.7432
-0.92 | 22.72 | 374.68 | -23.64 | 6294.0808 | -27.2752 | 3688.0139
-0.82 | 21.73 | 362.86 | -22.55 | 6275.2892 | -26.0268 | 3666.3249
-0.52 | 20.86 | 351.63 | -21.38 | 6257.4725 | -24.7176 | 3645.7269
-0.48 | 19.82 | 340.94 | -20.3 | 6240.5558 | -23.4712 | 3626.1675
-0.47 | 19.24 | 330.54 | -19.71 | 6224.1308 | -22.7884 | 3607.1772
-0.18 | 18.68 | 320.57 | -18.86 | 6208.4142 | -21.8488 | 3588.9699
0.46 | 17.97 | 311.27 | -17.51 | 6193.8225 | -20.3852 | 3571.9822
0.61 | 17.3 | 302.38 | -16.69 | 6179.9142 | -19.458 | 3555.7672
1.77 | 16.73 | 294.36 | -14.96 | 6167.4475 | -17.6368 | 3541.0699
0.85 | 14.2 | 287.14 | -13.36 | 6156.3142 | -15.622 | 3528.0516
-0.32 | 11.32 | 280.77 | -11.65 | 6146.6059 | -13.4512 | 3516.8423
-0.92 | 8.65 | 275.44 | -9.57 | 6138.6309 | -10.954 | 3507.7139
-2.07 | 6.46 | 270.64 | -8.52 | 6131.5309 | -9.5636 | 3499.7443
-1.29 | 5.59 | 266.66 | -6.87 | 6125.8059 | -7.7744 | 3493.2656
-1.04 | 3.3 | 263.94 | -4.34 | 6122.1892 | -4.868 | 3489.2089
0.05 | 1.77 | 262.54 | -1.72 | 6120.7559 | -2.0032 | 3487.5396
0.13 | 0.65 | 261.74 | -0.52 | 6120.3226 | -0.624 | 3487.0196
0.53 | 0.61 | 261.15 | -0.08 | 6120.2559 | -0.1776 | 3486.8716
0.2 | 0.34 | 260.54 | -0.15 | 6120.1309 | -0.1944 | 3486.7096
0.31 | -0.11 | 260.54 | 0.42 | 6120.4809 | 0.4376 | 3487.0743
-0.05 | -0.78 | 260.54 | 0.73 | 6121.0892 | 0.8548 | 3487.7866
-0.48 | -0.22 | 259.86 | -0.26 | 6120.8726 | -0.2248 | 3487.5993
-1.21 | 0.26 | 258.58 | -1.47 | 6119.6476 | -1.5116 | 3486.3396
-0.66 | 0.01 | 257.71 | -0.67 | 6119.0892 | -0.6716 | 3485.7799
-0.55 | -1 | 257.71 | 0.46 | 6119.4726 | 0.61 | 3486.2883
-0.48 | -1.11 | 257.71 | 0.63 | 6119.9976 | 0.8076 | 3486.9613
-0.4 | -0.72 | 257.71 | 0.32 | 6120.2642 | 0.4352 | 3487.3239
-0.74 | -0.93 | 257.71 | 0.19 | 6120.4226 | 0.3388 | 3487.6063
-1.05 | -1.53 | 257.71 | 0.47 | 6120.8142 | 0.7248 | 3488.2103
-0.56 | -0.49 | 257.13 | -0.07 | 6120.7559 | 0.0084 | 3488.2173
-1.21 | 0.86 | 255.55 | -2.07 | 6119.0309 | -2.2076 | 3486.3776
-1.17 | 0.14 | 254.35 | -1.31 | 6117.9392 | -1.3324 | 3485.2673
-0.23 | -0.21 | 253.79 | -0.03 | 6117.9142 | 0.0136 | 3485.2786
-0.04 | -1.09 | 253.79 | 1.05 | 6118.7892 | 1.2244 | 3486.2989
-0.4 | -1.31 | 253.79 | 0.91 | 6119.5476 | 1.1196 | 3487.2319
-0.45 | -1.47 | 253.79 | 1.01 | 6120.3892 | 1.2552 | 3488.2779
-0.1 | -1.07 | 253.79 | 0.97 | 6121.1976 | 1.1412 | 3489.2289
-0.42 | -0.72 | 253.79 | 0.3 | 6121.4476 | 0.4152 | 3489.5749
-0.25 | -0.43 | 253.79 | 0.19 | 6121.6059 | 0.2488 | 3489.7823
-0.36 | -0.61 | 253.79 | 0.25 | 6121.8142 | 0.3476 | 3490.0719
-0.39 | -0.73 | 253.79 | 0.34 | 6122.0976 | 0.4568 | 3490.4526
-1.16 | -0.9 | 253.12 | -0.26 | 6121.8809 | -0.116 | 3490.3559
-0.29 | -1.59 | 253.12 | 1.3 | 6122.9642 | 1.5544 | 3491.6513
0.95 | -1.61 | 253.86 | 2.56 | 6125.0975 | 2.8176 | 3493.9993
-0.75 | -1.48 | 253.86 | 0.73 | 6125.7059 | 0.9668 | 3494.8049
-1.69 | -1.78 | 253.36 | 0.09 | 6125.7809 | 0.3748 | 3495.1173
-0.23 | -2.37 | 253.88 | 2.14 | 6127.5642 | 2.5192 | 3497.2166
0.42 | -1.36 | 253.88 | 1.78 | 6129.0475 | 1.9976 | 3498.8813
0.17 | -0.86 | 253.88 | 1.03 | 6129.9059 | 1.1676 | 3499.8543
0.04 | -1.35 | 0 | 1.39 | 6131.0642 | 1.606 | 3501.1926
31.22 | -1.86 | 15.83 | 33.08 | 6158.6309 | 33.3776 | 3529.0073
56.13 | -0.94 | 43.66 | 57.07 | 6206.1892 | 57.2204 | 3576.6909
71.95 | -0.02 | 78.94 | 71.96 | 6266.1558 | 71.9732 | 3636.6685
69.6 | 0.17 | 112.94 | 69.42 | 6324.0058 | 69.4028 | 3694.5042
68.97 | 1.26 | 146.09 | 67.71 | 6380.4308 | 67.5084 | 3750.7612
68.75 | 3.1 | 178.21 | 65.64 | 6435.1308 | 65.154 | 3805.0561
68.5 | 6.52 | 208.5 | 61.99 | 6486.7891 | 60.9368 | 3855.8368
68.04 | 11.1 | 236.26 | 56.94 | 6534.2391 | 55.164 | 3901.8068
67.91 | 16.08 | 261.47 | 51.83 | 6577.4307 | 49.2572 | 3942.8544
67.63 | 17.26 | 285.95 | 50.37 | 6619.4057 | 47.6084 | 3982.5281
66.97 | 18.11 | 309.67 | 48.86 | 6660.1223 | 45.9624 | 4020.8301
66.44 | 19.19 | 332.59 | 47.25 | 6699.4973 | 44.1796 | 4057.6464
65.92 | 20.37 | 354.66 | 45.54 | 6737.4473 | 42.2908 | 4092.8887
65.36 | 21.57 | 375.85 | 43.8 | 6773.9473 | 40.3388 | 4126.5043
64.9 | 22.46 | 396.37 | 42.44 | 6809.3139 | 38.8464 | 4158.8763
64.12 | 23.87 | 415.78 | 40.25 | 6842.8556 | 36.4308 | 4189.2353
63.69 | 25.49 | 434.18 | 38.21 | 6874.6973 | 34.1216 | 4217.67
63.43 | 27.19 | 451.6 | 36.24 | 6904.8972 | 31.8896 | 4244.2446
63.45 | 28.79 | 468.22 | 34.66 | 6933.7806 | 30.0536 | 4269.2893
63.18 | 30.27 | 483.97 | 32.91 | 6961.2055 | 28.0668 | 4292.6783
63.14 | 31.56 | 499.06 | 31.58 | 6987.5222 | 26.5304 | 4314.7869
63.45 | 33.07 | 513.54 | 30.38 | 7012.8389 | 25.0888 | 4335.6943
64.25 | 34.68 | 527.62 | 29.56 | 7037.4722 | 24.0212 | 4355.7119
64.7 | 36.22 | 541.15 | 28.48 | 7061.2055 | 22.6848 | 4374.6159
65.36 | 37.72 | 554.27 | 27.64 | 7084.2388 | 21.6048 | 4392.6199
66.3 | 38.97 | 567.23 | 27.33 | 7107.0138 | 21.0948 | 4410.1989
66.82 | 40.37 | 579.75 | 26.45 | 7129.0555 | 19.9908 | 4426.8579
67.13 | 41.86 | 591.68 | 25.27 | 7150.1138 | 18.5724 | 4442.3349
67.47 | 43.34 | 603.03 | 24.13 | 7170.2221 | 17.1956 | 4456.6646
67.64 | 44.58 | 613.86 | 23.06 | 7189.4388 | 15.9272 | 4469.9372
67.77 | 45.7 | 624.19 | 22.07 | 7207.8305 | 14.758 | 4482.2355
68.24 | 46.97 | 634.12 | 21.27 | 7225.5554 | 13.7548 | 4493.6979
68.7 | 47.9 | 643.81 | 20.8 | 7242.8888 | 13.136 | 4504.6445
56.13 | 50.45 | 645.95 | 5.68 | 7247.6221 | -2.392 | 4502.6512
32.68 | 49.1 | 637.03 | -16.41 | 7233.9471 | -24.276 | 4482.4212
-0.05 | 46.16 | 613.22 | -46.21 | 7195.4388 | -53.5956 | 4437.7582
1.02 | 42.73 | 591.66 | -41.72 | 7160.6721 | -48.5468 | 4397.3026
0.38 | 40.76 | 570.76 | -40.38 | 7127.0221 | -46.9016 | 4358.2179
-0.62 | 39.53 | 549.98 | -40.15 | 7093.5638 | -46.4748 | 4319.4889
0.86 | 38.35 | 530.53 | -37.49 | 7062.3222 | -43.626 | 4283.134
1.44 | 36.87 | 512.11 | -35.43 | 7032.7972 | -41.3292 | 4248.693
1.33 | 35.18 | 494.48 | -33.85 | 7004.5889 | -39.4788 | 4215.794
0.27 | 33.33 | 477.24 | -33.05 | 6977.0472 | -38.3928 | 4183.8
0.87 | 31.99 | 460.98 | -31.12 | 6951.1139 | -36.2384 | 4153.6013
0.69 | 30.27 | 445.49 | -29.58 | 6926.4639 | -34.4232 | 4124.9154
0.14 | 28.69 | 430.51 | -28.54 | 6902.6806 | -33.1404 | 4097.2984
0.26 | 27.13 | 416.37 | -26.87 | 6880.2889 | -31.2108 | 4071.2894
0.27 | 25.88 | 402.86 | -25.61 | 6858.9473 | -29.7508 | 4046.497
-0.19 | 24.53 | 389.79 | -24.72 | 6838.3473 | -28.6448 | 4022.6264
-0.62 | 23.53 | 377.01 | -24.15 | 6818.2223 | -27.9148 | 3999.3641
0.63 | 22.53 | 365.36 | -21.9 | 6799.9723 | -25.5048 | 3978.1101
1.63 | 21.53 | 354.7 | -19.9 | 6783.389 | -23.3448 | 3958.6561
0.76 | 20.78 | 343.98 | -20.03 | 6766.6973 | -23.3448 | 3939.2021
0.08 | 20.13 | 333.25 | -20.05 | 6749.989 | -23.2708 | 3919.8098
0.56 | 19.48 | 323.08 | -18.92 | 6734.2223 | -22.0368 | 3901.4458
0.08 | 18.81 | 313.01 | -18.73 | 6718.614 | -21.7396 | 3883.3294
0.09 | 17.96 | 303.37 | -17.87 | 6703.7223 | -20.7436 | 3866.0431
-0.82 | 17.39 | 293.56 | -18.21 | 6688.5473 | -20.9924 | 3848.5495
-0.95 | 16.92 | 283.92 | -17.86 | 6673.664 | -20.5772 | 3831.4018
-1.31 | 15.26 | 274.93 | -16.57 | 6659.8557 | -19.0116 | 3815.5588
-1.6 | 11.31 | 267.77 | -12.91 | 6649.0973 | -14.7196 | 3803.2925
-1.34 | 8.28 | 262.26 | -9.62 | 6641.0807 | -10.9448 | 3794.1718
-0.55 | 6.69 | 257.93 | -7.24 | 6635.0473 | -8.3104 | 3787.2465
0.22 | 5.78 | 254.45 | -5.56 | 6630.414 | -6.4848 | 3781.8425
0.9 | 4.42 | 251.98 | -3.52 | 6627.4807 | -4.2272 | 3778.3198
0.31 | 2.63 | 250.12 | -2.31 | 6625.5557 | -2.7408 | 3776.0358
0.61 | 2.76 | 248.34 | -2.14 | 6623.7724 | -2.5916 | 3773.8762
0.98 | 1.78 | 247.23 | -0.8 | 6623.1057 | -1.0848 | 3772.9722
1.11 | 1.25 | 246.46 | -0.14 | 6622.989 | -0.34 | 3772.6888
-0.62 | 1.57 | 244.66 | -2.19 | 6621.164 | -2.4412 | 3770.6545
-0.78 | 0.59 | 243.27 | -1.37 | 6620.0224 | -1.4644 | 3769.4342
-0.66 | -0.06 | 242.26 | -0.6 | 6619.5224 | -0.5904 | 3768.9422
-0.31 | -0.13 | 241.47 | -0.18 | 6619.3724 | -0.1592 | 3768.8095
-0.73 | -0.18 | 240.49 | -0.55 | 6618.914 | -0.5212 | 3768.3752
-1.14 | 0.14 | 239.14 | -1.28 | 6617.8474 | -1.3024 | 3767.2898
-1.6 | 1.07 | 237.1 | -2.67 | 6615.6224 | -2.8412 | 3764.9222
-1.09 | 0.27 | 235.72 | -1.36 | 6614.489 | -1.4032 | 3763.7528
0.44 | 0.13 | 235.17 | 0.32 | 6614.7557 | 0.2892 | 3763.9938
0.57 | -0.34 | 235.17 | 0.91 | 6615.514 | 0.9644 | 3764.7975
-1.21 | -1.6 | 234.66 | 0.39 | 6615.839 | 0.646 | 3765.3358
-1.09 | -2.25 | 234.66 | 1.16 | 6616.8057 | 1.52 | 3766.6025
-0.7 | -1.71 | 234.66 | 1 | 6617.639 | 1.2836 | 3767.6722
-1.42 | 0.07 | 233.21 | -1.48 | 6616.4057 | -1.5012 | 3766.4212
-0.74 | -0.49 | 232.38 | -0.25 | 6616.1974 | -0.1716 | 3766.2782
-0.43 | -0.37 | 231.65 | -0.06 | 6616.1474 | -0.0008 | 3766.2775
-1.1 | -0.91 | 230.84 | -0.2 | 6615.9807 | -0.0444 | 3766.2405
-0.81 | -1.41 | 230.84 | 0.6 | 6616.4807 | 0.8256 | 3766.9285
-0.08 | -1.82 | 230.84 | 1.75 | 6617.939 | 2.0312 | 3768.6212
1 | -0.31 | 230.84 | 1.32 | 6619.039 | 1.3596 | 3769.7542
0.64 | -0.88 | 230.84 | 1.52 | 6620.3057 | 1.6608 | 3771.1382
-0.53 | -0.48 | 230.11 | -0.05 | 6620.264 | 0.0268 | 3771.1605
-1.05 | -0.75 | 229.25 | -0.3 | 6620.014 | -0.18 | 3771.0105
-0.49 | -1.17 | 229.25 | 0.68 | 6620.5807 | 0.8672 | 3771.7332
-0.79 | -1.71 | 229.25 | 0.91 | 6621.339 | 1.1936 | 3772.7278
-0.79 | -1.9 | 229.25 | 1.1 | 6622.2557 | 1.414 | 3773.9062
-2 | -1.59 | 228.34 | -0.42 | 6621.9057 | -0.1556 | 3773.7765
-1.79 | -1.74 | 227.61 | -0.05 | 6621.864 | 0.2284 | 3773.9668
-1.69 | -1.91 | 227.01 | 0.22 | 6622.0474 | 0.5256 | 3774.4048
-0.68 | -1.73 | 227.01 | 1.05 | 6622.9224 | 1.3268 | 3775.5105
0.95 | -1.76 | 0 | 2.71 | 6625.1807 | 2.9916 | 3778.0035
31.11 | -1.62 | 15.37 | 32.73 | 6652.4557 | 32.9892 | 3805.4945
53.49 | -1 | 41.62 | 54.49 | 6697.864 | 54.65 | 3851.0361
69.82 | 0.03 | 75.52 | 69.79 | 6756.0223 | 69.7852 | 3909.1904
67.99 | 0.69 | 108.17 | 67.3 | 6812.1056 | 67.1896 | 3965.1817
67.64 | 2.01 | 140 | 65.64 | 6866.8056 | 65.3084 | 4019.6054
67.31 | 3.84 | 170.74 | 63.48 | 6919.7056 | 62.8556 | 4071.985
67.38 | 5.27 | 200.8 | 62.11 | 6971.4639 | 61.2668 | 4123.0407
67.61 | 8.47 | 229.38 | 59.14 | 7020.7472 | 57.7848 | 4171.1947
67.07 | 12.54 | 255.65 | 54.53 | 7066.1888 | 52.5236 | 4214.9643
66.7 | 16.96 | 279.53 | 49.75 | 7107.6472 | 47.0264 | 4254.153
66.59 | 17.75 | 302.95 | 48.84 | 7148.3471 | 46 | 4292.4863
66.2 | 18.93 | 325.59 | 47.27 | 7187.7388 | 44.2412 | 4329.3539
65.64 | 20.24 | 347.3 | 45.41 | 7225.5804 | 42.1616 | 4364.4886
65.25 | 21.37 | 368.25 | 43.88 | 7262.1471 | 40.4608 | 4398.2059
64.78 | 22.62 | 388.33 | 42.16 | 7297.2804 | 38.5408 | 4430.3232
64.2 | 23.92 | 407.48 | 40.28 | 7330.8471 | 36.4528 | 4460.7005
63.91 | 25.4 | 425.74 | 38.5 | 7362.9304 | 34.446 | 4489.4055
63.47 | 27 | 442.97 | 36.47 | 7393.322 | 32.15 | 4516.1972
62.92 | 28.71 | 459.09 | 34.21 | 7421.8304 | 29.6164 | 4540.8775
62.98 | 30.16 | 474.5 | 32.81 | 7449.172 | 27.9944 | 4564.2062
63.17 | 31.46 | 489.36 | 31.71 | 7475.597 | 26.6764 | 4586.4365
63.73 | 32.9 | 503.78 | 30.83 | 7501.2887 | 25.566 | 4607.7415
64.41 | 34.42 | 517.78 | 29.99 | 7526.2803 | 24.4828 | 4628.1438
64.92 | 36.03 | 531.23 | 28.9 | 7550.3636 | 23.1252 | 4647.4148
65.55 | 37.46 | 544.28 | 28.09 | 7573.772 | 22.0964 | 4665.8285
65.76 | 38.64 | 556.85 | 27.12 | 7596.372 | 20.9376 | 4683.2765
66.52 | 40.22 | 569 | 26.3 | 7618.2886 | 19.8648 | 4699.8305
67.21 | 41.76 | 580.73 | 25.45 | 7639.4969 | 18.7684 | 4715.4708
67.6 | 43.26 | 591.9 | 24.34 | 7659.7803 | 17.4184 | 4729.9861
67.93 | 44.58 | 602.58 | 23.35 | 7679.2386 | 16.2172 | 4743.5004
68.3 | 45.6 | 612.94 | 22.7 | 7698.1553 | 15.404 | 4756.3371
68.48 | 46.78 | 622.79 | 21.7 | 7716.2386 | 14.2152 | 4768.1831
69 | 47.84 | 632.38 | 21.17 | 7733.8802 | 13.5056 | 4779.4378
55.87 | 50.23 | 634.21 | 5.64 | 7738.5802 | -2.3968 | 4777.4404
33.53 | 48.5 | 625.73 | -14.97 | 7726.1052 | -22.73 | 4758.4988
-1.2 | 45.8 | 601.23 | -47 | 7686.9386 | -54.328 | 4713.2254
-0.82 | 42.89 | 578.38 | -43.71 | 7650.5136 | -50.5724 | 4671.0818
0 | 41.3 | 556.74 | -41.29 | 7616.1053 | -47.908 | 4631.1585
-0.08 | 39.61 | 535.91 | -39.68 | 7583.0386 | -46.0276 | 4592.8022
-0.58 | 38.17 | 515.54 | -38.75 | 7550.747 | -44.8572 | 4555.4212
-0.08 | 36.78 | 496.11 | -36.86 | 7520.0303 | -42.7448 | 4519.8005
-0.06 | 34.98 | 477.6 | -35.04 | 7490.8303 | -40.6368 | 4485.9365
0.18 | 33.37 | 460.01 | -33.19 | 7463.172 | -38.5292 | 4453.8289
-0.83 | 31.85 | 442.67 | -32.68 | 7435.9387 | -37.776 | 4422.3489
-1.21 | 30.29 | 425.93 | -31.5 | 7409.6887 | -36.3464 | 4392.0602
-0.6 | 28.67 | 410.3 | -29.26 | 7385.3054 | -33.8572 | 4363.8459
0.2 | 27.43 | 395.69 | -27.24 | 7362.6054 | -31.6188 | 4337.4969
0.22 | 25.97 | 381.82 | -25.74 | 7341.1554 | -29.9052 | 4312.5759
-1.29 | 24.62 | 367.88 | -25.9 | 7319.5721 | -29.8492 | 4287.7016
-1.69 | 23.58 | 354.24 | -25.27 | 7298.5137 | -29.0428 | 4263.4993
0.35 | 22.28 | 342.29 | -21.93 | 7280.2388 | -25.4948 | 4242.2536
1.38 | 21.34 | 331.31 | -19.96 | 7263.6054 | -23.3744 | 4222.775
0.6 | 20.72 | 320.26 | -20.12 | 7246.8388 | -23.4352 | 4203.2457
-0.51 | 20.1 | 308.96 | -20.61 | 7229.6638 | -23.826 | 4183.3907
-0.71 | 19.38 | 297.92 | -20.09 | 7212.9221 | -23.1908 | 4164.065
-0.56 | 18.61 | 287.34 | -19.17 | 7196.9471 | -22.1476 | 4145.6087
0 | 17.91 | 277.39 | -17.91 | 7182.0221 | -20.7756 | 4128.2957
0.89 | 17.35 | 268.16 | -16.46 | 7168.3055 | -19.236 | 4112.2657
0.44 | 16.82 | 258.98 | -16.38 | 7154.6555 | -19.0712 | 4096.373
-0.91 | 15.26 | 249.9 | -16.17 | 7141.1805 | -18.6116 | 4080.8634
-0.81 | 12.74 | 242.13 | -13.54 | 7129.8971 | -15.5884 | 4067.873
-0.62 | 9.78 | 235.94 | -10.4 | 7121.2305 | -11.9648 | 4057.9024
-0.49 | 7.82 | 230.78 | -8.32 | 7114.2972 | -9.5612 | 4049.9347
-0.38 | 5.42 | 226.89 | -5.8 | 7109.4638 | -6.6672 | 4044.3787
-0.13 | 4.01 | 223.83 | -4.13 | 7106.0222 | -4.7816 | 4040.3941
-0.65 | 1.75 | 221.64 | -2.39 | 7104.0305 | -2.68 | 4038.1607
-0.55 | 0.33 | 220.2 | -0.87 | 7103.3055 | -0.9328 | 4037.3834
-0.18 | 1.39 | 218.43 | -1.57 | 7101.9972 | -1.7924 | 4035.8897
-0.36 | 2.61 | 215.94 | -2.98 | 7099.5138 | -3.3876 | 4033.0667
-0.96 | 1.44 | 213.75 | -2.4 | 7097.5138 | -2.6304 | 4030.8747
-0.81 | 0.09 | 212.31 | -0.9 | 7096.7638 | -0.9144 | 4030.1127
0.27 | 0.17 | 211.36 | 0.1 | 7096.8472 | 0.0728 | 4030.1734
0.25 | 0.79 | 210.09 | -0.55 | 7096.3888 | -0.6664 | 4029.6181
0.68 | 0.78 | 209.05 | -0.1 | 7096.3055 | -0.2248 | 4029.4307
0.26 | 0.06 | 208.15 | 0.21 | 7096.4805 | 0.1904 | 4029.5894
-0.14 | 0.17 | 207 | -0.32 | 7096.2138 | -0.3372 | 4029.3084
-0.6 | -0.74 | 206.08 | 0.14 | 7096.3305 | 0.2584 | 4029.5237
0.94 | -0.78 | 206.08 | 1.71 | 7097.7555 | 1.8448 | 4031.0611
0.24 | -2.16 | 206.08 | 2.39 | 7099.7472 | 2.7456 | 4033.3491
0 | -1.94 | 206.08 | 1.94 | 7101.3638 | 2.2504 | 4035.2244
-0.32 | -1.31 | 205.58 | 0.99 | 7102.1888 | 1.1996 | 4036.2241
0.27 | -0.66 | 205.05 | 0.93 | 7102.9638 | 1.0356 | 4037.0871
0.16 | -1.21 | 205.05 | 1.36 | 7104.0972 | 1.5636 | 4038.3901
-0.16 | -1.75 | 205.05 | 1.6 | 7105.4305 | 1.87 | 4039.9484
-0.66 | -1.49 | 204.47 | 0.83 | 7106.1222 | 1.0684 | 4040.8387
-0.23 | -3.32 | 205.02 | 3.09 | 7108.6972 | 3.6212 | 4043.8564
0.04 | -3.81 | 205.95 | 3.85 | 7111.9055 | 4.4596 | 4047.5727
-0.21 | -2.36 | 205.95 | 2.15 | 7113.6972 | 2.5276 | 4049.679
0.7 | -1.05 | 205.95 | 1.75 | 7115.1555 | 1.918 | 4051.2774
1.13 | -2.19 | 206.62 | 3.33 | 7117.9305 | 3.6704 | 4054.336
-0.1 | -3.24 | 207.19 | 3.14 | 7120.5472 | 3.6584 | 4057.3847
1.7 | -2.41 | 208.25 | 4.11 | 7123.9722 | 4.4956 | 4061.131
1.22 | -2.37 | 209.05 | 3.59 | 7126.9638 | 3.9692 | 4064.4387
0.18 | -1.85 | 209.05 | 2.03 | 7128.6555 | 2.326 | 4066.377
-0.09 | -0.85 | 208.44 | 0.76 | 7129.2888 | 0.896 | 4067.1237
0.09 | -1.26 | 208.44 | 1.36 | 7130.4221 | 1.5516 | 4068.4167
1.07 | -0.03 | 208.44 | 1.09 | 7131.3305 | 1.1048 | 4069.3374
-2.61 | -0.4 | 206.33 | -2.22 | 7129.4805 | -2.146 | 4067.549
-0.61 | -1.79 | 206.33 | 1.18 | 7130.4638 | 1.4664 | 4068.771
-0.83 | -2.45 | 0 | 1.62 | 7131.8138 | 2.012 | 4070.4477
35.45 | -1.54 | 18.02 | 36.99 | 7162.6388 | 37.2364 | 4101.478
65.59 | 0.15 | 50.27 | 65.44 | 7217.1721 | 65.416 | 4155.9913
83.59 | 3.09 | 90.05 | 80.5 | 7284.2554 | 80.0056 | 4222.6626
79.19 | 4.55 | 126.9 | 74.64 | 7346.4554 | 73.912 | 4284.256
77.11 | 6.44 | 161.77 | 70.67 | 7405.347 | 69.6396 | 4342.2889
75.64 | 10.99 | 193.62 | 64.65 | 7459.222 | 62.8916 | 4394.6986
74.6 | 13.74 | 223.58 | 60.86 | 7509.9387 | 58.6616 | 4443.5832
72.85 | 16.56 | 251.25 | 56.29 | 7556.847 | 53.6404 | 4488.2835
71.31 | 17.46 | 277.71 | 53.84 | 7601.7136 | 51.0564 | 4530.8305
70 | 18.34 | 303.07 | 51.66 | 7644.7636 | 48.7256 | 4571.4352
68.93 | 19.15 | 327.49 | 49.78 | 7686.2469 | 46.716 | 4610.3652
68.58 | 20.19 | 351.21 | 48.38 | 7726.5636 | 45.1596 | 4647.9981
67.81 | 21.04 | 374.12 | 46.77 | 7765.5386 | 43.4036 | 4684.1678
67.03 | 21.97 | 396.18 | 45.06 | 7803.0885 | 41.5448 | 4718.7884
65.91 | 23.17 | 417.08 | 42.74 | 7838.7052 | 39.0328 | 4751.3158
65.09 | 24.68 | 436.81 | 40.41 | 7872.3802 | 36.4612 | 4781.7001
64.33 | 26.29 | 455.36 | 38.03 | 7904.0718 | 33.8336 | 4809.8947
63.95 | 27.81 | 472.96 | 36.14 | 7934.1885 | 31.6904 | 4836.3034
63.6 | 29.19 | 489.69 | 34.41 | 7962.8635 | 29.7396 | 4861.0864
63.43 | 30.83 | 505.52 | 32.6 | 7990.0301 | 27.6672 | 4884.1424
63.71 | 32.37 | 520.72 | 31.34 | 8016.1468 | 26.1608 | 4905.943
64.08 | 33.91 | 535.34 | 30.17 | 8041.2885 | 24.7444 | 4926.5634
64.57 | 35.41 | 549.45 | 29.16 | 8065.5884 | 23.4944 | 4946.142
65.05 | 36.98 | 563.01 | 28.08 | 8088.9884 | 22.1532 | 4964.603
65.63 | 38.44 | 576.14 | 27.19 | 8111.6468 | 21.0396 | 4982.136
66.13 | 39.7 | 588.88 | 26.43 | 8133.6717 | 20.078 | 4998.8677
66.57 | 41.02 | 601.18 | 25.54 | 8154.9551 | 18.9868 | 5014.69
67.3 | 42.36 | 613.18 | 24.94 | 8175.7384 | 18.1624 | 5029.8253
67.98 | 43.71 | 624.85 | 24.28 | 8195.9717 | 17.2764 | 5044.2223
68 | 44.97 | 635.89 | 23.02 | 8215.155 | 15.8348 | 5057.418
68.08 | 46.09 | 646.42 | 21.99 | 8233.48 | 14.6156 | 5069.5976
68.4 | 47.06 | 656.62 | 21.34 | 8251.2634 | 13.8104 | 5081.1063
68.59 | 47.99 | 666.45 | 20.6 | 8268.43 | 12.9216 | 5091.8743
56.46 | 50.53 | 668.94 | 5.93 | 8273.3717 | -2.1548 | 5090.0786
33.19 | 48.75 | 660.69 | -15.56 | 8260.405 | -23.36 | 5070.612
-1.03 | 45.68 | 636.87 | -46.71 | 8221.48 | -54.0188 | 5025.5963
-0.64 | 42.7 | 614.73 | -43.34 | 8185.3634 | -50.172 | 4983.7863
-0.13 | 41.08 | 593.65 | -41.2 | 8151.0301 | -47.7828 | 4943.9674
-1.07 | 39.64 | 572.83 | -40.71 | 8117.1051 | -47.0524 | 4904.757
-1.17 | 38.49 | 552.53 | -39.66 | 8084.0551 | -45.8184 | 4866.5751
-0.55 | 37.12 | 533.23 | -37.66 | 8052.6718 | -43.6092 | 4830.2341
-0.62 | 35.27 | 514.81 | -35.9 | 8022.7551 | -41.5332 | 4795.6231
-1.29 | 33.3 | 497.04 | -34.59 | 7993.9301 | -39.918 | 4762.3581
-0.48 | 31.64 | 480.51 | -32.12 | 7967.1635 | -37.1824 | 4731.3728
-0.08 | 29.93 | 465.04 | -30.01 | 7942.1552 | -34.7988 | 4702.3738
0.09 | 28.63 | 450.3 | -28.54 | 7918.3718 | -33.1208 | 4674.7731
0.26 | 27.11 | 436.4 | -26.85 | 7895.9968 | -31.1876 | 4648.7835
-0.49 | 25.82 | 422.78 | -26.31 | 7874.0719 | -30.4412 | 4623.4158
-0.65 | 24.75 | 409.61 | -25.4 | 7852.9052 | -29.36 | 4598.9492
-0.13 | 23.47 | 397.34 | -23.6 | 7833.2385 | -27.3552 | 4576.1532
0.12 | 22.3 | 385.78 | -22.18 | 7814.7552 | -25.748 | 4554.6965
-0.17 | 21.58 | 374.43 | -21.75 | 7796.6302 | -25.2028 | 4533.6942
0.11 | 20.87 | 363.58 | -20.76 | 7779.3302 | -24.0992 | 4513.6115
-0.14 | 20.06 | 353.01 | -20.2 | 7762.4969 | -23.4096 | 4494.1035
-0.42 | 19.08 | 342.79 | -19.5 | 7746.2469 | -22.5528 | 4475.3095
-0.13 | 18.34 | 333.08 | -18.47 | 7730.8552 | -21.4044 | 4457.4726
-0.77 | 17.76 | 323.35 | -18.53 | 7715.4136 | -21.3716 | 4439.6629
-0.18 | 17.36 | 314.11 | -17.54 | 7700.7969 | -20.3176 | 4422.7316
-0.01 | 16.8 | 305.23 | -16.81 | 7686.7886 | -19.498 | 4406.4832
0.22 | 13.86 | 297.95 | -13.63 | 7675.4303 | -15.8576 | 4393.2686
0.43 | 10.98 | 292.2 | -10.55 | 7666.6386 | -12.3068 | 4383.0129
1.28 | 8.88 | 287.93 | -7.61 | 7660.2969 | -9.0208 | 4375.4956
0.47 | 7.12 | 284.13 | -6.65 | 7654.7553 | -7.7892 | 4369.0046
0.43 | 5.17 | 281.29 | -4.74 | 7650.8053 | -5.5672 | 4364.3653
-0.19 | 3.64 | 278.9 | -3.83 | 7647.6136 | -4.4124 | 4360.6883
-0.31 | 3.77 | 276.39 | -4.08 | 7644.2136 | -4.6832 | 4356.7856
-0.39 | 3.26 | 274.1 | -3.65 | 7641.1719 | -4.1716 | 4353.3093
-0.09 | 2.29 | 272.44 | -2.38 | 7639.1886 | -2.7464 | 4351.0206
-0.96 | 1.36 | 270.81 | -2.33 | 7637.2469 | -2.5376 | 4348.9059
-0.83 | 1.76 | 269.04 | -2.59 | 7635.0886 | -2.8716 | 4346.5129
-1.2 | 1.11 | 267.42 | -2.31 | 7633.1636 | -2.4876 | 4344.4399
0.77 | 0.75 | 267.42 | 0.02 | 7633.1803 | -0.1 | 4344.3566
0.66 | 0.16 | 267.42 | 0.5 | 7633.5969 | 0.4744 | 4344.7519
-0.79 | 0.31 | 266.4 | -1.1 | 7632.6803 | -1.1496 | 4343.7939
0 | 0.2 | 265.83 | -0.2 | 7632.5136 | -0.232 | 4343.6006
0.57 | -0.55 | 265.83 | 1.12 | 7633.4469 | 1.208 | 4344.6073
0.43 | -0.37 | 265.83 | 0.8 | 7634.1136 | 0.8592 | 4345.3233
-0.57 | -0.37 | 265.26 | -0.2 | 7633.9469 | -0.1408 | 4345.2059
-0.49 | 0.02 | 264.53 | -0.51 | 7633.5219 | -0.5132 | 4344.7783
-0.83 | -0.29 | 263.79 | -0.54 | 7633.0719 | -0.4936 | 4344.3669
0.11 | -1.09 | 263.79 | 1.19 | 7634.0636 | 1.3744 | 4345.5123
0.39 | -1.36 | 263.79 | 1.75 | 7635.5219 | 1.9676 | 4347.1519
0.56 | -1.16 | 263.79 | 1.72 | 7636.9553 | 1.9056 | 4348.7399
-0.12 | -1.06 | 263.79 | 0.95 | 7637.7469 | 1.1096 | 4349.6646
-0.49 | -0.56 | 263.79 | 0.07 | 7637.8053 | 0.1596 | 4349.7976
-1.07 | -1.55 | 263.79 | 0.49 | 7638.2136 | 0.728 | 4350.4043
-0.22 | -2 | 263.79 | 1.78 | 7639.6969 | 2.1 | 4352.1543
0.31 | -1.8 | 264.38 | 2.11 | 7641.4553 | 2.398 | 4354.1526
0 | -1.47 | 264.38 | 1.47 | 7642.6803 | 1.7052 | 4355.5736
-1.07 | -1.31 | 264.38 | 0.25 | 7642.8886 | 0.4496 | 4355.9483
0.01 | -1.02 | 264.38 | 1.03 | 7643.7469 | 1.1932 | 4356.9426
-0.31 | -1.02 | 264.38 | 0.7 | 7644.3303 | 0.8732 | 4357.6703
0.43 | -1.25 | 264.38 | 1.68 | 7645.7303 | 1.88 | 4359.2369
2.32 | -1.76 | 265.95 | 4.08 | 7649.1303 | 4.3616 | 4362.8716
0.43 | -0.75 | 265.95 | 1.18 | 7650.1136 | 1.3 | 4363.9549
-1.14 | -0.56 | 265.18 | -0.58 | 7649.6303 | -0.4904 | 4363.5463
-0.45 | -0.65 | 265.18 | 0.19 | 7649.7886 | 0.304 | 4363.7996
-0.82 | -1.95 | 265.18 | 1.14 | 7650.7386 | 1.442 | 4365.0013
-0.4 | -2.43 | 265.73 | 2.03 | 7652.4303 | 2.4188 | 4367.0169
-0.08 | -1.48 | 0 | 1.4 | 7653.5969 | 1.6368 | 4368.3809
30.7 | -0.11 | 14.61 | 30.82 | 7679.2803 | 30.8276 | 4394.0706
54.86 | -0.84 | 41.66 | 55.7 | 7725.6969 | 55.8344 | 4440.5992
70.58 | -1.19 | 76.75 | 71.78 | 7785.5136 | 71.9604 | 4500.5662
68.75 | -0.02 | 110.33 | 68.76 | 7842.8135 | 68.7732 | 4557.8772
68.22 | 1.41 | 142.93 | 66.8 | 7898.4802 | 66.5844 | 4613.3642
67.97 | 2.17 | 175.03 | 65.79 | 7953.3052 | 65.4528 | 4667.9081
67.93 | 5.89 | 205.25 | 62.04 | 8005.0051 | 61.0976 | 4718.8228
67.76 | 8.9 | 233.88 | 58.87 | 8054.0634 | 57.436 | 4766.6861
67.39 | 13.57 | 259.99 | 53.82 | 8098.9134 | 51.6488 | 4809.7267
67.12 | 17.02 | 284.24 | 50.1 | 8140.6634 | 47.3768 | 4849.2074
66.62 | 18.17 | 307.67 | 48.45 | 8181.0384 | 45.5428 | 4887.1597
66.04 | 19.31 | 330.23 | 46.73 | 8219.98 | 43.6404 | 4923.5267
65.58 | 20.3 | 352.08 | 45.29 | 8257.7217 | 42.032 | 4958.5533
65.21 | 21.45 | 373.16 | 43.76 | 8294.1883 | 40.328 | 4992.16
64.83 | 22.48 | 393.53 | 42.35 | 8329.48 | 38.7532 | 5024.4543
64.24 | 23.72 | 412.99 | 40.51 | 8363.2383 | 36.7248 | 5055.0583
63.71 | 25.33 | 431.38 | 38.39 | 8395.23 | 34.3272 | 5083.6643
63.2 | 26.98 | 448.7 | 36.22 | 8425.4133 | 31.9032 | 5110.2503
62.92 | 28.6 | 465.06 | 34.32 | 8454.0133 | 29.744 | 5135.0369
62.8 | 30.19 | 480.56 | 32.61 | 8481.1883 | 27.7796 | 5158.1866
63.26 | 31.52 | 495.63 | 31.74 | 8507.6383 | 26.6968 | 5180.4339
63.82 | 33.01 | 510.24 | 30.81 | 8533.3133 | 25.5284 | 5201.7076
64.47 | 34.73 | 524.31 | 29.74 | 8558.0966 | 24.1832 | 5221.8602
65.25 | 36.32 | 537.97 | 28.93 | 8582.2049 | 23.1188 | 5241.1259
65.98 | 37.71 | 551.31 | 28.28 | 8605.7716 | 22.2364 | 5259.6562
66.54 | 39.13 | 564.22 | 27.41 | 8628.6132 | 21.1492 | 5277.2806
66.93 | 40.42 | 576.67 | 26.51 | 8650.7049 | 20.0428 | 5293.9829
67.04 | 41.85 | 588.47 | 25.19 | 8671.6965 | 18.494 | 5309.3945
67.36 | 43.32 | 599.69 | 24.04 | 8691.7299 | 17.1088 | 5323.6519
68.09 | 44.49 | 610.69 | 23.6 | 8711.3965 | 16.4816 | 5337.3865
68.5 | 45.46 | 621.41 | 23.04 | 8730.5965 | 15.7664 | 5350.5252
68.8 | 46.64 | 631.69 | 22.16 | 8749.0632 | 14.6976 | 5362.7732
69.01 | 47.53 | 641.63 | 21.48 | 8766.9632 | 13.8752 | 5374.3359
56.49 | 49.9 | 644.12 | 6.58 | 8772.4465 | -1.394 | 5373.1742
32.79 | 48.36 | 635.54 | -15.56 | 8759.4798 | -23.3076 | 5353.7512
0.94 | 45.82 | 612.3 | -44.88 | 8722.0798 | -52.2112 | 5310.2419
-0.04 | 42.78 | 590.09 | -42.82 | 8686.3965 | -49.6648 | 5268.8546
-0.4 | 41.07 | 568.56 | -41.47 | 8651.8382 | -48.0412 | 5228.8202
0.25 | 39.75 | 548.01 | -39.5 | 8618.9216 | -45.86 | 5190.6036
-0.36 | 38.39 | 527.83 | -38.76 | 8586.6216 | -44.8924 | 5153.1933
-0.74 | 36.78 | 508.27 | -37.52 | 8555.3549 | -43.4048 | 5117.0226
-0.55 | 35.28 | 489.56 | -35.82 | 8525.5049 | -41.4748 | 5082.4603
-1.38 | 33.47 | 471.34 | -34.84 | 8496.4716 | -40.2052 | 5048.956
-0.21 | 31.84 | 454.51 | -32.05 | 8469.7633 | -37.1444 | 5018.0023
0.46 | 30.17 | 438.86 | -29.71 | 8445.005 | -34.5372 | 4989.2213
0.43 | 28.64 | 423.95 | -28.21 | 8421.4966 | -32.7924 | 4961.8943
0.2 | 27.31 | 409.6 | -27.11 | 8398.905 | -31.4796 | 4935.6614
-1.04 | 26 | 395.28 | -27.04 | 8376.3716 | -31.2 | 4909.6614
-1.61 | 24.54 | 381.4 | -26.15 | 8354.58 | -30.0764 | 4884.5977
-0.32 | 23.43 | 368.72 | -23.76 | 8334.78 | -27.4988 | 4861.6821
-2.85 | 22.32 | 355.34 | -25.16 | 8313.8133 | -28.7412 | 4837.7311
-3.55 | 21.47 | 342.03 | -25.01 | 8292.9717 | -28.4552 | 4814.0184
-0.08 | 20.52 | 330.94 | -20.59 | 8275.8134 | -23.8832 | 4794.1157
0.03 | 20.04 | 320.13 | -20.01 | 8259.1384 | -23.2164 | 4774.7688
0.05 | 19.35 | 309.69 | -19.29 | 8243.0634 | -22.396 | 4756.1054
-0.36 | 18.5 | 299.46 | -18.86 | 8227.3467 | -21.82 | 4737.9221
0.2 | 17.87 | 289.82 | -17.67 | 8212.6217 | -20.5292 | 4720.8144
-0.22 | 17.23 | 280.3 | -17.45 | 8198.0801 | -20.2068 | 4703.9755
-0.12 | 16.64 | 271.12 | -16.76 | 8184.1134 | -19.4224 | 4687.7901
-0.08 | 14.17 | 263.2 | -14.24 | 8172.2467 | -16.5172 | 4674.0258
-0.84 | 12.33 | 255.81 | -13.18 | 8161.2634 | -15.1428 | 4661.4068
-0.97 | 9.04 | 250 | -10.01 | 8152.9217 | -11.4564 | 4651.8598
-0.64 | 6.86 | 245.46 | -7.5 | 8146.6717 | -8.5976 | 4644.6951
-0.95 | 4.79 | 241.79 | -5.74 | 8141.8884 | -6.5064 | 4639.2731
-1.1 | 2.99 | 238.94 | -4.1 | 8138.4717 | -4.5684 | 4635.4661
-0.38 | 1.92 | 236.99 | -2.3 | 8136.5551 | -2.6072 | 4633.2935
-1.17 | 2.1 | 234.55 | -3.27 | 8133.8301 | -3.606 | 4630.2885
-1.13 | 1.28 | 232.55 | -2.41 | 8131.8217 | -2.6148 | 4628.1095
-1.18 | -0.19 | 231.26 | -0.99 | 8130.9967 | -0.9596 | 4627.3098
-1.08 | -0.87 | 230.35 | -0.21 | 8130.8217 | -0.0708 | 4627.2508
-0.27 | -1.48 | 230.35 | 1.21 | 8131.8301 | 1.4468 | 4628.4565
-0.31 | -0.78 | 229.79 | 0.47 | 8132.2217 | 0.5948 | 4628.9521
-0.45 | -0.28 | 228.9 | -0.18 | 8132.0717 | -0.1252 | 4628.8478
-1.09 | -0.63 | 227.87 | -0.46 | 8131.6884 | -0.3592 | 4628.5485
-1.01 | -0.71 | 226.92 | -0.31 | 8131.4301 | -0.1864 | 4628.3931
-0.27 | -0.73 | 226.35 | 0.46 | 8131.8134 | 0.5768 | 4628.8738
0.34 | -0.5 | 226.35 | 0.84 | 8132.5134 | 0.92 | 4629.6405
-0.31 | -0.55 | 225.67 | 0.24 | 8132.7134 | 0.328 | 4629.9138
-0.4 | -1.48 | 225.67 | 1.08 | 8133.6134 | 1.3168 | 4631.0111
0.22 | -1.82 | 225.67 | 2.05 | 8135.3217 | 2.3312 | 4632.9538
0.25 | -0.94 | 225.67 | 1.19 | 8136.3134 | 1.3404 | 4634.0708
-0.34 | -0.66 | 225.03 | 0.32 | 8136.5801 | 0.4256 | 4634.4255
-0.69 | -0.85 | 224.31 | 0.16 | 8136.7134 | 0.296 | 4634.6721
-0.47 | -1.28 | 224.31 | 0.81 | 8137.3884 | 1.0148 | 4635.5178
-0.87 | -1.04 | 223.6 | 0.17 | 8137.5301 | 0.3364 | 4635.7981
-0.68 | -0.61 | 222.76 | -0.06 | 8137.4801 | 0.0276 | 4635.8211
-0.57 | -1.19 | 222.76 | 0.62 | 8137.9967 | 0.8104 | 4636.4965
-0.94 | -1.56 | 222.76 | 0.63 | 8138.5217 | 0.8696 | 4637.2211